Załącznik Nr 1 B do SWZ – dot. pakietu Nr 26
Stymulatory do stałej stymulacji serca jednojamowe
Stymulator jednojamowy – SSIR z elektrodami

L.P.	Parametry wymagane	Ważność	Oferowane parametry	Ocena
1.	Żywotność stymulatora min 12 lat (nastawy nominalne)	TAK		Wymagane
2.	Waga max. 21 [g]	Podać		Wymagane
3.	Rok produkcji nie wcześniej niż 2022	Podać		Wymagane
4.	Amplituda impulsu min zakres / 0,5-7,5[V]	Podać		Min zakres wymagany
5.	Szerokość impulsu (A/V) min zakres / 0,2 – 1,5 ms	Podać		Min zakres wymagany
6.	Czułość komorowa – co najmniej w zakresie 0,5 – 7,5 [mV]	Podać		Min zakres wymagany
7.	Czułość przedsionkowa – co najmniej w zakresie 0,5 – 7,5 [mV]	Podać		Min zakres wymagany
8.	Okres refrakcji A/V min zakres 200 – 400 ms	Podać		Min zakres wymagany
9.	Program nocny	TAK		Wymagane
10.	Histereza częstości rytmu	TAK		Wymagane
11.	Funkcja dostosowania częstości stymulacji do zastosowania metabolicznego pacjenta	TAK		Wymagane
12.	Funkcja automatycznie określająca komorowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji komorowej do zmierzonego progu stymulacji.	TAK		Wymagane
13.	Rejestrowanie trendów oporności elektrod przez cały okres życia urządzenia	TAK		Wymagane
14.	Możliwość automatycznego przełączania polarności w przypadku przekroczenia zaprogramowanego zakresu impedancji elektrod	TAK		Wymagane
15.	Elektroda A i V pasywne i aktywne	TAK		Wymagane
16.	Elektroda A i V sterydowe	TAK		Wymagane
17.	Introducery 6F	TAK		Wymagane
18.	Możliwość dostarczenia sprzętu z możliwością automatycznego rozpoznawania środowiska MRI i automatycznie przestawiającego ustawienia na uprzednio zaprogramowane	TAK		Wymagane
19.	Wykonawca zapewni programator oraz papier do drukarki programatora (w ilościach niezbędnych do przeprowadzenia kontroli stymulatorów)	TAK		Wymagane
L.P.	Parametry oceniane	Ważność		Ocena
20.	Zakres amplitudy stymulacji (w V)	Podać		do 7,0 V - 0 pkt / powyżej 7,0 V – 10 pkt
21.	Algorytm automatycznie dostosowujący energię impulsu do indywidualnych potrzeb pacjenta typu Beat to Beat, z back up puls			NIE – 0 pkt / TAK – 5 pkt
22.	Możliwość zapisu danych z kontroli / w programatorze			NIE – 0 pkt / TAK – 5 pkt
23.	Możliwość wykonania stymulacji antyarytmicznej EPS wszczepionym stymulatorem bez użycia dodatkowych urządzeń			do 2 typów – 1 pkt, / trzy typy i więcej – 10 pkt
24.	Rodzaje histerez (podać)			do 2 rodzajów - 0 pkt / powyżej 2 rodzajów - 10 pkt

OCENA JAKOŚCIOWA: 1 PKT = 1%