Węgrów, dnia 20.06.2023 r.

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Węgrowie

ul. Kościuszki 15, 07-100 Węgrów

**PYTANIA I ODPOWIEDZI**

**Dotyczy: Zaproszenia do złożenia oferty cenowej na dostawę sprzętu do endoskopii urologicznej, Znak: Z/U/12/23**

Zamawiający – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgrowie informuje, iż wpłynęły następujące pytania od Wykonawców.

**Dotyczy Załącznika 2 do Zaproszenia do złożenia oferty cenowej – Zestawienie parametrów technicznych i użytkowych**

**RESEKTOSKOP MONOPOLARNY – SZT. 1**

**Poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści optykę o kącie patrzenia 30° , długość robocza 300 mm, średnica zewnętrzna 4 mm, kompatybilność optyki z elektrodą oznaczona kodem kolorystycznym, perforowana rurka ochronna w zestawie – 1 szt.

***Odpowiedź:***

***Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie powyższego produktu***

**Poz. 7**

Czy Zamawiający dopuści płaszcz zewnętrzny o śr. 26 Fr, dwa rozbieralne kraniki w celu lepszego umycia po zabiegu. Kierunek odpływu i dopływu oznaczony strzałkami. Płaszcz zewnętrzny kompatybilny z oferowanym płaszczem wewnętrznym i obturatorem.

***Odpowiedź:***

***Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie powyższego produktu***

**Poz. 8**

Czy Zamawiający dopuści element pracujący monopolarny do resektoskopu, aktywny. Uchwyty na palce metalowe. Uchwyt dla palców prowadzących i kciuka zamknięty. Demontaż elementu roboczego do płaszcza na ,,klik” -1 szt.

***Odpowiedź:***

***Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie powyższego produktu***

**Poz. 12**

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę o pojemności 150 ml. mocowaną z płaszczem resektoskopu w sposób obrotowy.

***Odpowiedź:***

***Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie powyższego produktu***

**Poz. 14**

Czy Zamawiający dopuści elektrody jednorazowego użytku, pakowane w opakowania zbiorcze po 10 szt.

- pętlowa 1 op.

- kulkowa 1 op.

***Odpowiedź:***

***Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie powyższego produktu***

**Poz. 14**

Czy Zamawiający wymaga, aby do oferowanego resektoskopu można było zastosować pętle wielorazowe?

***Odpowiedź:***

***Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie powyższego produktu***

**URETROTOM OPTYCZNY – SZT. 1**

**Poz. 19**

Czy Zamawiający dopuści optykę o kącie patrzenia 0° , długość robocza 300 mm, średnica zewnętrzna 4 mm, kompatybilność optyki płaszczami uretrotomu, perforowana rurka ochronna w zestawie – 1 szt.

***Odpowiedź:***

***Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie powyższego produktu***

**Poz. 20**

Czy Zamawiający dopuści element pracujący monopolarny do resektoskopu, bierny. Uchwyty na palce metalowe. Uchwyt dla palców prowadzących i kciuka zamknięty. Demontaż elementu roboczego z płaszczem uretrotomu obrotowy -1 szt.

***Odpowiedź:***

***Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie powyższego produktu***

**Poz. 21**

Czy Zamawiający dopuści płaszcz uretrotomu 21 Fr, kompatybilny z oferowanym obturatorem, kraniki rozbieralne w celu lepszego umycia po zabiegu, płaszcz wyposażony w port narzędziowy – 1 szt.

***Odpowiedź:***

***Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie powyższego produktu***

**Poz. 22**

Czy Zamawiający dopuści nóż do uretrotomu półokrągły pakowany po 6 szt.

***Odpowiedź:***

***Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie powyższego produktu***

Czy w związku z przeznaczeniem i charakterem oferowanych produktów, które nie są lekami ratującymi życie ze względu na specjalistyczny charakter zamówienia, Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 21 dni roboczych?

***Odpowiedź:***

***Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu dostawy do 21 dni roboczych***

Czy w związku z przeznaczeniem i charakterem oferowanych produktów, które nie są lekami ratującymi życie ze względu na specjalistyczny charakter zamówienia, Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy do 10 dni roboczych a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy do 21 dni roboczych?

***Odpowiedź:***

***Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany czas naprawy***

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu napraw:

Czas skutecznej naprawy:

1) do 5 dni roboczych – nie wymagających sprowadzenia części zamiennych;

2) do 12 dni roboczych – z koniecznością sprowadzenia części zamiennych.

za datę naprawy uznaje się dzień doręczenia naprawionego sprzętu na adres Zamawiającego?

***Odpowiedź:***

***Zamawiający wyraża zgodę na proponowane wydłużenie czasu napraw***

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niektórych elementów przedmiotu zamówienia wchodzących w skład wyposażenia, w szczególności:, cylinder strzykawki pęcherzowej, który nie podlega ustawie z dnia 7 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974), a zatem obowiązkowi wystawienia deklaracji zgodności oraz obowiązkowi oznakowania znakiem CE, dla których stawka VAT wynosi 23% (tzw. wyrób niemedyczny)?

***Odpowiedź:***

***Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie niektórych elementów wyposażenia dla których stawka wynosi 23% pod warunkiem udokumentowania faktu iż oferowane elementy nie podlegają ustawie o wyrobach medycznych***

Czy w przypadku dostarczenia sprzętu zastępczego na czas naprawy Zamawiający odstąpi od naliczania kar za nieterminową naprawę?

***Odpowiedź:***

***W przypadku dostarczenia sprzętu zastępczego na czas naprawy Zamawiający odstąpi od naliczania kar za nieterminową naprawę***

Czy w celu miarkowania kar umownych, Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę naliczania kary umownej (zapisanej we wzorze umowy § 5 ust 2) z tytułu zwłoki w usunięcia wady lub awarii tak by kara naliczana była od wartości naprawianego sprzętu a nie od całości umowy?

***Odpowiedź:***

***Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę naliczania kary umownej***

Czy z uwagi fakt, że technologia wytwarzania oferowanego sprzętu medycznego ulega szybkim zmianom i cykle produkcyjne są stosunkowo krótkie w celu zastąpienia ich nowymi technologicznie odpowiednikami, Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie dostępności części zamiennych przez okres 3 lat od podpisania protokołu odbioru wraz z podpisaniem umowy serwisowej na ten okres?

***Odpowiedź:***

***Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie dostępności części zamiennych przez okres 3 lat od podpisania protokołu odbioru wraz z podpisaniem umowy serwisowej na ten okres***

Czy Zamawiający potwierdza, że udzielona gwarancja nie obejmuje przypadków naturalnego zużycia się (na skutek korzystania z nich przez użytkownika) akcesoriów, części i materiałów /elementów zużywalnych (eksploatacyjnych), a także wyrobów jednorazowego użytku wchodzących w skład przedmiotu umowy, a w szczególności, że nie znajdują do nich zastosowania zapisy dotyczące przedłużenia i odnowienia gwarancji?

Przy odmiennej niż wyżej zaproponowana interpretacji, nie będzie możliwe skalkulowanie ceny oferty na poziomie akceptowalnym dla Zamawiającego, bowiem nie jest możliwe przewidzenie, jaką ilość razy materiały eksploatacyjne będą wymienione – teoretycznie możliwa jest nieograniczona ilość wymian.

***Odpowiedź:***

***Zamawiający potwierdza że udzielona gwarancja nie obejmuje przypadków naturalnego zużycia się (na skutek korzystania z nich przez użytkownika) akcesoriów, części i materiałów /elementów zużywalnych (eksploatacyjnych), a także wyrobów jednorazowego użytku wchodzących w skład przedmiotu umowy.***

***W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 2 – Zestawienie parametrów technicznych i użytkowych oraz Załącznik nr 4 – Projekt umowy***

 ***Podpisał:***

 ***Zastępca Dyrektora***

 ***Ds. Ekonomiczno – Eksploatacyjnych***

 ***Leszek Rychlik***