## Robotyka
Załącznik nr 2 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia (oznaczenie sprawy: DZP.271-35/23)
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika
PARAMETRY TECHNICZNE
Lp. | Parametry wymagane*
I | System dynamicznego odciążenia pacjenta
1 | System prowadzenia rehabilitacji chodu w odciążeniu dynamicznym
2 | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane do prezentacji, rok produkcji min. 2023, wyklucza się aparaty demo, rekondycjonowane itd.
3 | System zrobotyzowany do treningu na ziemi z uwzględnieniem treningu balansu
4 | Dwa zelektryfikowane koła napędowe oraz 4 koła kierunkowe umożliwiające skręt, jazdę w przód, tył i nawracanie
5 | Intuicyjny system śledzący ruch pacjenta, podążający za pacjentem w trakcie jego ruchu w sposób automatyczny (zrobotyzowany)
6 | Tryby pracy: jazda na wprost, tryb manualny – sterowanie przez pacjenta, sterowanie przez terapeutę z pilota ręcznego
7 | Możliwość chodzenia w przód, w tył, dynamicznego skręcania
8 | System dynamicznego odciążenia pacjenta do 55 kg
9 | Min. 3 prędkości ruchy
10 | Odciążenie może być symetryczne lub asymetryczne sterowane z pilota
11 | Możliwość zmiany odciążenia w trakcie treningu bez konieczności jego przerywania
12 | Zasilanie akumulatorowe pozwalające na pracę około 8 godzin
13 | Wymiary maks. 100 x 85 x 195 cm (gł./szer./wys.)
14 | Waga pacjenta maksymalnie do 135 kg
15 | Wzrost pacjenta od 135 do 200 cm (+/- 5 cm)
16 | Waga urządzenia maksymalnie do 200 kg
17 | Możliwość wygenerowania raportu z treningu
II | Platforma do aktywnej rehabilitacji z wbudowanym silnikiem
18 | Urządzenie medyczne umożliwiające wykonanie treningu w pozycji stojącej z wykorzystaniem biofeedbacku
19 | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane do prezentacji, rok produkcji min. 2023, wyklucza się aparaty demo, rekondycjonowane itd.
20 | Możliwość integracji informacji z obu kończyn górnych (niezależnie, dzięki czujnikom znajdującym się w uchwytach przymocowanych do kolumny z ekranem) oraz z kończyn dolnych, poprzez wykorzystanie analizy położenia środka nacisku na podłoże (COP, Center of Pressure)
21 | Urządzenie wyposażone w moduł umożliwiający wytrącanie z równowagi w sposób stochastyczny i losowy, tj. w sposób zmienny i nieprzewidywalny
22 | Obsługa urządzenia za pomocą kolorowego ekranu dotykowego oraz tabletu
23 | Wbudowany w platformę silnik umożliwiający aktywne wytrącanie osoby stojącej na platformie z równowagi dzięki ruchom wieloosiowym, z możliwością zaprogramowania określonej trajektorii ruchu
24 | Platforma ma możliwość ruchu w wymienionych trajektoriach: - okrąg, - spirala, - słońce, - rozeta, - trajektoria przypadkowa/ruch losowy.
25 | Minimalna ilość testów możliwych do wykonania na platformie: - test stabilności postawy obunóż (oczy zamknięte i otwarte z wyznaczeniem współczynnika Romberga), - test stabilności kończyn dolnych wykonywany jednonóż (porównanie prawa/lewa), - test chodu z pomiarem ilości kroków, - test limitów stabilności, - pomiar siły mięśniowej kończyn górnych, - test koordynacji.
26 | Menu urządzenia i dołączonego tabletu posiada programy umożliwiające pracę nad poprawą minimum: - gibkości (elastyczności) i mobilności, - postawy i równowagi, oraz przygotowane sesje treningowe dla pacjentów z dysfunkcjami układu mięśniowo-szkieletowego, układu nerwowego i dla minimum 12 dyscyplin sportowych
27 | Możliwość zapisania wyników testów w formacie PDF
28 | Możliwość zaprogramowania sesji treningowej w postaci kilku ćwiczeń dla poszczególnych pacjentów
29 | Możliwość modyfikacji parametrów zaprogramowanych ćwiczeń, m.in: szybkości pracy platformy, trajektorii, ilości wykonywanych powtórzeń
30 | Funkcja dynamicznej kontroli postawy (wykorzystująca projekcję środka nacisku na podłoże, COP)
31 | Wyposażenie: - tablet do obsługi urządzenia, - taboret z możliwością przymocowania do platformy, - 2 krążki obrotowe z możliwością przymocowania do platformy - umożliwiające zmianę ustawienia stóp (modyfikacja zgięcia i wyprostu w stawie skokowym, pronacji i supinacji).
32 | Maksymalna masa pacjenta większa niż 140kg
33 | Wymiary: 210 x 180 x 105cm (wys./dł./szer.)
34 | Waga urządzenia maksymalnie 285 kg
III | Pozostałe parametry wymagane
35 | W cenie oferty - przeglądy okresowe w okresie gwarancji (w częstotliwości i w zakresie zgodnym z wymogami producenta) wraz z niezbędnymi częściami wymaganymi i zalecanymi przez producenta. Obowiązkowy przegląd na każdy rok udzielanej gwarancji
36 | Deklaracja Zgodności
37 | Certyfikat CE
38 | Instrukcja obsługi w języku polskim oraz w formacie PDF
39 | Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić w siedzibie Użytkownika szkolenia personelu po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcą (min. 2 x 2 godz.)
40 | Po stronie Wykonawcy obowiązek dostarczenia sprzętu, instalacji oraz wszystkie koszty niezbędne do uruchomienia zakupionych urządzeń
41 | W ramach oferty Wykonawca zobowiazany jest po dokonanej instalacji do odebrania wszelkich opakowań po zainstalowanym sprzęcie i innych niewykorzystanych w toku instalacji materiałów oraz ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt
42 | Zapewnienie dostępności części zamiennych przez min. 10 lat od daty dostawy i instalacji aparatu w siedzibie użytkownika
43 | W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji oprogramowania
44 | Sprzęt będzie pozbawiony haseł, kodów, blokad serwisowych, itp., które po upływie gwarancji utrudniałyby Zamawiającemu dostęp do opcji serwisowych lub naprawę sprzętu/ów przez inny niż Wykonawca umowy podmiot, w przypadku nie korzystania przez zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, że po okresie gwarancji zostaną przekazane kody serwisowe do poziomu serwisowego odblokowujące użytkownikowi dostęp do oprogramowania aplikacyjnego i systemowego w celu wykonywania podstawowych czynności serwisowych.
* Jeżeli oferowane przez Wykonawcę w treści oferty sprzety, nie spełnią parametrów wyszczególnionych w powyższej tabeli spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy na podstawie art.. 226 ust. 1 pkt. 5) Pzp.