## 13.
Modyfikacja z dnia 22.07.2021 r.
Pakiet 13. Dzierżawa analizatora immunologicznego z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych do aparatu dzierżawionego oraz dzierżawa aparatu zastępczego, instalacja i dzierżawa wirówki laboratoryjnej z kątowym rotorem na co najmniej 36 probówek nie mniejszych niż 5 ml.
|  |  |  | analizator |  | aparat zastępczy |  | wirówka
1 | Producent |  | Podać
2 | Nazwa i typ urządzenia |  | Podać
3 | Kraj pochodzenia |  | Podać
4 | Rok produkcji min. 2014 |  | Podać
Lp | PARAMETRY |  |  |  |  | PARAMETRY GRANICZNE | POTWIERDZENIE (wypełnia Wykonawca) - należy odpowiednio wskazać TAK lub NIE
1 | Metoda chemiluminescencyjna pomiaru lub inna o równie wysokiej czułości |  |  |  |  | Tak
2 | Wydajność analizatora nie mniejsza niż 60 oznaczeń/ godzinę |  |  |  |  | Tak
3 | Możliwość wykonania min 15 oznaczeń z jednej próbki |  |  |  |  | Tak
4 | Szybkość otrzymania wyników markerów kardiologicznych do 10 minut |  |  |  |  | Tak
5 | Detektor wykrywania skrzepów i mikroskrzepów w próbce |  |  |  |  | Tak
6 | Krzywa kalibracyjna zapisana w kodzie kreskowym, wczytywana automatycznie do pamięci aparatu |  |  |  |  | Tak
7 | Priorytetowe oznaczanie próbek "cito" |  |  |  |  | Tak
8 | Możliwość bezpośredniego stosowania próbek pierwotnych |  |  |  |  | Tak
9 | System chłodzenia odczynników na pokładzie |  |  |  |  | Tak
10 | System zabezpieczający przed kontaminacja kolejnych analizowanych próbek |  |  |  |  | Tak
11 | Co najmniej 6 miesięczna przydatność do użycia odczynników i kalibratorów |  |  |  |  | Tak
12 | Wbudowany system kontroli wewnątrzlaboratoryjnej |  |  |  |  | Tak
13 | zewnętrzny UPS |  |  |  |  | Tak
14 | obsługa serwisowa na koszt Wykonawcy |  |  |  |  | Tak
15 | czas reakcji serwisu do 5 godz. a czas usunięcia awarii do 12 godzin, |  |  |  |  | Tak
16 | Automatyczne monitorowanie stanu odczynników |  |  |  |  | Tak
17 | Wykonawca zapewni odpowiednie warunki pracy urządzenia i przebiegu reakcji poprzez dostarczenie i zainstalowanie klimatyzatora ściennego |  |  |  |  | Tak
18 | Automatyczne rozcieńczenie próbki |  |  |  |  | Tak
19 | Podłączenie do Laboratoryjnego Systemu Informatycznego |  |  |  |  | Tak
Uwaga! W kolumnie „Parametry graniczne” TAK – oznacza bezwzględny wymóg. Brak opisu lub zapis „Nie” w kolumnie „Oferowane parametry” będzie traktowany jako brak danego parametru konfiguracji przedmiotu zamówienia. Niespełnienie choćby jednego z warunków granicznych spowoduje odrzucenie oferty.
Lp. | Nazwa oznaczonego parametru | Nr katalogowy | Przewidywana ilość zamówienia (oznaczeń) na okres 19 m-cy |  | Sugerowana przez Wykonawcę ilość opakowań na okres 19 m-cy- | Cena netto jednego oznaczenia | Cena netto oznaczenia z uwzględnieniem kosztów kalibracji, kontroli i materiałów zużywalnych | Cena netto jednego op. | WARTOŚĆ NETTO (kol.5 x 8 ) | Podatek VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO
1 | 2. | 3. | 4. |  | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
1 | TSH |  | 16800
2 | FT3 |  | 3360
3 | Ft4 |  | 4800
4 | HCG total |  | 2960
5 | Troponina- ultraczuła o czułości co najmniej 0,003 ng/ml, i czasie oznaczenie nie dłuższym niż 10 minut |  | 6400
6 | PSA |  | 4080
7 | Ca 125 |  | 1200
8 | Prokalcytonina |  | 5040
9 | IgE total |  | 560
10 | HBs Ag |  | 1760
11 | Toxo IgG |  | 1200
12 | Toxo IgM |  | 1360
13 | NT pr BNP |  | 2300
14 | Anty HCV |  | 1440
15 | CMV IgG |  | 560
16 | CMV IgM |  | 640
17 | Anty TPO |  | 1520
18 | HIV Ag i anty HIV |  | 1520
19 | HE4 |  | 960
20 | insulina |  | 1280
21 | witamina D3 |  | 2480
22 | progesteron |  | 1280
23 | prolaktyna |  | 1040
24 | przeciwciała aanty SARS jakościowe |  | 1900
25 | przeciwciała aanty SARS ilościowe |  | 6000
n | Materiały |  |  |  |  | x | x
zużywalne
| Kontrole |  |  |  |  | x | x
i klaibratory
| inne akcesoria |  |  |  |  | x | x
x | WARTOŚĆ OGÓŁEM |  | x |  |  | x | x | x |  | x
UWAGA! Jeśli dana pozycja wymaga produktów objętych różną stawką podatku vat, należy podać je oddzielnie tak, aby umożliwić Zamawiającemu sprawdzenie prawidłowości obliczeń wartości brutto.
| Dzierżawa analizatora immunologicznego, urządzenia zastępczego oraz wirówki laboratoryjnej |  |  |  | cena netto | Vat % | cena brutto
cena czynszu dzierżawnego/miesiac
| cena czynszu dzierżawnego na 19 miesięcy |  |  |  |  | x
Termin ważności produktów od momentu dostawy - min. 6 m-cy.
Wykonawca przedstawi ilość oraz koszty kalibratorów, kontroli i materiałów eksploatacyjnych koniecznych do oznaczeń wykazanych w tabeli parametrów
Udział w zewnatrzlaboratoryjnej kontroli badan co najmniej 1 x w roku dla HE4,CMV,toxoplazmozy, HIV , anty HCV oraz przeciwciał anty SARS COV-2
Wartość netto ogółem Pakietu 13:
Wartość brutto ogółem Pakietu 13:
Wartość netto ogółem pakietu 13 = razem wartość netto odczynników i materiałów zużywalnych + cena netto czynszu dzierżawnego na 19 miesięcy
Wartość brutto ogółem pakietu 13 = razem wartość brutto odczynników i materiałów zużywalnych + cena brutto czynszu dzierżawnego na 19 miesięcy