Oznaczenie sprawy: 8/PZP/2023/TP Trzebnica, dnia 26.04.2023 r.

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (4)**

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Sukcesywne dostawy rękawic medycznych**”.

Szpital im. św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy (Zamawiający) udziela wyjaśnień na pytania Wykonawcy, które wpłynęły po terminie określonym w art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022.1710 t.j. ze zm.)

**Pytanie nr 1:**

Pakiet nr 1 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zgodę na zaoferowanie rękawic o lepszym poziomie AQL 0,65. Poziom protein lateksu ≤30 μg/g. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 2:**

Pakiet nr 2 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu polimeryzacji i dopuszczenie do zaoferowania rękawic jedynie wewnętrznie chlorowanych, o grubości na dłoni 0.06 mm, siła zrywu przed starzeniem min. 6N. Parametry potwierdzone specyfikacją danych produktu zawierającą podsumowanie badań producenta wg EN 455. Rękawice zgodne z normą EN ISO 21420. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuję zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 3:**

Pakiet nr 4 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zgodę na zaoferowanie rękawic teksturowanych o lepszym poziomie AQL 0,65. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 4:**

Pakiet nr 5 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zgodę na zaoferowanie rękawic przebadanych na grubość zgodnie z normą EN 455 w dwóch obszarach: na palcu 0,11 mm oraz na dłoni 0,09 mm, z wyłączeniem mankietu. Palce i dłoń to strefa najbardziej narażona na uszkodzenia - oferowane przez nas rękawice są szczelne, elastyczne i odporne na uszkodzenia mechaniczne, jednocześnie zapewniając bardzo dobrą chwytność i wrażliwość dotyku. Parametry rękawic potwierdzone specyfikacją danych produktu zawierającą podsumowanie badań producenta wg EN 455. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 5 – dotyczy pakietu nr 6:**

1. Pakiet nr 6 poz. 1 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zgodę na zaoferowanie rękawic posiadających lepszy poziom AQL 0.65, o grubości: na palcu 0.33 ± 0.03 mm, na dłoni 0.31 ± 0.03 mm oraz na mankiecie 0.25 ± 0.03 mm. Powierzchnia wewnętrzna pokryta polimerem i silikonowana. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, pod warunkiem, że pozostałe parametry będą zgodne z SWZ.**

1. Pakiet nr 6 poz. 2 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zgodę na zaoferowanie rękawic o powierzchni zewnętrznej gładkiej. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

1. Pakiet nr 6 poz. 3 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zgodę na zaoferowanie rękawic syntetycznych neoprenowych w kolorze naturalnym, o poziomie AQL 0.65. Powierzchnia zewnętrzna gładka z wykończeniem z mikroteksturą, grubość: na palcu 0.14 ± 0.03 mm, na dłoni 0.13 ± 0.03 mm oraz na mankiecie 0.14 ± 0.03 mm. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

*W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje przedmiot zamówienia dopuszczony przez Zamawiającego niniejszymi odpowiedziami, należy zamieścić odpowiednią adnotację w lub pod formularzem asortymentowo-cenowym danego pakietu.*

*Niniejsze pismo stanowi integralną część SWZ i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem udzielonych przez Zamawiającego wyjaśnień.*

***Z poważaniem,***

***Dyrektor***

***Jarosław Maroszek***