# Załącznik nr 3 do SWZ

# Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
# Pakiet/Część I- Ambulans typu C wraz z wyposażeniem; kolor żółty fabryczny
# Parametry techniczne pojazdu wraz z wyposażeniem
# Całość wyposażenia ambulansu drogowego w sprzęt medyczny musi być zgodne z Dyrektywą 93/42 /EEC oraz 89/686/EEC. Rok produkcji całości wyposażenia -2021 r.

POZ. 1 / Ambulans spełniający wymagania normy PN:EN 1789 lub równoważną / Marka/typ: ……………………………………... Producent: ……………………………………………....(podać)
Lp.	Wymagane parametry	TAK/NIE / (określić)	Oferowane parametry (opisać)
I	pojazd fabrycznie nowy, nie eksploatowany, nie zarejestrowany, z roku produkcji 2021, z minimum 24 miesięczną pełną gwarancją- bez limitu kilometrów
Silnik i napęd
1	turbodiesel o pojemności min. 2200 cm³;
	Pojemność silnika powyżej 2500 cm³; / Parametr nie wymagany, punktowany 5 pkt.
2	zbiornik paliwa o pojemności min. 70 l
3	rodzaj paliwa: olej napędowy
4	moc silnika min. 180 KM, maksymalny, moment obrotowy 440 NM
	Moc silnika powyżej 180 KM / Parametr nie wymagany, punktowany 10 pkt.
5	Automatyczna skrzynia biegów, Parametr nie wymagany, punktowany 10 pkt.
6	napęd na jedną oś (tylną) lub 4x4
7	Pasek rozrządu w formie łańcucha Parametr nie wymagany, punktowany 5 pkt.
Nadwozie
1	typu „furgon” o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t częściowo przeszklony
2	nadwozie samonośne, ocynkowane
3	zderzaki oraz lusterka nielakierowane
4	drzwi boczne lewe przesuwane do tyłu bez szyby
5	drzwi tylne wysokie, przeszklone, otwierane na boki, kąt otwarcia min. 260 stopni, blokady położenia skrzydeł
6	drzwi boczne prawe przesuwane do tyłu, z otwieraną szybą, wyjście ze stopniem wewnętrznym
7	stopień tylny antypoślizgowy stanowiący zderzak tylny ochronny
8	rok produkcji 2021
9	kolor nadwozia żółty – zgodny z normą
Zawieszenie
1	zawieszenie gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność i manewrowość w trudnym terenie
2	wzmocnione zawieszenie i amortyzatory, wzmocnione stabilizatory, zwiększony nacisk na oś przednią
Układ hamulcowy
1	ze wspomaganiem
2	hamulce tarczowe przednie i tylne wentylowane
Systemy wspomagające
1	system elektronicznej stabilizacji toru jazdy ESP
2	systemem ABS zapobiegający blokadzie kół podczas hamowania
3	system zapobiegający poślizgowi kół napędowych ASR
4	asystent ruszania na wzniesieniu
5	Fabryczny asystent martwego pola - Asystent martwego punktu pomagający uniknąć wypadków (rozpoznaje pojazdy w martwym punkcie i ostrzega kierowcę sygnałami wizualnymi i dźwiękowymi)– parametr nie wymagany punktowany 10 pkt.
Układ kierowniczy
1	ze wspomaganiem
2	z regulowaną kolumną kierownicy w dwóch płaszczyznach tj. góra-dół, przód-tył
Koła opony
1	komplet kół letnich i zimowych na felgach stalowych z oponami letnimi 16’’ wraz z czujnikiem ciśnienia na felgach
Instalacja elektryczna
1	wzmocniony akumulator
2	wzmocniony alternator (min. 220 A)
Wyposażenie funkcjonalne
1	immobilizer
2	centralny zamek sterowany pilotem
3	poduszka powietrzna przednia, boczna i nadokienna dla kierowcy i pasażera
4	szyby w kabinie kierowcy sterowane elektrycznie
5	lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane
6	dwa pojedyncze regulowane fotele w kabinie kierowcy
7	klimatyzacja kabiny kierowcy- automatyczna
8	światła przeciwmgielne przednie
9	gniazdo 12V
ADAPTACJA NA AMBULANS

Lp.	Wymagane parametry			TAK/NIE / (określić)		Oferowane parametry (opisać)
Przedział medyczny
1	wymiary przedziału medycznego (długość – min. 3200 mm, szerokość min. 1700 mm, wysokość min. 1800 mm)
2	podłoga wzmocniona, antypoślizgowa, łatwo zmywalna, połączona szczelnie z pokryciem boków – typu „wanna”, umożliwiająca mocowanie lawety lub noszy
3	izolacja termiczna i akustyczna obejmująca ściany oraz sufit zapobiegająca skraplaniu się pary wodnej
4	ściany boczne, sufit pokryte specjalnym tworzywem sztucznym - łatwo zmywalnym i odpornym na środki dezynfekujące
5	kabina kierowcy oddzielona od przedziału medycznego przegrodą z drzwiami otwieranymi/zamykanymi , z oknem umożliwiającym komunikowanie się pomiędzy przedziałem medycznym i kabiną kierowcą
6	zewnętrzny schowek za lewymi drzwiami przesuwnymi (oddzielony od przedziału medycznego i dostępny z zewnątrz pojazdu) z miejscem mocowania dwóch butli tlenowych 10 l, krzesełka kardiologicznego, materaca próżniowego, kamizelki typu KED, deski ortopedycznej, noszy podbierających, kasków, torby medycznej
7	uchwyty dla personelu
8	uchwyt na płyny infuzyjne (na cztery sztuki płynów)
9	termobox (stacjonarny ogrzewacz płynów infuzyjnych)
10	zabezpieczenie urządzeń oraz elementów wyposażenia przed ewentualnym przesunięciem w czasie ruchu pojazdu z jednoczesną gwarancją dostępu i użycia
11	na ścianie lewej szyny wraz z trzema panelami do mocowania uchwytów dla sprzętu medycznego (uchwyty do sprzętu po stronie Zamawiającego)
Miejsca siedzące / leżące w przedziale medycznym
1	fotel na prawej ścianie, skierowany przodem do kierunku jazdy (obrotowy z regulacją kąta oparcia pod plecami) wyposażony w zintegrowane z oparciem trzypunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, regulowane oparcie i składane siedzisko
2	fotel u wezgłowia noszy, regulowane oparcie, składane siedzisko, bezwładnościowe pasy
3	laweta mechaniczna pod nosze główne – przesuwana na boki z klapką najazdową
Oświetlenie przedziału medycznego
1	energooszczędne oświetlenie umieszczone po obu stronach górnej części przedziału medycznego – dwie listwy ledowe po trzy "aleje"
2	punktowe oświetlenie halogenowe zamocowane w suficie (obrotowe) – min. 4 szt. nad noszami + 1 szt. nad blatem roboczym
Instalacja tlenowa
1	centralna instalacja tlenowa z dwoma punktami poboru typu AGA – gniazda o budowie monoblokowej panelowej (dwa punkty na ścianie lewej)
2	uchwyt w schowku zewnętrznym na dwie duże butle tlenowe (10 l)
Instalacja elektryczna
1	automatyczna ładowarka akumulatorowa umożliwiająca jednoczesne ładowanie dwóch akumulatorów
2	gniazdo zewnętrzne umożliwiające podłączenie ambulansu do sieci 230 V na postoju + przewód 10 m (na pojeździe zamontowana wizualna sygnalizacja informująca o podłączeniu ambulansu do sieci 230V)
3	w przedziale medycznym cztery gniazda 12 V, dwa gniazda 230 V (napięcie w gniazdach 230V po podłączeniu ambulansu do sieci 230V) – Przetwornica umożliwiająca generowanie napięcia 230V w czasie jazdy – 1 gniazdo
4	głośnik w przedziale medycznym z możliwością podłączenia do radia (z funkcją bluetooth)
5	grzałka w układzie chodzenia silnika (działająca na postoju po podpięciu do sieci 230 V)
Panele sterujące
1	panel w kabinie kierowcy - sterujący pracą sygnalizacji dźwiękowej dodatkowej (pneumatycznej), informujący kierowcę o działaniu reflektorów zewnętrznych, informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu podłączeniu ambulansu do sieci 230 V, informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu otwartych drzwi między przedziałem medycznym a kabiną kierowcy, informujący kierowcę o poziomie naładowania akumulatora samochodu bazowego i akumulatora dodatkowego
2	panel w przedziale medycznym – informujący o temperaturze w przedziale medycznym oraz na zewnątrz pojazdu, z funkcją zegara (aktualny czas) i kalendarza (dzień, data), z funkcją wyświetlania aktualnej temperatury wewnątrz termoboksu, sterujący oświetleniem przedziału medycznego, sterujący systemem wentylacji przedziału medycznego, zarządzający system ogrzewania i klimatyzacji przedziału medycznego z funkcją automatycznego utrzymania zadanej temperatury
Ogrzewanie i wentylacja przedziału medycznego
1	ogrzewanie postojowe z sieci 230 V - termowentylator
2	niezależne od pracy silnika ogrzewanie przedziału medycznego tzw. powietrzne o mocy min. 5 kW
3	instalacja nawiewno-wywiewna (wentylator dachowy z lampą)
4	rozbudowa fabrycznej klimatyzacji kabiny kierowcy samochodu bazowego na przedział medyczny
5	nagrzewnica umożliwiająca ogrzewanie cieczą chłodzącą silnik
Sygnalizacja świetlno-dźwiękowa
1	belka świetlna typu LED zamontowana w przedniej części dachu
2	lampa błyskowa, niebieska, typu LED umieszczona w tylnej części dachu
3	z przodu pojazdu zmontowane niebieskie lampy pulsacyjne typu LED (grill) - dwie sztuki
4	sygnalizacja modulowana realizowana przez głośnik zamontowany na pasie przednim, możliwość podawania komunikatów głosem
5	sygnały pneumatyczne przeznaczone do pracy ciągłej
6	włączanie sygnalizacji dźwiękowo-świetlnej realizowane przez jeden główny włącznik , umieszczony w widocznym , łatwo dostępnym miejscu na desce rozdzielczej kierowcy oraz klakson pojazdu
Dodatkowe oświetlenie
1	lampy świateł awaryjnych na drzwiach tylnych włączające się po ich otwarciu (lampy typu LED) / dodatkowe kierunkowskazy oraz lampy obrysowe w tylnej górnej części nadwozia
2	reflektory zewnętrzne ze światłem rozproszonym do oświetlania miejsca akcji z lewej i prawej strony oraz z tyłu pojazdu (reflektory typu LED)
Oznakowanie pojazdu
1	pas odblaskowy z folii typu 3 barwy czerwonej, umieszczony w obszarze pomiędzy linią okien i nadkoli
2	pas odblaskowy z foli typu 3 barwy czerwonej umieszczony wokół dachu
3	pas odblaskowy z folii typu 1 barwy niebieskiej umieszczony bezpośrednio nad pasem czerwonym (pomiędzy linią okien i nadkoli)
4	logo "wąż Eskulapa" lub Państwowe Ratownictwo Medyczne po bokach i na dachu pojazdu
5	oznaczenie typu karetki na bokach i drzwiach pojazdu ℗
6	napis Ambulans na dachu z przodu pojazdu (lustrzany) oraz z tyłu pojazdu
7	okna w kabinie sanitarnej pokryte w 2 / 3 wysokości folią pół przeźroczystą
8	logo lub napis Zamawiającego – P01 82
9	oznakowanie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010 r.
Środki łączności
1	antena radiotelefonu z instalacją podłączeniową
	a dachu pojazdu antena radiotelefonu spełniająca następujące wymogi: / - zakres częstotliwości -168-170 MHz / - współczynnik fali stojącej -1,6 / - polaryzacja pionowa / - charakterystyka promieniowania –dookólna / - odporność na działanie wiatru 55 m/s / - doprowadzenie istalacji radiowej do kabiny kierowcy
	na dachu pojazdu antena radiotelefonu spełniająca następujące wymogi: / - zakres częstotliwości -168-170 MHz / - współczynnik fali stojącej -1,6 / - polaryzacja pionowa / - charakterystyka promieniowania –dookólna / - odporność na działanie wiatru 55 m/s / - doprowadzenie istalacji radiowej do kabiny kierowcy
Funkcjonalne wyposażenie ambulansu
1	dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym
2	młotek do wybijania szyb zintegrowany z nożem do cięcia pasów
3	lampka co-pilot (na giętkim przewodzie) w kabinie kierowcy
4	zestaw naprawczy do kół
5	radioodtwarzacz w kabinie kierowcy
6	dywaniki podłogowe w kabinie kierowcy
7	gniazdo AGA sufit
8	kamera cofania
9	czujnik parkowania przód + tył
Przygotowanie do systemu SWD PRM (nie wymagane normą 1789)
1	antena dachowa dwuzakresowa do stacji dokującej
2	antena dachowa dwuzakresowa do modułu GPS
3	wyprowadzenie instalacji elektryczno-logicznej
4	połączenie drukarki oraz stacji dokującej poprzez kabel USB
5	podstawa pod drukarkę + uchwyt do drukarki Brother PJ-762 / wraz z zasilaczem
6	adapter do stacji dokującej + stacja dokująca do tabletu Durabook R11AHH
7	tablet, drukarka, moduł GPS po stronie Zamawiającego			Tak		X
SPRZĘT MEDYCZNY ZGODNY Z WYMOGAMI NORMY
Lp.		Wymagane parametry	TAK/NIE / (określić)		Oferowane parametry (opisać)
POZ. 2 - 1 SZT. / NOSZE GŁÓWNE wraz z transporterem noszy / Marka/typ: …………………………………………... Producent: ……………………………………………..
1		Nosze główne wraz z transporterem noszy oraz z automatycznym systemem załadunku i rozładunku
2		przystosowane do prowadzenia reanimacji wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem umożliwiającą ustawienie wszystkich dostępnych funkcji; z materacem konturowym profilowanym stabilizującym
3		nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji / przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni / brzucha;
4		z możliwością płynnej regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami powyżej 85 stopni;
5		z zestawem pasów szelkowych i poprzecznych zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy;
6		nosze muszą posiadać trwale oznakowane najlepiej graficznie elementy związane z ich obsługą;
7		z poręczami bocznymi składanymi
8		Wysuwane uchwyty przednie do przenoszenia noszy. / Dodatkowe uchylne uchwyty z tylnej częsci ramoy noszy.
9		z możliwością wprowadzania noszy na transporter przodem lub tyłem do kierunku jazdy;
10		nosze muszą być zabezpieczone przed korozją poprzez wykonanie ich z odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie ich środkami antykorozyjnymi;
11		z cienkim nie sprężynującym materacem z tworzywa / sztucznego nie przyjmującym krwi, brudu, przystosowanym do dezynfekcji , umożliwiającym ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych;
12		wyposażone w prześcieradło jednorazowe do noszy z wycięciami na pasy
13		obciążenie dopuszczalne noszy min. 250 kg (podać obciążenie / dopuszczalne w kg)
14		waga oferowanych noszy max. 23 kg zgodnie z wymogami / normy PN EN 1865 lub równoważnej (podać wagę noszy w kg);
15		Gwarancja na sprzęt min. 24 m-ce
16		Deklaracje CE, Certyfikaty CE, foldery z opisem, instrukcja obsługi – przy dostawie.
TRANSPORTER NOSZY GŁÓWNYCH
1		Z systemem szybkiego i bezpiecznego połączenia z noszami , umożliwiający wprowadzenie noszy przodem i tyłem do kierunku jazdy
2		regulację wysokości w min sześciu poziomach
3		możliwość ustawienia pozycji drenażowych (Trendelenburga iFowlera na min 3 poziomach pochylenia)
4		wszystkie kółka jezdne o średnicy min. 150mm, wszystkie koła jezdne skrętne w zakresie 360 stopni umożliwiające jazdę na wprost oraz prowadzenie bokiem z możliwością automatycznej blokady kierunku do jazdy wprost ; wszystkie kółka jezdne umożliwiające jazdę zarówno w pomieszczeniach zamkniętych jak i poza nimi na utwardzonych nawierzchniach (na otwartych przestrzeniach). Podać średnicę kółek w mm)
5		min. 2 kółka tylne wyposażone w hamulce
6		obciążenie dopuszczalne transportera powyżej 230 kg
7		transporter musi posiadać trwale oznakowane graficznie / elementy związane z jego obsługą
8		transporter musi być zabezpieczony przed korozją poprzez wykonanie z odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie go środkami antykorozyjnymi
9		waga transportera max. 28 kg zgodnie z wymogami normy PN EN 1865 lub równoważna (podać wagę transportera w kg);
10		System automatycznego składania/rozkładnia podwozia przy załadunku/rozładunku transportera do/z ambulansu nie wymagający jakichkolwiek czynności związanych ze zwalnianiem blokad, wciskania przycisków czy zwalniania dźwigni blokad podwozia itp.
11		Blokada zabezpieczająca przed samoczynnym opadnięciem noszy w dół w sytuacji przypadkowego zwolnienia mechanizmu składającego podwozie.
12		Laweta pod zestaw transportowy posiadająca funkcje automatycznego wprowadzania i wyprowadzania zestawu transportowego.
13		Gwaranja na sprzęt min. 24 m-ce
14		Deklaracje CE, Certyfikaty CE foldery z opisem, instrukcja obsługi – przy dostawie.
POZ.3. -1 SZT. / uprząż na nosze dla dzieci / Marka/typ: ……………………………………... Producent: ……………………………………………..
1		Kompatybilna do zaoferowanych noszy głównych
2		Przeznaczony do zabezpieczenia niemowląt i dzieci w przedziale wagowym 4,5:18kg
3		Mocowane w 3 punktach za pomocą 1-częściowych pasów z klamrami
4		5 pasów wyposażonych w klamry, zapinanych na ramionach, klatce piersiowej oraz kroczu
5		Możliwość regulacji długości wszystkich pasów;
6		Wymiary po rozłożeniu : szer/dł. Max. 48cm/max 80cm
7		Wymiary po zwinięciu : średnica/długość max 10cm/48cm (+-0,5cm)
8		Ciężar: 1kg (+- 0,2kg)
9		Obciążenie: 18 kg (+- 0,2kg)
10		Wytrzymałość pasów: 1,6 T (+- 0,1T)
11		Gwarancja na sprzęt min. 24 m-ce
12		Deklaracje CE, Certyfikaty CE foldery z opisem, instrukcja obsługi – przy dostawie.
POZ. 4 - 1 SZT. / krzesełko kardiologiczne/schodołaz / Marka/typ: ……………………………………... Producent: ……………………………………………..
1		Wykonane z materiału odpornego na korozję lub z materiału zabezpieczonego przed korozją	TAK, PODAĆ
2		Wyposażone w system płozowy do transportu pacjenta po schodach	TAK
3		Wyposażone w siedzisko i oparcie mocowane fabrycznie na stałe z twardego materiału typu ABS o wysokiej odporności na ścieranie, pęknięcia, odporne na bakterie, grzyby, zmywalne i umożliwiające dezynfekcję	TAK, PODAĆ
4		Możliwość złożenia do transportu w ambulansie	TAK
5		Wysuwane uchwyty przednie blokowane w min 3 pozycjach	TAK, PODAĆ
6		Wyposażone 4 koła o szerokości min. 30mm w tym 2 obrotowe w zakresie 360°	TAK, PODAĆ
7		Średnica tylnych kół min 120 mm	TAK, PODAĆ
8		Średnica przednich kół min 100 mm	TAK, PODAĆ
9		Min 2 hamulce na tylnych kołach	TAK
10		Uchylne rączki tylne, blokowane	TAK
11		Wysuwany uchwyt ramy oparcia blokowany w min 2 pozycjach	TAK, PODAĆ
12		Kąt pomiędzy płozami, a ramą krzesełka ≥ 30˚	TAK, PODAĆ
13		Rozstaw zewnętrzny płóz min 37 cm	TAK
14		Stabilizator głowy pacjenta	TAK
15		Podnóżek na stopy pacjenta zintegrowany o wymiarze min. 7 cm x 30 cm	TAK, PODAĆ
16		Min 3 pasy poprzeczne	TAK
17		Waga krzesełka z zainstalowanym system płozowym max 15 kg	TAK
18		Maksymalne wymiary po złożeniu: 96 cm x 52 cm x max 20 cm	TAK, PODAĆ
1119		Udźwig min 226 kg	TAK, PODAĆ
20		Dopuszczone do mycia ciśnieniowego (potwierdzenie w instrukcji obsługi)	TAK
21		Możliwość instalacji akcesoriów w dowolnym momencie: / - uchwyt na butlę tlenową / - uchwyt na płyny infuzyjne / - dodatkowy rozkładany podnóżek	TAK, PODAĆ
22		Deklaracja zgodności CE, folder –załączyć do oferty, instrukcja obsługi – przy dostawie.	TAK
23		Gwarancja na sprzęt min. 24 m-ce	TAK
POZ. 5 - 1 SZT. / Pompa infuzyjna strzykawkowa, zasilacze, uchwyt / Marka/typ: ……………………………………... Producent: ……………………………………………..
1		Pompa strzykawkowa sterowana elektronicznie umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi
2		Strzykawka automatycznie mocowana od przodu
3		Urządzenie przenośne, również do pracy w ambulansie ZRM i miejscu zdarzenia
4		Napięcie 11-16 V DC, zasilanie przy użyciu zasilacza zewnętrznego
5		Masa pompy max.1,5 kg
6		Pompa zajmująca przestrzeń nie większą niż 3 000 cm3
7		Odłączalny uchwyt do przenoszenia i mocowania i pompy do rur pionowych i poziomych
8		Odłączalny uchwyt do przenoszenia do 3 pomp zasilanych jednym przewodem nie wymagającym dodatkowych elementów.
9		Podświetlany ekran i przyciski z możliwością regulacji min 9 poziomów
10		Mocowanie do pionowego statywu/rury 3 pomp jednym uchwytem.
11		Dokładność mechaniczna <<±0,5%
12		Zasilanie z akumulatora wewnętrznego min 8h przy przepływie 25ml/h
13		Różne tryby infuzji: Wzrost-utrzymanie-spadek; programowanie min. 12 cykli o różnych parametrach; podaż okresowa z przerwami; dawka w czasie; kalkulacja prędkości dawki.
14		Możliwość programowania parametrów infuzji w mg, mcg, U lub mmol, z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu (np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h)
15		Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości 2/3, 5, 10, 20 i 50/60 ml różnych typów oraz różnych producentów
16		Zakres prędkości infuzji min. 0,1 do 999,9 ml/h Prędkość infuzji w zakresie od 0,1 - 99,99ml/h programowana co 0,01ml/godz.
17		Prędkości bolusa min: / dla strzykawki o poj.3ml =1-150 ml/h / dla strzykawki o poj.5ml =1-300 ml/h / dla strzykawki o poj.10ml =1-500 ml/h / dla strzykawki o poj.20ml =1-800 ml/h / dla strzykawki o poj.30ml =1-1200 ml/h / dla strzykawki o poj.50/60ml =1-1800 ml/h
18		Możliwa do ustawienia prędkość bolusa 0,1 - 1 800ml/h
19		Tryb kontroli zmian ciśnienia w linii
20		Możliwość utworzenia Bazy Leków używanych w infuzjoterapii na terenie szpitala z możliwością zastosowania do tworzenia Bibliotek Leków na poszczególne oddziały do 50
21		Biblioteka Leków zawierająca min1 200 leków z możliwością podzielenia na min.25grup.
22		Czujnik zmian ciśnienia w linii - okluzji i rozłączenia linii bez konieczności stosowania specjalnych drenów
23		Leki zawarte w Bibliotece Leków powiązane z parametrami infuzji (limity względne min-max; limity bezwzględne min-max, parametry standardowe), możliwość wyświetlania naprzemiennego nazwy leku i/lub wybranych parametrów infuzji.
24		Menu w języku polskim
25		Prezentacja ciągłego pomiaru ciśnienia w linii w formie graficznej.
26		Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) 0,1- 9999 ml
27		Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1min – 99:59 godzin
28		Możliwość łączenia pomp w moduły bez użycia stacji dokującej - 3 pompy.
29		Możliwość opcjonalnego rozszerzenia oprogramowania pompy o tryb TCI
30		Możliwość opcjonalnego rozszerzenia oprogramowania każdej pompy o tryb PCA i PCEA
31		Opcjonalna możliwość bezprzewodowej komunikacji pomp z komputerem poza stacją dokującą .
32		Możliwość łączenia pomp w moduły bez użycia stacji dokującej - 3 pompy.
33		12 V kabel przejściowy do podłączenia maksymalnie 3 pomp Space do pokładowego systemu zasilania w karetce, helikopterze czy samolocie
34		Alarm otwartego uchwytu komory strzykawki
35		Gwarancja min. 24 m-ce
36		Deklaracje CE, Certyfikaty CE, foldery z opisem, instrukcja obsługi – przy dostawie.

POZ. 6- 1 SZT. / Respirator transportowy / Marka/typ: ……………………………………... Producent: ……………………………………………..
1	Respirator transportowy wraz z obwodami oddechowymi oraz torbą transportową
2	Zasilanie pneumatycznie wyłącznie ze źródła sprężonego tlenu o ciśnieniu 280-600 kPa +/-10%, z zużyciem tlenu do sterowania pracą respiratora do 60 ml/cykl
3	Temperatura pracy: 100 do +500 C
4	Tryby wentylacji: Demand i CMV/Demand
5	Przepływ gazu w trybie automatycznym w zakresie minimum od 8 do 35 l/min
6	Alarm dźwiękowy przekroczenia ciśnienia granicznego w drogach oddechowych
7	Minimum 2 poziomy stężenia tlenu w mieszance oddechowej
8	Częstość oddechów regulowana w zakresie minimum od 8/min do 40/min
9	Objętość oddechowa regulowana w zakresie zapewniającym wentylację dorosłych i dzieci od 10kg (podać zakres regulacji objętości oddechowej)
10	Zastawka bezpieczeństwa regulowana
11	Sygnalizacja spadku ciśnienia
12	Manometr ciśnienia w drogach oddechowych
13	Przewód zasilający w wtykiem AGA
14	Jednorazowy przewód pacjenta zakończony zastawką pacjenta umożliwiającą podłączenie maski lub rurki intubacyjnej w komplecie z respiratorem 10 sztuk przewodów
15	Zastawka PEEP zintegrowana, regulowana w zakresie od 0 do minimum 20 cm H2O
16	Z uchwytem ściennym do ambulansu zgodnym
17	Z zestawem tlenowym (torba, butla 2,7 l, reduktor z przepływomierzem)
18	Z wymogami polskiej normy PN EN 1789 lub równoważnej
19	Gwaranacja na sprzęt min. 24 m-ce
20	Deklaracje CE, Certyfikaty CE, foldery z opisem, instrukcja obsługi – przy dostawie.
POZ. 7 - 1 SZT. / Ssak przenośny / Marka/typ: ……………………………………... Producent: ……………………………………………..
1	Ssak przenośny, elektryczny
2	zakres regulacji podciśnienia: od 3 do 80 kPa
3	maksymalny przepływ: 30 l/min ± 10% (bez obciążenia)
4	poziom hałasu: 70 dB (maks.)
5	temperatura pracy: od 0 do 50 °C
6	zasilanie: 12 – 15 VDC
7	Z wbudowanym akumulatorem z możliwością pracy w ambulansie i poza nim.
8	ciśnienie atmosferyczne: minimum: od 70 do 106 kPa
9	czas pracy przy maks. obciążeniu: nie mniej niż 40 minut
10	zabezpieczenie przed wodą (IEC529:1989): IP34
11	słój wielorazowego użytku o pojemności minimum 1 l
12	zawór zabezpieczający przed przepełnieniem słoja
13	możliwość zasilania i ładowania z instalacji 12 VDC i 230 VAC
14	wbudowany manometr podciśnienia
15	Gwarancja na sprzęt min. 24 m-ce
16	Deklaracje CE, Certyfikaty CE foldery z opisem, instrukcja obsługi – przy dostawie.
POZ. 8 - 2 SZT. / butle tlenowe / Marka/typ: ……………………………………... Producent: ……………………………………………..
1	Butla tlenowa aluminiowa pojemność 10 litrów
2	Butla tlenowa aluminiowa DIN 10 l, BA 10,0 D
3	Gwarancja na sprzęt min. 24 m-ce
4	Opisy techniczne; Deklaracja CE
POZ.9 - 1 SZT. / Materac podciśnieniowy / Marka/typ: ……………………………………... Producent: ……………………………………………..
1	pokrycie materaca z PCV, środek wypełniony granulatem zbijającym się pod wpływem podciśnienia
2	min. 8 rączek do przenoszenia
3	min. 4 pasy z systemem szybkozłączy
4	dodatkowa dopinana podłoga do materaca
5	przenikliwy dla promieni X
6	możliwość użycia w pozycji zarówno siedzącej, jak i leżącej
7	w zestawie z pompką torbą transportową i zestawem / naprawczym
8	waga max 10 kg
9	Gwarancja na sprzęt medyczny min. 24 m-ce
10	Deklaracje CE, Certyfikaty CE foldery z opisem, instrukcja obsługi – przy dostawie.
POZ. 10 - 1 SZT. / Deska ortopedyczna / Marka/typ: ……………………………………... Producent: ……………………………………………..
1	wykonana z tworzywa sztucznego o dużej wytrzymałości, odporna na urazy mechaniczne, niskie i wysokie temperatury, substancje ropopochodne, zwężona od strony nóg ułatwiająca manewrowanie w ciasnych przestrzeniach
2	gładka, płaska powierzchnia leża pacjenta,
3	z możliwością prześwietlania promieniami X,
4	uchwyty do przenoszenia – min 16 szt. rozmieszczone na obwodzie deski, zdystansowane od podłoża,
5	pasy zabezpieczające dwuczęściowe min 4 sztuki z / możliwością regulacji długości zakończone metalowymi obrotowymi karabińczykami, zapięcie pasów w postaci metalowego szybkozłącza,
6	system unieruchomienia głowy składający się z podkładki pod głowę mocowanej do deski ortopedycznej , dwóch klocków do stabilizacji bocznej z otworami usznymi + min. dwa paski mocujące głowę
7	dopuszczalne obciążenie powyżej 150 kg,
8	długość min 180 cm
9	szerokość min 45 cm
10	ciężar deski max 8 kg
11	Gwarancja na sprzęt min. 24 m-ce
12	Deklaracje CE, Certyfikaty CE, foldery z opisem; instrukcja obsługi – przy dostawie.
POZ. 11 - 1 SZT. / kamizelka Ked (usztywnienie kręgosłupa) / Marka/typ: ……………………………………... Producent: ……………………………………………..
1	materiał: wzmacniany winyl – odporny na przetarcia, smary i substancje ropopochodne – nie wchłania płynów i brudu
2	zapewnia całkowitą stabilizację kręgosłupa na całej jego długości oraz umożliwiał swobodny dostęp do klatki / piersiowej
3	3 różnokolorowe, spinające pasami piersiowymi
4	2 pasy biodrowe
5	poduszka wypełniająca anatomiczne krzywizny ciała
6	2 pasy stabilizujące głowę (nylonowe) dopinane na tzw. rzep
7	pokrowiec-torba transportowa
8	obciążenie dopuszczalne powyżej 220 kg
9	obciążenie dopuszczalne powyżej 220 kg
10	Gwarancja na sprzęt min. 24 m-ce
11	Deklaracje CE, Certyfikaty CE foldery z opisem, instrukcja obsługi – przy dostawie.
POZ. 12 - 1 SZT. / Plecak reanimacyjny z ampularium / Marka/typ: ……………………………………... Producent: ……………………………………………..
1	Wykonany z materiału typu Cordura wielokomorowy z ampularium min. 80 ampułek, z wkładem na zestaw intubacyjny.
2	Uchwyty i kieszenie umożliwiające posegregowanie wenflonów, igieł, strzykawek itp.
3	Konstrukcja plecaka umożliwia pranie ręczne lub automatyczne
4	Górna kieszen zewnętrzna posiada izolowaną przestrzeń do przechowycwania listy wyposażenie formatu A4
5	Dolna kieszen zewnętrzna przeznaczona na 4 kpl. Płynów infuzyjnych z aparatami na tłoczenia
6	Parametry techniczne:
7	wys/szer./gł. Min. 60/52/30cm
8	Gwarancja na sprzęt min. 24 m-ce
9	Deklaracje CE, Certyfikaty CE foldery z opisem, instrukcja obsługi – przy dostawie.
POZ. 13 - 1 SZT. / Plecak ratownika medycznego / Marka/typ: ……………………………………... Producent: ……………………………………………..
1	Wykonany z materiału wytrzymałego o Wymiarach zew. szer/wys/głęb (mm) 450/350/170 (+/- 10mm)
2	Wykonany z materiału nowej generacji, wodoodporny, o niskiej ścieralności
3	Kolor czerwony, oznakowanie: krzyż św. Andrzeja, elementy odblaskowe
4	Jedna komora wewnętrzna; jedna kieszeń zewnętrzna na dokumenty, trzy przeźroczyste organizery na rzepy
5	Wyjmowane ampularium na co najmniej 60 ampułek w kolorze czerwonym
6	Dno torby usztywnione, zabezpieczone gumowymi stopkami
7	Uchwyty przy zamkach oraz uchwyty umożliwiające transport w rękach, na plecach, ramieniu, klatce piersiowej
8	Waga maksymalnie do 4 kg
9	Wym. zew. ampularium: szer/wys/głęb (mm) 230/160/50 (+/- 5mm)
10	Gwarancja na sprzęt min. 24 m-ce
11	Deklaracje CE, Certyfikaty CE foldery z opisem, instrukcja obsługi – przy dostawie.
POZ. 14 - 1 SZT. / Unieruchomienie pediatryczne / Marka/typ: ……………………………………... Producent: ……………..……………………………..
1	Dla dzieci w wieku od 2 do 10 lat
2	Wbudowane unieruchomienie głowy
3	System różnokolorowych, ruchomych pasów zabezpieczających
4	4 uchwyty do przenoszenie i 2 pętle do mocowania na noszach karetkowych
5	Łatwe w utrzymywaniu czystości , wytrzymałe na przenikliwość promieni X
6	W zestawie torba transportowa
7	Wymiary: dł/szer./ gr. 120cm/23cm/4cm (+-2cm )
8	Waga: max 3kg
9	Obciążenie : 40 kg (+- 2kg)
10	Gwarancja na sprzęt min. 24 m-ce
11	Deklaracje CE, Certyfikaty CE foldery z opisem, instrukcja obsługi – przy dostawie.
POZ. 15 - 1 SZT. / Nosze podbierakowe / Marka/typ: ……………………………………... Producent: ……………………………………………..
1	łopaty wykonane z aluminium zabezpieczone przed wnikaniem krwi, płynów ustrojowych
2	system podwójnego zamka zabezpieczający nosze
3	przed przypadkowym rozdzieleniem łopat przez obsługę lub wyposażone w dodatkowy system zabezpieczający nosze przed rozdzieleniem przypadkowym łopat w trakcie / transportu pacjenta (opisać dodatkowy system zabezpieczający)
4	wielostopniowa regulacja długości
5	możliwość złożenia do transportu w połowie długości
6	posiadające min. 8 zdystansowanych od płaskiego podłoża uchwytów do przenoszenia umieszczonych na dłuższej stronie / łopat
7	umożliwiające montaż systemu unieruchomienia głowy.
8	Gwarancja na sprzęt min. 24 m-ce
9	Deklaracje CE, Certyfikaty CE foldery z opisem, instrukcja obsługi – przy dostawie.
POZ. 16 -1 kpl. / szyny Kramera kpl 14 szt / Marka/typ: ……………………………………... Producent: ……………………………………………..
1	9 różnych rozmiarów szyn
2	Komplet pokrowców na szyny
3	W zestawie torba transportowa, a w torbie wewnętrzne przegrody segregujące szyny; możliwość sterylizacji w płynach i autoklawie
4	Wymiary szyn:
5	1500x120 mm - 2szt
6	1200x120 mm -1szt
7	1000 x100mm -1 szt
8	900x120mm -2 szt
9	800x120mm -1szt
10	800x100mm -1 szt
11	700x70mm -2szt
12	600x70mm -2 szt
13	250x50mm -2 szt
14	Gwarancja na sprzęt min. 24 m-ce
15	Deklaracje CE, Certyfikaty CE foldery z opisem, instrukcja obsługi – przy dostawie.
POZ. 17 - 1 SZT. / Pulsoksymetr przenośny wraz z opakowaniem transportowym / Marka/typ: ……………………………………... Producent: ……………………………………………..
1	Rok produkcji 2021
2	Waga do 500 g
3	Kapnografia z trendami
4	SpO2 z falą pletyzmograficzną
5	Przechowywanie danych pacjenta – do 100 pacjentów 72 godziny dla każdego pacjenta;
6	Bezprzewodowa transmisja danych
7	Dla dorosłych, dzieci i noworodków
8	Możliwość swobodnego skonfigurowania urządzenia
9	Trzy poziomy alarmów wizualnych i dźwiękowych
10	Gwarancja na sprzęt min. 24 m-ce
11	Deklaracje CE, Certyfikaty CE foldery z opisem, instrukcja obsługi – przy dostawie.
POZ. 18 - 1 SZT. / Videolaryngoskopy- wielorazowa optyka kliniczna / Marka/typ: ……………………………………... Producent: ……………………………………………..
1	Videolaryngoskop do trudnej intubacji z wielorazową, wymienną optyką oraz nakładkami jednopacjentowymi
2	Wielorazowa wymienna optyka ze światłem LED wyposażona w dwa 3 stopniowe systemy informujące o pozostałej ilości użyć oraz poziomie naładowania akumulatora
3	Zasilanie akumulatorowe wraz z ładowarką
4	W pełni naładowany akumulator wystarcza na min. 15 intubacji
5	Automatyczne wyłączenie po 30 min.
6	Pełny cykl ładowania maksymalnie 2 h
7	Przy braku użytkowania całkowite rozładowanie następuje po 30 dniach
8	Możliwość stosowania w środowisku rezonansu magnetycznego MRI
9	Końcówka toru wizyjnego posiadająca zabezpieczenie przez zaparowaniem
Jednorazowe nakładki / łyżki
10	Nakładki dostępne w dwóch rozmiarach dla dorosłych kodowane kolorami
11	Nakładki jednopacjentowe dla osób dorosłych z możliwością intubacji rurkami o rozmiarach od 7.0 do 8.5 - 100szt.
12	Nakładki jednopacjentowe dla osób dorosłych z możliwością intubacji rurkami o rozmiarach od 6.0 do 7.5 - 100 szt.
13	Nakładki o anatomicznym kształcie, zapobiegające nadmiernemu użyciu siły
14	Nakładki wyposażone w kanał na rurkę intubacyjną, umożliwiający intubację bez potrzeby stosowania prowadnic
Stacja dokująca/ładowarka
15	Ładowarka systemu optycznego wyposażona w monitor LCD wskazujący pozostałą ilość użyć oraz pięciostopniowy system informujący o naładowaniu akumulatora
Inne
16	Waga całego zestawu 340 g (+/-10g)
17	Możliwość rozbudowy systemu o adapter do smartfonów umożliwiające wykorzystanie telefonu jako monitora wideolaryngoskopu
18	Możliwość ładowania kamery i optyki ogólnodostępnymi ładowarkami z końcówką Micro-USB (np. do smatfonów)
19	Gwarancja na sprzęt min. 24 m-ce
20	Deklaracje CE, Certyfikaty CE foldery z opisem, instrukcja obsługi – przy dostawie.
POZ. 19 - 3 SZT. / reduktor butlowy z przepływomierzem i szybkozłaczką / Marka/typ: ……………………………………... Producent: …………………………………………..

1	Reduktor butlowy ze skokowym nastawem przepływu i szybkozłączem AGA. Obrotowy manometr. Ruchoma końcówka przepływomierza - kąt wychylenia 360 stopni - do podłączenia butli nawilżacza, maski lub kaniuli. Zakres regulacji 0 - 25 litrów/min
2	Gwarancja na sprzęt min. 24 m-ce
3	Deklaracje CE, Certyfikaty CE foldery z opisem, instrukcja obsługi – przy dostawie.
POZ. 20 - 1 SZT. / zestaw do bezpiecznej konikotomii / Marka/typ: ……………………………………... Producent: ……………………………………………..
1	Jednorazowy, sterylny zestaw ratunkowy pozwalający uzyskać szybki dostęp do tchawicy pacjenta w przypadku niedrożności górnych dróg oddechowych
2	Nie wymaga nacięcia skóry
3	Konstrukcja rękojeści zabezpiecza przed uszkodzeniem tylnej ścianki tchawicy w momencie wkłucia
4	Końcówka umożliwiająca wentylację przy użyciu worka samorozprężalnego, respiratora lub bezpośrednio ustami
5	W rozmiarach dla dzieci oraz dorosłych
6	Gwarancja na sprzęt min. 24 m-ce
7	Deklaracje CE, Certyfikaty CE, foldery z opisem
POZ. 21 - 2 SZT. / koc bakteriostatyczny / Marka/typ: ……………………………………... Producent: ……………………………………………..
1	Skuteczna ochrona termiczna
2	Materiał zapobiegający rozwojowi bakterii i drobnoustrojów.
3	Nie przepuszczający cieczy oraz płynów.
4	Materiał odporny na działanie żrących środków chemicznych.
5	Możliwość prania w pralce, odporność na silne środki dezynfekcyjne,
6	Wymiary: 110 x 190 cm ()
7	Klasa ognioodporności: M1
8	Wytrzymały na uszkodzenia mechaniczne.
9	Gwarancja na sprzęt min. 24 m-ce
10	Deklaracje CE, Certyfikaty CE foldery z opisem, instrukcja obsługi – przy dostawie.
POZ. 22-1 SZT. / prowadnice do trudnych intubacji -1 SZT. (zestaw) / Marka/typ: ……………………………………... Producent: ……………………………………………..
1	Prowadnica do terudnych intubacji wraz z wygiętym końcem, znacznikiem głębokości, z otworem w świetle prowadnicy
2	W zestawie laryngoskop wielorazowy Cechy charakterystyczne: / wykonywany z wysokogatunkowej stali nierdzewnej / prosta konstrukcja / lekkość / łatwa wymiana światłowodu / żarówka Xenon 2,5 V / Łyżki Macintosh Nr 1,2,3,4 / Rękojeść średnia, do baterii R14 (zestaw nie zawiera baterii) / Etui z przegrodami
3	Sprzęt wielorazowego użytku z możliwoiścią sterylizacji
4	Gwarancja na sprzęt min. 24 m-ce
5	Deklaracje CE, Certyfikaty CE foldery z opisem, instrukcja obsługi – przy dostawie.
POZ. 23 – 3 SZT. / worek samorozprężalny dla dzieci, niemowląt, dorosłych / Marka/typ: ……………………………………... Producent: ……………………………………………..
1	Silikonowe worki samorozprężalne przeznaczone do prowadzenia oddechU zastępczego
2	Zestaw składający się z elementów: 1. worek samorozprężalny silikonowy , przeźroczysty z z ciśnieniową zastawką bezpieczeństwa (z możliwością blokady ) 2. Rezerwuar tlenu o pojemności 2500ml 3. przewód zasilający (tlenowy ) 2m 4. maska twarzowa umożliwiająca swobodny obrót o 360stopni względem osi łącznika. Maski wyposażone w fartuchy uszczelniające 5. konstrukcja worka umożliwiająca wentylację bierną i czynną 100% tlenem.
3	Worek oraz maska nadają się do sterylizacji w autoclawie
4	Worki w rozmiarach dla dorosłych, dzieci i niemowląt
5	Gwarancja na sprzęt min. 24 m-ce
6	Deklaracje CE, Certyfikaty CE foldery z opisem, instrukcja obsługi – przy dostawie.
POZ. 24- 2 SZT. / przepływomierz z szybkozłączką / Marka/typ: ……………………………………... Producent: ……………………………………………..
1	dozowanie tlenu pomiędzy 2,8 bar i 8 bar / Pokrętło przepływomierza ułatwiające precyzyjny nastaw przepływu. zakres regulacji 0 - 25 litrów/min. / Nieprzerwany przepływ strumienia gazu, pomiędzy poszczególnymi pozycjami.
2	Z wtykiem AGA. Ruchoma końcówka przepływomierza
3	Gwarancja na sprzęt min. 24 m-ce
4	Deklaracje CE, Certyfikaty CE foldery z opisem, instrukcja obsługi – przy dostawie.
POZ. 25 – 1 szt. / Płachta ratownicza
1	Płachta do przenoszenia pacjentów, składana; 8 uchwytów na obwodzie, zakładki zapobiegające wysunięcie pacjenta podczas transportu
	Wzmocniony materiał, odporny na wchłanianie krwi, substancji ropopochodnych, płynu, , nadający się do mycia, dezynfekcji
2	Długość 200 cm (+/-5 cm), szerokość: 105 cm, (+/-5 cm),
3	Waga max. 2,5 kg
4	Udźwig co najmniej 350 kg
5	Gwarancja na sprzęt min. 24 m-ce
6	Deklaracje CE, Certyfikaty CE foldery z opisem, instrukcja obsługi – przy dostawie.

Uwaga!
Zabudowany pojazd wraz z wyposażeniem nie może przekroczyć dopuszczalnej masy całkowitej tj. do 3,5 t. Pod pojęciem DMC należy rozumieć definicje zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz.U. 2020 poz. 110 ze zm.)
W ramach umowy Wykonawca, zobowiązany będzie w oferowanym ambulansie zamontować dodatkowe urządzenia stanowiące własność Zamawiającego tj.
- Defibrylator LIFEPAK – 15 wraz z ładowarka do akumulatorów,
- Tablet: Durabook R11AHH,
- Drukarka: Brother PJ-762
- Radiotelefon
  Zamawiający informuje, że łączna waga ww. urządzeń wynosi 30 kg. Powyższą wagę należy uwzględnić przy wyliczaniu masy całkowitej oferowanego ambulansu wraz z wyposażeniem.

Podpis Wykonawcy

# DODATKOWO OCENIANE PARAMETRY TECHNICZNE
# Parametry techniczne pojazdu wraz z wyposażeniem

Parametry techniczne / Oceniane	WYMOGI / TAK/NIE/ / podać oferowany parametr*	Punktacja
Pojemność silnika powyżej 2500 cm³;		Poniżej – 0 pkt / powyżej - 5
Moc silnika powyżej 180 KM		Poniżej – 0 pkt / powyżej - 10
Automatyczna skrzynia biegów,		Nie – 0 pkt / Tak - 10
Pasek rozrządu		Nie – 0 pkt / Tak - 5
Fabryczny asystent martwego pola - Asystent martwego punktu pomagający uniknąć wypadków (rozpoznaje pojazdy w martwym punkcie i ostrzega kierowcę sygnałami wizualnymi i dźwiękowymi)–		Nie – 0 pkt / Tak – 10

*wypełnia wykonawca

Podpis Wykonawcy

# Pakiet/Część II- Zakup środków ochrony indywidualnej
POZ. 1- 30 000 SZT.- / Rękawiczki Jednorazowe / Nazwa……………………………………... Producent: ……………………………………………..
Lp.	Wymagane parametry	TAK/NIE / (określić)	Oferowane parametry (opisać)
1	Rękawice jednorazowe, nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, chlorowane od wewnątrz, kolor niebieski, tekstura na końcach palców, grubość na palcu 0,08mm +/-0,01mm, na dłoni 0,06+/- 0,01 mm, AQL 1.0. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 oraz przebadane na min. 12 cytostatyków wg. ASTM D6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu oraz badaniami z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Pakowane po 100/200 szt. dla wszystkich rozmiarów. Rozmiary S-XL kodowane na opakowaniu. / LUB / Rękawice diagnostyczne syntetyczne, nitrylowe bezpudrowe, kształt uniwersalny, mankiet rolowany, dostępne w rozmiarach XS – XL, teksturowane palce, powierzchnia wewnętrzna gładka polimeryzowana, długość rękawicy minimum 240 mm, grubość na palcu 0.09-0,11 mm, na dłoni 0.06-0,08 mm, mankiet 0.05-0,06 mm, posiadające AQL 1.0, posiadające Certyfikat w kategorii III/TypB Środków Ochrony Indywidualnej (UE)2016/425, będące wyrobem medycznym klasy 1 93/42/EEC, rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671, rękawice odpowiednie do kontaktu z żywnością zgodnie z 1935/2004/EEC oraz spełniające standardy EN 455 (1-2-3-4); EN ISO 374-1:2016/Typ B; EN 420:2003+A1:2009; EN 16523; EN 374-2:2014; EN 374-4:2013; EN ISO 374-5:2016; EN 421:2010; ISO 13485; ISO 9001, Przebadane na przenikanie 12 leków cytostatycznych wg, ASTM D6978, rękawice nie zawierające: tiuramów, oznakowany fabrycznie poziom AQL, oznakowane datą produkcji i datą ważności oraz numerem serii, opakowanie papierowe a’100 sztuk ( z odpowiednim przeliczeniem ilości), z podziałem kolorystycznym opakowania ze względu na poszczególne rozmiary.

..........................., dnia ……..............2021 r.	Podpis Wykonawcy
Miejscowość

# Pakiet/Część III- Zakup środków do dezynfekcji

POZ. 1- 4 SZT. / środki do dezynfekcji/dekontaminacji / Nazwa……………………………………... Producent: ……………………………………………..
Lp.	Wymagane parametry	TAK/NIE / (określić)	Oferowane parametry (opisać)
1	środek dezynfekcyjny przeznaczony do urządzenia Nocospray; do dekontaminacji/zamgławiania, oparty na 6% nadtlenku wodoru i kationach srebra, bezzapachowy, gotowy do użycia roztwór wodny, środek o działania wirusobójczym, bakteriobójczym, grzybobójczym i sporobójczym; biodegradowalny 99,9%; brak śladów osadu po użyciu, brak korozji, produkt biobójczy; op. 1 l / Termin ważności co najmniej 12 m-cy / Zamawiający wymaga załączenia opisu/ kart charakterystyki produktu potwierdzających spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego, deklarację zgodności CE

*wypełnia Wykonawca

Uwaga! Niespełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia spowoduje odrzucenie oferty. Brak wartości w kolumnie „tak/nie” będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanym przedmiocie zamówienia.

..........................., dnia ……..............2021 r.	Podpis Wykonawcy

# Załącznik nr 3 do SIWZ