## preparaty_i_drobne_narzędzia
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 1
| Tytuł/nazwa pakietu: | Wiskoelastyki i drobny sprzęt medyczny do zabiegów okulistycznych
| Okres/Termin obowiązywania: | 36 miesięcy
| Ilość pozycji w pakiecie: | 36
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | Produkty mogą być rejestrowane jako leki, zatem mogą być wymagane inne dokumenty
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33600000-6 Produkty farmaceutyczne, 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Hialuronian sodu - okulistyczny |  |  | szt. | 3500
1.1 | Hialuronian sodu uzyskany drogą biofermentacji | Tak
1.2 | Stężenie - od 1.4% | Tak
1.3 | pH: 6,8 – 7,4 | Tak
1.4 | Osmolarność: 280 – 400 mOsm / kg | Tak
1.5 | Masa cząsteczkowa: 2,3 – 3,2 mln D | Tak
1.6 | Lepkość: 60 000 - 100 000 mPas | Tak
1.7 | Temperatura przechowywania: 2 – 25 stopni C | Tak
1.8 | Objętość: 1 ml | Tak
1.9 | Kaniula zagięta 27 G w komplecie. | Tak
2.0 | Hialuronian sodu - okulistyczny |  |  | szt. | 500
2.1 | Hialuronian sodu uzyskany drogą biofermentacji | Tak
2.2 | Stężenie - 2.0% | Tak
2.3 | pH: 6,8 – 7,4 | Tak
2.4 | Osmolarność: 200 – 400 mOsm / kg | Tak
2.5 | Masa cząsteczkowa: 2,3 – 3,2 mln D | Tak
2.6 | Lepkość: około 300 000 – 400 000 mPas | Tak
2.7 | Temperatura przechowywania: 2 – 25 stopni C | Tak
2.8 | Objętość: 1 ml | Tak
2.9 | Bez konserwantów | Tak
2.10 | Kaniula zagięta 25 G w komplecie. | Tak
3.0 | Hialuronian sodu - okulistyczny |  |  | szt. | 1000
3.1 | Hialuronian sodu uzyskany drogą biofermentacji | Tak
3.2 | Stężenie: od 3.0% | Tak
3.3 | pH: 6,8 – 7,4 | Tak
3.4 | Osmolarność: 280 – 400 mOsm / kg | Tak
3.5 | Masa cząsteczkowa: 2,3 – 3,2 mln D | Tak
3.6 | Lepkość: 400 000 - 900 000 mPas | Tak
3.7 | Temperatura przechowywania: 2 – 25 stopni C | Tak
3.8 | Objętość: 1 ml | Tak
3.9 | Kaniula zagięta 25 G w komplecie | Tak
4.0 | Błękit trypanu - okulistyczny |  |  | szt. | 300
4.1 | Roztwór błękitu trypanu, do barwienia torebki soczewki | Tak
4.2 | Stężęnie: 0,06% | Tak
4.3 | Opakowanie: fiolka 1 ml | Tak
4.4 | Wyrób medyczny apirogenny | Tak
4.5 | Wyrób medyczny sterylny | Tak
4.6 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
5.0 | BSS |  |  | szt. | 100
5.1 | Roztwór soli mineralnych do zastosowań w chirurgii oka | Tak
5.2 | Opakowanie: 500 ml, szklane lub plastikowe butelki | Tak
6.0 | Hydroxypropylometyloceluloza |  |  | szt. | 525
6.1 | Roztwór hyroksypropylometylo celulozy do zastosowań okulistycznych | Tak
6.2 | Stężenie: 2.0% | Tak
6.3 | Objętość: 2 ml | Tak
7.0 | Dekalina |  |  | szt. | 300
7.1 | Dekalina (C10F18) do zastosowań okulistycznych | Tak
7.2 | Opakowanie: 5 ml, strzykawka | Tak
8.0 | Olej silikonowy |  |  | szt. | 100
8.1 | Olej silikonowy do zastosowań okulistycznych | Tak
8.2 | Lepkość: 1300 mPas jednostka | Tak
8.3 | Opakowanie: 10 ml strzykawka z zestawem do podawania oleju | Tak
9.0 | Olej silikonowy | Tak |  | szt. | 100
9.1 | Olej silikonowy do zastosowań okulistycznych | Tak
9.2 | Lepkość: 5000 mPas jednostka | Tak
9.3 | Opakowanie: 10 ml strzykawka z zestawem do podawania oleju | Tak
10.0 | Gaz |  |  | szt. | 150
10.1 | Gaz do zastosowań okulistycznych | Tak
10.2 | Skład: SF6 | Tak
10.3 | Objętość: 10 ml | Tak
11.0 | Gaz |  |  | szt. | 50
11.1 | Gaz do zastosowań okulistycznych | Tak
11.2 | Skład: SF6 | Tak
11.3 | Objętość: 30 ml | Tak
12.0 | Gaz |  |  | szt. | 20
12.1 | Gaz do zastosowań okulistycznych | Tak
12.2 | Skład: C3F8 | Tak
12.3 | Objętość: 10 ml | Tak
13.0 | Gaz |  |  | szt. | 5
13.1 | Gaz do zastosowań okulistycznych | Tak
13.2 | Skład: C3F8 | Tak
13.3 | Objętość: 30 ml | Tak
14.0 | Gaz |  |  | szt. | 50
14.1 | Gaz do zastosowań okulistycznych | Tak
14.2 | Skład: C2F6 | Tak
14.3 | Objętość: 30 ml | Tak
15.0 | Gaz |  |  | szt. | 10
15.1 | Gaz do zastosowań okulistycznych | Tak
15.2 | Skład: C2F6 | Tak
15.3 | Objętość: 50 ml | Tak
16.0 | Błękit trypanu - okulistyczny |  |  | szt. | 150
16.1 | Błękit tryptanu - do wybarwiania w zabiegach witrektomijnych | Tak
16.2 | Stężenie: 0.15-0.18% | Tak
16.3 | Pojemność:0.7 - 1 ml | Tak
17.0 | Głowica do fakoemulsyfikacji |  |  | szt. | 8
17.1 | Głowica do fakoemulsyfikacji - w pełni kompatybilna z aparatem OS4 Oertli | Tak
17.2 | Głowica wielorazowa | Tak
17.3 | W zestawie wielorazowy tip typu EasyPhaco, tip 2.2 mm, 40 stopni | Tak
18.0 | Tip do fakofragmentacji |  |  | szt. | 2
18.1 | Tip do fakofragmentacji - w pełni kompatybilny z aparatem OS4 Oertli | Tak
19.0 | Soczewka gonioskopowa |  |  | szt. | 1
19.1 | Soczewka gonioskopowa - wielorazowa | Tak
20.0 | Igła do HFDS |  |  | szt. | 1
20.1 | Igła do zabiegów przeciwjaskrowych HFDS (High‑Frequency Deep Sclerotomy) - w pełni kompatybilna z aparatem OS4 Oertli | Tak
21.0 | Tip typu EasyPhaco |  |  | szt. | 100
21.1 | Tip typu EasyPhaco | Tak
21.2 | Rozmiar i kształt: 2.2 mm, 40 stopni | Tak
21.3 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
21.4 | Całość w jedym opakowaniu | Tak
21.5 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
21.6 | W zestawie kapturek oraz komora testowa | Tak
22.0 | Nóż do portu bocznego |  |  | szt. | 500
22.1 | Nóż do portu bocznego | Tak
22.2 | Rozmiar: 1.1 mm | Tak
22.3 | Zagięty | Tak
22.4 | Wyrób medyczny sterylny | Tak
22.5 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
23.0 | Nóż slit |  |  | szt. | 150
23.1 | Nóż typu slit | Tak
23.2 | Rozmiar: 2.4 mm | Tak
23.3 | Zagięty | Tak
23.4 | Podwójnie ostrzony | Tak
23.5 | Wyrób medyczny sterylny | Tak
23.6 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
24.0 | Nóż crescent |  |  | szt. | 100
24.1 | Nóż typu crescent | Tak
24.2 | Rozmiar: 1.25 mm | Tak
24.3 | Zagięty | Tak
24.4 | Podwójnie ostrzony | Tak
24.5 | Wyrób medyczny sterylny | Tak
24.6 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
25.0 | Gąbka silikonowa |  |  | szt. | 10
25.1 | Gąbka silikonowa do zastosowań okulistycznych | Tak
26.0 | Taśma do opasania |  |  | szt. | 10
26.1 | Taśma do opasania do zastosowań okulistycznych | Tak
27.0 | Igła fletowa |  |  | szt. | 100
27.1 | Igła fletowa | Tak
27.2 | Igła do aktywnego drenażu | Tak
27.3 | Końcówka typu SoftTip | Tak
27.4 | Rozmiar: 23G | Tak
28.0 | Igła fletowa |  |  | szt. | 50
28.1 | Igła fletowa | Tak
28.2 | Igła do aktywnego drenażu | Tak
28.3 | Końcówka typu SoftTip | Tak
28.4 | Rozmiar: 25G | Tak
29.0 | Kaniula SoftTip |  |  | szt. | 100
29.1 | Kaniula SoftTip | Tak
29.2 | Rozmiar: 23G | Tak
30.0 | Kaniula SoftTip |  |  | szt. | 50
30.1 | Kaniula SoftTip | Tak
30.2 | Rozmiar: 25G | Tak
31.0 | Kaniula DualBore |  |  | szt. | 150
31.1 | Kaniula DualBore | Tak
31.2 | Rozmiar: 23G | Tak
32.0 | Pierścień dotorebkowy |  |  | szt. | 100
32.1 | Pierścień dotorebkowy | Tak
33.0 | Zestaw do usuwania oleju silikonowego |  |  | szt. | 100
33.1 | Zestaw do usuwania oleju silikonowego | Tak
33.2 | Rozmiar: 23G | Tak
34.0 | Mikrostrzałka celulozowa |  |  | szt. | 5000
34.1 | Mikrostrzałka celulozowa | Tak
34.2 | Opakowanie bezpośrednie: 6 szt./listek | Tak
34.3 | Opakowanie zbiorcze: 144 szt./op. (24 listki po 6 szt./op) | Tak
34.4 | Uwaga! Wycena dotyczy sztuki - niezależnie od sposobu pakowania | Tak
35.0 | Knot odpływowy |  |  | szt. | 500
35.1 | Knot odpływowy | Tak
35.2 | Opakowanie bezpośrednie: 1 lub 2 szt. knotów/jałowe opakowanie | Tak, podać sposób pakowania
35.3 | Uwaga! Wycena dotyczy sztuki - niezależnie od sposobu pakowania | Tak
36.0 | Kaniula do hydrodyssekcji |  |  | szt. | 300
36.1 | Kaniula do hydrodyssekcji | Tak
36.2 | Płaska | Tak
36.3 | Rozmiar: 27G | Tak

## soczewki
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 2
| Tytuł/nazwa pakietu: | Soczewki wewnątrzgałkowe
| Okres/Termin obowiązywania: | 36 miesięcy
| Ilość pozycji w pakiecie: | 6
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | użyczenie pkt 3.17
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33730000-6 Produkty do pielęgnacji oczu i soczewki korekcyjne, 38600000-1 Przyrządy optyczne
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Soczewka asf., hydrofilna, z injectorem |  |  | szt. | 4800
1.1 | Soczewka wewnątrzgałkowa | Tak
1.2 | Soczewka asferyczna | Tak
1.3 | Soczewka akrylowa hydrofilna (stopień uwodnienia 26%) | Tak
1.4 | Soczewka z filtrem UV | Tak
1.5 | Soczewka jednoczęściowa z dwoma pełnymi haptenami | Tak
1.6 | Zakres dioptrażu od 0.00 D do +30.0 D (co 0.5 D) | Tak
1.7 | Średnica całkowita: 12.5 mm | Tak
1.8 | Średnica części optycznej: 6.0 mm | Tak
1.9 | Soczewka z podwójną ostrą krawędzią na części optycznej | Tak
1.10 | Angulacja: 0 stopni | Tak
1.11 | Stała A: 118.0 | Tak
1.12 | Soczewka implantowana za pomocą jednorazowego injektora z kartridżem 2.4 mm lub mniejszego (injektor i kartridż w zestawie) | Tak
1.13 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
1.14 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
2.0 | Soczewka asf., hydrofilna, z injectorem |  |  | szt. | 200
2.1 | Soczewka wewnątrzgałkowa | Tak
2.2 | Soczewka asferyczna | Tak
2.3 | Soczewka akrylowa hydrofilna | Tak
2.4 | Soczewka z filtrem UV | Tak
2.5 | Soczewka jednoczęściowa z dwoma pełnymi haptenami | Tak
2.6 | Zakres dioptrażu: od -5.0 D do 0.0 D (co 1.0 D) od 31.00 D do +37.0 D (co 1 D) | Tak
2.7 | Średnica całkowita: 12.5 mm | Tak
2.8 | Średnica części optycznej: 6.0 mm | Tak
2.9 | Soczewka z podwójną ostrą krawędzią na części optycznej | Tak
2.10 | Zabezpieczenie przeciw PCO w postaci 360 stopniowej bariery-wyraźnego progu na części optycznej (próg zapobiegający migracji komórek, wyprofilowany na całej części optycznej soczewki). | Tak
2.11 | Angulacja: 0 stopni | Tak
2.12 | Stała A: 118.4 | Tak
2.13 | Soczewka implantowana za pomocą jednorazowego injektora z kartridżem 2.4 mm (injektor i kartridż w zestawie) | Tak
2.14 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
2.15 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
3.0 | Soczewka toryczna |  |  | szt. | 100
3.1 | Soczewka wewnątrzgałkowa | Tak
3.2 | Soczewka asferyczna | Tak
3.3 | Soczewka toryczna | Tak
3.4 | Soczewka akrylowa hydrofilna | Tak
3.5 | Soczewka z filtrem UV | Tak
3.6 | Soczewka jednoczęściowa z dwoma pełnymi haptenami | Tak
3.7 | Zakres dioptrażu: od -5.0 D do 0.0 D (co 1.0 D) od 31.00 D do +37.0 D (co 1 D) | Tak
3.8 | Średnica całkowita: 12.5 mm | Tak
3.9 | Średnica części optycznej: 6.0 mm | Tak
3.10 | Soczewka z podwójną ostrą krawędzią na części optycznej | Tak
3.11 | Zabezpieczenie przeciw PCO w postaci 360° bariery-wyraźnego progu na części optycznej (próg zapobiegający migracji komórek, wyprofilowany na całej części optycznej soczewki). | Tak
3.12 | Angulacja: 0 stopni | Tak
3.13 | Moduł Younga od 46.02 do 48.00 | Tak
3.14 | Zakres dioptrażu (mocy sferycznej): od 10.00 D do +30.0 D (co 0.5 D) | Tak
3.15 | Zakres mocy cylindrycznej: od 1 D do 6 D (co 0.5 D) | Tak
3.16 | Soczewka implantowana za pomocą jednorazowego injektora z kartridżem (injektor i kartridż w zestawie) | Tak
3.17 | Wykonawca na czas trwania umowy użyczy narzędzi wielorazowych do markowania osi - 2 zestawy | Tak
4.0 | Marker do rogówki |  |  | szt. | 100
4.1 | Marker do rogówki - jednorazowy | Tak
5.0 | Soczewka hydrofobowa |  |  | szt. | 300
5.1 | Soczewka wewnątrzgałkowa | Tak
5.2 | Soczewka asferyczna, abberacja skorygowana -0.18 mikrona | Tak
5.3 | Przednia część optyki asferyczna ze specjalnym profilem - skorygowany profil optyki, mający na celu zminimalizowanie oddziaływania aberracji optycznej wyższego rzędu wpływającej negatywnie na jakość obrazu podczas każdorazowej decentracji układu | Tak
5.4 | Teksturowana, cienka krawędź optyki redukująca odblaski na krawędzi - brak efektu dysfotopsii | Tak
5.5 | Lepsza adhezja tylnej powierzchni optyki zapobiegająca migracji komórek epitelialnych dzięki obróbce aktywnym tlenem | Tak
5.6 | Soczewka dwuwypukła, z prostokątną tylną krawędzią | Tak
5.7 | Soczewka hydrofobowa (stopień uwodnienia<0,7 %) | Tak
5.8 | Soczewka z filtrem UV | Tak
5.9 | Soczewka jednoczęściowa z dwoma pełnymi haptenami. Hapteny teksturowane, typu C-loop | Tak
5.10 | Średnica całkowita: 13.0 mm | Tak
5.11 | Średnica części optycznej: 6.0 mm | Tak
5.12 | Zakres dioptrażu: od 6.0 D do 30.0 D (co 0.5 D) | Tak
5.13 | Angulacja: 0 stopni | Tak
5.14 | Soczewka fabrycznie zapakowana do kartridża oraz injektora (typu preloaded), injektor multifunkcyjny - wkręcano-tłokowy, średnica końcówki 1.7 mm | Tak
5.15 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
5.16 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
6.0 | Iniektor do soczewek |  |  | szt. | 200
6.1 | Iniektor do soczewek wraz z kartridżem | Tak
6.2 | Do cięcia 2.2 mm, 2.4 mm - do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
6.3 | Iniektor i kartridż w pełni kompatybilne z soczewkami z pakietu poz. 1.0-3.0 | Tak
6.4 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
6.5 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak

## serwety
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 3
| Tytuł/nazwa pakietu: | Serwety okulistyczne i jałowe zestawy obłożeniowe
| Okres/Termin obowiązywania: | 36 miesięcy
| Ilość pozycji w pakiecie: | 2
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33141000-0 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne, 33141119-7 Kompresy
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Serweta okulistyczna |  |  | szt. | 50
1.1 | Serweta jałowa | Tak
1.2 | Trójwarstwowa - SMS, z powłoką antystatyczną | Tak
1.3 | Gramatura: 50 g | Tak
1.4 | Odporność na przenikanie płynów: 65 cm H2O | Tak
1.5 | Wytrzymałość na rozciąganie na sucho i mokro: 120 N/50 mm | Tak
1.6 | Rozmiar: 100 x 120 cm | Tak
1.7 | Serweta z otworem 10 x 13 cm | Tak
1.8 | Serweta z folią | Tak
1.9 | Serweta ze zbiornikiem 22 x 29 cm | Tak
2.0 | Zestaw operacyjny wyjałowiony okulistyczny |  |  | zestaw | 50
2.1 | Zestaw zawiera wszystkie elementy z pkt. 2.2-2.11: | Tak
2.2 | Serweta okulistyczna SMS 50x60 cm, otwór 10x10 cm, folia z nacięciem 8 cm - 1 szt. | Tak
2.3 | Serweta na stół narzędziowy FS2 80x100 cm - 1 szt. | Tak
2.4 | Kompresy 7.5 x 7.5 cm - 5 szt. | Tak
2.5 | Miska Gallipot 60 ml - 2 szt. | Tak
2.6 | Patyczki 15 cm - 2 szt. | Tak
2.7 | Kocher - 1 szt. | Tak
2.8 | Rozwórka - 1 szt. | Tak
2.9 | Marker 3.5-4 mm - 1 szt. | Tak
2.10 | Opatrunek na oko - 1 szt. | Tak
2.11 | Fartuch rozmiar M - 1 szt. | Tak
2.12 | Zestaw musi zawierać repozycjonowane naklejki do umieszczenia w dokumentacji zawierające informacje o producencie, dacie ważności, numerze katalogowym i numerze serii - minimum 2 sztuki | Tak
2.13 | Całość zapakowana w jedno jałowe opakowanie (nie dopuszcza się zaoferowania poszczególnych elementów i wyceny jako zestaw) | Tak
2.14 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
2.15 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak

## retraktor
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 4
| Tytuł/nazwa pakietu: | Retraktory tęczówkowe
| Okres/Termin obowiązywania: | 36 miesiecy
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33141620-2 Zestawy medyczne, 33100000-1 Urządzenia medyczne
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Retraktor tęczówkowy |  |  | szt. | 400
1.1 | Retraktor do powikłanych zabiegów fakoemulsyfikacji zaćmy | Tak
1.2 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
1.3 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.4 | Opakowanie po 5 szt. | Tak
1.5 | Każdy z retraktorów w osobnej zamykanej przegródce | Tak
1.6 | Każdy z retraktorów posiada wstępnie założony ruchomy gumowy lub silikonowy stabilizator ograniczający poruszanie się retraktora po założeniu | Tak
1.7 | Retraktor przygotowany do użycia (tj. końcówka pierwotnie wygięta w haczyk) | Tak
1.8 | Każde opakowanie posiada obrazkową instrukcję obsługi pokazującą każdy z etapów używania retraktora | Tak

## wiskoelastyki
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 5
| Tytuł/nazwa pakietu: | Wiskoelastyki
| Okres/Termin obowiązywania: | 36 miesięcy
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | Produkty mogą być rejestrowane jako leki, zatem mogą być wymagane inne dokumenty
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33730000-6 Produkty do pielęgnacji oczu i soczewki korekcyjne, 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Wiskoelastyki |  |  | zestaw | 480
1.1 | Zestaw dwóch wiskoelastyków do stosowania podczas lecenia zaćmy | Tak
1.2 | Każdy z wiskoelastyków zapakowany w osobną ampułkostrzykawkę/strzykawkę z kaniulą | Tak
1.3.0 | Wiskoelastyk nr 1 - spełnia wszystkie parametry pkt. 1.3.1-1.3.6 | Tak
1.3.1 | 1% roztwór hialuronianu sodu | Tak
1.3.2 | Masa cząsteczkowa: 2 500 000 Daltonów | Tak
1.3.3 | Lepkość: 25 000 [mPa × s] | Tak
1.3.4 | Osmolarność: 310 mOsm | Tak
1.3.5 | Preparat posiada właściwości kohezyjne | Tak
1.3.6 | Ilość: 0,4 ml | Tak
1.4.0 | Wiskoelastyk nr 2 - spełnia wszystkie parametry pkt. 1.4.1-1.4.9 | Tak
1.4.1 | Mieszanina roztworu hialuronianu sodu i roztworu siarczanu chondroityny | Tak
1.4.2 | Stężenie hialuronianu sodu: 3% | Tak
1.4.3 | Stężenie siarczanu chondroityny: 4% | Tak
1.4.4 | Masa cząsteczkowa hialuronianu sodu: 500 000 Daltonów | Tak
1.4.5 | Masa cząsteczkowa siarczanu chondroityny: 22 500 Daltonów | Tak
1.4.6 | Lepkość: 40 000 [mPa × s] | Tak
1.4.7 | Osmolarność: 325 mOsm | Tak
1.4.8 | Preparat posiada właściwości dyspersyjne | Tak
1.4.9 | Ilość mieszaniny: 0,35 ml | Tak
1.5 | Wyrób medyczny sterylny | Tak
1.6 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
1.7 | Całość zapakowana w jedno opakowanie (tj. nie dopuszcza się osobnego zaoferowania każdej z ampułkostrzykawek i wyceny jako zestaw) | Tak

## ciężkie_oleje
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 6
| Tytuł/nazwa pakietu: | Ciężkie oleje silikonowe do zabiegów okulistycznych
| Okres/Termin obowiązywania: | 36 miesięcy
| Ilość pozycji w pakiecie: | 2
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | Produkty mogą być rejestrowane jako leki, zatem mogą być wymagane inne dokumenty
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 24000000-4 Produkty chemiczne, 33000000-0 Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Olej silikonowy |  |  | szt. | 140
1.1 | Olej silikonowy ciężki - do zastosowań okulistycznych | Tak
1.2 | Skład: 69,5% polidwumetylosiloxan oraz 30,5% perfluorohexyloctan | Tak
1.3 | Preparat o podwyższonej odporności na emulsyfikację | Tak
1.4 | Lepkość (dla 25 st. C): 1200 mPas | Tak
1.5 | Gęstość (dla 25 st. C): 1.04 g/cm3 | Tak
1.6 | Wskaźnik refrakcji (dla 20 °C): 1.3870 | Tak
1.7 | Opakowanie bezpośrednie: szklana strzykawka, gotowa do użycia, 10 ml | Tak
2.0 | Rozpuszczalnik do oleju silikonowego |  |  | szt. | 10
2.1 | Biokompatybilny preparat do usuwania oleju silikonowego o charakterystyce rozpuszczalnika amfifilowego | Tak
2.2 | Opakowanie: Fiolka 5 ml | Tak