Nr sprawy D25M/251/N/21-44rj/22

Gdynia, dnia 28.06.2022r.

Wykonawcy biorący

udział w postępowaniu

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup robota chirurgicznego na potrzeby Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni”

Szpitale Pomorskie Sp. z o. o. (dalej Zamawiający), na podstawie art. 135 ust. 2 oraz 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) udziela następujących odpowiedzi na pytania Wykonawców:

Pytanie 1 – dotyczy ZAŁĄCZNIKA NR 1 część B DO SWZ

Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie poniższego rozwiązania tak aby zaistniało zjawisko zdrowej konkurencji a tym samym wpłynie to na konkurencyjność składanych ofert ?

|  | ……………………….. |
| --- | --- |
| Model | ……………………….. |
| Rok produkcji | ………………. nie starszy niż 2021, fabrycznie nowy |
| Kraj pochodzenia | ……………………….. |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WARUNKI: |
| Zakres zastosowań robota chirurgicznego to minimum: Urologia Ginekologia Chirurgia kolorektalna Torakochirurgia | TAK | Opisać i wskazać certyfikację/walidację w dokumentach producenta: |
| Zestaw robota chirurgicznego składający się z następujących elementów: 1. Konsola chirurgiczna – 1szt. 2. Ramiona narzędziowe – 3 szt 3. Ramię wizyjne 4. Wyposażenie do zabiegów zestawu robota chirurgicznego | TAK | Opisać: |
| KONSOLA CHIRURGICZNA – 1 szt. |
|  | Konsola chirurgiczna mobilna na podstawie jezdnej, z blokadą. | TAK |  |
|  | Funkcja zapewniająca transmisję ruchów rąk operatora do ramion robotycznych, z możliwością skalowania ruchu narzędzi oraz funkcją redukcji drgań w celu zminimalizowania naturalnego drżenia rąk i przypadkowych ruchów ręki operatora. (funkcjonalność wymagana bez względu na sposób technicznego osiągnięcia wymaganej funkcjonalności, z zastrzeżeniem, że skalowanie narzędzi odbywać się będzie co najmniej w trzech trybach.) | TAK | Należy podać liczbę trybów skalowania narzędzi i opisać: |
|  | Funkcja umożliwiająca sterowanie narzędziami chirurgicznymi oraz kamerą endoskopową 3D Wymagane bez względu na sposób technicznego osiągnięcia wymaganej funkcjonalności, z zastrzeżeniem: | TAK |  |
|  | Funkcja umożliwiająca sterowanie ustawieniami systemu elektrochirurgii (co najmniej w zakresie: trybu i/lub efektu) z poziomu konsoli chirurgicznej | TAK |  |
|  | Funkcja włączania i wyłączania wizualizacji znacznika ICG (obrazowanie fluorescencyjne) za pomocą osobnego systemu dostarczonego przez Oferenta | TAK |  |
|  | Wykaz istotnych elementów składowych konsoli: - manetki sterujące (lewa i prawa), - pulpit sterujący (lewy i prawy), - ekran | TAK |  |
|  | Manetki sterujące odzwierciedlające faktyczne ruchy rąk operatora umożliwiające chirurgowi sterowanie narzędziami oraz kamerą endoskopową wewnątrz ciała pacjenta. z zachowaniem kierunku ruchu, tj. ruch ręki operatora w prawo, powoduje ruch narzędzia w prawo, ruch ręki operatora w lewo powoduje ruch narzędzia w lewo, obrót manetki powoduje obrót przegubowy/artykulacyjny narzędzia zgodny z ruchem ręki operatora. | TAK |  |
|  | Pulpity sterujące lewy i prawy – umieszczone po obu stronach podłokietnika konsoli chirurgicznej umożliwiające co najmniej: - wyłączenie awaryjne, - regulację parametrów ergonomicznych stanowiska, zapewniających operatorom o różnej budowie ciała komfort pracy podczas zabiegów . | TAK |  |
|  | Obrazowanie na ekranie 3D do wyboru: dostarczająca dwa niezależne obrazy do prawego i lewego oka operatora – tworzące obraz stereoskopowy (3D) pola operacyjnego z możliwością wyświetlania obrazu 2D, Wyświetla w polu widzenia operatora komunikaty oraz ikony z informacjami o stanie systemu. | Tworząca obraz 3D NIE* – 0 pkt TAK* – 10 pkt *- niepotrzebne skreślić | Opisać z uwzględnieniem wymogu granicznego i parametrów ocenianych jeśli są zaoferowane: |
|  |  | Tworząca obraz stereoskopowy 3D wraz z maksymalnie dwoma obrazami pomocniczymi ( ze źródeł zewnętrznych np.: USG). NIE* – 0 pkt TAK* – 20 pkt *- niepotrzebne skreślić |  |
|  | Funkcja konsoli chirurgicznej, która umożliwia operatorowi przeniesienie wzroku z pola operacyjnego w przestrzeń sali operacyjnej, bez konieczności wyzwalania rąk z manetek sterujących, z zachowaniem stałej, niezmiennej pozycji narzędzi wewnątrz ciała pacjenta w celu uniknięcia niezamierzonych niekontrolowanych ruchów narzędzi w ciele pacjenta. | TAK |  |
|  | Obraz pola chirurgicznego w polu widzenia chirurga 3D z zastosowania okularów 3D (polaryzowanych lub aktywnych) | TAK |  |
|  | Zintegrowany z konsolą chirurgiczną panel służący operatorowi wybieraniu funkcji konsoli, co najmniej w zakresie: wyświetlenia informacji o narzędziach i endoskopie; przypisania narzędzi do określonej konfiguracji rąk oraz nóg; sterowania ustawieniami manetek: wysprzęglenia manetek, skalowania ruchu, przypisania manetek do wskazanej ręki operatora; pozycjonowanie endoskopu i sterowania jego funkcjami;, sterowania ustawieniami obrazu i dźwięku oraz zapisu; sterowania funkcjonalnościami: wybór obrazu na konsoli chirurgicznej - 2D/3D sterowania danymi konta użytkownika konsoli chirurgicznej; | TAK |  |
|  | Konsola chirurgiczna | Z możliwości integracji z drugą konsolą (nie stanowiącą przedmiotu zamówienia) umożliwiającą współpracę operatorów każdej z konsol, polegającą na możliwości przekazania uprawnień zarządzania wszystkimi dostępnymi narzędziami oraz endoskopem. NIE* – 0 pkt TAK* – 20 pkt *- niepotrzebne skreślić |  |
| WÓZEK Z RAMIONAMI ROBOTYCZNYMI – 1 szt. |
|  | Narzedziowe ramiona robotyczne mobilne , modularne pozwalające na zakres obrotu | 360-539 stopni* – 0 pkt. 540 i więcej stopni* – 10 pkt. *- niepotrzebne skreślić | Opisać: |
|  | Przeguby nastawcze służące do ustawiania ramion na platformie operacyjnej w celu ustalenia punktu centralnego. (każde ramie osobny punkt centralny) | TAK |  |
|  | Ramiona robotycznie z 3 przegubami umożliwiające swobodną konfigurację ustawień portów przy pacjencie | TAK |  |
|  | Ramiona robotyczne współpracujące z artykulacyjnymi narzędziami chirurgii robotycznej Artykulacyjne monopolarne narzędzia elektrochirurgiczne co najmniej 2 typy Artykulacyjne bipolarne narzędzia elektrochirurgiczne co najmniej 1 typ Artykulacyjne graspery co najmniej 1 | TAK |  |
|  | Ramiona robotyczne współpracujące z artykulacyjnymi i specjalistycznymi narzędziami chirurgii robotycznej Narzędzia posiadające certyfikat CE. | TAK |  |
|  | Endoskop możliwość osadzenia endoskopu chirurgii robotycznej w każdym miejscu wokół pacjenta | TAK |  |
|  | Endoskop - możliwość wyboru optyki 0 st i 30 st. | TAK |  |
|  | Endoskop - możliwość sterowania funkcjami endoskopu (ustawienia kąta widzenia, horyzontu, z poziomu głowicy kamery endoskopu zainstalowanego w ramieniu robotycznym | TAK |  |
| SYSTEM WIZYJNY – 1 szt. |
|  | System wizyjny – współpracujący z konsolą | TAK |  |
|  | System wizyjny - wyposażony co najmniej w: tor wizyjny o wysokiej rozdzielczości HD; głowicę kamery o 10 krotnym powiększeniu optycznym 3D, z endoskopem z końcówką prostą (0 stopni) i endoskopem z kątem patrzenia (30 stopni) źródło światła monitor minimum 21” wyświetlający obraz z endoskopu panel sterujący na ekranie monitora- umożliwiający regulację co najmniej: - ustawienia parametrów obrazu pola operacyjnego, - sterowanie parametrami endoskopu i konfiguracja sygnałów wideo i audio, możliwość sterowania sygnałami na zewnątrz do monitorów zewnętrznych i źródeł streamingowych realizowana za pomocą monitora konsoli | TAK |  |
|  | Układ sterowania kamery - podłączony do kamery za pomocą pojedynczego przewodu | TAK |  |
| WYPOSAŻENIE ZESTAWU ROBOTA CHIRURGICZNEGO |
|  | Zestaw narzędzi i akcesoriów posiadających certyfikat CE do wykonania 250 zabiegów z zakresu: Urologii, Ginekologii, Chirurgii kolorektalnej, Torakochirurgii (wielorazowe narzędzia chirurgiczne z głowicą przegubową / artykulacyjną: dostępne narzędzia zgodnie z wymaganiami powyżej, trokary współpracujące z ramionami robotycznymi, obłożenia jednorazowe ramion i kolumny, kable mono-bipolarne, uszczelki jednorazowe, osłony nożyc monopolarnych) | TAK |  |
|  | System elektrochirurgii | TAK | Podać producenta, typ i opisać: |
|  | Wykonawca na czas obowiązywania umowy udostępni trenażer służący do nauki i do oceny sprawności manualnej operatorów, według wcześniej ustalonego harmonogramu. | TAK | Podać producenta, typ: |

Odpowiedź: Zamawiający przy tak skonstruowanym wniosku o wyjaśnienie treści SWZ, nie jest w stanie się do niego jednoznacznie odnieść, albowiem Pytający przedstawił pełną specyfikację techniczną swojego produktu bez odniesienia się do załączonego do SWZ zestawienia parametrów poprzez wskazanie konkretnych parametrów, które miałyby być zmodyfikowane w stosunku do pierwotnego opisu SWZ.

WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SWZ I ZASTĘPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SWZ  W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.

Z poważaniem

Beata Martyn-Mrozowska

Przewodnicząca Komisji Przetargowej