## Załącznik Nr 4
AE/ZP-27-42/24 | ZAŁĄCZNIK NR 4
Wymagane i oferowane parametry przedmiotu zamówienia
Wymagane parametry | Podać parametry oferowane
Pakiet Nr 1 - Zestawy do zamykania nieprawidłowej komunikacji wewnątrzsercowej do ubytków typu: PFO, ASD II
Pozycja 1 - Zestawy do zamykania nieprawidłowej komunikacji wewnątrzsercowej do ubytków typu PFO
1. W zestawie: implant z mechanizmem wprowadzajacym do zamykania nieprawidłowej komunikacji wewnątrzsercowej do ubytków typu PFO, prowadnik zabiegowy, koszulka przezprzegrodowa (7F, 9F i 11F)
2. Implant zbudowany z siatki nitynolowej
3. Zakres rozmiarów nominalnych implantów do PFO (dysków lewoprzedsionkowego i prawoprzedsionkowego); 16/18 mm lub 18/18 mm, 23/25 mm lub 18/25 mm, 27/30 mm lub 30/30 mm, 31/35 mm lub 25/35 mm
4. Implant o średnicy 16/18 mm możliwy do implatacji przez koszulkę 7F
5. Implanty o średnicach: 23/25 mm, 27/30 mm możliwe do implatacji przez koszulkę 9F
6. Implanty o średnicy 31/35 mm możliwe do implatacji przez koszulkę 11F
7. Układ mocujący implant do mechanizmu wprowadzajacego pozwalający na odchylenie implantu w stosunku do mechanizmu wprowadzajacego o min. 450 lub systemem wprowadzający oparty na systemie zakręcanym, z giętką częścią dystalną kabla doprowadzającego, umożliwiającą odchylenia we wszystkich płaszczyznach
8. Możliwość reimplantacji - w przypadku nieprawidłowego miejsca otwarcia dysków implantu, czy nieprawidłowego wszczepienia, możliwość ponownego załadowania okludera do koszulki dostarczajacej i ponownego wszczepienia do struktury serca bez konieczności usuwania systemu z serca
9. Koszulki przezprzegrodowe odpowiednie do implantacji zaoferowanych implantów do PFO, o dystalnej krzywiźnie 450 (podać rozmiary zaoferowanych koszulek)
10. Prowadnik typu Amplatz Stiff o: średnicy 0,035", długości 260 cm, z końcówką J
Pozycja 2 - Zestawy do do zamykania nieprawidłowej komunikacji wewnątrzsercowej do ubytków typu ASD II
1. W zestawie: implant z mechanizmem wprowadzajacym do zamykania nieprawidłowej komunikacji wewnątrzsercowej do ubytków typu ASD II, prowadnik zabiegowy, koszulka przezprzegrodowa, balon do pomiaru wielkości ubytku
2. Implant zbudowany z siatki nitynolowej
3. Zakres rozmiarów nominalnych implantów do ASD II o średnicy talii implantu od minimum 6 mm do 40 mm rosnących co 3 mm lub mniej (np. co 2 mm)
4. Implanty o średnicach: od 6 do 11 mm możliwe do implatacji przez koszulkę 6F lub 7F
5. Implanty o średnicach: od 12 do 17 mm możliwe do implatacji przez koszulkę 7F lub 9 F
6. Implant o średnicy 18 mm możliwy do implatacji przez koszulkę 9F,• Implant o średnicy od 19,5 mm do 20 mm możliwy do implatacji przez koszulkę 10F
7. Implanty o średnicach: od 21 do 24 mm możliwe do implatacji przez koszulkę 9F lub 11 F
8. Implanty o średnicach: od 26 do 30 mm możliwe do implatacji przez koszulkę 10 F lub 12 F
9. Implanty o średnicach: od 32 do 40 mm możliwe do implatacji przez koszulkę 12 F
10. Układ mocujący implant do mechanizmu wprowadzającego pozwaląjacy na odchylenie implantu w stosunku do mechanizmu wprowadzającego o min. 450 lub systemem wprowadzający oparty na systemie zakręcanym, z giętką częścią dystalną kabla doprowadzającego, umożliwiającą odchylenia we wszystkich płaszczyznach
11. Możliwość reimplantacji - w przypadku nieprawidłowego miejsca otwarcia dysków implantu, czy nieprawidłowego wszczepienia, możliwość ponownego załadowania okludera do koszulki dostarczającej i ponownego wszczepienia do struktury serca bez konieczności usuwania systemu z serca
12. Koszulki przezprzegrodowe odpowiednie do implantacji zaoferowanych implantów do ASD II, o dystalnej krzywiźnie 450 (podać rozmiary zaoferowanych koszulek)
13. Prowadnik typu Amplatz Stiff o: średnicy 0,035", długości 260 cm, z końcówką J
Pakiet Nr 2 - Cewnik prowadzący do angioplastyki wieńcowej z dostępu promieniowego bez użycia introduktora
1. do użycia w angioplastyce wieńcowej z dostępu promieniowego bez użycia introduktora
2. podać oferowane rozmiary (F)
3. podać średnicę wewnętrzną dla zaoferowanych systemów F (w calach)
4. wymienić nazwy oferowanych cewników
.................................................................
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty