****

**Adres: ul. Artwińskiego 3C, 25-734 Kielce Dział Zamówień Publicznych**

**tel.: (0-41) 36-74-474 fax.: (0-41) 36-74071/481 strona www:** <http://www.onkol.kielce.pl/> **Email:zampubl@onkol.kielce.pl**

IZP.2411.70.2024.MMO Kielce, dn. 03.04.2024 r.

**DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH**

**PYTANIA I ODPOWIEDZI**

**Dot. IZP.2411.70.2024.MMO:**. **Zakup wraz z dostawą** **chłodziarki laboratoryjnej do przechowywania leków dla Apteki Szpitalnej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach**.

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o pojemności 1397 l brutto / 980 l netto (stal)?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach zewnętrznych (S/G/W) 1430 / 830 / 2160 mm (stal chromowo-niklowa 1.4301 / AISI 304)?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**Pytanie nr 3**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach wewnętrznych (S/G/W) 1236 / 650 / 1500 mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 4**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wadze 267 kg brutto / 224 kg netto?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 5**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o większym zakresie temperatur od 0 do 16 st C

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 6**

Zamawiający wyspecyfikował wymóg wymiaru zewnętrznego jako: wysokość 1385 mm i szerokość 816 mm, zostawiając bez opisu wymiar 1955 mm. Dlatego zwracamy się z prośba o dopuszczenie chłodziarki spełniającej wymaganą minimalną pojemność pow.1200 L i pozostałe wyspecyfikowane parametry oraz o wymiarach: Zewnętrze (blacha malowana proszkowo) szerokość 1460mm wysokość 1990mm głębokość 960 mm Wewnętrzne (stal nierdzewna) szerokość 1270mm wysokość 1510mm głębokość 680 mm

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 7**

Czy Zamawiający dopuści 11 sztuk półek?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**Pytanie nr 8**

 Czy Zamawiający dopuści pojemność 1195 litrów?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 9**

Czy Zamawiający dopuści wymiary zewnętrzne 1400 x 650 x 1990 mm (SzxGxW) oraz wymiary wewnętrzne 1300x600x1510 mm (SzxGxW)?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 10**

Czy Zamawiający dopuści standardowy wyświetlacz LED z przyciskami membranowymi?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 11**

Czy Zamawiający dopuści półki druciane, o regulowanej wysokości montażu, ale bez opcji wysuwania?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**Pytanie nr 12**

Czy Zamawiający dopuści szuflady?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza powyższego

**Pytanie nr 13**

Czy Zamawiający dopuści wymiary zewnętrzne 1480 x 824 x 1994 mm (SzxGxW) oraz wymiary wewnętrzne 1340x680x1500 mm (SzxGxW)?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 14**

Czy Zamawiający dopuści masę 300 kg?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 15**

Czy Zamawiający dopuści wymiary (szer.gł.wys.) zewnętrzne: 1388x826x2007 mm ?

Stal lakierowana na biało ? Wymiary wewnętrzne: 1282x615x1408 mm ?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**Pytanie nr 16**

Czy Zamawiający dopuści 14szt. półek stalowych powlekanych typu ruszt z możliwością zmiany wysokości ?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**Pytanie nr 17**

Zamawiający wyspecyfikował wymóg wymiaru zewnętrznego jako: wysokość 1385 mm i szerokość 816 mm, zostawiając bez opisu wymiar 1955 mm. Dlatego zwracamy się z prośba o dopuszczenie chłodziarki spełniającej wymaganą minimalną pojemność pow.1200 L i pozostałe wyspecyfikowane parametry oraz o wymiarach:

Zewnętrze (blacha malowana proszkowo) szerokość 1460mm wysokość 1990mm głębokość 960 mm

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe.

Wewnętrzne (stal nierdzewna) szerokość 1270mm wysokość 1510mm głębokość 680 mm

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 18**

Czy Zamawiający dopuści 11 sztuk półek?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**Pytanie nr 19**

Zamawiający podał wymiary zewnętrzne i wewnętrzne co do milimetra. Czy przewidują Państwo "widełki", tj. czy dopuszczą Państwo "wymiary zewnętrzne: 1385x816x1955 mm +/-5%" lub "wymiary zewnętrzne nie większe niż: 1400/820/2000 mm (SxGxW)" i wymiary wewnętrzne: 1234x702x1388 mm +/-5% lub "wymiary wewnętrzne nie mniejsze niż: 1230x665x1380 mm (SxGxW)"? Jeśli nie, wskazywałoby to na wybranie przez Państwa konkretnego producenta i modelu - proszę o wyjaśnienie.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza wymiarów powyżej wysokości 2m.

**Pytanie nr 20**

Zamawiający napisał: "Półki – wysuwane z ogranicznikiem wypadania min. 14 szt.". Czy dopuszczą Państwo szuflady - min. 14 szt. z ograniczeniem wypadania i frontem przezroczystym? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 21**

Czy wymagają Państwo regulacji i odczytu temperatur co 0,1C?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga powyższego.

**Pytanie nr 22**

Czy dopuszczą Państwo przyciski membranowe? Rozwiązanie takie ma przewagę nad przyciskami dotykowymi, że można obsługiwać sterownik w rękawiczkach.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 23**

Czy wymagają Państwo sterownika wyświetlającego komunikaty w języku polskim?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wymaga powyższego.

**Pytanie nr 24**

Czy wymagają Państwo sterownika z portem USB zapisującego sytuacje alarmowe i zaistniałe temperatury na wbudowanej pamięci?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wymaga powyższego.

**Pytanie nr 25**

Czy pisząc "pojemność powyżej 1200 l" mają Państwo na myśli pojemność netto?

**Odpowiedź:** Zamawiający ma na myśli pojemność netto.

**Pytanie nr 26**

Zamawiający napisał: "Waga – około 280 kg". Prosimy o zmianę tego zapisu na "max. waga: 280 kg", tak aby móc zaoferować urządzenia lżejsze (parametr korzystniejszy dla Użytkownika)

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 27**

Czy Zamawiający dopuści wymiary zewnętrzne urządzenia: Sz/Gł/Wys. [mm]: 1480/870/1994 (mm) ?
**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 28**

Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę z korpusem zewnętrznym lakierowanym na kolor biały (RAL9016) oraz wnętrzem ze stali nierdzewnej kwasoodpornej AISI 304 ?
**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 29**

Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę z korpusem zewnętrznym ze stali kwasoodpornej AISI 304 ?
**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 30**

Czy Zamawiający dopuści na wyposażeniu urządzenia 14 półek metalowych plastyfikowanych bądź 14 półek drucianych INOX lub 14 półek gładkich perforowanych INOX ? Jeśli tak, proszę o wybór właściwych dla Zamawiającego rodzaju półek.
**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza 14 półek gładkich perforowanych INOX.

**Pytanie nr 31**

Czy Zamawiający dopuści na wyposażeniu urządzenia 14 szuflad z przegrodami o wysokości 75 mm tzw. Szuflada "apteczna" z prowadnicami (wys.75 mm) ?
**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 32**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 8 tygodni od daty podpisania umowy ?
**Odpowiedź**: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

**Pytanie nr 33**

Czy Zamawiający jest w stanie doprecyzować dokładne miejsce ustawienia, podać informację o numerze piętra na którym będzie umieszczony sprzęt, udzielić informacji czy w budynku jest winda transportowa (i podać jej wymiary), oraz wskazać, czy zachodzi konieczność transportu urządzenia po schodach? Dane te, są niezbędne do właściwej kalkulacji kosztów logistycznych.
**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że jest to parter i jest rampa załadunkowa.

**Pytanie nr 34**

Czy Zamawiający w umowie w punkcie 2. § 7 Reklamacje tj.

(...) W razie stwierdzenia wady przedmiotu Umowy w okresie gwarancyjnym, Wykonawca zobowiązany

będzie do bezpłatnej wymiany wadliwego towaru na wolny od wad w terminie do 10 dni roboczych od

otrzymania reklamacji złożonej telefonicznie lub na adres e-mail (...)

dopuści zmianę powyższego zapisu na

(...) W razie stwierdzenia 3 krotnie wady tego samego podzespołu skutkujące brakiem możliwości skutecznej naprawy przedmiotu Umowy w okresie gwarancyjnym, Wykonawca zobowiązany

będzie do bezpłatnej wymiany wadliwego towaru na wolny od wad w terminie do 10 dni roboczych od otrzymania reklamacji złożonej telefonicznie lub na adres e-mail (...)?
**Odpowiedź:** TAK. Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 35**

Bardzo proszę o doprecyzowanie co Zamawiający ma na myśli w punkcie 6. § 7 Reklamacje tj.

"(...) Nieudzielenie odpowiedzi na złożoną reklamację i niezastosowanie się do jej wymogów w terminie podanym w ust. 1 uprawnia Zamawiającego do zaangażowania innych osób prawnych lub fizycznych (tzw. wykonanie zastępcze) w celu realizacji dostawy towaru zgodnego z niniejszą umową. Koszty tzw. wykonania zastępczego będą obciążać Wykonawcę w wysokości różnicy między kosztami wykonania zastępczego (w tym koszty transportu, rozładunku i inne niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy), a kosztami zakupu na podstawie zawartej umowy (...) "

Czy Zamawiający zamierza stosować ten zapis jedynie w przypadku braków rozpatrzenia reklamacji podanych w punkcie 1 § 7 Reklamacje tj. w razie stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych w dniu dostawy/instalacji podczas podpisania protokołu odbioru ? Braki ilościowe mogą być bowiem wskazane jedynie w dniu dostawy, instalacji w momencie odbioru sprzętu. Po podpisaniu protokołu odbioru nie ma możliwości negowania braków ilościowych. Wady jakościowe natomiast których nie można przewidzieć w dniu dostawy jak najbardziej są tu zasadne. Bardzo proszę o wyjaśnienie w jakich okolicznościach i jakie wymogi reklamacyjne ma na myśli Zamawiający ? Urządzenie jest objęte bowiem gwarancją Producenta i wszystkie naprawy i reklamacje są rozpatrywane zgodnie z udzielaną gwarancją. Czy sprzęt zastępczy na czas naprawy jest wymagany ? Proszę wyjaśnić co Zamawiający rozumie przez "wykonanie zastępcze" ?

**Odpowiedź:** Zamawiający zamierza stosować zapis jedynie w sytuacji stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych w dniu dostawy /instalacji podczas podpisania protokołu odbioru .

**Pytanie nr 36**

Prosimy Zamawiającego o informację jak wygląda droga transportowa do miejsca posadowień urządzeń

a. Prosimy o wyjaśnienie, na którym poziomie będzie umieszczone urządzenie?

**Odpowiedź**: Jest to parter.

b. Czy jest winda towarowa/osobowa w budynku i jakie są jej wymiary -szer. głębokość, wysokość i nośność ?

**Odpowiedź**: Brak

c. Czy będzie konieczność przemieszczenia urządzenia po schodach ?

**Odpowiedź:** Nie

d. Jakiej wielkości są otwory drzwiowe?

 **Odpowiedź:** wys. 200cm, szer. 80cm.

e. Czy są jakieś inne ograniczenia architektoniczne na drodze transportu urządzenia ?

Informacja ta jest niezbędna do wyceny oferty oraz zaplanowania logistycznej obsługi kontraktu?

**Odpowiedź:** Nie.

**Pytanie nr 37**

Prosimy o zgodę na zaoferowanie chłodziarki:

1. o wymiarach zew. ( SxGxW) 1180\*954\*1990 mm
2. wymiarach wew. ( SxGxW)
3. materiał wnętrza stal aluminiowa z powłoką natryskową
4. materiał zewn. PCM - wstępnie pomalowana na kolor blacha stalowa. Jest to głównie materiał kompozytowy, który jest powlekany jedną lub kilkoma warstwami farby na metalowej powłoce za pomocą powlekania wałkiem, a następnie wypalany w wysokiej temperaturze. Ma dobre właściwości gięcia i utwardzania. Jednocześnie charakteryzuje się wysoką wydajnością produkcji i ochroną środowiska

**Odpowiedź**: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

**Pytanie nr 38**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na chłodziarkę o pojemności użytkowej 1015L. W opisie przedmiotu zamówienia nie jest wskazane czy to jest pojemność brutto czy netto

**Odpowiedź**: Zamawiający wymaga 1200l netto.

**Pytanie nr 39**

Prosimy o zgodę na chłodziarki z przyciskami membranowymi umożliwiające obsługę ekranu dotykowego w rękawiczkach lateksowych.

Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody proszę o wyjaśnienie.

**Odpowiedź**: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

**Pytanie nr 40**

Prosimy o zgodę na 12 półek bez możliwości wysuwania.

**Odpowiedź**: Zamawiający nie wyraża zgodę na powyższe.

W związku z dużą ilością pytań Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert.

Zamawiający wyznacza termin składania ofert na dzień 08.04.2024r. godz. 9:00 oraz termin otwarcia ofert na dzień 08.04.2024r. godz. 10:00.

 Z poważaniem

 *Kierownik Sekcji Zamówi Publicznych*

 *mgr Mariusz Klimczak*