OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamawiający wymaga dostarczenia, zamontowania i uruchomienia następującego wyposażenia pracowni magneto-elektrostymulacji w budynku nr 1.

Zestaw do przezczaszkowej stymulacji magnetycznej (TMS)

1. Stymulator do przezczaszkowej stymulacji magnetycznej

2. Cewka ósemkowa terapeutyczna chłodzona cieczą w obiegu zamkniętym

3. Cewka ósemkowa terapeutyczna z opcją placebo chłodzona cieczą w układzie zamkniętym

4. Cewka ósemkowa (m.in. do określania progu MT)

5. Cewka ósemkowa terapeutyczna do wykonywania terapii w formie głębokiej stymulacji z opcją placebo, chłodzona cieczą.

6. Zestaw akcesoriów do wykonywania terapii (czepki dla pacjentów w min. 5 rozmiarach, nakładka znakująca na cewkę do wyznaczania progu MT) zatyczki do uszu, zapas elektrod do MEP (min. 200).

7. Układ chłodzenia cieczą

8. Fotel zabiegowy regulowany elektrycznie, dodatkowo wyposażony w regulowany zagłówek

9. Zestaw poduszka stabilizująca podciśnieniowa + pompa podciśnienia

10. Wózek pod stymulator, ramię do stabilizacji cewki, uchwyty na pozostałe cewki (aktualnie niezamontowane na ramieniu) - zarówno ramię jak i uchwyty kompatybilne z wszystkimi cewkami

11. Transformator separujący

12. System do neuronawigacji TMS

13. Monitor do rejestracji progu MT z funkcjami: liczenia w czasie rzeczywistym amplitudy MEP, eksportu danych dotyczących latencji i amplitudy MEP

Opis wymagań:

1. Stymulator magnetyczny przeznaczony do stymulacji TMS o następujących parametrach:

- typy stymulacji: monofazowa, dwufazowa, single-pulse, paired-pulse, powtarzalna, w tym theta-burst

- regulowana częstotliwość powtarzania impulsu: do 100Hz, z możliwością rozszerzenia do 200Hz i więcej (specjalne oprogramowanie)

- minimalny parametr odstępu czasowego inter-train interval: 100 ms

- szerokość impulsu: min. 280 μs

- kompatybilne wejście/port do wszystkich cewek (w tym chłodzonych cieczą)

- synchronizacja TTL (i zapewnienie połączenia pomiędzy TMS, neuronawigacją, komputerem i monitorem progu MT)

- dostępne porty USB w stymulatorze

- opcja oprogramowania pozwalająca na prowadzenie pracy naukowej z wykorzystaniem stymulacji pozorowanej

2. Zestaw cewek:

- Cewka terapeutyczna chłodzona cieczą w układzie zamkniętym i kompatybilna ze stymulatorem TMS o parametrach:

- typ cewki: ósemkowa (butterfly)

- waga max 3kg

- możliwość korzystania z przycisków sterujących

- z aktywnym chłodzeniem cieczą

- z możliwością zastosowania w konwencjonalnych protokołów rTMS oraz theta-burst

- z możliwością stosowania z uchwytem mocującym w zadanej pozycji

- Cewka terapeutyczna z opcją placebo chłodzona cieczą w układzie zamkniętym i kompatybilna ze stymulatorem TMS o parametrach:

- z funkcją aktywna/placebo

- typ cewki: ósemkowa (butterfly)

- waga max 3kg

- możliwość korzystania z przycisków sterujących

- z aktywnym chłodzeniem cieczą

- z możliwością zastosowania w konwencjonalnych protokołów rTMS oraz theta-burst

- z możliwością stosowania z uchwytem mocującym w zadanej pozycji

c) Cewka terapeutyczna do wykonywania terapii w formie głębokiej stymulacji z opcją placebo chłodzona cieczą w układzie zamkniętym i kompatybilna ze stymulatorem TMS o parametrach:

- typ cewki: ósemkowa (butterfly)

- waga max 3.4 kg

- z aktywnym chłodzeniem cieczą

- przeznaczona do stymulacji głębszych obszarów OUN

- z możliwością stosowania z uchwytem mocującym w zadanej pozycji

d) Cewka do określania progu MT, odpowiadająca cewce terapeutycznej, kompatybilna ze stymulatorem TMS, o następujących parametrach:

- typ cewki: ósemkowa (butterfly)

- waga max 1kg

- możliwość korzystania z przycisków sterujących

- z możliwością stosowania z uchwytem mocującym w zadanej pozycji

3. Oprogramowanie i osprzęt do neuronawigacji TMS

Wymagany skład zestawu:

- Zestaw śledzenia

- Statyw do mocowania kamery

- Oprogramowanie do neuronawigacji TMS

- Moduł oprogramowania do nawigacji bez obrazu MRI pacjenta

- Zestaw PC/Monitor LCD, akcesoria montażowe itp.

- Osobne trakery do każdej z cewek w zestawieniu

Podstawowe funkcje oprogramowania neuronawigacji:

- jednoczesne planowanie dla wielu obiektów

- automatyczne obliczanie odpowiedniej pozycji cewki na głowie pacjenta

- transfer szablonów planowania w współrzędnych MNI lub Talairach

- elastyczna półautomatyczna definicja siatki np. dla mapowania mózgu

- kalibracja cewki jednym przyciskiem, przez jedną osobę za pomocą przycisku nożnego

- wyświetlanie kąta nachylenia cewki (alfa i beta) wspierające użytkownika w celu umieszczenia cewki prostopadle do czaszki

- przetwarzana automatycznie sekwencja nawigacji dla wielu celów

- definiowana i konfigurowalna kontrola ruchu – sygnał wizualny i akustyczny

- obliczanie pola i wyświetlanie 2D poszczególnych składowych według wybranego typu cewki i zdefiniowanej siły stymulacji/natężenia

Opis wymagań:

- komunikacja z oferowanym systemem TMS i komputerem

- elastyczny dobór punktu stymulacji w oparciu o: anatomię i standaryzowaną przestrzeń MNI lub Talairach, dane ze skanów (CT, fMRI, NIRS, PET i inne), zarejestrowanych wcześniejszych ustawień cewki, wytycznych z wcześniejszych sesji, EEG, MEP

- rejestracja danych z każdego impulsu (działająca komunikacja za pomocą złącza BNC)

- wsparcie plików obrazowania o różnych rozszerzeniach: Dicom;  NlfTI-1, Analyse;

- możliwość eksportu danych do dalszej analizy

- dostęp do narzędzia zabarwiającego obszary do rekonstrukcji 3D lub podkreślenia znaczenia wybranych struktur z możliwością eksportu

- zautomatyzowane tworzenie wizualizacji 3D mózgu na podstawie MNI lub indywidualnych danych pacjenta.

4. Fotel zabiegowy dla badanego z uchwytami służącymi do unieruchamiania głowy osoby badanej/pacjenta:

- fotel regulowany elektrycznie (wysokość/ nachylenie/ kąt oparcia)

- regulowany zagłówek

- kompatybilny system stabilizacji głowy – układ pompy podciśnieniowej wraz z poduszką podciśnieniową

- czas opróżnienia poduszki do optymalnego kształtu <15 sekund.

Parametry:

- stymulator do prowadzenia przezczaszkowej stymulacji magnetycznej TMS w celach diagnostyki i monitorowania centralnego i obwodowego układu nerwowego oraz leczenia ciężkich zaburzeń depresyjnych u pacjentów dorosłych.

- system musi być zarejestrowany jako urządzenie medyczne zgodnie z odpowiednimi normami.

- system musi posiadać certyfikaty dopuszczające stosowanie w leczeniu depresji zgodnie z zarejestrowanymi protokołami terapii.

- stymulator musi posiadać opcję oprogramowania pozwalająca na prowadzenie pracy naukowej z wykorzystaniem stymulacji pozorowanej

- zestaw  musi być wyposażony w:

- min. jedną cewkę ósemkową pasywną (m.in. do określania progu MT),

- min. jedną cewkę ósemkową z zamkniętym układem chłodzenia do prowadzenia diagnostyki i zatwierdzonych protokołów terapeutycznych (m.in. w kierunku leczenia depresji)

- min. jedną cewkę ósemkową z zamkniętym układem chłodzenia do prowadzenia diagnostyki i zatwierdzonych protokołów terapeutycznych (m.in. w kierunku leczenia depresji) z funkcją aktywna/placebo do celów naukowych

- min. jedną cewkę ósemkową (motylkowa) do wykonywania terapii w formie głębokiej stymulacji z funkcją stymulacji pozorowanej (aktywne/placebo) z aktywnym układem chłodzenia do prowadzenia terapii oraz badań klinicznych w leczeniu różnych jednostek chorobowych w psychiatrii

Wymagane minimalne parametry cewek:

1. Cewka ósemkowa (m. in. do określania progu MT):

- cewka standardowa bez chłodzenia do generowania pojedynczych impulsów w ilości >100

- waga głowicy cewki max 1kg

- długość przewodu cewki: min 1,9m

- wymiary głowicy cewki: max. 170 x 120 x 20 mm

- szerokość impulsu w trybie dwufazowym min. 280us

- przycisk wyzwalający impuls umieszczony w rękojeści cewki

- pokrętło regulacji ustawienia natężenia impulsu

2. Cewka ósemkowa do wykonywania terapii z aktywnym układem chłodzenia

- cewka dedykowana  do generowania serii impulsów w ilości >1000

- cewka chłodzona w sposób aktywny poprzez podłączenie do zewnętrznego układu chłodzenia cieczą.

- waga głowicy cewki max 3kg

- długość przewodu cewki: min. 1,5m

- szerokość impulsu w trybie dwufazowym min. 280u

- przycisk wyzwalający impuls umieszczony w rękojeści cewki

- dioda LED wbudowana w rękojeść cewki informująca o możliwości aktywacji impulsu

- cewka wyposażona w wbudowany timer informujący o przydatności cewki do użycia. Timer powinien pokazywać ilość impulsów lub pozostałych dni przydatności cewki.

- min. ilość zakodowanych impulsów w cewce do momentu wyłączenia cewki: 25.000.000

3. Cewka ósemkowa do wykonywania terapii z aktywnym układem chłodzenia

- cewka dedykowana  do generowania serii impulsów w ilości >1000

- cewka chłodzona w sposób aktywny poprzez podłączenie do zewnętrznego układu chłodzenia cieczą.

- waga głowicy cewki max 3kg

- długość przewodu cewki: min. 1,5m

- szerokość impulsu w trybie dwufazowym min. 280u

- przycisk wyzwalający impuls umieszczony w rękojeści cewki

- dioda LED wbudowana w rękojeść cewki informująca o możliwości aktywacji impulsu

- cewka wyposażona w wbudowany timer informujący o przydatności cewki do użycia. Timer powinien pokazywać ilość impulsów lub pozostałych dni przydatności cewki.

- min. ilość zakodowanych impulsów w cewce do momentu wyłączenia cewki: 16.000.000

- funkcja aktywna/placebo

- moc strony placebo <5% mocy strony aktywnej

4. Cewka ósemkowa (motylkowa) terapeutyczna do wykonywania terapii w formie głębokiej stymulacji z opcją placebo chłodzona cieczą w układzie zamkniętym i kompatybilna ze stymulatorem TMS o parametrach:

- cewka dedykowana  do generowania serii impulsów w ilości >1000

- cewka chłodzona w sposób aktywny poprzez podłączenie do zewnętrznego układu chłodzenia cieczą.

- waga głowicy cewki max 3,4kg

- długość przewodu cewki: min. 1,5m

- szerokość impulsu w trybie dwufazowym min. 280u

- cewka wyposażona w wbudowany timer informujący o przydatności cewki do użycia. Timer powinien pokazywać ilość impulsów lub pozostałych dni przydatności cewki.

- min. ilość zakodowanych impulsów w cewce do momentu wyłączenia cewki: 16.000.000

- funkcja aktywna/placebo

- moc strony placebo <5% mocy strony aktywnej

Cewka ósemkowa terapeutyczna chłodzona aktywnie powinna umożliwiać wykonanie stymulacji terapeutycznej bez konieczności zatrzymywania sesji lub wymiany cewki podczas sesji o następujących parametrach minimalnych terapii: 10Hz / 60 ciągów / 40pulsów w każdym ciągu, przerwa: min 25s, ustawiona moc stymulatora min.75%., lub równoważność aktywacji min. 5000 impulsów w sesji do momentu wyłączenia się cewki.

Cewka terapeutyczna powinna umożliwiać aktywacje > 20000 pulsów o częstotliwości min.2Hz i min.75% mocy stymulatora, do momentu wyłączenia się cewki.

Parametry techniczne stymulatora:

- rodzaj fali: dwufazowa, monofazowa, Theta-Burst, pół-sinus

- częstość wyładowań stymulatora min. 80 Hz, z dostępną opcją powyżej 200Hz

- możliwość ustawienia protokołów iTBS i cTBS

- wbudowany wyświetlacz LCD

- ilość impulsów w pojedynczym ciągu min. 1000

- minimalna ilość ciągów: 500

- szerokość impulsu: min. 280 us dla fali bifazowej; min. 70us dla fali monofazowej

- waga stymulatora: max. 67kg

- stymulator wyposażony w wejścia:

* USB - min.2szt

* trigger TTL z możliwością ustawienia polaryzacji wyzwalania przez użytkownika

- monitorowanie temperatury cewki i wyświetlanie aktualnej wartości temperatury na wyświetlaczu stymulatora, automatyczne zatrzymanie stymulacji po przekroczeniu temperatury granicznej.

Wymagania Zamawiającego:

- Zestaw musi być wyposażony w zewnętrzny układ chłodzący (chłodzenie cieczą) umożliwiający podłączenie min. 5 różnych cewek chłodzonych, w tym cewki typu A/P (aktywna / placebo).

- Stymulator musi być wyposażony w wbudowany wyświetlacz LCD umożliwiający nastawę parametrów stymulacji m.in. sekwencje, częstość powtarzania, ilość impulsów w ciągu, interwałów między ciągami.

- Oprogramowanie musi umożliwiać zapisywanie ustawionych protokołów stymulacji oraz otwieranie zapisanych.

- Ustawienia predefiniowane – muszą dawać możliwość wyboru min. 20 ustawień predefiniowanych indywidualnie przez użytkownika oraz możliwość nadawania indywidualnych nazw nowych konfiguracji oraz zmienianie nazw istniejących.

- W zakresie ustawień domyślnych wymagane jest by urządzenie automatycznie uruchamiało się z ustawieniami domyślnymi skracając czas potrzebny na rozpoczęcie terapii.

- Wymagana jest funkcja automatycznego rozładowania – w celu ochrony przed niezamierzoną stymulacją urządzenie automatycznie rozładowuje się po ustalonym czasie od ostatniej stymulacji

- Wymagana jest Funkcja Ramp / Stopniowe zwiększanie siły impulsu dająca możliwość stopniowego zwiększania amplitudy ponad liczbę ciągów. Współczynnik 0,7-1,0 to ustawienie poziomu dla pierwszego ciągu.

- Wymagany jest przycisk „Pauza” dający możliwość czasowego wstrzymania sekwencji (np. regulacja położenia cewki lub pacjenta, toaleta) poprzez jedno naciśnięcie definiowanego przycisku bez przerywania protokołu terapii.

- Wymagany jest system ostrzeżenia dźwiękowego pacjenta przed następną stymulacją (serią impulsów).

- Pasek postępu - wskazujący czas całkowity i aktualny status protokołu.

- Wymagany jest wózek do zamontowania stymulatora i dodatkowych elementów systemu razem z ramieniem do mocowania i precyzyjnego pozycjonowania cewki.

- Wymagany jest fotel terapeutyczny regulowany elektrycznie z możliwością zmiany kąta oparcia, wysokości. Fotel winien być wyposażony w regulowany zagłówek umożliwiający umieszczenie podciśnieniowej poduszki stabilizującej głowę pacjenta podczas stymulacji.

- Wymagany jest system wyposażony w zestaw stabilizujący głowę pacjenta podczas stymulacji za pomocą poduszki podciśnieniowej oraz zestaw wyposażony w pompę podciśnienia oraz przycisk nożny do aktywacji kształtowania poduszki.

- Wymagany jest jednokanałowy moduł MEP służący do wyznaczania progu MT.

Inne wymagania:

- moduł MEP podłączany i montowany bezpośrednio na obudowie stymulatora TMS

- zasilanie modułu bezpośrednio ze stymulatora TMS

- parametry wyświetlania odpowiedzi MT: czułość w zakresie 50uV - 10mV, podstawa czasu 1ms-10ms

- Ponadto koniecznym jest by zestaw systemu do neuronawigacji zawierał:

- zestaw do śledzenia

- statyw dla kamery

- system do planowania i nawigacji kompatybilny z oferowanym stymulatorem TMS

- transfer szablonów planowania we współrzędnych MNI lub Talairach

- automatyczne obliczanie odpowiedniej pozycji cewki na głowie pacjenta

- wyświetlanie kąta nachylenia cewki

- przetwarzana automatycznie sekwencja nawigacji dla wielu celów

- definiowana i konfigurowalna kontrola ruchu – sygnał wizualny i akustyczny

- obliczanie pola i wyświetlanie 2D poszczególnych składek według wybranego typu cewki i zdefiniowanej amplitudy

- nawigacja możliwa bez danych MRI

- komputer z portem COM i monitor medyczny

- wsparcie plików obrazowania o różnych rozszerzeniach

- możliwość eksportu danych do dalszej analizy

- Wymagania w zakresie transferu danych - możliwość pobierania danych do dokumentacji na nośniku pamięci USB. Rejestr zdarzeń zawierać będzie informacje takie, jak:

- kiedy ciąg się rozpoczął

- ile bodźców wygeneruje

- przy jakiej amplitudzie ciąg został przeprowadzony

- Wymagania w zakresie eksportowania następujących danych:

- Rejestr zdarzeń

- Rejestr MEP (jeśli monitor MEP jest dostępny)

- Rejestr amplitud

Zamawiający wymaga by Wykonawca przeprowadził szkolenia – zgodnie z zapisami zawartymi we wzorze umowy.

Dostarczone urządzenia stanowić mają kompletny zestaw w zakresie umożliwiającym prowadzenie pracy terapeutycznej oraz naukowej.

Zdjęcia poglądowe: