Kraków, dnia 30.03.2023 r.

ZZP-271-10-7/23

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ – 1

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr ZP-7/23

Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego SP ZOZ w Krakowie uprzejmie informuje, że w dniu 16.03.2023 r. wpłynęło do Zamawiającego pytanie do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień w trybie przetargu nieograniczonego.

Pytanie nr 1

UNIWERSALNY STÓŁ DIAGNOSTYCZNY

Pkt. 46 Pochłanialność blatu - ekwiwalent Al (przy 100 kV) ≤ 1,0 mm Al

Czy Zamawiający dopuści blat stołu o ekwiwalencie Al (przy 100 kV) wynoszącym 1,2 mm Al.?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza blat stołu o ekwiwalencie Al. Wynoszący 1,2mm.

Pytanie nr 2

UNIWERSALNY STÓŁ DIAGNOSTYCZNY

Pkt. 50 Szuflada w stole śledzi ruch lampy wzdłuż osi długiej stołu z zachowaniem synchronizacji promień centralny - środek detektora

Czy Zamawiający dopuści aparat rtg  bez funkcjonalności opisanej w pkt. 50?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza rozwiązania gdzie detektor nadąża za ruchem lampy przynajmniej w jednej płaszczyźnie.

Pytanie nr 3

DODATKOWO WYKONAWCA ZAPEWNI W RAMACH SKŁADANEJ OFERTY I W CENIE OFERTY

Pkt. 110

Elementy składowe oferowanego aparatu RTG, tj. lampa rtg, generator, sterujące aparatem wyprodukowane przez tego samego producenta oraz cały aparat objęty jednym certyfikatem CE.

Prosimy o dopuszczenie aparatu rtg dla którego generator, detektory, stacja technika, oprogramowanie , kolumna lampy pochodzą od jednego producenta , natomiast oferowana jest lampa firmy Canon Eletron Tubes & Devices ?

Powyższa konfiguracja jest w pełni kompatybilna i objęta jedną deklaracją zgodności CE.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza aparat RTG dla którego generator, detektory, stacja technika, oprogramowanie, kolumna lampy pochodzą od jednego producenta, natomiast oferowana lampa jest innego producenta, pod warunkiem, że cały aparat RTG objęty będzie jednym certyfikatem CE.

W związku z powyższym dopuszczeniem Zamawiający dokonuje zmiany w zapisach SWZ, w następujący sposób:

W Sekcji IV SWZ – Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych Zamawiający wymaga:

„1. W celu potwierdzenia zgodności oferowanej dostawy z wymaganymi przez Zamawiającego cechami, Zamawiający wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych w następującej postaci:

1.1. Oświadczenie Wykonawcy – na wzorze stanowiącym załącznik nr 2.7 do SWZ, w przedmiocie spełniania wymagań dotyczących oferowanego aparatu RTG wraz z wyposażeniem, tj. bezwzględnie wymaganych przez Zamawiającego parametrów i właściwości funkcjonalnych aparatu RTG wraz z wyposażeniem - określonych w załączniku A1 do SWZ i w złączniku A2 do SWZ, w tym zaoferowanych przez Wykonawcę zgodnie z wymaganiami załącznika A2 do SWZ;

1.2. Formularz asortymentowy – na wzorze stanowiącym załącznik A2 do SWZ, w przedmiocie spełniania wymagań dotyczących oferowanego aparatu RTG wraz z wyposażeniem, tj. bezwzględnie wymaganych przez Zamawiającego parametrów i właściwości funkcjonalnych aparatu RTG, co do których Wykonawca określa parametry oferowanego przedmiotu zamówienia uzupełniając obligatoryjnie wszystkie wiersze kolumny 4;

1.3. Certyfikat lub deklaracja zgodności CE dla oferowanego aparatu RTG, potwierdzający, że:

a) oferowany aparat RTG jest wyrobem medycznym, oraz

b) cały aparat RTG objęty jest jednym certyfikatem CE.”

W Sekcji VIII SWZ – Wykaz podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych składanych przez Wykonawcę w:

2. Przedmiotowe środki dowodowe

Zamawiający wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych w następującej postaci: Oświadczenie Wykonawcy – na wzorze stanowiącym załącznik nr 2.7 do SWZ, w przedmiocie spełniania wymagań dotyczących oferowanego aparatu RTG wraz z wyposażeniem, tj. bezwzględnie wymaganych przez Zamawiającego parametrów i właściwości funkcjonalnych aparatu RTG - określonych w załączniku A1 do SWZ i w złączniku A2 do SWZ, w tym zaoferowanych przez Wykonawcę zgodnie z wymaganiami załącznika A2 do SWZ; oraz Formularz asortymentowy – na wzorze stanowiącym załącznik nr A2 do SWZ, w przedmiocie spełniania wymagań dotyczących oferowanego aparatu RTG wraz z wyposażeniem, tj. bezwzględnie wymaganych przez Zamawiającego parametrów i właściwości funkcjonalnych aparatu RTG, co do których Wykonawca określa parametry oferowanego przedmiotu zamówienia uzupełniając obligatoryjnie wszystkie wiersze kolumny 4; oraz Certyfikat lub deklaracja zgodności CE dla oferowanego aparatu RTG, potwierdzający, że: a) oferowany aparat RTG jest wyrobem medycznym, oraz b) cały aparat RTG objęty jest jednym certyfikatem CE.

Zamawiający dokonuje tym samym stosownej zmiany Ogłoszenia o zamówieniu oraz zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia, które stanowią załączniki do niniejszych WYJAŚNIEŃ TREŚCI SWZ – 1.

Powyższe zmiany stanowią integralną część SWZ, w związku z tym należy uwzględnić je przy sporządzaniu oferty, pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: art. 135 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Michał Tochowicz - Dyrektor

…………………………..

(w imieniu Zamawiającego)