Załącznik nr 2 do SWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH

Urządzenie:..............................................................................................................

Producent / Firma ..............................................................................................

Oferowany model, typ ....................................................................................…

rok produkcji ...........................

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH Lp.; Parametr wymagany; Odpowiedź Wykonawcy TAK / NIE; Odpowiedź Wykonawcy Opis oferowanego parametru1. 1.; Automatyczny analizator (moduły), fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2022 roku, przeznaczony do automatycznej analizy moczu.. 2.; Analizator (moduły) sterowany przez komputer PC i odpowiednie programowanie. Do analizatora dołączona drukarka laserowa oraz UPS (producent systemu/nazwa systemu/rok produkcji).. 3.; Wymagany automatyczny analizator (moduł) do badania półilościowego parametrów fizykochemicznych moczu przy pomocy pasków testowych.. 4.; Automatyczna analiza parametrów: pH, glukozy, białka, krwi, leukocytów, urobilinogenu, bilirubiny, ciał ketonowych, azotynów, barwy, przejrzystości moczu i ciężaru właściwego.. 5.; Pomiar parametrów fizykochemicznych w oparciu o metodę fotometrii odbiciowej.. 6.; Ocena barwy i przejrzystości moczu metodą kolorymetryczną.. 7.; Pomiar ciężaru właściwego metodą refraktometrii.. 8.; Wydajność analizatora (modułu) do analizy parametrów fizykochemicznych moczu nie mniejsza niż 270 oznaczeń/godzinę.. 9.; Wymagany automatyczny analizator (moduł) do ilościowego oznaczania elementów upostaciowanych moczu.. 10.; Analizator (moduł) wykorzystujący technologię fluorescencyjnej cytometrii przepływowej z ogniskowaniem hydrodynamicznym i konduktometrią do różnicowania elementów upostaciowanych moczu.. 11.; Wymagana ocena ilościowa parametrów: erytrocytów, leukocytów, nabłonków, wałeczków, kryształów, bakterii, drożdży, pasm śluzu, plemników (w tym różnicowanie nabłonków i wałeczków).. 12.; Różnicowanie nabłonków na płaskie, przejściowe i pochodzenia nerkowego.. 13.; Różnicowanie wałeczków na szkliste i patologiczne.. 14.; Wyniki raportowane w ilościach elementów w µl moczu.. 15.; Wydajność analizatora do ilościowego oznaczania elementów upostaciowanych moczu nie mniejsza niż 80 oznaczeń/godzinę.. 16.; Kontrola jakości analizy moczu w oparciu o materiał kontrolny na co najmniej dwóch różnych poziomach.. 17.; Automatyczny podajnik próbek z możliwością dostawiania statywów w trakcie pracy, bez konieczności wstrzymywania pracy analizatora (modułów).. 18.; System posiadający pamięć archiwizacji wyników (minimum 10 000) oraz zapewniający łatwe ich przeszukiwanie w bazie danych.. 19.; Możliwość połączenia modułów w jedną linię.. 20.; Moduły połączone automatycznym podajnikiem.. 21.; Analizator (moduły) wyposażony w czytnik kodów kreskowych, który automatycznie identyfikuje i lokalizuje wstawiane próbki badane, materiały kontrolne i reagenty.. 22.; Analizator umożliwiający wykonanie analizy moczu z 3 ml próbki jako minimalnej objętości.. 23.; Analizator (moduły) wyposażony w system detekcji poziomu próbki moczu lub czujnik aspiracji próbki moczu.. 24.; Możliwość zarządzania odczynnikami i czynnościami konserwacyjnymi niezbędnymi dla analizatora (modułów).. 25.; Gromadzenie wszystkich wyników z analizatora (modułów) w jednym miejscu, w którym będą weryfikowane przez osoby uprawnione.. 26.; Możliwość ostatecznej walidacji wyników badania ogólnego moczu z oceną ilościową elementów upostaciowanych przed wysłaniem do LIS.. 27.; System umożlwiający dwukierunkową transmisję danych między analizatorem a systemem LIS – import zleceń i eksport wyników.. 28.; Podłączenie zintegrowanego systemu do analizy moczu do LIS na koszt Wykonawcy.. 29.; Analizator wyposażony w system płukań eliminujący kontaminację.. 30.; Szacowanie przez system zużycie odczynników wymaganych do przeprowadzenia analizy moczu.. 31.; Oprogramowanie informujące użytkownika o nieprawidłowych warunkach pracy analizatora (modułów).. 32; Dostarczenie nieujętych w umowie jakichkolwiek odczynników i/lub materiałów zużywalnych niezbędnych do wykonywania oznaczeń na koszt Wykonawcy.. 33; Termin ważności odczynników i materiałów eksploatacyjnych minimum 6 miesięcy od realizacji zamówienia.. 34; Analizator oraz wszystkie odczynniki posiadające certyfikat CE do diagnostyki IVD/IVDR.. 35; Instalacja analizatora oraz kompleksowe przygotowanie personelu do pracy. Bezpłatne szkolenie z obsługi analizatora z możliwością szkoleń uzupełniających, zakończone uzyskaniem imiennego certyfikatu osób przeszkolonych.. 36; Dostarczenie podczas instalacji analizatora kompletnej literatury oraz instrukcji obsługi w języku polskim.. 37; W czasie trwania umowy, Wykonawca zapewnia uczestnictwo minimum dwa razy w roku w międzynarodowym programie niezależnej zewnętrznej oceny kontroli jakości – udział w programach kontrolnych dostępnych na rynku.. 38; Drukarka kodów kreskowych - podłączenie jej do Laboratoryjnego Systemu Informatycznego oraz serwisowanie na koszt Wykonawcy.. 39; Dodatkowe stanowisko komputerowe do walidacji wyników.. 40; Adaptacja pracowni zgodnie z wymogami sprzętowymi i Zamawiającego na koszt Wykonawcy.. 42; Dostarczenie i serwisowanie chłodziarki. Po zakończeniu umowy chłodziarka przechodzi na własność Zamawiającego.. 43; Dostarczenie oraz serwis (w okresie trwania umowy) wirówki. Po zakończeniu umowy wirówka przechodzi na własność Zamawiającego.. 44; Dostarczenie oraz serwis (w okresie trwania umowy) mikroskopu. Po zakończeniu umowy mikroskop przechodzi na własność Zamawiającego..

| W tabeli Zamawiający określił wymagania konieczne do spełnienia przez Wykonawcę. Wykonawca winien udzielić odpowiedzi binarnej: Tak – w przypadku spełnienia warunku, Nie – w przypadku niespełnienia warunku. W przypadku udzielenia odpowiedzi negatywnej Zamawiający uzna, że oferta nie spełnia warunku koniecznego, co będzie skutkować odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp. PARAMETRY OCENIANE/ KRYTERIA JAKOŚCIOWE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Parametr oceniany | Ocena | Opis parametru |  |
| 1. | Możliwość różnicowania erytrocytów na izomorficzne oraz dysmorficzne. | tak – 10 punktów nie – 0 punktów |  |  |
| 2. | Kompensacja własnego zabarwienia moczu. | tak – 10 punktów nie – 0 punktów |  |  |
| 3. | Różnicowanie krwinek czerwonych i wolnej hemoglobiny. | tak – 10 punktów nie – 0 punktów |  |  |
| 4. | Ilościowe zliczanie bakterii oraz różnicowanie bakterii na Gram+ i Gram-. | tak – 10 punktów nie – 0 punktów |  |  |
|  |  | max 40 pkt |  |  |