## zadanie 1
Załącznik nr 2
Nazwa wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………….
Adres wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………..
Lp. | Nazwa asortymentu | jm | Szacunkowa ilość szt. | Cena netto | Szacunkowa wartość netto | VAT [%} | Szacunkowa wartość brutto
1 | Paski testowe do pomiaru poziomu glukozy we krwi (op=50 testów) wraz z kompatybilnymi glukometrami | op | 3700
2 | Igły jednorazowe do nakłuć (nie nożyk) do pobierania krwi z palca | szt | 132000
RAZEM:
………………………………………………
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
Wymagania:
1. Rodzaj próbki do badania: świeża krew włośniczkowa, glukometr skalibrowany do osocza.
2. Wykorzastany enzym do monitorowania glukemii to dehydrogenaza glukozowa zależna od FAD(E.coli) - GDH-FAD
3. Duży ekran z podświetlanymi cyframi
4. Jeden przycisk ustawień
5. Automatyczne kodowanie (bez kluczy, chipów i ręcznego ustawiania i sprawdzania kodów).
6. Automatyczny wyrzut paska po pomiarze.
7. Czas pomiaru do 5 sekund, próbka krwi wprowadzana do paska przez oznaczoną szczelinę kapilary na szczycie paska
testowego.
8. Podświetlona szczelina umiejscowienia paska testowego
9. Zakres oznaczenia wyniku glikemii 20 - 600 mg/dL.
10. Wielkość próbki krwi nie większa niż 0,5 µl
11. Ważność testów paskowych po otwarciu opakowania nie mniej niż 6 miesięcy
12. Możliwość wykonania pomiaru z alternatywnych miejsc badania (AST)
13. Paski testowe podlegające refundacji
14. Płyn kontrolny ważny po otwarciu fiolki 6 miesięcy potwierdzone w instrukcji obsługi
15. Zasilanie glukometrów: baterie AAA
16. Dostarczenie bezpłatnie glukometrów w ilości 60 szt.
17. Certyfikat EN ISO 15197:2015 w oryginale wystawiony przez niezależne biuro notyfikacyjne