## Pakiet nr 1
Załącznik nr 1 do oferty (dodatek nr 2 do SWZ) na dostawę Artroskopu Nr sprawy: ZP/P/08/24
ARTROSKOP Z REJESTRATOREM
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | wartość brutto | Numer katalogowy - PODAĆ (jeśli dotyczy) | Nazwa wytwórcy (producenta) PODAJE WYKONAWCA
1 | Artroskop |  | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0
WARTOŚĆ : | [5 empty] | 0 | X | 0
PARAMETRY WYMAGANE
Nazwa producenta oferowanego sprzętu. Podać:………………………………………………………..………………………………………………………………………..………….……...…………
Kraj pochodzenia sprzętu. Podać:……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………..…….
Nazwa handlowa oferowanego sprzętu (model / typ). Podać:……………………………………………………………………….……………………………………………………………….………
Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji min. 2024/ okres gwarancji min. 24 miesiące: PODAĆ:
Lp. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | Wymóg do spełnienia (warunek graniczny) |  |  |  |  | OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE - podaje Wykonawca Wymogi dotyczące opisu oferowanych parametrów: TAK - wystarczy potwierdzić spełnianie wymogu wpisując: TAK TAK - podać - należy spełnić wymóg oraz dokładnie opisać dany parametr oferowanego urządzenia
Endoskopowa kamera 4K
1 | Głowica kamery wyposażona w trzy przetworniki 1/3" wysokiej rozdzielczości, technologia CMOS | TAK
2 | Wodoszczelna głowica kamery z możliwością obsługi 10 funkcji | TAK
3 | Kolorowy ekran dotykowy umożliwiający dostęp do różnych menu (regulacji stopnia jasności, zoomu i balansu bieli) | TAK
4 | Migawka automatyczna: od 1/60 do 1/22 478 sekundy | TAK- podać
5 | Rozdzielczość kamery 4K UHD | TAK
6 | System skanujący : w poziomie 135,00 kHz, w pionie: 60kHz | TAK
7 | Elektroniczne doświetlenie obrazu: regulacja 8-stopniowa | TAK- podać
8 | Wbudowane programy specjalistyczne 9: artroskopia, cystoskopia, ENT/czaszka, endoskop giętki, histeroskopia, laparoskopia, laser, mikroskop, standard | TAK- podać
9 | Endoskopowa wizualizacja w bliskiej podczerwieni, do użycia z ICG (zieleń indocjaninowa), bezpośrednia współpraca ze źródłem światła LED | TAK
10 | Wyświetlanie obrazu w trybie kontrastowym (obraz z fuoryzującym środkiem ICG oznaczonym kolorem białym; pozostałe obszary obrazu są ciemne) | TAK
11 | Wyświetlanie obrazu w trybie kontrastowym (obraz z fuoryzującym środkiem ICG oznaczonym kolorem białym; pozostałe obszary obrazu są ciemne) | TAK
12 | Funkcja umożliwiająca automatyczną regulację ustawień światła w celu uzyskania optymalnej wydajności wiązki światła | TAK
13 | Konsola kamery wyposażona w 2 wyjścia cyfrowe (rozdzielczość 1080p (HDTV), 4K UHD (3840 x 2160)) | TAK- podać
14 | Wyjścia cyfrowe HDMI 2.0 – min. 2szt. | TAK- podać
15 | Możliwość integracji kamery z LEDowym źródłem światła Stryker z technologią AIM umożliwiające korzystanie z programów dodatkowych | TAK
16 | Menu urządzenia w języku polskim wyświetlane na panelu sterującym urządzenia. | TAK
17 | Możliwość sterowania rejestratora cyfrowego i źródła światła z głowicy kamery | TAK
18 | Możliwość pracy w systemie zintegrowanej sali operacyjnej | TAK
19 | Przewód głowicy kamery - długość min 3,05m | TAK- podać
Źródło światła – 1szt.
1 | Moc żarówki LED 240W | TAK
2 | Żywotność min. 60 000 godzin pracy | TAK- podać
3 | Panel sterujący urządzenia – kolorowy, dotykowy wyświetlacz LCD | TAK
4 | Wyświetlacz LCD - wskazuje tryb pracy, natężenie światła w zakresie 0-100%, kody błędów. | TAK
5 | Tryb gotowości standby | TAK
6 | Menu urządzenia w języku polskim | TAK
7 | Urządzenie wyposażone w funkcję automatycznego przejścia w stan czuwania w przypadku odłączenia optyki od światłowodu, zabezpieczającą przed poparzeniem ciała pacjenta | TAK
8 | Uniwersalne przyłącze światłowodów różnych producentów bez stosowania dodatkowych adapterów | TAK
9 | Możliwość włączenia i wyłączenia źródła światła z poziomu głowicy kamery | TAK
10 | Możliwość sterowania urządzeniem za pomocą przycisków na głowicy kamery. | TAK
11 | Możliwość pracy w systemie zintegrowanej sali operacyjnej | TAK
12 | Światłowód w przeźroczystej obudowie 5mm, 3m - min. 4 szt | TAK- podać
Medyczny monitor 4K
1 | Matryca monitora LCD z podświetleniem LED | TAK
2 | Przekątna ekranu min. 32”, ekran panoramiczny | TAK- podać
3 | Jasność: 540 cd/m² | TAK- podać
4 | Kontrast: 1 000 000 : 1 | TAK- podać
5 | Prekonfigurowane ustawienia dla różnych specjalności chirurgicznych (temperatura barwowa) 14 specjalności | TAK- podać
6 | Wbudowane efekty cyfrowe typu PIP (obraz w obrazie), POP (obraz na obrazie), PBP (obraz przy obrazie), zatrzymanie obrazu, powiększenie/dopasowanie obrazu - 5 efektów | TAK- podać
7 | Dwustronna powłoka antyrefleksyjna | TAK
8 | Wejścia min.:(x1) DVI-I; 2x HDMI | TAK- podać
9 | Wyświetlana ilość kolorów – 1073 milionów (10–bit) | TAK- podać
10 | Możliwość regulacji kolorów: czerwony, zielony, niebieski | TAK
11 | Regulacja ustawień obrazu: jasność, kontrast, faza, nasycenie, ostrość obrazu, ostrość video | TAK
12 | Osłona monitora wykonana z przeroczystego plastiku ochraniająca matrycę | TAK
Konsola Shavera/Vaporyzatora
1 | Częstotliwość pracy generatora RF: 200kHz | TAK
2 | Moc cięcia (CUT): zakres pracy 30W - 380W, min. 11 poziomów mocy | TAK- podać
3 | Funkcja modulacji siły cięcia | TAK
4 | Maksymalna moc wyjściowa koagulacji (COAG) - 120W, min 3 poziomy mocy | TAK- podać
5 | Średnica elektrod: 2.5/3.5/4.0mm | TAK- podać
6 | Obsługiwane przez konsolę elektrody z ręcznym sterowaniem | TAK
7 | Elektrody jednoczęściowe | TAK
8 | Elektrody z wbudowanym przewodem sterującym (długość min.3m), automatycznie rozpoznawane przez konsolę | TAK- podać
9 | Dostępne elektrody do małych stawów oraz do artroskopii biodra (długość 180mm) | TAK- podać
10 | Możliwość wyginania elektrod w zakresie 0-45° (±7°) | TAK- podać
11 | System rozpoznawania metalu w pobliżu elektrody – minimalizacja uszkodzeń optyk artroskopowych przez działającą elektrodę | TAK
12 | Możliwośc podłączenia shavera artroskopowego | TAK
13 | Automatyczne rozpoznawanie shavera przez konsolę - dobór optymalnych nastaw | TAK
14 | Jednorazowe ostrza shavera o średnicach kodowanych kolorem uchwytu ostrza w zakresie 2.0 - 5.5mm - automatycznie rozpoznawane przez konsolę (technologia RFID) | TAK- podać
15 | Możliwowść pracy z przełącznikiem nożnym przewodowym i bezprzewodowym | TAK
16 | Komunikaty o błędach i usterkach wyświetlane na panelu przednim urządzenia | TAK
17 | Programowanie profili użytkowników – indywidualne ustawienia parametrów pracy elektrod, shavera i sterownika nożnego | TAK
18 | Urządzenie wyposażone w gniazdo USB umożliwiające aktualizację programów użytkownika | TAK
19 | Możliwość pracy w systemie zintegrowanej sali operacyjnej | TAK
SHAVER ARTROSKOPOWY - 2 szt
1 | Wyposażony w silnik bezszczotkowy; | TAK
2 | Sterylizacja w autoklawie. | TAK
3 | Automatycznie rozpoznawany przez konsolę, która dobiera optymalne nastawy pracy | TAK
4 | Zakres obrotów maksymalnych do 12000 obr/min | TAK- podać
5 | Oscylacje do 3000 cykli/min | TAK- podać
6 | Trzy przyciski sterujące na uchwycie | TAK
7 | Programowalne przyciski na uchwycie | TAK
8 | Zatrzaskowe mocowanie ostrzy | TAK
9 | Regulacja ssania 0-100% | TAK
10 | Obrotowy króciec kanału ssania; | TAK
11 | Shaver wodoodporny, zabezpieczenie wtyku elektrycznego dołączonym zamknięciem; | TAK
12 | Napęd bezobsługowy – nie wymaga smarowania | TAK
13 | Shaver artroskopowy - możliwość uruchamiania przełącznikiem nożnym i z uchwytu napędu | TAK
POMPA ARTROSKOPOWA
1 | Pompa dwurolkowa, rolki napływu i odpływu ukryte wewnątrz urządzenia, zabezpieczone przed przypadkowym uszkodzeniem | TAK
2 | Menu pompy w języku polskim | TAK
3 | Możliwość pracy w torze napływu (jednotorowym) lub w trybie napływu/odpływu (dwutorowym) | TAK
4 | Dreny w postaci szybko montowanych kaset | TAK
5 | Dreny kodowane kolorami osobno dla toru napływu i odpływu | TAK
6 | Możliwość podłączenia jednoczesnego kaniuli, shavera i elektrody do waporyzacji za pomocą dedykowanych i opisanych drenów | TAK
7 | Możliwość podłączenia kaset dziennych | TAK
8 | Kolorowy ekran dotykowy, kąt widzenia min.160 stopni, przekątna min. 6,5 cala, rozdzialczość 640 x 480, skala kolorów 16-bitowa | TAK- podać
9 | Możliwość podłączenia przełącznika ręcznego lub przełącznika nożnego | TAK
10 | Możliwość konfigurowania indywidualnych profili użytkowników | TAK
11 | Min. 4 prekonfgurowane programy stawowe: staw kolanowy, staw ramienny, staw biodrowy, małe stawy | TAK- podać
12 | Brak konieczności każdorazowej kalibracji pompy dzięki możliwości wyboru prekonfigurowanych kombinacji osprzętu (optyki i płaszcza) | TAK
13 | Funkcja pozwalająca na zmianę typu używanego osprzętu w trakcie zabiegu bez konieczności kalibracji pompy | TAK
14 | Zakres ciśnienia: 0-150mmHg z możliwością regulacji co 5 mmHg | TAK
15 | Dokładność pomiaru ciśnienie ≤ 1% | TAK- podać
16 | Możliwość zintegrowania pompy z shaverem, waporyzatorem | TAK
17 | Przepływ 0-100% z możliwością regulacji co 10% | TAK- podać
18 | Funkcja opróżniania stawu | TAK
19 | Możliwość podłączenia zasilania dwóch dodatkowych urządzeń medycznych z konsoli pompy za pomocą 2 gniazd wyjścia zasilania sieciowego AC 240V | TAK
20 | Zestaw kaset w torze napływu i odpływu – (opakowanie - 10 szt) | TAK
Optyka artroskopowa - 4kpl
1 | Optyka artroskopowa wysokiej rozdzielczości, autoklawowalna, wyposażona w 3 adaptery do podłączenia światłowodów innych firm, średnica 4mm, kąt 30 stopni, szkło szafirowe na czole optyki, długość robocza 140mm | TAK- podać
2 | Kaniula artroskopowa, średnica 5,8mm, wyposażona w 2 zawory obrotowe | TAK- podać
3 | Obturator ołówkowy do kaniuli 5,8mm | TAK- podać
4 | Pojemnik do sterylizacji optyk artroskopowych z tworzywa sztucznego na dwie optyki | TAK
Wózek aparaturowy z atestem medycznym- 1 szt
1 | Jezdny z uchwytami do przemieszczania i blokadą kół | TAK- podać
2 | Minimum 3 półki z regulowaną wysokością, szerokość półki 45 cm | TAK- podać
3 | Listwa zasilająca z min. 10 gniazdami | TAK- podać
4 | W komplecie/ zestawie: | X |  |  |  |  | X
| Uchwyt do swiatłowodu | TAK
| Uchwyt na głowicę kamery | TAK
| Wieszak na worki z płynem do irygacji | TAK
8 | Możliwość umieszczenia okablowania w ramie wózka | TAK
9 | Możliwość podłączenia dodatkowych urządzeń elektrycznych bez konieczności używania dodatkowych przedłużaczy | TAK
10 | Ramię wózka umieszczone centralnie 650 mm | TAK- podać
11 | Transformator izolacyjny wbudowany w ramę wózka | TAK
Narzędzia manualne do artroskopii kolana
1 | Jednoczęściowe, autoklawowalne kleszczyki artroskopowe z cięgnem prowadzonym na zewnątrz narzędzia co zapewnia lekkość ruchu końcówki roboczej oraz minimalizuje ryzyko zablokowania cięgna przez tkanki: | TAK
2 | Kleszcze 3.4mm odgryzacz z koncówką roboczą zakrzywioną 15° w górę - 2 szt | TAK- podać
3 | Kleszcze 3.4mm zagięte w prawo 30° - 2 szt | TAK- podać
4 | Kleszcze 3.4mm zagięte w lewo 30° - 2 szt | TAK- podać
5 | Kleszcze proste 3.4mm 0° - 2 szt | TAK- podać
6 | Chwytak artroskopowy 3,4 mm - 2 szt | TAK- podać
7 | Nożyczki haczykowate, 3,4 mm - 2 szt | TAK- podać
8 | Narzędzie typu haczyk artroskopowy 3mm z podziałką, jednoczęściowy - 2 szt | TAK- podać
9 | Narzędzie typu manipulator węzłów z uchwytem w postaci obrączki używane do przepychania węzłów. długość całkowita: 204mm, średnica narzędzia: 3.17mm - 2 szt | TAK- podać
10 | Narzędzie typu obcinacz nici z możliwością dopchnięcia węzła przed obcięciem z mechanizmem zabezpieczającym przed przypadkowym cięciem. Długość całkowita: 250mm - 2 szt | TAK- podać
11 | Półkaniula 5.5mm,długość 140mm - 2 szt | TAK- podać
Łączna wartość zamówienia | [5 empty] | 0 | X | 0
........................................................................... podpis uprawnionego Wykonawcy