Białystok, 09.02.2023 r.

Nr sprawy: AZP.25.1.4.2023

Przedmiot postępowania: System produkcji radiofarmaceutyków wraz z akcesoriami do laboratorium produkcji i kontroli jakości – 1 zestw.

Zamawiający:

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

ul. Jana Kilińskiego 1

15-089 Białystok

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ

- Zamawiający informuje, iż od uczestników postępowania wpłynęły zapytania do treści SWZ.

- Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) - zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający publikuje treść zapytań i udziela następujących wyjaśnień:

- Dotyczy: Zał. 2 do SWZ Lp. I. 7 komora laminarna.

Prosimy  Zamawiającego  o  usunięcie  tego  punktu. Stan  żywotności  filtra  można  przeprowadzać podczas przeglądu urządzenia.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie tego punktu. Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte SWZ.

- Zał. 2 do SWZ Lp. I. 8 komora laminarna

Prosimy Zamawiającego o usunięcie tego punktu.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie tego punktu. Zamawiający   podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ.

- Dotyczy: Zał. 2 do SWZ Lp. I. 8 komora laminarna

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie jakiego typu zawór ma na myśli.

Odp.: DOP – jest to zawór pozwalający wprowadzić areolozol (Dioctyl(2-ethyl hexyl) phthalate (DOP) lub inny) celem wykonania badania skuteczności i integralności filtrów HEPA/ULPA (PN-EN ISO 14644-3:2019, punkt C.5.3).

- Dotyczy: Zał. 2 do SWZ Lp. I. 11 komora laminarna

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtrów typu HEPA zamiast filtrów ULPA. Filtry HEPA są standardowym  rozwiązaniem  stosowanym  w  komorach  laminarnych  służących  do  znakowania  i podziału radiofarmaceutyków. Zastosowanie filtrów ULPA, może powodować występowanie sytuacji uciążliwych dla Użytkownika jak zapychanie filtrów (spowodowane obecnością drobnych cząstek pyłu w powietrzu), a w konsekwencji utrudnienia w pracy z komorą, czy też dalej narażenie Użytkownika na dodatkowe koszty częstej wymiany filtrów. Filtry ULPA stosuje się standardowo w komorach stosowanych

do  wytwarzania  dużych  ilości  radiofarmaceutyków  przeznaczonych  do  dalszej odsprzedaży.

Odp.: Zamawiający dopuszcza filtry typu HEPA.

- Dotyczy: Zał. 2 do SWZ Lp. I. 19 komora laminarna.

Czy  Zamawiający  dopuści  komorę  laminarną  o  minimalnych  wymiarach  wewnętrznych  obszaru roboczego: 1550*620*640 mm (szer. x głęb. x wys.)?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

- Dotyczy: Zał. 2 do SWZ Lp. I. 20 komora laminarna. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie blatu roboczego od wysokości 83,5cm. Taka wysokość blatu umożliwi komfortową obsługę urządzenia osobom o niższym wzroście.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

- Dotyczy: Zał. 2 do SWZ Lp. I. 22 komora laminarna.

Zamawiający  wymaga  osłonności  przedziału  komory  studzienkowej  miernika  aktywności bezwzględnej min. 50 mm. Taką osłonność zwykle stosuje się jedynie w przedziale generatorów, gdzie mamy do czynienia z dużymi aktywnościami (rzędu kilkuset GBq). W komorze studzienkowej miernika mierzone aktywności są dużo mniejsze, rzędu kilkuset MBq, w związku z tym stosowanie identycznej osłonności  tego  przedziału  jak  przedziału  generatorów  jest  w  praktyce  zbędne  i  nieadekwatne. Dodatkowo, proszę wziąć pod uwagę, że każda komora miernika posiada swoją własna osłonność. Prosimy więc Zamawiającego o modyfikację niniejszego punktu i nadanie  mu  brzmienia: „Grubość osłonna ścian komory kalibratora: minimalny równoważnik Pb10 mm”.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ.

- Dotyczy: Zał. 2 do SWZ Lp. I. 22 komora laminarna

Jeżeli Zamawiający nie zgadza się na zmiany zaproponowane w pytaniu 7, to prosimy Zamawiającego o dopuszczenie komory o grubości osłonnej ścian komory kalibratora min. 25 mm.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

- Dotyczy: Zał. 2 do SWZ Lp. I. 25 komora laminarna

Prosimy  Zamawiającego  o  dopuszczenie Osłona  ścianek  /  pokrywy  stanowiska  na  generatory: minimalny  równoważnik  Pb 50mm.  Jest  to  standardowe  rozwiązanie  stosowane  w  komorach laminarnych służących do znakowania i podziału radiofarmaceutyków do przedziału generatorów, 2/3gdzie mamy do czynienia z dużymi aktywnościami (rzędu kilkuset GBq). Proszę zauważyć, że każdy generator posiada również swoją własna osłonność.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

- Dotyczy: Zał. 2 do SWZ Lp. I. 28 komora laminarna

Czy  Zamawiający  dopuści  pojemnik  na  odpady  promieniotwórcze  o  minimalnych  wymiarach 300*210*230   (szer.  x  głęb.  x  wys.)?   Takie   wymiary  umożliwiają  umieszczenie  wewnątrz standardowych wymiarów pojemnika na odpady.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

- Dotyczy: Zał. 2 do SWZ Lp. I. 29 komora laminarna

Zamawiający wymaga osłonności pojemnika na odpady min. równoważnik Pb 30 mm. Standardowym rozwiązaniem  dla  odpadów  SPECT  jest  osłonność  10  mm.  Prosimy  więc  Zamawiającego  o modyfikacje niniejszego punktu i nadanie mu brzmienia: „Osłonność pojemnika na odpady: minimalny równoważnik Pb 10 mm”.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

- Dotyczy: Zał. 2 do SWZ Lp. I. 29 komora laminarna Jeżeli  Zamawiający  nie  zgadza  się  na  zmiany  zaproponowane  w  pytaniu  11,  to  prosimy Zamawiającego o dopuszczenie osłonności pojemnika na odpady min. równoważnik Pb. 25 mm.

Odp.: Zamawiający wyraził zgodę na zmiany  zaproponowane  w  pytaniu  11.

- Dotyczy: Zał. 2 do SWZ Lp. II. 53a) Miernik aktywności –kalibrator dawek

Prosimy  Zamawiającego  o  usunięcie  niniejszego  punktu.  Systemy  LIMS znajdują  głównie zastosowanie    w    laboratoriach do  komór  stosowanych  do  wytwarzania  dużych  ilości radiofarmaceutyków przeznaczonych do dalszej odsprzedaży.

Odp.: Zamawiający wymaga interfejs pozwalający na eksport danych do zewnętrznych systemów oprogramowaniem zarządzającym procesami wytwarzania w warunkach GMP. Zamawiający posiada oprogramowanie klasy LIMS o nazwie ,,PET-ra-PET LIMS Software”. Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ.

- Dotyczy: Zał. 2 do SWZ Lp. V. 106 Bramka dozymetryczna

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie bramki dozymetrycznej z całkowitą ilością detektorów, gdzie jeden z detektorów rąk pełni funkcję detektora do pomiaru odzieży.

Odp.: Zamawiający dopuszcza bramkę dozymetryczną z całkowitą ilością detektorów, gdzie jeden z detektorów rąk pełni funkcję detektora do pomiaru odzieży.

- Dotyczy:  Zał.  2  do  SWZ  Lp.  VI.  129 Radiometr  do  pomiaru  skażenia powierzchni  i   dawki promieniowania

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie radiometru o pomiarze mocy dawki w zakresie od 1 μSv/h do 100 mSv/h. Taki zakres pomiarowy umożliwia uzyskanie dokładniejszych wyników. Ponadto to, w laboratoriach  zajmujących  się  znakowaniem  i  rozdozowywaniem  radiofarmaceutyków  zakres zaczynający się poniżej 1 μSv/h jest niemożliwy do zmierzenia, gdyż znajduje się w zakresie tła obecnego w laboratorium.

Odp.: Zamawiający dopuszcza radiometr o pomiarze mocy dawki w zakresie od 1 μSv/h do 100 mSv/h.

- Dotyczy: Zał. 2 do SWZ Lp. VII. 135 Miernik mocy promieniowanie γ i detektor promieniowania X

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wbudowanego detektora typu GM.

Odp.: Zamawiający dopuszcza wbudowany detektora typu GM.

- Dotyczy: Zał. 2 do SWZ Lp. VII. 136 Miernik mocy promieniowanie γ i detektor promieniowania X

Prosimy  Zamawiającego  o  modyfikację  zakresu  pomiarowego  (skażenia)  do  10000 zliczeń  na sekundę cps. Tak duża wartość 500000 zliczeń na sekundę cps może mieć zastosowanie jedynie w przemyśle, gdzie stosuje się izotopy na skalę przemysłową. W laboratorium gdzie będą się odbywać jedynie  znakowanie  i  rozdozowywanie  radiofarmaceutyków   zakres   od   0   do   10000   cps   jest standardowy dla stosowanych urządzeń służących do pomiaru skażenia.

Odp.: Zamawiający dopuszcza miernik mocy promieniowania γ i detektor promieniowania X z zakresem  pomiarowym  (skażenia)  do  10000 zliczeń  na sekundę cps.

- Dotyczy: Zał. 2 do SWZ Lp. VII. 140 Miernik mocy promieniowanie γ i detektor promieniowania X

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie miernika nie posiadającego wysięgnika teleskopowego.

Odp.: Zamawiający dopuszcza miernik nie posiadający wysięgnika teleskopowego.

- Dotyczy: Zał. 2 do SWZ Lp. VII. 140 Miernik mocy promieniowanie γ i detektor promieniowania X

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie jaki tester do weryfikacji działania oraz filtry papierowe, filtry do pomiarów równoważników mocy dawki ma na myśli.

Odp.: Zamawiający rezygnuje z dostawy filtrów papierowych do pomiarów równoważników mocy dawki. Tester do weryfikacji działania to źródło promieniotwórcze do weryfikacji działania miernika przed rozpoczęciem pracy.

- Dotyczy: Zał. 2 do SWZ Lp. VII. 142 Miernik mocy promieniowanie γ i detektor promieniowania X

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie urządzenia zasilanego bateriami typu AA.

Odp.: Zamawiający dopuszcza urządzenie zasilane bateriami typu AA.

- Dotyczy: Zał. 2 do SWZ Lp. VII. 143 Miernik mocy promieniowanie γ i detektor promieniowania X

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zakresu energetycznego 45 keV –1,3 MeV.

Odp.: Zamawiający dopuszcza zakres energetyczny 45 keV –1,3 MeV.

- Dotyczy: Zał. 2 do SWZ Lp. VII. 146 Miernik mocy promieniowanie γ i detektor promieniowania X

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyświetlania wyników w jednostkach cps,  cpm,  Sv,  Sv/h, rem, rem/h, Bq , Bq/cm2, dps,dpm.

Odp.: Zamawiający dopuszcza wyświetlanie wyników w jednostkach cps,  cpm,  Sv,  Sv/h, rem, rem/h, Bq , Bq/cm2, dps,dpm.

- Dotyczy: Zał. 2 do SWZ Lp. X. 191 a, f, h Zestaw startowy

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie osłon strzykawek wykończonych wolframem. Wolfram jest bezpiecznym materiałem i nie wymaga powlekania innymi metalami.

Odp.: Zamawiający dopuszcza osłony strzykawek wykończonych wolframem.

- Dotyczy: Zał. 2 do SWZ Lp. X. 191 g Zestaw startowy

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie osłon strzykawek zabezpieczonych śrubką.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza osłon strzykawek zabezpieczonych śrubką. Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ.

- Dotyczy: Zał. 2 do SWZ Lp. X. 197 a, g, h

Zestaw startowy

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie materiału wykończeniowego: stal nierdzewna w kolorze stali.

Odp.: Zamawiający dopuszcza materiał wykończeniowy: stal nierdzewna w kolorze stali.

- Dotyczy: Zał. 2 do SWZ Lp. X. 197 b Zestaw startowy

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie materiału osłonnego: ołów i szkło ołowiowe.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza materiału osłonnego: ołów i szkło ołowiowe. Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ.

- Dotyczy: Zał. 2 do SWZ Lp. X. 197 f Zestaw startowy

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zakręcanego zamknięcia fiolki.

Odp.: Zamawiający dopuszcza zakręcane zamknięcia fiolki.

- Dotyczy: Zał. 2 do SWZ Lp. X. 198 d Zestaw startowy

Prosimy  Zamawiającego  o  dopuszczenie Osłonowanej stacji roboczej z  L-Blocko  wymiarach wewnętrznych nie mniejszych niż 455 x 360x 390 mm (wys. x szer. x głęb.).

Odp.: Zamawiający dopuszcza osłonowaną stację roboczą z  L-Blocko  wymiarach wewnętrznych nie mniejszych niż 455 x 360x 390 mm (wys. x szer. x głęb.).

- Dotyczy SWZ Termin dostawy 84 dni Z  powodu  załamania  łańcucha  dostaw prosimy  Zamawiającego  o  wydłużenie  czasu  dostawy. Wymagany przez Zamawiającego sprzęt, jest sprzętem specjalistycznym, który nie jest dostępny od rękii nie jest produkowany z wyprzedzeniem. Z racji zaburzonej dostawy surowców nie jest możliwe wyprodukowanie urządzeń w tak krótkim czasie. W związku z tym prosimy o możliwość dostaw częściowych:  mierniki  i  asortyment  (punkty  II,  IV,  VI-X)do  120  dni,  dygestorium,  bramkę dozymetryczną, urządzenie wielofunkcyjne (punkt III, V, XI) do 180 dni, a komorę (punkt I) do 24 miesięcy

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na termin dostawy do 180 dni. Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ.

- Czy w celu potwierdzenia parametrów Zamawiający pozwoli na załączenie broszur i materiałów technicznych producenta w języku angielskim?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza załączenia broszur materiałów technicznych w języku angielskim.

- W związku z ogólnoświatowymi zakłóceniami w łańcuchu dostaw i koniecznością przygotowania urządzeń opisanych w SWZ na potrzeby klienta, prosimy o wydłużenie terminu realizacji do 200 dni od daty podpisania umowy.

Odp.: Zamawiający nie wydłuża terminu realizacji zamówienia. Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ.

- W związku ze specyfiką instalacji oraz rozmiarami urządzeń opisanych w Załączniku 2 do SWZ, zwracamy się z prośbą o podanie:

- Wymiarów najmniejszych drzwi znajdujących się na drodze przewidzianej dostawy urządzeń

- Nośności i wymiarów windy w przypadku jeśli pomieszczenie przeznaczone do instalacji urządzeń znajduje się na innym poziomie niż przestrzeń rozładunku.

- Wartości maksymalnego obciążenia podłogi w miejscu przeznaczonym do instalacji komory.

- Parametrów wentylacji w pomieszczeniu przeznaczonym na instalację komory (ilość m3/h powietrza dostarczanego do pomieszczenia i ilość powietrza możliwą do odprowadzenia z pomieszczenia poprzez przyłącze przeznaczone dla komory laminarnej)

Odp.: Zgodnie z dokumentacją projektową: wymiary najmniejszych drzwi znajdujących się na drodze przewidzianej dostawy urządzeń to 90/200 cm. Budynek jest jednokondygnacyjny, parterowy, nie posiada windy, pomieszczenie przeznaczone do instalacji urządzenia znajduje się na tym samym poziomie do przestrzeń rozładunku. Warstwy podłogi w pomieszczeniu przeznaczonym do instalacji urządzenia to: - wykończenie wykładziną PCV, - wylewka samopoziomująca 8cm, - folia PE, - izolacja termiczna płyta EPS 100 2x10cm, systemowa membrana hydroizolacyjna, - płyta betonowa zbrojona siatką 12cm, - żwir zagęszczony mechanicznie, - grunt rodzimy. W pomieszczeniu przeznaczonym na instalację urządzenia projektowana ilość powietrza nawiewanego i wywiewanego wynosi 1600 m3/h. Ilość powietrza wywiewanego będzie zmienna w czasie i będzie zależna od stopnia nieszczelności przegród pomiędzy pomieszczeniami sąsiednimi. Ilość powietrza wywiewanego będzie tak regulowana, aby w pomieszczeniu przeznaczonym na instalację urządzenia utrzymywać 5% (15 Pa) nadciśnienie względem pomieszczenia sąsiedniego. Dokumentacja projektowa nie zakłada wykonania odrębnego wyciągu do komory laminarnej.

- Czy ze względu na przewidywaną realizacją zadania w roku 2023, Zamawiający poprawi rok produkcji urządzeń z wymaganego 2022 na 2022/2023?

Odp.: Zamawiający dopuszcza urządzenia z 2023 r.

- I. Komora laminarna

Dotyczy punktu I.11

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie w którym filtr wylotowy z komory jest filtrem   węglowym ?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania w którym filtr wylotowy z komory jest filtrem węglowym. Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ.

- I. Komora laminarna

Dotyczy punktów I.17 oraz I.19

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne w zakresie komory o wymiarach zewnętrznych 1705x1019x2582 mm (szer. x głęb. x wys.) oraz wewnętrznych 1198x610x740 mm (szer. x głęb. x wys.)?

Odp.: Zamawiający dopuszcza komorę o wymiarach zewnętrznych 1705x1019x2582 mm (szer. x głęb. x wys.) oraz wewnętrznych 1198x610x740 mm (szer. x głęb. x wys.).

- I. Komora laminarna

Dotyczy punktu I.22

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie alternatywne w zakresie komory, gdzie grubość  osłony kalibratora wynosi 15 mmPb ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza komorę z grubością osłony kalibratora 15 mmPb.

- I. Komora laminarna

Dotyczy punktu I.25

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie alternatywne w zakresie komory, gdzie grubość osłony generatorów wynosi 50 mmPb ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie alternatywne, komorę z grubością osłony generatorów 50 mmPb.

- I. Komora laminarna

Dotyczy punktu I.28

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie alternatywne w zakresie komory, pojemnik na odpady ma kształt cylindryczny o wymiarach 165 x 220 mm (śr. x gł.) ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie alternatywne w zakresie komory, pojemnik na odpady w kształcie cylindrycznym o wymiarach 165 x 220 mm (śr. x gł.).

- I. Komora laminarna

Dotyczy punktu I.25

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie alternatywne w zakresie komory, gdzie grubość osłony pojemników na odpady wynosi 15 mmPb ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza komorę, gdzie grubość osłony pojemników na odpady wynosi 15 mmPb.

- IV. Szafa na odczynniki chemiczne

Dotyczy punktu IV.103

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie alternatywne wykonane ze stali nierdzewnej z dwiema półkami władanymi ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie alternatywne wykonane ze stali nierdzewnej. Pozostałe wymagania bez zmian.

- X. Zestaw startowy

Dotyczy punktu X.187

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie alternatywne wykonane z malowanej stali z zewnątrz i wewnątrz o wymiarach wewnętrznych 310 x 310 x 700 mm (szer. x głęb. x wys.)?

Odp.: Dopuszczamy rozwiązanie alternatywne wykonane z malowanej stali z zewnątrz i wewnątrz o wymiarach wewnętrznych 310 x 310 x 700 mm (szer. x głęb. x wys.)

- X. Zestaw startowy

Dotyczy punktu X.189

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie alternatywne o osłonności wynoszącej 3 mmPb i wymiarach zewnętrznych 217 x 218 x 319 mm, a wewnętrznych 163 x 155 x 215 mm (szer. x głęb. x wys.)?

Odp.: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie alternatywne o osłonności wynoszącej 3 mmPb i wymiarach zewnętrznych 217 x 218 x 319 mm, a wewnętrznych 163 x 155 x 215 mm (szer. x głęb. x wys.).

- X. Zestaw startowy

Dotyczy punktu X.190

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie alternatywne o wymiarach zewnętrznych 256 x 142 x 67 mm, a wewnętrznych 215 x 60 x 46 mm (szer. x głęb. x wys.)?

Odp.: Dopuszczamy rozwiązanie alternatywne o wymiarach zewnętrznych 256 x 142 x 67 mm, a wewnętrznych 215 x 60 x 46 mm (szer. x głęb. x wys.).

- X. Zestaw startowy

Dotyczy punktu X.191

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie alternatywne w kolorze stalowym, wykonane z wolframu, stali nierdzewnej i plastikowego lub stalowego zatrzasku ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie alternatywne w kolorze stalowym, wykonane z wolframu (materiał osłonny) i stalowego zatrzasku.

- X. Zestaw startowy

Dotyczy punktu X.192

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie alternatywne o dwóch półkach i wymiarach zewnętrznych L 763 x 650 x 1 047 mm (szer. x głęb. x wys.), a wewnętrznych jednej przestrzeni 757 x 638 x 208 mm (szer. x głęb. x wys.) ?

Odp.: Dopuszczamy rozwiązanie alternatywne o dwóch półkach i wymiarach zewnętrznych L 763 x 650 x 1 047 mm (szer. x głęb. x wys.), a wewnętrznych jednej przestrzeni 757 x 638 x 208 mm (szer. x głęb. x wys.).

- X. Zestaw startowy

Dotyczy punktu X.197

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie alternatywne o zamknięciu szczelnym przy wykorzystaniu O-ring’ów ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie alternatywne o zakręcanym zamknięciu fiolki.

- X. Zestaw startowy

Dotyczy punktu X.198

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie alternatywne w kolorze białym, o wymiarach zewnętrznych 400 x 542 x 635 mm (szer. x głęb. x wys.), wewnętrznej przestrzeni do pracy 311 x 312 x 82 mm (szer. x głęb. x wys.) oraz wadze wynoszącej 220 kg ze względu na zastosowana osłonność 55 - 60 mmPb ?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania ze względu na wagę.

- I. Komora laminarna

Dotyczy punktu I.18

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie w którym zastosowano Sterownik mikroprocesorowy z nastawą prędkości powietrza, alarmem niskiej prędkości powietrza, monitorowanie temperatury i obsługa lamp UV / FL / LED, ale bez zapisu czasu pracy i ustawienia daty ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie bez zapisu czasu pracy i ustawienia daty.

- II. Miernik aktywności – kalibrator dawek

Dotyczy punktu II.56

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie alternatywne w którym wkład do próbek jest wykonany z włókna szklanego ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie alternatywne w którym wkład do próbek jest wykonany z włókna szklanego.

- IV. Szafa na odczynniki chemiczne

Dotyczy punktu IV.103

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie alternatywne bez króćca do wentylacji ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie alternatywne bez króćca do wentylacji.

- Załącznik nr 2 do SWZ „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA”, część I „Komora Laminarna”, punkt 4: „Komora przeznaczona do przygotowania produktów radiofarmaceutycznych polegające na znakowaniu gotowych zestawów izotopem Tc-99m lub dzieleniu większych porcji gotowych produktów radiofarmaceutycznych, w celu podania pacjentom”.

W opisie zamawiający przypuszcza, że będzie rozdzielał większe porcje gotowych produktów radiofarmaceutycznych. Czy w związku z tym zamawiający może wymienić izotopy, na których będzie pracował, aby móc zweryfikować wymaganą osłonność?

Odp.: Znakowanie gotowych zestawów izotopem Tc-99m i dzieleniu większych porcji gotowych produktów radiofarmaceutycznych.

- Załącznik nr 2 do SWZ „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA”, część I „Komora Laminarna”, punkt 11: „Filtry absolutne typu ULPA”.

Czy zamawiający dopuści komorę laminarną z podwójnymi filtrami HEPA, które są wystarczające do opisanej przez zamawiającego pracy laboratoryjnej?

Odp.: Zamawiający dopuszcza komorę laminarną z podwójnymi filtrami HEPA.

- Załącznik nr 2 do SWZ „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA”, część I „Komora Laminarna”, punkt 19: „Minimalne wymiary wewnętrzne obszaru roboczego: 1500 mm x 620 mm x 680 mm (wys. x szer. x głęb.)”.

Czy zamawiający dopuści komorę laminarną o minimalnych wymiarach wewnętrznych obszaru roboczego 550 mm x 1200 mm x 600 (wys. x szer. x głęb.). W tym przypadku jest tylko różnica wysokości obszary roboczego komory, która nie ma wpływu na pracę. W zamian proponujemy szerszy obszar, nabywając dzięki temu więcej miejsca do pracy.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza komory laminarnej o minimalnych wymiarach wewnętrznych obszaru roboczego 550 mm x 1200 mm x 600 (wys. x szer. x głęb.).

- Załącznik nr 2 do SWZ „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA”, część I „Komora Laminarna”, punkt 25: „Osłona ścianek / pokrywy stanowiska na generatory: minimalny równoważnik Pb 75 mm”.

Czy zamawiający dopuści komorę laminarną z osłoną ścianek / pokrywy stanowiska na generatory równoważnikiem Pb 40 mm? Taka redukcja osłonności zdecydowanie wystarczy w przypadku dwóch generatorów oraz znacząco zmniejszy cenę.

Odp.: Zamawiający dopuszcza komorę laminarną z osłoną ścianek / pokrywy stanowiska na generatory równoważnikiem Pb 40 mm.

- Załącznik nr 2 do SWZ „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA”, Część II „Miernik aktywności – kalibrator dawek”, punkt 42: „Minimalny zakres pomiarowy dla Tc-99m nie gorszy niż od 4 kBq MBq do 200 GBq.”

Czy w związku z oczywistą omyłką pisarską, zamawiający może określić czy zakres pomiarowy miernika ma zaczynać się od 4 kBq czy 4 MBq?

Odp.: Zakres pomiarowy miernika  ma zaczynać się od 4 kBq.

- Załącznik nr 2 do SWZ „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA”, część VI „Radiometr do pomiaru skażenia powierzchni i dawki promieniowania”, punkt 129: „Pomiar mocy dawki w zakresie od 10 nSv/h do 100 mSv/h, typ detektora: Geigera-Mullera”.

Czy Zamawiający miał na myśli pomiar mocy dawki zaczynający się w zakresie od 100 nSv/h? Jeżeli nie to czy taki radiometr może zostać dopuszczony przez zamawiającego?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie radiometru o pomiarze mocy dawki w zakresie od 100 nSV/h.

- Załącznik nr 2 do SWZ „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA”, część VII „Miernik mocy promieniowanie γ i detektor promieniowania X”, punkt 147 „Filtr gamma dla miernika”

Czy Zamawiający miał na myśli Filtr gamma H’(10) dedykowany dla miernika?

Odp.: Zamawiający miał na myśli Filtr gamma H’(10) dedykowany do miernika.

- Specyfikacja Warunków Zamówienia, Część VI „Termin realizacji zamówienia”, Punkt 1: „Termin (okres) realizacji zamówienia, liczony od daty zawarcia umowy: 84 dni.”

Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie czasu realizacji zamówienia do 140 dni? W związku z brakiem niektórych komponentów oraz zaburzonymi łańcuchami dostaw, podany przez zamawiającego termin jest bardzo ciężki do osiągnięcia. Fakt ten może wiązać się z prawdopodobnymi karami umownymi dla Wykonawcy lub podniesieniem ceny zamówienia aby pokryć ewentualne kary.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na termin dostawy do 140 dni. Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ.

- Załącznik nr 2 do SWZ „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA”, część VIII „Elektroniczny dozymetr osobisty”, punkt 163: „Zegar czasu rzeczywistego, Bluetooth, zintegrowane ekranowanie elektromagnetyczne, IP67.”.Aktualnie na rynku nie ma opisanego przez zamawiającego elektronicznego dozymetru osobistego, który spełnia wymogi IP67 i jest do rejestracji zarówno promieniowania α oraz β.Czy Zamawiający dopuści elektroniczny dozymetr osobisty, który spełnia wszystkie opisane wymogi zamawiającego ale stopień ochrony jaką gwarantuje nam obudowa urządzenia jest opisany jako IP65?

Odp.: Zamawiający dopuszcza ochronę IP65.

- Zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający zmienia treść SWZ j.n.:

- - zmianie ulega Załącznik nr 2 do SWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - w załączeniu

(Modyfikacja: Rok produkcji, pkt. 11, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 28, 29, 42, 56, 103, 106, 129, 135, 136, 140, 142, 143, 146, 147, 163, 187 c), d), 189 b), c), d), 190 d), e), 191 a), f), 192 c), 197 a), f), g), h) , 198 d),

- - Zamawiający do Załącznika nr 2 do SWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dodaje rzut pomieszczeń w budynku Białostockiego Centrum Obrazowani Molekularnego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

- Wyjaśnienia i zmiany są wiążące dla Wykonawców i Zamawiającego.

- Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

- Zamawiający informuje, że dokonane wyjaśnienia i zmiany treści SWZ nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

W imieniu Zamawiającego Kanclerz UMB

.............................................

mgr Konrad Raczkowski