## Zadanie 1. Zestaw do manometrii wysokiej rozdzielczości

| Lp. | Parametr lub opis wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia | Parametr wymagany | Wpisać TAK lub podać parametr oferowany -wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Przełykowa manometria wysokiej rozdzielczości |  |  |
| 1 | Stacja robocza: przeznaczona do współpracy z dedykowanym medycznym oprogramowaniem analitycznym w jęz. polskim do pobierania danych i analizy ciśnień, wyposażona we wszystkie niezbędne elementy wymagane do pracy – osprzęt i oprogramowanie w jęz. polskim WIN 10 Pro, MS Office, drukarka Laser Jet Color Dotykowy monitor LCD min. 21” | TAK |  |
| 2 | Wózek jezdny z blokowanymi kółkami, transformatorem wyposażonym w 4 gniazda | TAK |  |
| 3 | System automatycznej kalibracji cewników wysokiej rozdzielczości w zakresie 0-300 mm Hg | TAK |  |
| 4 | Modułowy procesor do pobierania parametrów ciśnienia górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego z możliwością rozbudowy o moduł do manometrii anorektalnej, moduł do manometrii anorektalnej 3D, moduł do manometrii z impedancją | TAK |  |
|  | Przełykowy cewnik wysokiej rozdzielczości |  |  |
| 5 | Elektroniczne ciśnieniowe sensory pomiarowe | TAK |  |
| 6 | Obwodowy pomiar ciśnienia dla każdego kanału pomiarowego | TAK |  |
| 7 | Liczba radialnych ciśnieniowych kanałów pomiarowych: 36 kanałów | TAK |  |
| 8 | Odległość między kanałami pomiarowymi: 1 cm | TAK |  |
| 9 | Wysoka rozdzielczość – 432 ciśnieniowe punkty pomiarowe | TAK |  |
| 10 | Pobieranie danych o ciśnieniu LES, UES i trzonu przełyku bez konieczności przemieszczania cewnika | TAK |  |
|  | Oprogramowanie analityczne do przełykowej manometrii wysokiej rozdzielczości |  |  |
| 11 | Oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |
| 12 | Wbudowane szczegółowe instrukcje dla prowadzącego badanie na każdym etapie klinicznego protokołu badawczego | TAK |  |
| 13 | Obraz ciśnień wysokiej rozdzielczości i impedancji przedstawiony w czasie rzeczywistym w postaci skali barwowej lub konwencjonalnych liniowych przebiegów ciśnienia z możliwością zmiany trybu wyświetlania: przebiegi liniowe/kontury barwowe | TAK |  |
| 14 | Wartości ciśnienia wyświetlane na tle anatomicznego obrazu przełyku z uwidocznieniem graficznych markerów UES, LES, PIP i ich parametrów odległościowych | TAK |  |
| 15 | Funkcja wprowadzenia zdarzeń typu przełknięcie, kaszel i innych definiowanych przez użytkownika | TAK |  |
| 16 | Analiza parametrów zmiany ciśnienia w wybranym przez użytkownika obszarze rejestracji | TAK |  |
| 17 | Funkcja generowania elektronicznego sensora pokazującego maksymalne ciśnienie w granicach zdefiniowanych przez użytkownika | TAK |  |
| 18 | Charakterystyka przełknięć w oparciu o automatyczną analizę parametrów klasyfikacji chicagowskiej: DCI, CDP, DL, IRP | TAK |  |
| 19 | Przeglądanie przebiegu zarejestrowanego badania w postaci dynamicznego odtworzenia badania lub obrazów statycznych | TAK |  |
| 20 | Raport z badania w postaci dokumentu zgodnego z formatem DOC lub PDF | TAK |  |
| 21 | Generowanie raportu z badania z parametrami: LES, przepony, punktu inwersji ciśnień, motoryki trzonu przełyku, UES | TAK |  |
| 22 | Funkcja wyróżniania w raporcie wyników odbiegających od dołączonych w nim norm | TAK |  |
| 23 | Dołączanie charakterystyki przełknięć wg klasyfikacji chicagowskiej | TAK |  |
| 24 | Dołączanie do raportu opisu procedury badawczej, wskazań do badania oraz interpretacji i komentarzy wprowadzanych przez użytkownika | TAK |  |
| 25 | Dołączanie do raportu opisu procedury badawczej, wskazań do badania oraz interpretacji i komentarzy z wykorzystaniem zdefiniowanych wzorców | TAK |  |
| 26 | Możliwość dołączenia do raportu graficznych obrazów zdarzeń typu przełknięcie w postaci barwowego obrazu wysokiej rozdzielczości i klasycznych liniowych przebiegów zmiany ciśnienia | TAK |  |
| 27 | Integracja oprogramowania umożliwiająca eksport danych pacjenta do oprogramowania do pH-metrii i pH-metrii z impedancją | TAK |  |
|  | Akcesoria do przełykowego cewnika wysokiej rozdzielczości |  |  |
| 28 | Koszulki ochronne do przełykowego cewnika wysokiej rozdzielczości z chusteczkami dezynfekującymi, tulejką do usuwania powietrza z przestrzeni pomiędzy cewnikiem a koszulką i z systemem mocowania koszulki do cewnika (op. 20 szt.) | TAK |  |
|  | Gwarancja |  |  |
| 29 | Okres gwarancji – 24 miesiące licząc od dnia dostawy do Zamawiającego | TAK |  |
| 30 | Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny | TAK |  |

Dokument należy wypełnić i podpisać (Wykonawca lub osoba/y uprawniona/e do jego reprezentowania) kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie pdf.