Załącznik Nr 1B do SWZ

Zestawienie warunków/parametrów wymaganych, granicznych

| Lp | Parametry techniczne | Wymagany | Oferowany (należy opisać, albo podać TAK/NIE) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Typ | PODAĆ |  |
|  | Model | PODAĆ |  |
|  | Producent | PODAĆ |  |
|  | Cystoskop giętki – 1 zestaw | Tak |  |
|  | Fiberoskop przeznaczony do wykorzystania w endoskopii diagnostycznej i chirurgicznej | Tak |  |
|  | Wyposażony w kanał roboczy w rozmiarze nie mniejszym niż 7 Fr. | Tak |  |
|  | Wejście kanału roboczego wyposażone w dwa zintegrowane na stałe z fiberoskopem przyłącza LUER-lock z rozbieralnymi, metalowymi kranikami | Tak |  |
|  | Adapter LUER-Lock do kanału roboczego (1 szt.) z wymienną uszczelką dwustopniową (10 szt.) – 1 zestaw | Tak |  |
|  | Fiberoskop wyposażony w złącze do podłączenia światłowodu | Tak |  |
|  | Okular fiberoskopu wyposażony w pokrętło do regulacji ostrości i dostosowany do połączenia z głowicą kamery endoskopowej różnych producentów | Tak |  |
|  | Kąt pola widzenia: min.110° max.120° | Tak |  |
|  | Rękojeść fiberoskopu wyposażona w dźwignię sterującą wygięciem końcówki dystalnej w górę i w dół | Tak |  |
|  | Wygięcie końcówki dystalnej min.: 210° do góry, 140° do dołu | Tak |  |
|  | Rozmiar zewnętrzny płaszcza roboczego nie większy niż 15,5 Fr. | Tak |  |
|  | Długość robocza fiberoskopu: min. 37 cm max.38 cm | Tak |  |
|  | Fiberoskop nadający się do sterylizacji w tlenku etylenu (EO), STERIS V-Pro i STERRAD 100NX | Tak |  |
|  | Kleszcze biopsyjne, giętkie, jedna bransza ruchoma, rozmiar 5 Fr., długość 730 - 750 mm, wielorazowego użytku – 1 szt. | Tak |  |
|  | Kleszcze chwytające, giętkie, jedna bransza ruchoma, rozmiar 5 Fr., długość 730 - 750 mm, wielorazowego użytku – 1 szt. | Tak |  |
|  | W zestawie: - tester szczelności – 1 szt. - nasadka kompensacji ciśnienia – 1 szt. - walizka do przechowywania i transportu fiberoskopu – 1 szt. | Tak |  |
| 17. | Kontener plastikowy do sterylizacji i przechowywania giętkiego endoskopu, pokrywa perforowana, dno kontenera perforowane, wyprofilowane zgodnie z kształtem endoskopu, wymiary zewnętrzne [szer. x gł. x wys.] - 690 x 170 x 90 mm (±5 mm) – 1 szt. | Tak |  |
| 18. | Cystoskop giętki kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego źródłem światła D-7200 sn.19034 | Tak |  |
| 19. | Cystoskop giętki kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego procesorem endoskopowym telecam DX II sn.:BA659817-P | Tak |  |

Załącznik wskazuje minimalne wymagania Zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast Wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment. Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację Wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w Specyfikacji Warunków Zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

| WARUNKI GWARANCJI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Wymagania | Wymogi | Odpowiedź „tak”, oferowane parametry lub krótki opis* |
| 1. | Okres gwarancji na wszystkie elementy dostawy od momentu uruchomienia i protokolarnego odbioru całości zrealizowanego zamówienia | TAK, parametr punktowany w zakresie 24 mc-e do 60 mc-e |  |
| 2. | Możliwość zgłaszania usterek – należy podać sposób oraz dane teleadresowe. | PODAĆ |  |
| 3. | Termin przystąpienia do naprawy uszkodzonego elementu dostawy po zgłoszeniu usterki nie dłuższy niż 2 dni robocze. | TAK |  |
| 4. | Termin usunięcia usterki od momentu jej zgłoszenia nie dłuższy niż 7 dni roboczych | TAK |  |
| 5. | Wymiana uszkodzonego podzespołu na nowy podzespół po 3 naprawach gwarancyjnych. | TAK |  |
| 6. | Wymiana uszkodzonego elementu dostawy na nowy element dostawy tzn. po 3 wymianach gwarancyjnych tego samego podzespołu, wystąpienie ponownej usterki tego podzespołu skutkuje wymianą przez Wykonawcę elementu dostawy na nowy na żądanie Zamawiającego. | TAK |  |
| 7. | Każdy czas trwania naprawy gwarancyjnej powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas trwania naprawy. | TAK |  |
| 8. | Wszelkie akcesoria zużywalne będące podzespołami lub elementami składowymi elementu dostawy a podlegające wymianie (z wyłączeniem elementów jednorazowego użytku), zgodnie z dokumentacją producenta, w okresie gwarancji wymieniane będą na koszt Wykonawcy. | TAK |  |
| 9. | Wszelkie czynności przeglądowo-konserwacyjne określone w niniejszej instrukcji obsługi, innej dokumentacji producenta oraz w obowiązujących przepisach prawnych, w okresie gwarancji wykonywane będą na koszt Wykonawcy. Dokumentacja z przedmiotowych działań wraz ze stosownym świadectwem Bezpieczeństwa zostanie przekazana Zamawiającemu. | TAK |  |
| 10. | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty sprzedaży w latach min. 10 lat. | TAK, podać |  |

*- kolumnę 4 należy wypełnić wg wskazówek zawartych w kolumnie 3, wpisując potwierdzenie spełnienia warunku, oferowane parametry lub wymagany opis.

.............................................................

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

do reprezentowania wykonawcy)