## Kardiomonitory
Znak sprawy: SZP.251.6.24
Nazwa wykonawcy:..............................................................................
Adres wykonawcy:...............................................................................
Tel./Fax:..............................................................................................
Producent (marka) ………………………….…………… (Należy podać)
Model ……………………………………………….………… (Należy podać)
Numer katalogowy …………………..…………………. Należy podać jeżeli dotyczy)
Kraj pochodzenia ………………………….…………….. (Należy podać)
Kardiomonitory przenośne 2 szt
Lp. | Parametry wymagane aparatu | Parametr wymagany | Punktacja | Wartość oferowana
A | B | C | D | E
1 | Kolorowy wyświetlacz LCD TFT o przekątnej ekranu min. 19 cali (rozdzielczość min. 1280 x 1024 pikseli) oraz miejsca parkingowe na niezależne moduły z lewej i prawej strony w jednej wspólnej obudowie, wyposażonej w uchwyt do przenoszenia całego kardiomonitora | TAK
2 | Zasilanie sieciowe i akumulatorowe przez min. 1 h pracy | TAK
3 | Wyposażenie złącza wejścia/wyjścia: a) wyjście sygnału VGA do podłączenia ekranu kopiującego, b) co najmniej 3 gniazdo USB do podłączenia klawiatury, myszki komp., skanera kodów paskowych gniazdo RJ-45 i wiffi w trzech kardiomonitorach do podłączenia z siecią monitorowania | TAK
4 | Konwekcyjne chłodzenie kardiomonitora | TAK
5 | Jednoczesna prezentacja min.8 krzywych dynamicznych na wybranym ekranie | TAK
6 | Trendy min. ze min. 96 h (graficzne i tabelaryczne) z rozdzielczością nie gorszą niż min. 4 s w całym okresie | TAK
7 | Obsługa w języku polskim poprzez ekran dotykowy | TAK
8 | Alarmy min. trzystopniowe z możliwością zawieszania czasowego i na stałe | TAK
9 | Zapis w pamięci monitora min. 300 zdarzeń alarmowych z zapisem jednocześnie wszystkich wartości liczbowych oraz jednocześnie min. 4 różnych fal dynamicznych (min. fali EKG, fali oddechu metodą reograficzną, fali saturacji ) | TAK
10 | Zapis w pamięci monitora min. 300 zdarzeń alarmowych z zapisem jednocześnie wszystkich wartości liczbowych oraz jednocześnie min. 4 różnych fal dynamicznych (min. fali EKG, fali oddechu metodą reograficzną, fali saturacji ) | TAK
11 | Ciągły zapis w pamięci kardiomonitora jednocześnie min. 6 monitorowanych fal dynamicznych (tj. min. 6 odprowadzeń EKG z kabla 3 żyłowego, fali pletyzmograficznej SpO2, fali oddechu metodą reograficzną i fali kapnograficznej) z okresu min. 96 h z rozdzielczością nie gorszą niż min. 4 s. | TAK/NIE | Jednoczeny zapis z okresu min. 96 h z rozdzielczością nie gorszą niż min. 4 s. min. 6 fal – 0 pkt. Jednocześnie > 6 fal –10 pkt.
12 | Możliwość konfigurowania i zapamiętywania przez użytkownika min. 20 ekranów (w tym ekran dużych cyfr) | TAK
13 | Zmiana pozycji i kolorów poszczególnych parametrów | TAK
14 | Wbudowane złącze RJ-45 | TAK
15 | moduł EKG/ST/Arytm/Resp wbudowany w moduł transportowy - monitorowanie z kabla 3 żyłowego - zakres częstości akcji serca: min. 15-300 1/min - obserwacja min. 6 odprowadzeń EKG jednocześnie z kabla 3 żyłowego - możliwość wyboru 1 z 5 dostępnych prędkości dla fal EKG - detekcja stymulatora serca ze znacznikiem w kanale ekg i sygnalizacją dźwiękową -filtry EKG: operacyjny, monitorowania, diagnostyczny - analiza odcinka ST z min. 4 odprowadzeń EKG jednocześnie z kabla 3 żyłowego - analiza HRV - statystyki HR z ostatnich 24 godzin zawierająca informacje o wartościach HR: średniej, średniej z dziennej, średniej nocnej, maksymalnej i minimalnej - analiza co najmniej 20 arytmii - możliwość podłączenia do elektrody endokawitarnej - respiracja metodą impedancyjną - częstość oddechu w zakresie min. 0-150 /min - licznik bezdechów - alarm bezdechu w zakresie min. 5-50 s - prezentacja fali oddechu - wybór elektrod do detekcji oddechu (szczytami płuc lub przeponą) bez konieczności przepinania kabla EKG - wyposażenie: kabel ekg 3- żyłowy | TAK/NIE | Jednocześni obserwacja odprowadzeń z kabla 3 żyłowego min. -3 fal – 0 pkt. > 5 fal – 10 pkt. Licznik bezdechu – Nie -0 Tak -10
16 | moduł SpO2 wbudowany w moduł transportowy odporny na niską perfuzję i artefakty ruchowe typu NellcorOxiMax w każdym kardiomonitorze - prezentacja krzywej pletyzmograficznej, - wartość saturacji w zakresie min. 1-100%, - tętno obwodowe w zakresie min. 20-300 bpm, - załączana przez użytkownika funkcja wysokiej czułości pomiaru SpO2 u pacjentów z bardzo niską perfuzją, - załączana przez użytkownika funkcja blokady alarmu SpO2 i pulsu obwodowego w sytuacji pomiaru ciśnienia nieinwazyjnego i saturacji na tej samej kończynie, - wyposażenie do modułu: przedłużacz SpO2 i wielorazowy czujnik SpO2 typu klips na palec. | TAK
17 | moduł nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia wbudowany w moduł transportowy - zakres min. 15-270 mmHg - pomiar automatyczny w min. zakresie od 1 do 480 min - pomiaru ciągły oraz na żądanie - pomiar wartości pulsu z mankietu z prezentacją na ekranie - pomiar i jednoczesna prezentacja ciśnienia skurczowego, średniego i rozkurczowego - możliwość wstępnego ustawiania górnego zakresu pompowania przez użytkownika - wyposażenie: 2 wielorazowe mankiety dla dorosłych oraz 1 uniwersalny wężyk z szybkozłączkami | TAK
18 | moduł do pomiaru temperatury min w jednym kanale wbudowany w moduł transportowy . Możliwość wpisywania własnych nazw umieszczenia czujnika. - zakres min. 20 – 42°C, - wyposażenie: wielorazowa sonda dla dorosłych powierzchniowa. | TAK
19 | moduł kapnometrii w strumieniu głównym u pacjentów zaintubowanych. Zakres pomiaru CO2 min. od 1do 150 mmHg. W komplecie czujnik i adapter wielorazowy | TAK
20 | moduł IBP minimum 1 kanał pomiarowy . Pomiar ciśnienia inwazyjnego w zakresie -40 do 320 mmHg z określeniem i nazwaniem miejsca pomiaru ciśnienia AOP, CVP z zapis krzywej w archiwum. Zestaw kabli i przetwornik - | TAK
21 | MODUŁ TRANSPORTOWY –. z zasilaniem bateryjnym, ekran minimum 5.6 cala - Zintegrowana rączka do przenoszenia - Obsługa poprzez ekran dotykowy - Minimum 8 krzywych na ekranie modułu transportowego - Dostępny pomiar EKG, SpO2, Oddech, NIBP, Temp, - Archiwum wszystkich trendów przez minimum 6 godzin z rozdzielczością 4 sekund - Archiwum wszystkich monitorowanych krzywych dynamicznych - minimum 6 godzin - Kopiowanie całego archiwum trendów oraz wszystkich krzywych do kardiomonitora w którym dokowany jest moduł transportowy - niezależne ładowanie modułu transportowego poza kardiomonitorem w komplecie ładowarka - zasilanie bateryjne min. 3 godz. - waga max. 1,5 kg | TAK
22 | Kardiomonitory kompatybilne z kardiomonitorami FX 3000MD | TAK
24 | Funkcja stopera możliwość odliczania w górę i w dół ustawionego czasu | TAK
25 | Waga kardiomonitora modułowego z wbudowanym ekranem poniżej 9,5kg | TAK
26 | Możliwość rozbudowy kardiomonitora o saturację dualną, ciśnienie krwawe w 1, 2, 3 i 4 kanale, pomiar gazów anestetycznych, uśpienia, monitorowanie zwiotczenia mięśni NMT, Bis, ICG, 4 IBP rejestrator termiczny z wydrukiem 6 fal jednocześnie, o oprogramowanie i konfiguracje kardiomonitorów umożliwiające ich integrację z systemem segregacji medycznej i TOPSOR | TAK/NIE | Wydruk z drukarki termicznejmin. 3 fal jednocześnie – 0 pkt. Jednocześnie > 5 fal – 10 pkt.
27 | Funkcja obliczeń natlenowania, nerkowe, oddychani. | TAK
28 | Tryb nocny | TAK
29 | System oceniania stanu pacjenta MEWS, MEWOS, SEWS | TAK

## Defibrylator i urządzenie do ko
Znak sprawy: SZP.251.6.24
Nazwa wykonawcy:..............................................................................
Adres wykonawcy:...............................................................................
Tel./Fax:..............................................................................................
Producent (marka) ………………………….…………… (Należy podać)
Model ……………………………………………….………… (Należy podać)
Numer katalogowy …………………..…………………. Należy podać jeżeli dotyczy)
Kraj pochodzenia ………………………….…………….. (Należy podać)
DEFIBRYLATOR 2 szt.
Lp. | Parametry wymagane aparatu | Parametr wymagany | Punktacja | Wartość oferowana
A | B | C | D | E
1 | Aparat przenośny z torbą transportową, testerem wyładowań | TAK
2 | Zasilanie akumulatorowe, min. 3 akumulatory | TAK
3 | Średni czas pracy z baterii (przy monitorowaniu) min. 6 godz. | TAK
4 | Możliwość ładowania zapasowych akumulatorów za pomocą ładowarki zewnętrznej 12V – 230V | TAK
5 | Czas pracy urządzenia na jednym akumulatorze – min. 180 minut monitorowania lub min. 200 defibrylacji x 200J | TAK
6 | Ilość defibrylacji z energią min. 200 J przy pracy z akumulatorów min.400 | TAK/NIE | ≤ 400 - 0pkt. ≥ 400 - 10pkt.
7 | Ciężar defibrylatora w kg max.12kg | TAK
8 | Modem do transmisji badań EKG kompatybliny z systemem Lifenet będącej systemem odbioru sygnału przez jednostkę zewnętrzną | TAK
9 | Codzienny auto test poprawności działania urządzenia bez udziału użytkownika, bez konieczności włączania urządzenia. Potwierdzenie poprawności działania z datą, godziną, numerem aparatu umieszczone na wydruku lub przytoczony wydruk i przesłane/transmisja danych do: działu technicznego szpitala, koordynatora medycznego pogotowia | TAK
10 | Norma IP min.44 | TAK
11 | Defibrylacja synchroniczna i asynchroniczna | TAK
12 | Defibrylacja w trybie ręcznym i AED | TAK
13 | Elektrody defibrylująco-stymulująco- monitorujące min.10 kpl | TAK
14 | Wspomaganie RKO: metronom działający w trybie manualnym i półautomatycznym pracujący w czterech trybach: | TAK
a) | pacjent dorosły zaintubowany
b) | pacjent dorosły niezaintubowany
c) | pacjent pediatryczny zaintubowany
d) | pacjent pediatryczny niezaintubowany
15 | Bezpośredni dostęp (niezabezpieczony hasłem
16 | Dwufazowa fala defibrylacji w zakresie energii minimum od 2 do 360J | TAK
17 | Dostępne poziomy energii zewnętrznej – minimum 24 poziomy. | TAK/NIE | ≤24 poziomów – 0pkt ≥25 poziomów – 10pkt
18 | Możliwość wykonania defibrylacji przy użyciu przewodu do terapii z wykorzystaniem: | TAK
a) | elektrody do stymulacji/defibrylacji/EKG,
b) | elektrody typu RTS do sytmulacji/defibrylacji/EKG,
c) | elektrody typu RTS pediatrycznej do stymulacji/ defibrylacji/EKG,
d) | elektrody do stymulacji/defibrylacji/EKG z systemem połączeniowym
19 | Łyżki twarde z regulacją energii defibrylacji, wyposażone w przycisk umożliwiający drukowanie na żądanie. | TAK
20 | Pełna obsługa defibrylatora z łyżek defibrylacyjnych zewnętrznych (wybór energii, defibrylacja, wydruk start/stop na żądanie), także przy zainstalowanych nakładkach pediatrycznych/neonatologicznych | TAK
21 | Stymulacja przezskórna w trybie sztywnym i na żądanie | TAK
22 | Częstość stymulacji min. 40-170 impulsów/minutę | TAK
23 | Regulacja prądu stymulacji min. 0-170 mA | TAK
24 | Odczyt 3 i 12 odprowadzeń EKG | TAK
25 | Komplet kabli Ekg 12 odprowadzń - 2 kompl na 1 defibrylator
26 | Automatyczna interpretacja i diagnoza 12-odprowadzeniowego badania EKG uwzględniająca wiek i płeć pacjenta | TAK
27 | Alarmy częstości akcji serca | TAK
28 | Zakres pomiaru tętna od 20-250 u/min | TAK
29 | Zakres wzmocnienia sygnału EKG min. od 0,5 do 4cm/Mv, minimum 6 poziomów wzmocnienia. | TAK/NIE | ≤6 poziomów wzmocnienia – 0 Pkt ≥7 poziomów wzmocnienia – 10 pkt
30 | Prezentacja zapisu EKG – minimum 3 kanały na ekranie | TAK
31 | Ekran kolorowy o przekątnej minimum 8”. | TAK
32 | Funkcja – dobrej widoczności w dużym oświetleniu | TAK
33 | Wydruk EKG na papierze o szerokości min.90mm. | TAK/NIE | ≤ 90mm – 0 pkt. ≥100mm – 10 pkt.
34 | Papier do drukarki - 10 szt. dla 1 urządzenia | TAK
35 | Wydruku trendów czasowych mierzonych parametrów oraz pomiarów uniesienia odcinka ST na każdym odprowadzeniu EKG | TAK
36 | Moduł pomiaru SpO2 w zakresie 50-100% z czujnikiem typu klips. | TAK
37 | Wielorazowy czujnik w technologii Masimo lub Nellcor dla dorosłych - 2 komplety/defibrylator | TAK
38 | Moduł ciśnienia nieinwazyjnego NIBP z mankietem dla dorosłych. | TAK
39 | Zakres pomiaru tętna: min.30 do 230 uderzeń na minutę | TAK
40 | Odstęp czasu przy pomiarach automatycznych do wyboru przez użytkownika w zakresie min. od 2 min do 45 min | TAK
41 | Mankiet dla dorosłych wielorazowego użytku 1szt/defibrylator | TAK
42 | Moduł EtCO2 z zakresem pomiaru min od 0 do 99 mmHg, z automatyczną kalibracja bez udziału użytkownika. | TAK
43 | Kaniule dla pacjentów zaintubowanych co najmniej 25szt./defibrylator. | TAK
44 | Możliwość archiwizacji przebiegu pracy aparatu, stanu pacjenta, odcinków krzywej EKG wykonanych czynności i wydarzeń w pamięci oraz wydruk tych informacji | TAK
45 | Impregnowana torba z kieszeniami na akcesoria i materiały zużywalne (1szt/defibrylator) | TAK
46 | Zasilacz AC, kabel zasilający do zasilacza, uchwyt do zasilacza lub ładowarka zewnętrzna. | TAK
Producent (marka) ………………………….…………… (Należy podać)
Model ……………………………………………….………… (Należy podać)
Numer katalogowy …………………..…………………. Należy podać jeżeli dotyczy)
Kraj pochodzenia ………………………….…………….. (Należy podać)
URZĄDZENIE DO KOMPRESJI KLATKI PIERSIOWEJ 2 szt.
Lp. | Parametry wymagane aparatu | Parametr wymagany | Punktacja | Wartość oferowana
A | B | C | D | E
1 | Prowadzenie uciśnięć klatki piersiowej za pomocą mechanicznego tłoka lub pasa obwodowego w trybie 30 ucisków / 2 oddechy ratownicze oraz możliwość pracy w trybie ciągłym | TAK
2 | Cykl pracy urządzenia: 50% kompresja / 50 % dekompresja | TAK
3 | Częstość kompresji zawarta w zakresie od 100 – 120 uciśnięć na minutę. | TAK
4 | Głębokość kompresji: w zakresie od 4 - 5 cm dla urządzenia typu tłok lub 20% głębokości klatki piersiowej w przypadku pasa obwodowego. | TAK
5 | Możliwość wykonania defibrylacji bez konieczności zdejmowania urządzenia z pacjenta | TAK
6 | Waga urządzenia gotowego do pracy poniżej 12kg. | TAK
7 | Bezprzewodowa (przez sieć WIFI ) transmisja danych medycznych z przebiegu RKO do komputerów typu PC z możliwością jednoczesnego powiadomienia (.pdf) wysyłanego automatycznie na dedykowany adres email | TAK/NIE | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt
8 | Zdalna konfiguracja (przez sieć WIFI) częstości uciśnięć klatki piersiowej za pomocą tłoka w zakresie 102 - 111 - 120 uciśnięć na minutę. | TAK/NIE | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt
9 | Zdalna konfiguracja (przez sieć WIFI) głębokości uciśnięć klatki piersiowej, umożliwiająca dostosowanie głębokości do obowiązujących wytycznych ERC/AHA. | TAK/NIE | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt
10 | Zdalna konfiguracja (przez sieć WIFI) czasu przeznaczonego na wentylację w zakresie od 3 do 5 sekund | TAK/NIE | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt
11 | Możliwość automatycznego doładowywania akumulatora w urządzeniu podczas jego pracy (wykonywanie RKO) z zewnętrznego źródła zasilania (230 V AC lub 12 V DC). | TAK
12 | Możliwość ładowania akumulatora w urządzeniu (ładowarka wbudowana w urządzenie) lub w ładowarce zewnętrznej. Czas ładowania akumulatora od 0 do 100% max.260min. | TAK
13 | Wyposażenie aparatu: | TAK
a) | torba/plecak przenośny | TAK
b) | deska pod plecy pacjenta | TAK
c) | podkładka stabilizująca pod głowę pacjenta | TAK
d) | pasy do mocowania rąk pacjenta do urządzenia | TAK
e) | akumulator | TAK
f) | min.12 elementów do uciskania klatki piersiowej (pasy, przyssawki, lub nakładki na tłok) | TAK

## Aparat do znieczul
Znak sprawy: SZP.251.6.24
Nazwa wykonawcy:..............................................................................
Adres wykonawcy:...............................................................................
Tel./Fax:..............................................................................................
Producent (marka) ………………………….…………… (Należy podać)
Model ……………………………………………….………… (Należy podać)
Numer katalogowy …………………..…………………. Należy podać jeżeli dotyczy)
Kraj pochodzenia ………………………….…………….. (Należy podać)
APARAT DO ZNIECZULEŃ 2 szt.
Lp. | Parametry wymagane aparatu | Parametr wymagany | Punktacja | Wartość oferowana
A | B | C | D | E
Informacje ogólne
1 | Aparat do znieczulania ogólnego dla min. dzieci i dorosłych. | TAK
2 | Zasilanie dostosowane do 230 V, 50 Hz. | TAK
3 | Zasilanie awaryjne zapewniające pracę aparatu przy zaniku napięcia sieci elektroenergetycznej. | TAK
4 | Zasilanie w gazy (O2, N2O, powietrze) z centralnej sieci szpitalnej. | TAK
5 | Węże wysokociśnieniowe (O2, N2O, powietrze) kodowane odpowiednimi kolorami ISO. | TAK
6 | Precyzyjne elektroniczne przepływomierze tlenu, podtlenku azotu i powietrza. | TAK
7 | Kalibracja przepływomierzy dostosowana do znieczulania z niskimi i minimalnymi przepływami gazów. | TAK
8 | Wbudowany przepływomierz tlenu, niezależny od układu okrężnego, z regulowanym przepływem tlenu minimum do 10 l/min. | TAK
9 | Elektroniczny lub pneumatyczny mieszalnik gazów. | TAK
10 | Przepływomierz awaryjny O2 o przepływie O2 min. 10 l/min. Możliwa wentylacja ręczna i mechaniczna w trybie awaryjnym. | TAK
11 | System automatycznego utrzymywania stężenia tlenu w mieszaninie z podtlenkiem azotu na poziomie minimum 25%. | TAK
12 | Wbudowana regulowana zastawka nadciśnieniowa APL wentylacji ręcznej. | TAK
13 | Aparat wyposażony w blat do pisania i minimum jedną szufladę na akcesoria zamykaną na kluczyk. | TAK
14 | Wbudowane oświetlenie LED blatu z regulacją natężenia światła. | TAK
14.1 | Respiratora z napędem elektrycznym, który nie zużywa gazów do napędu | TAK
14.2 | Prezentacji ΔVT (różnica między objętością oddechową a wydechową) | TAK
Układ oddechowy
15 | Kompaktowy układ oddechowy okrężny do wentylacji dzieci i dorosłych. | TAK
16 | Układ oddechowy o prostej budowie, do łatwej wymiany i sterylizacji, pozbawiony lateksu. | TAK
17 | Obejście tlenowe o dużej wydajności. | TAK
18 | Pochłaniacz dwutlenku węgla, wielokrotnego użytku, o budowie przeziernej i pojemności nie mniejszej niż 0,7 L i nie większej niż 1,5 L. | TAK
19 | Ze względu na ograniczenie kosztów, aparat do znieczulenia wyposażony w funkcję używania zamiennie pochłaniaczy wielorazowych i jednorazowych podczas znieczulenia bez rozszczelnienia układu. Wymiana bez stosowania narzędzi. | TAK
20 | Usuwanie gazów anestetycznych poza salę operacyjną dostosowane do systemu odprowadzania gazów z kolumny. Wyjście ewakuacji gazów z zabezpieczeniem przed wyssaniem gazów z układu okrężnego. Przewód do podłączenia wyjścia ewakuacji gazów anestetycznych aparatu z odciągiem gazów w kolumnie anestezjologicznej (kompletny przewód). | TAK
21 | Urządzenie do ekonomizacji znieczulania: funkcja optymalnego doboru przepływu świeżych gazów i oszczędzania środków wziewnych. | TAK
22 | Zapobieganie powstawaniu mieszaniny hipoksycznej podczas anestezji i anestezji niskich i minimalnych przepływów. | TAK
23 | Układ oddechowy kompaktowy dla noworodków, dzieci i dorosłych pozbawiony lateksu nadający się do sterylizacji w autoklawie. | TAK
Respirator anestetyczny
24 | Tryb wentylacji ciśnieniowo – zmienny (PC) lub z gwarantowaną objętością typu AutoFlow. | TAK
25 | Tryb wentylacji objętościowo – zmienny (VC). | TAK
26 | Tryb ciśnieniowy zmienny z gwarantowaną objętością. | TAK
27 | Synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona (SIMV) w trybie objętościowo – zmiennym. | TAK
28 | Synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona (SIMV) w trybie ciśnieniowo – zmiennym. | TAK
29 | Synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona (SIMV) w trybie ciśnieniowo zmiennym z gwarantowaną objętością lub ze wspomaganiem ciśnieniowym. | TAK
30 | Tryb wentylacji wspomaganej ciśnieniem (tzw. Pressure Support) z automatycznym włączeniem wentylacji zapasowej po wystąpieniu alarmu bezdechu respiratora. Czułość wyzwalania przepływowego min. 0,3-10 l/min. | TAK
31 | Tryb wentylacji CPAP+PSV. | TAK
32 | Tryb wentylacji ręczny. | TAK
33 | Aparat wyposażony w tryb pracy w krążeniu pozaustrojowym, zapewniający: wentylację ręczną w krążeniu pozaustrojowym z zawieszeniem alarmów min. objętości, bezdechu i CO2, z informacją na ekranie respiratora o włączonym trybie pracy w krążeniu pozaustrojowym. | TAK
34 | Pauza w przepływie gazów minimum do 1 min. w trybie wentylacji ręcznej i mechanicznej. | TAK
35 | Automatyczna wielostopniowa rekrutacja pęcherzyków płucnych programowana i obrazowana na ekranie respiratora. Możliwość ustawienia PEEP na wyjściu z procedury rekrutacji. | TAK
36 | Automatyczna jednostopniowa rekrutacja pęcherzyków płucnych- podanie na żądanie dodatkowego jednego oddechu pod określonym ciśnieniem przez określony czas bez wykonania zmian w ustawieniach respiratora – wentylacja mechaniczna. | TAK
37 | Zakres regulacji stosunku wdechu do wydechu min. 2:1 ÷ 1:4. | TAK
38 | Zakres regulacji częstości oddechu w trybie wentylacji ciśnieniowozmiennej i objętościowo-zmiennej min. 4 - 100 oddechów / min. | TAK
39 | Zakres regulacji objętości oddechowej w trybie wentylacji objętościowozmiennej min. 20 - 1500 ml. | TAK
40 | Zakres objętości oddechowej w trybie wentylacji ciśnieniowo-zmiennej lub objętościowo zmiennej min. 10 - 1500 ml. | TAK
41 | Zakres regulacji dodatniego ciśnienia końcowo-wydechowego (PEEP) min. 4 - 30 cm H2O. | TAK
42 | Zakres regulacji Plateau wdechu min. 5 - 60 % czasu wdechu. | TAK
System alarmów
43 | Alarm niskiej objętości minutowej MV. | TAK
44 | Alarmy TV z regulowanymi progami górnym i dolnym. | TAK
45 | Alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego. | TAK
46 | Alarm Apnea. | TAK
47 | Alarm braku zasilania w energię elektryczną. | TAK
48 | Alarm braku zasilania w gazy. | TAK
Pomiary i obrazowanie
49 | Pomiar stężenia tlenu w gazach oddechowych. | TAK
50 | Pomiar objętości oddechowej (TV). | TAK
51 | Pomiar objętości minutowej (MV). | TAK
52 | Pomiar częstości oddechu. | TAK
53 | Pomiar ciśnienia szczytowego. | TAK
54 | Pomiar ciśnienia średniego. | TAK
55 | Pomiar ciśnienia Plateau. | TAK
56 | Pomiar ciśnienia PEEP. | TAK
57 | Pomiar stężenia wdechowego i wydechowego tlenu w gazach oddechowych metodą paramagnetyczną. | TAK
58 | Pomiar stężenia gazów i środków anestetycznych (podtlenku azotu, sevofluranu, desfluranu, isofluranu) w mieszaninie wdechowej i wydechowej. | TAK
59 | Moduł pomiarów gazowych wyjmowany z aparatu kompatybilny z monitorem tego samego producenta | TAK/NIE | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt.
60 | Automatyczna identyfikacja anestetyku wziewnego i analiza MAC z uwzględnieniem wieku pacjenta. | TAK
61 | Ekran kolorowy LCD, dotykowy, do nastaw i prezentacji parametrów wentylacji i krzywych. | TAK
62 | Przekątna ekranu: minimum 15". | TAK
63 | Rozdzielczość: minimum 1024 x 768 pikseli. | TAK
64 | Ekran główny respiratora niewbudowany w korpus aparatu lub wbudowany w korpus aparatu z możliwością jego przestawienia w płaszczyźnie pionowej i poziomej. | TAK
65 | Ekran umieszczony na ruchomym wysięgniku z regulacją przesuwu w poziomie i kąta pochylenia. | TAK/NIE | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt.
66 | Możliwość konfigurowania i zapamiętania minimum 3-ech niezależnych stron ekranu respiratora. | TAK
67 | Prezentacja wartości numerycznych i krzywej dynamicznej prężności CO2 w strumieniu wdechowym i wydechowym. | TAK
68 | Prezentacja koncentracji anestetyku wziewnego na wdechu i wydechu. | TAK
69 | Funkcja obrazowania krzywej stężenia anestetyków. | TAK
70 | Prezentacja krzywej przepływu w drogach oddechowych. | TAK
71 | Prezentacja min. pętli: -ciśnienie / objętość - przepływ / objętość | TAK
72 | Prezentacja podatności układu oddechowego. | TAK
73 | Zapis minimum jednej pętli spirometrycznej i jednej pętli wzorcowej lub jednej pętli wzorcowej z prezentacją ostatnich 5 pętli spirometrycznych. | TAK
74 | Prezentacja wartości ciśnienia gazów w instalacji szpitalnej na ekranie respiratora z funkcją zmiany jednostki pomiaru. | TAK
75 | Automatyczna kalkulacja parametrów wentylacji po wprowadzeniu masy lub wzrostu pacjenta. | TAK
Parowniki
76 | Uchwyt dla minimum 2-ch parowników mechanicznych lub elektronicznych. | TAK
77 | Funkcja jednoczesnego podłączenia parownika do sevofluranu i desfluranu. | TAK
78 | Zabezpieczenie przed podaniem dwóch środków wziewnych równocześnie. | TAK
79 | Funkcja automatycznej oceny zużycia środka wziewnego w godzinie znieczulenia, w czasie rzeczywistym z podaniem kosztu. | TAK
Ssak
80 | Aparat wyposażony w wbudowany ssak inżektorowy z regulacja podciśnienia, z pojemnikami min. 0,7 l do wymiennych wkładów. | TAK
81 | Wymienne wkłady: minimum 5 szt. dla każdego urządzenia. | TAK
System testowania aparatu
82 | Automatyczny lub automatyczny z interakcją z personelem test kontrolny aparatu, sprawdzający jego działanie. | TAK
83 | W celu zwiększenie bezpieczeństwa i polepszenia organizacji pracy na bloku operacyjnym aparat do znieczulenia wyposażony w dziennik testów kontrolnych prezentowany na ekranie aparatu. | TAK
Monitor pacjenta do aparatu do aparatu do znieczulenia
84 | Możliwość integracji z dostępnym klinicznym systemem informatycznym (CIS) producenta oferowanego systemu monitorowania pacjenta, w polskiej wersji językowej, umożliwiającym prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej i jej ciągłość w zakresie opieki około-intensywnej i około-operacyjnej, zapewniającym przynajmniej: automatyczną akwizycję parametrów życiowych z oferowanych monitorów, ale także: respiratorów, aparatów do znieczulania, pomp infuzyjnych i do terapii nerkozastępczej; dokumentację terapii płynowej i lekowej, obliczanie bilansu płynów, ocenę stanu pacjenta wg. znanych skal ocen (m.in.: APACHE II, GCS, TISS-28, SOFA), tworzenie zleceń lekarskich, dokumentację procesu opieki pielęgniarskiej, generowanie raportów (w tym karta znieczulenia). | TAK
85 | System monitorowania pacjenta o budowie modułowej lub kompaktowomodułowej, w technologii wymiennych modułów podłączanych podczas pracy przez użytkownika | TAK
86 | Monitor zapewnia monitorowanie pacjenta stacjonarnie i w transporcie: pojedynczy monitor stacjonarno-transportowy lub monitor stacjonarny wyposażony w niewielkich rozmiarów moduł transportowy z ekranem | TAK
87 | Monitor wyposażony we wbudowaną ramę na min. 1 moduł rozszerzeń oraz dodatkową ramę do podłączenia min. 2 dodatkowych modułów pomiarowych. | TAK/NIE | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt.
88 | Wszystkie elementy systemu monitorowania pacjenta chłodzone konwekcyjnie, pasywnie - bez użycia wentylatorów | TAK
89 | System monitorowania pacjenta przeznaczony do monitorowania pacjentów we wszystkich kategoriach wiekowych: dorosłych, dzieci i noworodków | TAK
90 | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim | TAK
91 | Monitor wyposażony w tryb "Standby" - tymczasowe wstrzymanie monitorowania pacjenta oraz sygnalizowania alarmów, np. na czas toalety pacjenta lub badania diagnostycznego. Po wznowieniu monitorowania następuje kontynuacja monitorowania tego samego pacjenta bez utraty zapisanych danych | TAK
92 | Monitor wyposażony w konfigurowalny tryb nocny: uruchamiany automatycznie w wybranych przez użytkownika godzinach. Przełączenie w tryb nocny zapewnia min. obniżenie jasności ekranu oraz poziomu głośności alarmów. | TAK
93 | Dostęp na ekranie monitora do kompletu dokumentacji: instruckji obsługi wraz z dodatkami, instrukcji technicznej, opisu interfejsu HL7 oraz kompletnej listy akcesoriów i materiałów zużywalnych. Nawigacja po instrukcji przy użyciu hiperłączy ułatwiających przełączanie pomiędzy dokumentami i rozdziałami. | TAK/NIE | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt.
Zasilanie
94 | Zasilanie sieciowe, zgodne z PN, dostosowane do 230V/50Hz | TAK
95 | Monitor wyposażony w zasilanie akumulatorowe zapewniające przynajmniej 240 minut pracy na wypadek zaniku zasilania lub transportu. W czasie pracy na baterii parametry są wyświetlane na dużym ekranie monitora stacjonarnotransportowego lub stacjonarnego – dopuszcza się realizację tej funkcjonalności przy pomocy zewnętrznego zasilacza UPS klasy medycznej montowanego na stanowisku. W przypadku zewnętrznego zasilacza w ofercie ujęty uchwyt do montażu zasilacza na stanowisku pacjenta. | TAK
Praca w sieci centralnego monitorowania
96 | Możliwość pracy w sieci centralnego monitorowania, zgodnej ze standardem Ethernet. | TAK
97 | Monitory umożliwiają wykorzystanie jednej fizycznej infrastruktury teleinformatycznej, w sieci przewodowej i bezprzewodowej, do celu sieci centralnego monitorowania oraz innych aplikacji szpitalnych, w sposób zapewniający bezpieczeństwo i priorytet przesyłania wrażliwych danych medycznych | TAK
98 | Monitory gotowe do współpracy z centralą monitorującą, która umożliwia zdalny nadzór nad oferowanymi monitorami, a także w pełni modułowymi monitorami wysokiej klasy tego samego producenta. Nadzór oznacza podgląd bieżących wartości parametrów, krzywych i stanów alarmowych, możliwość wyciszania alarmów i zmiany granic alarmowych, możliwość retrospektywnej analizy danych (trendów i full disclosure) | TAK
99 | Monitory wyposażone w funkcję wysyłania parametrów życiowych monitorowanych pacjentów do zewnętrznych systemów, za pośrednictwem protokołu HL7. Funkcja realizowana bezpośrenio przez kardiomonitory lub dedykowany serwer komunikacyjny - ujęty w ofercie. | TAK
100 | Monitory umożliwiają zdalny podgląd ekranu innego kardiomonitora pracującego w sieci centralnego monitorowania. Funkcjonalność zależy wyłącznie od funkcjonowania sieci monitorowania i nie wymaga obecności dedykowanych komputerów, serwerów, centrali monitorującej, itp. | TAK
101 | Monitory umożliwiają wyświetlanie informacji o alarmach występujących na pozostałych kardiomonitorach pracujących w sieci centralnego monitorowania. Możliwość konfiguracji stanowisk, pomiędzy którymi mają być wymieniane informacje o alarmach. | TAK
102 | Monitory zapewniają automatyczne otwarcie ekranu zdalnego monitora w momencie wystąpienia zdarzenia alarmowego | TAK/NIE | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt.
103 | Możliwość drukowania krzywych, trendów graficznych i numerycznych na podłączonej do sieci centralnego monitorowania tradycyjnej drukarce laserowej - bez konieczności pośredniczenia centrali monitorującej | TAK
Sposób montażu
104 | W ofercie do każdego monitora uchwyt montażowy do aparatu do znieczulania. Dostępne uchwyty montażowe monitora: na kolumnę medyczną, ścianę i na podstawie jezdnej. | TAK
Wymogi funkcjonalne
105 | Monitor stacjonarny lub stacjonarno-transportowy wyposażony w dotykowy ekran panoramiczny o przekątnej min. 15,6" i rozdzielczości min. 1366 x 768 pikseli. Umożliwia wyświetlanie przynajmniej 12 krzywych dynamicznych jednocześnie i pełną obsługę funkcji monitorowania pacjenta. Nie dopuszcza się realizacji tej funkcjonalności z wykorzystaniem zewnętrznego, dodatkowego ekranu lub innych rozwiązań zależnych od funkcjonowania sieci informatycznej. Rozmiar ekranu dostępny w czasie monitorowania transportowego min. 6,2". | TAK
106 | Możliwość podłączenia dodatkowego ekranu powielającego o przekątnej min. 19”. Ekran podłączany z wykorzystaniem złącza cyfrowego | TAK
107 | Obsługa kardiomonitora poprzez ekran dotykowy lub ekran dotykowy i pokrętło funkcyjne. Możliwość podłączenia czytnika kodów kreskowych (standardowych i QR) do portu USB. | TAK
108 | Możliwość zaprogramowania min. 7 różnych konfiguracji (profili) monitora, zawierających m.in. ustawienia monitorowanych parametrów oraz widoki ekranów | TAK
109 | Możliwość wyboru spośród przynajmniej 16 różnych układów (widoków) ekranu, z możliwością edycji i zapisu przynajmniej 6 z nich | TAK
110 | Dostępny tzw. ekran dużych liczb z możliwością podziału na 4 oraz 6 okien parametrów | TAK/NIE | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt.
111 | Monitor stacjonarno-transportowy lub moduł transportowy przystosowany do warunków transportowych, odporny na upadek z wysokości przynajmniej 0,25m | TAK
112 | Monitor stacjonarno-transportowy lub moduł transportowy przystosowany do warunków transportowych, klasa odporności na zachlapanie wodą nie gorsza niż IPX2 | TAK
113 | Monitor stacjonarno-transportowy lub monitor stacjonarny odporny przeciwko zachlapaniu i wnikaniu ciał stałych. Klasa odporności nie gorsza niż IP22 | TAK/NIE | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt.
114 | Masa monitora stacjonarno-transportowego lub modułu transportowego wraz z wbudowanym ekranem oraz akumulatorem nie przekracza 5,5 kg | TAK
115 | Monitor stacjonarno-transportowy lub moduł transportowy umożliwia kontynuację monitorowania w czasie transportu przynajmniej następujących parametrów (zgodnie z ich wymogami opisanymi w dalszej części specyfikacji): EKG, SpO2, NIBP, 2x Temp., 2x IBP, z możliwością rozbudowy o pomiar CO2 w strumieniu bocznym, w zależności od podłączonych modułów pomiarowych | TAK
Monitorowane parametry
116 | EKG | TAK
117 | Monitorowanie przynajmniej 1 z 3, 7 i 12 odprowadzeń, z jakością diagnostyczną, w zależności od użytego przewodu EKG | TAK
118 | Jednoczesna prezentacja przynajmniej 3 kanałów EKG na ekranie głównym kardiomonitora: 3 różne odprowadzenia lub 1 odprowadzenie w formie kaskady | TAK
119 | Pomiar częstości akcji serca w zakresie min. 20 - 300 ud/min. z dokładnością +/- 1% lub +/- 1ud/min. | TAK
120 | W komplecie do każdego monitora: przewód do podłączenia 5- elektrod dla dorosłych i dzieci. Długość przewodów przynajmniej 3m. | TAK
121 | Analiza arytmii | TAK
122 | Wieloodprowadzeniowa analiza arytmii | TAK
123 | Analiza arytmii w przynajmniej 4 odprowadzeniach EKG jednocześnie | TAK/NIE | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt.
124 | Zaawansowana analiza arytmii wg przynajmniej 12 definicji z rozpoznawaniem arytmii komorowych i przedsionkowych, w tym migotania przedsionków. Dopuszcza się realizację tej funkcjonalności przez zewnętrzny aparat EKG z trybem pomiaru ciągłego - w takiej sytuacji należy zaoferować 1 szt. takiego aparatu na każdy oferowany kardiomonitor. | TAK
125 | Analiza ST | TAK
126 | Analiza odcinka ST w 12 odprowadzeniach jednocześnie | TAK
127 | Zakres pomiarowy analizy odcinka ST min. -15,0 -(+) 15,0 mm | TAK
128 | Oddech | TAK
129 | Pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną w zakresie min. 4-120 odd/min. | TAK
130 | Prezentacja częstości oddechu oraz krzywej oddechowej | TAK
131 | Saturacja (SpO2) | TAK
132 | Pomiar wysycenia hemoglobiny tlenem, z wykorzystaniem algorytmu odpornego na niską perfuzję i artefakty ruchowe: TruSignal lub Masimo rainbow SET | TAK
133 | Pomiar saturacji w zakresie min. 70-100% | TAK
134 | Prezentacja wartości saturacji, krzywej pletyzmograficznej i wskaźnika perfuzji | TAK
135 | Możliwość wyboru SPO2 jako źródła częstości rytmu serca | TAK
136 | Modulacja dźwięku tętna przy zmianie wartości % SpO2. | TAK
137 | W komplecie do każdego monitora: przewód podłączeniowy dł. min. 3m oraz wielorazowy czujnik na palec dla dorosłych. Oryginalne akcesoria pomiarowe producenta algorytmu pomiarowego. | TAK
138 | Pomiar ciśnienia metodą nieinwazyjną (NIBP) | TAK
139 | Algorytm pomiarowy wykorzystuje dwutubowy systemem wężyków i mankietów, skokową deflację, odporny na zakłócenia, artefakty i niemiarową akcję serca, skraca czas pomiarów przez wstępne pompowanie mankietu do wartości bezpośrednio powyżej ostatnio zmierzonej wartości ciśnienia skurczowego | TAK/NIE | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt.
140 | Pomiar ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczną. | TAK
141 | Pomiar ręczny na żądanie, ciągły przez określony czas oraz automatyczny. Zakres przedziałów czasowych w trybie automatycznym przynajmniej 1 - 120 minut | TAK
142 | Funkcja stazy żylnej. | TAK
143 | Możliwość zaprogramowania własnych cykli pomiarowych NIBP, składających się z min. 4 kroków z możliwością indywidualnej konfiguracji liczby powtórzeń oraz interwału | TAK/NIE | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt.
144 | Pomiar ciśnienia w zakresie przynajmniej od 10 mmHg dla ciśnienia rozkurczowego do 250 mmHg dla ciśnienia skurczowego | TAK
145 | Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej. Możliwość wyświetlania listy ostatnich wyników pomiarów NIBP na ekranie głównym | TAK
146 | W komplecie do każdego monitora: wężyk z szybkozłączką dla dorosłych/dzieci oraz 3 mankiety wielorazowe dla dorosłych (w 3 różnych rozmiarach). Dodatkowo na całą instalację 20 szt. mankietów dla pacjentów otyłych. | TAK
147 | Mankiety dla pacjentów otyłych stożkowe, dedykowane i walidowane do pomiaru na przedramieniu | TAK/NIE | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt.
148 | Temperatura | TAK
149 | Pomiar temperatury w 2 kanałach | TAK
150 | Jednoczesna prezentacja w polu parametru temperatury na ekranie głównym monitora stacjonarnego min. 2 wartości temperatury jednocześnie: obu zmierzonych lub jednej zmierzonej i różnicy temperatur | TAK
151 | Możliwość ustawienia etykiet temperatur wg. miejsca pomiaru | TAK
152 | W komplecie do każdego monitora: wielorazowy czujnik temperatury skóry dla dorosłych.. | TAK
153 | Pomiar ciśnienia metodą inwazyjną (IBP) | TAK
154 | Pomiar ciśnienia metodą inwazyjną w 2 kanałach. Możliwość rozbudowy do przynajmniej 3 kanałów | TAK
155 | Pomiar ciśnienia w zakresie przynajmniej -20 do 320 mmHg | TAK
156 | Możliwość monitorowania i wyboru nazw różnych ciśnień, w tym ciśnienia śródczaszkowego, wraz z automatycznym doborem skali i ustawień dla poszczególnych ciśnień | TAK
157 | Pomiar parametru PPV: automatyczny lub ręczny | TAK
158 | Ciągły, automatyczny pomiar parametrów PPV i SPV na wybranym kanale ciśnienia. Prezentacja wyników pomiarów na ekranie głównym. Parametry zapisywane w trendach. | TAK/NIE | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt.
159 | W komplecie do każdego monitora przewody do podłączenia przetworników (po jednym na każdy oferowany kanał) | TAK
160 | Pomiar zwiotczenia mięśni (NMT) | TAK
161 | Pomiar zwiotczenia mięśni przez monitorowanie transmisji nerwowomięśniowej NMT z wykorzystaniem mechanosensora, elektrosensora lub akcelerometru 3D | TAK
162 | Możliwość wyboru pomiędzy przynajmniej dwoma metodami pomiarowymi, wykorzystującymi czujniki w różnych technologiach | TAK/NIE | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt.
163 | Dostępne tryby stymulacji min.: ST, DBS, TET, ToF | TAK
164 | Kardiomonitor wyposażony w funkcje: - tzw. Hookup-advisor - narzędzie ekranowe podpowiadające rozmieszczenie elektrod oraz umożliwiające weryfikację prawidłowego ich kontaktu ze skórą pacjenta, - dźwiękową sygnalizację stymulacji, - dźwiękową sygnalizację ustępowania blokady. | TAK/NIE | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt.
165 | Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta lub z wykorzystaniem zewnętrznego urządzenia zapewniającego prezentację wartości mierzonych parametrów na ekranie oferowanego kardiomonitora. | TAK
166 | W komplecie do każdego monitora: przewód i czujnik do stosowania na dłoni dla pacjentów dorosłych oraz min. 30 elektrod do stymulacji. W przypadku urządzenia zewnętrznego w komplecie: 2-przegubowy uchwyt montażowy zapewniający bezpieczne mocowanie na stanowisku pacjenta oraz zestaw przewodów do podłączenia urządzenia do kardiomonitora. | TAK
167 | Pomiar głębokości analgezji | TAK
168 | Pomiar reakcji hemodynamicznej pacjenta na bodźce nocyceptywne i środki przeciwbólowe metodą SPI lub ANI | TAK
169 | Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta lub z wykorzystaniem zewnętrznego urządzenia | TAK
170 | Pomiar realizowany za pośrednictwem czujnika saturacji - bez konieczności stosowania dodatkowych akcesoriów zużywalnych. | TAK/NIE | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt.
171 | Wynik pomiaru prezentowany na wspólnym wykresie z pomiarem głębokości uśpienia, w sposób ułatwiający prowadzenie znieczulenia i optymalizację zużycia środków znieczulających. | TAK/NIE | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt.
172 | W komplecie do każdego kardiomonitora komplet akcesoriów do pomiaru u min. 300 pacjentów. W przypadku urządzenia zewnętrznego w komplecie: 2-przegubowy uchwyt montażowy zapewniający bezpieczne mocowanie na stanowisku pacjenta | TAK
Alarmy
173 | Alarmy przynajmniej 3-stopniowe, sygnalizowane wizualnie i dźwiękowo, z wizualizacją parametru, który wywołał alarm | TAK
174 | Możliwość zmiany priorytetu alarmów | TAK
175 | Alarmy techniczne z podaniem przyczyny. | TAK
176 | Granice alarmowe regulowane ręcznie - przez użytkownika, i automatycznie (na żądanie) - na podstawie bieżących wartości parametrów. | TAK
177 | Granice regulowane indywidualnie - w oknach poszczególnych parametrów - oraz zbiorczo, w oknie ustawień alarmów | TAK
178 | Możliwość wyciszenia alarmów. Czas wyciszenia alarmów przynajmniej: 2 minuty oraz bez limitu czasowego. | TAK
179 | Możliwość bezdotykowego wyciszania alarmów gestem - poprzez odpowiedni ruch dłonią przed ekranem kardiomonitora | TAK/NIE | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt.
180 | Monitor wyposażony w pamięć przynajmniej 100 zdarzeń alarmowych zawierających wycinki krzywych dynamicznych. Zdarzenia zapisywane automatycznie - w chwili wystąpienia zdarzenia alarmowego, a także ręcznie - po naciśnięciu odpowiedniego przycisku | TAK
181 | Możliwość rozbudowy kardiomonitora o funkcję zaawansowanych alarmów ułatwiających diagnozowanie trudnch stanów klinicznych poprzez informowanie personelu o jednoczasowym zajściu kilku warunków brzegowych - konfigurowanych przez użytkownika - związanych z wartościami różnych mierzonych parametrów. | TAK/NIE | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt.
Analiza danych
182 | Stanowisko monitorowania pacjenta wyposażone w pamięć trendów z ostatnich min. 96 godzin. | TAK
| Monitor wyposażony w pamięć przynajmniej 168 godzin trendów | TAK/NIE | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt.
183 | Możliwość wyświetlania trendów w formie graficznej i tabelarycznej | TAK
184 | Monitor z możliwością rozbudowy o funkcje wczesnego ostrzegania wg skali NEWS2 i MEWS oraz funkcję OxyCRG oraz wbudowaną pamięć pełnych przebiegów dynamicznych Full Disclosure z min. 72 godzin dla przynajmniej: wszystkich przebiegów EKG, SpO2, Oddechu i 2x IBP. | TAK/NIE | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt.
185 | Monitor wyposażony w funkcję przenoszenia konfiguracji oraz trendów parametrów życiowych pacjenta za pośrednictwem pamięci USB. Funkcja eksportu trendów zabezpieczona przed niepowołanym dostępem, trendy eksportowane w formie zanonimizowanej, zaszyfrowanej w formacie umożliwiającym odczyt z wykorzystaniem pakietu MS Excel lub Acrobat Reader. | TAK/NIE | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt.

## Aparaty EKG
Znak sprawy: SZP.251.6.24
Nazwa wykonawcy:..............................................................................
Adres wykonawcy:...............................................................................
Tel./Fax:..............................................................................................
Producent (marka) ………………………….…………… (Należy podać)
Model ……………………………………………….………… (Należy podać)
Numer katalogowy …………………..…………………. Należy podać jeżeli dotyczy)
Kraj pochodzenia ………………………….…………….. (Należy podać)
Aparaty Ekg - 2 szt.
Lp. | Parametry wymagane aparatu | Parametr wymagany | Punktacja | Wartość oferowana
A | B | C | D | E
1 | Elektrokardiograf 12 kanałowy | TAK
2 | Aparat EKG w kompaktowej obudowie, z wbudowaną drukarką termiczną o rozdzielczości 8punktów/mm w osi amplitudowej i 40punktów/mm w osi czasu przy 25mm/s | TAK
3 | Elektrokardiograf spełniający normę IEC/EN 60601-2-25 | TAK
4 | Elektrokardiograf z klasą ochronności I i typem ochrony CF | TAK
5 | Urządzenie wyposażone w zintegrowany uchwyt umożliwiający łatwe przenoszenie przez personel | TAK
6 | Urządzenie nie większe niż 361mm x 262mm x 135mm | TAK
7 | Masa urządzenia maksymalnie 4,5 kg (z baterią, bez papieru) | TAK
8 | Możliwość w razie konieczności uaktualnienia oprogramowania aparatu, za pośrednictwem zewnętrznych nośników danych takich jak pendrive USB lub karta SD | TAK
9 | Możliwość eksportu ustawień aparatu na dysk USB lub kartę SD i ponownego ich importu | TAK
10 | Urządzenie przystosowane do pracy z zasilania akumulatorowego przez min. 4 godziny ciągłej pracy | TAK
11 | Urządzenie posiadające wskaźnik w postaci diod LED informujący o pracy na zasilaniu sieciowym, akumulatorowym oraz o procesie ładowania akumulatora | TAK
12 | Kolorowy ekran graficzny z panelem dotykowym zintegrowany z aparatem o rozmiarze min. 7'' w technologii TFT LCD o rozdzielczości 800x480 pikseli | TAK
13 | Sygnalizacja graficzna nieprawidłowo podłączonych elektrod na wbudowanym ekranie aparatu - dla każdej elektrody osobno | TAK/NIE | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt.
14 | Prezentacja 12 odprowadzeń EKG, wszystkie odprowadzenia rejestrowane jednoczasowo | TAK
15 | Obsługa następujących sekwencji odprowadzeń: Standard, Cabrera i Nehb | TAK
16 | Obsługa aparatu w języku polskim | TAK
17 | Wbudowana klawiatura funkcyjna i alfanumeryczna | TAK
18 | Klawiatura alfanumeryczna z klawiszami do szybkiego wyboru płci i grupy wiekowej pacjenta | TAK
19 | Ekran dotykowy na którym wyświetlane są podczas badania minimum dane demograficzne pacjenta, HR, godzina, tryb badania, stan naładowania akumulatora oraz stan połączenia z siecią | TAK
20 | Imię i nazwisko pacjenta - możliwość wpisania i wydruku min. 30 znaków kodu ASCII dla imienia i tyle samo dla nazwiska | TAK
21 | Podawanie wieku pacjenta w latach/miesiącach/tygodniach bądź dniach | TAK
22 | Obsługa i możliwość podłączenia czytnika kodów kreskowych 1D i kodów 2D | TAK
23 | Tryb auto z regulowaną długością zapisu - 2,5s; 5s; 10s | TAK
24 | Możliwość wyłączenia funkcji podglądu zapisu w trybie auto | TAK
25 | Obliczenie min. HR, QT i QTc | TAK
26 | Obliczenie osi elektrycznych załamków P, QRS i T | TAK
27 | Ciągła prezentacja, w czasie rzeczywistym wartości HR | TAK
28 | Zmiana trybu pracy za pomocą jednego przycisku na wbudowanej klawiaturze | TAK
29 | Wydruk na papierze termicznym o szerokości 210 mm | TAK
30 | Obsługa papieru termicznego o szerokości 215 mm | TAK
31 | Możliwość użycia papieru termicznego dowolnego producenta o ile spełnia on wymogi co do formatu i wymiarów (ze znacznikiem bądź bez znacznika) | TAK/NIE | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt.
32 | Obsługa papieru faxowego. Aparat podczas wydruku drukuje również siatkę. | TAK
33 | Na wydruku badania oprócz samego zapisu badania i analizy, zawarte informacje dotyczące co najmniej danych demograficznych pacjenta, nazwy placówki wykonującej badanie i numeru urządzenia | TAK
34 | Przesuw papieru: 5, 6,25, 10, 12,5, 25, 50 mm/s | TAK
35 | Wydruk co najmniej 300 badań w trybie auto na jednym ładowaniu baterii | TAK
36 | Funkcja całkowitego zablokowania możliwości wydruku badania | TAK
37 | Funkcja pozwalająca wyłączyć drukowanie opisu automatycznej analizy oraz obliczeń parametrów (oddzielnie dla opisu i dla obliczeń) | TAK
38 | Łatwy dostęp do akumulatora | TAK
39 | Przetwarzanie sygnału przez wysokiej jakości przetwornik A/D min. 24 bitowy | TAK
40 | Wzmocnienie: 2,5, 5, 10, 20, 10/5 mm/mV oraz tryb Auto | TAK
41 | Impedancja wejściowa > 50MΩ | TAK
42 | Wysoka odporność na zakłócenia - CMRR > 140 dB | TAK
43 | Częstotliwość próbkowania 64 000Hz na kanał | TAK/NIE | ≥64 000 Hz - 10 pkt. <64 000 Hz - 0 pkt.
44 | Rozdzielczość min. 0,1192 µV/LSB | TAK
45 | Detekcja pików rozrusznika serca z amplitudą min. w zakresie od +/-2 do +/-700 [mV] | TAK
46 | Automatyczne regulacja linii izoelektrycznej | TAK
47 | Filtra zakłóceń sieciowych z możliwością wyłączenia | TAK
48 | Filtr zakłóceń mięśniowych z najbardziej użytecznymi wartościami na poziomie 25, 35, 45 Hz z możliwością całkowitego wyłączenia | TAK
49 | Filtr dolno-przepustowy 350, 300, 270, 150, 100, 75 [Hz] | TAK
50 | Filtr DFT – 0,05/0,15/0,25/0,32/0,5/0,67 Hz | TAK
51 | Konfiguracja wszystkich filtrów na jednym ekranie | TAK
52 | Detekcja częstości serca w zakresie od 30 do 300 uderzeń na minutę z dokładnością +/-1 uderzenie na minutę | TAK
53 | Rozpoczęcie badania jednym dedykowanym przyciskiem z wbudowanej klawiatury alfanumerycznej | TAK
54 | Ciągły pomiar i prezentacja na ekranie HR | TAK
55 | Informacja na ekranie o stanie naładowania akumulatora i podłączeniu do sieci | TAK
56 | Analiza HRV | TAK
57 | Pasmo przenoszenia - min. 0,01 Hz do 500 Hz - zgodnie z wymogami AHA dla badań EKG dzieci i noworodków | TAK
58 | Algorytm analizy i interpretacji wykrywający min. 70 różnych arytmii | TAK
59 | Filtr sieciowy 50/60Hz z możliwością całkowitego wyłączenia | TAK
60 | Możliwość wydruku badania na drukarce laserowej podłączonej bezpośrednio do aparatu | TAK
61 | Formaty wydruku: 3*4 /3*4+1R /3*4+3R /6*2 /6*2+lR /12*1 | TAK
62 | Wydruk w trybie monitorowania rytmu | TAK
63 | Automatyczna analiza zapisu uzależniona od co najmniej wieku pacjenta i jego płci | TAK
64 | Możliwość przeglądania na ekranie badania przed wydrukiem | TAK
65 | Wbudowana baza danych pacjentów min. 800 badań z możliwością rozszerzenia za pomocą karty SD lub pamięci USB typu pendrive. Nieograniczona pamięć na badania w dołączonej opcjonalnie dedykowanej aplikacji komputerowej | TAK
66 | Możliwość współpracy z aplikacją komputerowa pozwalająca na m.in. przesyłanie przygotowanych zleceń do oferowanych aparatów EKG – tzw. Worklisty, oraz na odbieranie, archiwizowanie i porównywanie badań pacjentów | TAK
67 | Możliwość synchronizacji czasu aparatu z serwerem czasu aplikacji | TAK
68 | Przeglądanie i wydruk badań z archiwum | TAK
69 | Eksport badań w formacie PDF | TAK
70 | Eksport wszystkich badań z pamięci jednocześnie, bez konieczności zaznaczania każdego badania z osobna | TAK
71 | Aparat przystosowany do pracy w środowisku sieciowym | TAK
72 | Funkcja wydruku z wykorzystaniem jednego przycisku | TAK
73 | Natywna obsługa protokołu FTP | TAK
74 | Możliwość rozbudowy aparatu o moduł WIFI | TAK
75 | Współpraca aparatu w sieci komputerowej. Możliwość transmisji w protokołach DICOM, XML lub SPC | TAK
76 | Przesyłanie badań za pomocą kabla sieciowego lub wifi (wifi jako opcja) | TAK
77 | Bezpośrednie drukowanie na zewnętrznej sieciowej lub lokalnej drukarce laserowej | TAK
78 | Wsparcie dla obsługi list zleceń badań - tzw. Worklist (opcja) | TAK
79 | Aparat może przechowywać min. 200 zleceń badań jednocześnie | TAK
80 | Menu serwisowe chronione hasłem | TAK
81 | Wbudowane złącze LAN, min 3 złącza USB i 1 slot kart SD | TAK
82 | Funkcja blokowania możliwości eksportu danych do pamięci USB | TAK
83 | Dedykowany wózek z kuwetą na akcesoria oraz min. 4 kołami o średnicy 100mm, każde z własną, niezależną blokadą | TAK
84 | Dedykowany 10 elektrodowy kabel EKG, odporny na impuls defibrylatora, z wielorazowymi klipsowymi elektrodami kończynowymi i przyssawkowymi elektrodami przedsercowymi | TAK