## PACS
Lp. | Opis parametrów technicznych | Wartość parametru granicznego | Parametr graniczny TAK / NIE | Parametr oceniany - punktacja | Parametry oferowane - wypełnia wykonawca wpisując TAK lub NIE i opis (jeśli wymagany) | Strona w ofercie potwierdzająca oferowany parametr
A | B | C | D | E | F | G
A. | SERWER - 1szt.
1 | Producent, typ, model |  | Tak, podać | Bez oceny
2 | Obudowa: |  | Tak | Bez oceny
do montażu w szafie 19”, wysokość maksymalnie 2U z szynami umożliwiającymi wysunięcie serwera z szafy rack oraz ramieniem porządkującym ułożenie przewodów w szafie rack podczas wysuwania serwera.
3 | Procesor: |  | Tak | Bez oceny
- Procesor w architekturze x86, dedykowany do serwerów, ze sprzętową obsługą wirtualizacji procesora oraz urządzeń wejścia/wyjścia osiągający w testach PassMark – CPU Mark wynik nie gorszy niż 20000 punktów, wynik testu musi być opublikowany na stronie www.cpubenchmark.net
- Ilość zainstalowanych procesorów – 2.
4 | Płyta główna: |  | Tak | Bez oceny
- Dwuprocesorowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera;
- Płyta główna posiadająca możliwość instalacji procesorów min 12-sto rdzeniowych o mocy do min. 165W i taktowaniu CPU do min. 3.6GHz.
- Minimum 6 złącz PCI Express generacji 3 w tym minimum 2 złącza o prędkości x16 i 4 złącza o prędkości x8, wszystkie złącza PCI Express muszą być aktywne;
- Możliwość integracji dedykowanej, wewnętrznej pamięci flash przeznaczonej dla wirtualizatora bez zajmowania klatek dyskowych serwera (niezależne od dysków twardych);
- Zintegrowany układ TPM 1.2
5 | Pamięć RAM |  | Tak | Bez oceny
- Pamięć operacyjna min. 64 GB DDR4 ECC registred.
- Płyta główna z minimum 24 slotami na pamięć umożliwiająca instalację do minimum 3TB. Serwer dostarczony z minimum 16 slotami nieobsadzonymi.
wykreślone
- Serwer z obsługą pamięci typu NVDIMM
6 | Dyski twarde: |  | Tak | Bez oceny
Zatoki dyskowe gotowe do zainstalowania co najmniej 16 dysków typu Hot Swap, SAS / SSD SAS,
Zainstalowane dyski (co najmniej):
- 5 x 960 GB SSD SATA 3 6Gb/s Hotplug dedykowany do zastosowań serwerowych (4 dyski skonfigurowane w RAID 5 + 1 dysk Hot Spare) – przestrzeń na system wirtualizacyjny, maszyny wirtualne oraz bazę danych systemu PACS
- 11x dysk SAS 10k 12Gb/s 2,4TB Hot-Plug – 10 dysków w RAID5 + 1 hot spare – przestrzeń na dane produkcyjne obrazów DICOM (powinna wynosić min. 20 TB).
7 | Kontroler dyskowy I/O: |  | Tak | Bez oceny
- Serwer wyposażony w kontroler sprzętowy z min. 8GB cache, zapewniający obsługę co najmniej 20 napędów dyskowych SAS/SATA/SSD oraz obsługujący poziomy: RAID 0,1,10,5,6.
- Kontroler z mechanizmem podtrzymywania zawartości pamięci cache w razie braku zasilania serwera,
- Kontroler umożliwiający pracę z dyskami w trybach RAID i JBOD jednocześnie.
8 | Interfejsy sieciowe: |  | Tak | Bez oceny
- Minimum 2 wbudowane porty Ethernet 1Gb/s ze wsparciem iSCSI i iSCSI boot i teamingu, RJ-45 z funkcją Wake-On-LAN, wsparciem dla PXE,
- Minimum 2 porty Ethernet obsługujące prędkości 10/40 Gb/s (możliwość konfiguracji pracy z prędkościami 10 i 40Gb/s),
9 | Kontrolery I/O: |  | Tak | Bez oceny
- Zainstalowana karta FC, 2 kanałowa, o minimalnej przepustowości 12Gb/s z 2 kablami FC OM3 2m LC-LC oraz 2 modułami SFP MMF LC (do podłączenia zewnętrznej macierzy dyskowej)
10 | Karta graficzna |  | Tak | Bez oceny
- zintegrowana karta graficzna ze złączem VGA
11 | Porty (co najmniej): |  | Tak | Bez oceny
- 7 x USB, minimum 1 wewnętrzny, 2 dostępne z przodu serwera, 4 z tyłu serwera; Ilość dostępnych złącz USB nie może być osiągnięta poprzez stosowanie zewnętrznych przejściówek, rozgałęziaczy czy dodatkowych kart rozszerzeń zajmujących jakikolwiek slot PCI Express serwera
- 1x RS-232;
12 | Zasilacze: |  | Tak | Bez oceny
- Redundantne zasilacze typu Hot-plug o sprawności minimum 94% (tzw. klasa Platinum).
13 | Chłodzenie: |  | Tak | Bez oceny
- Zestaw wentylatorów redundantnych typu hot-plug.
14 | Napęd: |  | Tak | Bez oceny
- Zainstalowany napęd DVD-ROM lub DVD-RW
15 | Diagnostyka: |  | Tak | Bez oceny
- Panel diagnostyczny dostępny z przodu serwera w postaci diod lub wyświetlacza pozwalający uzyskać informacje o stanie serwera.
16 | Moduł zarządzający: |  | Tak | Bez oceny
Niezależny od systemu operacyjnego, sprzętowy kontroler umożliwiający pełne zarządzanie sprzętowe, posiadający minimalną funkcjonalność (zgodny z IPMI 2.0):
- monitorowanie podzespołów serwera: temperatura, zasilacze, wentylatory, procesory, pamięć RAM, kontrolery macierzowe i dyski(fizyczne i logiczne), karty sieciowe,
- umożliwiający pełne zarządzanie oraz zdalny restart serwera,
- wsparcie dla agentów zarządzających oraz możliwość pracy w trybie bezagentowym – bez agentów zarządzania instalowanych w systemie operacyjnym z generowaniem alertów SNMP;
- dostęp do modułu zarządzającego poprzez dedykowany port RJ45 z tyłu serwera lub przez współdzielony port zintegrowanej karty sieciowej serwera (w przypadku dostępu przez port współdzielony port ten musi być portem dodatkowym, nie może ograniczać liczy portów LAN opisanych w części „Interfejsy sieciowe”;
- Dostęp do modułu poprzez przeglądarkę Web (także SSL)
- zdalna konfiguracji serwera(BIOS) i instalacji systemu operacyjnego
- wbudowany mechanizm logowania zdarzeń serwera i modułu zarządzającego w tym włączanie/wyłączanie serwera, restart, zmiany w konfiguracji, logowanie użytkowników
- przesyłanie alertów poprzez e-mail oraz przekierowanie SNMP (SNMP passthrough)
- obsługa zdalnego serwera logowania (remote syslog)
Możliwość przejęcia konsoli tekstowej
- wirtualna zdalna konsola, tekstowa i graficzna, z dostępem do myszy i klawiatury i możliwością podłączenia wirtualnych napędów CD/DVD i USB i wirtualnych folderów,
- monitorowanie zasilania oraz zużycia energii przez serwer w czasie rzeczywistym z możliwością graficznej prezentacji
- zdalna aktualizacja oprogramowania (firmware), bez konieczności restartu serwera
- możliwość równoczesnej obsługi przez 2 administratorów
- obsługa SSL i SSH
- możliwość autokonfiguracji interfejsu sieciowego modułu zarządzającego (DNS/DHCP)
- Oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne wyprodukowane przez producenta serwera umożliwiające konfigurację kontrolera RAID, instalację systemów operacyjnych, zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w serwerze systemu umożliwiającego monitoring systemu i środowiska (m.in. temperatura, dyski, zasilacze, płyta główna, procesory, pamięć operacyjna itd.).
17 | Wsparcie dla systemów operacyjnych i systemów wirtualizacyjnych, co najmniej: |  | Tak | Bez oceny
- Microsoft Windows Server co najmniej 2019,
- Red Hat Enterprise Linux (RHEL) co najmniej 7.3,
- Debian co najmniej 10,
- SUSE Linux Enterprise Server (SLES) co najmniej 12,
- VMware ESXi co najmniej 6.7
18 | Serwer musi mieć zainstalowany system wirtualizacyjny, na którym będą utworzone maszyny wirtualne z systemami operacyjnymi wymaganymi przez producenta systemu PACS. Ilość maszyn wirtualnych oraz zainstalowane na nich systemy operacyjne muszą być w ilości niezbędnej do funkcjonowania instalacji serwera PACS wraz z integracjami. Wszelkie wymagane licencje na systemy wirtualne, systemy operacyjne, bazy danych i inne niezbędne komponenty muszą być dostarczone w ramach postępowania. Instalacja systemów operacyjnych i oprogramowania zgodnie z zaleceniami producenta PACS-a. |  | Tak | Bez oceny
19 | Serwer musi posiadać pakiet serwisowy oferujący następujące warunki gwarancji. |  | Tak | Bez oceny
- Gwarancja 60 miesięcy na części i robociznę realizowana w miejscu eksploatacji sprzętu
- Gwarantowany przez producenta czas skutecznej naprawy w następnym dniu roboczym od zgłoszenia awarii.
- W przypadku awarii dysku, serwis dostarcza nowy dysk. Dotychczasowy pozostaje u Zamawiającego.
- Pakiet serwisowy winien być składnikiem serwera oraz ma być przypisany do sprzętu na etapie jego produkcji bez konieczności późniejszego aktywowania, rejestrowania lub innych działań ze strony użytkownika
- Dostępność części zapasowych do 5 lat od zakupu serwera.
- Serwer nie będzie posiadał plomb lub innych elementów ograniczających dostęp do wnętrza
- Udzielona gwarancja nie będzie ograniczała w rozbudowie lub rekonfiguracji serwera o ile będą one wykonywane zgodnie z wymogami technicznymi serwera
- Możliwość realizacji gwarancji bezpośrednio przez serwis producenta z pominięciem dostawcy
- Gwarancja może być realizowana na podstawie wskazań oprogramowania serwisowo-diagnostycznego producenta serwera
- Możliwość uzyskania pomocy technicznej producenta w języku polskim
- Bezpłatna dostępność poprawek i aktualizacji BIOS / firmware / sterowników dożywotnio dla oferowanego serwera – jeżeli funkcjonalność ta wymaga dodatkowego serwisu/licencji takowy serwis/licencja musi być uwzględniony w konfiguracji
- Serwis realizowany w języku polskim
- wykreślony
20 | Dokumentacja: |  | Tak | Bez oceny
- Elementy, z których zbudowany jest serwer muszą być produktami producenta tego serwera lub być przez niego certyfikowane (wymagane oświadczenie producenta dołączone do oferty) oraz muszą być objęte gwarancją producenta, potwierdzoną przez oryginalne karty gwarancyjne;
- Serwer musi być fabrycznie nowy i pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego na terenie Unii Europejskiej
- Oferent zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą kartę produktową oferowanego serwera umożliwiającą weryfikację parametrów oferowanego sprzętu;
- Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu serwera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta serwera.
B. | MACIERZ - 1szt.
1 | Producent, typ, model |  | Tak, podać | Bez oceny
(macierz dyskowa rozumiana jako zestaw dysków twardych HDD lub dysków SSD kontrolowanych przez pojedynczą parę kontrolerów macierzowych (bez dodatkowych kontrolerów zewnętrznych, serwerów wirtualizujących, itp). Dostęp do macierzy realizowany jest poprzez redundantną sieć Storage Area Network (SAN) opartą o technologię FibreChannel lub poprzez bezpośrednie podłączenie do serwera z aplikacją PACS.
2 | Obudowa: |  | Tak | Bez oceny
- do montażu w szafie 19”, maksymalnie 2U z szynami umożliwiającymi wysunięcie macierzy z szafy,
- obudowa powinna posiadać widoczne elementy sygnalizacyjne z przodu macierzy do informowania o stanie poprawnej pracy lub awarii,
- Obudowa nie może zawierać elementów typu bateria/akumulator wymagających jakiegokolwiek reżimu obsługowego: wymiana, przełączanie, ładowanie.
3 | Wnęki na dyski: |  | Tak | Bez oceny
- macierz musi posiadać możliwość zainstalowania minimum 24 dysków 2,5 cala SAS,NL-SAS, SSD 6 Gb/s w technologii hot-plug z interfejsem dual-port SAS,
- należy zapewnić możliwość rozbudowy o dodatkowe moduły dla obsługiwanych dysków. Rozbudowa powinna odbywać się wyłącznie poprzez zakup takich modułów bez konieczności zakupu dodatkowych licencji lub specjalnego oprogramowania aktywującego proces rozbudowy (moduły dla rozbudowy muszą być wyposażone w nadmiarowy układ zasilania i chłodzenia oraz muszą mieć obudowę przeznaczoną do montażu w szafie 19” o zajętości nie większej niż 2U).
4 | Oferowana macierz musi wspierać dyski: |  | Tak | Bez oceny
- dyski technologii minimum SAS2.0 (6Gb/s), wspierające operacje hot-plug, o pojemnościach min. 1TB i prędkości obrotowej minimum 10000 obrotów na minutę,
- dyski NL-SAS (NearLine SAS) z interfejsem minimum SAS2.0 (6Gb/s), wspierające operacje hot-plug, o pojemnościach min. 1TB i prędkości obrotowej minimum 7200 obrotów na minutę,
- dyski SSD (SolidStateDrive) wykonane w technologii hot-plug o pojemnościach min. 400GB – macierz musi zapewniać obsługę min. 32 szt. dysków SSD w całym rozwiązaniu,
- interfejsy obsługiwanych dysków muszą być wyposażone w 2 porty minimum SAS2.0 (6Gb/s), pracujące w reżimie full-duplex (jednoczesną transmisję danych przez dwa porty)
- Macierz musi wspierać mieszaną konfigurację dysków SAS, NL-SAS i SSD w obrębie każdego pojedynczego modułu obudowy pozwalającego na instalacje dysków.
- Macierz musi wspierać dla min. jednej z obsługiwanych technologii dyskowych mechanizm automatycznej przedawaryjnej migracji zapisów i składowanych danych na dysk zapasowy,
- Macierz musi wspierać technologię energooszczędne typu Drive Spin Down lub wyłączanie dysków nieaktywnych w trybie ręcznym i automatycznym z wykorzystaniem mechanizmu typu ‘time scheduler’ czyli w zadanym i/lub powtarzalnym oknie czasowym,
- Macierz musi umożliwiać definiowanie i obsługę dysków zapasowych tzw. hot-spare w trybach:
*hot-spare dedykowany dla zabezpieczenia tylko wybranej grupy dyskowej RAID
*hot-spare dla zabezpieczania dowolnej grupy dyskowej RAID
- Macierz musi umożliwiać obsługę co najmniej 96 szt. dysków.
5 | Interfejsy: |  | Tak | Bez oceny
- co najmniej 2 porty iSCSI 1Gb/10Gb/s, dla każdego kontrolera,
- co najmniej 2 porty FibreChannel 8Gb/16Gb/s dla każdego kontrolera do podłączenia bezpośrednio do serwera lub do podłączenia do sieci SAN wraz z modułami SFP MMF LC ,
- dedykowany port 100/1000 Mb do zarządzania,
- Dla obsługi protokołów NFS i CIFS wymagana jest możliwość instalacji w modelu oferowanej macierzy minimum 2 interfejsów Ethernet 10Gb bądź minimum 4 portów Ethernet 1Gb/s dla realizacji dostępu plikowego do danych w macierzy
6 | Typ macierzy : SAN |  | Tak | Bez oceny
- możliwość obsługi dysków - co najmniej 96 szt.
- macierz posiada możliwość replikacji danych do innych macierzy, bez udziału systemów operacyjnych serwerów podłączonych do macierzy
7 | Dyski twarde: |  | Tak | Bez oceny
- Macierz musi posiadać przestrzeń na dane min. 25TB (na kopię bazy danych oraz plików danych obrazowych DICOM)
- Konfiguracja dysków w macierzy musi zapewniać dla każdej grupy dysków dysk zapasowy Hot spare.
Przykładowa konfiguracja dysków dla grupy: 13x dysk SAS 10k 12Gb/s 2,4TB Hot-Plug – 10 dysków w RAID5 + 1 hot spare
8 | Kontrolery RAID: |  | Tak | Bez oceny
- liczba fizycznych kontrolerów – co najmniej 2 redundantnie działające kontrolery typu active-active , każdy wyposażony w co najmniej 8GB pamięci cache z podtrzymaniem zawartości przy braku zasilania macierzy,
- W przypadku awarii zasilania dane niezapisane na dyski, przechowywane w pamięci muszą być zabezpieczone metodą trwałego zapisu na dysk lub równoważny nośnik niewymagający korzystania z podtrzymania jego zasilania – tj. zasilania zewnętrznego lub bateryjnego,
- Kontrolery muszą posiadać możliwość ich wymiany bez konieczności wyłączania zasilania całego urządzenia,
- Macierz powinna pozwalać na wymianę kontrolera RAID bez utraty danych zapisanych na dyskach,
- zawartość pamięci podręcznej obydwu kontrolerów musi być identyczna tzw. cache mirror,
- Każdy z kontrolerów RAID powinien posiadać dedykowany min. 1 interfejs RJ-45 Ethernet obsługujący połączenia z prędkościami : 1000Mb/s, 100Mb/s - dla zdalnej komunikacji z oprogramowaniem zarządzającym i konfiguracyjnym macierzy,
- Kontrolery macierzy muszą być oparte o procesor wykonany w technologii wielordzeniowej z minimum 4 rdzeniami
- Kontrolery muszą pozwalać na uruchomienie funkcjonalności NAS storage tj. obsługę protokołów NFS i CIFS – rozbudowa ta nie może powodować zmiany zajętości całego rozwiązania w szafie przemysłowej standardu 19”
- Uruchomienie obsługi protokołów CIFS i NFS nie może powodować zmniejszenia rozmiaru pamięci podręcznej cache wykorzystywanie przez macierz do obsługi protokołów blokowych – w innym przypadku należy dostarczyć równoważną wielkość przestrzeni dyskowej w technologii SSD zabezpieczonej poziomem RAID1.
- Kontrolery macierzy muszą obsługiwać do minimum 128 grup dyskowych w całym rozwiązaniu
- Macierz musi być wyposażona w nadmiarowe mechanizmy badania integralności składowanych danych.
- obsługiwane poziomy RAID: co najmniej 0,1,5,6,10
9 | Chłodzenie: |  | Tak | Bez oceny
Obudowa musi zawierać układ nadmiarowy dla modułu chłodzenia umożliwiający wymianę uszkodzonego elementu w razie awarii bez konieczności wyłączania macierzy.
10 | Zasilanie: |  | Tak | Bez oceny
2 redundantne zasilacze 230V AC z możliwością wymiany uszkodzonego elementu bez konieczności wyłączania macierzy
11 | Opcje software’owe:
- Macierz musi być wyposażona w system kopii migawkowych (snapshot) z licencją na min 8 kopii migawkowe z możliwością rozszerzenia licencji do min. 512 kopii migawkowych.
- Macierz powinna umożliwiać podłączenie logiczne z serwerami i stacjami poprzez min. 64 ścieżek logicznych FC
- Macierz musi umożliwiać aktualizację oprogramowania wewnętrznego i kontrolerów RAID bez konieczności wyłączania macierzy lub bez konieczności wyłączania ścieżek logicznych FC dla podłączonych stacji/serwerów
- Macierz musi umożliwiać dokonywanie w trybie on-line (tj. bez wyłączania zasilania i bez przerywania przetwarzania danych w macierzy) migracje danych operacji:
*zmiana rozmiaru woluminu LUN,
*migracja LUN na grupę dyskową o innym poziomie zabezpieczenia RAID,
*migracja LUN na grupę dyskową zbudowaną na dyskach o innej technologii np. SAS na NearLine-SAS
*dodawanie nowych dysków do istniejącej grupy dyskowej,
- Macierz musi posiadać wsparcie dla systemów operacyjnych : MS Windows Server, SuSE Linux, RedHat Linux, HP-UNIX
- Macierz musi być dostarczona z licencją na oprogramowanie wspierające technologię typu multipath (obsługa nadmiarowości dla ścieżek transmisji danych pomiędzy macierzą i serwerem) dla połączeń FC i iSCSI.
- Macierz musi obsługiwać woluminy logiczne o pojemności min. 32TB.
12 | Konfiguracja, zarządzanie |  | Tak | Bez oceny
- Oprogramowanie do zarządzania musi być zintegrowane z systemem operacyjnym systemu pamięci masowej bez konieczności dedykowania oddzielnego serwera do obsługi tego oprogramowania.
- Komunikacja z wbudowanym oprogramowaniem zarządzającym macierzą musi być możliwa w trybie graficznym np. poprzez przeglądarkę WWW,
- macierz musi być dostarczona z licencją na oprogramowanie zarządzające kilkoma urządzeniami tego typu z poziomu jednej konsoli zarządzającej
- Wbudowane oprogramowanie macierzy musi obsługiwać połączenia z modułem zarządzania macierzy poprzez szyfrowanie komunikacji protokołami: SSL dla komunikacji poprzez przeglądarkę WWW.
13 | Macierz musi posiadać pakiet serwisowy oferujący następujące warunki gwarancji: |  | Tak | Bez oceny
- Gwarancja 60 miesięcy na części i robociznę realizowana w miejscu eksploatacji sprzętu
- Gwarantowany przez producenta czas skutecznej naprawy w następnym dniu roboczym od zgłoszenia awarii
- W przypadku awarii dysku, serwis dostarcza nowy dysk. Dotychczasowy pozostaje u Zamawiającego.
- Pakiet serwisowy winien być składnikiem serwera oraz ma być przypisany do sprzętu na etapie jego produkcji bez konieczności późniejszego aktywowania, rejestrowania lub innych działań ze strony użytkownika
- Dostępność części zapasowych do 5 lat od zakupu macierzy.
- Macierz nie będzie posiadała plomb lub innych elementów ograniczających dostęp do wnętrza
- Udzielona gwarancja nie będzie ograniczała w rozbudowie lub rekonfiguracji macierzy o ile będą one wykonywane zgodnie z wymogami technicznymi urządzenia
- Możliwość realizacji gwarancji bezpośrednio przez serwis producenta z pominięciem dostawcy
- Gwarancja może być realizowana na podstawie wskazań oprogramowania serwisowo-diagnostycznego producenta macierzy
- Możliwość uzyskania pomocy technicznej producenta w języku polskim
- Serwis realizowany w języku polskim
- wykreślony
C. | STACJA NAGRYWANIA BADAŃ DLA PACJENTÓW (DUPLIKATOR + KOMPUTER) - 1szt.
1 | Producent, nazwa i typ/model duplikatora |  | Tak, podać | Bez oceny
2 | (Duplikator rozumiany jako robot nagrywający automatycznie przygotowujący płyty CD/DVD/Blu-Ray z badaniami z Zakładu Radiologii). |  | Tak | Bez oceny
3 | Liczba nagrywarek CD/DVD/Blu-ray – min. 2 |  | Tak | Bez oceny
4 | Szybkość publikowania (nagrywanie i drukowanie) na godzinę minimum- 30 nośników CD-R i 15 nośników DVD-R, 5 nośników Blu-ray |  | Tak | Bez oceny
5 | Liczba pojemników wyjściowych – minimum 1 |  | Tak | Bez oceny
6 | Pojemność zasobnika (płyty czyste) - minimum 100 płyt |  | Tak | Bez oceny
7 | Zewnętrzny magazynek na minimum 5 gotowych (nagranych, nadrukowanych) płyt |  | Tak | Bez oceny
8 | Zintegrowana drukarka umożliwiająca nadruk na płytach danych pacjenta i danych badania. Drukarka umożliwia druk w kolorze oraz wydruk graficzny. |  | Tak | Bez oceny
9 | Rozdzielczość drukowania do 1440 x 1440, nadruk atramentowy. |  | Tak | Bez oceny
10 | Dołączony do urządzenia dedykowany program do projektowania nadruków na płytach. |  | Tak | Bez oceny
11 | Interfejs Gigabit Ethernet |  | Tak | Bez oceny
12 | Wyświetlacz LED/LCD z przodu urządzenia informujący o statusie |  | Tak | Bez oceny
13 | Obudowa zamknięta, chroniąca przed nadmiernym zakurzeniem pojemników z płytami. |  | Tak | Bez oceny
14 | Komplet materiałów eksploatacyjnych (płyty, tusze itp.) umożliwiające nagranie i zadrukowanie 2000 płyt (1000xCD i 1000xDVD) |  | Tak | Bez oceny
15 | Komputer typu "All in One" z wbudowanym napędem optycznym DVD+/-RW wraz z klawiaturą i myszą bezprzewodową o minimalnych parametrach: |  | Tak | Bez oceny
1) Przekątna ekranu: ≥21"
2) Procesor: INTEL CORE I5
3) Pamięć RAM: 8GB DDR4
4) Dysk: 256GB SSD
5) Syspem operacyjny: Windows 10 Pro lub równoważny
6) Karta sieciowa: 10/100/1000
7) Złącze USB 3.0 x 2
8) Złącze USB 2.0 x 2
9) Złącze HDMI x 1
16 | Pełna integracja oferowanego systemu z dostarczonym i/lub posiadanym przez Zamawiającego systemem HIS/RIS/PACS |  | Tak | Bez oceny
17 | UPS umożliwiający podtrzymanie pracy komputera all-in one oraz robota nagrywającego przez minimum 10 minut |  | Tak | Bez oceny
18 | Gwarancja na duplikator i komputer sterujący: 60 miesięcy |  | Tak | Bez oceny
D. | URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE LASEROWE MONOCHROMATYCZNE Z DUPLEXEM, INTERFEJSEM LAN
1 | Producent, nazwa i typ/model duplikatora |  | Tak, podać | Bez oceny
2 | Urządzenie wielofunkcyjne umożliwiające: drukowanie, skanowanie, kopiowanie. Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, nierekondycjonowane, niepowystawowe. |  | Tak | Bez oceny
3 | Rozdzielczość druku min. 1200dpi x 1200dpi |  | Tak | Bez oceny
4 | Prędkość druku stron formatu A4 min. 20str./min |  | Tak | Bez oceny
5 | Obsługiwane formaty papieru min. A5 i A4 |  | Tak | Bez oceny
6 | Skanowanie do pliku min. w formacie pdf. i jpg |  | Tak | Bez oceny
7 | Rozdzielczość skanowania min. 1200dpi x 1200dpi |  | Tak | Bez oceny
8 | Możliwość skanowania w kolorze |  | Tak | Bez oceny
9 | Kopiowanie z możliwością zmniejszania/zwiększania w zakresie 25%-400% |  | Tak | Bez oceny
10 | Automatyczny podajnik dokumentów |  | Tak | Bez oceny
11 | Druk dwustronny automatyczny |  | Tak | Bez oceny
12 | Kasetowy podajnik papieru na min. 150 arkuszy |  | Tak | Bez oceny
13 | Odbiornik papieru na min. 50 arkuszy |  | Tak | Bez oceny
14 | Złącze Ethernet (LAN) 10/100/1000 |  | Tak | Bez oceny
15 | Złącze USB |  | Tak | Bez oceny
E. | SYSTEM PACS
1 | Nazwa, producent, wersja sytemu |  | Tak, podać | Bez oceny
2 | System dostarczony z kompletem bezterminowych licencji niezbędnych do działania, w tym dla: systemu operacyjnego, systemu bazy danych, archiwizacji-kopii zapasowej oraz innych modułów, w tym również produkcji firm trzecich, niezbędnych do spełnienia niniejszej specyfikacji. |  | Tak, podać | Bez oceny
3 | Dostarczony system zarejestrowany lub zgłoszony jako wyrób medyczny zgodnie z wymaganiami dyrektywy 93/42/EWG i oznakowany znakiem CE (Conformité Européenne). |  | Tak, podać | Bez oceny
4 | Świadectwo zarejestrowania systemu lub zgłoszenia jako produkt medyczny w Rejestrze Wyrobów Medycznych oraz deklaracja zgodności z dyrektywą 93/42/EWG ( przy dostawie ). |  | Tak, podać | Bez oceny
5 | System PACS zgodny ze standardem DICOM 3.0. |  | Tak, podać | Bez oceny
6 | Wszystkie elementy systemu PACS (system dystrybucji obrazów, interfejs administracyjny, interfejs użytkownika, kliniczna przeglądarka obrazów) tego samego producenta. |  | Tak, podać | Bez oceny
7 | Wymagania licencyjne: |  | Tak | Bez oceny
w przypadku licencjonowania opartego o wielkość przestrzeni obrazowej dostarczone rozwiązanie umożliwiało w ramach licencji obsługę min 50 TB przestrzeni dyskowej na dane obrazowe w trybie produkcyjnym (nie dotyczy przestrzeni na kopie zapasowe danych obrazowych)
- ilość składowanych badań rocznie – min 25000 badań,
- podłączone węzły DICOM oraz rodzaje modalności – bez ograniczeń,
- liczba podłączanych stacji diagnostycznych – min. 5,
- reguły autoroutingu – bez ograniczeń,
- jednoczesny dostęp do przeglądarki klinicznej w gabinetach lekarskich – minimum 40,
- liczba kont użytkowników systemu PACS oraz przeglądarki klinicznej – bez ograniczeń.
8 | System posiada polski interfejs użytkownika. |  | Tak | Bez oceny
9 | System posiada polską pomoc kontekstową. |  | Tak | Bez oceny
10 | System w panelu użytkownika oraz panelu administracji musi pozwalać na podgląd pełnych danych o pacjencie i badaniu, zawartych w pliku obrazu DICOM. |  | Tak | Bez oceny
11 | Wykonawca zapewnia wsparcie w czasie trwania gwarancji w zakresie oprogramowania bazodanowego. |  | Tak | Bez oceny
12 | Możliwość wykorzystania następujących silników bazy danych dla systemu PACS: Oracle, SQLServer, PostgreSQL. |  | Tak | Bez oceny
13 | System PACS automatycznie przełącza się na kolejny skonfigurowany system plików archiwum po wykorzystaniu miejsca na aktualnie używanym. |  | Tak | Bez oceny
14 | wykreślony |  | Tak | Bez oceny
15 | System PACS automatycznie przetwarza na standard DICOM i archiwizuje dokumenty dostarczane w formacie pdf. |  | Tak | Bez oceny
16 | System PACS automatycznie przetwarza na standard DICOM i archiwizuje dokumenty pdf dostarczane w komunikacie HL7. |  | Tak | Bez oceny
17 | Możliwość ustawienia, obok głównego AET i portu Serwera, dodatkowych AET i portów, działających jednocześnie z głównym. Zapytania do głównego jak i dodatkowych, skonfigurowanych AET dają takie same wyniki. |  | Tak | Bez oceny
18 | System musi pozwalać na ograniczenie listy badań wyświetlanych w panelu oraz udostępnianych węzłom DICOM podczas operacji FIND, MOVE lub Query/Retrieve ze względu na AET (aparat), z którego badanie zostało przysłane do systemu. |  | Tak | Bez oceny
19 | Możliwość automatycznej kompresji odbieranych badań do formatu DICOM JPEG Lossless lub DICOM JPEG 2000 Lossless (obrazy diagnostyczne skompresowane bezstratnie). System pozwala na konfigurację stosowanej kompresji zależnie od AET aparatu, rodzaju obrazu. |  | Tak | Bez oceny
20 | System PACS musi umożliwiać kompresowanie archiwizowanych obrazów według określonych reguł zgodnie ze schematem: rodzaj badania (SOP UID), rodzaj kompresji, opóźnienie, np.: kompresuj CT po 6 dniach. |  | Tak | Bez oceny
21 | System PACS obsługuje automatyczną dekompresję obrazów podczas wysyłania do węzła DICOM (SCU) (np. stacji diagnostycznej), jeśli stacja nie obsługuje obrazów w formacie, w jakim zostały zarchiwizowane w systemie. |  | Tak | Bez oceny
22 | Możliwość tworzenia raportów na podstawie zapytań SQL do bazy danych systemu PACS. |  | Tak | Bez oceny
Raporty są dostępne dla uprawnionego użytkownika. Przed wygenerowaniem raportu użytkownik ma możliwość wybrania zakresu dat, którego raport ma dotyczyć. Wyniki raportu wyświetlane są w postaci tabelarycznej lub diagramu, z możliwością eksportu do popularnych formatów typu xml lub csv.
23 | Obsługa protokołu DICOM TLS lub HTTPS w komunikacji z węzłami DICOM lub przeglądarką kliniczną. |  | Tak | Bez oceny
24 | Możliwość integracji systemu kont użytkowników PACS z kontrolerem LDAP (minimum - Microsoft Active Directory). Zmiana hasła w kontrolerze LDAP zmienia hasło w systemie kont użytkowników, wygaśnięcie hasła w kontrolerze LDAP powoduje wygaśnięcie hasła w systemie PACS. |  | Tak | Bez oceny
25 | Obsługa protokołów DICOM C-Move, C-Find, C-Store SCU i SCP, DICOM Storage Commitment, DICOM Modality Worklist |  | Tak | Bez oceny
26 | System PACS musi obsługiwać MPPS (Modality Performed Procedure Step) w zakresie informacji zwrotnej o statusie wykonanych zleceń. Aktualny stan zlecenia musi przedstawić co najmniej następujące informacje (wg standardu DICOM): |  | Tak | Bez oceny
- wystawione zlecenie badania,
- badanie zaplanowane,
- w trakcie realizacji,
- przerwano wykonywanie badania,
- badanie wykonane.
27 | System zarządzania uprawnieniami do badań. Każdy klient systemu (zalogowany użytkownik lub węzeł DICOM) w wyniku zapytania otrzymuje tylko taką listę badań do jakiej ma uprawnienia. Uprawnienia do badania ustawiane są automatycznie na podstawie przychodzących danych (HL7 lub DICOM) lub ręcznie w panelu PACS przez uprawnionego użytkownika w panelu administracyjnym. |  | Tak | Bez oceny
28 | System PACS posiada funkcję autoroutingu badań, pozwalającą na automatyczne przesłanie badania na stację docelową, możliwe jest określenie godzin, w których autorouting zostanie wykonany oraz określenie priorytetu, z jakim ma być wykonywane zadanie, możliwość konfiguracji reguł autorutingu z wykorzystaniem danych z dowolnych tagów DICOM archiwizowanych obrazów. |  | Tak | Bez oceny
29 | System umożliwia wyszukiwanie po numerze PESEL również badań wprowadzanych w trybie awaryjnym (bez danych worklisty). |  | Tak | Bez oceny
30 | Wyszukiwanie danych pacjenta przez stacje diagnostyczne (węzły) DICOM jako SCU musi uwzględniać obsługę polskich znaków diakrytycznych. Wpisanie nazwiska z polskimi znakami diakrytycznymi powoduje wyszukanie pacjentów zarówno z polskimi znakami diakrytycznymi jak i ich łacińskimi odpowiednikami i odwrotnie. |  | Tak | Bez oceny
31 | Generowana przez system PACS worklista dla urządzeń diagnostycznych udostępnia polskie litery diakrytyczne. Możliwość usuwania polskich znaków diakrytycznych dla wybranych aparatów. |  | Tak | Bez oceny
32 | System PACS w odpowiedzi na zapytania DICOM udostępnia polskie litery diakrytyczne. Możliwość usuwania polskich znaków diakrytycznych dla wybranych węzłów. |  | Tak | Bez oceny
33 | Zapis zdarzeń w systemie: |  | Tak | Bez oceny
- data i czas zdarzenia,
- rodzaj zdarzenia (logowanie użytkownika, zapytanie, edycja danych, export),
- użytkownik, IP komputera,
- identyfikacja węzła DICOM i IP komputera w przypadku zapytań i eksportów,
- identyfikator badania/pacjenta (ID pacjenta, imię i nazwisko), na którym była wykonywana operacja.
34 | Interfejs przeglądu zdarzeń pozwala wyszukać powiązane zdarzenia po: |  | Tak | Bez oceny
- data i czas zdarzenia,
- rodzaj zdarzenia,
- użytkownik,
- identyfikator węzła DICOM,
- identyfikator badania/pacjenta ( ID pacjenta, imię i nazwisko ), na którym była wykonywana operacja,
- IP komputera.
35 | Dostarczony system obsługuje (archiwizuje i dystrybuuje) następujące rodzaje (klasy) obiektów DICOM: |  | Tak | Bez oceny
Computed Radiography Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1
Digital X-Ray Image Storage – For Presentation 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.1
Digital X-Ray Image Storage – For Processing 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.1.1
Digital Intra-oral X-Ray Image Storage – For Presentation 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.3
Digital Intra-oral X-Ray Image Storage – For Processing 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.3.1
CT Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.2
Ultrasound Multi-frame Image Storage (Retired) 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.3
Ultrasound Multi-frame Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.3.1
MR Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.4
MR Spectroscopy Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.4.2
Ultrasound Image Storage (Retired) 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.6
Ultrasound Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.6.1
Secondary Capture Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.7
Standalone VOI LUT Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.11
Grayscale Softcopy Presentation State Storage SOP Class 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.11.1
Color Softcopy Presentation State Storage SOP Class 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.11.2
X-Ray Angiographic Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.12.1
Enhanced XA Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.12.1.1
X-Ray Radiofluoroscopic Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.12.2
Enhanced XRF Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.12.2.1
X-Ray Angiographic Bi-plane Image Storage (Retired) 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.12.3
Multi-frame Grayscale Bit SC Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.7.1
Multi-frame Grayscale Byte SC Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.7.2
Multi-frame Grayscale Word SC Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.7.3
Multi-frame True Color SC Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.7.4
Raw Data Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.66
X-Ray Radiation Dose SR Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.67
Siemens Private CSA Non-image Storage5 1.3.12.2.1107.5.9.1
Digital Mammography X-Ray Image Storage – For Presentation 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.2
Digital Mammography X-Ray Image Storage – For Processing 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.2.1
Nuclear Medicine Image Storage (Retired) 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.5
Standalone Overlay Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.8,
Standalone Curve Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.9
12 -lead ECG Waveform Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.9.1.1,
General ECG Waveform Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.9.1.2,
Ambulatory ECG Waveform Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.9.1.3
Hemodynamic Waveform Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.9.2.1,
Cardiac Electrophysiology Waveform Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.9.3.1,
Basic Voice Audio Waveform Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.9.4.1
Standalone Modality LUT Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.10,
Nuclear Medicine Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.20,
Spatial Registration Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.66.1
Spatial Fiducials Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.66.2,
VL Image Storage (Retired) 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1
VL Endoscopic Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.1,
Video Endoscopic Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.1.1,
VL Microscopic Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.2
VL Multi-frame Image Storage (Retired) 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.2,
VL Slide-Coordinates Microscopic Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.3,
VL Photographic Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.4
Video Photographic Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.4.1,
Ophthalmic Photography 8 Bit Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.5.1,
Ophthalmic Photography 16 Bit Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.5.2,
Stereo-metric Relationship Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.5.3
Video Microscopic Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.2.1,
Structured Report Text Storage (Retired) 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.1,
Structured Report Audio Storage (Retired) 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.2
Structured Report Detail Storage (Retired) 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.3,
Structured Report Comprehensive Storage (Retired) 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.4,
Basic Text SR 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.11
Enhanced SR 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.22,
Comprehensive SR 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.33
Mammography CAD SR 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.50,
Key Object Selection Document Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.59,
Chest CAD SR Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.65
Encapsulated PDF Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.104.1,
Positron Emission Tomography Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.128,
Standalone PET Curve Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.129
RT Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.481.1,
RT Dose Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.481.2
RT Structure Set Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.481.3,
RT Beams Treatment Record Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.481.4,
RT Plan Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.481.5,
RT Brachy Treatment Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.481.6,
RT Treatment Summary Record Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.481.7,
EnhancedCTImageStorage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.2.1
EnhancedMRImageStorage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.4.1
EnhancedMRColorImageStorage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.4.3
EnhancedUSVolumeStorage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.6.2
XRay3DAngiographicImageStorage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.12.1
XRay3DCraniofacialImageStorage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.13.1.2
BreastTomosynthesisImageStorage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.13.1.3
OphthalmicTomographyImageStorage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.5.4
EnhancedPETImageStorage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.130
PseudoColorSoftcopyPresentationStateStorage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.11.3
BlendingSoftcopyPresentationStateStorage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.11.4
XAXRFGrayscaleSoftcopyPresentationStateStorage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.11.5
DeformableSpatialRegistrationStorage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.66.3
SegmentationStorage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.66.4
RealWorldValueMappingStorage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.67
EncapsulatedCDAStorage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.104.2
RTIonPlanStorage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.481.8
RTIonBeamsTreatmentRecordStorage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.481.9
AgfaAttributePresentationState 1.2.124.113532.3500.7
ArterialPulseWaveformStorage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.9.5.1
RespiratoryWaveformStorage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.9.6.1
GeneralAudioWaveform 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.9.4.2
ProcedureLogStorage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.40
ColonCADSR 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.69
36 | Instalacja systemu PACS ma wykonywać automatyczną kopie zapasową zgromadzonych danych zgodnie z harmonogramem co najmniej raz dziennie. Dane zgromadzone w bazie danych należy wykonywać min. raz dziennie, dane obiektów/plików DICOM należy wykonywać również minimum 1 dziennie lub na bieżąco. Kopie wykonywane raz dziennie muszą odbywać się w godzinach nocnych. Procedura archiwizacji i weryfikacji nie może powodować zatrzymania systemu PACS ani obniżać znacząco wydajności systemu |  | Tak | Bez oceny
37 | Wykonawca musi dokonać importu wszystkich badań diagnostyki obrazowej przechowywanych w dotychczas eksploatowanym systemie PACS (Philips IntelliSpace PACS DCX). |  | Tak | Bez oceny
F. | INTERFEJS ADMINISTRACYJNY PACS
1 | GUI dostępny przez protokół HTTP i HTTPS w przeglądarce internetowej, co najmniej:, Mozilla, Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge w najnowszej oficjalnej wersji, działający natywnie (bez konieczności instalowania żadnych dodatków). |  | Tak | Bez oceny
2 | Interfejs w języku polskim z obsługą polskich znaków diakrytycznych z polską pomocą kontekstową. |  | Tak | Bez oceny
3 | Wyszukiwanie obiektów w/g: |  | Tak | Bez oceny
- data badania,
- imię i nazwisko pacjenta,
- PESEL pacjenta,
- data urodzenia pacjenta,
- rodzaj badania (modalność),
- nazwa aparatu (AE Title), na którym wykonano badanie,
- identyfikatory systemowe badania i pacjenta,
- jednostka zlecająca badanie,
- lekarz kierujący,
4 | Interfejs administratora pozwala dodawać i konfigurować węzły DICOM. |  | Tak | Bez oceny
5 | Interfejs administratora pozwala dodawać i konfigurować uprawnienia użytkowników systemu. |  | Tak | Bez oceny
6 | Administracja systemem uprawnień użytkowników: |  | Tak | Bez oceny
- dodawanie/edycja użytkowników,
- dodawania/edycja źródeł DICOM,
- kasowanie/przywracanie badań z systemu,
- edycja/przenoszenie obiektów (pacjentów, badań, serii, obrazów),
- łączenie badania z pozycją worklisty,
- dostęp do przeglądarki klinicznej,
- dostęp do eksportu badania do innych miejsc docelowych DICOM,
- dostęp do nadawania uprawnień do badania,
- tworzenie karty pacjenta,
- dostęp do usuwania badań/pacjentów,
- dostęp do raportów.
7 | Panel administratora przedstawiający ustrukturyzowaną informację na temat funkcjonowania systemu, min.: |  | Tak | Bez oceny
- maksymalne i średnie obciążenie CPU
- maksymalne i średnie obciążenie pamięci RAM
- informacje dotyczące licencji
- statystyki kolejkowania (min. badań zapisywanych w PACS, badań wysyłanych z PACS)
- alarmy i wiadomości
- ilość badań
- prognoza ilości badań w danym roku
- lista aktywnych użytkowników
8 | #NAME? |  | Tak | Bez oceny
9 | Funkcjonalność przydzielenia użytkownika systemu do określonej roli, na przykład lekarza radiologa, lekarza klinicysty, itp. |  | Tak | Bez oceny
10 | Funkcjonalność blokowania dostępu użytkownika do stacji diagnostycznej i systemu dystrybucji obrazów po skonfigurowanej liczbie nieudanych prób zalogowania się. |  | Tak | Bez oceny
11 | Funkcjonalność ustawienia czasu automatycznego wylogowania użytkownika z modułu dystrybucji obrazów i stacji diagnostycznej w przypadku braku aktywności oraz czasu ważności hasła konta użytkownika |  | Tak | Bez oceny
12 | Możliwość przypisania użytkownika systemu PACS do określonej roli. Możliwość przydzielenia odpowiednich uprawnień dla określonego typu roli użytkownika. |  | Tak | Bez oceny
Rodzaje uprawnień:
- wyświetlanie badań,
- modyfikowanie danych pacjenta i procedury,
- usuwanie danych z systemu,
- dodawanie i usuwanie załączników do procedur,
- zmiana statusu badania w systemie PACS,
- import badań,
- eksport badań,
- zmiana ustawień systemu,
- zarządzanie grupami użytkowników i zarządzanie użytkownikami,
- tworzenie i edycja notatek do procedur.
13 | Funkcjonalność dziedziczenia uprawnień – uprawnienia nadane danemu oddziałowi lub grupie przenoszą się na przynależące do niego role, następnie zarówno uprawnienia oddziału lub grupy oraz roli przenoszą się na konto użytkownika |  | Tak | Bez oceny
14 | Możliwość ustawienia polityki hasła: zdefiniowanie czasu po którym należy zmienić hasło (system wymusza zmianę), ile razy zmienione hasło nie może się powtórzyć, minimalna długość hasła. |  | Tak | Bez oceny
15 | Konsultacje z użyciem systemu dystrybucji obrazów – dostęp do badań spoza szpitala dla uprawnionych użytkowników. |  | Tak | Bez oceny
16 | Panel administracyjny ma możliwość edycji danych pacjenta: imię i nazwisko, PESEL, ID pacjenta, data urodzenia, płeć. Zmiany są automatycznie uwidocznione w badaniach znajdujących się w systemie PACS i systemie dystrybucji obrazów. |  | Tak | Bez oceny
17 | Panel administracyjny ma możliwość edycji danych badania: data i godzina badania, kod badania, opis badania. Zmiany są automatycznie uwidocznione w badaniach znajdujących się w systemie PACS i systemie dystrybucji obrazów. |  | Tak | Bez oceny
18 | Panel administracyjny ma możliwość edycji danych serii: data i godzina wykonania serii, modalność, opis serii. Zmiany są automatycznie uwidocznione w badaniach znajdujących się w systemie PACS i systemie dystrybucji obrazów. |  | Tak | Bez oceny
19 | Panel administracyjny ma możliwość edycji danych pozycji worklisty: data i godzina planowana badania, modalność, AET stacji wykonującej, opis planowanej procedury, kod badania, status (np. zakończone/ zaplanowane). |  | Tak | Bez oceny
20 | Panel administracyjny ma możliwość przenoszenia niewłaściwie przypisanych obiektów DICOM do innych obiektów istniejących w systemie. Obiekt znajdujący się niżej w hierarchii można dodać do obiektu będącego wyżej w hierarchii. |  | Tak | Bez oceny
Hierarchia obiektów w kolejności: pacjent, badanie, seria, obraz.
Scenariusz:
- przeniesienie obrazu do istniejącej serii badania,
- przeniesienie obrazu do istniejącego badania, tworzona jest nowa seria zawierająca przenoszony obraz,
- przeniesienie obrazu do istniejącego pacjenta, tworzone są: badanie i seria zawierające przenoszony obraz,
- przeniesienie serii do istniejącego badania,
- przeniesienie serii do istniejącego pacjenta, tworzone jest nowe badanie zawierające przenoszoną serię,
- przeniesienie badania do istniejącego pacjenta.
Zmiany są automatycznie uwidocznione w badaniach znajdujących się w systemie PACS i systemie dystrybucji obrazów.
21 | Możliwość ręcznego dodania karty pacjenta. |  | Tak | Bez oceny
22 | Podgląd pełnych danych o pacjencie i badaniu zawartych w pliku obrazu DICOM. |  | Tak | Bez oceny
23 | Wysyłanie/eksport badań do wszystkich zdefiniowanych w systemie węzłów DICOM. |  | Tak | Bez oceny
24 | Funkcja przeglądu historii wyeksportowanych badań/serii z opisem statusu ( minimum: wysłane, oczekujące, błędne/niekompletne) oraz możliwością ponowienia eksportu. |  | Tak | Bez oceny
25 | Kontrola dostępności zdefiniowanych węzłów DICOM: ping, dicom echo. |  | Tak | Bez oceny
26 | Podgląd ilości wolnego miejsca na poszczególnych, zdefiniowanych systemach plików archiwum. |  | Tak | Bez oceny
G. | INTERFEJS UŻYTKOWNIKA PACS
1 | Graficzny interfejs użytkownika (GUI) dostępny przez protokół HTTP i HTTPS w przeglądarce internetowej, co najmniej: Mozilla, Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge. |  | Tak | Bez oceny
2 | Interfejs w języku polskim z obsługą polskich znaków diakrytycznych, z polską pomocą kontekstową. |  | Tak | Bez oceny
3 | Wyszukiwanie badań/pacjentów w/g: |  | Tak | Bez oceny
- data badania (dowolny zakres dat, dziś, ostatnie 3 dni, ostatnie 7 dni),
- imię i nazwisko pacjenta,
- PESEL pacjenta,
- data urodzenia pacjenta,
- rodzaj badania (modalność),
- nazwa aparatu (AETitle), na którym wykonano badanie,
- identyfikatory systemowe badania i pacjenta,
- jednostka zlecająca badanie,
4 | Wyszukiwanie w języku polskim z użyciem polskich znaków diaktrycznych. |  | Tak | Bez oceny
5 | Sortowanie wyników wyszukiwania rosnąco lub malejąco według wybranej kolumny. |  | Tak | Bez oceny
6 | W liście wynikowej dostępne dane badań i pacjentów, minimum: |  | Tak | Bez oceny
- imię i nazwisko pacjenta, PESEL, data urodzenia, płeć, identyfikator systemowy pacjenta (PID),
- nazwa badania, data i godzina badania, rodzaj-modalność badania,
- ilość serii i obrazów w badaniu, status badania, kod badania, Study Instance IUD,
- nazwa jednostki zlecającej,
- status badania w HIS.
7 | Użytkownik ma możliwość wysłania badania do nagrania na płytę dla pacjenta, na domyślnym duplikatorze, przy użyciu dedykowanego przycisku. |  | Tak | Bez oceny
8 | Uprawniony użytkownik ma możliwość wysłania badania do innego węzła DICOM takiego jak stacja radiologa lub aparat diagnostyczny. Urządzenia DICOM dostępne dla użytkownika przydziela administrator. Możliwość wyświetlenia historii wraz z informacją o poprawnej lub zakończonej błędem wysyłce obrazów. W przypadku błędu możliwość przywrócenia zadania z listy historii. |  | Tak | Bez oceny
9 | Możliwość wyświetlenia opisu badania poprzez kliknięcie na danym rekordzie listy badań. |  | Tak | Bez oceny
10 | Uprawniony użytkownik może importować do systemu PACS badania z płyt lub nośników USB dostarczonych przez pacjenta. Badania te są udostępniane w systemie do przeglądu jako poprzednie badania pacjenta. |  | Tak | Bez oceny
11 | Uprawniony użytkownik może importować do systemu PACS dokumenty w formacie PDF oraz JPG z płyt lub nośników USB dostarczonych przez pacjenta. Badania te są udostępniane w systemie do przeglądu jako poprzednie badania pacjenta. |  | Tak | Bez oceny
12 | Obsługa skanowania dokumentów np. skierowań, bezpośrednio z dowolnego skanera poprzez standardowy sterownik "TWAIN". Dostęp do zeskanowanych dokumentów przez przeglądarkę systemu dystrybucji obrazów. |  | Tak | Bez oceny
13 | Funkcja umożliwiająca otwarcie przeglądarki i automatyczne załadowanie obrazów badań z płyty CD umieszczonej w lokalnym napędzie (jedno kliknięcie z poziomu panela). |  | Tak | Bez oceny
14 | Funkcja wysłania polecenia nagrania zaznaczonych na liście badań na wskazanym robocie. |  | Tak | Bez oceny
15 | Możliwość wprowadzenia uwag technika oraz radiologa do badania. |  | Tak | Bez oceny
H. | PRZEGLĄDARKA KLINICZNA DICOM
1 | Przeglądarka kliniczna jako aplikacja typu klient–serwer lub działająca w oparciu o przeglądarkę internetową min. Mozilla, Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge. |  | Tak | Bez oceny
2 | Praca bez zapisywania na dysku lokalnym klienta danych wrażliwych. |  | Tak | Bez oceny
3 | Przeglądarka kliniczna uruchamiana poprzez link dostępny w systemie HIS zamawiającego w kontekście badania, pacjenta. |  | Tak | Bez oceny
4 | Funkcjonalności-narzędzia przeglądarki klinicznej dostępne dla wszystkich zalogowanych użytkowników, bez limitu ilości jednoczesnych dostępów. |  | Tak | Bez oceny
5 | Przeglądarka kliniczna wyświetla listę innych dostępnych w systemie badań pacjenta. |  | Tak | Bez oceny
6 | Przeglądarka kliniczna umożliwia wyświetlenie badań DICOM zapisanych na płycie CD/DVD, dysku lokalnym lub nośniku zewnętrznym bez potrzeby importu do lokalnego systemu PACS. |  | Tak | Bez oceny
7 | Przeglądarka kliniczna dla badań DICOM zapisanych na płycie CD/DVD, dysku lokalnym lub nośniku zewnętrznym, umożliwia ich import na serwer PACS. |  | Tak | Bez oceny
8 | Przeglądarka kliniczna umożliwia wysłanie zapytania i pobranie badania również z innych niż serwer PACS węzłów DICOM. |  | Tak | Bez oceny
9 | Przeglądarka umożliwia otwarcie i porównanie różnych badań tego samego pacjenta. |  | Tak | Bez oceny
10 | Przeglądarka kliniczna umożliwia otwarcie i porównanie wielu badań tego samego pacjenta, o różnych modalnościach (DR, CT, MR itd.). |  | Tak | Bez oceny
11 | Przeglądarka kliniczna umożliwia otwarcie i porównanie badań różnych pacjentów. |  | Tak | Bez oceny
12 | Informacja na miniaturze pozwalająca ustalić, który obiekt jest aktualnie wyświetlany. |  | Tak | Bez oceny
13 | Przeglądarka kliniczna umożliwia wyświetlenie obrazów DICOM na pełnym ekranie, bez pomniejszania obszaru roboczego przez paski - zasobniki z narzędziami. |  | Tak | Bez oceny
14 | Wyświetlanie w narożniku obrazu informacji takich jak: nazwisko i imię pacjenta, PESEL, data badania, nazwa badania, z możliwością wyłączenia wyświetlenia. |  | Tak | Bez oceny
15 | Przeglądarka kliniczna umożliwia wyświetlenie obrazów w powiększeniu dopasowanym do okna oraz 1:1 (w pixelach). |  | Tak | Bez oceny
16 | Przeglądarka kliniczna umożliwia płynną regulację powiększenia, jasności i kontrastu. |  | Tak | Bez oceny
17 | Przeglądarka kliniczna umożliwia obrót obrazu o dowolny kąt. |  | Tak | Bez oceny
18 | Przeglądarka kliniczna umożliwia wykonanie lustrzanego odbicia oraz negatywu/pozytywu wyświetlanego obrazu. |  | Tak | Bez oceny
19 | Przeglądarka kliniczna pozwala wyświetlić jednocześnie co najmniej 1, 2, 3, 4 serie/obrazy badania. |  | Tak | Bez oceny
20 | Przeglądarka w przypadku otwarcia badania z wieloma seriami, automatycznie dzieli obszar wyświetlania. Sposób podziału konfigurowany. |  | Tak | Bez oceny
21 | Możliwość wymuszenia jednym kliknięciem otwarcia wszystkich serii jednocześnie z automatycznie dopasowanym podziałem (ograniczone do maksymalnego podziału 4x4). |  | Tak | Bez oceny
22 | Możliwość wyświetlenia wybranych, zaznaczonych kilku serii z automatycznie dostosowanym podziałem obszaru wyświetlenia. |  | Tak | Bez oceny
23 | Przeglądarka kliniczna posiada narzędzie "lupa" o regulowanym powiększeniu, co najmniej: 1x, 2x, 3x, 4x. |  | Tak | Bez oceny
24 | Przeglądarka kliniczna pozwala zastosować szablony VOI LUT na wyświetlanym obrazie. |  | Tak | Bez oceny
25 | Przeglądarka kliniczna pozwala przywrócić wyjściowe ustawienia (obrót, powiększenie, jasność, kontrast) wyświetlanego obrazu jednym przyciskiem. |  | Tak | Bez oceny
26 | Przeglądarka kliniczna posiada funkcję wyświetlania topogramu dla badań TK i MR oraz linii referencyjnych na innych płaszczyznach podczas przewijania obrazów z wybranej serii badania. |  | Tak | Bez oceny
27 | Przeglądarka kliniczna posiada funkcję rekonstrukcji wielopłaszczyznowej MPR. |  | Tak | Bez oceny
28 | Volume Rendering - rekonstrukcja objętościowa, umożliwiająca uzyskanie trójwymiarowych obrazów, pozwalające na odwzorowanie stosunków anatomicznych - bez limitu użytkowników lub zgodna z ilością stacji diagnostycznych |  | Tak | Bez oceny
29 | Volume Rendering - rekonstrukcja objętościowa ze standardowymi filtrami: kości, serca, mięśni, skóry i płuc - bez limitu użytkowników lub zgodna z ilością stacji diagnostycznych |  | Tak | Bez oceny
30 | DSA (Digital Subtraction Angiography) - bez limitu użytkowników lub zgodna z ilością stacji diagnostycznych |  | Tak | Bez oceny
31 | Reformatowanie krzywoliniowe CPR |  | Tak | Bez oceny
32 | Przeglądarka kliniczna posiada funkcję projekcji minimalnych, maksymalnych i uśrednionych natężeń MIP. |  | Tak | Bez oceny
33 | Przeglądarka kliniczna pozwala sortować obrazy w serii wg: nr instancji, kierunku anatomicznego, czasu akwizycji, pozycji w serii. |  | Tak | Bez oceny
34 | Po otwarciu obrazów dla badań TK i MR oprogramowanie przeglądarki klinicznej automatycznie synchronizuje serie w badaniu. |  | Tak | Bez oceny
Dla zsynchronizowanych serii oprogramowanie pokazuje linie odniesienia na innych płaszczyznach.
35 | Przeglądarka kliniczna posiada narzędzie aktywnej lokalizacji – wybrany przez użytkownika pkt na obrazie, należący do jednej płaszczyzny rzutu (np. sagittal) automatycznie pojawia się na odpowiadającym obrazie w innej płaszczyźnie (np. coronal i axial). |  | Tak | Bez oceny
36 | Przeglądarka kliniczna posiada funkcję wyświetlania dla wskazanego piksela wartości gęstości optycznej dla badań DR oraz jednostek Hounsfielda dla badań TK. |  | Tak | Bez oceny
37 | Przeglądarka kliniczna udostępnia funkcję przeglądania animacji (dla badań typu CT, MR, XA i innych multiframe) , z możliwością regulacji prędkości animacji i ustawienia biegu animacji w pętli. |  | Tak | Bez oceny
wykreślony
38 | Przeglądarka kliniczna posiada następujące narzędzia pomiarowe: |  | Tak | Bez oceny
- pomiar liniowy, w tym linia wielokrotnie łamana,
- obszar prostokątny, obszar eliptyczny, obszar o dowolnym kształcie,
- odległość punktu od prostej, odległość prostych równoległych,
- pomiar kąta, pomiar kąta metodą Cobba, pomiar kąta przechodzącego przez środki czterech odcinków.
39 | Wszystkie elementy dodawane narzędziami do pomiarów mogą zostać zapisane na serwerze. |  | Tak | Bez oceny
40 | Wszystkie elementy dodawane narzędziami do pomiarów zapisane na serwerze można wyświetlić wraz z badaniem na innym stanowisku |  | Tak | Bez oceny
41 | Dla pomiarów takich jak obszar prostokątny, eliptyczny lub dowolny przeglądarka kliniczna wyświetla: pole powierzchni, min, max, średnią wartość piksela i obwód, SNR. |  | Tak | Bez oceny
42 | Narzędzie rysowania umożliwiające nanoszenie na obraz elementów graficznych ( linie, prostokąty, elipsy) oraz możliwością nanoszenia adnotacji tekstowych. |  | Tak | Bez oceny
43 | Wszystkie elementy dodawane narzędziami rysowania mogą zostać zapisane na serwerze. |  | Tak | Bez oceny
Wszystkie elementy dodawane narzędziami rysowania zapisane na serwerze można wyświetlić wraz z badaniem na innym stanowisku z zachowaniem formatowania.
44 | Po otwarciu obrazów badania, przeglądarka kliniczna wyświetla najnowszą wersję zatwierdzonego opisu. |  | Tak | Bez oceny
45 | Przeglądarka umożliwia wydrukowanie zatwierdzonego opisu. |  | Tak | Bez oceny
46 | Przeglądarka kliniczna umożliwia wydruk obrazów DICOM na drukarce systemowej wraz z adnotacjami i pomiarami lub bez. |  | Tak | Bez oceny
47 | Przeglądarka kliniczna umożliwia eksport obrazów badania na dysk lokalny w formacie: DICOM, PNG, JPEG, TIFF. |  | Tak | Bez oceny
48 | Przeglądarka kliniczna umożliwia nagranie na lokalnym napędzie obrazów DICOM badania na płytę CD/DVD wraz z załączoną przeglądarką uruchamianą automatycznie na dowolnym komputerze. |  | Tak | Bez oceny
49 | Przeglądarka kliniczna umożliwia eksport obrazów w formatach min. JPEG i AVI |  | Tak | Bez oceny
50 | Możliwość anonimizacji danych pacjenta i badania. |  | Tak | Bez oceny
51 | Przeglądarka umożliwia wyświetlenie opisu badania zatwierdzonego przez radiologia w module opisowym, z możliwością wydruku wyświetlanego opisu. |  | Tak | Bez oceny
52 | Przeglądarka kliniczna pozwala wyświetlić wszystkie atrybuty DICOM. |  | Tak | Bez oceny
53 | wykreślony |  | Tak | Bez oceny
54 | Przeglądarka kliniczna pozwala użytkownikowi wybrać, jakie informacje będą wyświetlane w nakładce na obrazie w polu roboczym. |  | Tak | Bez oceny
55 | Interfejs przeglądarki klinicznej w języku polskim. |  | Tak | Bez oceny
56 | Dodatkowe języki interfejsu przeglądarki klinicznej – język angielski. |  | Tak | Bez oceny
I. | INTEGRACJA SYSTEMU PACS Z SYSTEMEM HIS I RIS (HL7)
1 | Dostawca systemu PACS musi dokonać integracji tego systemu z systemem HIS/RIS Zamawiającego (system Eskulap, opieka serwisowa firma Konsultant IT Sp. z o.o.) w zakresie DICOM Modality Worklist dla urządzeń diagnostycznych Zamawiającego. |  | Tak | Bez oceny
Lista aparatów do integracji w zakresie DICOM Modality Worklist:
- Mammograf (Dostawca: Timko - Hologic)
- Aparat RTG stacjonarny (Dostawca: Agfa)
- Aparat RTG przenośny - retrofit (Dostawca: Agfa)
- Aparat TK (Dostarczony w ramach tego postępowania)
Dostarczony system PACS musi także udostępniać dane węzłom DICOM takim jak:
- stacja diagnostyczna RTG
- stacja diagnostyczna TK
- oprogramowanie do ewidencji dawki promieniowania (Radidose firmy Pixel)
- stacja nagrywania badań dla pacjentów (dostarczona w ramach tego postępowania)
2 | System PACS musi komunikować się z systemem HIS za pomocą protokołu HL7 w wersji 2.x, bezpośrednio (np. bez pośrednictwa systemu RIS). |  | Tak | Bez oceny
3 | System PACS musi generować DICOM Modality Worklist dla urządzeń diagnostycznych na podstawie danych odebranych od systemu HIS w komunikacie HL7. |  | Tak | Bez oceny
4 | Generowana worklista musi mieć możliwość filtrowania wyników osobno dla każdego aparatu zgodnie z danymi przesłanymi w HL7 ze zleceniem. |  | Tak | Bez oceny
Scenariusz przesyłania zleceń na aparaty:
- Skierowanie na badania RTG – przekazane zlecenia na aparaty RTG,
- Skierowanie na badanie TK – przekazanie zlecenia na aparat TK,
- Skierowanie na badanie mammograficzne – zlecenie przekazane na Mammograf.
5 | System PACS musi automatycznie poprawiać/synchronizować dane, w generowanej przez siebie DICOM Modality Worklist na podstawie danych HL7 odebranych od systemu HIS. |  | Tak | Bez oceny
6 | Automatyczna zmiana statusu zleconego badania, w generowanej przez system PACS DICOM Modality Worklist, dla urządzeń diagnostycznych w następujących przypadkach: |  | Tak | Bez oceny
- automatyczna zmiana statusu badania na zakończone po odebraniu wiadomości DICOM MPPS od urządzenia diagnostycznego,
- automatyczna zmiana statusu badania na zakończone po odebraniu obrazów DICOM przez system PACS od urządzenia diagnostycznego,
- ręczne połączenie odebranego badania z pozycją na liście badań DICOM Modality Worklist przez uprawnionego użytkownika (w przypadku, gdy badanie zostało najpierw wykonane, a następnie zarejestrowane w systemie HIS).
7 | System PACS musi automatycznie usuwać pozycję DICOM Modality Worklist po wycofaniu (anulowaniu) zlecenia w systemie HIS na podstawie otrzymanego z systemu HIS komunikatu HL7. |  | Tak | Bez oceny
8 | Obsługa komunikacji zwrotnej HL7 do HIS po zakończeniu badania. System PACS przesyła link do przeglądarki WEB. |  | Tak | Bez oceny
9 | System PACS musi odbierać od systemu HIS komunikaty HL7 z wynikami (opisami) badań. Odebrane opisy muszą być dołączane do badania w systemie PACS jako kolejna seria, udostępniane stacjom diagnostycznym, do nagrania na płytę oraz prawidłowo wyświetlane w przeglądarce klinicznej. Minimum informacji niezbędnych do umieszczenia w utworzonej serii to: |  | Tak | Bez oceny
- dane pacjenta: imię i nazwisko, płeć, data urodzenia, identyfikator pacjenta ID,
- tekst opisu,
- status z systemu HIS,
- dane lekarza autoryzującego badanie w systemie HIS,
- data opisu (autoryzacji).
10 | Edycja opisu w systemie HIS powoduje zmianę w systemie PACS, system PACS udostępnia tylko ostatnią aktualną wersję opisu. Usunięcie opisu w systemie HIS powoduje natychmiastowe, automatyczne usunięcie powiązanego wyniku z systemu PACS. |  | Tak | Bez oceny
11 | Administrator systemu PACS z panelu administracji ma możliwość połączenia istniejącego w systemie badania z odpowiednią pozycją Modality Worklist, utworzoną na podstawie danych zlecenia z systemu HIS. Zmiany są automatycznie uwidocznione dla klientów systemu PACS (interfejsy, przeglądarki, węzły DICOM). System PACS przesyła link do przeglądarki WEB oraz identyfikator technika wykonującego. |  | Tak | Bez oceny
12 | System PACS przechowuje informację o statusie badania w HIS: np. opisane/nieopisane. |  | Tak | Bez oceny
13 | Ewentualne koszty procesów integracji ponosi Wykonawca. |  | Tak | Bez oceny
J. | OPROGRAMOWANIE NAGRYWANIA PŁYT DLA PACJENTA
1 | Oprogramowanie w pełni współpracujące z dostarczonym systemem PACS. |  | Tak | Bez oceny
2 | Pełny dostęp administracyjny do systemu operacyjnego, bazy danych i innych elementów składowych dostarczonego rozwiązania. |  | Tak | Bez oceny
3 | Dostarczenie licencji na czas nieokreślony i bez limitu ilości węzłów DICOM przysyłających badania do nagrania. |  | Tak | Bez oceny
4 | Możliwość dodawania / podłączania aparatów / stacji diagnostycznych bez udziału serwisu producenta. |  | Tak | Bez oceny
5 | System nagrywa płyty dla pacjenta zgodne z DICOM. |  | Tak | Bez oceny
6 | wykreślony |  | Tak | Bez oceny
7 | System może pracować jako węzeł DICOM (Store SCP) i pozwala automatycznie nagrać na płytę dla pacjenta badania wysłane z dowolnego aparatu diagnostycznego, stacji radiologa lub systemu PACS. |  | Tak | Bez oceny
8 | System może działać w trybie stacji nagrywania, z interfejsem filtracji/wyszukiwania, umożliwiając wyszukiwanie badań do nagrania na dostępnych systemach PACS. |  | Tak | Bez oceny
9 | Automatyczny podział badania, jeżeli nie mieści się ono na jednym nośniku CD lub DVD. |  | Tak | Bez oceny
10 | Użytkownik ma możliwość zdefiniowania własnego nadruku na płytę. |  | Tak | Bez oceny
11 | Możliwość umieszczenia w nadruku na płytę danych pacjenta i badania, minimum: imię i nazwisko, PESEL, nazwa badania, data badania. |  | Tak | Bez oceny
12 | Imię i nazwisko pacjenta oraz nazwa badania drukowane na płycie z polskimi znakami diakrytycznymi. |  | Tak | Bez oceny
13 | Możliwość umieszczenia w nadruku na płytę grafiki (np. logo zakładu). |  | Tak | Bez oceny
14 | Dołączanie do płyty przeglądarki DICOM, uruchamiającej się automatycznie w systemach Windows, MacOS. |  | Tak | Bez oceny
15 | Graficzny interfejs użytkownika pozwalający modyfikować ustawienia, zabezpieczony hasłem. |  | Tak | Bez oceny
16 | Graficzny interfejs użytkownika pozwalający zarządzać kolejką badań oczekujących na nagranie, w tym zmiana kolejności i usunięcie z kolejki. |  | Tak | Bez oceny
17 | Graficzny interfejs użytkownika udostępnia w czasie rzeczywistym podgląd kolejki zadań na urządzeniu oraz postępu realizowanych zadań nagrywania płyt. |  | Tak | Bez oceny
18 | Obsługa robota nagrywającego dostarczanego w postępowaniu. |  | Tak | Bez oceny
19 | Możliwość ustawienia oprogramowania w trybie nagrywania badań na napędzie lokalnym. |  | Tak | Bez oceny
K. | GWARANCJA I SERWIS
1 | Okres gwarancji i nadzoru autorskiego minimum 60 miesięcy. |  | Tak | Bez oceny
2 | Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji (czas podjęcia naprawy) od zgłoszenia e-mailem bądź tel. na wskazany numer (dotyczy dni roboczych) – max. 12h. |  | Tak | Bez oceny
3 | W okresie gwarancji po zakończeniu procesu wdrożenia min. 2 przeglądy techniczne systemu w ciągu roku lub częściej - wg zaleceń i wskazań producenta systemu PACS, ostatni na koniec okresu gwarancyjnego, na miejscu wdrożenia, w cenie oferty. |  | Tak | Bez oceny
4 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz wsparcie techniczne dla systemu PACS producenta na terenie Polski. Zaświadczenie od producenta oprogramowania PACS o autoryzacji na sprzedaż i serwis gwarancyjny i pogwarancyjny (na wezwanie ). |  | Tak | Bez oceny
5 | W ramach gwarancji system objęty nadzorem autorskim i serwisem obejmuje wsparcie techniczne, konsultacje telefoniczne, diagnozowanie problemów, usuwanie problemów i awarii oraz inne czynności wykraczające poza zwykłe administrowanie systemem, w tym optymalizację systemu w celu utrzymania wydajności, usuwanie błędów. W przypadku oprogramowania systemu PACS Zamawiający, po konsultacji z Wykonawcą i uzgodnieniu konieczności zastosowania takiego rozwiązania, udostępni bezpieczne szyfrowane połączenie, dostępne na czas koniecznej interwencji Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie wymóg, aby połączenie nie wykorzystywało serwerów firm pośredniczących niezwiązanych umową poufności z Zamawiającym. |  | Tak | Bez oceny
6 | Zamawiającemu zostaną przekazane wszystkie niezbędne hasła/kody umożliwiające pełny dostęp do systemu operacyjnego, systemu PACS i bazy danych. |  | Tak | Bez oceny
L. | POZOSTAŁE
1 | Instrukcje obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej najpóźniej w dniu dostawy sprzętu. |  | Tak | Bez oceny
2 | Szkolenie z obsługi systemu PACS (dla Administratorów systemu PACS oraz Użytkowników) w sumarycznym wymiarze min. 5 dni szkoleniowych w siedzibie Zamawiającego po min. 5 godzin dziennie (każde zakończone protokołem z opisem zakresu szkolenia i listą osób przeszkolonych.) |  | Tak | Bez oceny
3 | Zamawiającemu zostanie przekazana pełna dokumentacja systemu w języku polskim obejmująca: |  | Tak | Bez oceny
- proces instalacji i konfiguracji systemu operacyjnego, na którym pracował będzie dostarczany system,
- proces instalacji i konfiguracji bazy danych, na której pracował będzie dostarczany system,
- proces instalacji i konfiguracji wszelkiego oprogramowania dodatkowego, niezbędnego do pracy systemu,
- proces tworzenia kopii zapasowych oraz ich odtwarzania,
- pełną dokumentację dotyczącą struktury bazy danych z opisem tabel i pól oraz formatów, w jakich dane systemu są przechowywane
Ł | URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE
1 | Technologia druku: Laserowa lub LED-owa, monochromatyczna |  | Tak | Bez oceny
2 | Funkcje: Kopiowanie monochromatyczne, drukowanie monochromatyczne, drukowanie sieciowe monochromatyczne , skanowanie kolorowe, skanowanie sieciowe kolorowe |  | Tak | Bez oceny
3 | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, nierekondycjonowane, niepowystawowe. |  | Tak | Bez oceny
4 | Obsługiwane formaty nośnikówMinimum A3, A4, A5, B4, B5, Letter, formaty niestandardowe w wielkościach mieszczących się dla formatów standardowych wymienionych powyżej |  | Tak | Bez oceny
5 | Zainstalowana pamięć RAM min. 3 GB |  | Tak | Bez oceny
6 | Panel sterowania Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej minimum 7” |  | Tak | Bez oceny
7 | Komunikacja Minimum: - 10/100/1000 Mbps - 1 x USB 2.0 (host) |  | Tak | Bez oceny
8 | Rozdzielczość druku (rzeczywista) Minimum 1200 x 600 dpi |  | Tak | Bez oceny
9 | Dupleks automatyczny |  | Tak | Bez oceny
10 | Prędkość druku A4 w mono minimum 30 str./min |  | Tak | Bez oceny
11 | Obsługiwane typy plików Minimum PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS |  | Tak | Bez oceny
12 | Podajniki papieru - Minimum 2 kasety na 500 arkuszy każda - Taca wielofunkcyjna minimum na 100 arkuszy |  | Tak | Bez oceny
13 | Taca odbiorcza Minimum 100 arkuszy |  | Tak | Bez oceny
14 | Prędkość kopiowania A4 w mono Minimum 25 str./min |  | Tak | Bez oceny
15 | Czas uzyskania pierwszej kopii (A4) Nie więcej niż 6 sekund |  | Tak | Bez oceny
16 | Rozdzielczość kopiowania Minimum 600 x 600 dpi |  | Tak | Bez oceny
17 | Zoom - Minimum w zakresie: 25-400% (przyrost o 1 %) - Możliwość zaprogramowania ustawienia zmniejszenia/powiększenia, minimum: 25%, 50%, 75%, 100%, 200%, 400% |  | Tak | Bez oceny
18 | Skanowanie Skaner jednoprzebiegowy z możliwością sczytywania dwóch stron dokumentu jednocześnie z automatycznym podajnikiem dokumentów. |  | Tak | Bez oceny
19 | Szybkość skanowania Minimum 25 stron/min w formacie A4 (dwustronnie) |  | Tak | Bez oceny
20 | Metoda skanowania Minimum: - skan do e-mail, - skan do FTP, - skan do SMB, - skan do USB Host. |  | Tak | Bez oceny
21 | Formaty plików JPEG; TIFF; PDF; |  | Tak | Bez oceny
22 | Bezpieczeństwo Wymagana jest możliwość zabezpieczenia dostępu do urządzenia dla zdefiniowanych użytkowników. Minimalna ilość kont użytkowników: 100. |  | Tak | Bez oceny
23 | Zarządzenie Możliwość konfiguracji i zarządzania urządzeniem poprzez stronę www. Dla każdego konta użytkownika musi być możliwość zdefiniowania adresu e-mail oraz przypisania ścieżki sieciowej do wysłania zeskanowanego dokumentu. |  | Tak | Bez oceny
24 | Materiały eksploatacyjne Oferowane urządzenie musi mieć w standardzie: - toner startowy pozwalający wydrukować minimum 20 000 stron A4, zgodnie z normą ISO/ISC 19752 lub równoważną, - bęben pozwalający wydrukować minimum 100 000 stron A4. |  | Tak | Bez oceny
Wszystkie parametry liczbowe lub zaznaczone słowem "Tak" stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wszystkie funkcje/parametry przypisane przedmiotowi zamówienia należy traktować jako warunki graniczne. Niespełnienie chociaż jednego parametru lub brak jednej funkcji oznacza brak spełnienia warunku granicznego i spowoduje odrzucenie oferty. Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wpisali w niniejszym załączniku w rubryce Oferowane właściwości przedmiotu zamówienia, czyli „Tak”, jeżeli oferowany przedmiot spełnia wymagania Zamawiającego w stopniu co najmniej równym wymaganemu parametrowi/funkcji. Jeżeli przedmiot zamówienia przewyższa żądane parametry, Wykonawca wpisuje w rubryce ich wartość
Wymagania dotyczące wdrożenia
W skład usług wdrożeniowych wchodzić będzie w szczególności:
- Montaż dostarczonego sprzętu w szafie serwerowej przy pełnej współpracy ze służbami informatycznymi Zamawiającego.
- Instalacja dostarczonych nowych systemów wirtualizujących, systemów operacyjnych, baz danych, przy pełnej współpracy ze służbami informatycznymi Zamawiającego.
- Wykonanie instalacji wszystkich wdrażanych systemów.
- Konfiguracja oraz parametryzacja oprogramowania.
- Zamawiający oczekuje dostarczenia oprogramowania kompletnego, tj. zawierającego wszystkie składniki wymagane do jego zainstalowania, wdrożenia i eksploatacji – w tym systemy operacyjne serwerów.
- Zamawiający wymaga, aby moduły oprogramowania, wdrożone przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, były wdrożone w pełnej ich funkcjonalności.
- Wdrażanie dostarczanego oprogramowania musi uwzględniać ciągłość pracy w szpitalu. Wszelkie przerwy w działaniu systemu wynikające z prowadzonych prac wdrożeniowych muszą zostać zatwierdzone przez Zamawiającego.
- Instalacja i wdrożenie winny odbywać się w godzinach pracy pracowników Zamawiającego, tj. w dni robocze (od poniedziałku do piątku), w godz. 7.00 – 15.00. Zamawiający dopuszcza wykonywanie prac w innym czasie niż wskazany, po odpowiednim uzgodnieniu i jego akceptacji.
- Po dokonaniu instalacji i wdrożenia docelowo system powinien:
o spełniać wymagania określone w niniejszym SIWZ,
o uwzględniać charakter prowadzonej przez Zamawiającego działalności oraz spełniać wymagania obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustaw i rozporządzeń dotyczących:
§ Podmiotów objętych ustawą o działalności leczniczej,
§ Rodzaju i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania,
§ Ochrony danych osobowych (w tym RODO),
§ Informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne,
§ Systemu informacji w ochronie zdrowia,
§ Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.
Wymagania w zakresie instruktaży:
1) Instruktaż obejmować będzie:
· administrowanie bazami danych wdrożonych systemów informatycznych,
· administrowanie oprogramowaniem,
· eksploatację oprogramowania.
2) W ramach instruktażu (podczas wdrożenia) Wykonawca przekaże użytkownikom pełną wiedzę niezbędną do poprawnego użytkowania modułów, potrzebną do wykonywania obowiązków służbowych na zajmowanym stanowisku pracy.
3) Zamawiający, w ramach instruktażu, przewiduje szkolenia grupowe oraz indywidualne. Liczbę osób przewidzianych do instruktażu Zamawiający określa na 30 osób. Instruktaż stanowiskowy (indywidualny) obejmie swoim zakresem personel Pracowni Diagnostycznej.
4) Instruktaż Administratorów systemów (2 osoby) należy wykonać w pełnym zakresie:
· Instalacja i konfiguracja systemu operacyjnego do pracy z oprogramowaniem,
· Instalacja i konfiguracja bazy danych,
· Instalacja i konfiguracja systemu PACS,
· Wykonywanie kopii zapasowych oraz przywracanie danych z kopii.
5) Wykonawca dokona instruktażu wszystkich administratorów Zamawiającego przed rozpoczęciem instruktażu użytkowników.
Obsługa - Nadzór Autorski (NA)
W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług nadzoru autorskiego przez okres 60 miesięcy od daty odbioru końcowego. W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca jest zobowiązany zapewnić:
1. Udostępnienie poprawek do systemu, w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego błędu w oprogramowaniu (tzn. nie spowodowanego przez Zamawiającego powtarzalnego działania, w tym samym miejscu programu, prowadzącego w każdym przypadku do otrzymania błędnych wyników jego działania):
a. w przypadku tzw. błędu krytycznego, tj. takiego, który uniemożliwia użytkowanie Systemu PACS (w zakresie jego podstawowej funkcjonalności wskazanej w dokumentacji użytkownika) i prowadzi do zatrzymania jego eksploatacji, utraty danych lub naruszenia ich spójności, w wyniku których niemożliwe jest prowadzenie działalności z użyciem Systemu PACS:
i. czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie Zamawiającego (tj. czas od otrzymania zgłoszenia do chwili podjęcia przez Wykonawcę czynności zmierzających do naprawy zgłoszonego „błędu krytycznego”) wynosi max. 12 godzin;
ii. czas dokonania i udostępnienia Zamawiającemu odpowiednich korekt Systemu PACS wyniesie do 3 dni roboczych od chwili rozpoczęcia czynności serwisowych;
iii. w przypadku wystąpienia „błędu krytycznego” Wykonawca może wprowadzić tzw. rozwiązanie tymczasowe, doraźnie rozwiązujące problem błędu krytycznego - w takim przypadku dalsza obsługa usunięcia dotychczasowego błędu krytycznego będzie traktowana jako błąd zwykły;
b. w pozostałych przypadkach:
i. czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie Zamawiającego (tj. czas od otrzymania zgłoszenia do chwili podjęcia przez Wykonawcę czynności zmierzających do naprawy zgłoszonego błędu zwykłego) wynosi 1 dzień roboczy;
ii. czas dokonania i udostępnienia Zamawiającemu odpowiednich korekt Systemu PACS wyniesie do 7 dni roboczych od chwili rozpoczęcia czynności serwisowych;
c. zgłoszenie błędu przez Zamawiającego następuje telefonicznie pod wskazany przez Wykonawcę numer telefonu lub za pomocą poczty elektronicznej na wskazany adres e-mail.
2. Wprowadzanie zmian w systemie objętym Umową, w zakresie wymaganym zmianami powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub przepisów prawa wewnętrznie obowiązujących, wydanych na podstawie delegacji ustawowej, z zastrzeżeniem, że Wykonawca zobowiązany jest do:
a. przekazania Zamawiającemu informacji o nowych wersjach systemu,
b. udostępniania uaktualnień (nowych wersji systemu),
c. możliwość zgłoszenia uwag i propozycji modyfikacji Systemu PACS, zgłoszenia takie wynikają z zobowiązania Wykonawcy do dokonywania rozwoju Oprogramowania Aplikacyjnego, o którym mowa w punkcie poprzedzającym