Wielospecjalistyczny monitor nerwów x 1 szt.

Model/typ

Producent/kraj

Rok produkcji

PARAMETRY TECHNICZNE

| Minimalne funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane | Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę potwierdzające wymagania Zamawiającego (należy uzupełnić wszystkie wymagane pola podając parametry oferowanego produktu lub wpisać tak) |
| --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe |  |
|  | Zastosowania urządzenia w chirurgii tarczycy z możliwością wykorzystania w chirurgii kolorektalnej, naczyniowej, laryngologii, neurochirurgii, chirurgii twarzowo-szczękowej |  |
|  | Ilość kanałów EMG do monitorowania nerwów w chirurgii endokrynologicznej min.8 |  |
|  | Obrazowania potencjałów wolnobiegnących i wywołanych EMG |  |
|  | Zapisywanie potencjałów wywołanych EMG do raportu z komentarzami Wprowadzanie komentarzy odpowiedzi EMG metodą (Drag&Drop) |  |
|  | Potencjały wywołane EMG zapisywane automatycznie |  |
|  | Wyposażenie: min. 2 stymulatory stałoprądowe z zakresem regulacji częstotliwości impulsów od min. 1 Hz do min. 60 Hz do pojedynczych impulsów i do min.500 Hz do sekwencji impulsów |  |
|  | Wbudowane dwa niezależne stymulatory stałoprądowe typu DNS o zakresie prądu min.0.01mA do 25mA |  |
|  | Aparat wyposażony w kolorowy, dotykowy ekran LCD min.12’’ i dźwiękowy sygnał odpowiedzi EMG |  |
|  | Wybór sygnału dźwiękowej odpowiedzi wywołanej EMG: analogowy proporcjonalny do amplitudy odpowiedzi oraz syntetyczny, głośnik o mocy min.50 W |  |
|  | Wbudowany lub dołączony skaner kodów kreskowych |  |
|  | Aparat wyposażony w interfejs pacjenta do podłączenia elektrod odbiorczych, sond stymulacyjnych, podłączony z tyłu urządzenia, długość przewodu min. 4m – 1 szt. |  |
|  | Menu obsługi w języku polskim |  |
|  | Eksport całej bazy danych do komputera, analiza graficzna w dedykowanym programie producenta aparatu |  |
|  | Intuicyjna obsługa aparatu poprzez przyciski i pokrętła funkcyjne lub dołączoną klawiaturę alfanumeryczną |  |
|  | Aparat wyposażony w pamięć wewnętrzną min. 1000 rekordów danych pacjenta z zapisanymi krzywymi EMG z możliwością odczytu zapisanego rekordu w dowolnym czasie po zabiegu lub zapisem w pamięci USB |  |
|  | Drukowanie raportu z zabiegu do pliku PDF lub z możliwością jpg, doc |  |
|  | Metoda nieinwazyjna w chirurgii tarczycy – podłączenie do pacjenta bez użycia igieł |  |
|  | Automatyczne dodanie danych pacjenta przy pomocy kodu kreskowego z historii choroby – skaner wbudowany lub dołączony Skaner kodów kreskowych odczytujący min. 18 typów kodów |  |
|  | Praca w sieci szpitalnej poprzez port Ethernet (możliwość drukowania raportu na drukarce sieciowej) |  |
|  | Możliwość cyfrowej wymiany informacji HL7 |  |
|  | Możliwość monitoringu ciągłego z funkcją histogramu min.2D latencji i amplitudy z alarmami wizualnymi i dźwiękowymi |  |
|  | Zestaw powiększający dla chirurgii twarzowo-szczękowej min.2,5 dystans roboczy min 450mm – 1 szt. |  |
|  | Sonda stymulacyjna jednorazowego użytku bipolarna widelec prosta, dł. robocza min.4 cm, dł. całkowita min. 15cm – 2 szt. |  |
|  | Para elektrod igłowych dł. igły min.15mm, dł. przewodu min.1m. – 2 szt. |  |
|  | Elektrody igłowe dł. igły min.2 mm, dł. przewodu min.3 m.- 2 szt. |  |
|  | Elektroda odbiorcza min.4 kanałowa naklejana na rurki intubacyjne min.7-9 wraz z elektrodą neutralną rozmiar, jednorazowego użytku, sterylna– 2 szt. |  |

Formularz należy podpisać

kwalifikowanym podpisem elektronicznym

podpisy osób/-y uprawnionych/-ej