## Arkusz1
Załącznik Nr 1A do SIWZ
Pakiet nr 1
Lp. | Asortyment | Ilość | J.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy | Kod EAN/GTIN (jeżeli dotyczy)
1 | Stent rozprężany na balonie: - stent kobaltowo-chromowy typu sloted tube, - kompatybilny z prowadnikiem 0,035”, - grubość ściany stentu nie większa niż 0,063”, - dł. układu wprowadzającego 80 i 135 cm, - dostępne średnice od 4,0 do 10,0 mm, - dostępne długości stentu od 12 do 59 mm, - wszystkie rozmiary kompatybilne z 6F introduktorem, - stent wskazany w leczeniu nowo powstałych lub restenotycznych zwężeń miażdżycowych oraz w leczeniu paliatywnym zwężeń spowodowanych naciekiem nowotworowym w drogach żółciowych | 50 | szt
2 | Stenty samorozprężalne do t. udowej powierzchownej, - stent nitylonowy z termiczną pamięcią kształtu, - kompatybilny z prowadnikiem 0,035”, - możliwość zastosowania introducera 6F i cewnika prowadzącego 8F dla wszystkich rozmiarów, - długośc układu wprowadzającego 80 i 135cm, - dostępne średnice od 5 do 10mm, - dostepne dlugości od 20 do 100mm, dla srednic 9 i 10mm dostepne rowniez dlugosci 100mm, - obecność po 6 markerów na kazdym końcu stentu | 30 | szt
3 | Stent samorozprężalny do t.udowej powierzchownej kompatybilny z prowadnikiem 0,035”, mechanizm uwalniania stentu możliwy do obsługi jedną ręką, kompatybilny z introducerem 6F, dostępne długości 120 i 150mm; dostępne średnice 5-8mm, referencyjna średnica naczyń od3,6 do 7,3mm | 30 | szt
4 | Samorozprężalny, elastyczny stent zamkniętokomórkowy wykonany z 6 par włókien nitinolowych, tkanych helikalnie w zamkniętej geometrii komórek. Wskazania: tętnica podkolanowa i powierzchowna udowa. Rozmiary: średnica 4, 5,6 i 7mm, długość stentu 40 - 200mm (co najmniej 10 różnych długości, w tym stentu krótkie o dł 20mm i długie o długości 180 i 200 mm). Długość kateteru 80 i 120cm. Kompatybilny z 6F i prowadnikiem 0,018. Wysoka odporność na: a) zginanie i rozciąganie potwierdzona testami wytrzymałościowymi (10 milionów cykli bez uszkodzenia), b) skręcanie potwierdzone w testach mechanicznych (20 milionów cykli bez uszkodzenia), - technika implantacji pozwalająca na dostosowanie długości oraz stopnia upakowania stentu w tętnicy. - możliwość modelowania stentu po jego implantacji, - wysoka siła radialna | 40 | szt
5 | Cewnik balonowy wielozadaniowy, - kompatybiny z prowadnikiem 0,035”, - dostępne średnice od 3,0 do 14mm, - dostępne długość: 20-40mm dla średnicy 3,0mm; 20 - 200 mm dla średnic od 4,0 do 7,0mm, i 20- 80mm dla średnic 8 – 14mm, ponadto dla średnic 4,0; 5,0 i 6,0 mm dostępna dł. 250mm, - długość układu wprowadzającego 80 i 135cm, - możliwość zastosowania introduktora 5F dla średnic 3-6mm, 6F dla średnic 7-12 mm i 7F dla średnicy 14 mm, - NP 4-8atm RBP > 7atm, a dla srednic 3,0 > 27atm , dla rozmiaru 4/60 mm = 18 atm, - pokrycie ułatwiające manewrowanie w wąskich i krętych naczyniach, - materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia podczas przechodzenia przez zwapniałe ciasne zmiany | 80 | szt
6 | Systemy zamykajace do tętnic oraz żył – systemy szewne do zamykania naczyń po zastosowaniu koszul w zakresie 5-24 F, | 50 | szt
7 | System do embolizacji tętnic. - Konstrukcja oparta na siatce nitinolowej, wielowarstwowa, zapewniająca samorozprężenie się urządzenia w naczyniu. - Dostępne min. 3 rodzaje korków naczyniowych o różnej konstrukcji do wyboru. - Średnica korka w zakresie od 3 mm do 22 mm. - Maks. długość cewnika wprowadzającego 100cm. - Średnica cewnika wprowadzającego 4-9F (0,038’’-0,098’’) w zależności od rozmiaru korka. Możliwość wielokrotnego repozycjonowania korka przed ostatecznym odczepieniem od systemu doprowadzającego. Krótki czas embolizacji po implantacji korka. Minimalne ryzyko rekanalizacji naczynia po zastosowaniu korka naczyniowego. | 5 | szt
RAZEM Pakiet nr 1:
Pakiet nr 2
Lp. | Asortyment | Ilość | J.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy | Kod EAN/GTIN (jeżeli dotyczy)
1 | Proteza naczyniowa z PTFE o dwuwarstwowej strukturze ściany, wyposażone w stalową końcówkę ułatwiającą przymocowanie do tunelizatora (GDS) lub bez. Sterylne 5 lat od daty produkcji; Standardowa grubość ściany (0,58mm), odporność szwów na wyrywanie 6.49 N, Wytrzymałość radialna na rozciąganie 498N, porowatość: warstwa zewnętrzna 60 μm, warstwa wewnętrzna 60/20 μm; Ciśnienie wejścia wody 266 mmHg, Minimalne krwawienie z miejsca przejścia szwu, No weeping – proteza nie „poci się” przez co minimalizowany jest efekt powstawania seromy Długość 70 cm średnica 6 mm zbrojone | 40 | szt
2 | Proteza naczyniowa z PTFE o dwuwarstwowej strukturze ściany, wyposażone w stalową końcówkę ułatwiającą przymocowanie do tunelizatora (GDS) lub bez. Sterylne 5 lat od daty produkcji; Standardowa grubość ściany (0,58mm), odporność szwów na wyrywanie 6.49 N, Wytrzymałość radialna na rozciąganie 498N, porowatość: warstwa zewnętrzna 60 μm, warstwa wewnętrzna 60/20 μm; Ciśnienie wejścia wody 266 mmHg, Minimalne krwawienie z miejsca przejścia szwu, No weeping – proteza nie „poci się” przez co minimalizowany jest efekt powstawania seromy. Długość 40 cm średnica 6 mm zbrojone | 100 | szt
3 | Proteza naczyniowa z PTFE o dwuwarstwowej strukturze ściany, wyposażone w stalową końcówkę ułatwiającą przymocowanie do tunelizatora (GDS) lub bez. Sterylne 5 lat od daty produkcji; Standardowa grubość ściany (0,58mm), odporność szwów na wyrywanie 6.49 N, Wytrzymałość radialna na rozciąganie 498N, porowatość: warstwa zewnętrzna 60 μm, warstwa wewnętrzna 60/20 μm; Ciśnienie wejścia wody 266 mmHg, Minimalne krwawienie z miejsca przejścia szwu, No weeping – proteza nie „poci się” przez co minimalizowany jest efekt powstawania seromy. Długość 40 -70cm średnica 6 mm niezbrojone | 30 | szt
4 | Proteza naczyniowa antybakteryjna, impregnowana solami srebra i triklosanem, prosta o wymiarach śr. 6/8 mm dł. 70 cm | 20 | szt
5 | Proteza naczyniowa antybakteryjna, impregnowana solami srebra i triklosanem rozwidlona o wymiarach śr. 16/8 mm dł. 50 cm | 5 | szt
6 | Łata chirurgiczna do angioplastyki tętnic, ultracienka, poliestrowa, powlekana kolagenem o wymiarach 8 mm x 75 mm | 100 | szt
7 | Łata chirurgiczna do angioplastyki tętnic, ultracienka, poliestrowa, powlekana kolagenem o wymiarach 14 mm x 75 mm | 100 | szt
8 | Protezy naczyniowe dziane proste, niezbrojone, uszczelniane kolagenem śr 6-24mm dł. 40cm | 5 | szt
9 | Protezy naczyniowe dziane proste, niezbrojone, uszczelniane kolagenem śr 6-24mm dł. 70cm | 50 | szt
RAZEM Pakiet nr 2:
Pakiet nr 3
Lp. | Asortyment | Ilość | J.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy | Kod EAN/GTIN (jeżeli dotyczy)
1 | Stentgraft obwodowy samorozprężalny wykonany z nitinolu pokrytego wewnętrznie PTFE, bezszwowe łączenie szkieletu stentu z materiałem pokrywającym - spoiny laminowane, średnica 5-13 mm, długość 10 cm, kompatybilny z prowadnikami: 0,014”; 0,018”; 0,035”, możliwość łączenia stentgraftów teleskopowo, powierzchnia wewnętrzna z powłoką heparynową, średnica zestawu wprowadzającego 6-12F, elastyczny system umożliwia implantację w krętych naczyniach obwodowych. | 30 | szt
2 | Stentgraft obwodowy samorozprężalny wykonany z nitinolu pokrytego wewnętrznie PTFE bezszwowe łączenie szkieletu stentu z materiałem pokrywającym - spoiny laminowane, średnica 5-10 mm, długość 15 cm, kompatybilny z prowadnikami: 0,014”; 0,018”; 0,035”, możliwość łączenia stentgraftów teleskopowo, powierzchnia wewnętrzna z powłoką heparynową, średnica zestawu wprowadzającego 6-12F, elastyczny system umożliwia implantację w krętych naczyniach obwodowych. | 50 | szt
3 | Stentgraft obwodowy samorozprężalny wykonany z nitinolu pokrytego wewnętrznie PTFE, bezszwowe łączenie szkieletu stentu z materiałem pokrywającym - spoiny laminowane, średnica 5-8 mm, długość 25 cm, kompatybilny z prowadnikami: 0,014”; 0,018”; 0,035”, możliwość łączenia stentgraftów teleskopowo, powierzchnia wewnętrzna z powłoką heparynową, średnica zestawu wprowadzającego 6-12F, elastyczny system umożliwia implantację w krętych naczyniach obwodowych. | 5 | szt
4 | Stentgraft obwodowy samorozprężalny wykonany z nitinolu pokrytego wewnętrznie PTFE, bezszwowe łączenie szkieletu stentu z materiałem pokrywającym - spoiny laminowane, średnica 5-13 mm, długość 5 cm, kompatybilny z prowadnikami: 0,014”; 0,018”; 0,035”, możliwość łączenia stentgraftów teleskopowo, powierzchnia wewnętrzna z powłoką heparynową, średnica zestawu wprowadzającego 6-12F, elastyczny system umożliwia implantację w krętych naczyniach obwodowych. | 10 | szt
5 | Koszulka naczyniowa z zastawką hemostatyczną: - zbrojona, pokryta powłoką hydrofilną, - posiadająca dwa porty, jeden do podawania kontrastu, drugi do napełniania zastawki hemostatycznej solą fizjologiczną, - długości robocza: 45 cm, - profil: 12 – 24 Fr, - marker w postaci opaski na końcu koszulki | 5 | szt
6 | Koszulka naczyniowa z zastawką hemostatyczną, - zbrojona, pokryta powłoką hydrofilną, - posiadająca dwa porty, jeden do podawania kontrastu, drugi do napełniania zastawki hemostatycznej, solą fizjologiczną, - długości robocza: 65 cm, - profil: 12 – 24 Fr, - marker w postaci opaski na końcu koszulki | 5 | szt
7 | Proteza naczyniowa prosta trójwarstwowa do wczesnego kłucia, - dwie warstwy PTFE, środkowa warstwa z uszczelniającego elastomeru, - warstwa wewnętrzna z kowalencyjnie związaną mikronizowaną heparyną, - heparyna utrzymująca się na powierzchni protezy przez minimum 8 miesięcy (potwierdzone badaniami), - proteza rozciągliwa, - umożliwia kłucie po 24 godzinach, - samouszczelniająca budowa zmniejsza krwawienie w czasie szycia i nakłuwania protezy - dostępne rozmiary: 6 mm (40 cm długości) | 6 | szt
8 | PROTEZA NACZYNIOWA, proteza wykonana z elastycznego materiału ePTFE, - pokryta mikrocząsteczkową heparyną (pozostającą na powierzchni protezy przez min. 12 tygodni), - zbrojona (zbrojenie w postaci niezależnych pierścieni), - przeznaczona do pomostu udowo-podkolanowego, - cienkościenna, - rozciągliwa, - średnica: 6 mm, - długość zbrojenia: 60 cm, - długość protezy: 80 cm | 5 | szt
9 | PROTEZA NACZYNIOWA, - proteza wykonana z elastycznego materiału ePTFE, - pokryta mikrocząsteczkową heparyną (pozostającą na powierzchni protezy przez min. 12 tygodni), - zbrojona (zbrojenie w postaci niezależnych pierścieni), - przeznaczona do pomostu udowo-podkolanowego, - cienkościenna, - rozciągliwa, - średnica: 6 mm, - długość zbrojenia: 40 cm, - długość protezy: 50 cm | 10 | szt
10 | PROTEZA NACZYNIOWA, proteza wykonana z elastycznego materiału ePTFE, pokryta mikrocząsteczkową heparyną (pozostającą na powierzchni protezy przez min.12 tygodni), zbrojona (zbrojenie w postaci niezależnych pierścieni), przeznaczona do pomostu udowo-podkolanowego, cienkościenna, rozciągliwa, średnica: 8 mm, długość zbrojenia: 30 cm, długość protezy: 40 cm | 10 | szt
11 | Przedłużka aortalna – cuff, - przedłużka aortalna wykonana z nitynolu i ePTFE o średnicy 23; 26; 28,5; 32 lub 36 mm, - hydrofilna koszulka wprowadzająca z mankietem uszczelniającym wypełnianym cieczą, - cewnik balonowy do doprężenia stentgraftu | 3 | szt
12 | Endoproteza do wykonywania shuntu wewnątrzwątrobowego (TIPS) - Składająca się z samorozprężalnego stentu nitinolowego stanowiącego wsparcie dla protezy wykonanej z PTFE - Dwa obszary endoprotezy: wewnątrzwątrobowy powleczony protezą i obszar spływu wrotnego pozbawiony powłoki - Możliwość kontroli i dopasowania średnicy endoprotezy podczas uwalniania dwa znaczniki cieniujące na endoprotezie - profil systemu wprowadzającego: 10Fr - dostępne długości: 6 – 10 cm - średnice: 8-10 mm | 20 | szt
RAZEM Pakiet nr 3:
Pakiet nr 4
Lp. | Asortyment | Ilość | J.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy | Kod EAN/GTIN (jeżeli dotyczy)
1 | Cewniki diagnostyczne radiologiczne. - Szeroka gama krzywizn: Bentson (1; 2); Berenstein; Cobra (1; 2); Headhunter (1; 3); Hockey Stick; Hook (0,8; 1,0); KA2; Mani; Mikaelsson; Modified Cerebral; Modified Hook (1; 2; 3); Modified Simmons; Motarjeme; Motarjeme Cane; Multipurpose A1; MW2; Newton (1; 2; 3; 4); Osborne; Renal Double Curve; Reuter; RBI; RIM; Shepherd Hook (0,8; 1,0); Simmons (1; 2); Straight Selective; Vertebral; Shepherd Flush; Ultra Bolus Flush; Modified Bolus Flush; Pigtail Flush; Straight Flush; Modified Hook Flush; UAC. - Dostępne rozmiary: 4F i 5F. - Materiał szaftu zapewnia doskonałą elastyczność i eliminuje ryzyko załamań zachowując jednocześnie atraumatyczność końcówki. - Karbowane przejście pomiędzy hubem a szaftem ułatwia posługiwanie się cewnikiem w mokrych rękawiczkach. - Doskonale widoczne w skopii – posiadają końcówkę cieniującą. - Cewniki zbrojone stalowym oplotem. - Cewniki z otworem dystalnym oraz z otworem dystalnym I otworami bocznymi ( często to wersja bez oplotu). - Doskonała popychalność, przeniesienie obrotu oraz manewrowalność. - Duże światło wewnętrzne gwarantujące wysoki przepływ. - Kompatybilne z prowadnikiem 0,035” - 0,038”. - Długości cewników cm – 30,40,65,80,90,100,110,125 cm. - Taperowana końcówka ułatwiająca wejście do ostium. - Doskonała pamięć kształtu. - Dostępne cewniki do przetok o długości 30 cm i krzywiznach: Pigtail; Cobra 1 Modified; RIM; KA2; Straight; Berenstein. - Ciśnienie 1200 PSI | 500 | szt
2 | Cewniki diagnostyczne radiologiczne z pokryciem hydrofilnym. - Szeroka gama krzywizn: Bentson (1; 2); Berenstein; Cobra (1; 2); Headhunter 1; KA 2; Mani; Multipurpose; RBI; Simmons (1; 2); Straight Selective; Vertebral. - Pokrycie hydrofilne odporne na ścieranie. - Dostępne rozmiary: 4F i 5F. - Materiał szaftu zapewnia doskonałą elastyczność i eliminuje ryzyko załamań zachowując jednocześnie atraumatyczność końcówki. - Karbowane przejście pomiędzy hubem a szaftem ułatwia posługiwanie się cewnikiem w mokrych rękawiczkach. - Doskonale widoczne w skopii – posiadają końcówkę cieniującą. - Cewniki zbrojone stalowym oplotem. - Doskonała popychalność, przeniesienie obrotu oraz manewrowalność. - Duże światło wewnętrzne gwarantujące wysoki przepływ. - Kompatybilne z prowadnikiem 0,038”. - Długości cewników cm 40,65,80,100,125. - Taperowana końcówka ułatwiająca wejście do ostium. - Doskonała pamięć kształtu. - Ciśnienie 1200 PSI | 40 | szt
3 | System do trombolizy celowanej. - Zawiera cewnik Fountain, prowadnik zamykający, Y-konektor, strzykawkę pistoletową, 20 ml strzykawkę na środek terapeutyczny, kapturek zabezpieczający prowadnik (systemy 5F). - Dostępne średnice: 4F i 5F. - Dostępne długości systemów: 45 cm, 90 cm, 135 cm. - Długość segmentu infuzyjnego: o Systemy 45 cm: 10 cm i 20 cm; o Systemy 90 cm i 135 cm: 5 cm, 10 cm, 20 cm, 30 cm, 40 cm, 50 cm, - kompatybilny z prowadnikiem 0,035”. - Prowadnik okluzyjny zapewniający szczelne zamknięcie otworu centralnego cewnika z zabezpieczeniem przed jego przemieszczaniem się oraz uszkodzeniem proksymalnej końcówki. - Otwory wykonane spiralnie wokół osi cewnika zapewniające jednolite podawanie środka terapeutycznego do całego światła zmiany. - Otwory podzielone na sekwencje o narastającej średnicy, co zapewnia jednolite ciśnienie infuzji na całej długości segmentu infuzyjnego cewnika. - Ilość otworów: 8 na długości 1 cm. - Pistoletowy system podawania umożliwiający zarówno pulsacyjne jak i jednostajne podawanie środka terapeutycznego z regulowaną objętością w zakresie od 0,0 ml do 1,0 ml. - Laserowa technologia wykonywania otworów zmniejszająca ryzyko ich zatykania się w trakcie infuzji | 20 | szt
4 | Stent na balonie, - system dostarczania Over The Wire (OTW), - stent wykonany ze stopu kobaltowo - chromowego o obniżonej zawartości niklu, - stent z pokryciem z węgla pirolitycznego przyspieszającym endotelizację oraz zapobiegającym uwalnianiu jonów metali do krwi, - stent z dwoma markerami zintegrowanymi ze stentem i dwoma na balonie, - dostępne średnice stentu od 6mm do 10mm, - dostępne długości stentu od 19mm do 59mm, - zerowa skracalność stentu przy rozprężeniu, - wysoka siła radialna stentu, - kompatybilny z koszulką 6F, - kompatybilny z prowadnikiem 0,035", - dostępne dwie długości szaftu: 75cm i 135cm | 60 | szt
5 | Prowadnik hydrofilny. - Średnice i długości: o0,018” (80, 150, 180, 260 cm); o0,025” (150, 180, 260 cm); o0,035” (80, 150, 180, 220, 260 cm); o0,038” (80, 120, 150, 180, 260 cm); - Stały rdzeń, - Końcówki: prosta i zakrzywiona, - Dostępne prowadniki sztywne i standardowe, - Pokrycie hydrofilne, - Doskonała pamięć kształtu końcówki, - Przeniesienie obrotu 1:1, - Elastyczna końcówka na długości 3 cm, - Materiał cieniujący – wolfram, - Prowadnik z nitinolowym rdzeniem pokrytym płaszczem poliuretanowym (w technologii koekstruzji) z pokryciem hydrofilnym | 100 | szt
6 | System do usuwania ciał obcych z naczyń krwionośnych. Zawiera: pętlę, torker, introduktor i cewnik. Rozmiar 6F - 7F. Zakres pracy: 6 – 45 mm. Długość pętli 120 cm. Długość cewnika 100 cm. System składający się z trzech połączonych ze sobą pętli nitinolowych. System umożliwiający także repozycjonowanie cewników żylnych i oczyszczanie cewników żylnych z powłoki fibrynowej. Duża elastyczność, przeniesienie obrotu 1:1. Pętle z wtopionymi włóknami platynowymi zapewniającymi doskonałą widoczność w skopii. Cewnik wykonany z FEP (Teflonu) odporny na załamania i zagięcia z końcówką zagiętą o 15 stopni umożliwiającą sterowanie systemem | 15 | szt
7 | Sterylna osłona do zabiegów obwodowych TAVI, TEVAR, EVAR. - Matriał: bizmut i antymon. - Bez ołowiu. - Skuteczność tłumienia promieniowania przy 90 kVp. - Poziom ochrony odpowiada produktom z 0,25mm ołowiu. - Nie zawierają winylu ani nylonu, a materiał tłumiący promieniowanie nie zawiera żadnych metali, takich jak ołów czy wolfram. - Pochłania do 95% rozproszonego promieniowania i przetwarza je w ciepło, które rozprasza się w otoczeniu. - Materiał pochłaniający promieniowanie obejmuje całą płaszczyznę osłony bez względu na jej rozmiar. - Osłony nie stają się radioaktywne, są jednorazowe i przyjazne środowisku. - Mogą być bezpiecznie utylizowane wraz z obłożeniami i fartuchami medycznymi. - Dwustronna taśma samoprzylepna do mocowania osłony. - Rozmiar: 30,48 x 86,50 cm | 15 | szt
RAZEM Pakiet nr 4:
Pakiet nr 5
Lp. | Asortyment | Ilość | J.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy | Kod EAN/GTIN (jeżeli dotyczy)
1 | Stengraft stalowy do aorty piersiowej, wieloczęściowy z kompletnym zestawem do implantacji o następującej charakterystyce: - posiada pokrycie poliestrowe z tkaniny stosowanej do produkcji protez naczyniowych. Stent zbudowany jest na bazie stalowego Z-stentu dającego poszczególnym segmentom optymalną siłę rozprężania przy dużej wytrzymałości radialnej w rozmiarach od 22 do 42 mm średnicy oraz od 77 do 216 mm długości, posiada kolce fiksujące na proksymalnej części uszczelniającej oraz w części dystalnej fiksację za pomocą wolnego segmentu wyposażonego w haczyki. - Dostarczany jest w formie załadowanej do systemu wprowadzającego o średnicy 20 i 22 F. Introducer wyposażony w dilatator i zbrojoną koszulkę naczyniową będącą integralna częścią zestawu wyposażoną w zastawkę tzw. Migawkową. - System może być dostarczany w wersji jedno lub dwuczęściowej oraz w wersji dissection wraz ze stentem samorozprężalnym bez pokrycia jako uzupełnienie elementów pokrywanych przy leczeniu rozwarstwień potwierdzone IFU. - Możliwa zamiana na stengraft piersiowy nitinolowy w śr. od 18 do 46 mm w dł. od 105 mm do 233 mm, załadowany do systemu wprowadzającego o średnicy 16, 18 i 20 F w zależności od średnicy stentgraftu. | 20 | szt
2 | Stengraft stalowy do aorty brzusznej lub piersiowej, uniwersalny (wieloczęściowy) z kompletnym zestawem do implantacji o następującej charakterystyce: - posiada pokrycie poliestrowe z tkaniny stosowanej do produkcji protez naczyniowych. Stent zbudowany jest na bazie stalowego Z-stentu dającego poszczególnym segmentom optymalną siłę rozprężania przy dużej wytrzymałości radialnej, - w przypadkach uczulenia na nikiel istnieje możliwość użycia takiego systemu, - składa się z trzech części : body – główna część graftu, nogawek contralateralnej – przedłużającej krótszą nogawkę body i ipsilateralnej – przedłużającej dłuższą nogawkę body. - Posiada fiksację nadnerkową za pomocą wolnego Z-et segmentu o długości 26 mm wyposażonego w haki zapewniające trwałe umiejscowienie stentgraftu w szyi tętniaka oraz w cięgła umożliwiające kontrolowane uwalnianie części proksymalnej i dystalnej stentgraftu. - Oferowany jest w rozmiarach : rozmiar MB 22, 24, 26, 28, 30, 32 i 36 [ mm ] i różnych długościach nogi kontralateralnej MB : 82 , 96 , 111 , 125 , 140 [ mm ]. - Rozmiar średnic nogawek 9, 11, 13, 16, 20, 24 mm przy długościach 39, 56, 73, 90, 107,122 [ mm ]. - Dostarczany jest w formie załadowanej do systemu wprowadzającego o średnicy 18-22 F (body) i 14 i 16F (nogawki) . Introducer wyposażony w dilatator i zbrojoną koszulkę naczyniową będącą integralna częścią zestawu wyposażoną w zastawkę tzw. Migawkową. | 100 | szt
3 | Stentgraft tzw. „iliac branch”. - Zbudowany na bazie stalowego Z-stentu, pokrycie poliestrowe. - Część́ główna, rozwidlona o średnicach: 12 [mm] (proksymalnie) oraz 10 i 12 [mm] (dystalnie), długości części rozwidlonej - odcinek tętnicy biodrowej wspólnej: 45, 61 [mm], długości części rozwidlonej - odcinek tętnicy biodrowej wewnętrznej: 41, 58 [mm]. - Introducer posiada wszystkie elementy charakterystyczne ze stentgrafu typu Flex AAA i TAA i jest kompatybilny z jego elementami dodatkowymi umożliwiając bezpieczną i efektywną implantację. - System posiada możliwość́ korekty położenia po 50 % otwarciu, celem precyzyjnego umiejscowienia wcześniej zaprojektowanych otworów na kluczowe naczynia. - Dostarczony w formie załadowanej na precyzyjny introducer wyposażony w cięgna zabezpieczające i zwalniające wraz z jednym stentem powlekanym, oraz niezbędnymi do implantacji: pętlą, koszulkami, cewnikami i prowadnikami. Dopuszczony odpowiedziami z dnia 24.01.2022 Stentgraft do zaopatrzenia tętniaka tętnicy biodrowej wspólnej przy operacji tętniaka aorty brzusznej: - Zbudowany na bazie stalowego Z-stentu, pokrycie poliestrowe. - Cześć główna, rozwidlona o średnicach: 12 [mm] (proksymalnie) oraz 10 i 12 [mm] (dystalnie) długości części rozwidlonej - odcinek tętnicy biodrowej wspólnej: 45, 61 [mm] długości części rozwidlonej - odcinek tętnicy biodrowej wewnętrznej: 41, 58 [mm]. - Dostarczony w formie załadowanej na precyzyjny introducer wyposażony w cięgna zabezpieczające i zwalnia-jące wraz z jednym stentem powlekanym, oraz niezbędnymi do implantacji: pętlą, koszulkami, cewnikami i prowadnikami. | 20 | szt
4a) | Stent-graft z otworkami / rękawkami i otworami / rękawkami również w wersji TB. - Zbudowany na bazie stalowego Z-stentu, pokrycie poliestrowe. - Pozwala na zaopatrzenie endovaskularne pacjentów z tętniakami w obrębie tętnic nerkowych, pnia trzewnego i tętnicy krezkowej górnej. - Posiada różne rozwiązania w zaopatrzeniu tętnic trzewnych np: dwa otwory plus scalop, 3 otwory plus scalop, 4 rękawki, kombinacja rękawków z otworami w różnej kombinacji rękawków i otworów na tętnice nerkowe, tętnicę krezkową górną i pień trzewny. - Introducer posiada wszystkie elementy charakterystyczne ze stentgraftu typu Flex AAA i TAA i jest kompatybilny z jego elementami dodatkowymi umożliwiając bezpieczną i efektywną implantację. - System posiada możliwość korekty położenia po 50 % otwarciu, celem precyzyjnego umiejscowienia wcześniej zaprojektowanych otworów lub rękawków na kluczowe naczynia. - Dostarczony w formie załadowanej na precyzyjny introducer wyposażony w cięgna zabezpieczające i zwalniające wraz ze stentami powlekanymi i niepowlekanymi, pętlą, koszulkami, cewnikami i prowadnikami niezbędnymi dla całkowitego wyłączenia tętniaka z jednym elementem proksymalnym lub systemem mocującym. -W uzasadnionych wypadkach, przy odpowiednich warunkach anatomicznych, możliwość dostarczenia stentgraftu z 4 rękawkami do pilnego zabiegu (TBRANCH) | 48 | szt
4b) | Stent-graft z otworkami / rękawkami i otworami / rękawkami również w wersji TB. - Zbudowany na bazie stalowego Z-stentu, pokrycie poliestrowe. - Projektowany dla pacjenta na indywidualne zamówienie zgodnie z warunkami anatomicznymi. - Pozwala na zaopatrzenie endovaskularne pacjentów z tętniakami w obrębie tętnic nerkowych, pnia trzewnego i tętnicy krezkowej górnej. - Posiada różne rozwiązania w zaopatrzeniu tętnic trzewnych np: dwa otwory plus scalop, 3 otwory plus scalop, 4 rękawki, kombinacja rękawków z otworami w różnej kombinacji rękawków i otworów na tętnice nerkowe, tętnicę krezkową górną i pień trzewny. - Introducer posiada wszystkie elementy charakterystyczne ze stentgraftu typu Flex AAA i TAA i jest kompatybilny z jego elementami dodatkowymi umożliwiając bezpieczną i efektywną implantację. - System posiada możliwość korekty położenia po 50 % otwarciu, celem precyzyjnego umiejscowienia wcześniej zaprojektowanych otworów lub rękawków na kluczowe naczynia. - Dostarczony w formie załadowanej na precyzyjny introducer wyposażony w cięgna zabezpieczające i zwalniające wraz ze stentami powlekanymi i niepowlekanymi, pętlą, koszulkami, cewnikami i prowadnikami niezbędnymi dla całkowitego wyłączenia tętniaka z jednym elementem proksymalnym lub systemem mocującym. -W uzasadnionych wypadkach, przy odpowiednich warunkach anatomicznych, możliwość dostarczenia stentgraftu z 4 rękawkami do pilnego zabiegu (TBRANCH) | 2 | szt
5 | Koszulki naczyniowe wielozadaniowe w technologii fleksor: wykonane z PTFE, zbrojone spiralnym oplotem, z cieniodająną opaską RB w części dystalnej koszulki. Dostępne średnica koszulek 4-9F i długości: 13, 30,40 45, 55, 70, 90cm (końcówka prosta RB i RAABE i BLKN ) | 200 | szt
6 | Koszulki naczyniowe niezbrojone o dużych średnicach, wykonane z elastycznego propylenu (FEP) odpornego na załamania z cieniodajną opaską RB w części dystalnej i zastawką hemostatyczną typu Check-Flo, w zestawie z poszerzadłem. Dostępne średnice 10-18F, długość w przedziale 30-85cm. | 20 | szt
7 | Zestawy wprowadzające z zastawą uszczelniającą długości 25cm i dużych średnicach wewnętrznych: 20F ; 22F ; 24F . Rozszerzacz o długości 41cm. | 20 | szt
8 | Prowadnik z nitynolowym zwężanym rdzeniem z poliuretanową powłoką impregnowaną wolframem w celu zwiększenia widoczności. Trwała i wytrzymała powłoka hydrofilna zapewniająca ciągłość materiału; końcówki prosta i zagięta 45o. Długość w zakresie: 80-320cm. Dwie różne sztywności prowadnika: standardowy dla śr. 0,018", 0,035", oraz sztywny dla śr. 0,035". W zestawie uchwyt umożliwiający rotację oraz łopatkowy element do prostowania i wprowadzania prowadnika. | 500 | szt
9 | PROWADNIK z nitinolowym, zwężanym rdzeniem, powlekany biokompatybilną powłoką hydrofilną. Sztywny lub elastyczny szaft do wyboru; zagięta końcówka w postaci cieniodajnej platynowej sprężynki zapewnia znakomitą widoczność prowadnika. W zestawie przyrząd ułatwiający kierowanie prowadnikiem podczas użycia. Średnica 0.035” długość 145, 180, 260cm | 50 | szt
10 | Angiograficzne cewniki diagnostyczne do zabiegów specjalistycznych: o średnicy 5F, szaft wykonany z nylonu zapewnia doskonałą elastyczność i eliminuje ryzyko złamań zachowując jednocześnie atraumatyczność końcówki, zbrojony na całej długości ośmioma drutami z nierdzewnej stali zapewniającej znakomitą kontrolę momentu obrotu. Miękka atraumatyczna, cieniodajna, temperowana końcówka cewnika zapewniająca bardzo dobrą wizualizację w obrazie rtg, wyprofilowana tak, aby umożliwić wybiórcze cewnikowanie tętnic, dobra sterowalność 1:1. Wiele konfiguracji ukształtowania końcówek (nie mniej niż 35: m. in. KMP, Vanschie 1-5; VS1-2; VSC 1,2,3LEV 1,2; MPB) przeznaczonych do trudnych i nietypowych anatomii, szczególnie wskazane do wewnątrznaczyniowego leczenia tętniaków aorty za pomocą stentgrafów. Cewniki w przedziale długości 40-125cm; kompatybilne z prowadnikami 0,035” lub 0,038”. Pakowane po 5 szt. | 50 | szt
11 | Filtry do żyły głównej dolnej wykonany z afferomagnetycznego materiału z platynowymi znacznikami, posiadający haczyki do fiksacji. Maksymalna śr. filtra 30mm, długość 49mm. Przeznaczony do dostępu udowego i szyjnego, wprowadzany jest i umieszczany poprzez system współosiowej koszulki wprowadzającej o śr. 7 F i dł. 65 cm. W zestawie uniwersalne poszerzadło NavAlign™ posiadające cieniodajne opaski wymiarujące oraz porty boczne do płukania. Możliwość pozostawienia filtra na stałe lub usunięcie z dostępu szyjnego. | 5 | szt
12 | Koaxialny zestaw do usuwania filtra do żyły głównej dolnej w formie pętli o śr. 6.3F, dł. 80cm. Stosowany do usuwania filtra z dostępu szyjnego z wykorzystaniem metody przezskórnej pod kontrola fluoroskopową. Śr. koszulki usuwającej 11F, długość 60 cm. | 5 | szt
13 | Zestaw dwóch rozszerzaczy, do zwapniałych naczyń o temperowanej końcówce i hydrofilnej powierzchni, długość 45cm, srednice: 16-18 F ; 20-22F ; 24-26F | 5 | szt
14 | Stenty samorozprężalne, obwodowe, kompatybilne z prowadnikiem 0.035", wykonane z nitinolu, wycinany laserem z rury nitinolowej, duża siła radialna i elastyczność; 8 złotych znaczników, poziome łączniki i konstrukcja typu Z zapobiega skróceniu po uwolnieniu, jednostopniowy system dostarczania oraz cewnik wprowadzający Flexor z zakończeniem typu coil zapewniają odporność na zginanie, dostępne rozmiary: śr. 5-10mm i dł. 20-200mm oraz śr. 12-14mm i dł. 40-80mm. Długość zestawu wprowadzającego 80 lub 125cm | 60 | szt
15 | Stengraft aortalny rozprężany na balonie: kobaltowo-chromowy (L605) powlekany ePTFE; śr.12,14,16 mm; dł.19,29,39,49,59mm (dla śr.12 i 14mm) oraz 19,29,38,48,58mm (dla śr.16mm); dł. shaftu 75 i 120 cm.; kompatybilny z koszulką 9F) (śr.12mm) i 11F (śr.14,16mm.) | 10 | szt
16 | Stengraft aortalny rozprężany na balonie: kobaltowo-chromowy (L605) powlekany ePTFE; śr.18,20,22,24mm.; dł.29,38.49mm (śr.18mm), 27,37,48mm (śr.20mm) oraz 37,49mm (śr.22 i 24 mm.); kompatybilny z koszulką 14F; dł. shaftu 120cm | 20 | szt
17 | Stengraft obwodowy rozprężany na balonie: kobaltowo-chromowy (L605) powlekany ePTFE; montowany na balonie; śr.5,6,7,8,9,10mm; dł. stentu: 18,22,28,38,58 mm (dla śr. 5 i 6mm) ,18,23,27,37,57 (dla śr.7) oraz 27, 37, 57 (dla śr. 8,9,10mm.); kompatybilny z koszulką 6 F dla wszystkich rozmiarów średnic 5, 6, 7, 8 mm oraz 7F dla wszystkich rozmiarów średnic 9, 10 mm, kompatybilny z prowadnikiem 0,035” dł. shaftu: 75 i 120 cm, | 10 | szt
18 | Spirale embolizacyjne obwodowe typu tornado z dakronowymi włoskami: Wykonane z platyny z dakronowymi włoskami (syntetyczne włókna przyspieszające embolizację) o kształcie tornado. Drut o średnicy 0,018" i 0,035". Po uwolnieniu średnica w części proksymalnej 3-10mm, w części dystalnej 2-5 mm (dla 0.018”); średnica w części dystalnej 3-5mm, w części proksymalnej 4-10mm (dla 0.035”). Długość rozciągniętej spirali 2-14.2cm (dla 0.018”) i 2.6-12.5cm (dla 0.035”) Różne kombinacje średnica / długość. Dostępne prost spirale o kształcie helikalnym wykonane z drutu platynowego o śr. 0,018" lub 0.035”z dakronowymi włoskami. Długość wyprostowanej mikrosprężynki 3, 5, 7, 14 cm (dla 0.018”) oraz 7, 14, 20cm (dla 0.035”) Średnica zwiniętej sprężynki po uwolnieniu 2-10mm (dla 0.018”) oraz 3-20mm (dla 0.035”). Różne kombinacje średnica / długość | 20 | szt
19 | Prowadnik sztywny typu Amplatz o dwóch rodzajach sztywności (ultra sztywne i extra sztywne) wykonany ze stali nierdzewnej, pokrytej teflonem. Średnica prowadnika 0.035", długość 145, 180, 260, 300cm. Elastyczna końcówka o długości 3 lub 7cm prosta lub zagięta "J" o promieniu 3mm | 30 | szt
20 | Zestaw do odzyskiwania przy zabiegach interwencyjnych składający się z cieniodajnej, dwupłaszczyznowej pętli wykonanej z drutu owiniętego platyną o średnicy 5, 10, 15, 20, 30mm i długości 125cm, cewnika wprowadzającego o śr. 4-6F długości 105cm, torquera. Dostępny również w formie czterooczkowej pętli do usuwania ciał obcych typu koszyczek o maksymalnej średnicy do 40mm, zamontowany na zestawie wprowadzającym typu Flexor o śr. 8F i długości 55 lub 100cm. | 10 | szt
21 | Niskoprofilowy cewnik balonowy 0,035" dedykowany do zabiegów obwodowych PTA w technice OTW, kompatybilny z prowadnikiem 0,035". Balon wykonany z cienkościennego, minimalnie podatnego na rozciąganie materiału o dużej wytrzymałości; Struktura powierzchni Pliaform™ oraz ramiona Starcast™ zapewniają doskonałe zwijanie balonu. Średnica 3-12mm, długość 2-20cm. Kompatybilność z koszulkami 5-7F (w zależności od rozmiaru balonu), długość shaftu 80cm i 135cm. Ciśnienie nominalne 5-10atm. Rbp. 8-15atm. | 300 | szt
22 | Cewnik balonowy przeznaczony do czasowego zamknięcia dużych naczyń lub do rozprężania protezy wewnątrznaczyniowej: Średnica cewnika 9 lub 10F, kompatybilny z koszulką 12F lub 14F i prowadnikiem 0,035"; Długość shaftu: 120cm lub 140cm. Średnica maksymalnie wypełnionego balonu: 32mm, 46mm (maksymalna pojemność: 30, 60ml). | 10 | szt
23 | Cewnik zbrojony wspomagający do udrożnień CTO, o średnicy 2.3F, 2.6F oraz 4F, kompatybilny odpowiednio z prowadnikami 0,014", 0.018”, 0.035”. Dostępne długości cewnika 65, 90, 135, 150 cm. Tip atraumatyczny z końcówkmi: prostą, ANG i ANG2 dla 2,3F i 2,6F oraz prosta i Dav dla 4F. Shaft polimerowy z oplotem ze stali nierdzewnej zapewniający wyjątkową popychalność, wbudowane 4 znaczniki platynowo-irydowe rozmieszczone co 5 cm na dystalnej części cewnika umożliwiające wymiarowanie odcinków naczyń, pokrycie hydrofilne dystalnych 40cm. Cewniki 2,3F oraz 2,6F kompatybilne z koszulką Micropuncter Pedal o wewnętrznej średnicy 2.9F. | 40 | szt
24 | Prowadnik ekstra sztywny typu LUNDERQUIST, zbudowany ze stali nierdzewnej pokrytej teflonem, z miękką , sprężynową końcówką w postaci złotego coila zwiększającego wdoczność w rtg. Średnica prowadnika 0,035", długość 145, 180, 260, 300cm. Elastyczna końcówka o długości 4 lub7 cm, prosta , zagięta "J" lub podwójnie zagięta | 50 | szt
25 | CO2-Angioset ( jednorazowa) Strzykawka do podawania kontrastu w postaci CO2. Pojemność 100 ml, przeskoki dawki co 20 ml. Posiada tłok wtryskowy z wyciętymi ogranicznikami co 20 ml. Klips zabezpieczający i ustalający odpowiednie ustawienie objętości. | 80 | szt
26 | Zestaw do przezszyjnego dostępu do wątroby (TIPSS) Rosch-Uchida w składzie introducer 10 Fr 40 cm, igła trokar 0,038" / 62,5 cm, cewnik 5 Fr, kaniula usztywniająca 14 G / 51,5 cm, koszulka flexor 10 Fr wraz z rozszerzadłem 12 Fr | 20 | szt
27 | Cewnik kierunkowy typu Kumpe 5 Fr / 65 cm | 20 | szt
28 | Prowadnik zagięty Amplatz o średnicy 0,035" dł. 180 cm, zmiękczana końcówka 3 cm | 20 | szt
29 | Prowadnik Amplatz z PTFE z miękką zagietą końcówką o dł. 7 cm, średnica 0,035'', dł. 145cm lub 80 cm | 20 | szt
30 | Zestaw wprowadzający składający się z koszulki wprowadzającej mikropuncture ze średnicą wewnętrzną 2,9F śr. zewnętrzną 4F z zaworem hemostatycznym Check-Flo, 4cm echogenicznej igłę21G, nitynolowego prowadnika 0,018". Zestaw kompatybilny z cewnikiem wspomagającym CXI i cewnikiem balonowym 3F | 20 | szt
RAZEM Pakiet nr 5:
Pakiet nr 6
Lp. | Asortyment | Ilość | J.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy | Kod EAN/GTIN (jeżeli dotyczy)
1 | Introduktory udowe – zestaw z igłą i miniprowadnikiem, - koszulka wykonana z ETFE, - średnice 4 – 9 Fr, długość 10 cm, - miniprowadnik o średnicy: 0,035”, 0,038” o długości 45 cm z końcówką prostą oraz J i stalową igłą. - W zestawie atraumatyczny rozszerzacz, wykonany z polipropylenu, łączący się zatrzaskowo z koszulką, po wprowadzeniu zatrzask łatwo odłamywany jedną ręką, - atraumatyczne, gładkie przejście między koszulką a rozszerzaczem oraz stożkowato zakończona końcówka rozszerzacza, - boczne ramię, na końcu dystalnym bocznego ramienia jednokierunkowy zawór i trójdrożny kranik umożliwiający przepłukanie introducera lub podanie leku, - silikonowa, hemostatyczna zastawka krzyżowa na końcu proksymalnym, -ucho do szwu chirurgicznego | 300 | szt
2 | Cewniki selektywne, hydrofilne, - średnice 4 Fr, 5 Fr obie kompatybilne z prowadnikiem 0,038”, - długości 40, 65, 80, 100, 110, 120 cm, - kompatybilny z prowadnikiem 0,038”, - duża średnica wewnętrzna: 1,03 mm dla 4 Fr i 1,10 mm dla 5 Fr, - atraumatyczna, miękka końcówka (koniec dystalny bez zbrojenia), - dystalna część pokryta warstwą hydrofilną na długości 15, 25, lub 40 cm, bardzo dobre przechodzenie przez okluzje i stenozy obwodowe, - kontrola trakcji 1:1, - duży wybór krzywizn, w tym krzywizny z otworami bocznymi, - dwuwarstwowa ściana zbudowana z PTFE (poliuretanu): warstwa zewnętrzna bardziej miękka, warstwa wewnętrzna z PTFE wzbogaconego nylonem – sztywniejsza i twardsza, - 4 Fr zbrojony podwójnym oplotem ze stali nierdzewnej (dystalne 15 cm bez zbrojenia ; max ciśnienie podania kontrastu p=750 psi), - 5 Fr zbrojony pojedynczym oplotem ze stali nierdzewnej (dystalne 10 cm bez zbrojenia ; max ciśnienie podania kontrastu p=1000 psi) | 80 | szt
3 | Cewnik wspierający - kompatybilny z prowadnikiem 0,035” oraz 0,018” i koszulką 4 Fr oraz kompatybilny z prowadnikiem 0,018” zewnętrzna średnica 2,6 F, - długości 65, 90, 135, 150 cm, - trwała powłoka hydrofilna na odcinku dystalnym 40 cm, - shaft wzmocniony podwójnym oplotem stalowym odporny na załamanie struktury podłużnej. - Końcówka dystalna taperowana o długości 12 mm o stożkowatym kształcie. - Trzy markery: zatopiony marker 1 mm od końcówki widoczny pod skopią oraz dwa markery umieszczone 40 i 60 mm od końcówki dystalnej. - Kształt prosty lub zagięty pod kątem 30 stopni | 120 | szt
4 | Koszula prowadząca, - koszulka do diagnostycznych i interwencyjnych zabiegów, w tym tętnic szyjnych, - dostępne średnice 5, 6, 7 lub 8Fr o długości 90cm, - kompatybilna z prowadnikiem 0,038”, - duża średnica wewnętrzna: 0,076” (1,93 mm) dla 5 Fr; 0,087” (2,20 mm) dla 6 Fr; 0,101” (2,54 mm) dla 7 Fr; 0,115” (2,90 mm) dla 8 Fr, - pokrycie hydrofilne na 15 lub 60 cm, - zbrojona oplotem stalowym – duża odporność na zgięcia i załamania struktury podłużnej, brak owalizacji światła na zgięciu, - cała koszulka dobrze widoczna pod skopią, - złoty marker 5 mm od końca dystalnego | 80 | szt
5 | Koszula prowadzaca, - koszulka do diagnostycznych i interwencyjnych zabiegów, typu cross-over o długości 45 cm lub 65 cm, - dostępne średnice 5, 6, 7 lub 8Fr dla 45 cm oraz 6,7 lub 8 Fr dla 65 cm, - kompatybilna z prowadnikiem 0,038”, - duża średnica wewnętrzna: 0,076” (1,93 mm) dla 5 Fr; 0,087” (2,20 mm) dla 6 Fr; 0,101” (2,54 mm) dla 7 Fr; 0,115” (2,90 mm) dla 8 Fr. - Pokrycie hydrofilne na 5 lub 35 cm, - zbrojona oplotem stalowym – duża odporność na zgięcia i załamania struktury podłużnej, brak owalizacji światła na zgięciu, - cała koszulka dobrze widoczna pod skopią, - złoty marker 5 mm od końca dystalnego. | 60 | szt
6 | Zestaw do zamykania miejsca po nakłuciu tętnicy udowej. Zestaw do zamykania nakłuć tętniczych w zabiegach wewnątrznaczyniowych. Posiada możliwość zamykania miejsc po wkłuciu wielkości 5-8F. W skład zestawu wchodzą trzy komponenty zamykacza: polimerowa kotwica , szew, kolagen. Wchłanialność komponentów do 90 dni. Średnica urządzenia 6 F i 8 F dla prowadników 0.035” dla 6F i 0.038” dla 8 F. | 200 | szt
7 | Hybrydowy stent samorozprezalny do tetnic szyjnych ROADSAVER. - Stent nitinolowy o strukturze plecionej. - Dwuwarstwowa konstrukcja z mikrosiateczką zapobiegającą mikroembolizacji. - Bardzo małe komórki stentu ( o powierzchni 0,381 mm2) uniemożliwiające uwalnianie się blaszki miażdżycowej. - Minimalny zakres średnic: od 5 do 10 mm. - Zakres długości: 25, 37, 47, 22, 33, 40, 25, 43 mm. - Stent w systemie RX , długość segmentu RX 30 cm. - Wszystkie rozmiary stentu kompatybilne z koszulką 5 Fr. - Możliwość repozycjonowania do 50% uwolnionego stentu | 15 | szt
RAZEM Pakiet nr 6:
Pakiet nr 7
Lp. | Asortyment | Ilość | J.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy | Kod EAN/GTIN (jeżeli dotyczy)
1 | Prowadnik pokrywany hydrofilnie – warstwa buforowa. Średnica 0,018”, długości 110/150/200/300cm. Kształtowalny koniec o długości 2cm. Dystalna część miękka na długości 8 oraz 12cm. Sztywności końcówek 6g i 8g. Rdzeń ze stali nierdzewnej 304V. | 60 | szt
2 | Prowadnik pokrywany hydrofilnie w części dystalnej na długości 10 lub 38 cm. Sztywności końcówek 3g i 6g. Powłoka polimerowa z domieszką wolframu (w części dystalnej na długości 2 cm 90% wagi, w części proksymalnej 55% wagi). Średnica 0,014” (0,37mm), długości 182 i 300cm. Kształtowalna końcówka: prosta i zagięta. Dystalna część miękka na długości 8 oraz 11cm. Stalowy rdzeń pokryty PTFE w części proksymalnej. | 60 | szt
3 | Prowadnik o nitinolowym rdzeniu pokrytym powłoką z poliuretanu i warstwą hydrofilną. Zakończenie proste lub zagięte 45 stopni. Srednice: 0.018”, 0.035”, 0.038”. Długości: 80, 150, 180 oraz 260 cm. 2 rodzaje sztywności prowadnika. | 500 | szt
4 | Prowadnik o stalowym rdzeniu i oplocie z płaskiego drutu pokrytego PTFE. Średnice: 0,035”oraz 0,038”. Długości: 75/145/180/260cm. Końcówki: a. Miękka o dł. 6 cm: prosta lub 3 mm J b.Prosta: 1 cm lub 3,5 cm dł | 60 | szt
5 | Prowadnik o stalowym rdzeniu z zakończeniem J oraz C. Super sztywny o miękkiej (10 lub 15cm) sekcji dystalnej, z super miękkim zakończeniem o długości 4cm. Końcówka widoczna we fluoroskopie wykonana z oplotu wolframowego pokrytego złotem. Średnica 0,035”. Długość: 185 i 300 cm | 20 | szt
6 | Prowadnik specjalistyczny 0,014” i 0,018” dedykowany do całkowitych okluzji. Cztery rodzaje obciążeń końcówki: 12, 18, 25 i 30g. Radiocieniująca końcówka na długości 2 i 2,5 cm. Długości: 195 i 300 cm | 30 | szt
7 | Prowadnik specjalistyczny 0.014", 0.018" i 0.025". Średnica 0.014” w długościach: 180, 300cm. Średnica 0.018" w długościach: 145, 180, 260cm. Prowadniki o średnicy 0,014” pokrywane substancją hydrofilną. Kształtowalna, radiocieniująca końcówka (spirala platynowa) | 50 | szt
8 | Diagnostyczne cewniki selektywne o profliu 5Fr, świetle wewnętrznym 0,035”i 0,038”. O 14 różnych typach/krzywiznach końcówek (ST, BARN, H1. SIM1, SIM2, SIM3, CHGB, CONTRA, C1, C2, C3, MIK, SHK1.0, RC2, RDC). Długości 65cm i 100cm. Dla końćówki BERN 40cm, 65cm i 100cm. Materiał i konstrukcja umożliwiające stosowanie do dostarczania samoodczepialnych spiral embolizacyjnych. | 200 | szt
9 | Cewnik prowadzący zbrojony drutem stalowym. Cewnik o średnicach 6/7/8F i dużym świetle wewnętrznym: 6F - 0,070”, 7F - 0,081”, 8F - 0,091”Długości: 55 i 90cm. Niezmienność kształtu w zależności od temperatury. Wewnętrzne światło z PTFE. Miękki atraumatyczny koniec. 19 kształtów interwencyjnych. | 120 | szt
10 | Strzykawka wysokociśnieniowa. Strzykawka o przezroczystym polikarbonatowym korpusie. Pojemność 20cm sześciennych. Wytrzymałości ciśnieniowej do 26 atm. Strzykawka z manometrem o skali w jednostkach: ATM i PSI. Strzykawka z mechanizmem zapadkowym blokującym i umożliwiającym swobodny przesuw tłoka. Strzykawka wyposażona w dren poliuretanowy, zbrojony zakończony końcówką luer-lock z możliwością rotacji. | 800 | szt
11 | Introducer pokryty powłoką silikonową. Łagodne przejście miedzy koszulką a poszerzaczem – łatwe wejście do tętnicy. Przezroczysty korpus – kontrola urządzeń przechodzących przez koszulkę. Kółko do przyszycia. Dostępna wersja z prowadnikiem w zestawie lub z markerem na końcu koszulki. Długości koszulki 7/11/25cm, średnice 4-14F. | 500 | szt
12 | Stent nitinolowy, kompatybilny z prowadnikiem 0.035”, samorozprężalny. Stent otwarto-komórkowy pokryty polimerem i lekiem typu paclitaxel, dawka leku 0,167 mikrograma/mm2. Średnice 6 i 7 mm, długość 40, 60, 80, 100, i 120 mm; ze znacznikami tantalowymi na stencie; średnica systemu wprowadzającego 6F, długość systemu wprowadzającego 75cm i 130cm. System wprowadzania ma budowę trójosiową: trzon zewnętrzny służy do stabilizowania systemu wprowadzania, trzon środkowy ma na celu zabezpieczenie i przytrzymanie stentu, a trzon wewnętrzny stanowi kanał prowadnika. | 20 | szt
13 | Cewnik balonowy kompatybilny z prowadnikami 0,014” oraz 0,018”. Średnice balonu od 2 do 8mm. Długości balonu w zakresie 30-200mm. Długości cewników 80/90/135/150cm. Balon pokryty lekiem paklitaksel w technologii „TransPax”Posiada system zabezpieczający balon podczas wprowadzania go przez zawór hemostatyczny, zapobiegający uszkodzeniom i utracie leku. Ciśnienie RBP dla balonów o średnicach w zakresie 4-7mm równe 14atm oraz dla balonów średnicy 8mm równe 12atm. | 40 | szt
14 | Cewnik balonowy dostępna wersja OTW i RX. Długość cewnika balonowego OTW: 40/80/90/135/150mm. Długość cewnika balonowego RX: 80/90/135/150mm. Długości balonu: 10-220 mm. Średnice balonu: 2-10 mm. Kompatybilny z prowadnikiem 0.018”. RBP: 14 atm. Crossing profile: 0.020”. Pokrycie hydrofilne. | 50 | szt
15 | Cewnik balonowy do dużych naczyn. Cewniki kompatybilne z prowadnikiem 0.035”. Długości cewników: 75 i 120 cm. Średnice balonów: 12/14/16/18 mm. Długości balonów: 20/40/60 mm. RBP: 5-8atm. Kompatybilny z koszulkami: 7 F (dla śr. 12 i 14 mm) i 8 F z przeznaczeniem do dylatacji przełyku. | 8 | szt
16 | Cewnik balonowy kompatybilny z prowadnikiem 0,035”. Średnice balonu: 3 – 12 mm. Długości balonu: 20 – 200 mm. Długosci systemu wprowadzającego: 40/75/135 cm. Kompatybilny z koszulkami: 5F (śr. 3-7 mm), 6F (śr. 8 – 10 mm) i 7F (śr. 12 mm). Ciśnienie RBP:14 – 24 ATM. Profil przejścia przez zmianę 0,040”/1,01 mm. Wykonany z materiału zapewniającego wytrzymałość i elastyczność. | 500 | szt
17 | Stent samorozprężalny wykonany z nitinolu w technice wycinania laserowego z jednego kawałka tuby. Stent o zamkniętych celach na obu końcach, co zapewnia lepszą apozycję, i otwartych celach w części środkowej. Średnice stentu: 5 -14 mm. Długości stentu: 20 – 120 mm. Długości systemu wprowadzającego: 75 cm i 120 cm. Kompatybilny z prowadnikiem 0.035”, „over the wire”. Kompatybilny z koszulką wprowadzającą 6F dla wszystkich rozmiarów. Markery na końcach – 4 lub 5 markerów na każdym z końców w zależności od rozmiaru. | 60 | szt
18 | Stent samorozprężalny nitynolowy. Średnice: 5-8 mm. Długości: 20 – 150 mm. Długości systemu wprowadzającego: 75 i 130 cm. Maksymalny crossing profile 0,083”. Kompatybilny z prowadnikiem 0,035” i koszulką 6F dla wszystkich rozmiarów. Możliwość rozprężenia stentu jedną ręką (za pomocą pokrętła) lub dwiema rękami. Triaksialny system wprowadzający minimalizujący dystalną migrację stentu podczas implantacji | 120 | szt
19 | Stent wycinany laserowo w kształt tabularnej siatki, zamontowany na cewniku balonowym. Stent wykonany ze stopu stali 316L, zamontowany fabrycznie na balonie w sposób uniemożliwiający jego zsunięcie podczas manipulacji cewnik balonowy akceptujący prowadnik 0,035” „over the wire”. Długość cewnika 75 oraz 135cm. Cewnik balonowy wysokociśnieniowy, RBP 12atm. Stent o dużej elastyczności i możliwości dopasowania do kształtu naczynia. Stent o dużej statycznej sile radialnej. Stent o małej skracalności < 2%Zacieśnianie światła stentu po usunięciu balonu (recoil) < 2%. Długości stentu 17/25/27/37/57mm, średnice 5/6/7/8/9/10 mm. Kompatybilny z koszulką 6F (średnice 5,0-8,0mm), 7F( dla rozmiaru 8x57mm oraz średnic 9,0-10,0 mm). Dobra widoczność stentu we fluoroskopie. | 80 | szt
20 | Stent wycinany laserowo w kształt tabularnej siatki, zamontowany na cewniku balonowym. Stent wykonany ze stopu stali 316L. Dodatkowe przęsła w bliższej 1/3 długości – większa siła radialna w odcinku ostialnym. Zamontowany fabrycznie na balonie w sposób uniemożliwiający jego zsunięcie podczas manipulacji Rozmiary stentu: 4/5/6/7 mm, długości 14,15,18,19 mm. Kompatybilny z koszulką 5F (średnice 4,0-6,0 mm) oraz 6F – wymiar 7,0. Kompatybilny z prowadnikiem 0,014” oraz 0,018”. Cewnik dostawczy w systemie rapid exchange. Długości cewnika dostawczego 90 i 150cm. Ciśnienie nominalne 10 atm, RBP 14 atm. Profil przejścia (crossing profile): od 0,055” do 0,070”. Konstrukcja stentu zapewniająca dobrą widoczność we fluoroskopii, dużą statyczną siłę radialną oraz elastyczność i giętkość trakcie dostarczania. | 2 | szt
21 | Cewniki balonowe do tetnicy szyjnej. Cewniki w systemie RX o dlugosci 80- 150 cm, kompatybilne z prowadnikiem 0,014" i 0,018 ", srednice od1,5mm do 7mm (co 0,5mm) I 8mm, dlugosci: 10/15/2030/40/60 mm, kompatybilne z koszulka 4F lub 5F w zaleznosci od średnicy, ciśnienie nominalne 6 atm, RBP 14 atm | 80 | szt
22 | Stent dostosowany do naczyń szyjnych. Stent samorozprężalny wykonany ze stopu stali z kobaltem. System dostawczy akceptujący prowadnik 0,014”, monorail. Długość cewnika dostawczego 135cm. Średnica systemu dostawczego 5 oraz 5,9F. Stent pleciony w kształt tubularnej siatki (mesh), o geometrii zamkniętych cel. Stent o dużej elastyczności, miękkości i możliwości dopasowania do kształtu naczynia i jego zmieniającej się średnicy - tętnica szyjna wspólna-tętnica szyjna wewnętrzna. Stent z możliwością ponownego złożenia - całkowicie repozycjonowalny. Średnice: 4-10mm, długości: 30/40/50mm. Dobra widoczność stentu we fluoroskopie, bez markerów. | 80 | szt
23 | Prowadnik 0,014" o długości 190 cm oraz 300 cm z platynową miękką kształtowalną końcówką. Prowadnik umieszczony w sposób niecentryczny wobec koszyka filtra. Koszyk filtra umocowany w sposób ruchomy – gwarantujący obrót na prowadniku. Filtr w postaci pętli nitinolowej samorozprężalnej z koszykiem/membraną o porowatości 110mikronów. Jeden rozmiar dopasowujący się do różnych średnic naczynia w zakresie od 3,5 do 5,5mm. Koszulka dostawcza w systemie Monorail o profilu przejścia 3,2F | 80 | szt
24 | Profil mikrocewnika 2,4F i 2,8F. Długości mikrocewnika 105, 130, 155 cm. Konstrukcja całkowicie metalowa pokryta polimerem bez zatopionego metalowego splotu wewnętrznego. Dostępne kształty końcówek Straight, Bern, J, Swan. Dostępne wersje z dwoma markerami. Maksymalny przepływ 3,5 ml/s dla 2,4F i 6,3 ml/s dla 2,8F. Pokrycie hydrofilne. Kompatybilne z prowadnikiem 0,018” i 0,021”. Dostępne wersje z mikroprowadnikiem i bez mikroprowadnika. Kompatybilne z cewnikami diagnostycznymi 0,035” i 0,038”. Maksymalne ciśnienie 1200 PSI. Możliwość podania cząstek embolizacyjnych do 900 mikronów (2,8F). | 40 | szt
25 | Coile odczepialne rozmiary 0,018” i 0,035" , Średnice 2-22 mm. Dostępne długości 40-600 mm. Spirale wykonane ze stopu platyny. Pokrycie włóknami PET. Możliwość repozycjonowania spiral. Prosty w obsłudze, zewnętrzny, mechaniczny system odczepiania bez konieczności użycia dodatkowych urządzeń (elektrycznych, gwintowanych itp.) do uwalniania spiral. | 30 | szt
26 | Cząsteczki hydrożelowe, sferyczne, biokopompatybilne, permanentne do chemoembolizacji z otoczką z alkoholu poliwynylowego. Posiadające wskazanie do użycia razem z Doxorubiciną i Irinotekanem potwierdzoną rejestracją CE. Tolerancja rozmiarów 70-150µm, 100-300µm, 300-500µm, 500-700µm. Czas ładowania Doxorubicyną dla najmniejszego zakresu rozmiarów nie dłuższy niż 30 minut. Potwierdzony czas uwalniania Doxorubicyny przez minimum 30 dni na poziomie terapeutycznym. Pakowany we fiolki 10ml zawierające 2ml cząstek w kolorze niebieskim oraz 8ml buforowanej soli fizjologicznej. Każdy rozmiar czątek oznaczony innym kolorem etykiety i zamknięcia. Termin ważności 4 lata od daty produkcji. | 50 | szt
27 | Cewnik do aterektomii 3 kanałowy cewnik OTW do aterektomii z jednoczesną aspiracją blaszki miażdżycowej i skrzepów z frontalnie umieszczoną głowicą rotującą na najbardziej dystalnej części cewnika. 2 tryby pracy z rozkładanymi ostrzami 2.4mm i 3,4mm. Średnica zew 7Fr, długość 120cm. | 6 | szt
28 | Cewnik do aterektomii 3 kanałowy cewnik OTW do aterektomii z jednoczesną aspiracją blaszki miażdżycowej i skrzepów z frontalnie umieszczoną głowicą rotującą na najbardziej dystalnej części cewnika. 2 tryby pracy z rozkładanymi ostrzami 2.1mm i 3,0mm. Średnica zew 7Fr, długość 135cm. | 6 | szt
29 | Cewnik do aterektomii 3 kanałowy cewnik OTW do aterektomii z jednoczesną aspiracją blaszki miażdżycowej i skrzepów z frontalnie umieszczoną głowicą rotującą na najbardziej dystalnej części cewnika. 1 tryb pracy bez rozkładanych ostrzy 1,85mm. Średnica zew 7Fr, długość 145cm. | 6 | szt
30 | Cewnik do aterektomii 3 kanałowy cewnik OTW do aterektomii z jednoczesną aspiracją blaszki miażdżycowej i skrzepów z frontalnie umieszczoną głowicą rotującą na najbardziej dystalnej części cewnika. 1 tryb pracy bez rozkładanych ostrzy 1,6mm. Średnica zew 7Fr, długość 145cm. | 6 | szt
RAZEM Pakiet nr 7:
Pakiet nr 8
Lp. | Asortyment | Ilość | J.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy | Kod EAN/GTIN (jeżeli dotyczy)
1 | Stentgraft Do Aorty Piersiowo-Brzusznej . 1. System przeznaczony do zaopatrzenia endowaskularnego pacjentów z tętniakami w obrębie tętnic nerkowych, pnia trzewnego i tętnicy krezkowej górnej. 2.Stentgraft zbudowany na bazie nitinolowego stentu z pokryciem poliestrowym. 3.W zależności od anatomii pacjenta istnieje możliwość dostarczenia stentgraftu: - certyfikowanego, półkowego z prekaniulowanymi 4 rękawkami wewnętrznymi, - szytego na miarę, zabezpieczającego tętnice trzewne poprzez wykonanie: - otworu okrężnie wzmocnionego / tzw. fenestr/- średnica 6-12 mm, - podcięcia /scallop/ - długość 8-23mm, szerokość 8-14 mm, - rękawków zewnętrznych /tzw. branch/ o średnicy 6/7/8 mm i długości 15/16/17 mm i/lub rękawków umieszczonych wewnątrz stentgraftu /tzw. innerbranch/ o średnicy 6/7/8 mm i długości 17/18/19 mm, - możliwość kaniulacji tętnic trzewnych od strony ramiennej lub udowej w zależności od kierunku umieszczenia branchy i/lub innerbranchy, - stentgraft zgodny z zamówieniem i rysunkiem technicznym podpisanym przez Kierownika Kliniki, przygotowanym po wcześniejszym zatwierdzeniu propozycji leczenia. 4.Brak przeciwwskazań do wykonywania badań MRI po implantacji stentgraftu. 5.Stentgraft dostarczony będzie z niezbędnymi stentami pokrywanymi i stentami samorozprężalnymi, elementem proksymalnym lub standardowym stentgraftem brzusznym oraz akcesoriami: pętla, koszule, cewniki, prowadniki | 4 | szt
2 | Stentgraft Do Zaopatrywania Tętniaków Aorty Brzusznej. - Stentgraft o budowie modułowej składający się z dwóch podstawowych elementów: - stentgraftu podstawowego i dodatkowej odnogi bocznej. - Materiał, z którego wykonany jest stentgraft: nitinol z pokryciem poliestrowym. - Odkryty stent z haczykami na bliższym zakończeniu pozwalający na umiejscowienie stentgraftu jeszcze powyżej odejścia tętnic nerkowych. - Znaczniki widoczne w promieniach rentgenowskich, marker „E” wskazujący ustawienie rozgałęzienia. - System wprowadzający stentgraftu podstawowego nie większy niż 20 F. - Średnice proksymalne stentgraftu podstawowego: 23-36 mm. - Przedłużenia aortalne o średnicach 23-38mm. - Długości całkowite stentgraftu podstawowego- co najmniej 4 długości: 100mm 125mm, 155mm, 160mm. - Długość przedłużenia biodrowego od 50 do 105 mm bez strefy nakładania się – przynajmniej 4 długości. - Przedłużenia biodrowe o średnicy proksymalnej 13-27mm i dystalnej 10-27mm – przynajmniej 10 wariantów. - Dostępna konfiguracja aorto-uni-iliac o średnicy proksymalnej 23-36 mm i długości części pokrytej co najmniej 105mm. - System wprowadzania Squeeze-to-Release. - Brak przeciwwskazań do wykonania badania MRI | 40 | szt
z możliwością wymiany na: Stentgraft Do Zaopatrywania Tętniaków Aorty Piersiowej, - dwie konfiguracje części proksymalnej: odsłonięta sprężyna z prostą krawędzią; podwójna osłonięta sprężyna. - Dwie konfiguracje części dystalnej: prosta, osłonięta; odsłonięta sprężyna. - Stentgraft zbudowany na bazie nitinolowego stentu, pokryty tkaniną poliestrową. - Co najmniej 10 dostępnych średnic w rozmiarach od 24 do 44 mm. - Dostępne długości jednego elementu od min 10 cm do max 230 cm - co najmniej 4 długości. - Forma: tubularna lub stożkowa (ze zwężeniem od części proksymalnej do dystalnej wynoszącym od 3 do 8 mm). - Cewnik z przesuwającymi się koralikami zapewniający wysoką elastyczność. - System wprowadzania maksymalnie 24 F. - System wprowadzania Squeeze-to-Release. Brak przeciwwskazań do wykonania badania MRI.
3 | Stentgraft Do Zaopatrywania Tętniaków Biodrowych: - system wprowadzający stentgraftu iliac branch 18F, pokrycie hydrofilne, - długość całkowita iliac branch 9, 109 i 121 mm, - średnice proksymalne: 14,16,18 mm, średnice dystalna 10,12,14 mm, - średnica dystalna odnogi bocznej 8 mm, - znaczniki widoczne w promieniach rentgenowskich, marker „E” wskazujący ustawienie odejścia do połączenia z tętnicą biodrową wewnętrzną. System wprowadzania Squeeze-to-Release. Brak przeciwwskazań do wykonania badania MRI | 5 | szt
RAZEM Pakiet nr 8:
Pakiet nr 9
Lp. | Asortyment | Ilość | J.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy | Kod EAN/GTIN (jeżeli dotyczy)
1 | Stentgraft aortalny brzuszny, technologia polimerowa. - Stentgraft aortalny, brzuszny z polimerową technologią uszczelniania (polimerem twardniejącym podczas procedury) - wprowadzanie za pomocą niskoprofilowego cewnika od 10F do 15F , - możliwość zaimplantowania w przypadku tętniaków z szyją o średnicy w zakresie od 16 do 30 mm, - kąt zagięcia aorty podnerkowo ≤ 60 stopni, - średnica tętnic biodrowych od 8 do 25 mm, - system fiksacji stentgraftu oparty na bazie nitinolowego, niepokrywanego stentu z haczykami, - markery platynowo-irydowe wbudowane w konstrukcję stentgraftu | 8 | szt.
2 | Stentgraft aortalny brzuszny, osadzany na bifurkacji. - Stentgraft aortalny osadzany na bifurkacji aorty, - długość szyi tętniaka ≥ 15 mm, - możliwość zaimplantowania w przypadku tętniaków z szyją o średnicy w zakresie od 18 do 32 mm, - kąt zagięcia aorty podnerkowo ≤ 60 stopni, - średnica tętnic biodrowych od 10 do 23 mm, - system wielomodułowy : body rozwidlone, przedłużki proksymalne i dystalne, - stentgraft zbudowany z drutu kobaltowo-chromowego, pokrytego ePTFE, - możliwość zastosowania techniki cross-over u pacjentów, po implantacji protezy | 8 | szt.
RAZEM Pakiet nr 9:
Pakiet nr 10
Lp. | Asortyment | Ilość | J.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy | Kod EAN/GTIN (jeżeli dotyczy)
1 | 1. Szanty poliuretanowe, materiał balonika – lateks. 2. Średnice: 8, 9, 10F o długości 31 cm. 3. T-port do infuzji i płukania, monitorowania przepływu i ciśnienia krwi, drożności oraz bezpiecznego usuwania cząstek zatorowych. 4. OZNACZENIA GŁĘBOKOŚCI (1 cm) wskazują długość wprowadzenia shuntu w tętnice szyjne. 5. OZNACZENIA GŁĘBOKOŚCI (1 cm) wskazują długość wprowadzenia shuntu w tętnice szyjne. 6. Dostępne shunty 8 i 9F o długości 15cm. 7. WAŻNOŚĆ - 5LAT od daty produkcji | 40 | szt
RAZEM Pakiet nr 10:
Pakiet nr 11
Lp. | Asortyment | Ilość | J.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy | Kod EAN/GTIN (jeżeli dotyczy)
1 | Stentgraft brzuszny niskoprofilowy. - Stentgraft wielomodułowy o szkielecie wykonanym z nitinolu i pokryciu z poliestru. - System o mocowaniu nadnerkowym. - Niski profil systemu: Część główna (body): 14 – 16 F; Odnogi: 12 F. - Profil systemu umożliwiający leczenie przy wąskich dostępach. - Zakres leczenia – część aortalna: 17 – 31 mm. - Zakres leczenia – część biodrowa: 8 – 22 mm. - System z zintegrowanymi hydrofilnymi koszulkami. - Możliwość regulacji zakładek między body a odnogami po stronie ipsi- i contralateralnej. - Odnogi ze spiralnym ułożeniem stentu minimalizującym ryzyko załamania. - System posiadający platynowe markery ułatwiające pozycjonowanie stentgraftu. - Trzy elementowa konstrukcja systemu zapewniający szeroki zakres zastosowania. W zestawie dwa sztywne prowadniki oraz balon niskoprofilowy umożliwiający doprężenie stentgraftu. Możliwość zamiany na stentgraft piersiowy niskoprofilowy | 5 | szt
2 | Stentgraft piersiowy niskoprofilowy. - Stentgraft o szkielecie wykonanym z nitinolu i pokryciu z poliestru. - Niski profil systemu: 18 Fr dla średnic proksymalnych do 36 mm; 20 Fr dla średnic proksymalnych do 44 mm. - Profil systemu umożliwiający leczenie przy wąskich dostępach. - Średnica proksymalna stentgraftu: 20 – 44 mm. - Średnica dystalna stentgraftu: 20-42 mm. - System z zintegrowanymi hydrofilnymi koszulkami. - System posiadający platynowe markery ułatwiające pozycjonowanie stentgraftu. - Dostępne konfiguracje taperowane. - Możliwość przedłużania systemu z użyciem drugiego stentgraftu. - Dostępne długości 8 cm , 16 cm | 5 | szt
3 | Stentgraft piersiowy typu custom-made z odnogą do tętnicy podobojczykowej. - Stentgraft o szkielecie wykonanym z nitinolu i pokryciu z poliestru. - System dedykowany do leczenia rozwarstwień obejmujących tętnicę podobojczykową lewą (ZONE 2 i ZONE 3). - System jednoelementowy. - Profil systemu: 24 F. - Możliwe średnice stentgraftu: część aortalna: 26 – 44 mm; odnoga do tętnicy podobojczykowej lewej: 6 – 14 mm. - Możliwe długości stentgraftu: część aortalna: 60 – 210 mm; odnoga do tętnicy podobojczykowej lewej: 25 – 45 mm. - Możliwość regulacji odległości między proksymalnym końcem stentgraftu, a odnogą do tętnicy podobojczykowej lewej. Elastyczny system wprowadzający złożony z dwóch koszulek zewnętrznej i wewnętrznej ułatwiającej wprowadzenie stentgraftu do łuku aorty. System posiada zamontowany prowadnik służący do kaniulacji tętnicy podobojczykowej lewej i uwalniania odnogi. System posiadający markery ułatwiające pozycjonowanie stentgraftu | 5 | szt
RAZEM Pakiet nr 11:
Pakiet nr 12 - Elementy wymienne do wstrzykiwacza kontrastu CT Expres i strzykawki EMPOWER MR
Lp. | Asortyment | Ilość | J.m. | Cena netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy | Kod EAN/GTIN (jeżeli dotyczy)
1 | Zestaw wielu pacjentów składający się z kasety perystaltycznej oraz przewodu zakończonego złączem luer-lock | 70 | op (25 szt.)
2 | Jednorazowe przekłuwacze do butelek z kontrastem | 40 | op (60 szt.)
3 | Zestaw dzienny łączący trzy źródła (2 x kontrast + 1 x sól) | 50 | op (15szt.)
4 | Jednorazowy łącznik o dł. 120 cm z jednokierunkowym zaworem na każdym z końców linii ze złączem luer-lock | 360 | op (40 szt.)
5 | Zestaw 2 strzykawek Fast-Load 100 ml z niskociśnieniową rurą łączącą i igłami do butelek | 10 | 10
Razem Pakiet nr 12
OFEROWANE ELEMENTY MUSZĄ BYĆ KOMPATYBILNE Z URZĄDZENIEM CT EXPRES I DOPUSZCZONE PRZEZ PRODUCENTA URZĄDZENIA