## Glukoza
Załącznik nr 2 do SIWZ
1. TESTY DO IDENTYFIKACJI I OZNACZANIA LEKOWRAZLIWOŚCI DROBNOUSTROJÓW Z ZASTOSOWANIEM ANALIZATORA MIKROBIOLOGICZNEGO
Lp. | Parametr | Ilość (szt.) | Wielkość opak. | Ilość opakowań (a / b) | Cena za 1 opak netto | Wartość netto (c x d) | VAT % | VAT PLN (e x f) | Wartość brutto (e + g) | Producent | Nazwa i typ | Kraj pochodzenia
| Nazwa odczynnika | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | n
1. | Testy do identyfikacji tlenowych bakterii Gram-ujemnych | a: 160
2. | Testy do identyfikacji tlenowych ziarniaków Gram-dodatnich | a: 80
3. | Testy do identyfikacji bakterii o zwiększonych wymaganiach odżywczych (Neisseria spp., Haemophilusspp) | a: 80
4. | Testy do identyfikacji bakterii beztlenowych | a: 80
5. | Testy do identyfikacji grzybów drożdżopodobnych | a: 80
6. | Testy do identyfikacji i jednoczesnego oznaczania lekowrażliwości tlenowych bakterii Gram-ujemnych z określeniem wartości MICi z potwierdzeniem ESBL | a: 600
7. | Testydo identyfikacji i jednoczesnego oznaczania lekowrażliwości tlenowych ziarniaków Gram-dodatnich z określeniem wartości MIC | a: 600
8. | Testy do identyfikacji i jednoczesnego oznaczania lekowrażliwości tlenowych bakterii Gram-ujemnych izolowanych z moczu | a: 400
MATERIAŁY ZUŻYWALNE | bar: a to n
1. | Dodatkowe odczynniki niezbędne do przygotowania i odczytu testów | a: Ilość adekwatna do ilości oznaczeń
| RAZEM | - | - | - | - |  | 0 |  |  | - | - | -
WYMOGI GRANICZNE DLA TESTÓW STOSOWANYCH Z ZASTOSOWANIEM ANALIZATORA MIKROBIOLOGICZNEGO DO IDENTYFIKACJI I OKREŚLANIA LEKOWRAŻLIWOŚCI DROBNOUSTROJÓW
L.p | Parametry graniczne | i: Potwierdzenie spełnienia Wymogów
1 | Zawartość opakowania zbiorczego – maksymalnie 20 testów | i: TAK/NIE
2 | Termin ważności testów - minimum 6 miesięcy od daty dostarczenia użytkownikowi | i: TAK/NIE
3 | Testy oznakowane danymi: nazwa testu, nr serii, data ważności, temperatura przechowywania | i: TAK/NIE
4 | Załączyć wykaz drobnoustrojów możliwych do zidentyfikowania przyzastosowaniu oferowanych testów. Wymagane aktualnie stosowane nazewnictwo drobnoustrojów | i: TAK/NIE
5 | Załączyć wykazwszystkich oferowanych testów do badania lekowrażliwości z Uwzględnieniem zastosowanych antybiotyków oraz ich stężeń wraz z informacją o ograniczeniach testu. | i: TAK/NIE
6 | Testy do identyfikacjii określania lekowrażliwości dla bakterii gram dodatnich i gram ujemnychzawierające naniesione podłoże wzrostowe I różne rozcieńczenia preparatów przeciwbakteryjnych (metoda mikrorozcienczeń w bulionie) | i: TAK/NIE
7 | Certyfikaty Kontroli Jakości dla każdego rodzaju i serii testów | i: TAK/NIE
2. Dzierżawa - 24 miesiące
Lp. | Dzierżawa | Ilość miesięcy | Cena netto za 1 miesiąc | Wartość netto (a x b) | stawka podatku VAT % | Wartość VAT ( c x d) | Wartość brutto (c + e ) | Producent | Nazwa i typ | Kraj pochodzenia | rok produkcji
|  | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j
1. | Analizator mikrobiologiczny | a: 24
WYMOGI GRANICZNE DLA ANALIZATORA MIKROBIOLOGICZNEGO DO IDENTYFIKACJI ORAZ OZNACZANIA LEKOWRAŻLIWOŚCI DROBNOUSTROJÓW
L.p | Parametry graniczne | i: Potwierdzenie spełnienia Wymogów
1 | Aparat nowy lub używany wyprodukowany nie wczesniej niż w 2016 r. po pełnym przeglądzie serwisowym | i: TAK/NIE
2 | Analizator rmikrobiologiczny, wraz z niezbędnym sprzętem komputerowym (komputer z monitorem i drukarką, system zasilania awaryjnego UPS), z oprogramowaniem do przetwarzania testów bakteriologicznych (lekowrazliwość, identyfikacja) osprzętowanie pomocnicze (densytometr, zestaw do standaryzacji zawiesiny z drobnoustrojami wg Mc Farlanda. Urządzenie Pipetujące umożliwiające jednoczasową inokulację paneli / modułów) | i: TAK/NIE
3 | Możliwość wykonania testów identyfikacyjnych i lekowrażliwości oddzielnie oraz łącznie na jednym module testowym | i: TAK/NIE
4 | Posiada czytnik do identyfikacji i określania lekowrażliwości mikroorganizmów | i: TAK/NIE
5 | System zapewniający jednoczesną identyfikację i określanie lekowrażliwości dla bakterii gram dodatnichi gram ujemnych. | i: TAK/NIE
6 | Procedury zapewniające dobór różnych metod przygotowania zawiesiny inokulacyjnej. | i: TAK/NIE
7 | System identyfikacji badań poprzez kody kreskowe zawierające informację o rodzaju testu oraz danych pacjenta. | i: TAK/NIE
8 | Możliwość doboru paneli do jednoczesnej identyfikacji, oznaczania lekowrażliwości i potwierdzania ESBL w jednym badaniu dla bakterii gram ujemnych. | i: TAK/NIE
9 | Możliwość wizualnej oceny wzrostu drobnoustrojów na panelach testowych - zgodnie z metodą referencyjną oceny lekowrażliwości drobnoustrojów : ISO 20776-1:2006 | i: TAK/NIE
10 | Możliwość identyfikacji: Istotnych klinicznie bakterii tlenowych i beztlenowych, o dużych wymaganiach odżywczych ( Neisseria spp., Haemophilus spp.), oraz grzybów drożdżopodobnych | i: TAK/NIE
11 | System generujący bezpośrednio wyniki lekowrażliwości niezależnie od wyników identyfikacji. | i: TAK/NIE
12 | Możliwość przygotowania wystandaryzowanej zawiesiny bakteryjnej 0,5 McFarlanda (bezkonieczności weryfikacji przy użyciu densytometru) za pomocą specjalnej wykalibrowanej kapilary inokulacyjnej (zmniejszenie ryzyka pobrania mieszaniny kolonii bakteryjnych) oraz przy użyciu standardowej metody turbidymetrycznej). Stabilność zawiesiny co najmniej 4 h. | i: TAK/NIE
13 | Wynik lekowrażliwości podawany w wartościach MIC, w postaci kategorii : S, I, R | i: TAK/NIE
14 | Wykrywanie/sugerowanie mechanizmów oporności (ESBL, AmpC, karbapenemazy, MRS, MLSB, VRE, HLAR ) | i: TAK/NIE
15 | Interpretacja wyników lekowrażliwości zgodnie z wytycznymi Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów (rekomendacje EUCAST orazCLSI) | i: TAK/NIE
16 | System ekspercki pracujący zgodnie z wymaganiami EUCAST, aktualizowany nieodpłatnie po ukazaniu się najnowszych zaleceń. | i: TAK/NIE
17 | Możliwość wprowadzania do system wyników identyfikacji drobnoustrojów prowadzonych inną metodą. | i: TAK/NIE
18 | Możliwość wprowadzania do system wyników lekowrażliwości wykonanej metodą dyfuzyjno – krążkową. | i: TAK/NIE
19 | Możliwość umieszczania w formularzu wyniku badania komentarzy dotyczących wyizolowanego szczepu, oraz komentarzy do całego badania. | i: TAK/NIE
20 | Program kontroli jakości aparatu pozwalający na sprawdzenie poprawności jego działania z użyciem testów i wszystkich niezbędnych do wykonania badania odczynników. Automatyczna kalibracja czytnika. | i: TAK/NIE
21 | Podłączone oprogramowanie do automatycznego zapisywania i interpretacji odczytu z aparatu. | i: TAK/NIE
22 | W systemie istnieje możliwość manualnego zatwierdzania atypowych przypadków. | i: TAK/NIE
23 | Opcja edycji panelu pozwalająca na weryfikację wyników przez personel laboratorium. | i: TAK/NIE
24 | Możliwość dopisywania mikroorganizmów lub innych metod diagnostycznych dla celów epidemiologicznych. | i: TAK/NIE
25 | Oprogramowanie zapewniające użytkownikowi tworzenie i dostosowanie reguł, raportów oraz wydruku wyników do wymagań laboratorium oraz archiwizację wyników | i: TAK/NIE
26 | Możliwość zintegrowania analizatora z systemem informatycznym – dwukierunkowa transmisja danych | i: TAK/NIE
27 | Instrukcja obsługi systemu w j. polskim | i: TAK/NIE
28 | Coroczny przegląd aparatu, możliwość niezwłocznego kontaktu z serwisem oraz części zamienne przez okres obowiązywnia umowy. | i: TAK/NIE
29 | Bezpłatne 1 szkolenie personelu z zakresu obsługi zainstalowanego system oraz 2 szkolenie dla jednej osoby dotyczące diagnostyki mikrobiologicznej /zakażeń w miejscu podanym przez zamawiającego ( raz w roku) | i: TAK/NIE
30 | Oferent przedstawi certyfikat potwierdzający zgodność posiadanego, Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, co najmniej z normą ISO 9001:2015 w zakresie minimum „Marketing, sprzedaż, dystrybucja, usługi serwisu technicznego oraz konsultacje I szkolenia w zakresie wyrobów do diagnostyki, diagnostyki in vitro I badań naukowych (odczynniki, aparaty, oprogramowanie). | i: TAK/NIE