Realizacja zadania pn. : „Zakup sprzętu i aparatury” – poprzez zakup sprzętu i aparatury dla oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii z największą aktywnością donacyjną w latach 2022-2023 lub z największą pediatryczną aktywnością donacyjną w 2023r.”

Załącznik nr 3.1 do zaproszenia składania ofert

DZP/66/2024

Formularz parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia

Pełna nazwa urządzenia: Wózek medyczny - 1 szt.

Typ/Model (podać):……………………………………………………………………………………….

Producent (podać):………………………………………………………………………………………..

Dostawca (podać):…………………………………………………………………………………………

Rok produkcji: ………………

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametry wymagane | Parametry oferowane Tak/Nie Podać/opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANE PARAMETRY |  |  |  |
| 1 | Sprzęt fabrycznie nowy, niepodemonstracyjny , wolny od wad fabrycznych i prawnych , wyprodukowany w 2024 roku | TAK |  |
| 2 | Wózek wyposażony w szafkę z 5 szufladami i szafkę z drzwiczkami | TAK |  |
| 3 | Wymiary wózka (bez wyposażenia dodatkowego): - szerokość: 870 mm - głębokość: 570 mm - wysokość od podłoża do blatu: 1000 mm | TAK (podać) |  |
| 4 | Wymiary szafki: - szerokość: 800 mm - głębokość: 500 mm - wysokość: 805 mm | TAK (podać) |  |
| 5 | Wózek wyposażony 5 szuflad o wysokości frontów 5mm x 138 mm | TAK (podać) |  |
| 6 | Wózek wyposażony w szafkę o szerokości 310 mm | TAK (podać) |  |
| 7 | Wymiary powierzchni użytkowej szuflad (szerokość x głębokość x wysokość) przy wysokości frontu 138mm: 385mm x 460mm x 123 mm | TAK (podać) |  |
| 8 | Blat szafki z tworzywa ABS w kolorze białym lub szarym, z pogłębieniem. otoczony z 3 stron bandami o wysokości min. 40 mm | TAK (podać) |  |
| 9 | Fronty szuflad i drzwiczek stalowe lakierowane proszkowo (kolor do wyboru przez Zamawiającego - min. 21 kolorów) , szuflady z samodociągiem | TAK |  |
| 10 | Uchwyty do otwierania szuflad i drzwiczek w kształcie litery C, anodowane lub lakierowane proszkowo (kolor do wyboru przez Zamawiającego - min. 21 kolorów) | TAK |  |
| 11 | Szafka stalowa lakierowana proszkowo (kolor do wyboru przez Zamawiającego - min. 21 kolorów), wyposażona w materiał wygłuszający, niechłonący wilgoci, minimalizujący wibracje | TAK |  |
| 12 | Szafka wyposażona w uchwyt do prowadzenia lakierowany proszkowo (kolor do wyboru przez Zamawiającego - min. 21 kolorów) | TAK |  |
| 13 | Część szafki z drzwiczkami wyposażona w system prowadnic z tworzywa ABS, przystosowany do ażurowych wyjmowanych i wysuwanych kuwet z tworzywa sztucznego oraz koszy wykonanych ze stali lakierowanej proszkowo | TAK |  |
| 14 | Podstawa stalowa w obudowie z tworzywa ABS w kolorze białym lub szarym, pełniącą funkcję odbojów, wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 125 mm, w min. 2 z blokadą | TAK (podać) |  |
| 15 | Wyposażenie dodatkowe wózka: - wyposażenie części szafki z drzwiczkami: -1x kuweta z tworzywa o wymiarach: 400mm x 300mm x 50mm, -1x kuweta z tworzywa o wymiarach: 400mm x 300mm x 100mm -1x kosz stalowy lakierowany proszkowo o wymiarach 400mm x 300mm x 105mm - 1x kosz stalowy lakierowany proszkowo o wymiarach 400mm x 300mm x 180mm -1 x blat boczny wysuwany stalowy lakierowany proszkowo o wymiarze min. 430mm x 430mm - 1 x stelaż nadstawki lakierowany proszkowo (kolor do wyboru przez Zamawiającego - min. 21 kolorów), z kanałami montażowymi po wewnętrznej stronie, umożliwiającymi regulację wysokości położenia szyn instrumentalnych oraz rozbudowę wózka o wyposażenie dodatkowe wyłącznie za pomocą elementów złącznych, bez konieczności wykonywania otworów - 1x półka nadblatowa wykonana z tworzywa ABS w kolorze białym lub szarym o wymiarach 600mm x 200mm - 3x odcinek szyny instrumentalnej z narożnikami zabezpieczonymi i zintegrowanymi z korpusem - 1x odcinek szyny instrumentalnej na stelażu nadstawki - Ix koszyk na akcesoria ze stali kwasoodpornej, gat.OH18N9 o wymiarach 360mm x 160mm x 150mm - 1 x miska ze stali nierdzewnej o poj. 2,51 - 1x pojedynczy pojemnik na rękawiczki wykonany ze stali kwasoodpornej, gat. OH18N9, obudowany z trzech stron - 1x kosz na cewniki ze stali kwasoodpornej, gat. OH18N9 o wym. 115mm x 115mm x 500mm - 1x wieszak kroplówki z regulacją wysokości - 1x uchwyt ze stali kwasoodpornej, gat. OH18N9 z tworzywowym pojemnikiem na zużyte igły - 1x zamek do szafki z drzwiczkami | TAK (podać) |  |
| 16 | Dodatkowe akcesoria mocowane za pomocą aluminiowych kostek 54mm x 40mm (wysokość x szerokość), z pokrętłem stabilnie mocującym osprzęt, nie odkształcających się podczas użytkowania, blokujących przesuwanie się osprzętu podczas jazdy, uchwyty z możliwością zawieszenia także na szynie Modur przekroju 10mm x 30mm | TAK (podać) |  |
| 17 | Wymagane dokumenty: - Deklaracja zgodności CE (lub równoważne) - Wpis lub zgłoszenie do URWMiPB (lub równoważne), - Certyfikat producenta dla Systemu Zarządzania wg PN-EN ISO 13485 (lub równoważne), - Certyfikat producenta dla Systemu Zarządzania wg PN-EN ISO 9001 lub równoważne | TAK (podać) |  |
| POZOSTAŁE |  |  |  |
| 1 | Okres gwarancji min. 24 miesiące, obejmuje wszystkie elementy wielorazowego użytku wchodzące w skład zestawu | TAK (podać) |  |
| 2 | Czas reakcji od przyjęcia zgłoszenia — podjęta naprawa nie dłużej jak: - 24 h ( dni pracujące ) dla zgłoszenia w czasie trwania gwarancji; - 48 h ( dni pracujące ) dla zgłoszenia pogwarancyjnego | TAK |  |
| 3 | W okresie gwarancji bezpłatne przeglądy (min. 1 x w roku chyba, że producent urządzeń lub/i ich podzespołów lub/i elementów wymaga częstszych niż 1 x w roku przeglądów - wówczas ilość tych przeglądów winna być zgodna z wytycznymi producenta) łącznie z wymianą części zalecanych przez producenta (w ilości, zakresie — zgodnie z wymaganiami producenta); dotyczy również akumulatorów. | TAK |  |
| 4 | Dostępność części zamiennych po okresie gwarancji oraz serwisu pogwarancyjnego min. 8 lat | TAK |  |
| 5 | Szkolenie z obsługi aparatu/urządzenia w tym sposobu mycia i dezynfekcji dla personelu medycznego oraz technicznego wskazanego przez Zamawiającego jest bezpłatne, ilość osób do przeszkolenia określa Zamawiający | TAK |  |
| 6 | Dostawa, montaż i uruchomienie w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu funkcjonowania urządzenia i w obecności osoby/osób wyznaczonych przez Zamawiającego | TAK |  |
| 7 | Wypełniony paszport techniczny | TAK |  |
| 8 | Instrukcje obsługi, w tym sposobu mycia i dezynfekcji w języku polskim | TAK |  |
| 9 | Dane teleadresowe i kontaktowe do najbliższych dla siedziby Zamawiającego autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski | TAK (podać) |  |
| 10 | Wszystkie oferowane w ramach zestawu produkty tworzą w pełni kompatybilny zestaw | TAK |  |

Kwalifikowany podpis elektroniczny lub postać elektroniczna opatrzona podpisem zaufanym