#### PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

I .     OKREŚLENIE PRZEDMIOTU PRZETARGU

###### Defibrylator- 1 szt.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II .     Część do wypełnienia przez przystępującego do przetargu:

| 1 | Nazwa urządzenia |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Wpisać |  |
| 2 | Typ urządzenia |  |  |  |
|  |  |  | Wpisać |  |
| 3 | Producent |  |  |  |
|  |  |  | Wpisać |  |
| 4 | Rok produkcji nie wcześniej niż 2023. Urządzenie fabrycznie nowe | Rok produkcji: Urządzenie/a fabrycznie nowe ( Tak/Nie – wpisać ): |  |  |
|  |  |  | Wpisać |  |
| 5 | Kraj pochodzenia |  |  |  |
|  |  |  | Wpisać |  |

6. Warunki gwarancji i serwisu wymagane przez użytkownika.

| Nr ppkt. | OPIS PARAMETRÓW | WARTOŚĆ WYMAGANA |  | WARTOŚĆ OFEROWANA ( podać, opisać ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. | TAK (wpisać pełne dane kontaktowe adres i techniczne środki łączności, nr tel., faxu, e-mail. ) |  |  |
| 2 | Długość udzielanej gwarancji nie mniej niż 24 miesiące. Przeglądy techniczne z częstością i w zakresie zalecanymi przez producenta w czasie trwania gwarancji. | TAK |  |  |
|  |  |  |  | Wpisać |

7.Walory techniczno-eksploatacyjne wymagane przez użytkownika.

| Nr ppkt. | OPIS PARAMETRÓW | Parametry graniczne | Parametry oferowane ( podać, opisać ). Należy szczegółowo opisać każdy oferowany parametr urządzenia/sprzętu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry ogólne |  |  |
|  | Urządzenie do monitorowania parametrów życiowych oraz defibrylacji | TAK |  |
|  | Zasilanie AC 230 V 50 Hz sieciowo – akumulatorowe (wbudowany zasilacz). | TAK |  |
|  | Czas ładowania akumulatora do pełnej pojemności nie dłuższy niż 4godz. | TAK |  |
|  | Akumulator ze wskaźnikiem stanu naładowania | TAK |  |
|  | Akumulator bez efektu pamięci ,możliwa wymiana akumulatora bez ingerencji serwisu. | TAK |  |
|  | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim (opis na panelu i komunikaty ekranowe). | TAK |  |
|  | Aparat odporny na zalanie wodą min IP44 | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w system codziennego programowanego czasowo autotestu | TAK |  |
|  | Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym min.290 min | TAK |  |
|  | Ilość min 300 defibrylacji z pełni naładowanym akumulatorem z energią 200J min | TAK |  |
|  | Kolorowy ekran o przekątnej min. 7 ‘’. | TAK |  |
|  | Wyświetlanie wszystkich monitorowanych parametrów w formie cyfrowej | TAK |  |
|  | Możliwość wyświetlania 3 krzywych dynamicznych | TAK |  |
|  | Wbudowana drukarka, pozwalająca na wydruk w czasie rzeczywistym min 3 krzywych. | TAK |  |
|  | Archiwizacja danych min.100 pacjentów | TAK |  |
|  | Defibrylacja |  |  |
|  | Rodzaj fali defibrylacyjnej – dwufazowa. | TAK |  |
|  | Defibrylacja ręczna i półautomatyczna (komunikaty głosowe w trybie AED w języku polskim). | TAK |  |
|  | Wykonywanie kardiowersji. Synchronizacja z łyżek , elektrod EKG | TAK |  |
|  | Energia maksymalna defibrylacji nie mniejsza niż 360J. | TAK |  |
|  | Czas ładowania do energii 200J nie dłuższy od 4 sekund. | TAK |  |
|  | Automatyczna kompensacja impedancji ciała pacjenta przy defibrylacji z łyżek i elektrod jednorazowych. | TAK |  |
|  | Zakres regulacji poziomu energii w zakresie nie mniejszym niż od 2 do 360 J (min 20 poziomy energii). | TAK |  |
|  | Defibrylacja dzieci i dorosłych - zintegrowane łyżki dla dzieci i dorosłych. | TAK |  |
|  | Pełna obsługa defibrylacji za pomocą przycisków lub pokręteł na łyżkach (ładowanie,ustawienie poziomu energii defibrylacji, rozładowanie). | TAK |  |
|  | Wskaźnik impedancji kontaktu elektrod z ciałem pacjenta na łyżkach oraz ekranie urządzenia. |  |  |
|  | W trybie AED programowane przez użytkownika wartości energii dla kolejnych 3 kroków defibrylacji z energią 0d 10 do 360J. | TAK |  |
|  | Monitorowanie |  |  |
|  | Monitorowanie min. 3 odprowadzeniami (komplet kabli w zestawie). | TAK |  |
|  | Analiza arytmii | TAK |  |
|  | Co najmniej 5 wartości wzmocnienia sygnału. | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru częstości pracy serca nie mniejszy niż 20 -300 b/min | TAK |  |
|  | Układ monitora zabezpieczony przed impulsem defibrylatora | TAK |  |
|  | Pomiar respiracji metoda impedancyjną | TAK |  |
|  | Alarm bezdechu min 10-40 sek | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru min 0-200 oddech./min | TAK |  |
|  | Wyświetlanie krzywej respiracji | TAK |  |
|  | Pomiar SpO2 1-100% | TAK |  |
|  | Wyświetlanie krzywej pletyzmograficznej | TAK |  |
|  | Czujnik saturacji na palec dla dorosłych | TAK |  |
|  | Rejestracja |  |  |
|  | Rejestrator EKG na papierze minimum 50 mm. | TAK |  |
|  | Szybkości wydruku min 25 mm/sek. | TAK |  |
|  | Pamięć wewnętrzna epizodów i fragmentów EKG. | TAK |  |
|  | Możliwość wprowadzenia do pamięci danych pacjenta | TAK |  |
|  | Aparat wyposażony w złącze USB umożliwiające zapis zarchiwizowanych danych na zewnętrznym nośniku |  |  |
|  | Stymulacja zewnętrzna |  |  |
|  | Tryb asynchroniczny i ,,na żądanie’’. | TAK |  |
|  | Częstotliwości stymulacji w zakresie nie mniejszym niż 40 -200 imp/min. | TAK |  |
|  | Prąd stymulacji w zakresie nie mniejszym niż 2-180mA. | TAK |  |
|  | W zestawie dodatkowy komplet elektrod do stymulacji dla dorosłych. | TAK |  |
|  | Wymagania dodatkowe |  |  |
|  | Wymagana współpraca z systemem BeneVison będącym na wyposażeniu szpitala. | TAK |  |
|  | Przeszkolenie personelu medycznego i przeszkolenie personelu technicznego. | TAK |  |

8.Walory techniczno-eksploatacyjne punktowane przez użytkownika.

| Nr ppkt. | OPIS PARAMETRÓW | Punktacja | Parametry oferowane Należy szczegółowo opisać każdy oferowany parametr urządzenia/sprzętu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Możliwość rozbudowy czujnik monitorowania uciśnięć klatki z wyświetlaniem krzywej głębokości na ekranie urządzenia. | Tak- 5 pkt. Nie- 0 pkt. |  |
|  | Dostępne dla defibrylatora łyżki do defibrylacji wewnętrznej | Tak- 5 pkt. Nie- 0 pkt. |  |
|  | Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym minimum 120 min lub 40 defibrylacji z maksymalną energią. | Tak- 5 pkt. Nie- 0 pkt. |  |
|  | Masa w pełni wyposażonego defibrylatora (akumulator ,rejestrator ,łyżki ) nie przekracza 6,5 kg | Tak- 5 pkt. Nie- 0 pkt. |  |

UWAGA:

Dla uznania oferty za ważną Wykonawca winien zaoferować sprzęt spełniający wszystkie wymagane parametry graniczne.

W tabeli pod pkt. 7 i 8 należy opisać, wpisać, podać oferowany parametr.

Wypełniony i podpisany załącznik nr 1 należy załączyć do oferty.

Oświadczenie Wykonawcy:

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie po dostarczeniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

Wypełniony i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym załącznik nr 1 należy załączyć do oferty.

Podpis Wykonawcy: ..........................................