Załącznik nr 2 SWZ

Załącznik  nr 1 do umowy

Parametry techniczno-użytkowe i wyposażenie

|  | Parametr/Warunek/Wyposażenie | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pulsoksymetr napalcowy -1160 sztuk |  |  |
| 1. | Producent/kraj | Tak/podać |  |
| 2. | Model / typ | Tak/podać |  |
| 3. | rok produkcji 2022 lub 2021 | Tak/podać |  |
| 4. | Zintegrowany z sondą SpO2 i modułem wyświetlacza procesowego | Tak |  |
| 5. | Ekran LED | Tak |  |
| 6. | Wyświetlanie wartości SpO2 oraz tętna | Tak |  |
| 7. | Wykres słupkowy | Tak |  |
| 8. | Smyczka w komplecie | Tak |  |
| 9. | Wskaźnik niskiego napięcia | Tak |  |
| 10. | Automatyczne wyłączenie w ciągu max. 5 sekund od wyjęcia palca | Tak |  |
| 11. | Zakres pomiaru SpO2 0-100% (rozdzielczość 1%) | Tak/podać |  |
| 12. | Dokładność pomiaru w zakresie 70-100% +-2% | Tak/podać |  |
| 13. | Zakres pomiaru PR 30-250 uderzeń na minutę (rozdzielczość 1) | Tak/podać |  |
| 14. | Odporność na otaczające światło (odchylenie między wartością zmierzoną w warunkach światła sztucznego lub naturalnego w pomieszczeniu a ciemnią nie większe niż 1%) | Tak/podać |  |
| 15. | Zasilanie baterie alkaliczne 1,5V rozmiar AAA | Tak |  |
| 16. | Spełnia wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych | Tak |  |
| 17. | Certyfikat CE, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych | Tak |  |
| 18. | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak/podać |  |
| 19. | Instrukcja w języku polskim (po dostarczeniu) | Tak |  |

Oświadczam, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne, kompatybilne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów poza materiałami eksploatacyjnymi.

UWAGA:

1. Wszystkie parametry graniczne oraz zaznaczone “Tak/podać” w powyższej tabeli są parametrami bezwzględnie wymaganymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Wszystkie zaoferowane parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych technicznych u producenta w przypadku niezgodności lub niewiarygodności zaoferowanych parametrów.

______________________________

pieczęć i podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania podmiotu