## Arkusz1
Załącznik nr 1 do SWZ. Przedmiot zamówienia / Szczegółowy formularz cenowy
Grupa 1. Protezy do dróg trzustkowych
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Ilość (24 miesiące) | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN | Termin przydatności/ sterylności od dnia dostawy (miesięcy)
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 10=(8x9) | 12
1 | Protezy do dróg trzustkowych: Protezy trzustkowe do zabiegów terapeutycznych i profilaktycznych; wykonane z propylenu z otworami drenującymi na całej długości o średnicy: 3, 4, 5, Fr; dostępne w wersji: pojedynczy pigtail bez zaczepów, pojedynczy pigtail z zaczepem dystalnym, prosta z proksymalnymi zaczepami oraz prosta z pojedynczym zaczepem dystalnym i i podwójnym proksymalnym; wszystkie protezy współpracujący z prowadnikiem 0.035” z wyjątkiem protezy 3 Fr współpracujaca z prowadnikiem 0.021”; dostępne z zaostrzoną końcówką dystalną w protezach 5Fr; dostępne długości: od 2 do 18cm. Depozyt 10szt |  | 10 | szt. | 100
2 | Zestawy do protezowania dróg trzustkowych ze stentem typu pigtail lub prostym w rozmiarze 4 lub 5 Fr o długościach: 3,4,5,7cm. Dostępne w wersji z zaczepem proksymalnym lub bez. Depozyt 10szt |  | 10 | szt | 100
| Razem= 1-2 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
Grupa 2. Balony do ekstrakcji złogów żółciowych
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Ilość (24 miesiące) | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN | Termin przydatności/ sterylności od dnia dostawy (miesięcy)
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 10=(8x9) | 12
1 | Balon do ekstrakcji złogów; balony o zmiennej średnicy, w zakresie: 9 – 12, 12 – 15 i 15 – 18 mm. Współpracujące z prowadnikiem 0,035” o długości 450 i 260cm; w komplecie ze skalibrowaną strzykawką do inflacji. Proksymalny marker sygnalizujący położenie balonu, średnica cewnika zmniejszająca się od 7 do 6Fr. Skwadratowiony kształt krawędzi balonu. Dostępne dwie wersje z ujście kontrastu powyżej oraz poniżej balonu. Możliwość współpracy w systemie na krótki prowadnik. Depozyt 10szt |  | 10 | szt. | 300
Grupa 3. Zestawy do wykonywania biopsji EUS
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Ilość (24 miesiące) | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN | Termin przydatności/ sterylności od dnia dostawy (miesięcy)
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 10=(8x9) | 12
1 | Zestawy do wykonywania biopsji EUS: Igła jednorazowego użytku 19,22,25 G do biopsji aspiracyjnej pod kontrolą EUS (FNB), regulowana długość wysunięcia igły w granicach: od 0 mm do 80 mm, igła zaostrzona trójstorzkowo (posiadająca trzy ostrza na końcówce igły), wykonana ze stali kobaltowo - chromowej (rozmiar 19Ga wykonana cała z nitionlu) - na całej długości pokryta echogenicznym wzorem zapewniającym dobrą widoczność w obrazie EUS, osłonka o średnicy: 1,52 lub1,65 lub 1,73 mm, mandryn wykonany z nitinolu o zaostrzonej końcówce dystalnej, wyposażony w klips pozwalający na jego spięcie w formie pętli po wyjęciu z igły, długość robocza: 1375 mm - 1415 mm (regulacja długości osłonki w granicach +/- 4 cm), min. średnica kanału roboczego: 2,4mm. Depozyt 10szt |  | 10 | szt. | 200
2 | Zestawy do wykonywania biopsji EUS: Giętka igła do biopsji pod kontrolą EUS (FNA): igła wykonana z nitinolu - sprężysta, giętka, odporna na deformację, zagięcia i załamania, na całej długości (łącznie z zaostrzoną końcówką) pokryta echogenicznym wzorem zapewniającym dobrą widoczność w obrazie EUS. Zaokrąglona końcówka osłonki, miejsce połączenia z endoskopem wykonane z mosiądzu, mandryn wykonany z nitinolu, wyposażony w klips pozwalający na jego spięcie w formie pętli po wyjęciu z igły. Regulowana długość osłonki igły w granicach: +/- 4 cm. Regulowana długość wysunięcia igły w granicach: 0 - 8 cm, średnica igły: 19 Gauge = 1,14 mm. Depozyt 10szt |  | 10 | szt. | 200
| Razem 1-2 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
Grupa 4. Klipsy
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Ilość (24 miesiące) | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN | Termin przydatności/ sterylności od dnia dostawy (miesięcy)
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 10=(8x9) | 12
1 | Klipsy: Klipsownica hemostatyczna jednorazowego użytku; z klipsem załadowanym do zestawu, szerokość rozwarcia ramion klipsa 11 i 17 mm, z możliwością manualnej kontroli obrotu dedykowanym obrotowym pokrętłem a także z możliwością kilkakrotnego otwarcia i zamknięcia ramion klipsa przed całkowitym uwolnieniem, dostępne w długościach 155 oraz 235cm (do wyboru przez Zamawiającego), min. średnica kanału roboczego 2.8 mm. Czas potwierdzonej klinicznie retencji tkankowej min. 4 tygodnie. Depozyt 10szt |  | 10 | szt. | 200
Grupa 5. Ustniki
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Ilość (24 miesiące) | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN | Termin przydatności/ sterylności od dnia dostawy (miesięcy)
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 10=(8x9) | 12
1 | Ustnik jednorazowego użytku z otworem 54Fr lub 60Fr z otworami bocznymi i z gumką wstępnie złożoną (gumka założona z jednej strony), wykonany z polipropylenu, spandexu i terylenu nie zawierającego lateksu. Pakowane po 100szt. Depozyt 100szt |  | 100 | szt. | 4000
Grupa 6. Siatki do polipów
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Ilość (24 miesiące) | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN | Termin przydatności/ sterylności od dnia dostawy (miesięcy)
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 10=(8x9) | 12
1 | Siatki do polipów: Pętla z siatką do zbierania polipów, jednorazowego użytku, jałowa, z dostępną funkcją rotacji wokół własnej osi za pomocą pierścienia w obudowie rękojeści; średnica kanału 2.5 mm, długość 2300 mm; rozmiar 30x55 mm Depozyt 5szt |  | 5 | szt. | 60
Grupa 7. Protezy do dróg żółciowych
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Ilość (24 miesiące) | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN | Termin przydatności/ sterylności od dnia dostawy (miesięcy)
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 10=(8x9) | 12
1 | Protezy do dróg żółciowych: Polietynelowe protezy cienkościenne do drenażu dróg żółciowych, pozwalające na uzyskanie znacznie większej średnicy wewnętrznej przy niezmienionej średnicy zewnętrznej, z endoskopowym znacznikiem od strony dwunastnicy; w dwóch wersjach: centralnie gięte i z zagięciem dwunastniczym, o średnicach: 7 Fr (o średnicy wewnętrznej 1,7 mm); 8,5 Fr (o średnicy wewnętrznej 2,1 mm) i 10 Fr (o średnicy wewnętrznej 2,3 mm); protezy w kolorze niebieskim, zapewniającym ich dobrą widoczność w obrazie endoskopowym; z materiału w składzie posiadającego domieszkę substancji sprawiającej, że są one dobrze widoczne w obrazie RTG. Depozyt 10szt |  | 10 | szt. | 300
2 | Protezy do dróg żółciowych typu podwójny Pigtail: Polimerowe protezy cienkościenne do drenażu dróg żółciowych w kształcie podwójnego Pigtail, pozwalające na uzyskanie znacznie większej średnicy wewnętrznej przy niezmienionej średnicy zewnętrznej, z endoskopowym znacznikiem od strony dwunastnicy, o średnicach: 7 Fr (o średnicy wewnętrznej 1,7 mm) i 10 Fr (o średnicy wewnętrznej 2,3 mm); wykonane z tworzywa C-Flex w składzie posiadającego domieszkę substancji sprawiającej, że są one dobrze widoczne w obrazie RTG; protezy w kolorze niebieskim, zapewniającym ich dobrą widoczność w obrazie endoskopowym. |  |  | szt | 100
| Razem= 1-2 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
Grupa 8. Szczypce jednorazowe chwytające
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Ilość (24 miesiące) | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN | Termin przydatności/ sterylności od dnia dostawy (miesięcy)
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 10=(8x9) | 12
1 | Szczypce jednorazowe chwytające: Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku; średnica narzędzia 2,4mm i 1,8mm, długość robocza 180 i 230 cm, zakończenie łyżeczek w kształcie typu aligatora lub ząb szczura, średnica rozwarcia szczęk: 4,5mm; 7mm; 8mm; 9mm. Depozyt 5szt |  | 5 | szt. | 50
Grupa 9. Śliniaki jednorazowe
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Ilość (24 miesiące) | Cena jednostkowa netto w PLN za 1 op. | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN | Termin przydatności/ sterylności od dnia dostawy (miesięcy)
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 10=(8x9) | 12
1 | Śliniak, jednorazowy, z kieszonką. 1 op. = 50 sztuk |  |  | op | 60
Grupa 10. Prowadnice do ECPW
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Ilość (24 miesiące) | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN | Termin przydatności/ sterylności od dnia dostawy (miesięcy)
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 10=(8x9) | 12
1 | Prowadnice do ECPW: Prowadnice jednorazowego użytku, średnica 0,035'' lub 0,025" długość robocza 4500mm lub 2700mm, giętka prosta lub zagięta końcówka pokryta powłoką hydrofilną o długości 70mm widoczna w promieniach RTG; posiada znaczniki na różnych długościach końcówki dystalnej : 50mm-70mm zielony znacznik, 80mm-90mm znacznik spiralny, 90mm-400mm lub 90mm - 420mm znacznik X; specjalny rdzeń wykonany z nitynolu pozwalający przenieść moment obrotowy od końca proksymalnego prowadnicy do jej końca dystalnego w stosunku 1:1;fluorowa powłoka zmniejszająca tarcie przy przechodzeniu przez przewody żółciowe; Depozyt 10szt. – prowadnice w różnych rozmiarach do wyboru przez zamawiającego |  | 10 | szt. | 400
Grupa 11. Papilotomy
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Ilość (24 miesiące) | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN | Termin przydatności/ sterylności od dnia dostawy (miesięcy)
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 10=(8x9) | 12
1 | Papilotomy: Trójkanałowy papilotom jednorazowego użytku; posiada 3 oddzielne kanały: na prowadnicę, cięciwę i do iniekcji środka kontrastującego; część cięciwy pokryta izolacyjną warstwą ochronną zapobiegającą poparzeniom termicznym tkanki niebędącej celem papilotomii; długość narzędzia 1700mm; długość noska 3mm, 7mm, 15mm (do wyboru przez Zamawiającego); długość cięciwy 20mm, 30mm; średnica końcówki narzędzia 4,5Fr, kompatybilny z minimalnym kanałem roboczym endoskopu 2,8mm; maksymalna średnica współpracującej prowadnicy 0,035'' (0,89mm); dostarczany z umieszczonym w części dystalnej narzędzia zagiętym mandrynem zapewniającym stabilność; posiadający czarny znacznik lokalizujący położenie narzędzia w endoskopie; Depozyt 10szt |  | 10 | szt. | 300
Grupa 12. Balony do ekstrakcji złogów żółciowych
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Ilość (24 miesiące) | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN | Termin przydatności/ sterylności od dnia dostawy (miesięcy)
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 10=(8x9) | 12
1 | Balony do ekstrakcji złogów żółciowych: Jednorazowy balon trójkanałowy do usuwania złogów z dróg żółciowych; balon można napompować do 3 średnic: 8,5-11,5-15mm lub 15- 18-20mm; możliwość podania kontrastu powyżej lub poniżej balonu; na końcu dystalnym i proksymalnym balonu znajduje się po 1 znaczniku widocznym w promieniach RTG; narzędzie posiadające zwężaną końcówkę ułatwiającą przejście przez zwężenia; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału roboczego endoskopu 3,15mm; zewnętrzna średnica dystalnej części cewnika 5,5Fr; zewnętrzna średnica proksymalnej części cewnika 7Fr; długość narzędzia 190cm (dla balonów over-the-wire) i 195cm (dla balonów distal-wireguided), do wyboru przez Zamawiającego; maksymalna pojemność 3,4mm i 5,6ml powietrza (w zależności średnicy balonu); kompatybilna prowadnica 0,035'' lub mniejsza; w zestawie 3 odpowiednio skalibrowane strzykawki do napełniania balonu do wybranej średnicy; w części dystalnej narzędzia umieszczony mandryn zapewniający stabilność. Depozyt 10szt |  | 10 | szt. | 400 |  | 0 |  | 0 | 0
Grupa 13. Kosze do usuwania złogów
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Ilość (24 miesiące) | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN | Termin przydatności/ sterylności od dnia dostawy (miesięcy)
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 10=(8x9) | 12
1 | Jednorazowy koszyk do usuwania złogów, małych kamieni i ciał obcych w obrębie przewodów żółciowych z funkcją rotacji; szerokość rozłożonego koszyka 20mm (typ 8-drutowy) lub 22mm (typ 4-drutowy); długość robocza narzędzia 190cm; zaokrąglona końcówka dystalna ułatwiająca wejście do przewodów żółciowych; posiadająca czarny znacznik lokalizujący położenie narzędzia w endoskopie; Depozyt 10szt |  | 10 | szt. | 200
2 | Jednorazowy koszyk do usuwania złogów, małych kamieni i ciał obcych w obrębie przewodów żółciowych; szerokość rozłożonego koszyka 20mm (typ 8-drutowy) lub 22mm (typ 4-drutowy); długość robocza narzędzia 190cm; na końcówce dystalnej specjalne oczko, które umożliwia wprowadzanie koszyka po prowadnicy; posiadająca port iniekcyjny; posiadająca czarny znacznik lokalizujący położenie narzędzia w endoskopie; Depozyt 10szt |  | 10 | szt | 200
| Razem= 1-2 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
Grupa 14: Cewniki do ECPW
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Ilość (24 miesiące) | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN | Termin przydatności/ sterylności od dnia dostawy (miesięcy)
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 10=(8x9) | 12
1 | Cewnik jednorazowy do dróg żółciowych i trzustkowych, do prowadnicy 0,035"; zakończony krótkim zwężeniem z dużym otworem dystalnym; średnica platynowej końcówki dystalnej 4,5Fr, minimalna średnica kanału roboczego 2,2 mm; długość robocza 195 cm; Depozyt 10szt |  | 10 | szt. | 400
2 | Cewnik jednorazowy do dróg żółciowych i trzustkowych, do prowadnicy 0,035"; zakończenie standardowe; średnica platynowej końcówki dystalnej 4 Fr; minimalna średnica kanału roboczego 2,2 mm; długość robocza 195 cm; Depozyt 10szt |  | 10 | szt | 100
3 | Cewnik jednorazowy do dróg żółciowych i trzustkowych, do prowadnicy 0,025"; zakończony krótkim zwężeniem; średnica platynowej końcówki dystalnej 3,5 Fr; minimalna średnica kanału roboczego 2,2 mm; długość robocza 195 cm; Depozyt 10szt |  | 10 | szt. | 40
4 | Cewnik jednorazowy do dróg żółciowych i trzustkowych, do prowadnicy 0,025"; zakończony długim zwężeniem; średnica platynowej końcówki dystalnej 3,5 Fr; minimalna średnica kanału roboczego 2,2 mm; długość robocza 195 cm; Depozyt 10szt |  | 10 | szt. | 400
5 | Cewnik jednorazowy do kontrastowania dróg żółciowych i trzustkowych; końcówka dalsza narzędzia zakończona kulką; średnica końcówki 6Fr; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; maksymalna średnica prowadnicy 0,035''; długość narzędzia 195cm; Depozyt 10szt |  | 10 | szt. | 30
| Razem= 1-5 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
Grupa 15. Osłonka do duodenoskopu
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Ilość (24 miesiące) | Cena jednostkowa netto w PLN za 1 op | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN | Termin przydatności/ sterylności od dnia dostawy (miesięcy)
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 10=(8x9) | 12
1 | Osłonka do duodenoskopu: Osłonka dystalna do posiadanego przez szpital wideo-duodenoskopu TJF-Q190V, sterylna, jednorazowa. Op. 20 sztuk. Depozyt 2 opak |  | 2 | op. | 40
………………………………….. Podpis Wykonawcy Załącznik nr 1 „Przedmiot zamówienia / Szczegółowy formularz cenowy” wypełniony i podpisany przez osobę uprawnioną podpisem kwalifikowanym) Wykonawca musi załączyć do oferty. Oświadczamy, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z wymogami określonymi przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest w kolumnie 3 pn „Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu” do podania nazwy producenta i / lub nazwy produktu, który jest oferowany.