## zał.nr 1 - BGRKZ PG
Załącznik nr 1 do oferty (dodatek nr 2 do SIWZ) na dostawę odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych oraz dzierżawę analizatorów i dodatkowego sprzętu do medycznego laboratorium diagnostycznego przez okres 48 miesięcy; nr sprawy: ZP/N/03/20
Załącznik Nr 1
CZĘŚĆ NR 4 - SYSTEM DO BADANIA GAZOMETRII, RÓWNOWAGI KWASOWO-ZASADOWEJ, ELEKTROLITÓW I KOOKSYMETRII WE KRWI
Lp. | ANALIZATOR – parametry graniczne | Wymóg przedmiotowy do spełnienia (warunek graniczny) | OPIS OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH (podaje Wykonawca) LEGENDA: TAK – wykonawca winien potwierdzić spełnianie wymogu wpisując: TAK TAK , podać - wykonawca winien potwierdzić spełnienie wymogów i dokładnie opisać dany parametr oferowanego urządzenia
I | Nazwa, model analizatora | podać
1 | Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji – 2020 | TAK - podać
2 | Pomiar jednoczasowy dokonywany w jednej próbce następujących parametrów mierzonych (minimum) : pH , pCO2 , pO2 , sO2 K+ , Na+ , Cl-, Ca++ , tHb, O2Hb, Hhb, COHb, MetHb | TAK - podać
3 | Zakres pomiarowy dla wapnia zjonizowanego nie mniejszy niż 0,10 - 5,00 mmol/l | TAK
4 | Wydajność analizatora minimum 20 oznaczeń na godzinę. | TAK - podać
5 | Objętość próbki badanej maksymalnioe do 125 uL dla pełnego panelu badań. | TAK
6 | Możliwość wykonania analiz we krwi tętniczej, żylnej, pępowinowej i włośniczkowej. | TAK
7 | Analizator wyposażony w UPS. | TAK
8 | Całodobowa gotowość analizatora do pracy. | TAK
9 | Analizator w pełni bezobsługowy : odczynniki, sensory pomiarowe, płyny kalibracyjne, płyny płuczące oraz pojemniki na ścieki zamknięte w wymiennych kasetach pomiarowo-odczynnikowych. | TAK
10 | Automatyczna kalibracja 1 i 2 punktowa oraz automatyczna kontrola jakości wykonywanych pomiarów ( 3 poziomy : niski, normalny i wysoki ). | TAK
11 | Możliwość dwukierunkowej współpracy z systemem informatycznym laboratorium. | TAK
12 | Oprogramowanie analizatora zawiera moduł danych pacjentów i moduł kontroli jakości . | TAK
13 | Obsługa za pomocą kolorowego wyświetlacza dotykowego. | TAK
14 | Instrukcja obsługi w języku polskim. | TAK
15 | Kasety pomiarowo-odczynnikowe przechowywane w temperaturze pokojowej. | TAK
16 | Trwałość (ważność) kaset pomiarowo-odczynnikowych minimum 3 miesiące od daty dostawy. | TAK
17 | Wygodna obsługa aparatu przez ekran dotykowy. | TAK
18 | Analizator, odczynniki, kalibratory i kontrole muszą pochodzić od jednego producenta. | TAK
II | WYPOSAŻENIE
1 | Analizator wyposażony w zewnętrzny komputer i monitor 21 Cali, klawiaturę i mysz USB. | TAK
2 | Analizator wyposażony w zewnętrzną drukarkę laserową i zewnętrzny czytnik kodów kreskowych. | TAK
Oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami i opisanymi parametrami technicznymi.
Wyżej wymienione parametry uważa się za konieczne do spełnienia.
Niespełnienie ich spowoduje odrzucenie oferty.
Data, podpis i pieczęć Wykonawcy ...........................................

## zał.nr 2 - badania
Załącznik nr 1 do oferty (dodatek nr 2 do SIWZ) na dostawę odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych oraz dzierżawę analizatorów i dodatkowego sprzętu do medycznego laboratorium diagnostycznego przez okres 48 miesięcy; nr sprawy: ZP/N/03/20
Załącznik Nr 2
CZĘŚĆ NR 4 - SYSTEM DO BADANIA GAZOMETRII, RÓWNOWAGI KWASOWO-ZASADOWEJ, ELEKTROLITÓW I KOOKSYMETRII WE KRWI
LP | RODZAJ BADANIA* | LICZBA BADAŃ NA 4 LATA
1 | Gazometria, RKZ, elektrolity i kooksymetria | 13600
LP. | DODATKOWA DOSTAWA** | Liczba kompletów
Na 4 lata
1 | Kapilary do pobierania krwi włośniczkowej ( + zatyczki i mieszadełka ) | 10000
* wymagane oznaczanie na oferowanym analizatorze ( szczegóły w załącznikach )
** oryginalne kapilary do oferowanego analizatora ( pełen panel pomiarowy )
Wypełniony arkusz ofertowo cenowy musi zawierać wszystkie niezbędne odczynniki, płyny płuczące, materiały kontrolne i zużywalne.
Data, podpis i pieczęć Wykonawcy ...........................................

## zał.nr 3 - dostawa
Załącznik nr 1 do oferty (dodatek nr 2 do SIWZ) na dostawę odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych oraz dzierżawę analizatorów i dodatkowego sprzętu do medycznego laboratorium diagnostycznego przez okres 48 miesięcy; nr sprawy: ZP/N/03/20
Załącznik Nr 3
CZĘŚĆ NR 4 - SYSTEM DO BADANIA GAZOMETRII, RÓWNOWAGI KWASOWO-ZASADOWEJ, ELEKTROLITÓW I KOOKSYMETRII WE KRWI
ARKUSZ OFERTOWO-CENOWY - DOSTAWA
Tabela nr 1 - ODCZYNNIKI
Lp. | Nazwa parametru | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Wielkość opakowania ( liczba testów / ilość mL ) | Sugerowana liczba opakowań na 48 m-cy | Cena jednego opakowania netto PLN | Wartość netto PLN na 48 m-cy | Stawka VAT % | Cena jednego opakowania brutto PLN | Wartość brutto PLN na 48 m-cy
1 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
2 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
3 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
… | [6 empty] | 0 |  |  | 0
| suma | [5 empty] | 0 | x | x | 0
Tabela nr 2 - KALIBRATORY
Lp. | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Wielkość opakowania ( liczba testów / ilość mL ) | Sugerowana liczba opakowań na 48 m-cy | Cena jednego opakowania netto PLN | Wartość netto PLN na 48 m-cy | Stawka VAT % | Cena jednego opakowania brutto PLN | Wartość brutto PLN na 48 m-cy
1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
2 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
… | [5 empty] | 0 |  |  | 0
| suma |  |  |  |  | 0 | x | x | 0
Tabela nr 3 - MATERIAŁY KONTROLNE
Lp. | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Wielkość opakowania ( liczba testów / ilość mL ) | Sugerowana liczba opakowań na 48 m-cy | Cena jednego opakowania netto PLN | Wartość netto PLN na 48 m-cy | Stawka VAT % | Cena jednego opakowania brutto PLN | Wartość brutto PLN na 48 m-cy
1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
2 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
… | [5 empty] | 0 |  |  | 0
| suma |  |  |  |  | 0 | x | x | 0
Tabela nr 4 - MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE
Lp. | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Wielkość opakowania ( szt. / liczba testów / ilość mL ) | Sugerowana liczba opakowań na 48 m-cy | Cena jednego opakowania netto PLN | Wartość netto PLN na 48 m-cy | Stawka VAT % | Cena jednego opakowania brutto PLN | Wartość brutto PLN na 48 m-cy
1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
2 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
3 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
… | [5 empty] | 0 |  |  | 0
| suma |  |  |  |  | 0 | x | x | 0
Tabela nr 5 - KAPILARY
Lp. | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Wielkość opakowania ( szt. / liczba testów / ilość mL ) | Sugerowana liczba opakowań na 48 m-cy | Cena jednego opakowania netto PLN | Wartość netto PLN na 48 m-cy | Stawka VAT % | Cena jednego opakowania brutto PLN | Wartość brutto PLN na 48 m-cy
1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
2 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
3 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
… | [5 empty] | 0 |  |  | 0
| suma |  |  |  |  | 0 | x | x | 0
| Łączna wartość | wartość netto | wartość brutto
| Załącznik nr 3 - (tabela nr 1-5) | 0 | 0
Data, podpis i pieczęć Wykonawcy ...........................................

## zał. nr 4 - najem
Załącznik nr 1 do oferty (dodatek nr 2 do SIWZ) na dostawę odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych oraz dzierżawę analizatorów i dodatkowego sprzętu do medycznego laboratorium diagnostycznego przez okres 48 miesięcy; nr sprawy: ZP/N/03/20
Załącznik Nr 4
CZĘŚĆ NR 4 - SYSTEM DO BADANIA GAZOMETRII, RÓWNOWAGI KWASOWO-ZASADOWEJ, ELEKTROLITÓW I KOOKSYMETRII WE KRWI
ARKUSZ OFERTOWO-CENOWY - NAJEM / DZIERŻAWA
Lp. | Przedmiot umowy najmu-dzierżawy ( nazwa, producent ) | Miesięczna cena netto | Wartość netto na 48 m-cy | % VAT | Wartość brutto na 48 m-cy
1 |  |  | 0 |  | 0
2 |  |  | 0 |  | 0
3 |  |  | 0 |  | 0
… |  |  | 0 |  | 0
| suma |  | 0 |  | 0
Data, podpis i pieczęć Wykonawcy ...........................................