Załącznik Nr 1B do SWZ (dot. Pakietu Nr 4)

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Przedmiot zamówienia:  stół operacyjny – urazowo-ortopedyczny

Nazwa oferenta:

Producent:

Nazwa i typ:

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stół operacyjny – urazowo-ortopedyczny |
|  | Stół operacyjny, rok produkcji 2022r | Tak |  |
|  | Sprzęt nie re-kondycjonowany, nie powystawowy, fabrycznie nowy | Tak |  |
| 3 | Stół do operacji ogólnochirurgicznych | Tak |  |
| 4 | Konfiguracja blatu stołu: – podgłówek płytowy na całą szerokość blatu, - oparcie pleców z możliwością uzyskania wypiętrzenia klatki piersiowej (dwusegmentowe), - płyta lędźwiowa, - podnóżki: lewy i prawy. | Tak |  |
| 5 | Blat z możliwością zamiany miejscami podnóżków z podgłówkiem. Segmenty te montowane do blatu za pomocą szybkozłączy. | Tak |  |
| 6 | Segmenty blatu wyposażone z obu stron z listwy ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej do mocowania wyposażenia. | Tak |  |
| 7 | Wypełnienie segmentów blatu stołu wykonane z kompozytu z włóknem węglowym, gwarantujące bardzo małe napromieniowanie pacjenta oraz personelu podczas wykonywania zdjęć RTG. | Blat z włókna węglowego – 10 pkt Inny materiał przezierny dla RTG – 0 pkt |  |
| 8 | Podstawa stołu w kształcie litery „T” zapewniająca dobry dostęp chirurga do blatu stołu. Koła zabudowane w podstawie, nie wystające poza jej obrys. Lub rozwiązanie równoważne zapewniające dobry dostęp chirurga do blatu. | Tak |  |
| 9 | Niskoprofilowa podstawa stołu (wysokość maksymalnie 140 mm) w celu zapewnienia bezkolizyjnej współpracy stołu z aparatem RTG z ramieniem C przy zabiegach wymagających ciągłego obrazowania pacjenta. | Tak |  |
| 1 | Podstawa oraz kolumna stołu pokryte włóknem węglowym. | Tak |  |
| 1 | Blokowanie stołu poprzez cztery elektrohydraulicznie wysuwane stopki, na których w pozycji zablokowanej stół się opiera. | Tak |  |
| 1 | Stół wyposażony w system antykolizyjny uniemożliwiający (w przypadku funkcji przechyłów bocznych i wzdłużnych przy wszystkich segmentach blatu ustawionych w jednej płaszczyźnie) uderzenie blatu stołu o podłogę i spowodowanie zagrożenia życia pacjenta oraz uszkodzenia stołu | Tak |  |
| 1 | Długość stołu z blatem: 2100 mm (±20 mm ) | Tak |  |
| 1 | Całkowita szerokość blatu (razem z listwami do mocowania wyposażenia dodatkowego): 620 mm ( ± 30 mm ) | Tak |  |
| 1 | Szerokość materacy: min. 520 mm | Tak |  |
| 1 | Regulacja wysokości blatu (bez materaca): min. od 680 do 1070 mm | Tak |  |
| 1 | Regulacja oparcia pleców: - 450 do 800 ( ± 50 ) | Tak |  |
| 1 | Regulacja podgłówka: - 550 do 550 ( ± 50 ) | Tak |  |
| 1 | Przechyły boczne w obie strony: po 300 ( ± 50 ) | Tak |  |
| 2 | Przechył Trendelenburga: 400 ( ± 50 ) | Tak |  |
| 2 | Przechył anty-Trendelenburga: 400 ( ± 50 ) | Tak |  |
| 2 | Regulacja kąta nachylenia podnóżków w płaszczyźnie pionowej: min. od - 900 do 250 | Tak |  |
| 2 | Przesuw wzdłużny blatu : min. 380 mm realizowany przez napęd elektromechaniczny w celu pełnej współpracy z ramieniem C | 380 mm – 0 pkt ≥ 400 mm – 10 pkt |  |
| 2 | Możliwość uzyskania w stole znacznego wychylenia blatu od kolumny stołu wynoszącego min. 1400 mm. |  |  |
| 2 | Regulacja pilotem przewodowym następujących pozycji: regulacja wysokości blatu regulacja oparcia pleców/regulacja segmentu siedzenia (w zależności od orientacji blatu) funkcji flex/reflex (po naciśnięciu i przytrzymaniu jednego, odpowiedniego dla realizowanej funkcji przycisku) wypiętrzenie klatki piersiowej/wypiętrzenie lędźwiowe (w zależności od orientacji blatu) przechyły wzdłużne i boczne pozycji „0” z jednego przycisku- poziomowanie blatu wraz z segmentem oparcia pleców oraz wypiętrzeniem klatki piersiowej przesuw wzdłużny blatu regulacja podnóżków (możliwość osobnej regulacji podnóżka lewego i prawego oraz obu podnóżków jednocześnie) blokowanie stołu do podłoża – wysuwanie i „chowanie” stopek | Tak |  |
| 2 | Stół wyposażony w przewodowy pilot z wyświetlaczem LCD (o szerokich kątach widzenia). Ergonomiczny pilot z podświetlanymi klawiszami i z wyraźnymi ikonami dla poszczególnych funkcji. Pilot wyposażony w przycisk aktywujący wszystkie funkcje oraz w przycisk do zmiany orientacji blatu. Klawisz pozycji Trendelenburga specjalnie oznaczony – odróżniający się od innych klawiszów. | Tak |  |
| 2 | Po włączeniu pilota na wyświetlaczu powinna znajdować się informacja o procentowym stanie naładowania baterii stołu. Przy realizacji poszczególnych funkcji wyświetla się piktogram przedstawiający wykonywany ruch stołu oraz aktualna wartość regulowanego parametru. | Tak |  |
|  | Regulacja funkcjami stołu dwustopniowa -zabezpieczająca przed przypadkowym uruchomieniem funkcji (wybór regulowanej funkcji a następnie wybór kierunku regulacji) poza pozycją Trendelenburga oraz „0”. | Tak |  |
|  | Zasilanie bateryjne 24 V – ładowarka wbudowana w podstawę stołu | Tak |  |
|  | Konstrukcja stołu ze stali nierdzewnej. Stal o bardzo dobrych właściwościach antykorozyjnych i kwasoodpornych. | Tak |  |
|  | Bezstopniowa regulacja podgłówka wspomagana sprężynami gazowymi z blokadą. Nie dopuszcza się regulacji podgłówka na systemach zębatkowych czy zapadkowych. | Tak |  |
|  | Płyta oparcia pleców dzielona, z możliwością elektrohydraulicznego wypiętrzenia klatki piersiowej sterowanego z pilota – zarówno wypiętrzenie jak i ponowne poziomowanie blatu („zerowanie” wypiętrzenia) sterowane z pilota. | Tak |  |
|  | Antystatyczne materace przeciwodleżynowe. Pokrowce materacy wykonane z materiału wodoodpornego i oddychającego, ze zgrzewanymi szwami. Grubość materacy min. 80 mm. | Tak |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie dynamiczne stołu: min. 300 kg | Tak |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie statyczne stołu (blat wypoziomowany, centralnie ułożony względem kolumny, ruch góra / dół): min. 350 kg | Tak |  |
|  | Wyposażenie stołu: - podpórka ręki, do podpierania ręki w pozycji leżącej pacjenta, z możliwością obrotu w płaszczyźnie poziomej – 2 szt. - ramka ekranu ze stali nierdzewnej, z regulacja wysokości i obrotu wokół osi pionowej – 1 szt. - wieszak kroplówki z korpusem zaciskowym – 1 szt. - przystawka ortopedyczna, mocowana do blatu w miejsce podnóżków, wykonująca wraz z blatem przechyły boczne i wzdłużne oraz zmianę wysokości. Umożliwiająca śródoperacyjne monitorowanie ramieniem C i dogodny dostęp chirurga do chorego, ramiona przystawki wykonane z włókna węglowego przeziernego dla promieni RTG – 1szt - wózek do transportu przystawki ortopedycznej, wykonany ze stali nierdzewnej, służący do transportu przystawki oraz jej montażu i demontażu do stołu – 1 szt. - podpórka nogi z uchwytem, służąca do podpierania kończyny w części podudzia lub uda w trakcie wykonywania zabiegów operacyjnych. Podgłówek specjalistyczny, składający się z dwóch materacy poliuretanowych z regulowaną szerokością oraz szkieletu metalowego, wykonanego ze stali nierdzewnej – 1 szt. - blat oftalmologiczny – 1 szt. - dostawka listwy bocznej. Element zakładany na listwę boczną z prawej lub lewej strony oparcia pleców stołu operacyjnego. Dostawka jest elementem wydłużającym listwę oparcia pleców od strony głowy pacjenta. - blat karbonowy do stołu operacyjnego – 1 szt. - pas brzuszny do unieruchamiania pacjenta z dwoma nierdzewnymi zaczepami montowanymi na listwach bocznych stołu, pas o szerokości min. 100 mm – 1 szt. - oparcie boczne z korpusem zaciskowym służące do stabilizacji pacjenta w pozycji bocznej – 2szt - oparcie klatki piersiowej z korpusem zaciskowym służące do podpierania pacjenta w pozycji bocznej, od strony klatki piersiowej. – 4szt - przystawka do artroskopii z uchwytem wielopozycyjnym. Służąca do podpierania i unieruchamiania stawu kolanowego w pozycji leżącej pacjenta. – 1 szt. - przystawka do operacji łąkotki z uchwytem wielopozycyjnym. Służąca do podpierania stawu kolanowego w pozycji leżącej pacjenta, umożliwiającej regulację wysokości oraz regulację kąta obrotu stawu kolanowego w stosunku do blatu stołu – 1 szt. - przystawka na wyposażenie – wózek służący do składowania elementów wyposażenia stołów w czasie gdy nie są one używane – 1szt - przystawka do operacji ręki z uchwytem wielopozycyjnym. Służąca do operowania przedramienia w pozycji leżącej pacjenta. Wyposażona w wyciąg oraz specjalne zaciski palców umożliwiające szybkie zwalnianie lub unieruchamianie dłoni w uchwycie. Konstrukcja stalowa nierdzewna. Przystawka umożliwia operację ręki umieszczonej w pozycji poprzecznej bądź podłużnej blatu – 1 szt. - przystawka do operacji barku montowana w miejsce podnóżków, za pomocą gniazd klinowych. Regulacja nachylenia kątowego przystawki elektrohydrauliczna – za pomocą pilota sterującego stołem. Łatwy i szybki montaż bez użycia narzędzi, szybkozłączki bez pokręteł. Lekka i wytrzymała konstrukcja nośna przystawki wykonana z aluminium. Możliwość opuszczenia lub całkowitego demontażu segmentu lewego lub prawego – uzyskanie dostępu do operowanego stawu. Przystawka wyposażona w podgłówek typu hełm montowany na sztycy, z możliwością regulacji wysokości. Chełm posiada wyprofilowania anatomiczne zapobiegające uciskaniu nerwów okolic twarzy, może być wyposażony w wielorazowe materace, zmywalne, z pianki w pokrowcu wodoszczelnym lub jednorazowe wkłady z pianki. 1-szt | Tak |  |
|  | Stół dostarczony w oryginalnym opakowaniu producenta | Tak |  |
|  | Powierzchnie stołu odporne na środki dezynfekcyjne | Tak |  |
|  | Deklaracja Zgodności | Tak |  |
|  | Okres gwarancji na wszystkie elementy dostawy od momentu uruchomienia i protokolarnego odbioru całości zrealizowanego zamówienia | TAK, parametr punktowany w zakresie 12 mc-e do 60 mc-e |  |
|  | Możliwość zgłaszania usterek – należy podać sposób oraz dane teleadresowe. | PODAĆ |  |
|  | Termin przystąpienia do naprawy uszkodzonego elementu dostawy po zgłoszeniu usterki nie dłuższy niż 5 dni robocze. | TAK |  |
|  | Termin usunięcia usterki od momentu jej zgłoszenia nie dłuższy niż 5 dni roboczych | TAK |  |
|  | Na czas naprawy/innej usługi serwisowej elementu dostawy Wykonawca, na żądanie Zamawiającego dostarczy do 5 dni roboczych zamiennie analogiczny element dostawy. | TAK |  |
|  | Wymiana uszkodzonego podzespołu na nowy podzespół po 3 naprawach gwarancyjnych. | TAK |  |
|  | Wymiana uszkodzonego elementu dostawy na nowy element dostawy tzn. po 3 wymianach gwarancyjnych tego samego podzespołu, wystąpienie ponownej usterki tego podzespołu skutkuje wymianą przez Wykonawcę elementu dostawy na nowy na żądanie Zamawiającego. | TAK |  |
|  | Każdy czas trwania naprawy gwarancyjnej powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas trwania naprawy. | TAK |  |
|  | Wszelkie akcesoria zużywalne będące podzespołami lub elementami składowymi elementu dostawy a podlegające wymianie (z wyłączeniem elementów jednorazowego użytku), zgodnie z dokumentacją producenta, w okresie gwarancji wymieniane będą na koszt Wykonawcy. | TAK |  |
|  | Wszelkie czynności przeglądowo-konserwacyjne określone w niniejszej instrukcji obsługi, innej dokumentacji producenta oraz w obowiązujących przepisach prawnych, w okresie gwarancji wykonywane będą na koszt Wykonawcy. Dokumentacja z przedmiotowych działań wraz ze stosownym świadectwem Bezpieczeństwa zostanie przekazana Zamawiającemu. | TAK |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty sprzedaży w latach min. 10 lat. | TAK, podać |  |

UWAGA :

Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.