## Pakiet nr 1
| …............................................................ |  |  |  |  | Znak sprawy: 20/PNE/SW/2023
/ pieczęć firmowa / | [7 empty] | Załącznik nr 8 do SWZ
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO - CENOWA
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Pakiet nr 1 Sterylne folie operacyjne
l.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość zamawiana | cena netto | wartość netto | vat |  | Producent, kod | Ilość
[7 empty] | Wartość brutto |  | Opakowań/
Wielkość opakowania
1. | Folia chirurgiczna , operacyjna, sterylna, samoprzylepna, przeźroczysta. Rozmiar powierzchni klejącej 20-25 cm X 30-35 cm | szt | 1000
2. | Folia chirurgiczna , operacyjna, sterylna, samoprzylepna, przeźroczysta. Rozmiar powierzchni klejącej 50-60 cm X 45-50 cm | szt | 2000
3. | Folia chirurgiczna , operacyjna, sterylna, samoprzylepna, przeźroczysta. Rozmiar powierzchni klejącej 55-60 cm X 75-85 cm | szt | 2400
Razem
Uwaga:
* W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze.
.......................................... dnia ..................................
/miejscowość/ /data/

## Pakiet nr 2
| …............................................................ |  |  |  |  | Znak sprawy: 20/PNE/SW/2023
/ pieczęć firmowa / | [7 empty] | Załącznik nr 8 do SWZ
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO - CENOWA
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Pakiet nr 2 Cewniki prowadnice, rurki, aparaty
l.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość zamawiana | cena netto |  | Vat | Producent/ kod |  | Ilość
[5 empty] | Wartość netto |  |  | wartość brutto | Opakowań/
Wielkość opakowania
1. | Zestaw do dializy w składzie: 1.kateter dwukanałowy 6.5F, 8F , 11F , 12F 2.igła 18G, dł. 7 cm 3.prowadnik stalowy .035" / 60 lub 70 cm 4.dilatator (rozszerzacz) Długości katetera: 6,5F - 10 i 12cm 8F - 10,12,15cm 11F - 15,18,20cm 12D - 15,18,20cm | szt | 1200
2. | Prowadnica naczyniowa do hemodializy o odpowiedniej długości do zamawianych cewników tego samego producenta co zamawiane cewniki z miękką końcówką: prostą lub typu J | szt | 50
3. | Aparat do przetaczania krwii i produktów krwiopochodnych z worków i butelek z gumowym korkiem; przeźroczysty mocny ostry kolec dwukanałowy zintegrowany z sztywną górną częścią komory kroplowej (zgodny z normą ISO) ze zintegrowanym filtrem przeciwbakteryjnym/filtrem powietrza o skuteczności filtracji bakterii (BFE) min 99,99, elastyczna dolna część komory kroplowej w celu łatwego ustawienia poziomu jeziorka; 200 µm filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami o powierzchni 11cm² podwieszony minimalizujący uszkodzenie krwinek; precyzyjny zacisk rolkowy z miejscem na kolec komory kroplowej po użyciu oraz miejsce do podwieszania drenu; dren 180cm, złącze Luer-Lock obrotowe, sterylny, bez zawartości DEHP. | Szt. | 12000
4. | Przyrząd do szybkiego przetaczania krwi | Szt. | 3000
5. | Rurka intubacyjna z mankietem typu Soft o potwierdzonej badaniami klinicznymi obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu, z otworem Murphy’ego, o wygładzonych wszystkich krawędziach wewnątrztchawiczych, posiadająca balonik kontrolny wskazujący na stan wypełnienia mankietu (płaski przed wypełnieniem), nazwa producenta, średnica rurki i mankietu oraz rodzaj mankietu podany na baloniku kontrolnym lub korpusie rurki w miejscu widocznym po zaintubowaniu. Linia widoczna w Rtg na całej długości rurki, skala centymetrowa pomagająca określić głębokość intubacji wraz z oznaczeniem poziomu strun głosowych podana na korpusie rurki. Sterylnie pakowana, jednorazowa. Rozmiary od 5,0 do 10,0 mm co 0,5 mm. | Szt. | 200
6. | Rurka tracheostomijna z miękkim, cienkościennym mankietem niskociśnieniowym oraz systemem ograniczania wzrostu ciśnienia wewnątrz mankietu typu Soft Seal z balonikiem kontrolnym wyraźnie wskazującym na wypełnienie mankietu (płaski przed wypełnieniem) posiadający oznaczenia rozmiaru rurki oraz rodzaju i średnicy mankietu, wykonana z termoplastycznego PCW, posiadająca elastyczny, przezroczysty kołnierz z oznaczeniem rozmiaru i długości rurki oraz samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera umożliwiający założenie bądź wymianę rurki. Rozmiary od 6,0mm do 10,0mm co 1,0mm oraz 7,5mm i 8,5mm | Szt. | 200
7. | Rurka tracheotomijna z odsysaniem z przestrzeni podgłośniowej, z miękkim, cienkościennym mankietem niskociśnieniowym oraz systemem ograniczania wzrostu ciśnienia wewnątrz mankietu typu Soft Seal z balonikiem kontrolnym wyraźnie wskazującym na wypełnienie mankietu (płaski przed wypełnieniem) posiadający oznaczenia rozmiaru rurki oraz rodzaju i średnicy mankietu, wykonana z termoplastycznego PCW, posiadająca elastyczny, przezroczysty kołnierz z oznaczeniem rozmiaru i długości rurki oraz samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera umożliwiający założenie bądź wymianę rurki. Rozmiary od 6,0mm do 10,0mm co 1,0mm oraz 7,5mm i 8,5mm | Szt. | 200
8. | Rurka tracheostomijna fenestracyjna, z miękkim, cienkościennym mankietem niskociśnieniowym oraz systemem ograniczania wzrostu ciśnienia wewnątrz mankietu typu Soft Seal z balonikiem kontrolnym wyraźnie wskazującym na wypełnienie mankietu (płaski przed wypełnieniem) posiadający oznaczenia rozmiaru rurki oraz rodzaju i średnicy mankietu, wykonana z termoplastycznego PCW, w całości widoczna w RTG, posiadająca elastyczny, przezroczysty kołnierz z oznaczeniem rozmiaru i długości rurki oraz sztywny mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera umożliwiający założenie bądź wymianę rurki, w zestawie z dwoma kaniulami (jedną zwykła i jedną fenestracyjną), opaską i szczoteczką do czyszczenia, sterylna, rozmiary od 6,0mm do 10,0mm co 1,0mm oraz 7,5mm i 8,5mm | Szt. | 200
9. | Rurka tracheostomijna zbrojona z mankietem wysokoobjętościowym niskociśnieniowym Hi-Lo lub Profile z ruchomym szydem oznaczenia głębokość na korpusie rurki przewód łączący balonik kontrolny w innym kolorze niż korpus rurki w komplecie tasiemka oraz prowadnica rozm od 6 do 11 co 1,0 | Szt. | 200
10. | Igła do znieczuleń regionalnych do stymulacji nerwów obwodowych, jałowa kompatybilna z urządzeniem Stimuplex HNS 12. Wysoka echogeniczność, wyraźny znacznik kierunku ścięcia szlifu, końcówka o opcjonalnym atraumatycznym szlifie 30 stopni.Powierzchnia echogeniczna na odcinku 20 mm, od czubka igły dająca echo w postaci co najmniej 3 czytelnych odczytów. Pokryta warstwą izolacyjną na całej długości poza szlifem z przewodem elektrycznym łączącym urządzenie. Rozmiar 20G(0,70x50mm, 0,70x80mm, 0,90x100mm) | szt | 600
Razem
Razem
Uwaga:
* W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze.
.......................................... dnia ..................................
/miejscowość/ /data/

## Pakiet nr 3
Pakiet nr 3- worek do usuwania preparatu
l.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość zamawiana | cena netto |  | Vat | Producent/kod | wartość brutto | Ilość
[5 empty] | Wartość netto |  |  |  | Opakowań/
Wielkość opakowania
1. | Worek do usuwania preparatu poza jamę brzuszną do zabiegów laparoskopowych | szt | 240
Razem
Uwaga:
* W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze.
.......................................... dnia ..................................
/miejscowość/ /data/

## Pakiet nr 4
| …............................................................ |  |  |  |  | Znak sprawy: 20/PNE/SW/2023
/ pieczęć firmowa / | [7 empty] | Załącznik nr 8 do SWZ
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO - CENOWA
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Pakiet nr 4 Igła z kulka, sterylna ,jednorazowego użytku, zestawy do endoprotezy stawu biodrowego
l.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość zamawiana | cena netto |  | vat | Producent/kod | Wartość brutto | Ilość
[5 empty] | wartość netto |  |  |  | Opakowań/
Wielkość opakowania
1 | Igła kulkowa Luer_lock 1,20x81mm, jednorazowa,sterylna,klasa medyczna IIa .Opakowanie jednostkowe typu twardy blster, opakowanie zbiorcze typu dyspenser | szt | 1600
2 | Zestaw do endoprotezy stawu biodrowego lewego z dojścia przedniego. Skład zestawu: 1x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190x150cm,1x serweta na stolik Mayo, składana teleskopowo, piaskowana, wzmocniona na całej długości 80x145 cm,1xserweta do operacji biodra lewego ze stokinetą44x120 cm, otwór przylepny U 15x115cm otoczonym padem chłonnym,serweta w rozmiarze 245x310cm,1xserweta 2-warstwowa z padem chłonnym przylepna 250x170cm, 1x serweta 2-warstwowa 175x150cm,1x stokineta 2-warstwowa rolowana 35x120cm, 2xtaśma włókninowa przylepna 10x50cm,, 3xręcznik celulozowy min 30x30cm | szt | 144
3 | Zestaw do endoprotezy stawu biodrowego prawego z dojścia przedniego. Skład zestawu: 1x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190x150cm,1xserweta na stolik Mayo, składana teleskopowo, piaskowana, wzmocniona na całej długości 80x145cm, 1x serweta do operacji biodra prawego ze stokinetą 44x120cm, otwór przylepny U 15x115cm otoczony padem chłonnym, serweta w rozmiarze 245x310cm, 1xserweta 2-warstwowa z padem chłonnym przylepna 250x170cm,1x serweta 2-warstwowa 175x150cm,1x stokinieta rolowana 35x120cm,2x taśma włókninowa przylepna 10x50 cm,3x ręcznik celulozowy min.30x30 cm | szt | 120
Razem
Razem
Uwaga:
* W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze.
.......................................... dnia ..................................
/miejscowość/ /data/

## Pakiet nr 5
| …............................................................ |  |  |  |  | Znak sprawy: 20/PNE/SW/2023
/ pieczęć firmowa / | [7 empty] | Załącznik nr 8 do SWZ
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO - CENOWA
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Część nr 5 – Sprzęt rózny
l.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość zamawiana | cena netto |  | Vat | Wartość brutto |  | Ilość
[5 empty] | Wartość netto |  |  | Producent/kod | Opakowań/
Wielkość opakowania
1 | Zgłębnik żołądkowy, pakowany pojedynczo, sterylny w rozmiarach CH 14,16,18,20,22,24,26,28,30 o długości 80-100 cm | szt | 7200
2 | Kanka doodbytnicza, jednorazowego użytku, sterylna, w rozmiarach Ch 30/30 cm/i Ch 30/40 cm | szt | 500
3 | Pojemnik kolostomijny, jednorazowego użytku 50mmm,60mm | szt | 240
4 | Wieszaki na worki na mocz | szt | 76000
5 | Worek do dobowej zbiórki moczu o poj. 2000ml z zaworem spustowym typu T | szt | 76000
6 | Worek do zbiórki moczu przeznaczony do pozaustrojowego zbierania moczu i innych płynów ustrojowych w systemie zamkniętym; bezlateksowy worek o pojemności 2000ml wykonany z medycznego PVC; biała, tylna ścianka ułatwiająca wizualną ocenę moczu; skuteczna zastawka antyrefluksyjna (bezzwrotna); komora kroplowa typu Pasteur’a tworząca „suchą” barierę powietrzną; dwa filtry hydrofobowe (w worku i komorze), zapobiegające zasysaniu, wyrównujące ciśnienie wewnątrz systemu; samouszczelniający się, bezigłowy port do pobierania próbek na zakończeniu drenu; czytelna, łatwa do odczytu skala worka, adekwatna do pomiaru diurezy, o wysokiej dokładności pomiaru co 25 ml od 25 do 100 ml i co 100 ml od 100 do 2000 ml | szt | 400
7 | Cewnik urologiczny typu Tiemann jednorazowego użytku z końcówką oznaczoną barwnym kodem, sterylny w rozmiarach CH8-24 | szt | 8000
8 | Cewnik urologiczny typu Nelaton, jednorazowego uzytu, z koncówka oznaczoną barwnym kodem w rozmiarach CH6-20, pakowany pojedynczo | szt | 8000
9 | Szyna do unieruchomienia palca w roz. 250-260x20cm | szt | 480
10 | Szyna do unieruchomienia palca w roz. 400x20cm | szt | 480
Razem
Uwaga:
* W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze.
.......................................... dnia ..................................
/miejscowość/ /data/

## Pakiet nr 6
| …............................................................ |  |  |  |  | Znak sprawy: 20/PNE/SW/2023
/ pieczęć firmowa / | [7 empty] | Załącznik nr 8 do SWZ
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO - CENOWA
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Pakiet nr 6 Cewniki urologiczne
l.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość zamawiana | cena netto |  | Vat | Wartość brutto | Producent/kod | Ilość
[5 empty] | Wartość netto |  |  |  | Opakowań/
Wielkość opakowania
1 | Cewnik moczowy z balonem o poj od 15-50 ml typ Dyfour, trójdrożny w rozmiarze Ch 16,18,20,22 sterylny | szt | 500
2 | Cewnik Foley Ch 10 do Ch 24 silikonowany, dwudrożny sterylny | szt | 40000
3 | Cewnik moczowodowy z zakończeniem Nelaton z metalowym mandrynem dł ok 70 cm, rozm Ch 3-Ch 59sonda moczowodowa), jednorazowego użytku, sterylny | szt | 1200
Razem
Uwaga:
* W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze.
.......................................... dnia ..................................
/miejscowość/ /data/

## Pakiet nr 7
| …............................................................ |  |  |  |  | Znak sprawy: 20/PNE/SW/2023
/ pieczęć firmowa / | [7 empty] | Załącznik nr 8 do SWZ
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO - CENOWA
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Pakiet nr 7 RÓŻNY SPRZĘT MEDYCZNY
l.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość zamawiana | cena netto |  | Vat | Wartość brutto | Producent/kod | Ilość
[5 empty] | Wartość netto |  |  |  | Opakowań/
Wielkość opakowania
1. | Jednorazowy, przeciwodleżynowy pozycjoner szczelinowy po głowę pacjenta, wykonany z pianki poliuretanowej, kolor różowy, wycięcie pod twarz, rozmiar 23cm x 21cm x 10cm, posiadający dodatkowe wycięcie umożliwiające odprowadzenie rurki intubacyjnej, pakowany pojedynczo w folię | Szt. | 500
2. | Jednorazowy, przeciwodleżynowy, klin pozycjonujący pacjenta, wykonany z pianki poliuretanowej, kolor różowy, rozmiar 45cm x 45cm x 60cm, pakowany pojedynczo w folię | Szt. | 50
3. | Jednorazowa, przeciwodleżynowa podkładka pod pacjenta, wykonana z gofrowanej pianki poliuretanowej, kolor zielony, rozmiar 51cm x 20cm, pakowana pojedynczo w folię | Szt. | 50
4. | Jednorazowy, przeciwodleżynowy ochraniacz na pięty, wykonany z gofrowanej pianki poliuretanowej, kolor zielony, rozmiar 22,5cm x 15cm, pakowany pojedynczo w folię | Szt. | 200
5. | Jednorazowa rękawica do unieruchomienia dłoni pacjenta, zapobiegająca przed samookaleczeniami oraz powstaniem urazów u pacjentów zdezorientowanych i nadpobudliwych, wykonana z pianki pokrytej delikatnym, przyjaznym dla skóry materiałem (bawełna + welur), od strony palaców przezierna siatka, kolor kremowo-biały, zapięcie na rzep, dodatkowa zintegrowana tasiemka o długości 150cm do zamocowania do łóżka, rozmiar uniwersalny (zarówno na prawą jak i lewą dłoń), pakowane pojedynczo | Szt. | 50
6. | Łyżka laryngoskopowa jednorazowego użytku, typ Macintosh, metalowa w systemie ISO tzw. „zielonym”, światłowodowa, światłowód 5mm niezabudowany, transparentny, element mocujący łyżkę z rękojeścią wykonany z plastiku, łyżka bez zawartości lateksu i DEHP, na korpusie łyżki informacje o: rozmiarze łyżki, typie łyżki, numerze LOT. Łyżki pakowane pojedynczo. Dostępne rozmiary Macintosh 00, 0, 1, 2, 3, 3+, 4, Miller 00, 0, 1, 2, 3, 4 - do wyboru przez Zamawiającego. | Szt. | 9600
7. | Maska tlenowa z nebulizatorem 6ml, dren 210cm, opakowania foliowe, jałowe, rozm. M-XL | Szt. | 2400
8. | Maska tlenowa z drenem 210cm, opakowania foliowe, jałowe, rozm. S-XL | Szt. | 12000
9. | Szczotki do chirurgicznego mycia rąk, sterylne | Szt. | 5000
10. | Worek samorozprężalny jednorazowego użytku wykonany z PCV dla dorosłych wyrównujący siłę uciśnięć poj.1650ml, w zestawie z: Rezerwuarem tlenu 2000 ml, Przewodem połączeniowym do tlenu o długości 2,1 m, Maska twarzowa 5, Zawór ciśnieniowy 60cmH2O. Pakowany pojedynczo w kartonik | Szt. | 100
11. | Ostrza do skalpeli, ze stali węglowej lub nierdzewnej, opakowanie zbiorcze a 100 szt.,z rysunkiem ostrza w skali 1:1, na ostrzu wygrawerowany rozmiar i nazwa producenta. Rozmiary 10-24 | opak. | 1500
12. | Jednoczęściowa opaska do mocowania rurki intubacyjnej wykonana z pianki pokrytej delikatnym, przyjaznym dla skóry materiałem (bawełna + welur), kolor kremowy, długość 85cm z rozcięciem w części dystalnej oraz otworem umożliwiającym przełożenie rurki intubacyjnej. W zestawie rzep samoprzylepny do umocowania wokół rurki. Pakowane pojedynczo | Szt. | 100
13. | Jednoczęściowa opaska do mocowania rurki tracheostomijnej dla dorosłych, wykonana z pianki pokrytej delikatnym, przyjaznym dla skóry materiałem (bawełna + welur), kolor kremowy, długość (bez rzepa) 46cm (+/- 0,5cm), szerokość 3,5cm. Pakowane pojedynczo | Szt. | 100
14. | Szyna unieruchamiająca wykonana z pianki pokrytej delikatnym, przyjaznym dla skóry materiałem (bawełna + welur), kolor kremowy, możliwość formowania kształtu dzięki blaszce aluminiowej wewnątrz szyny, dostępne w rozmiarach 3cm x 9cm, 4cm x 13cm, 5cm x 16cm, 9cm x 22cm, 9cm x 33cm. Pakowane pojedynczo | Szt. | 100
15. | Zestaw do konikotomii ratunkowej | Szt. | 20
16. | Marker chirurgiczny - dwustronna końcówka: 0,5 mm i 1,0 mm, Odporny na środki dezynfekcyjne, kolor tuszu fioletowy, długość: 138 mm, średnica: 12,5 mm, zestawie linijka, dodatkowa skala nadrukowana na markerze, sterylny, opakowanie papier-folia | Szt. | 1000
17. | Łącznik kątowy z PVC o gładkim świetle typu martwa przestrzeń, spiralne wzmocnienie ścian zapobiegające zamknięcie światła przy wyginaniu lub skręcaniu, podwójnie obrotowy z zatyczką do odsysania i bronchoskopii o długości 15 cm, złącze 15F – złącze pacjenta 22M/22F, sterylny, opakowanie folia-papier . | Szt. | 800
18. | Cewnik Foley wykonany z 100% silikonu CH-8-24 | Szt. | 300
19. | Cewnik typu Pezzer | Szt. | 100
20. | Maska krtaniowa jednorazowego użytku, wykonana z PCV, składająca się z trzech elementów trwale ze sobą połączonych: rurki powietrznej, maski, nadmuchiwanego mankietu niskociśnieniowego. Rozmiar maski kodowany odpowiednim kolorem zatyczki zaworku. Na baloniku kontrolnym nadrukowany numer LOT i rozmiar, dostępne rozmiary: 1;1,5;2;2,5;3,0;4,0;5,0, produkt sterylny. | Szt. | 500
21. | Jednorazowy układ oddechowy, długość rury 300 cm, dodatkowa rura min 80 cm, worek oddechowy min 2 l sterylny opakowanie folia-papier | szt. | 720
22. | Maska krtaniowa, jednorazowa, z nie -nadmuchiwanym (żelowym) mankietem dopasowującym się do struktur gardła i krtani, zapewniająca niezawodne uszczelnienie okolic krtaniowych. Posiadająca zintegrowany broker gruzu, stabilizator położenia w jamie ustnej, ułatwiający wprowadzenie i zapobieganie rotacji. Wyposażona w kanał gastryczny, umożliwiający wprowadzenie sondy żołądkowej. Rozmiar 3.0 , 4.0, 5.0. | Szt. | 200
23. | Zestaw do kontrolowanej zbiórki stolca o następujących parametrach: rękaw silikonowy o długości k 160 cm ze znacznikiem głębokości zakończonym balonikiem retencyjnym, 2 porty na rękawie-jeden port do przepłukiwania , drugi port do napełniania balonika uszczelniającego 45 ml, obydwa z zastawka jednokierunkowa, 3 worki wymienne o pojemności 1500ml (skalowane co 100ml) z filtrem węglowym neutralizującym zapach, 2 regulowane paski rzepowe umożliwiające zamontowanie do ramy łóżka, zestaw wprowadzający,podkład, para rękawic | Szt. | 200
24. | Worki wymienne do zestawu z poz 23 z filtrem zapobiegającym wydostaniu się zapachu, pojemność 1500 ml,skalowane co 100ml, wyposażone w zastawkę bezzwrotna op=10 szt | Szt. | 200
25 | Zamknięty system do odsysania z rurki intubacyjnej na 72h, posiada zintegrowany podwójnie obrotowy łącznik 15 mm kącie 45°, obrotowy port do przepłukiwania cewnika (port do irygacji) o długości ok 8 cm zamykany kapturkiem, port do podawania leków z końcówką luer (MDI), zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka zamocowanego do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu, regulacja podciśnienia następuje poprzez zawór kontroli siły ssania znakowany rozmiarem cewnika oraz informacją „OPEN”, blokada zaworu regulacji siły ssania poprzez jego obrót o 90° lub 180°, suwak umożliwiający pełne zamknięcie/otwarcie przepływu bez konieczności rozmontowania całości systemu, wyposażony w klin pozwalający na bezpieczne rozmontowanie systemu z rurką intubacyjną bez uszkodzenia elementów. Długość 600mm, rozmiary CH 12, 14, 16 | Szt. | 2400
26 | Zamknięty system do odsysania z rurki tracheostomijnej na 72h, posiada zintegrowany podwójnie obrotowy łącznik 15 mm kącie 45°, obrotowy port do przepłukiwania cewnika (port do irygacji) o długości ok 8 cm zamykany kapturkiem, port do podawania leków z końcówką luer (MDI), zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka zamocowanego do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu, regulacja podciśnienia następuje poprzez zawór kontroli siły ssania znakowany rozmiarem cewnika oraz informacją „OPEN”, blokada zaworu regulacji siły ssania poprzez jego obrót o 90° lub 180°, suwak umożliwiający pełne zamknięcie/otwarcie przepływu bez konieczności rozmontowania całości systemu, wyposażony w klin pozwalający na bezpieczne rozmontowanie systemu z rurką intubacyjną bez uszkodzenia elementów. Długość 300mm, rozmiary CH 12, 14, 16 | Szt. | 2400
27 | Zamknięty system do odsysania z rurki tracheostomijnej na 72h, posiada zintegrowany podwójnie obrotowy łącznik 15 mm kącie 45°, obrotowy port do przepłukiwania cewnika (port do irygacji) o długości ok 8 cm zamykany kapturkiem, port do podawania leków z końcówką luer (MDI), zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka zamocowanego do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu, regulacja podciśnienia następuje poprzez zawór kontroli siły ssania znakowany rozmiarem cewnika oraz informacją „OPEN”, blokada zaworu regulacji siły ssania poprzez jego obrót o 90° lub 180°, suwak umożliwiający pełne zamknięcie/otwarcie przepływu bez konieczności rozmontowania całości systemu, wyposażony w klin pozwalający na bezpieczne rozmontowanie systemu z rurką intubacyjną bez uszkodzenia elementów. Długość 300mm, rozmiary CH 12, 14, 17 | Szt. | 2400
28 | Rękawice do bezwodnego mycia ciala pacjentów , z zawartością dimetikonu, oczyszcza skóre zmiękcza i tworzy warstwę barierową z zawartością witaminy E p prowitaminy B5 która odżywia skórę fosfolipid o specjalnym składzie pomaga odzyskać uszkodzone komórki, które tracą wodę. Opakowanie 10 szt | opak. | 1200
29 | Ścierki do bezwonnego mycia ciała pacjentów z 3% dimetikonem tworzącym na skórze warstwę ochronną z zawartością witaminy E i prowitaminy B5 która odżywia skórę. Opakowanie 25 sztuk | opak. | 480
Razem
Uwaga:
* W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze.
.......................................... dnia ..................................
/miejscowość/ /data/

## Pakiet nr 8
| …............................................................ |  |  |  |  | Znak sprawy: 20/PNE/SW/2023
/ pieczęć firmowa / | [7 empty] | Załącznik nr 8 do SWZ
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO - CENOWA
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Pakiet nr 8 Filtry do respiratora Bennett 840
l.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość zamawiana | cena netto |  | Vat | Wartość brutto | Producent/kod | Ilość
[5 empty] | Wartość netto |  |  |  | Opakowań/
Wielkość opakowania
1 | Wydechowy filtr bakteryjny ze zbiornikiem na skropliny do respiratora Bennett 840, jednorazowy op=12 szt | op | 24
2 | Wdechowy filtr bakteryjny do respiratora Bennett 840,jednorazowego użytku op=12 szt | op | 24
Razem
Uwaga:
* W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze.
.......................................... dnia ..................................
/miejscowość/ /data/

## Pakiet nr 9
| …............................................................ |  |  |  |  | Znak sprawy: 20/PNE/SW/2023
/ pieczęć firmowa / | [6 empty] | Załącznik nr 8 do SWZ
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO - CENOWA
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Pakiet nr 9 Zestawy do diagnostycznej punkcji jamy otrzewnowej
l.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość zamawiana | cena netto |  | Vat | Wartość brutto | Cena | Producent/kod | Ilość
[5 empty] | wartość netto |  |  | brutto opakowania |  | Opakowań/
Wielkość opakowania
1 | Zestaw do diagnostycznego płukania jamy otrzewnowej w składzie: - trokar punkcyjny Ch 10 z regulowaną głębokością wkucia, składający się z metalowego mandrynu oraz kaniuli z tworzywa , cewnik Ch 9/50 cm wykonany z poliuretanu-zamknięty koniec,boczne otwory, kolorowe oznakowanie długości,skalpel do nacięcia skóry | szt | 120
Razem
Uwaga:
* W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze.
.......................................... dnia ..................................
/miejscowość/ /data/

## Pakiet nr 10
| …............................................................ |  |  |  |  | Znak sprawy: 20/PNE/SW/2023
/ pieczęć firmowa / | [6 empty] | Załącznik nr 8 do SWZ
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO - CENOWA
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Pakiet nr 10 Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych
l.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość zamawiana | cena netto |  | Vat | wartość brutto | Producent/kod | Ilość
[5 empty] | wartość netto |  |  |  | Opakowań/
Wielkość opakowania
1 | Cewniki do odsysania dróg oddechowych, sterylne w rozmiarach od Ch 12-Ch 18 nie krótsze niż 60 cm. Natomiast w rozmiarach od Ch 8 do Ch 10 nie krótsze niż 50 cm. Wykonane z miękkiego i elastycznego PCV, odpornego na załamania i skręcanie .Atraumatyczna, lekko zaokrąglona końcówka. Wyposażone w 2 otwory końcowe naprzemianległe o łagodnych krawędziach. Kolorystycznie oznaczenie rozmiaru na łączniku, numeryczne oznaczenie rozmiaru na opakowaniu, pakowane pojedynczo. | szt | 160000
RAZEM
Uwaga:
* W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze.
.......................................... dnia ..................................
/miejscowość/ /data/

## Arkusz13 (hidden)
Część nr 13 Maska dla dorosłych i dzieci
l.p. | Nazwa | j.m. | Ilość zamawiana | cena netto |  | Vat | wartość brutto | Ilość
[5 empty] | wartość netto |  |  | Opakowań/
Wielkość opakowania
1 | Maska tlenowa dla dorosłych w komplecie z drenem rozłacznym odpornym na zagięcia o dł 200-210 cm z otworami bocznymi ułatwiającymi wydech. Posiadająca elastyczna gumkę mocującą z zaciskiem na nos w celu łatwego jej umocowania wykonana z przeźroczystego nietoksycznego materiału Rozmiar S-XL | szt | 16000 | 1.3 |  | 8
2 | Maska tlenowa dla dorosłych i dzieci z nebulizatorem i drenem, jednorazowego użytku | szt | 2400 | 2.25 |  | 8
3 | Maska tlenowa dla dorosłych i dzieci z rezerwuarem, jednorazowego użytku | szt | 2000 | 2.44 |  | 8
Razem
| RAZEM |  |  |  | 102000 |  | 110160
+ PRÓBKI PO 1SZ/OP

## Pakiet nr 11
| …............................................................ |  |  |  |  | Znak sprawy: 20/PNE/SW/2023
/ pieczęć firmowa / | [6 empty] | Załącznik nr 8 do SWZ
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO - CENOWA
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Pakiet nr 11 Cewniki do szynowania moczowodu
l.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość zamawiana | cena netto |  | Vat | wartość brutto | Producent/kod | Ilość
[5 empty] | wartość netto |  |  |  | Opakowań/
Wielkość opakowania
1. | Cewniki moczowodowe typu JJ do 6 miesięcznego szynowania podwójnie zagięte , obustronnie otwarte w rozmiarach 4,7F/26, długość cewnika mierzona między pętlami, skalowane na całym obwodzie co 5 cm, zestawy ze zwykłym popychaczem. Popychacz o długości co najmniej 70 cm, umożliwiający wprowadzenie cewnika przez ureterorenoskop, sterylne | szt | 960
RAZEM
Uwaga:
* W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze.
.......................................... dnia ..................................
/miejscowość/ /data/

## Pakiet nr 12
| …............................................................ |  |  |  |  | Znak sprawy: 20/PNE/SW/2023
/ pieczęć firmowa / | [6 empty] | Załącznik nr 8 do SWZ
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO - CENOWA
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Pakiet nr 12 Zestaw do autotransfuzjii
l.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość zamawiana | cena netto |  | Vat | wartość brutto | Producent/kod | Ilość
[5 empty] | wartość netto |  |  |  | Opakowań/
Wielkość opakowania
1. | Zestaw do autotransfuzjii (zestaw do odwirowywania krwi odsysanej z pola operacyjnego i krążenia pozaustrojowego) | szt | 90
RAZEM
Uwaga:
* W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze.
.......................................... dnia ..................................
/miejscowość/ /data/

## Pakiet nr 13
| …............................................................ |  |  |  |  | Znak sprawy: 20/PNE/SW/2023
/ pieczęć firmowa / | [6 empty] | Załącznik nr 8 do SWZ
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO - CENOWA
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
l.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość zamawiana | cena netto |  | Vat | wartość brutto | Producent/kod | Ilość
[5 empty] | wartość netto |  |  |  | Opakowań/
Wielkość opakowania
1 | Cewnik do drenażu wykonany z PCV z markerem rtg wzmacniającym widoczność, 9 dużych, owalnych otworów bocznych na końcu dystalnym, skalowane co 1 cm: w zestawie igła 18G/15cm, prowadnik 0,038/80 cm z 3mm zagiętą zmiękczaną końcówką, rozszerzadła, adapter. Cewniki o rozmiarach 16Fr,18Fr, 20Fr i24Fr o długości 41 cm | szt | 100
2 | Zestaw do drenażu przezskórnego zawierający w składzie cewnik typu pigtail z mechanizmem umożliwiający zachowanie krzywizny pigtaila typu Mac-Loc o dł. 45 cm, śr 10,2 lun=b 12lub 14FR, końcówka cewnika ma pokrycie hydrofilne na 5cm, posiada usztywniacz trokarowy, dwa obturatory. Cewnik wykonany z materiału gwarantującego gładką powierzchnię. Końcówka pigtaila posiada dodatkowe wzmocnienie widoczności w rtg | szt | 100
3 | Zestaw do drenażu przezskórnego zawierający w składzie cewnik typu Gordon lekko zagięty z 6 dużymi otworami drenującymi, okryty powłoka hydrofilna, długość 40 cm:usztywniacz giętki: usztywniacz twardy ze zgrubieniem zapobiegającym mufkowaniu się cewnika: igła trokar 18G. Cewniki o rozmiarach 16Fr lub 18 Fr. | szt | 100
4 | Przezskórny zestaw dostępowy zawierający w składzie: prowadnik nitolowy lub wykonany ze stali nierdzewnej o średnicy 0,018 cala, igła dostępowa 18G o długości 15 cm typu trokar, zestaw wprowadzający z kaniulą usztywniającą i osłonką, prowadnik ze stali nierdzewnej o średnicy zewnętrznej 0,038 cała pokryty PTFE o długości 100 cm z końcówką zakrzywioną lub prostą, rozszerzadła. | szt | 100
Razem
Uwaga:
* W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze.
.......................................... dnia ..................................
/miejscowość/ /data/

## Pakier nr 14
| …............................................................ |  |  |  |  | Znak sprawy: 20/PNE/SW/2023
/ pieczęć firmowa / | [6 empty] | Załącznik nr 8 do SWZ
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO - CENOWA
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Pakiet nr 14 Igła pólautomatyczna
l.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość zamawiana | cena netto |  | Vat | wartość brutto | Producent/kod | Ilość
[5 empty] | wartość netto |  |  |  | Opakowań/
Wielkość opakowania
1 | Jednorazowa półautomatyczna igła do biopsji tkanek miękkich. Igła powinna mieć możliwość dwustopniowej regulacji głębokości wystrzału igły,mieć powierzchnię ułatwiającą wizualizację spod USG, być wyposażona w skale centymetrową. Igły w rozmiarach do wyboru: 14G/10cm, 14G/15 lub 16 cm, 16G/10 cm, 16G na 15 lub 16 cm | szt | 150
2
3
4
5
RAZEM
+ PRÓBKI PO 1SZ/OP
Uwaga:
* W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze.
.......................................... dnia ..................................
/miejscowość/ /data/

## Pakiet nr 15
| …............................................................ |  |  |  |  | Znak sprawy: 20/PNE/SW/2023
/ pieczęć firmowa / | [6 empty] | Załącznik nr 8 do SWZ
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO - CENOWA
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Pakiet nr 15 Igły do biopsji gruboigłowej
l.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość zamawiana | cena netto |  | Vat | wartość brutto | Producent/kod | Ilość
[5 empty] | wartość netto |  |  |  | Opakowań/
Wielkość opakowania
1 | Igły do biopsji gruboigłowej, jednorazowe, wielkość okienka biopsyjnego 22mmm. Igły posiadają ,zdejmowany, jałowy uchwyt. Grubość igieł oznaczona kolorami. Wszystkie igły kompatybilne z pistoletem Magnum. Rozmiary igieł 12G- dł 10,13,16,20 cm 14G-dł 10,13,16,20 cm 16G-dł 10,13 16,20 cm 18G-dł 10,13,16,20 cm 20G-dł 10,13,16,20 cm | szt | 1000
RAZEM
+ PRÓBKI PO 1SZ/OP
Uwaga:
* W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze.
.......................................... dnia ..................................
/miejscowość/ /data/

## Pakiet 16
| …............................................................ |  |  |  |  | Znak sprawy: 20/PNE/SW/2023
/ pieczęć firmowa / | [6 empty] | Załącznik nr 8 do SWZ
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO - CENOWA
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Pakiet nr 16 kaczki i baseny
l.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość zamawiana | cena netto |  | Vat | wartość brutto |  | Ilość
[5 empty] | wartość netto |  |  | Producent/kod | Opakowań/
Wielkość opakowania
1 | Basen papierowy płaski i głęboki, jednorazowego użytku | szt | 2880
2 | Pokrywa do basenu papierowego płaskiego i głębokiego, jednorazowego użytku | szt | 2880
3 | Kaczka papierowa , jednorazowego użytku | szt | 2880
4 |  | szt
5 |  | op
6 |  | szt
7 |  | szt
8 |  | szt
9 |  | szt
10 |  | szt
11 |  | szt
RazEM
Uwaga:
* W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze.
.......................................... dnia ..................................
/miejscowość/ /data/

## Pakiet nr 17
| …............................................................ |  |  |  |  | Znak sprawy: 20/PNE/SW/2023
/ pieczęć firmowa / | [6 empty] | Załącznik nr 8 do SWZ
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO - CENOWA
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Pakiet nr 17 Jednorazowe probówki do pobierania wydzieliny z drzewa
l.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość zamawiana | cena netto |  | Vat | wartość brutto | Producent/kod | Ilość
[5 empty] | wartość netto |  |  |  | Opakowań/
Wielkość opakowania
1 | jednorazowe probówki do pobierania wydzieliny z drzew oskrzelowego do badania mikrobiologicznego podczas bronchoskopii | szt | 2400
Razem
Uwaga:
* W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze.
.......................................... dnia ..................................
/miejscowość/ /data/

## Pakiet nr 18
| …............................................................ |  |  |  |  | Znak sprawy: 20/PNE/SW/2023
/ pieczęć firmowa / | [6 empty] | Załącznik nr 8 do SWZ
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO - CENOWA
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Pakiet nr 18 Jednorazowy układ oddechowy
l.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość zamawiana | cena netto |  | Vat | wartość brutto | Producent/kod | Ilość
[5 empty] | wartość netto |  |  |  | Opakowań/
Wielkość opakowania
1 | Jednorazowy układ oddechowy do respiratora Carina | szt | 500
2 |  | szt | 20
Razem
Uwaga:
* W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze.
.......................................... dnia ..................................
/miejscowość/ /data/

## -Pakiet nr 19
| …............................................................ |  |  |  |  | Znak sprawy: 20/PNE/SW/2023
/ pieczęć firmowa / | [6 empty] | Załącznik nr 8 do SWZ
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO - CENOWA
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Pakiet 19 Akcesoria do pomp Infusomat
Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent / | Ilość opakowań/ Wielkość opakowań
1 | Aparat do przetoczeń do pomp, długość 250cm, wyposażony w zawór typu Air Stop, światłoczuły. Kompatybilny z aparatem do pomp Infusomat Space | Szt. | 3000
2 | Aparat do przetoczeń do pomp, długość 250cm, wyposażony w zawór typu Air Stop. Kompatybilny z apratem do pomp Infusomat Space | Szt. | 6000
3 | Dren do transfuzji kompatybilny z pompą Infusomat Compact Plus. Objętość wypełnienia 17,3ml | Szt. | 6000
4 | Dren do leków światłoczułych kompatybilny z pompą Infusomat Compact Plus. Ochrona przed światłem do 520nm. Objętość wypełnienia 22,9ml. Wyposażony w funkcję Air Stop | Szt. | 3000
5 | Dren do przetoczeń kompatybilny z pompą Infusomat Compact Plus wyposażony w funkcję Air Stop. Objętość wypełnienia 17,8ml. Długość 240cm | Szt. | 6000
6 | Strzykawka trzyczęściowa 50/60ml do jednorazowego uzytku do pomp infuzyjnych strzykawkowych. Wykonana z Polipropylenu (korpus i tłok). Doskonale przezroczysta komora. Wysoki kontrast podziałki. Trwałe oznaczenie w kolorze niebieskim. Idealna czytelność. Stopniowanie co 1ml. Centryczne zakończenie LuerLock (wkręcane) do mocowania igły lub połączenia z drenami do infuzji. Owalny ożebrowany kołnierz komory zapewniający pewny uchwyt i zapobiegający obracaniu w ręce. Bezpieczna blokada tłoka zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory. Minimalna objętość resztkowa. Tłok posiada podwójne gumowe uszczelnienie wykonane z syntetycznego materiału pozbawionego lateksu. Uszczelka tłoka wykonana z Poliizoprenu. Strzykawki muszą być kompatybilne z pompami Infusomat Space. Na życzenie Zamawiającego wymaga dostarczenia przez oferenta strzykawki z zakończeniem acentrycznym (bocznym) Luer (wtykowe) tego samego producenta. | Szt. | 12000
7 | Skala do pomiaru ocż wielokrotnego użytku, wykonana z odpornego na złamania plastiku z miejscem do umieszczenia drenu, skala od +35 do -15 cm H2O czytelna dzięki efektowi powiększenia, wskaźnik pozycji zero ruchomy na obie strony skali, dwa uniwersalne uchwyty mocujące skalę do stojaka wielorazowego użytku. | Szt. | 30
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0
Uwaga:
* W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze.
.......................................... dnia ..................................
/miejscowość/ /data/

## Pakiet nr 20
| …............................................................ |  |  |  |  | Znak sprawy: 20/PNE/SW/2023
/ pieczęć firmowa / | [6 empty] | Załącznik nr 8 do SWZ
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO - CENOWA
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Pakiet nr 20 Cewniki do podawania tlenu
l.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość zamawiana | cena netto |  | Vat | wartość brutto |  | Ilość
[5 empty] | wartość netto |  |  | Producent/kod | Opakowań/
Wielkość opakowania
1. | Cewnik do podawania tlenu przez nos dla dorosłych i dzieci , długość drenu 200-210 cm | szt | 12000
2. | Cewnik do podawania tlenu przez nos, długość 5 metrów, przeznaczone dla jednego pacjenta do prowadzenia tlenoterapii, do zakładania z tyłu głowy, część donosowa miękka, anatomicznie wyprofilowana, końcówki donosowe minimalizujące traumatyzacje śluzówki, wytrzymałe na zaginanie nie zatrzymując przepływu tlenu sterylne, pojedynczo pakowane. | szt | 6000
3.
4.
5.
6.
razem
Uwaga:
* W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze.
.......................................... dnia ..................................
/miejscowość/ /data/

## Pakiet nr 21
| …............................................................ |  |  |  |  | Znak sprawy: 20/PNE/SW/2023
/ pieczęć firmowa / | [6 empty] | Załącznik nr 8 do SWZ
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO - CENOWA
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Pakiet nr 21 Akcesoria do monitorów hemodynamicznych
l.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość zamawiana | cena netto |  | Vat | wartość brutto | Producent/kod | Ilość
[5 empty] | wartość netto |  |  |  | Opakowań/
Wielkość opakowania
1. | Czujnik do pomiaru rzutu serca z tętnicy promieniowej .Czujnik mierzy dodatkowo krwawe ciśnienie, długość 150 cm | szt | 600
Razem
Akcesoria kompatybilne do monitorów hemodynamicznych firmy Edwards posiadanych przez Szpital . Monitory są na gwarancji
wymagamy dopuszczenia przez autoryzowanego dystrybutora lub producenta w/w akcesorii .
Uwaga:
* W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze.
.......................................... dnia ..................................
/miejscowość/ /data/

## Pakiet nr 22
| …............................................................ |  |  |  |  | Znak sprawy: 20/PNE/SW/2023
/ pieczęć firmowa / | [6 empty] | Załącznik nr 8 do SWZ
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO - CENOWA
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Pakiet nr 22 Stapler jednorazowy okrężny
l.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość zamawiana | cena netto |  | Vat | wartość brutto | Producent/kod | Ilość
[5 empty] | wartość netto |  |  |  | Opakowań/
Wielkość opakowania
1 | Stapler jednorazowy, okrężny odgięty o średnicy główki 28mm z łamanym kowadełkiem oraz automatycznym dociskiem tkanki | szt | 36
RAZEM
Uwaga:
* W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze.
.......................................... dnia ..................................
/miejscowość/ /data/

## Pakiet nr 23
| …............................................................ |  |  |  |  | Znak sprawy: 20/PNE/SW/2023
/ pieczęć firmowa / | [6 empty] | Załącznik nr 8 do SWZ
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO - CENOWA
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Część nr 23 dreny do kapnografii
l.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość zamawiana | cena netto |  | Vat | wartość brutto | Producent/kod | Ilość
[5 empty] | wartość netto |  |  |  | Opakowań/
Wielkość opakowania
1. | Dreny do kapnografii kompatybilne z modułem do kardiomonitora Vista 120S. Linie monitorujące do kapnografii złąacze luer lock+T adapter, sterylne dł 250 m | szt | 480
Uwaga:
* W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze.
.......................................... dnia ..................................
/miejscowość/ /data/

## Pakiet nr 24
| …............................................................ |  |  |  |  | Znak sprawy: 20/PNE/SW/2023
/ pieczęć firmowa / | [6 empty] | Załącznik nr 8 do SWZ
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO - CENOWA
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Pakiet nr 24 Oprzyrządowanie do videouroterorenoskopu kompatybilne ze sprzętem firmy Storz
l.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość zamawiana | cena netto |  | Vat | wartość brutto | Producent/kod | Ilość
[5 empty] | wartość netto |  |  |  | Opakowań/
Wielkość opakowania
1. | Prowadniki wiodące hydrofilne czarne obustronnie giętkie z jedną końcówką zagiętą 3cm,drugą prosta 3 cm,umożliwiające poślizg po zetknięciu z płynem do uroterorenoskopii z nieruchomym nitylowym rdzeniem standardowym oraz sztywnym, widoczne w promieniach RTG, dł 150 cm, rozmiar: 0,35” pokryte warstwą hydrofilnego polimeru. | szt | 60
2. | Koszulka dostępu moczowego, służąca do wytworzenia kanału w trakcie endoskopowych zabiegów urologicznych, ułatwiając przejście endoskopem i innymi narzędziami do dróg moczowych, umożliwiająca poszerzenie moczowodu i ciągły kanał roboczy dla pracy ekstraktorów i włókien laserowych. Powłoka hydrofilna. Zawierająca 1 kanał roboczy. Rozmiary: 12 Fr kanał wewnętrzny 1 14 Fr średnicy zewnętrznej długości 35 i 45 cm | szt | 20
3. | Ekstraktor złogów nitilonowy 1,7FR oraz 2,2 Fr dł 115 cm, otwarcie koszyka od 8-11 mm umożliwiający chwytanie, zmiany położenia, zwolnienia lub usuwanie złogów w nerce lub moczowodzie | szt | 5
Razem
Uwaga:
* W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze.
.......................................... dnia ..................................
/miejscowość/ /data/

## Pakiet nr 25
| …............................................................ |  |  |  |  | Znak sprawy: 20/PNE/SW/2023
/ pieczęć firmowa / | [6 empty] | Załącznik nr 8 do SWZ
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO - CENOWA
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Pakiet nr 25 Płytki do wewnętrznej stabilizacji przegrody nosa
l.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość zamawiana | cena netto |  | Vat | wartość brutto | Producent/kod | Ilość
[5 empty] | wartość netto |  |  |  | Opakowań/
Wielkość opakowania
1. | Płytki do wewnętrznej stabilizacji przegrody nosowej wykorzystywane są w czasie zabiegów septoplastyki | szt | 240
Uwaga:
* W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze.
.......................................... dnia ..................................
/miejscowość/ /data/

## Pakiet nr 26
| …............................................................ |  |  |  |  | Znak sprawy: 20/PNE/SW/2023
/ pieczęć firmowa / | [6 empty] | Załącznik nr 8 do SWZ
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO - CENOWA
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Pakiet nr 26 Czujniki
l.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość zamawiana | cena netto |  | Vat | wartość brutto | Producent/kod | Ilość
[5 empty] | wartość netto |  |  |  | Opakowań/
Wielkość opakowania
1. | Czujnik do analizy bispektralnej dla dorosłych i dzieci jednorazowego użytku do posiadanego monitora głębokości uśpienia BIS, sterylny 1op=25 szt | op | 100
2. | Linia próbkująca z filtrem dla pacjentów zaintubowanych , dzieci dorosłych. Linai kompatybilna z defibrylatorem LP-12 posiadanym przez Szpital op=25 szt | op | 100
Razem
Uwaga:
* W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze.
.......................................... dnia ..................................
/miejscowość/ /data/

## Pakiet nr 27
| …............................................................ |  |  |  |  | Znak sprawy: 20/PNE/SW/2023
/ pieczęć firmowa / | [6 empty] | Załącznik nr 8 do SWZ
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO - CENOWA
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Pakiet nr 27 Akcesoria do wstrzykiwacza CT Express 4D firmy BRACCO
l.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość zamawiana | cena netto |  | Vat | wartość brutto | Producent/kod | Ilość
[5 empty] | wartość netto |  |  |  | Opakowań/
Wielkość opakowania
1. | Zestaw do stosowania u wielu pacjentów składający się z kasety perystaltycznej oraz przewodu zakończonego złączem Luer Lock op=25 szt | op | 96
2. | Jednorazowy przekłuwacz do butelek z kontrastem łączący butelkę ze środkiem cieniującym z zestawem dziennym op=60 szt | op | 50
3. | Zestaw dzienny łączący trzy źródła składający się z dwóch rurek prowadzących do dwóch butelek ze środkiem cieniującym, trzeciej rurki do doprowadzania fizjologicznego roztworu soli oraz trójnika na dalszym końcu op=15 szt | op | 96
4. | Jednorazowa linia pacjenta o dł 120 cm z zaworami zwrotnymi na każdym końcu: z jednej strony żeński łącznik Luera , z drugiej strony męski łącznik Luera 1 op=40 szt | op | 400
RAZEM
Akcesoria kompatybilne z w/w wstrzykiwaczem potwierdzone przez producenta .
Uwaga:
* W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze.
.......................................... dnia ..................................
/miejscowość/ /data/

## Pakiet nr 28
| …............................................................ |  |  |  |  | Znak sprawy: 20/PNE/SW/2023
/ pieczęć firmowa / | [6 empty] | Załącznik nr 8 do SWZ
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO - CENOWA
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
PAKIET 28 – ONKOLOGIA
Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent / | Ilość opakowań / Wielkość opakowań
1 | Przyrząd do przygotowywania i podawania leków do chemioterapii z fiolek, z filtrem 0,2μm typu ChemoAid. Produkt bezlateksowy i bez PVC. Filtr powietrza o średnicy porów 0,2 mikrona. Zastawka ze złączem Luer może być stosowana przez 100 uruchomień i przez okres 96 godzin. Objętość napełniania wstępnego: 0,3ml. Długość: 6,3cm. | Szt. | 2880
2 | Przyrząd do długotrwałego aspirowania cytostatyków - ostry kolec standard (osłonięty nasadką z tworzywa sztucznego zabezpieczającą kolec przed skażeniem podczas otwierania opakowania); filtr cząsteczkowy 5um o dużej powierzchni; filtr zatrzymujący aerozole 0,2 um; port bezigłowy posiadający końcówkę luer-lock; obudowa zastawki w kolorze czerwonym, posiadający zastawkę zabezpieczającą lek przed wyciekaniem po rozłączeniu strzykawki. Wymaga się aby dołączyć do oferty test potwierdzający, że linie do przygotowania i podaży cytostatyków stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia. | Szt. | 1440
3 | Przyrząd do długotrwałego aspirowania płynów i leków z opakowań zbiorczych (ogólnego zastosowania) - ostry kolec (osłonięty nasadką z tworzywa sztucznego zabezpieczającą kolec przed skażeniem podczas otwierania opakowania); filtr o dużej powierzchni przeciwbakteryjny 0,45 µm; port posiadający końcówkę luer-lock; samozamykający się korek portu (zielony); posiadający zastawkę zabezpieczającą lek przed wyciekaniem po rozłączeniu strzykawki; | Szt. | 7200
4 | Spike do przygotowywania i pobierania leków kompatybilny ze wszystkimi workami i butelkami dostępnymi na rynku, z zaworem samozamykającym typu Clearlink z gładką powierzchnią do wielokrotnej dezynfekcji do zastosowania do 96 godzin. Długość linii głównej 6 cm. Objętość napełniania linii głównej (w przybliżeniu) 0,38 ml. Produkt może być używany maksymalnie 100 razy lub przez okres 96 godzin. Nie zawiera lateksu naturalnego. Bez odpowietrznika. Zastawka ze złączem Luer typu Clearlink jest chemicznie i mechanicznie kompatybilna z 70% alkoholem izopropylowym, 10% jodyną powidonową i 0,2 roztworem chlorheksydyny. | Szt. | 1440
5 | Przyrząd z mikro kolcem do pobierania cytostatyków o małych objętościach; możliwość pobrania objętości ok. 1ml. Zawór bezigłowy z przezierną obudową, zabezpieczony korkiem Luer-lock, brak konieczności dezynfekcji zaworu przed pierwszym użyciem; zawór o objętości wypełnienia max. 0,06ml; mikrokolec zabezpieczony osłonką zapobiegającą przed przypadkową kontaminacją; Wolny od lateksu i DEHP. | Szt. | 800
6 | Przyrząd z mikro kolcem, długość robocza 14mm i filtrem cząsteczkowym 5um do pobierania cytostatyków o małych objętościach; możliwość pobrania objętości ok. 1ml. Zawór bezigłowy z przezierną obudową z korkiem zapobiegającym przed koniecznością dezynfekcji portu podczas pierwszego podłączenia; zawór o objętości wypełnienia max. 0,06ml; mikrokolec zabezpieczony osłonką zapobiegającą przed przypadkową kontaminacją; Wolny od lateksu i DEHP. Całkowita długość przyrządu 77mm. | Szt. | 900
7 | Zamknięty łącznik bezigłowy z męską końcówką z zatyczką zabezpieczającą przed skażeniem końcówki w czasie transportu i połączenia. Łącznik do przygotowywania, transportu i podaży leku cytostatycznego, wytwarzający zamknięty system (potwierdzony dokumentacją), który zamyka się samoczynnie po rozłączeniu np. ze spike, kaniulą lub zestawem kroplówkowym. Bez zawartości lateksu, PCV, DEHP i części metalowych. Przezierny, sterylny, pakowany pojedynczo. Zabezpieczający strzykawki z zakończeniem Luer Lock przed wyciekaniem cytostatyków. Mechanizm blokujący w kolorze bursztynowym, rotacyjny (możliwość dokręcenia do strzykawki/brak możliwości odkręcenia). | Szt. | 1920
8 | Dren bursztynowy do przygotowywania leków cytostatycznych w pojemniku lub worku z możliwością ich podaży przez podłączenie z drenem głównym - kompatybilny z drenem wielodrożnym (głównym). Bez zawartości PCV. Możliwość dodania cytostatyku poprzez zintegrowaną zastawkę bezigłową zabezpieczoną korkiem luer-lock z uchwytem dla łatwego trzymania w czasie dotrzykiwania leku. Koniec drenu zabezpieczony filtrem hydrofobowym zapobiegającym przed zapowietrzeniem drenu oraz zapobiegający wydostaniu się płynu na zewnątrz; Końcówka męska wyposażona w system sygnalizacji akustycznej po podłączeniu z drenem głównym. System drenów musi redukować możliwość kontaminacji leku i bezpośredni kontakt leku z personelem przygotowującym zestaw. Wymaga się aby dołączyć do oferty test potwierdzający, że linie do przygotowania i podaży leków stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia. | Szt. | 2000
9 | Dren przezroczysty do przygotowywania leków cytostatycznych z filtrem 0.2μm w pojemniku lub worku z możliwością ich podaży przez podłączenie z drenem głównym - kompatybilny z drenem wielodrożnym (głównym). Bez zawartości PCV. Możliwość dodania cytostatyku poprzez zintegrowaną zastawkę bezigłową zabezpieczoną korkiem luer-lock z uchwytem dla łatwego trzymania w czasie dotrzykiwania leku. Koniec drenu zabezpieczony filtrem hydrofobowym zapobiegającym przed zapowietrzeniem drenu oraz zapobiegający wydostaniu się płynu na zewnątrz; Końcówka męska wyposażona w system sygnalizacji akustycznej po podłączeniu z drenem głównym. System drenów musi redukować możliwość kontaminacji leku i bezpośredni kontakt leku z personelem przygotowującym zestaw. Wymaga się aby dołączyć do oferty test potwierdzający, że linie do przygotowania i podaży leków stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia. | Szt. | 400
10 | Zestaw drenów bursztynowy wielodrożny (nie zawierających PCV i DEHP) do podaży leków cytostatycznych. Dren główny do połączenia z płynem do przepłukania linii i możliwość podłączenia do niego 2 opakowań z lekiem cytostatycznym. Podaż za pomocą pomp oraz metodą grawitacyjną; linia główna do przepłukiwania po każdorazowym podaniu leku bez konieczności rozłączania systemu; 3 zastawki bezigłowe zabezpieczone dodatkowo korkami luer-lock. Dwie do podłączenia krótkich drenów do przygotowania leków (kompatybilne z CytoSet Mix) - oraz dodatkową zastawką umiejcowioną nie dalej niż 25cm od miejsca podłączenia do pacjenta - do podaży bolusa. Ergonomiczna dwuczęściowa komora kroplowa, wykonana z bardzo przezroczystego materiału; posiadająca filtr hydrofilny typu AirStop na dnie komory kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu opakowania z lekiem lub płynem. Ostry kolec, wyposażony w odpowietrznik z filtrem zabezpieczonym klapką. Zacisk rolkowy z miejscem na kolec. Filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania. Na życzenie Zamawiającego dostarczenie drenu do podaży leków za pomocą pomp tego samego producenta. Wymaga się aby dołączyć do oferty test potwierdzający, że linie do przygotowania i podaży leków, stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia. | Szt. | 600
11 | Zestaw drenów bursztynowy wielodrożny (nie zawierających PCV i DEHP) do podaży leków cytostatycznych. Dren główny do połączenia z płynem do przepłukania linii i możliwość podłączenia do niego 4 opakowań z lekiem cytostatycznym. Podaż za pomocą pomp oraz metodą grawitacyjną; linia główna do przepłukiwania po każdorazowym podaniu leku bez konieczności rozłączania systemu; 5 zastawek bezigłowych zabezpieczone dodatkowo korkami luer-lock. Cztery do podłączenia krótkich drenów do przygotowania leków (kompatybilne z CytoSet Mix) - oraz dodatkową zastawką umiejcowioną nie dalej niż 25cm od miejsca podłączenia do pacjenta - do podaży bolusa. Ergonomiczna dwuczęściowa komora kroplowa, wykonana z bardzo przezroczystego materiału; posiadająca filtr hydrofilny typu AirStop na dnie komory kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu opakowania z lekiem lub płynem. Ostry kolec, wyposażony w odpowietrznik z filtrem zabezpieczonym klapką. Zacisk rolkowy z miejscem na kolec. Filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania. Na życzenie Zamawiającego dostarczenie drenu do podaży leków za pomocą pomp tego samego producenta. Wymaga się aby dołączyć do oferty test potwierdzający, że linie do przygotowania i podaży leków, stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia. | Szt. | 200
12 | Zestaw drenów bursztynowy wielodrożny (nie zawierających PCV i DEHP) do podaży leków cytostatycznych. Dren główny do połączenia z płynem do przepłukania linii i możliwość podłączenia do niego 1 opakowań z lekiem cytostatycznym. Podaż metodą grawitacyjną; linia główna do przepłukiwania po każdorazowym podaniu leku bez konieczności rozłączania systemu; 2 zawory bezigłowe z płaską powierzchnią, zabezpieczone dodatkowo korkami zapobiegając przed koniecznością dezynfekcji portu podczas pierwszego podłączenia. Jeden do podłączenia krótkich drenów do przygotowania leków (kompatybilne z krótkimi drenami) - oraz dodatkowy zaworem umiejcowiony 20-30cm od miejsca podłączenia do pacjenta - do podaży bolusa. Ergonomiczna komora kroplowa, wykonana z przeziernego materiału; posiadająca filtr na dnie komory kroplowej typu AirStop, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu opakowania z lekiem lub płynem. Ostry kolec, wyposażony w odpowietrznik z filtrem zabezpieczony klapką. Zacisk rolkowy z miejscem na dren oraz kolec. Filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania oraz zastawką jednokierunkową zapobiegającą cofaniu się krwi do aparatu. | Szt. | 200
13 | Aparat do szybkiego przygotowania kroplówki i bezpiecznej infuzji; przeźroczysty mocny kolec zintegrowany z sztywną górną częścią komory kroplowej (zgodny z normą ISO) ze zintegrowanym filtrem przeciwbakteryjnym/filtrem powietrza o skuteczności filtracji bakterii (BFE) min 99,99; elastyczna dolna część komory kroplowej w celu łatwego ustawienia płynu; 15 um filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami; precyzyjny zacisk rolkowy z miejscem na kolec komory kroplowej po użyciu oraz miejsce do podwieszania drenu; filtr hydrofobowy na końcu drenu zamontowany na złączu Luer-Lock zintegrowanym z zastawką bezwrotną zapobiegającą cofaniu się krwii do drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania; filtr hydrofilny w komorze kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu butelki; sterylny |  | 500
14 | Fartuch ochronny z zamkiem błyskawicznym i kieszeniami, z wykonany z wysokiej gęstości polietylenu o wadze powierzchniowej 41,5 g/m2 umożliwiający transfer powietrza i pary wodnej (oddychającego) celem zapewnienia odpowiedniego komfortu termicznego podczas użytkowania (przepuszczalność powietrza ISO 5636-5 <45s). Mankiety rękawów zakończone gumką w tunelu. Kolor biały. Dostępny w rozmiarach od S do 2XL. Spełnia wymagania dla środków ochrony indywidualnej kategorii III PB [6], zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/425. Posiada właściwości mechaniczne: odporność na ścieranie materiału wg EN 530 Metoda 2, >100 cykli; wytrzymałość na zginanie materiału wg ISO 7854 Metoda B, >100 000 cykli; odporność na przebicie wg EN 863 przynajmniej >10 N; wytrzymałość szwów wg EN ISO 13935-2, >50 N. Nie emituje zanieczyszczeń mechanicznych oraz chroni przed ich przenikaniem ze środka ubrania. Odporny na przenikanie typowych cytostatyków ( nie mniej niż 7 związków o klasie przenikania 5 wg EN 14325) | Szt. | 500
15 | igła z zintegrowanym filtrem cząsteczkowym 5 μm do pobierania leku z fiolek zamykanych gumowym korkiem. Chroni przed zanieczyszczeniem cząsteczkowym. | Szt. | 200
16 | Zestaw ratunkowy do usuwania skażenia cytostatykami. Produkt zarejestrowany jako środek ochrony osobistej (PPE). Zoptymalizowany do usuwania cytostatyków wszystkich typów. Rekomendowany przez DGOP oraz ESOP. Skład zestawu: 1. Fartuch ochronny – 1szt; 2. rękawice ochronne odporne na cytostatyki – 1par; 3. rękawice żółte odporne na uszkodzenia mechaniczne – 1para; 4. obuwie ochronne 1para; 5. maska ochronna FFP3 – 1szt; 6. gogle ochronne – 1szt; 7. mata chłonna ChemoSorb – 1szt; 8. ściereczki Isysoft – 6szt; 9. niebieski worek na odpady – 1szt; 10. specjalny worek na odpady zabezpieczający wydostanie się cytostatyku – 1szt; 11. opaski zaciskowe – 2szt; 12. Instrukcja dla użytkownika - 1szt; 13. raport z wypadku – 1szt. | Szt. | 5
17 | Rękawice chirurgiczne, bezlateksowe, neoprenowe, bezpudrowe, polimeryzowane od wewnątrz, teksturowane, kolor kremowy, kształt anatomiczny, o grubości ścianki na palcu: 0,14mm, na dłoni: 0,13mm, mankiecie:0,14mm, długość min. 300mm, AQL max 0,65, sterylizowane radiacyjnie promieniami gamma, zaklasyfikowane jako wyrób medyczny kl. IIa, środek ochrony indywidualnej kat. III, zgodne z EN ISO 374 -1(typ B),5-piktogramy na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym, przebadane na min 20 substancji chemicznych wg EN ISO 374, w tym jodopowidon 10%, glukonian chlorheksydyny 4%, formaldehyd 37%, kwas nadoctowy 39% - min 4 poziom odporności, 70% etanol i 75% izopropanol-poziom min 1, zgodne z EN 420, EN 421, EN 455-1,2,3,4, EN 556, odporne na min 25 cytostatyków na min 4 poziomie odporności wg ASTM D6978, produkowane zgodnie z ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001; rozm. 6,0-9,0 | para | 5000
18 | Ochronne rękawice sterylne, neoprenowe, kształt anatomiczny, kolor zielony, mankiet przedłużony prosto zakończony, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, chlorowana i silikonowana, powierzchnia wewnętrzna pokryta poliuretanem i silikonem,AQL 0,65, długość min 300 mm, średnie wydłużenie przy rozdarciu przed starzeniem min. 940%, pozbawione akceleratorów chemicznych ( informacja na opakowaniu), środek ochrony indywidualnej kat. III, zgodne z EN ISO 374-5 i EN ISO 374-1/typ A -piktogramy na opakowaniu, odporne przez min 240 min na min 15 cytostatyków zgodnie z ASTM D6978, przebadane na min 30 substancji chemicznych (bez cytostatyków), w tym izopropanol, diglukonian chlorheksydyny, 35% formaldehyd, 30% nadtlenek wodoru, min 5% jodopowidon- min 4 poziom odporności; pakowane parami w opakowanie foliowe, w rozmiarach 6.0-9.0 | para | 5000
19 | Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, z wewnętrzną warstwą nawilżającą (potwierdzenie na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym), gładkie na zewnątrz, kolor zielony, kształt anatomiczny, mankiet rolowany z technologią Surefit, mediana siły zrywu przed starzeniem min 15N- badania z jednostki niezależnej wg EN 455-2, AQL 0,65, będące wyrobem medycznym i środkiem ochorony induwidualnej kat. III, zgodne z EN 455, EN 420, EN ISO 374-1(typ B),5-piktogram na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym, EN 556, ISO 11137-1, ISO 13485, ISO 14001, sterylizowane radiacyjnie, odporne przez min 240 min na przenikanie min 25 cytostatyków zgodnie z ASTM D6978-wyniki badań; opakowanie jednostkowe zewnętrzne foliowe, rozm. 6,0-9,0 | para | 5000
20 | Dzierżawa 10 pomp które po okresie trwania umowy przechadzą nie odpłatnie na własność zamawiajacego (koszt miesięczny dzierzawy za 1 szt 100 zł netto) | Szt. | 10
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0
Uwaga:
* W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze.
.......................................... dnia ..................................
/miejscowość/ /data/

## Pakiet nr 29
| …............................................................ |  |  |  |  | Znak sprawy: 20/PNE/SW/2023
/ pieczęć firmowa / | [6 empty] | Załącznik nr 8 do SWZ
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO - CENOWA
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Pakiet nr 29 Staplery
l.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość zamawiana | cena netto |  | Vat | wartość brutto | Producent/kod | Ilość
[5 empty] | wartość netto |  |  |  | Opakowań/
Wielkość opakowania
1 | Stapler okrężny zakrzywiony z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1-2,5 mm. Rozmiary staplera 21 ;25; 29 i 33mm , stapler o długości trzonu 200 mm do zabiegów na otwarto z obrotowym ostrzem. Wbudowana automatyczna blokada zabezpieczająca przed przypadkowym oddaniem strzału. W zależności od zapotrzebowania Zamawiający może użyć każdy z rozmiarów staplera do zamknięcia tkanki grubej i tkanki cienkiej – ze względu na płynną regulację zamknięcia zszywki (od 1mm do 2,5mm) Zamawiający określi rozmiar staplera przy składaniu zamówienia. | szt | 92
2 | Stapler okrężny uszczelniony zakrzywiony jednorazowego użytku do stosowania wewnętrznego o długości całkowitej 515mm i długości trzonu 230mm - zintegrowana automatyczna blokada bezpieczeństwa, która zapobiega przypadkowemu oddaniu strzału, przed i po zespoleniu, - wyraźny sygnał dźwiękowy po wystrzale, - 16 zszywek ze stopu tytanu w dwóch rzędach z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywek w zakresie od 1mm do 2,5mm, wysokość otwartej zszywki 5mm - pokrętło regulacyjne z sygnalizacją dźwiękową informującą o możliwości bezpiecznego wysunięcia staplera z miejsca zespolenia w rozmiarach do wyboru : - o średnicy zewnętrznej kowadełka 21mm i średnicy ostrza 13,9 mm, - o średnicy zewnętrznej kowadełka 25 mm i średnicy ostrza 17 mm, - o średnicy zewnętrznej kowadełka 29 mm i średnicy ostrza 20,5 mm, - o średnicy zewnętrznej kowadełka 33 mm i średnicy ostrza 24,8 mm - o zwiększonej pojemności głowy staplera w celu eliminacji nadmiernej kompresji tkanki , o parametrach odpowiednio do rozmiaru : - 5,1 ml przed wystrzałem i 4,6 ml po wystrzale - 9ml przed wystrzałem i 8,2 ml po wystrzale - 12 ml przed wystrzałem i 10,9 ml po wystrzale - 14,6 ml przed wystrzałem i 13,2 ml po wystrzale . Zamawiający określi rozmiar staplera przy składaniu zamówienia. | szt | 36
4 | Stapler liniowy z nożem o długości linii szwu 65mm ( linia cięcia 59 mm ) załadowany ładunkiem do tkanki standardowej/ wys. zszywki 3,8 mm/ i grubej /wys. otwartej zszywki 4,5mm/. Wyposażony w dwie dźwignie - zamykającą i spustową. Łańcuch pozycjonujący tkanki w ładunku , zapobiegający ześlizgiwaniu się tkanki. Nóż zabezpieczony (chowany ) po wystrzale . Zszywki ze stopu tytanu.Zamawiający każdorazowo określi rodzaj staplera przy zamówieniu. | szt | 6
5 | Ładunek do automatycznego staplera liniowego z nożem o długości linii szwu 65mm do tkanki standardowej lub grubej o parametrach opisanych w poz. 4. Łańcuch pozycjonujący tkanki w ładunku , zapobiegający ześlizgiwaniu się tkanki. Nóż zabezpieczony (chowany ) po wystrzale . Zszywki ze stopu tytanu. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy zamówieniu. | szt | 20
6 | Stapler liniowy bez noża o długości linii szwu 30 lub 45 mm załadowany ładunkiem do tkanki standardowej/ wys. zszywki 3,5 mm/ i grubej /wys. otwartej zszywki 4,8mm/. Wyposażony w dwustopniową kontrolę zamknięcia oraz dzwignię kontrolującą wystrzał , umożliwiający obsługę jedną ręką. Zszywki ze stopu tytanu.Zamawiający każdorazowo określi rodzaj staplera przy zamówieniu. | szt | 20
7 | Ładunek do staplera liniowego bez noża o długości 30 i 45 mm do tkanki standardowej lub grubej o parametrach opisanych w poz. 6. Zszywki ze stopu tytanu. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy zamówieniu. | szt | 216
4.
5.
6.
razem
Uwaga:
* W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze.
.......................................... dnia ..................................
/miejscowość/ /data/

## Pakiet nr 30
| …............................................................ |  |  |  |  | Znak sprawy: 20/PNE/SW/2023
/ pieczęć firmowa / | [6 empty] | Załącznik nr 8 do SWZ
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO - CENOWA
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Pakiet ntr 30 Wkłady do wstrzykiwacza Medrad MRXP
l.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość zamawiana | cena netto |  | Vat | wartość brutto | Producent/kod | Ilość
[5 empty] | wartość netto |  |  |  | Opakowań/
Wielkość opakowania
1. | Wkłady o pojemności 65 i 115 do wstrzykiwacza MRXP-2 wkłady,2 ostrza typu spike, dren niskociśnieniowy | szt | 5000
RAZEM
Oferowane elementy muszą być kompatybilne z urządzeniem Medrad MRXP i dopuszczone przez autoryzowanego dystrybutora lub producenta urządzenia
Uwaga:
* W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze.
.......................................... dnia ..................................
/miejscowość/ /data/

## Pakiet nr 31
| …............................................................ |  |  |  |  | Znak sprawy: 20/PNE/SW/2023
/ pieczęć firmowa / | [6 empty] | Załącznik nr 8 do SWZ
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO - CENOWA
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Pakiet nr 31 Infuzory do precyzyjnego podawania cytostatyków
l.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość zamawiana | cena netto |  | Vat | wartość brutto | Producent/kod | Ilość
[5 empty] | wartość netto |  |  |  | Opakowań/
Wielkość opakowania
1. | Infuzory do precyzyjnego podawania cytostatyków przenośnych, jałowych aspirogennych systemów infuzyjnych wykorzystujących zbiornik elastomerowy oraz ogranicznik przepływu, zapewniający przepływ leku przez określony czas przy nominalnej prędkości przepływu w systemie zamkniętym. Urządzenie wyposażone w filtr cząstek stałych wbudowany w zbiornik elastomerowy (bez filtra na przebiegu linii-zapewniając tym samym podanie leku w bezpiecznym dla pacjenta i personelu systemie zamkniętym).W elementach mających kontakt z podawanym lekiem wolne od DEHP. Zbiornik elastomeru umieszczony w zewnętrznej obudowie blokującej promieniowanie UV do dł. fali 380 mm, umożliwiającej wizualną kontrolę postępu wlewu. Port do napełniania wbudowany kapturek, wyposażony w połączenie Luer-lock, zapewniające możliwość szczelnego podłączenia strzykawki i zabezpieczenia portu korkiem po wypełnieniu. System sprawdzony pod względem stabilności ze stosowanymi cytostatykami (np. 5_FU).Urządzenie pakowane pojedynczo, dla każdego pacjenta futerał. Objętość nominalna 240 ml,a max 300 ml, nominalna prędkość przepływu 5ml/h,nominalny czas pracy 48h. | szt | 260
Uwaga:
* W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze.
.......................................... dnia ..................................
/miejscowość/ /data/

## Pakiet nr 32
| …............................................................ |  |  |  |  | Znak sprawy: 20/PNE/SW/2023
/ pieczęć firmowa / | [6 empty] | Załącznik nr 8 do SWZ
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO - CENOWA
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Pakiet 32 Osprzęt do diatermii chirurgicznych kompatybilnych z aparatami Firmy ERBE
l.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość zamawiana | cena netto |  | Vat | wartość brutto | Producent/kod | Ilość
[5 empty] | wartość netto |  |  |  | Opakowań/
Wielkość opakowania
1. | Kabel do pensety bipolarnej, dł 4,5-5 m, wejście 1 pinowe, wielorazowy | szt | 40
2. | Penseta bipolarna prosta i zagięta wielorazowa, o dł 160-230 mm z końcówką roboczą tępą 0,7mm-2mm w minimum 3 rozmiarach (różna długość i różna końcówka robocza kompatybilna z poz 1 | szt | 20
3. | Penseta bipolarna bagnetowa, wielorazowa prosta o długości 90-230 mm z końcówką roboczą tępą 0,7-1,2mm w minimum 2 rozmiarach (różna długość i różna końcówka robocza ) kompatybilna z poz 10 | szt | 20
RAZEM
Uwaga:
* W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze.
.......................................... dnia ..................................
/miejscowość/ /data/

## Pakiet nr 33
| …............................................................ |  |  |  |  | Znak sprawy: 20/PNE/SW/2023
/ pieczęć firmowa / | [6 empty] | Załącznik nr 8 do SWZ
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO - CENOWA
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Pakiet 33 Akcesoria chirurgiczne
l.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość zamawiana | cena netto |  | Vat | wartość brutto | Producent/kod | Ilość
[5 empty] | wartość netto |  |  |  | Opakowań/
Wielkość opakowania
1. | Linia irygacyjna do piły ultradźwiekowej PIEZOTOME M+jednorazowego użytku o długości 2 m | szt | 60
2. | Końcówka do cięcia kości BS 1S | szt | 10
3. | Końcówka do cięcia kości CS 1 | szt | 10
4. | Końcówka do cięcia kości BS 2 R prawa | szt | 5
5. | Końcówka do cięcia kości BS 2 L lewa | szt | 5
6. | Końcówka do cięcia kości BS 2 R XL prawa | szt | 5
7. | Końcówka do cięcia kości BS 2 L XL lewa | szt | 5
Razem
Uwaga:
* W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze.
.......................................... dnia ..................................
/miejscowość/ /data/

## Pakiet nr 34
| …............................................................ |  |  |  |  | Znak sprawy: 20/PNE/SW/2023
/ pieczęć firmowa / | [6 empty] | Załącznik nr 8 do SWZ
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO - CENOWA
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Pakiet nr 34 Siatka
l.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość zamawiana | cena netto |  | Vat | wartość brutto |  | Ilość
[5 empty] | wartość netto |  |  | Porduecent/kod | Opakowań/
Wielkość opakowania
1. | Siatka (płyta nośna) rozmiar 1,5-1 szerokość 7,6x20,3 sterylna, jednorazowego uzytku kompatybilna z posiadanym dermatomem Meshgraft f-y Aesculap | szt | 20
Uwaga:
* W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze.
.......................................... dnia ..................................
/miejscowość/ /data/

## Pakiet nr 35
| …............................................................ |  |  |  |  | Znak sprawy: 20/PNE/SW/2023
/ pieczęć firmowa / | [6 empty] | Załącznik nr 8 do SWZ
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO - CENOWA
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Pakiet nr 35 Zestaw do szynowania moczowodu
l.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość zamawiana | cena netto |  | Vat | wartość brutto | Produecent/kod | Ilość
[5 empty] | wartość netto |  |  |  | Opakowań/
Wielkość opakowania
1. | Zestaw do szynowania moczowodów ze stentem typu Pigtail z materiału dwuwarstwowego innego niż poliuretan otwarty/otwarty lub otwarto/zamknięty skalowany co 5 cm, długość 24,26,28,30 cm w rozmiarze 4,8 CH z popychaczem prostym 4,8 Ch o długości 75 cm, okres utrzymania do 12 miesięcy. Prowadnica z nieruchomym rdzeniem | szt | 120
2. | Łącznik cewnikowy do łączenia sond moczowodowych z workiem na mocz | szt | 120
Razem
Uwaga:
* W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze.
.......................................... dnia ..................................
/miejscowość/ /data/

## Pakietn nr 36
| …............................................................ |  |  |  |  | Znak sprawy: 20/PNE/SW/2023
/ pieczęć firmowa / | [6 empty] | Załącznik nr 8 do SWZ
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO - CENOWA
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Pakiet nr 36 Akcesoria chirurgiczne
l.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość zamawiana | cena netto |  | Vat | wartość brutto | Producent/kod | Ilość
[5 empty] | wartość netto |  |  |  | Opakowań/
Wielkość opakowania
1. | Nóż zimny typu Sachse do uretrotomu prosty | szt | 36
2. | Elektroda koagulacyjna monopolarna 24/26F | szt | 36
RAZEM
Akcesoria kompatybilne ze sprzętem firmy STORZ
Uwaga:
* W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze.
.......................................... dnia ..................................
/miejscowość/ /data/

## Pakiet nr 37
| …............................................................ |  |  |  |  | Znak sprawy: 20/PNE/SW/2023
/ pieczęć firmowa / | [6 empty] | Załącznik nr 8 do SWZ
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO - CENOWA
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Pakiet nr 37 Zestawy jednorazowe do CO2
l.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość zamawiana | cena netto |  | Vat | wartość brutto | Producent/kod | Ilość
[5 empty] | wartość netto |  |  |  | Opakowań/
Wielkość opakowania
1. | Zestaw jednorazowy do wtryskiwania CO2 w procesie angiografii w skład zestawu wchodzi: * sterylne,jednorazowe złącze PVC długość 2,5 m, zintegrowane z zaworem jednodrożnym *filtr antybakteryjny *złącze męskie Luer-lock dla wszystkich typów cewników, osłonek i innych przyrządów *łatwe podłączanie do iniektora po podłączeniu można rozpocząć zabieg | szt | 200
Szpital posiada wstrzykiwacz CO 2 ANGIODROID firmy Angiodroid Srl na gwarancji, akcesoria powinny
dopuszczenie przez autoryzowanego dystrybutora lub producenta
zestaw kompatybilny ze wstrzykiwaczem i dopuszczony przez producenta urządzenia
Uwaga:
* W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze.
.......................................... dnia ..................................
/miejscowość/ /data/

## Pakiet nr 38
| …............................................................ |  |  |  |  | Znak sprawy: 20/PNE/SW/2023
/ pieczęć firmowa / | [6 empty] | Załącznik nr 8 do SWZ
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO - CENOWA
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Pakiet nr 38 Zestaw do napełniania pompy baklofenowej
l.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość zamawiana | cena netto |  | Vat | wartość brutto | Producent/kod | Ilość
[5 empty] | wartość netto |  |  |  | Opakowań/
Wielkość opakowania
1. | Jednorazowy zestaw do uzupełniania pompy baklofenowej typu Synchromed II | szt | 240
Uwaga:
* W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze.
.......................................... dnia ..................................

## Pakiet nr 39
| …............................................................ |  |  |  |  | Znak sprawy: 20/PNE/SW/2023
/ pieczęć firmowa / | [6 empty] | Załącznik nr 8 do SWZ
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO - CENOWA
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Pakiet nr 39 Akcesoria do drenażu jamy opłucnej
l.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość zamawiana | cena netto |  | Vat % | Producent/ kod |  | Producent/kod | Ilość
[5 empty] | Wartość netto |  |  | wartość brutto |  | Opakowań/
Wielkość opakowania
1. | Zestaw do drenażu jamy opłucnej w którego w skład wchodzi: 1. Cewnik silikonowy rozmiar 16 FG z metalowym tunelizatorem 2. Dren odprowadzający o długości 80 mm złączem zaciskowym i stożkowym. 3. Zatyczka ochronna. 4. Pean tunelizujacy. 5. Piankowy ochraniacz cewnika. 6. Przeźroczysty opatrunek. 7. Igła do prowadzenia prowadnika rozmiar 18G. 8. Prowadnik J-Tip. 9. Rozrywana osłonka rozmiar 16F. 10. Strzykawka o pojemności 10 ml. | kpl. | 20
2. | Przewód drenujący o długości 80 mm z złączem zaciskowym i stożkowym, pakowane po 10 sztuk w opakowaniu | op. | 6
3. | Zatyczka ochronna do cewnika, opakowane po 10 sztuk w opakowaniu | op. | 6
RAZEM
Uwaga:
* W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze.
.......................................... dnia ..................................

## Pakiet nr 40
| …............................................................ |  |  |  |  | Znak sprawy: 20/PNE/SW/2023
/ pieczęć firmowa / | [6 empty] | Załącznik nr 8 do SWZ
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO - CENOWA
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Pakiet nr 40 Akcesoria do wstrzykiwacza Medrad Stelant
l.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość zamawiana | cena netto |  | Vat % |  |  | Ilość
[5 empty] | Wartość netto |  | wartość brutto | Producent/kod | Opakowań/
Wielkość opakowania
1. | Złącze niskiego ciśnienia o wytrzymałości do 400 PSI, 152 cm długości z trójnikiem | szt | 4800
RAZEM
Oferowane elementy muszą być kompatybilne z urządzeniem Medrad Stelant i dopuszczone przez autoryzowanego dystrybutora lub producenta urządzenia.
Uwaga:
* W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze.
.......................................... dnia ..................................

## Pakiet nr 41
| …............................................................ |  |  |  |  | Znak sprawy: 20/PNE/SW/2023
/ pieczęć firmowa / | [6 empty] | Załącznik nr 8 do SWZ
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO - CENOWA
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Pakiet 41 Wkłucia
Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent / | Ilość opakowań/ Wielkość opakowań
1 | Bakteriobójczy opatrunek z glukonianem chlorheksydyny do mocowania wkłuć naczyniowch w rozmiarze 10x12 cm. Zapewnia natychmiastowa i nieprzerwalną ochronę antybakteryjna za pośrednictwem zintegrowanej żelowej wkładki ochronnej z glukonianem chlorheksydyny (CHG), bez konieczności aktywacji poprzez działanie wilgoci. Folia przeźroczysta i żelowa wkładka ochronna umożliwiają ciągłą widoczność miejsca wkłucia, co pozwala z łatwością wykryć wczesne objawy zakażenia. Zintegrowana konstrukcja (antybakteryjna żelowa wkładka ochronna i opatrunek w jednym) umożliwiają łatwą i spójną aplikacje. | Szt. | 1000
2 | Cewnik PICC (dostęp do żyły centralnej zakładany obwodowo) do długotrwałego dostępu żylnego wykonany z Carbothane PUR, w pełni kontrastujący w RTG, w rozmiarze 3/4/5FR do wyboru przez Zamawiającego o długości 60cm. Cewnik z możliwością przycinania proksymalnej końcówki. Zestaw zawiera : Cewnik PICC, dodatkowe zakończenie proksymalne z systemem połączeniowym po przycięciu cewnika z zaciskiem typu roberts, nitynolowa prowadnica w pochewce umożliwiająca wprowadzenie jedną ręką, echogeniczna igła 21G/70mm, rozrywalny desilet do wprowadzenia, system bezigłowy Bionector, nieinwazyjny, do wielokrotnego odpinania/zapinania system mocowania cewnika skalpel, strzykawka,, sterylną taśmę mierzącą, dodatkowy zacisk. | Szt. | 36
3 | Cewnik PICC dwuświatłowy (dostęp do żyły centralnej zakładany obwodowo) do długotrwałego dostępu żylnego wykonany z Carbothane PUR, w pełni kontrastujący w RTG, w rozmiarze 3/4/5FR do wyboru przez Zamawiającego o długości 60cm. Cewnik z możliwością przycinania proksymalnej końcówki. Zestaw zawiera : Cewnik PICC, dodatkowe zakończenie proksymalne z systemem połączeniowym po przycięciu cewnika z zaciskiem typu roberts, nitynolowa prowadnica w pochewce umożliwiająca wprowadzenie jedną ręką, echogeniczna igła 21G/70mm, rozrywalny desilet do wprowadzenia, system bezigłowy Bionector, nieinwazyjny, do wielokrotnego odpinania/zapinania system mocowania cewnika skalpel, strzykawka,, sterylną taśmę mierzącą, dodatkowy zacisk. | Szt. | 48
4 | Bezszwowe mocowanie cewników do wkłuć centralnych. Zatrzaskowy uchwyt, zmienna szerokość gniazda, dopasowującą się do szerokości „delty”, część zatrzaskowa wykonana ze sztywnego plastiku, miękka samoprzylepna część opatrunkowa, dodatkowy plaster fiksujący przedłużenie cewnika, nie zawiera lateksu, nie zawiera DEHP, sterylny. | Szt. | 200
5 | Kaniula rozmiar 20G 1,1x45 mm, przepływ 49 ml/min, cewnik z PTFE, z zaworem odcinającym - suwakowo-kulowym typu Floswitch w kolorze czerwonym, ze skrzydełkami z otworami do przyszycia do skóry pacjenta, sterylne, jednorazowego użytku | Szt. | 4800
6 | Przedłużacz infuzyjny typu Heidelberg dedykowany do ciągłej terapii. Materiał PVC (bez DEHP). Długość 149 cm (+/- 5 cm) objętość wypełnienia 9,9 ml (+/- 5 %). Średnica wewnętrzna 3 mm (+/- 0,1 mm). | Szt. | 9600
7 | Zastawka dostępu żylnego o ergonomicznym kształcie, długości 33(+/-1) mm, zapewniającym pewny uchwyt w palcach i chroniącym przed przypadkowym dotknięciem końcówek w trakcie manipulacji, z przezroczystą obudową, przezierną silikonową membraną i dobrze widoczną drogą przepływu, pozbawiona części metalowych, umożliwiająca stosowanie do min. 216 dostępów, automatyczny system zapobiegający cofaniu się leku/krwi w kierunku zastawki po odłączeniu strzykawki lub linii infuzyjnej. „Wyrzut pozytywny” 0,03 ml zapewnijący wytworzenia tzw. "korka" w cewniku naczyniowym, pakowana pojedynczo , sterylna. | Szt. | 400
RAZEM
Uwaga:
* W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze.
.......................................... dnia ..................................

## Pakiet nr 42
| …............................................................ |  |  |  |  | Znak sprawy: 20/PNE/SW/2023
/ pieczęć firmowa / | [6 empty] | Załącznik nr 8 do SWZ
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO - CENOWA
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Pakiet nr 42 Cewniki do prowadzenia terapii płynowo-lekowej
l.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość zamawiana | cena netto |  | Vat % | Producent/ kod |  | Producent/kod | Ilość
[5 empty] | Wartość netto |  |  | wartość brutto |  | Opakowań/
Wielkość opakowania
1. | Cewniki do prowadzenia terapii płynowo-lekowej, wprowadzany po igle, do punkcji żył głębokich, bezpieczny, z poliuretanu, z min 3 paskami widocznymi w Rtg z samoaktywującym się zabezpieczeniem chroniącym personel przed przypadkowym zakłuciem .Dodatkowy aplikator umożliwia bezpieczne wprowadzenie cewnika. Cewnik z otworem przy ostrzu umożliwiającym natychmiastowe potwierdzenie wejścia do naczynia lub bez otworu czas utrzymania w naczyniu do 29 dni .Długość minimalna 3 ¼”.Wytrzymałość na ciśnienie min 300 PSI dostępne rozmiary20-18G | szt | 720
RAZEM
Uwaga:
* W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze.
.......................................... dnia ..................................

## P-akiet nr 43
| …............................................................ |  |  |  |  | Znak sprawy: 20/PNE/SW/2023
/ pieczęć firmowa / | [6 empty] | Załącznik nr 8 do SWZ
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO - CENOWA
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Pakiet nr 43 Igły
l.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość zamawiana | cena netto |  | Vat % |  |  | Ilość
[5 empty] | Wartość netto |  | wartość brutto | Producent/kod | Opakowań/
Wielkość opakowania
1. | Igły typu FNA przeznaczone do PTCD średnica 18Gx dł 7 7/8” z przesuwanym ogranicznikiem głębokości wkłucia , echogoniczna widocznym w USG , numeryczne oznaczenie głębokości naniesiona na kaniule. Opakowanie pojedyncze, sterylne | szt | 300
RAZEM
Uwaga:
* W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze.
.......................................... dnia ..................................

## Pakiet nr 44
| …............................................................ |  |  |  |  | Znak sprawy: 20/PNE/SW/2023
/ pieczęć firmowa / | [6 empty] | Załącznik nr 8 do SWZ
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO - CENOWA
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Pakiet nr 44 Sterylny jednorazowy zestaw do stengraftu
l.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość zamawiana | cena netto | Wartość netto | Vat % | Kwota Podatek | wartość brutto | Producent kod | Ilość
Opakowań/
Wielkość opakowania
1. | Skład zestawu : 1) Serweta na stolik instrumentariuszki jako owiniecie zestawu , wykonana z nieprzemakalnego dwuwarstwowego laminatu o wymiarach 150cmx240cm, obszar wzmocniony o wymiarach min. 75x240cm. Gramatura w strefie wzmocnionej min.80g/m2, grubo08:20:53 folii w obszarze nie wzmocnionym min.50 mikronów szt,2)Sterylny,pełnobarierowy fartuch chirurgiczny, wzmocniony wykonany z min. 5 warstwowej,włókniny SMMMS o gramaturze min. 35g/m2.Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, elastyczny mankiet poliestrowy o długości min. 9cm konstrukcja fartucha,sposób składania oraz system troków i rzepów pozwalających na aseptyczną aplikacje, tylne części fartucha zachodzą na siebie. Fartuch wyposażony w nieprzemakalne wstawki na przedramieniach oraz z przodu fartucha, min. 50x100cm wykonane z min. 2 warstwowego laminatu o gramaturze min.37 g/m2.Do każdego fartucha dołączone 2 ściereczki celulozowe 30x34 cm. rozmiar L (dł. całkowita min. 138 cm)1 szt 3)Sterylny, pełnobarierowy fartuch chirurgiczny, wzmocniony wykonany z min. 5warstwowej włókniny SMMMS o gramaturze min. 35 g/m2. Szwy wykonane techniką ultradźwiekową ,elastyczny mankiet poliestrowy o długości min.9 cm, konstrukcja fartucha, sposób składania oraz system troków i rzepów pozwalających na aseptyczną aplikację, tylnej części fartucha zachodzą na siebie .Fartuch wyposażony w nieprzemakalne wstawki na przedramionach oraz z przodu fartucha, min. 50x100cm, wykonane z min. 2 warstwowego laminatu o gramaturze min 37 g/m2.Do każdego fartucha dołączone 2 ściereczki celulozowe 30x35 cm. Rozmiar XL(całkowita długość min.148 cm)-2 szt, 4) kompres gazowy 10cmx10cm,17-nitkowy 8 warstwowy, z nitka RTG-30 szt, 5) miska 500 ml ,skalowana, wykonana z polipropylenu-1 sz,6)miska 500 ml przeźroczysta, skalowana, wykonana z polipropylenu-1 szt, 7) miska 250ml ,skalowana, wykonana z polipropylenu-1 szt , 8) gąbka dwustronna do mycia i dezynfekcji skóry, długość szpatułki min 23 cm-1 szt, 9) igła podskórna 21G x40 mm (1 1/2)-1 szt, 10) igła podskórna 18GX40 (1 1/2)-1 szt,11) strzykawka 3 częściowa typu luer-stick 10 ml, transparentna-1 szt,12) strzykawka 3 częściowa typu luer-lock wkręcana 10 ml, transparentna-2 szt, 13)strzykawka 3 częściowa typu luer-lock wkręcana 20ml, transparentna-2 szt,14) osłona w kształcie prostokąta z gumką na aparaturę medyczną w rozmiarze 95x115cm wykonana z transparentnej folii PE o grubości 35um-1 szt, 15) osłona w kształcie czepka z gumką na aparaturę medyczna w rozmiarze 100x50 cm wykonana z transparentnej folii PE o grubości 35um-1 szt, 16) Osłona w kształcie czepka z gumką na aparaturę medyczną w rozmiarze 120x60 cm wykonana z transparentnej folii PE o grubość 35um-1szt, 17) Miska na prowadnik 2500 ml, średnica min. 22cm, wysokość min.8 cm-1 szt, 18) Wzmocniona serweta do stengraftów o wymiarach mi. 230X350 cm z dwoma otworami samoprzylepnymi w okolicy tętnic udowych oraz z dwoma otworami w okolicy tętnic promieniowych. W części krytycznej wykonana z min. 3 warstwowego, chłonnego i nieprzemakalnego laminatu. Całkowity rozmiar strefy przylepnej wokól wokół otworów udowych min 16x16 cm (+/-2 cm), średnica całkowita otworu częściowo wypełnionego folią chirurgiczną 12,5 cm (+/-1 cm), średnica dostępu 7,5 cm (+/-0,5cm). W okolicy tętnic promieniowych dwa otwory samoprzylepne o wymiarach 7x5cm.Po obu stronach serweta zintegrowana z transparentną osłoną na pulpit sterowniczy o szerokości min. 55 cm i grubości min. 60um. W części podstawowej serweta wykonana z min. dwuwarstwowego laminatu PE/PP o gramaturze min. 56 g/m2,, wyposażona w dodatkowe wzmocnienie wysokochłonne w strefie krytycznej w kształcie litery T o wymiarach min.230/120x180 cm o gramaturze min 51g/m2. Łączna gramatura w strefie krytycznej min 107 g/n2-1 szt | szt | 1650
2. | Sterylna ,6 warstwowa, samoprzylepna, wysokochłonna serweta operacyjna wiskozowo poliestrowa (70% wiskoza,30% poliester) o wymiarach 48x40 cm z taśmą samoprzylepną na dłuższym boku o szerokości 2,5.Gramatura min. 60 g/m2 minimalna chłonność 770%. | szt | 1000
RAZEM
Dotyczy poz 1
Wszystkie składowe zestawu ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami antyseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki. Elementy zestawu podlegające
normie PN EN 13795 muszą być z nią zgodne. Parametry serwet wzmocnionych stanowiących obłożenie pacjenta w strefie krytycznej: odporność na przenikanie cieczy min. 390 cmH2O, odpornośc
na rozerwanie sucho/mokro min 400/330 kPa. Opakowanie typu TYVEC powinno posiadać prawidłowe oznaczenia informujące o sposobie użycia oraz min. 2 etykiety samoprzylepne typu TAG do archiwizacji danych
zawierajace nastepujace dane: kpd produktu (nr.ref), kod kreskowy, nr .lot oraz datę ważności
Uwaga:
* W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze.
.......................................... dnia ..................................

## Pakiet nr 45
…............................................................ |  |  |  |  | Znak sprawy: 20/PNE/SW/2023
Załącznik nr 8 do SWZ
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO - CENOWA
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Pakiet nr 45 Stapler liniowy
l.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość zamawiana | cena netto |  | Vat % |  | Producent/kod | Ilość
[5 empty] | Wartość netto |  | wartość brutto |  | Opakowań/
Wielkość opakowania
1. | Stapler liniowy tnący o długości linii zszywek 55mm z automatycznym dociskiem tkanki | szt | 6
2. | Ładunek do staplera liniowego z nozem o długości linii zszywek 55 mm do tkanki standardowej | szt | 20
RAZEM
Uwaga:
* W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze.
.......................................... dnia ..................................

## Pakiet nr 46
| …............................................................ |  |  |  |  | Znak sprawy: 20/PNE/SW/2023
/ pieczęć firmowa / | [6 empty] | Załącznik nr 8 do SWZ
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO - CENOWA
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Pakiet nr 46 Barwne oznaczniki
l.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość zamawiana | cena netto | Wartość netto | Vat % | wartość brutto | Producent/kod | Ilość
Opakowań/
Wielkość opakowania
1. | Barwne oznaczniki do podtrzymywania narządow wypreparowanych w czasie operacji, sterylne: szer 2mm, dł 900mm, szer,4 mm, dł 400mm | szt | 960
RAZEM
Uwaga:
* W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze.
.......................................... dnia ..................................

## Pakiet nr 47
| …............................................................ |  |  |  |  | Znak sprawy: 20/PNE/SW/2023
/ pieczęć firmowa / | [6 empty] | Załącznik nr 8 do SWZ
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO - CENOWA
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Pakiet nr 47 Wkłady do wstrzykiwacza Stellant CTD Pedestal
l.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość zamawiana | cena netto | Wartość netto | Vat % | wartość brutto | Producent/kod | Ilość
Opakowań/
Wielkość opakowania
1. | Zestaw do systemu Medrad Stellant CTD dwa wkłady jednorazowe o pojemności 200ml, łącznik typu T, łącze niskiego ciśnienia(sterylny dren pacjencki) złacze kolec szybkiego napełniania (spike) | szt | 2400
2. | 12 godzinny zestaw do podawania środka kontrastowego | szt | 1440
3. | Jednorazowy, sterylny dren pacjencki | szt | 2400
RAZEM
Szpital posiada wstrzykiwacz Stellant CTD Pedestal na gwarancji
akcesoria kompatybilne ze wstrzykiwaczem i dopuszczony przez autoryzowanego dystrybutora lub producenta urządzenia
Uwaga:
* W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze.
.......................................... dnia ..................................

## Pakiet nt 48
| …............................................................ |  |  |  |  | Znak sprawy: 20/PNE/SW/2023
/ pieczęć firmowa / | [6 empty] | Załącznik nr 8 do SWZ
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO - CENOWA
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Pakiet nr 48 Wkłady do wstrzykiwacza Mark 7 Arterion
l.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość zamawiana | cena netto | Wartość netto | Vat % | wartość brutto | Producent/kod | Ilość
Opakowań/
Wielkość opakowania
1. | Jednorazowy sterylny zestaw do eksploatacji automatycznego wstrzykiwacza kontrastu Mark 7 Arterion(wkład o pojemności 150ml, złącze szybkiego napełniania typu J) | szt | 2400
2. | Jednorazowy sterylny wysokociśnieniowy dren 150 cm | szt | 2400
RAZEM
Szpital posiada wstrzykiwacz Mark 7 Arterion na gwarancji
akcesoria kompatybilne ze wstrzykiwaczem i dopuszczony przez autoryzowanego dystrybutora lub producenta urządzenia
Uwaga:
* W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze.
.......................................... dnia ..................................

## Pakiet nr 49
| …............................................................ |  |  |  |  | Znak sprawy: 20/PNE/SW/2023
/ pieczęć firmowa / | [6 empty] | Załącznik nr 8 do SWZ
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO - CENOWA
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Pakiet nr 49 Igły biopsyjne
l.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość zamawiana | cena netto |  | Vat | wartość brutto | Producent/kod | Ilość
[5 empty] | wartość netto |  |  |  | Opakowań/
Wielkość opakowania
1. | Igła biopsyjna ECHO-HD-22 EBUS-P-C ECHOTIP PROCORE | szt. | 60
2. | Igła biopsyjna jednorazowa ECHO-HD-22 EBUS-P- ECHOTIP ULTRA | szt. | 160
3. | Zawór ssący OF-B-205 lub odpowiednik | szt. | 220
4. | Jednorazowy filtr do spirometrii i dyzuzji | szt. | 4800
Razem
Uwaga:
* W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze.
.......................................... dnia ..................................
/miejscowość/ /data/

## Pakiet nr 50
|  | …............................................................ |  |  |  | Znak sprawy: 20/PNE/SW/2023
/ pieczęć firmowa / | [6 empty] | Załącznik nr 8 do SWZ
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO - CENOWA
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Pakiet nr 50 markery kulkowe do neuronawigacji
l.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość zamawiana | cena netto |  | Vat | wartość brutto | Producent/kod | Ilość
[5 empty] | wartość netto |  |  |  | Opakowań/
Wielkość opakowania
1. | Markery nawigacyjne - sterylne odblaskowe znaczniki jednorazowego uzytku wspłpracujace z Neuronawigacja BrainLAB, markery mocowane do ramki za pomocą gwintu ( śrubowe_ twist) opakowanie sterylne w blistrach pakowane po 5 szt i 1 sztuce, opakowanie zapewniające po rozpakowaniu sterylność produktu | szt | 2000
Uwaga:
* W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze.
.......................................... dnia ..................................
/miejscowość/ /data/

## Pakiet nr 51
|  | …............................................................ |  |  |  | Znak sprawy: 20/PNE/SW/2023
/ pieczęć firmowa / | [6 empty] | Załącznik nr 8 do SWZ
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO - CENOWA
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Pakiet nr 51
l.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość zamawiana | cena netto |  | Vat | wartość brutto | Producent/kod | Ilość
[5 empty] | wartość netto |  |  |  | Opakowań/
Wielkość opakowania
1. | Zestaw do śródściennej chirurgicznej jejunostomii, przeznaczony do długotrwałego żywienia dojelitowego , wykonany z poliuretanu o dł. 75 cm śr. 2,9 mm śr wes 1,9 mm z podziałką , wolny od lateksu dehp | szt | 30
Uwaga:
* W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze.
.......................................... dnia ..................................
/miejscowość/ /data/

## Pakiet nr 52
|  | …............................................................ |  |  |  | Znak sprawy: 20/PNE/SW/2023
/ pieczęć firmowa / | [6 empty] | Załącznik nr 8 do SWZ
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO - CENOWA
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Pakiet nr 52
l.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość zamawiana | cena netto |  | Vat | wartość brutto | Producent/kod | Ilość
[5 empty] | wartość netto |  |  |  | Opakowań/
Wielkość opakowania
1. | Zestaw do długotrwałego żywienia do żołądkowego zakładany przezskórnie metodą push pod kontrolą endoskopową, wykonany z silikonu ze znacznikiem RTG, port do napełniania balonu z zastawka antyrefluksyjną , w opakowaniu akcesoria umozliwiające pierwotne założenie, wolne od lateksu i dehp. rozmiar 15 cm | szt | 50
Uwaga:
* W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze.
.......................................... dnia ..................................
/miejscowość/ /data/

## Pakiet nr 53
| …............................................................ |  |  |  |  | Znak sprawy: 20/PNE/SW/2023
/ pieczęć firmowa / | [6 empty] | Załącznik nr 8 do SWZ
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO - CENOWA
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Pakiet 53 Soczewki
Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent / | Ilość opakowań/ Wielkość opakowań
1 | Soczewka hydrofobwa,jednoczęściowa ,asferyczna z ujemną aberracją sferyczną w celu kompensacji pozytywnych aberracji sferycznych rogówki ,tylnokomorowa ,dwuhaptyczna typu C. Ostre krawędzie na 360 stopniach części optycznej . Soczewka z filtrem światła UV oraz naturalnie żółtym chromoforem filtru światła fioletowego w zakresie :400-440nm. Soczewka o zminimalizowanej wartośći glisteninu o wartości poniżej 0,53(±0,24)MVs/mm2. Uwodnienie 3-5 %. Liczba Abbego 49. Współczynnik refrakcji 1.48. Zakres dioptrażu od+5.00D do 30,00D co 0,5 D . Średnica części optycznej 6,0mm, średnica całkowita 13.00 mm . Angulacja:0 stopni. Soczewka z jednorazowy injectorem sprężynowym, tłokiem wraz z motylkowym lub tunelowym kartrożem do ciecia 2,2mm lub 2,7mm ( do wyboru w zależności od dioptrażu ) | Szt. | 2000
2 | Soczewka hydrofobowa , jednoczęściowa ,asferyczna z ujemną aberracja sferyczną, tylnokomorowa do korekcji astygmatyzmu ,dwuhaptyczna typu C Ostre krawędzie na 360°.części optycznej . Soczewka z filtrem światła UV oraz naturalnie żółtym chromoforem filtru światła fioletowego w zakresie 400-440nm. Soczewka pozbawiona efektu glisteningu. Uwodnienie :3-5 % . Liczba Abbego 49.Współczynnik refrakcji 1,48. Zakers dioptrażu od +10,00D do +30.00D. Co 0,5 D. Moc cylindrów : 1,00D, 1,50 D, 2,25 D, 3,00D, 3,75D , 4,50D, 5,25D, 6,00D. Średnica części optycznejj : 6,0mm,średnica całkowita : 13,00 mm. Soczewka z jednorazowym injectorem sprężynowym , tłokowym wraz z motylkowym lub tunelowym kartridżem do ciecia 2,2 mm lub 2,7 mm ( do wyboru w zależności od dioptrażu). | Szt. | 20 | [6 empty] | a
3 | Soczewka hydrofobowa , jednoczęściowa w wydłużonej ogniskowej , asferyczna tylmokomorowa , dwuhaptyczna typu C. Fabrycznie umieszczona w injectorze tzw preloaded.Soczewka o wydłużonej ogniskowej w płaszczyżnie okularowej 1.75D dla 0,2 LogMAR lub lepiej , co odpowiada ostrości widzenia do 57 cm. Ostre krawędzie na 360 stopniach części optycznej , Soczewka z filtrem światła UV oraz naturalni żółtym chromoforem filtru światła fioletowego w zakresie 400-440nm. Soczewka pozbawiona efektu glisteningu.Współczynnik refrakcji:1,524. Uwodnienie :3-5%. Zakres dioptraży od +7,00D do +30, 00 D co 0,5 D. Średnica części optycznej 6,0mm, średnica całkowita 13,00mm. Angulacja :0 stopni. Soczewka fabrycznie umieszczona w jednorazowym injectorze z wciskanym systemie tłokowo- obrotowym oraz kartridżem do cięcia2,2 mm. Możliwość regulacji trybu implantacji soczewki : ciągły lub stopniowy z zabezpieczeniem zwrotnym | Szt. | 20 | [7 empty] | a
4 | Roztwór mikronizowany Tramcinolone Acetonide 4,0 g/100ml, fiolka 2ml.Zawiesina acetonidu tramcinolonu w roztworze soli fizjologicznej o pH 7,2 do wybarwiania ciała szklistego podczas witrektomii i usuwania błony nasiatkówkowej membrany wykorzystania podczas chirirgii witreoretinalnekj .Sterylna , gotowa do użycia bez konserwantów . Pakowana pojedynczo. | Szt. | 5
RAZEM
Uwaga:
* W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze.
.......................................... dnia ..................................

## Pakiet nr 54
| …............................................................ |  |  |  |  | Znak sprawy: 20/PNE/SW/2023
/ pieczęć firmowa / | [6 empty] | Załącznik nr 8 do SWZ
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO - CENOWA
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Pakiet nr 54
l.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość zamawiana | cena netto |  | Vat | wartość brutto | Produecent/kod | Ilość
[5 empty] | wartość netto |  |  |  | Opakowań/
Wielkość opakowania
1. | Wielorazowe osłony kompatybilne z mikroskopem OPTI LUMERA 700 firmy Zeiss komplat osłon duzych - 6 sztuk | kpl | 3
2. | Wielorazowe osłony kompatybilne z mikroskopem OPTI LUMERA 700 firmy Zeiss komplat osłon małych - 6 sztuk | kpl | 3
Razem
Uwaga:
* W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze.
.......................................... dnia ..................................
/miejscowość/ /data/

## Pakiet nr 55
| …............................................................ |  |  |  |  | Znak sprawy: 20/PNE/SW/2023
/ pieczęć firmowa / | [6 empty] | Załącznik nr 8 do SWZ
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO - CENOWA
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Pakiet nr 55 wielorazowe osłony silikonowe na uchwyty
l.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość zamawiana | cena netto |  | Vat | wartość brutto | Producent/kod | Ilość
[5 empty] | wartość netto |  |  |  | Opakowań/
Wielkość opakowania
1. | Wielorazowe osłony silikonowe na uchwyty kompatybilne z mikroskopem Moller - Wedel | kpl | 6
Uwaga:
* W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze.
.......................................... dnia ..................................
/miejscowość/ /data/