AE/ZP-27-70/23		                                                                                                ZAŁĄCZNIK NR 5

##### Wymagane i oferowane parametry techniczne bilirubinometru - 1 szt.

UWAGA! W kolumnie „Parametry oferowane” nleży podać parametry (w postaci cyfrowej) oferowanego urządzenia lub potwierdzić posiadanie funkcji i ją opisać jeżeli nie jest opisana cyfrowo.

| Lp | Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne. | Warunek graniczny. Punktacja w kryterium „parametry techniczne” oraz „okres gwarancji” | Parametry oferowane Podać wartość, zakres oferowanych parametrów, opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymagania ogólne |
| M | Bilirubinometr, gotowy do pracy, fabrycznie nowy, rok produkcji 2023 | TAK |  |
|  | Przedmiot zamówienia dopuszczony do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą z dnia 07 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022r. poz.974 z póź. zmianami). Niezbędne dokumenty dopuszczające Wykonawca przedłoży Zamawiającemu na każde żądanie. | TAK |  |
|  | Badanie nieinwazyjną metodą optyczną | TAK |  |
|  | Waga maksimum 250 gramów | TAK |  |
|  | Zasilanie bateryjne lub akumulatorowe | TAK |  |
|  | Urządzenie posiada stację dokujacą zapewniająca kontrolę poprawności kalibracji lub jej nie posiada | TAK/NIE Punktacja: Zaoferowane urzadzenie nie posiada stacji dokującej - 0 pkt Zaoferowane urzadzenie posiada stację dokującą - 10 pkt |  |
|  | Zintegrowany kalibrator czujnika | TAK |  |
|  | Czytelny kolorowy wyswietlacz LCD minimum 2,7 cala | TAK Punktacja: Warunek min. - 0 pkt Maksymalna wartość - 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Minimum 1500 pomiarów na jednym ładowaniu akumulatora lub zestawie baterii | TAK |  |
|  | Funkcja uśrednionych pomiarów z minimum 3 | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy od 0 minimum do 24 mg/dl | TAK |  |
|  | Dokładność pomiaru minimum 1,5 mg/dl | TAK |  |
|  | Dwie jednostki miary: mg/dl i µmol/L | TAK |  |
|  | Pamięć minimum 100 ostatnich pomiarów | TAK |  |
|  | Lampa zapewniająca minimum 140000 pomiarów | TAK Punktacja: Warunek min. - 0 pkt Maksymalna wartość - 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Bilirubinometr nie wymagający żadnych akcesoriów zużywalnych | TAK |  |
|  | Ładowanie poprzez stację dokującą w przypadku gdy urządzenie posiadania stację lub brak ładowania przez stację dokującą | TAK/NIE |  |
| Pozostałe wymagania |
|  | Dostarczony bilirubinometr ma być kompletny i pracować zgodnie z przeznaczeniem bez konieczności dokonywania dodatkowych zakupów. | TAK |  |
|  | Wszystkie wymagane przeglądy w okresie gwarancji wliczone w cenę oferty. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji elektronicznej i papierowej dostarczona wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
|  | Szkolenie pracowników w siedzibie Zamawiającego w zakresie obsługi uruchomionego przedmiotu zamówienia w dniu protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia lub w terminie poprzedzającym protokolarny odbiór uruchomionego przedmiotu zamówienia wyznaczonym przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą. | TAK |  |
|  | Pełna gwarancja oraz wliczony w cenę oferty serwis minimum 24 miesiące na przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia, rękojmia na przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia na zasadach i termininie określonym w Kodeksie Cywilnym | TAK Punktacja: Warunek min. - 0 pkt Maksymalna wartość - 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy trwającej powyżej 7 dni roboczych | TAK |  |
|  | W okresie gwarancji dowóz przedmiotu zamówienia do naprawy lub przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy | TAK |  |

Niespełnienie wyżej wyszczególnionych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

........................................................................................

Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty