Węgrów, dnia 10.10.2022r.

Samodzielny Publiczny

Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Kościuszki 15

07-100 Węgrów

**PYTANIA I ODPOWIEDZI**

**Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych na dostawę odczynników laboratoryjnych do immunochemii z dzierżawą automatycznego analizatora immunochemicznego, Znak: ZP/AI/15/22 (BZP z dnia 05.10.2022 r. nr 2022/BZP 00378882/01)**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgrowie informuje, że wpłynęły następujące zapytania od Wykonawcy:

**Dotyczy SWZ - rozdział VIII**

**pkt.2.2.**

Czy dokumenty dopuszczające mają być dostarczone wyłącznie do oferowanego analizatora, czy również odczynników, kalibratorów, kontroli i materiałów zużywalnych ( o ile dotyczy)?

***Odpowiedź***:

Zamawiający ***wymaga*** złożenia wraz z ofertą dokumentów dopuszczających do oferowanego analizatora, odczynników, kalibratorów, kontroli i materiałów zużywalnych.

**pkt.2.3.**

Prosimy o odstąpienie żądania dostarczenia Zamawiającemu metodyk oraz kart charakterystyk na etapie składania oferty i możliwość dostarczenia niniejszych dokumentów wraz z dostawą lub wyrażenie zgody na samodzielne korzystanie z dostępu internetowego do żądanych dokumentów.

***Odpowiedź***:

Zamawiający ***dopuszcza odstąpienie*** od wymogu dołączenia do oferty metodyk oraz kart charakterystyk i ***wyraża zgodę*** na udostępnienie adresu strony internetowej, na której znajdują się metodyki i karty charakterystyki .

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku zaoferowania kontroli wieloparametrowej niezależnego producenta z wartościami dedykowanymi na oferowany analizator i odczynnik można zrezygnować z kontroli dedykowanej producenta odczynnika wymienionej i wymaganej w ulotce odczynnikowej. Zgoda na teki materiał kontrolny pozwoli na obniżenie kosztów oferty i pozwoli na korzystanie z renomowanego materiału kontrolnego wieloparametrowego, co jest rozwiązaniem wygodniejszym w pracy laboratorium i korzystniejszym ze względów ekonomicznych. Rozwiązanie takie jest powszechnie stosowane w praktyce laboratoryjnej.

***Odpowiedź***:

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę kontroli wieloparametrowej niezależnego producenta z wartościami dedykowanymi na oferowany analizator i odczynnik Zamawiający ***dopuszcza*** możliwość zrezygnowania z kontroli dedykowanej producenta odczynnika wymienionej i wymaganej w ulotce odczynnikowej.

**Dotyczy Załącznika nr 3 – Zestawienie parametrów technicznych i użytkowych**

**pkt 13**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby NT pro BNP pochodziły od innego wytwórcy niż oferent, ale były przeznaczone do stosowania na analizatorach oferenta (metoda zwalidowana na analizatory oferenta) i były dostarczane w takim samym łańcuchu dostaw co odczynniki produkowane przez oferenta?

***Odpowiedź***:

Zamawiający ***wyraża zgodę***, aby NT pro BNP pochodziły od innego wytwórcy niż oferent, ale były przeznaczone do stosowania na analizatorach oferenta.

**pkt 16**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby stabilność kalibracji dla Rubella IgG wynosiła 22 dni zamiast 30 dni?

***Odpowiedź***:

Zamawiający wyraża zgodę, aby stabilność kalibracji dla Rubella IgG wynosiła 22 dni zamiast 30 dni

**pkt. 35 (i § 6 projektu umowy)**

Prosimy o ujednolicenie zapisów parametrów granicznych i projektu umowy w zakresie terminu ważności dostarczanych odczynników. .

***Odpowiedź***:

Zamawiający ***informuje,*** iż punkt 35 zestawienia parametrów technicznych i użytkowych jest parametrem punktowanym. Za zaoferowanie 4 miesięcznego terminu ważności odczynników Wykonawca otrzyma 10 punktów, za okres krótszy – 0 pkt. Natomiast standardowy okres ważności odczynników wynosi 3 miesiące stąd taki zapis w umowie. Termin ważności odczynników w umowie zostanie skorygowany po wybraniu najkorzystniejszej oferty.

***W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 3 – zestawienie parametrów technicznych i użytkowych.***

**Podpisał:**

**Dyrektor SPZOZ w Węgrowie**

**Lek. med. Artur Skóra**