## 1
Załącznik nr 1
Formularz asortymentowo-cenowy
Dostawy wyrobów medycznych stosowanych w kardiologii inwazyjnej BZP.38.382-40.24
Pakiet nr 1 – Akcesoria do zabiegów kardiologicznych I
Lp. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość | Cena jedn. Netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Klasa wyrobu medycznego. W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy (= numer REF)
1 | Introducery do zabiegów diagnostycznych | szt. | 3000
2 | Przedłużacz wysokociśnieniowy | szt. | 4000
3 | Prowadniki diagnostyczne | szt. | 4000
4 | Rampa trójdrożna | szt. | 4000
5 | Y-konektor | szt. | 2500
6 | Y-konektor z odgałęzieniem bocznym i zaworem odcinającym | szt. | 1000
7 | Igła stępiona | szt. | 200
8 | Torquery | szt. | 600
9 | Cewnik balonowy do małych naczyń o krętym przebiegu | szt. | 100
10 | Zestaw do nakłucia tętnicy promieniowej wraz z igłą i prowadnikiem | szt. | 3500
11 | Elektrody endokawitarne 6F z balonem i bez balonu | szt. | 150
RAZEM:
Dostawy do Magazynu Apteki
Parametry techniczne ad 1
Lp | Cechy przedmiotu zamówienia |  | Parametr graniczny |  | Parametr oferowany
1 | Nazwa |  | x
2 | Producent |  | x
3 | Średnice od 4F do 14F ( min. 5 ) |  | tak, podać dane techniczne
4 | Dostępność średnic co 1F w przedziale od 5 F do 8 F |  | TAK/NIE, podać dane techniczne
5 | Długość 7cm, 11 cm , 23 cm, 40cm |  | tak, podać dane techniczne
6 | Dostępne długości koszulek od 5.5cm-7.5cm w przedziale 4-7 F |  | TAK/NIE, podać dane techniczne
7 | Ramię boczne z kranikiem |  | tak
8 | Odporność na załamania i zagięcia |  | tak
9 | Zastawka hemostatyczna podparcie |  | tak
10 | Atraumatyczna końcówka |  | tak
11 | Pokrycie kaniuli ułatwiające wprowadzenie koszulki |  | tak
12 | Średnice 0,018": 0,025”: 0,032”: 0,035” |  | tak
13 | Igła prosta ostro zakończona kompatybilna z prowadnikiem 0,038” |  | tak
Parametry techniczne ad 2
1 | Nazwa |  | x
2 | Producent |  | x
3 | Przedłużacz wysokociśnieniowy z adaptorem rotacyjnym wykonany z przeźroczystego materiału, zbrojony, elastyczny, miękki |  | wymagane
4 | Dostępne długości 90cm, 120 cm,150 cm |  | tak, podać dane techniczne
5 | Światło wew. przedłużacza min. 1.7mm |  | wymagane
6 | Ciśnienie min. 1000 psi |  | tak, podać dane techniczne
Parametry techniczne ad 3
1 | Nazwa |  | x
2 | Producent |  | x
3 | Średnice 0.025'; 0.032', 0.035'; 0.038' |  | tak, podać dane techniczne
4 | Końcówki proste i „J” |  | tak, podać dane techniczne
5 | Dostępne długości 150cm, 180cm 200cm, 260cm |  | tak, podać dane techniczne
6 | Dobrze widoczny w skopii |  | Tak, opis
7 | Pokryte PTFE |  | tak, podać dane techniczne
Parametry techniczne ad 4
1 | Nazwa |  | x
2 | Producent |  | x
3 | Rampy trójdrożne wysokociśnieniowe min. 500 psi |  | tak, podać dane techniczne
4 | Adapter rotacyjny męski z łącznikiem Luer Lock |  | tak, podać dane techniczne
Parametry techniczne ad 5
1 | Nazwa |  | x
2 | Producent |  | x
3 | Y-konektor wykonany z przeźroczystego materiału |  | tak, podać dane techniczne
4 | Światło wew. zastawki w Y konetorze 9F |  | tak, podać dane techniczne
5 | Zastawka Y konektora nie tracąca szczelności podczas zabiegu |  | tak, opis
Parametry techniczne ad 6
1 | Nazwa |  | x
2 | Producent |  | x
3 | Y konektor z podwójnym mechanizmem zamykającym |  | tak, podać dane techniczne
4 | Dwuzastawkowa konstrukcja, złożona z zastawki typu push-pull, zaopatrzony w port boczny z kranikiem |  | tak, podać dane techniczne
5 | Średnica wew. Zastawki 8- 9F |  | Tak, opis
Parametry techniczne ad 7
1 | Nazwa |  | x
2 | Producent |  | x
3 | Igła prosta stępiona 20Gx 100-110mm |  | tak, podać dane techniczne
4 | Kompatybilna z prowadnikiem 0.014” |  | TAK/NIE, podać dane techniczne
Parametry techniczne ad 8
1 | Nazwa |  | x
2 | Producent |  | x
3 | Torquer przeznaczony do prowadników wieńcowych 0.014” |  | tak, podać dane techniczne
4 | Zakręcany mechanizm montażu na prowadniku |  | TAK/NIE, podać dane techniczne
Parametry techniczne ad 9
1 | Nazwa |  | x
2 | Producent |  | x
3 | Min. przedział średnic od 1,25 mm do 5.0 mm |  | tak, podać dane techniczne
4 | Wzrost średnicy w przedziale od 2 mm do 4.0 co 0.25mm |  | tak, podać dane techniczne
5 | Profile przejścia balonu max. 0.024” dla średnicy 3.0mm |  | tak, podać dane techniczne
6 | Profil wejścia 0.017” |  | tak, podać dane techniczne
7 | Długości 10-55mm (minnimum 5 różnych długości z przedziału) -długości skrajne nie są wymagane dla ważności oferty |  | tak, podać dane techniczne
8 | Ciśnienie nominalne max. 8atm, ( z wyjątkiem najmniejszej średnicy tj. 1,2-1,25 mm, dla której dopuszczalne jest ciśnienie nimonalne max.12 atm) RBP min. 12atm dla wszystkich |  | tak, podać dane techniczne
9 | Pokrycie hydrofilne |  | tak
10 | Dostępny system RX i OTW w całym wymaganym przedziale średnic |  | tak, podać
Parametry techniczne ad 10
1 | Nazwa |  | x
2 | Producent |  | x
3 | Zestaw z mini prowadnikiem i igłą 21G lub 20G |  | tak, podać dane techniczne
4 | Akceptujące prowadnik 0.021” |  | tak, podać dane techniczne
5 | Długość w przedziale 7- 11 cm |  | tak, podać dane techniczne
6 | Boczny port |  | tak
7 | Dostępne średnice od 4-7 Fr |  | TAK/NIE, podać dane techniczne
8 | Konstrukcja zastawki hemostatycznej |  | tak
9 | Pokrycie kaniuli ułatwiające wprowadzenie |  | tak
| Miejscowość, …………….., dnia …….. 2024 r. |  |  |  |  | ………………………………………….
podpis osoby/ osób upoważnionej/ upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy

## 2
Załącznik nr 1
Formularz asortymentowo-cenowy
Dostawy wyrobów medycznych stosowanych w kardiologii inwazyjnej BZP.38.382-40.24
Pakiet nr 2 – Cewniki
Lp. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość | Cena jedn. Netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Klasa wyrobu medycznego. W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy (= numer REF)
1 | Cewnik diagnostyczny • Krzywizny: JL (3,0 – 6,0); JL Short Tip (4.0); JR; (3,0 – 6,0); AL (1 – 3); AR (1 – 3, Modified); Internal Mammary; Pigtail (prosty, 145°, 155°); Hockey Stick, Multipurpose (A, A PP, B,B PP); Atesal (3.5 - 4.5), Sones (I, II, III, IPP, II PP, III PP) , Modified Extra Back Up, Coronary Bypass (Left, Right); Coronary Bypass Graft (Left, Right) ,Q4, Progressive Right, Kaplan (4,0-4,5 PP), Kaplan JS (3,5- 4,0 PP), Kaplan Mod I (4,0-5,0 PP), Kaplan Mod II (4,0-5,0 PP) • Krzywizna Pigtail z 8 otworami bocznymi • Dostępne średnice: 4F; 5F; 6F, 7F • Kompatybylny z prowadnikiem 0,038” • Szaft wykonany z nylonu zapewniającego odporność na załamanie, pamięć kształtu i gładką powierzchnię • Szaft ze zwiększającą się dystalnie elastycznością w kolejnych trzech segmentach • Tip wykonany z peba • Końcówka bez zbrojenia, miękka, atraumatyczna • Pamięć kształtu końcówki • Doskonale widoczne w skopii – posiadają końcówkę cieniującą (siarczan baru) • Cewnik zbrojony w części proksymalnej oplotem z płaskiego drutu ze stali nierdzewnej • Doskonała popychalność, przeniesienie obrotu oraz manewrowalność • Wytrzymałość ciśnieniowa: 1200 PSI • Duże światło wewnętrzne: 4F: 0,042”; 5F: 0,047”; 6F: 0,057”; 6F (Pigtail): 0,054”; 7F: 0,070”; 7F (Pigtail): 0,067” • Długości cewników 80cm, 100cm, 110 cm (Pigtail) i 125 cm (Pigtail, JR 4,0, JR 5,0, JR 6,0, JL 4,0, JL5,0, JL 6,0) • 55 krzywizn dla 6F • PRZEPŁYWY: 4F: 1200 PSI min. 20 ml/sec ; 5F: 1200 PSI min. 25 ml/sec; 6F: 1200 PSI min. 36 ml/sec; 7F: 1200 PSI 45 ml/sec | szt. | 3000
2 | Prowadnik podstawowego użytku • Średnica 0,014” • Prowadnik wykonany ze stali nierdzewnej • Dystalna część prowadnika upleciona z 15 drutów zapewniająca wysoką odporność i doskonałą manewrowalność oraz czucie prowadnika • Rdzeń prowadnika wykonany z jednego kawałka drutu • Dostępne sztywności końcówki 0,5g; 0,7g • Końcówka cieniująca 3cm (platyna) • Kształt końcówki: prosty z możliwością kształtowania dystalnych 2cm, j oraz pre-shape (dla długości 190cm i 300cm) • Dostępne mieszane pokrycie na końcówce roboczej: dystalne 1,5cm silikon (hydrofobowe) oraz pokrycie hydrofilne na proksymalnych 18,5cm lub dostępne pokrycie hydrofilne na 28 cm • Szaft prowadnika pokryty PTFE • Dostępne długości: 190cm i 300cm • Prowadnik uniwersalny do zabiegów prostych i w naczyniach o krętej anatomii, zabiegów w ciasnych zmianach, oraz dostępu retrograde | szt. | 250
3 | Prowadniki specjalistyczne • Średnica 0,014” • Prowadnik wykonany ze stali nierdzewnej • Dostępny prowadnik z dystalną częścią uplecioną z 8 drutów zapewniającą wysoką odporność i doskonałą manewrowalność oraz czucie prowadnika • Rdzeń prowadnika wykonany z jednego kawałka drutu • Dostępna sztywność końcówek: 0,5g; 0,6g; 0,8g; 1,0g; • Dostępne końcówki cieniujące : 3cm, 16cm (platyna) • Dostępne kształty końcówek: prosty z możliwością kształtowania dystalnych 2cm, j oraz preshaped • Dostępny prowadnik z płaszczem polimerowym na dystalnej części prowadnika o długości 20cm • Dostępny prowadnik z pokryciem hydrofilnym na dystalnych 40cm • Dostępna średnica końcówki: 0,009’’; 0,010” • Dostępne długości: 180cm, 190cm, 300cm, • Prowadnik przeznaczony do ciasnych oraz krętych naczyń | szt. | 250
4 | Cewnik balonowy wysokociśnieniowy • Cewnik balonowy typu rapid exchange (RX na dł. 23 cm) • Non-compliant (niepodatny) • Bez efektu dog boning - psiej kości • Możliwość stosowania balonu do pre- i post- dylatacji • Podwójna ściana balonu • Ciśnienie RBP 35 bar (atm) • Ciśnienie nominalne NP 10 bar (atm) • Profil wejścia (lesion entry profile) 0,016” • Profil przejścia (crossing profile) równy 0,028” • Średnice balonu 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5 mm • Długości balonu 10, 15, 20 mm dla wszystkich średnic • Kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 6F dla średnic 1.5 – 3.5 mm; 7F dla średnic 4.0 – 4.5 mm • Kompatybilny z prowadnikiem 0,014” • Długość użytkowa szaftu 140 cm • Długi taperowany tip 4mm • 2 platynowe markery | szt. | 25
5 | Inflator 55 atm • Inflator analogowy do uzyskiwania super wysokich ciśnień do 55 atm • Pojemność 14 ml/cc • Przezroczysty poliwęglanowy korpus umożliwiający obserwację słupa cieczy • Czarny poliwęglanowy gwintowany tłok z wyraźnie oznaczoną blokadą • Pozostałe elementy inflatora wykonane z plastiku wzmacnianego włóknem szklanym oraz metalu • Rozdzielczość manometru 1 • Dokładność manometru (+-) 1 atm • Dren zakończony męskim luerem • Mechanizm spustowy umożliwiający szybką deflację • Blokada zabezpieczająca przed przypadkową deflacją • Możliwość wykonania precyzyjnej inflacji • W zestawie dołączony kranik trójdrożny • Pakowany pojedynczo | szt. | 25
RAZEM:
Dostawy do Magazynu Apteki
Miejscowość, …………….., dnia …….. 2024 r. |  |  |  |  | ………………………………………….
podpis osoby/ osób upoważnionej/ upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy

## 3
Załącznik nr 1
Formularz asortymentowo-cenowy
Dostawy wyrobów medycznych stosowanych w kardiologii inwazyjnej BZP.38.382-40.24
Pakiet nr 3 - Prowadniki do PCI
Lp. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość | Cena jedn. Netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Klasa wyrobu medycznego. W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy (= numer REF)
1 | Prowadniki do PCI | szt. | 3500
RAZEM:
Dostawy do Magazynu Apteki
Parametry techniczne ad 1
Lp | Cechy przedmiotu zamówienia |  | Parametr graniczny |  | Parametr oferowany
1 | Nazwa |  | x
2 | Producent |  | x
3 | Prowadniki z końcówką roboczą wykonaną ze stali i innych stopów metali |  | tak
4 | Średnica 0,014” |  | tak
5 | Długość 190 i 300 cm |  | tak, podać dane techniczne
6 | Końcówka „J” i prosta |  | tak, podać dane techniczne
7 | Szeroki wybór prowadników (min.15 stopni twardości końcówki w tym 7 rodzajów końcówek do udrożnień ) |  | tak, podać dane techniczne
8 | Prowadniki do zmian prostych |  | tak
9 | Prowadniki wymagające dużego podparcia |  | tak
10 | Prowadniki do zmian trudnych i anatomicznie w dystalnych odcinkach |  | tak, podać dane techniczne
11 | Prowadniki do udrożnień |  | tak
12 | Pokrycie hydrofobowe |  | tak
13 | Pokrycie hydrofilne |  | tak
Miejscowość, …………….., dnia …….. 2024 r. |  |  |  |  | ………………………………………….
podpis osoby/ osób upoważnionej/ upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy

## 4
Załącznik nr 1
Formularz asortymentowo-cenowy
Dostawy wyrobów medycznych stosowanych w kardiologii inwazyjnej BZP.38.382-40.24
po zmianach z dnia 10.10.2024r.
Pakiet nr 4 - Cewnik balonowy do CTO, uwalniający lek i aspiracyjny
Lp. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość | Cena jedn. Netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Klasa wyrobu medycznego. W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy (= numer REF)
1 | Cewnik balonowy do CTO | szt. | 300
2 | Cewnik balonowy uwalniający lek | szt. | 300
3 | Cewnik aspiracyjny | szt. | 300
RAZEM:
Wykonawca zapewni depozyt:
a) dla pozycji 1 - 24 sztuk
b) dla pozycji 2 - 16 sztuk (w różnym rozmiarze)
c) dla pozycji 3 - 16 sztuk
Parametry techniczne ad 1
Lp | Cechy przedmiotu zamówienia |  | Parametr graniczny |  | Parametr oferowany
1 | Nazwa |  | x
2 | Producent |  | x
3 | Dostępna średnica minimum 0,75 – 1,5 mm |  | tak, podać dane techniczne
4 | Dostępne minimum 4 długości z przedziału 5mm - 30mm |  | tak, podać
5 | Ciśnienie nominalne 7-11 atm. |  | tak, podać
6 | Ciśnienie RBP 17-25 atm |  | tak, podać
7 | Profil wejścia max 0.017” |  | tak, podać dane techniczne
Parametry techniczne ad 2
1 | Nazwa |  | x
2 | Producent |  | x
3 | Cewnik balonowy pokryty paklitakselem lub sirolimusem bez nośnika polimerowego |  | tak, podać dane techniczne
4 | Ciśnienie nominalne 6 - 7 atm; RBP max.14 -16 atm dla średnicy 3.0 mm |  | tak, podać dane techniczne
5 | Dostępne min. 8 średnic z przedziału 1,5 - 4,5 mm |  | tak, podać dane techniczne
6 | Dostępne długości 10 do 40 mm (minimum 6 długości ) |  | tak, wymagane
7 | Długość użytkowa w przedziale 140 - 145 cm |  | tak, podać dane techniczne
8 | Profil wejścia mniejszy lub równy 0,017” |  | tak, podać dane techniczne
9 | Ilość substancji czynnej 3µg/mm² +- 0,1 dla pactitaxelu lub 1,25 µg/mm² +- 0,1 lub 1,27 µg/mm² dla sirolimusa |  | tak, podać dane techniczne
10 | Szaft proksymalny 1,7 – 2,0 F , Szaft dystalny 2,5-2,6 F dla średnic mniejszych od 3mm i = 3mm, 2,7F dla Ø > 3 mm |  | tak, podać dane techniczne
11 | Powłoka hydrofilna |  | tak, podać dane techniczne
Parametry techniczne ad 3
1 | Nazwa |  | x
2 | Cewnik przeznaczony do pobierania i aspiracji materiału zatorowego (np. skrzeplin) w trakcie przezskórnej angioplastyki wieńcowej |  | tak
3 | Cewnik typu monorail z końcówką typu Luer-lock |  | tak
4 | Wymagany zestaw 6F kompatybilny z cewnikami prowadzącymi 6F |  | tak
5 | Obecność w ofercie zestawów 7F kompatybilnych z cewnikami prowadzącymi 7F |  | nie
6 | Światło aspiracyjne o średnicy min. 0.041” przy 6F, min. 0.050” przy zastosowaniu cewnika 7F |  | tak, podać
7 | Długość systemu 6F w przedziale 135-145cm i 7F w zakresie 138-145 cm |  | tak
8 | W zestawie cewnik aspiracyjny, jedna lub więcej strzykawek z blokadą, koszyczek |  | tak
9 | Obecność wzmocnienia ściany naczynia metalową plecionką lub metalowym rdzeniem na całej długości cewnika o małej gęstości w części proksymalnej i o dużej gęstości w części dystalnej dla poprawy dostarczenia systemu i zapobiegania jego skręcaniu /zaginaniu |  | nie
Miejscowość, …………….., dnia …….. 2024 r. |  |  |  |  | ………………………………………….
podpis osoby/ osób upoważnionej/ upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy

## 5
Załącznik nr 1
Formularz asortymentowo-cenowy
Dostawy wyrobów medycznych stosowanych w kardiologii inwazyjnej BZP.38.382-40.24
po zmianach z dnia 10.10.2024r.
Pakiet nr 5 – Akcesoria do zabiegów kardiologicznych II
Lp. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość | Cena jedn. Netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Klasa wyrobu medycznego. W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy (= numer REF)
1 | Zestaw do kaniulacji tętnicy promieniowej z hydrofilną koszulką z prowadnikiem stalowym | szt. | 300
2 | Cewniki dignostyczne kardiologiczne | szt. | 1000
2a. | Cewniki dignostyczne kardiologiczne krzywizny/długości specjalne | szt. | 100
3 | Cewnik balonowy do pre-dylatacji charakteryzujący się wyjątkową zdolnością do przejścia CTO i zwapniałych z profilem wejścia balonu | szt. | 200
4 | Cewnik balonowy do post-dylatacji charakteryzujący się wysoką zdolnością do przejścia wąskich zmian dzięki hydrofilnemu pokryciu | szt. | 200
RAZEM:
Wykonawca zapewni depozyt:
a) dla pozycji 3 - 40 sztuk,
b) dla pozycji 4 - 60 sztuk
Pozycja nr 1, 2 i 2a dostawa do Magazynu Apteki
Parametry techniczne ad 1
Lp | Cechy przedmiotu zamówienia |  | Parametr graniczny |  | Parametr oferowany
1 | Nazwa |  | x
2 | Producent |  | x
3 | Koszulka tętnicza o średnicy wew. 6F i zewnętrznej nie większej niż 2,46mm |  | tak, podać dane
4 | Igła do nakłucia tętnicy promieniowej 20G lub 21G |  | tak, podać
5 | Dostępna długość 10 cm |  | tak, podać
6 | W zestawie prowadnik o długości 40 -45cm (dostępny również prowadnik nitinolowy) |  | tak, podać
7 | Dostępna koszulka z trwałą powłoką hydrofilną |  | tak
Parametry techniczne ad 2
1 | Nazwa |  | x
2 | Producent |  | x
3 | Cewnik zbrojony na cełej dlugości o dobrej rotacyjności, odporny na załamania i temperaturę, o bardzo dużej pamięci kształtu |  | tak
4 | Atramatyczna końcówka dobrze widoczna w skopii |  | tak
5 | Pokrycie wewnętrzne umożliwiające dobry przepływ |  | tak
6 | Rozmiary w zakresie od 4F do 6F, w tym 5,2 F |  | tak, podać
7 | Dostępne co najmniej 4 dlugości w zakresie od 65 cm do 125 cm w tym 100 cm |  | tak, podać
8 | Światło wewnętrzne cewnika: - dla 4F - nie mniejsze niż 0,042" - dla 5F - nie mniejsze niż 0,047" - dla 6F - nie mniejsze niż 0,057" |  | tak, podać
9 | Dostępny cewnik typu "pigtail" - prosty i kątowy (145° i 155°) o dł. 110 z sześcioma otworami |  | tak, podać
10 | Cewniki zbrojone podwójnym oplotem z drutu na całej długości, zapewniające bardzo dobrą manewrowalność |  | tak
11 | Oznaczone kolorami w celu łatwiejszej identyfikacji |  | tak
12 | Wybór krzywizn w zakresie od 3,5 do 6,0 oraz kształtów: Judkins, Amplatz, Multipurpose, Pigtail (Van Tassel 145 i 155 ° wygięcia), Noto, Sones, Williams, Barbeau, Bypass, IM, 3DRC |  | tak, podać
13 | Cewnik o średnicy 6F, o świetle wewnętrznym 0,57", co daje możliwość podarnia odpowiedniej dawki kontrastu: 35 ml/sec przy ciśnieniu 1200 psi dla cewników selektywnych oraz 32,6 ml/sec przy ciśnieniu 1200 psi dla cewników typu "pigtail" |  | tak
14 | Cewniki do dostępu promieniowego o trzech różnych kształtach do kaniulacji zarówno prawej jak i lewej tętnicy wieńcowej, takie jak: RBL 3.5-5.0;RBL-TG;RBL-JK,;Barbeau; Tilon, 100-125 cm |  | tak, podać
Parametry techniczne ad 2a
1 | Nazwa |  | x
2 | Producent |  | x
3 | Cewnik zbrojony na cełej dlugości o dobrej rotacyjności, odporny na załamania i temperaturę, o bardzo dużej pamięci kształtu |  | tak
4 | Atramatyczna końcówka dobrze widoczna w skopii |  | tak
5 | Pokrycie wewnętrzne umożliwiające dobry przepływ |  | tak
6 | Rozmiary w zakresie od 4F do 6F, w tym 5,2 F |  | tak, podać
7 | Dostępne co najmniej 4 dlugości w zakresie od 65 cm do 125 cm w tym 100 cm |  | tak, podać
8 | Światło wewnętrzne cewnika: - dla 4F - nie mniejsze niż 0,042" - dla 5F - nie mniejsze niż 0,047" - dla 6F - nie mniejsze niż 0,057" |  | tak, podać
9 | Dostępny cewnik typu "pigtail" - prosty i kątowy (145° i 155°) o dł. 110 z sześcioma otworami |  | tak, podać
10 | Cewniki zbrojone podwójnym oplotem z drutu na całej długości, zapewniające bardzo dobrą manewrowalność |  | tak
11 | Oznaczone kolorami w celu łatwiejszej identyfikacji |  | tak
12 | Wybór krzywizn w zakresie od 3,5 do 6,0 oraz kształtów: Judkins, Amplatz, Multipurpose, Pigtail (Van Tassel 145 i 155 ° wygięcia), Noto, Sones, Williams, Barbeau, Bypass, IM, 3DRC |  | tak, podać
13 | Cewnik o średnicy 6F, o świetle wewnętrznym 0,57", co daje możliwość podarnia odpowiedniej dawki kontrastu: 35 ml/sec przy ciśnieniu 1200 psi dla cewników selektywnych oraz 32,6 ml/sec przy ciśnieniu 1200 psi dla cewników typu "pigtail" |  | tak
14 | Cewniki do dostępu promieniowego o trzech różnych kształtach do kaniulacji zarówno prawej jak i lewej tętnicy wieńcowej, takie jak: RBL 3.5-5.0;RBL-TG;RBL-JK,;Barbeau; Tilon, 100-125 cm |  | tak, podać
Parametry techniczne ad 3
1 | Nazwa |  | x
2 | Producent |  | x
3 | Wszystki rozmiary kompatybilne z 5F |  | tak
4 | Profill (distal tip) dla 1.0x6mm-0.0157 |  | tak
5 | Średnice w zakresie 1mm - 4 mm w tym minimum: 1.0; 1.2; 1.5; 2.0, 2.25; 2.75; 3.0; 3.25; 3.50; 3.75; 4.0 |  | tak, podać
6 | Długości w zakresie 6 mm-30 mm w tym minimum: 6, 8, 10, 12, 15, 20, 30 |  | tak, podać
7 | Pokrycie hydrofilne balonu TR2 |  | tak
8 | Ciśnienie nominalne - 6 atm |  | tak
9 | RBP - 14 atm |  | tak
10 | Długość shaftu 146 cm |  | tak
11 | Wymiary shaftu (dla średnic 1,5 - 2,75 mm o dł 10mm) - dystalna 2,3/0.78 F/mm - guidewire port 2.3/0.78 F/ mm - proxymalna 1.8/0.60 F/ mm |  | tak, podać
12 | System dostarczania typu Rx |  | tak
13 | W zestawie urządzenie do re-wrappingu |  | tak
Parametry techniczne ad 4
1 | Nazwa |  | x
2 | Producent |  | x
3 | RBP - 22 atm (dla balonów 2.25-4.00) |  | tak
4 | "Kissing balloon" dla 5F |  | tak
5 | Ciśnienie nominalne - 12 atm |  | tak
6 | Średnice balonów w zakresie 1,5 mm - 4,5 mm w tym minimum: 1.5; 1,75; 2.0, 2.25; 2,50; 2.75; 3.0; 3.25; 3.50; 3.75; 4.0; 4,25; 4,50 |  | tak, podać
7 | Pokrycie hydrofilne balonu TR2 |  | tak
8 | Długości w zakresie 8 mm-30 mm w tym minimum: 8, 10, 13, 15, 20, 30 |  | tak, podać
9 | Długość shaftu 146 cm |  | tak
10 | Wymiary shaftu (dla średnic 1,5 - 2 mm o dł 10mm) - dystalna 2,5/0.84 - guidewire port 2.6/0.88 - proxymalna 2.1/0.70 F |  | tak, podać
11 | System dostarczania typu Rx |  | tak
12 | W zestawie urządzenie do re-wrappingu |  | tak
Miejscowość, …………….., dnia …….. 2024 r. |  |  |  |  | ………………………………………….
podpis osoby/ osób upoważnionej/ upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy

## 6
Załącznik nr 1
Formularz asortymentowo-cenowy
Dostawy wyrobów medycznych stosowanych w kardiologii inwazyjnej BZP.38.382-40.24
Pakiet nr 6 – Zestaw do zamykania ubytków w przegrodzie międzyprzedsionkowej ASD/PFO wraz z zestawem wprowadzającym, balonem wymiarującym i prowadnikiem
Lp. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość | Cena jedn. Netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Klasa wyrobu medycznego. W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy (= numer REF)
Zestaw do ASD: ogólna wycena zestawu
1 | Zestaw do zamykania ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej wraz z zestawem wprowadzającym, balonem wymiarującym i prowadnikiem | szt. | 30
Wyszczególnienie wszystkich elementów zestawu*
Zestaw do PFO: ogólna wycena zestawu
2 | Zestaw do zamykania przetrwałego otworu owalnego wraz z zestawem wprowadzającym i prowadnikiem | szt. | 120
Wyszczególnienie wszystkich elementów zestawu*
RAZEM (1+2)
*Zamawiający wymaga od Wykonawcy wyszczególnienia wszystkich elementów składowych zestawu wraz z podaniem ich cen jednostkowych
Wykonawca zapewni depozyt:
a) dla pozycji nr 1 - 27 sztuk
b) dla pozycji nr 2 - 10 sztuk
Parametry techniczne
Lp | Parametry wymagane |  |  |  |  | Parametry oferowane przez Wykonawcę*
1 | Producent
2 | Model/Typ
3 | Rok produkcji 2024 fabrycznie nowe
Okludery do zamykania ubytków międzyprzedsionkowych typu drugiego (ASD)
4 | Samocentralizacja okludera w ubytku
5 | Mechanizm zamknięcia ubytku poprzez wypełnienie otworu przez część środkową okludera
6 | Zakres części środkowej okludera od 4 do 40 mm, Możliwość zamykanie małych, średnich, dużych i bardzo dużych ubytków, Wymagana dostępność okluderów w zakresie średnic od 4 do 20 mm, o wielkości części środkowej rosnącej co 1 mm (np. 15mm, 16mm, 17mm itd.), Wymagana dostępność okluderów w zakresie średnic od 22 do 40 mm, o wielkości części środkowej rosnącej o 2 mm.
7 | Możliwość zamknięcia ubytków przednio-górnych, bez rąbka aortalnego
8 | Możliwość wprowadzenia implantu do zamykania ASD przez kompatybilne do danego rozmiaru koszulki wprowadzające z ultraelastycznym kablem w części: -dystalnej, -elastycznym odcinkiem przejściowym, -sztywnym odcinkiem proksymalnym ułatwiającym pozycjonowanie okludera w przegrodzie.
Cewniki balonowe do pomiaru wielkości ubytków
9 | Trzy różne wielkości balonów, wymaga się: -balon o średnicy cewnika 6 French umożliwienie pomiaru ubytku o maksymalnej średnicy do 20 mm, -balon o średnicy cewnika 7 French umożliwienie pomiaru ubytku o maksymalnej średnicy do 27 mm, -balon o średnicy cewnika 8 French umożliwienie pomiaru ubytku o maksymalnej średnicy do 40 mm.
10 | Możliwość pomiaru ubytków w pełnym zakresie rozmiarów
11 | Stabilność po wypełnieniu w ubytku
12 | Łatwość wprowadzenia do naczynia (niski profil)
13 | Zestawy posiadające deklarację zgodności CE
14 | Polska instrukcja obsługi 1 egz.
Okludery do zamykania przetrwałego otworu owalnego PFO
15 | Dostępność okluderów do zamykania PFO o średnicach dysku prawostronnego 18/18, 25/18, 30/25, 35/25 mm
16 | Możliwość wprowadzenia implantu do zamykania PFO przez fabrycznie zamontowane koszulki dostarczające z ultra elastyczną końcówką, elastycznym odcinkiem przejściowym i sztywnym odcinkiem proksymalnym - ułatwiającym pozycjonowanie okludera w przegrodzie o wielkościach : Dla implantów o średnicach dysku prawo - lewostronnego : 18/18, 25/18 mm - koszulka 8 French, 30/25, 35/25 mm - koszulka 9 French
Prowadniki 0.035 typu exchange o wzmożonej sztywności
17 | Prowadniki o wzmożonej sztywności
18 | Końcówka prowadnika w kształcie „J” dł. 1,5 mm
* Należy wpisać oferowane parametry
Miejscowość, …………….., dnia …….. 2024 r. |  |  |  |  | ………………………………………….
podpis osoby/ osób upoważnionej/ upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy

## 7
Załącznik nr 1
Formularz asortymentowo-cenowy
Dostawy wyrobów medycznych stosowanych w kardiologii inwazyjnej BZP.38.382-40.24
Pakiet nr 7 – Cewnik przedłużający dla cewnika prowadzącego i mikrocewnik z zagiętą końcówką
Lp. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość | Cena jedn. Netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Klasa wyrobu medycznego. W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy (= numer REF)
1 | Cewnik przedłużający dla cewnika prowadzącego | szt. | 300
2 | Mikrocewnik z zagiętą końcówką | szt. | 50
RAZEM:
Wykonawca zapewni depozyt:
a) dla pozycji 1 - 16 sztuk
b) dla pozycji 2 - 2 sztuki
Parametry techniczne ad 1
Lp | Cechy przedmiotu zamówienia |  | Parametr graniczny |  | Parametr oferowany
1 | Dostępne średnice 5F-5,5F-6F-7F oraz 8F – kompatybilne z cewnikami prowadzącymi 5-8F |  | tak, podać
2 | Dostępna wersja z integralnym balonem blokującym |  | tak, podać
3 | Powleczenie silikonowe |  | tak
4 | Dystalnie umieszczony pierścieniowy marker dobrze widoczny w skopii |  | tak
5 | Długość cąłkowita 150cm, długość robocza 25cm |  | tak
Parametry techniczne ad 2
1 | Dostępne zagięcia w stopniach |  | tak
2 | Długość całkowita 150cm i 130cm |  | tak
3 | Pokrycie hydrofilne |  | tak
4 | Zbrojenie spiralne trzonu |  | tak
Miejscowość, …………….., dnia …….. 2024 r. |  |  |  |  | ………………………………………….
podpis osoby/ osób upoważnionej/ upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy

## 8
Załącznik nr 1
Formularz asortymentowo-cenowy
Dostawy wyrobów medycznych stosowanych w kardiologii inwazyjnej BZP.38.382-40.24
po zmianach z dnia 10.10.2024r.
Pakiet nr 8 - Akcesoria do zabiegów kardiologicznych III
Lp. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość | Cena jedn. Netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Klasa wyrobu medycznego. W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy (= numer REF)
1 | Strzykawka z manometrem | szt. | 3000
2 | Kissing ballon adapter | szt. | 100
3 | Y- connector podwójny | szt. | 500
4 | Connektor do obsługi jednoręcznej | szt. | 20
5 | Elektroda do stymulacji czasowej z balonikiem: Elektroda endokawitarna do stymulacji czasowej z balonem i zaworem umożliwiającym wypełnianie balonu Dostępna średnica elektrody: 5F Długość 110 cm – długość +/- 5% Strzykawka jednorazowa do wypełnienia balonu Markery co 100mm kompatybilne ze stymulatorami zewnętrznymi do czasowej stymulacji firmy ITAM model MIP-801 | szt. | 50
6 | Cewnik balonowy uwalniający substancję antyproliferacyjną – Paclitaxel | szt. | 100
7 | Cewnik balonowy uwalniający substancję antyproliferacyjną – Syrolimus | szt. | 200
8 | Zestaw do drenażu worka osierdziowego. Skład zestawu: drenaż z workiem - koszulka hemostatyczna Intradyn Tear Away 6F z rozszerzadłem - Miniskalpel rozm. 11 - Worek na wydzielinę 1,5 L z miarką - Łącznik z portem bocznym zintegrowanym z kranikiem trójdrożnym i zastawką bezzwrotną - strzykawka 50 ml z końcówką typu LL - strzykawka 10 ml z końcówką typu LL - Prowadnik drutowy J3, 0,035" długości 100 cm - Cewnik do drenażu typu Pigtail wykonany z kontrastującego pod RTG poliuretanu, długość 50 cm - Kaniula 18G 1,3 x 14 cm - Całość zapakowana w chustę dwuwarstwową o wymiarach 45 x 75 cm | szt. | 200
RAZEM:
Wykonawca zapewni depozyt: a) dla pozycji 6 - 10 sztuk, b) dla pozycji 7 - 10 sztuk.
Pozycja nr 1-5 i 8 dostawy do Magazynu Apteki
Parametry techniczne ad 1
Lp | Cechy przedmiotu zamówienia |  | Parametr graniczny |  | Parametr oferowany**
1 | Nazwa |  | podać
2 | Producent |  | podać
3 | Generowane ciśnienie – do 30 atm. |  | tak, podać dane techniczne
4 | Ergonomiczny kształt strzykawki dla prawo i lewo ręcznych |  | tak, opis
5 | W zestawie kranik wysokociśnieniowy zintegrowany z drenem wysokociśnieniowym o dł. 30 cm |  | tak, opis
6 | Luminescencyjna skala pomiarowa |  | tak, opis
7 | Możliwość wykonania precyzyjnej inflacji i szybkiej deflacji |  | tak, opis
8 | Dostępna objętość strzykawki 20 i 25 ml |  | tak, wymagane
Parametry techniczne ad 2
1 | Nazwa |  | podać
2 | Producent |  | podać
3 | Do równoczesnego poszerzania zmian na bifurkacjach |  | tak, opis
4 | Możliwość jednoczesnej inflacji dwóch balonów |  | tak, opis
5 | W zestawie dostępne dwie nalepki do oznaczenia |  | tak
6 | Adapter składający się z kranika wysokociśnieniowego zintegrowanego z dwoma drenikami wysokociśnieniowymi o długości 10 cm męskim i żeńskim adapterem rotacyjnym |  | tak, opis
7 | Wymagane dostarczenie instrukcji obsługi |  | wymagane
8 | Testowany do 70 bar |  | tak
Parametry techniczne ad 3
1 | Nazwa |  | x
2 | Producent |  | x
3 | Łącznik typu Y, podwójny z urządzeniem wprowadzającym z polimeru z adapterem rotacyjnym i zastawką typu Touhy-borst |  | tak, podać dane techniczne
4 | Światło średnicy min 9,5 F |  | tak, podać dane techniczne
Parametry techniczne ad 4
1 | Nazwa |  | podać
2 | Producent |  | podać
3 | Obsługa jednoręczna |  | tak, opis
4 | Podwójna silikonowa zastawka hemostatyczna |  | tak, opis
5 | Światło connectora przynajmniej 9F |  | tak, opis
6 | Zamknięcie szczelne umożliwiające manewrowanie sprzętem bez utraty krwi |  | tak, opis
7 | Port boczny z drenem 15 cm i kranikiem trójdrożnym |  | tak, opis
8 | Możliwość pracy i manewrowania drutem przy zamkniętej zastawce |  | tak, opis
Parametry techniczne ad 5
1 | Nazwa |  | x
2 | Producent |  | x
3 | Dodatkowe średnice elektrod oprócz 5 F |  | tak/nie, podać dane techniczne
Parametry techniczne ad 6
1 | Nazwa |  | podać
2 | Producent |  | podać
3 | Substancja czynna paclitaxel w dawce 3 µg/ mm2 w mieszance z syntetycznym środkiem wiążącym |  | tak
4 | Wymagane średnice: 2.0/2.25/2.5/2.75/3.0/3.5/ 4.0 mm |  | tak, podać
5 | Minimalny wymagany zakres długości 10-40 mm (min. 7 długości |  | tak, podać
6 | Balon składany czteropunktowo |  | tak
7 | Hydrofilne pokrycie powłoki shaftu |  | tak
8 | Profil wejścia ≤ 0,016" |  | tak, podać
9 | Shaft proksymalny ≤ 1,9F dla wszystkich rozmiarów |  | tak
10 | Shaft dystalny ≤ 2,5F dla wszystkich rozmiarów |  | tak
11 | Długość użytkowa 145 cm |  | tak
12 | Ciśnienie nominalne 6 atm, ciśnienie RBP 14 atm |  | tak
13 | Potwierdzona w instrukcji użycia długość podwójnej terapii przeciwpłytkowej w zastosowaniu samodzielnym oraz BMS-ISR – 4 tygodnie |  | tak
14 | Potwierdzone klinicznie zastosowanie w leczeniu zmian de novo z min. 12 miesięczną obserwacją |  | tak
15 | Bezpieczeństwo i skuteczność użycia poparte min. 4 wieloośrodkowymi randomizowanymi badaniami klinicznymi w leczeniu ISR (załączyć dokumentację) |  | tak
Parametry techniczne ad 7
1 | Nazwa |  | podać
2 | Producent |  | podać
3 | Substancja czynna syrolimus w dawce 4 µg/ mm2 |  | tak
4 | Wymagane średnice: 2.0/2.25/2.5/2.75/3.0/3.5/ 4.0 mm |  | tak
5 | Minimalny wymagany zakres długości 10-40 mm |  | tak
6 | Profil wejścia ≤ 0,016" |  | tak, podać
7 | Shaft proksymalny ≤ 1,9F dla wszystkich rozmiarów |  | tak
8 | Shaft dystalny ≤ 2,5F dla wszystkich rozmiarów |  | tak
9 | Długość użytkowa 145 cm |  | tak
10 | Ciśnienie nominalne 6 atm, ciśnienie RBP 14 atm |  | tak
11 | Jednokrotna 30 sek inflacja wystarczająca do efektywnego dostarczenia leku do ściany naczynia |  | tak
12 | Potwierdzona w instrukcji użycia długość podwójnej terapii przeciwpłytkowej w zastosowaniu samodzielnym oraz BMS-ISR – 1 miesiąc |  | tak
Miejscowość, …………….., dnia …….. 2024 r. |  |  |  |  | ………………………………………….
podpis osoby/ osób upoważnionej/ upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy

## 9
Załącznik nr 1
Formularz asortymentowo-cenowy
Dostawy wyrobów medycznych stosowanych w kardiologii inwazyjnej BZP.38.382-40.24
Pakiet nr 9 – Stent uwalniający Everolimus I
Lp. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość | Cena jedn. Netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Klasa wyrobu medycznego. W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy (= numer REF)
1 | Stenty wieńcowe kobaltowo-chromowe lub platynowo-chromowe na balonie uwalniające lek pochodną Everolimus dla chorych z wysokim ryzykiem krwawień lub stenty kobaltowo – chromowe wykonane w technice sinusoidalnej z jednego kawałka drutu łączonego laserowo o budowie otwartokomórkowej | szt. | 2500
2 | System protekcji dystalnej | szt. | 12
RAZEM:
Wykonawca zapewni depozyt dla pozycji 1 - 120 sztuk
Pozycja nr 2 dostawa do Magazynu Apteki
Parametry techniczne ad 1
Lp | Cechy przedmiotu zamówienia |  | Parametr graniczny |  | Parametr oferowany
1 | Nazwa
2 | Producent |  | tak, podać
3 | Ciśnienie nominalne min. 9-12 atm/bar |  | tak
4 | Ciśnienie RBP dla stentu o średnicy 3.0 mm min. 16-18 atm/bar |  | tak
5 | Różne średnice (minimum 6) 2.0; 2.25; 2.5; 2.75; 3.0; 3,25; 3.5; 4.0** |  | tak, podać
6 | Przedział długości stentów od 8 mm do 48 mm ( dla stentu 3.0mm) |  | tak, podać
7 | Profil przejścia stentu < lub = 0.042” dla stentów 3.0 mm |  | tak, podać dane techniczne
8 | Ilość markerów zintegrowanych na stencie wraz z systemem dostarczającym |  | nie, podać
9 | Grubość ściany stentu max. 0.0037'' dla średnicy 3.0mm |  | tak, podać dane techniczne
10 | Udokumentowana znakiem CE możliwość skrócenia podwójnej terapii p/płytkowej do 1 miesiąca po użyciu tego typu stentu |  | tak
Parametry techniczne ad 2
1 | Nazwa |  | x
2 | Możliwość zastosowania w tętnicach wieńcowych oraz obwodowych |  | wymagany
3 | Dostępność min. 2 rozmiarów w przedziale od 2.5-7.0 mm |  | tak
4 | Crossing profile mniejszy bądź równy 3.2 F |  | tak, podać dane techniczne
5 | Kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 6F dla wszystkich rozmiarów |  | tak
6 | Kompatybilny z prowadnikiem 0.014” oraz 0.018” |  | tak
**Zamawiający wymaga minimum 6 różnych średnic z zakresu wymienionych 8 w ad. 1 pkt. 5 Parametrów technicznych
Miejscowość, …………….., dnia …….. 2024 r. |  |  |  |  | ………………………………………….
podpis osoby/ osób upoważnionej/ upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy

## 10
Załącznik nr 1
Formularz asortymentowo-cenowy
Dostawy wyrobów medycznych stosowanych w kardiologii inwazyjnej BZP.38.382-40.24
Pakiet nr 10 – Stent uwalniający Everolimus II, cewniki i balon
Lp. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość | Cena jedn. Netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Klasa wyrobu medycznego. W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy (= numer REF)
1 | Stenty wieńcowe platynowo-chromowe na balonie uwalniające lek pochodną Everolimus dla chorych z wysokim ryzykiem krwawień | szt. | 2500
2 | Cewnik diagnostyczny | szt. | 2000
3 | Cewniki balonowe wieńcowe typu non-compliant do dużych naczyń | szt. | 200
4 | Balon tnący | szt. | 50
RAZEM:
Wykonawca zapewni depozyt:
a) dla pozycji 1 - 40 sztuk
b) dla pozycji 3 - 20 sztuk w różnych rozmiarach
c) dla pozycji 4 - 4 sztuki w różnych rozmiarach
Pozycja nr 2 dostawa do Magazynu Apteki
Parametry techniczne ad 1
Lp | Cechy przedmiotu zamówienia |  | Parametr graniczny |  | Parametr oferowany
1 | Nazwa
2 | Producent |  | tak, podać
3 | Ciśnienie nominalne min. 9-12 atm/bar |  | tak
4 | Ciśnienie RBP dla stentu o średnicy 3.0 mm min. 16-18 atm/bar |  | tak
5 | Różne średnice (minimum 6) 2.0; 2.25; 2.5; 2.75; 3.0; 3,25; 3.5; 4.0 |  | tak, podać
6 | Przedział długości stentów od 8-9 mm do 38 mm ( dla stentu 3.0mm) |  | tak, podać
7 | Profil przejścia stentu < lub = 0.042” dla stentów 3.0 mm |  | tak, podać dane techniczne
8 | Ilość markerów zintegrowanych na stencie wraz z systemem dostarczającym |  | nie, podać
9 | Grubość ściany stentu max. 0.0037'' dla średnicy 3.0mm |  | tak, podać dane techniczne
10 | Udokumentowana znakiem CE możliwość skrócenia podwójnej terapii p/płytkowej do 1 miesiąca po użyciu tego typu stentu |  | tak
Parametry techniczne ad 2
1 | Nazwa |  | x
2 | Producent |  | x
3 | Cewnik zbrojony podwójnym oplotem z drutu na całej długości zapewniający dobre manewrowanie i obrót |  | tak, podać dane techniczne
4 | Dostępne średnice w przedziale 4-6 F (wymagane minimum 5F i 6F) |  | TAK podać
5 | Światło wewnętrzne dla 5F lewy 1.19mm /.047”/, 5F prawy 1.14mm /.045”/ |  | TAK podać
6 | Dostępność minimum 25 krzywizn dla każdej średnicy 5F, 6F , w tym wymagana krzywizna ułatwiająca dojście z nakłucia tętnicy promieniowej |  | tak, podać dane techniczne
7 | Doskonała widoczność w skopii |  | TAK/NIE, podać dane techniczne
8 | Kompatybilne z prowadnikiem 0.038” |  | TAK, podać
9 | Dostępne długości 100 cm, 110 cm |  | tak
10 | Dostępna krzywizna zapewniająca dobre podparcie |  | TAK, podać
11 | Dostępna długość 125 cm lub więcej |  | tak
Parametry techniczne ad 3
1 | Nazwa |  | x
2 | Producent |  | x
3 | Minimalnie wymagane średnice 5.5; 6.0 |  | tak/nie, podać dane techniczne
4 | Minimalny wymagany przedział długości od 6 mm do 20 mm ( minimum 4 różne długości z przedziału - długości skrajne nie są wymagane dla ważności oferty) |  | tak, podać dane techniczne
5 | Kompatybilny z prowadnikiem 0,014” |  | tak, podać dane techniczne
6 | Profil końcówki ( tip profile ) max.0,018 ” |  | tak, podać dane techniczne
7 | Ciśnienie nominal pressure ≥ 10 atm/bar ciśnienie : burst pressure ≥ 18 atm/bar dla cewnika o średnicy 5.5mm |  | tak, podać dane techniczne
8 | Niepodatny cewnik balonowy kwalifikujący się do doprężania zaimplantowanych stentów typu „rapid exchange” |  | tak, opisać budowę i rodzaj materiału z jakiego wykonany jest balon
Parametry techniczne ad 4
1 | Średnice w zakresie 2.00 - 3.25 ( w tym 2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.25) |  | tak, podać dane techniczne
2 | Dlugości w zakresie 6-15 mm ( w tym 6, 10, 15) |  | tak, podać dane techniczne
3 | Ciśnienie nominal pressure 6 atm ciśnienie RBP 12 atm |  | tak
4 | Profil końcówki natarcia lesion entry profile - 0.017" dla wszystkich rozmiarów |  | tak
5 | Liczba aterotomów (ostrzy) na obwodzie: min. 3 dla rozmiarów 2.00-3.25 mm |  | tak, podać dane techniczne
Miejscowość, …………….., dnia …….. 2024 r. |  |  |  |  | ………………………………………….
podpis osoby/ osób upoważnionej/ upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy

## 11
Załącznik nr 1
Formularz asortymentowo-cenowy
Dostawy wyrobów medycznych stosowanych w kardiologii inwazyjnej BZP.38.382-40.24
Pakiet nr 11 – Stenty uwalniające Sirolimus I
Lp. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość | Cena jedn. Netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Klasa wyrobu medycznego. W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy (= numer REF)
1 | Stenty wieńcowe do dużych naczyń, kobaltowo-chromowe lub platynowo-chromowe na balonie uwalniające sirolimus lub jego pochodną, dla chorych z wysokim ryzykiem krwawień. | szt. | 100
RAZEM:
Wykonawca zapewni:
Depozyt dla pozycji 1 - 10 sztuk
Parametry techniczne ad 1
Lp | Cechy przedmiotu zamówienia |  | Parametr graniczny |  | Parametr oferowany
1 | Nazwa
2 | Producent |  | tak, podać
3 | Stent fabrycznie montowany na balonie o dużej elastyczności, pokryty polimerem uwalniającym sirolimus lub jego lek pochodną |  | tak
4 | Dostępne średnice minimum 4.0 mm lub więcej |  | tak
5 | Dostępne długości stentów w przedziale od 8 do 30 mm (minimum 5 długości , długości 8 i 30 nie są wymagane dla ważności oferty) |  | tak, podać
6 | Wymagane ciśnienie nominalne min. 8 -12 atm/bar dla stentu 4.0 mm |  | TAK/NIE, podać dane techniczne
7 | Wymagane ciśnienie RBP min. 16-18 atm/bar dla stentu 4.0 mm |  | TAK/NIE, podać dane techniczne
8 | Wymagany profil przejścia nie większy niż 0.034” dla analogicznego stentu o średnicy 4.0 mm |  | TAK/NIE, podać dane techniczne
9 | Możliwość przeprężenia / przerozmiarowania nominalnej średnicy stentu o minimum 0,5 mm |  | TAK/NIE, podać dane techniczne
10 | Możliwość zaopatrzenia naczyń o średnicach 4,5 – 5,5 mm |  | tak
11 | Udokumentowana możliwość skrócenia podwójnej terapii p/płytkowej do 1 miesiąca po użyciu tego typu stentu |  | tak
Miejscowość, …………….., dnia …….. 2024 r. |  |  |  |  | ………………………………………….
podpis osoby/ osób upoważnionej/ upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy

## 12
Załącznik nr 1
Formularz asortymentowo-cenowy
Dostawy wyrobów medycznych stosowanych w kardiologii inwazyjnej BZP.38.382-40.24
po zmianach z dnia 10.10.2024r.
Pakiet nr 12 – Pętla typu "gęsiej szyjki"
Lp. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość | Cena jedn. Netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Klasa wyrobu medycznego. W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy (= numer REF)
1 | Pętla typu „gęsiej szyjki” do usuwania ciał obcych, repozycjonowania stentów, cewników | szt. | 100
RAZEM:
Wykonawca zapewni:
Depozyt dla poz. 1 - 6 sztuk w różnych rozmiarach
Parametry techniczne ad 1
Lp | Cechy przedmiotu zamówienia |  | Parametr graniczny |  | Parametr oferowany
1 | Nazwa |  | x
2 | Producent |  | x
3 | Możliwość atraumatycznego wprowadzenia do tętnicy |  | tak, opis
4 | Wykonane z materiału o dużej wytrzymałości |  | tak, opis
5 | Kompatybilne z cewnikami do 5F lub do 6F |  | tak, podać dane techniczne
6 | Zestaw zawiera pętlę oraz mikrocewnik |  | tak, wymagany
7 | Pętla pojedyncza lub złożona z kilku pętli |  | tak, podać
8 | Długość > lub= 110 cm |  | tak, podać
9 | Rozmiary > lub= 2 mm |  | tak, podać
10 | Zestawy o różnej średnicy i długości pętli w zakresie wymaganym w ofercie |  | tak, podać
LUB
1 | Nazwa |  | x
2 | Producent |  | x
3 | Pętla wykonana w postaci nitinolowego prowadnika, zakończonego odchodzącą pod kątem 90 stopni w części dystalnej pętlą wykonaną z pozłacanego drutu wolframowego |  | tak, podać dane techniczne
4 | W komplecie cewnik prowadzący dostosowany do wymiaru pętli o średnicach 5/10/15/20/25/30/35mm oraz 2,4 i 7mm |  | tak, podac dane techniczne
5 | Długości prowadnika 65 lub 120cm oraz 175/200cm z cewnikiem prowadzącym |  | tak, podać dane techniczne
6 | Kompatybilne z cewnikami 4 lub 6F |  | tak, podać
Miejscowość, …………….., dnia …….. 2024r. |  |  |  |  | ………………………………………….
podpis osoby/ osób upoważnionej/ upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy

## 13
Załącznik nr 1
Formularz asortymentowo-cenowy
Dostawy wyrobów medycznych stosowanych w kardiologii inwazyjnej BZP.38.382-40.24
Pakiet nr 13 – Cewnik prowadzący do angioplastyki wieńcowej
Lp. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość | Cena jedn. Netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Klasa wyrobu medycznego. W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy (= numer REF)
1 | Cewnik prowadzący do angioplastyki wieńcowej | szt. | 4000
RAZEM:
Dostawy do Magazynu Apteki
Parametry techniczne ad 1
Lp | Cechy przedmiotu zamówienia |  | Parametr graniczny |  | Parametr oferowany
1 | Nazwa |  | x
2 | Producent |  | x
3 | Średnice: 5F; 6F; 7F; 8F |  | tak, podać dane techniczne
4 | Długość cewnika 100 cm |  | tak
5 | Średnica wewnętrzna cewnika : 0,071” dla 6 F , 0,058” dla 5F , 0,090” dla 8F . |  | tak, podać dane techniczne
6 | Pełna gama kształtów umożliwiająca wykonanie zabiegu z tętnicy promieniowej i udowej , zapewniające również dojście do bypass-ów w każdej średnicy (min 89 krzywizn) |  | tak, opis
7 | Atraumatyczna dobrze widoczna w skopii końcówka |  | tak, opis
8 | Odporny na załamania i zagięcia zachowujący niezmienne światło na całej długości łącznie z końcówką |  | tak, opis
9 | Zbrojony oplotem z drutu , zapewniającym bardzo dobre podparcie |  | tak, opis
10 | Dostępna średnica 9F |  | tak/nie
11 | Dostępne długości 90cm, 110 cm dla cewnika 6F i 7F |  | tak/nie
12 | Stabilność krzywizny w temp. 37 stopni przez okres całego zabiegu |  | tak
13 | Dostępne cewniki z otworami bocznymi |  | tak/nie
Miejscowość, …………….., dnia …….. 2024 r. |  |  |  |  | ………………………………………….
podpis osoby/ osób upoważnionej/ upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy

## 14
Załącznik nr 1
Formularz asortymentowo-cenowy
Dostawy wyrobów medycznych stosowanych w kardiologii inwazyjnej BZP.38.382-40.24
po zmianach z dnia 10.10.2024r.
Pakiet nr 14 – Cewniki i stenty
Lp. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość | Cena jedn. Netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Klasa wyrobu medycznego. W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy (= numer REF)
1 | Cewniki balonowe wieńcowe typu non-compliant | szt. | 500
2 | Cewnik balonowy do małych naczyń i trudnej anatomii lub o krętym przebiegu | szt. | 1500
3 | Stenty wieńcowe kobaltowo-chromowe lub platynowo-chromowe na balonie uwalniające lek antyproliferacyjny sirolimus lub jego pochodne lub stenty kobaltowo – chromowe wykonane w technice sinusoidalnej z jednego kawałka drutu łączonego laserowo o budowie otwartokomórkowej lub stenty hybrydowe o zamkniętych komórkach brzegowych i otwartych wewnątrz wykonane ze stopu kobaltowo chromowego L605 wycinanego laserowo z rurki | szt. | 300
RAZEM:
Wykonawca zapewni depozyt:
a) dla pozycji 1 - 10 sztuk
b) dla pozycji 2 - 40 sztuk
c) dla pozycji 3 - 20 sztuk
Parametry techniczne ad 1
Lp | Cechy przedmiotu zamówienia |  | Parametr graniczny |  | Parametr oferowany
1 | Nazwa |  | x
2 | Producent |  | x
3 | Minimalnie wymagane średnice 2.25; 2.5; 2.75; 3.0; 3.25; 3.5; 3.75; 4.0 ; 4.5 ; 5.0 |  | tak/nie, podać dane techniczne
4 | Minimalny wymagany przedział długości od 6 mm do 30 mm ( minimum 4 różne długości z przedziału - długości skrajne nie są wymagane dla ważności oferty) |  | tak, podać dane techniczne
5 | Kompatybilny z prowadnikiem 0,014” |  | tak, podać dane techniczne
6 | Profil końcówki ( tip profile ) max.0,018 ” |  | tak, podać dane techniczne
7 | Ciśnienie nominal pressure ≥ 10 atm/bar ciśnienie : bure pressure ≥ 18 atm/bar dla cewnika o średnicy 3.0mm |  | tak, podać dane techniczne
8 | Niepodatny cewnik balonowy kwalifikujący się do doprężania zaimplantowanych stentów typu „rapid exchange” |  | tak, opisać budowę i rodzaj materiału z jakiego wykonany jest balon
Parametry techniczne ad 2
1 | Nazwa |  | x
2 | Producent |  | x
3 | Min. przedział średnic od 1,25 mm do 4.0 mm lub od 1,0 mm do 4,00 mm |  | tak, podać dane techniczne
4 | Wzrost średnicy w przedziale od 2 mm do 4.0 co 0.25mm |  | tak, podać dane techniczne
5 | Profile przejścia balonu max. 0.024” dla średnicy 3.0mm |  | tak, podać dane techniczne
6 | Profil wejścia 0.017” |  | tak, podać dane techniczne
7 | Długości 6-30mm (minimum 5 różnych długości z przedziału) -długości skrajne nie są wymagane dla ważności oferty) |  | tak, podać dane techniczne
8 | Ciśnienie nominalne max. 8atm, ( z wyjątkiem najmniejszej średnicy tj. 1,2-1,25 mm, dla której dopuszczalne jest ciśnienie nimonalne max.12 atm) RBP min. 12atm dla wszystkich |  | tak, podać dane techniczne
9 | Pokrycie hydrofilne |  | tak
Parametry techniczne ad 3
1 | Nazwa
2 | Producent |  | tak, podać
3 | Ciśnienie nominalne min. 8-12 atm/bar |  | tak
4 | Ciśnienie RBP dla stentu o średnicy 3.0 mm min. 14-18 atm/bar |  | tak
5 | Różne średnice z zakresu 2,0 mm – 4,0 mm, w tym wymagane średnice: 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0; |  | tak, podać
6 | Przedział długości stentów od 8-9 mm do 38 mm lub od 8mm do 40mm( dla stentu 3.0mm) |  | tak, podać
7 | Profil stentu < lub = 0.043” dla stentów 3.0 mm |  | TAK, podać dane techniczne
8 | Ilość markerów zintegrowanych na stencie wraz z systemem dostarczającym |  | nie, podać
9 | Grubość ściany stentu max. 0.0037'' dla średnicy 3.0mm lub małe naczynie – 68 μm, średnie naczynie – 79 μm |  | TAK, podać dane techniczne
Miejscowość, …………….., dnia …….. 2024 r. |  |  |  |  | ………………………………………….
podpis osoby/ osób upoważnionej/ upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy

## 15
Załącznik nr 1
Formularz asortymentowo-cenowy
Dostawy wyrobów medycznych stosowanych w kardiologii inwazyjnej BZP.38.382-40.24
Pakiet nr 15 – Balony do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej
Lp. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość | Cena jedn. Netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Klasa wyrobu medycznego. W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy (= numer REF)
1 | Balony do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej - dostępne minimum 3 objętości balonów w zakresie od 30 cc-40 cc - balony kompatybilne z dowolną koszulką max. 8F - balony w pełni kompatybilne z napędem do IABP firmy Maquet - długość robocza cewnika w przedziale 700-770 mm - markery widoczne w promieniach RTG na obu końcach balonu - średnica rozprężonego balonu min. 13,5 mm - budowa cewnika typu co-lumen lub co-axial -dostępny balon dla wzrostu pacjenta poniżej 165 cm | szt. | 100
RAZEM:
Wykonawca zapewni:
Depozyt dla pozycji 1 - 6 sztuk
Parametry techniczne ad 1
Lp | Cechy przedmiotu zamówienia |  | Parametr graniczny |  | Parametr oferowany
1 | Nazwa |  | x
2 | Producent |  | x
3 | Minimum 3 objętości balonów w zakresie od 30 cc-40 cc |  | tak/nie, podać dane techniczne
4 | Największa liczba balonów |  | TAK/NIE, podać
Miejscowość, …………….., dnia …….. 2024 r. |  |  |  |  | ………………………………………….
podpis osoby/ osób upoważnionej/ upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy

## 16
Załącznik nr 1
Formularz asortymentowo-cenowy
Dostawy wyrobów medycznych stosowanych w kardiologii inwazyjnej BZP.38.382-40.24
Pakiet nr 16 – Stenty chromowo-kobaltowe pokryte pasywną powłoką z węglika krzemu
Lp. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość | Cena jedn. Netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Klasa wyrobu medycznego. W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy (= numer REF)
1 | Stenty chromowo-kobaltowe pokryte pasywną powłoką z węglika krzemu, która nie aktywuje płytek krwi i fibrynogenu (zapobiega wykrzepianiu na powierzchni przęseł stentgrafu), ogranicza dyfuzję jonów metali do otaczającej tkanki (redukuje ryzyko korozji i uczuelnia na nikiel) oraz przyspiesza proces endotelializacji i gojenie naczynia | szt. | 30
RAZEM:
Wykonawca zapewni:
Depozyt dla pozycji 1 - 6 sztuki w różnych rozmiarach
Parametry techniczne ad 1
Lp | Cechy przedmiotu zamówienia |  | Parametr graniczny |  | Parametr oferowany
1 | Nazwa |  | x
2 | Producent |  | x
3 | Pkrycie (graft) nakładane metodą elektrospun (nie plecione), grubość pokrycia 90 µm |  | tak,
4 | Dostępne długości: 15; 20; 26 mm |  | tak, podać dane
5 | Dostępne średnice: 2,5'; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0 mm |  | tak, podać dane
6 | Różne grubości dla przęseł stengrafu: 60 µm (0,0024") dla średnic 2,5-3,0 mm 80 µm (0,0031) dla średnic 3,5-4,0 mm 120 µm (0,0047") dla średnic 4,5-5,0 mm |  | tak, podać dane
7 | Crossing profile 1,19 mm (0,046") dla średnicy 3,0 mm |  | tak
8 | Ciśnienie nominale (NP.): 7 atm (średnice 4,0 - 5,0 mm) 8 atm (średnice 2,5 - 3,5 mm) |  | tak, podać dane
9 | Ciśnienie RBP: 14 atm (średnice 4,5 - 5,0 mm) 16 atm (średnice 2,5 - 4,0 mm) |  | tak, podać dane
10 | Konstrukcja "double helix" (double helix - podwójna spirala) pozwala na uzyskanie doskonałej elastyczności, zwiększając dostarczalność stentu do zmiany i możliwość przechodzenia przez kręte naczynia. Łączniki i przejścia w konstrukcji "podwójnej spirali" zapewniają gładkie przemieszczanie stentu bez efektu "rybiej łuski" |  | tak
11 | Shaft proksymalny: 2.0 F |  | tak
12 | Shaft dystalny: 2,8 F(średnice 2,5 - 3,5 mm) 3 F(średnice 4,0 - 5,0 mm) |  | tak
13 | Zawartość chromu w stopie konstrukcyjnym 20%, niklu 10% |  | tak
14 | Kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F (średnice 2,5 - 4,0 mm) i 6 F (średnice 4,5 - 5,0 mm) |  | tak, podać dane
15 | Długość systemu dostarczania 140 cm |  | tak
16 | Możliwość doprężenia: do 3,5 mm (średnice 2,5 - 3,0 mm) do 4,65 mm (średnice 3,5 - 4,0 mm) do 5,63 mm (średnice 4,5 - 5,0 mm) |  | tak, podać dane
17 | Średni czas dostraczenia do zmiany - 8 min |  | tak
Miejscowość, …………….., dnia …….. 2024 r. |  |  |  |  | ………………………………………….
podpis osoby/ osób upoważnionej/ upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy

## 17
Załącznik nr 1
Formularz asortymentowo-cenowy
Dostawy wyrobów medycznych stosowanych w kardiologii inwazyjnej BZP.38.382-40.24
po zmianach z dnia 10.10.2024r.
Pakiet nr 17 – Cewniki FFR i IVUS wraz z dzierżawą dwóch aparatów
Lp. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość | Cena jedn. Netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Klasa wyrobu medycznego. W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy (= numer REF)
1 | Cewniki pomiarowe do oceny czynnościowej zwężeń tętnic wieńcowych (tzw. FFR) | szt. | 500
2 | Cewniki do obrazowania ultrasonograficznego tętnic wieńcowych (tzw. IVUS) | szt. | 200
|  | Ilość miesięcy |  | Cena netto dzierżawy dwóch aparatów miesięcznie [PLN]
3 | Dzierżawa dwóch aparatów kompatybilnych z cewnikami z poz 1 i 2 (systemu)* na 24 miesiące Zamawiający wymaga minimum jednego systemu zintegrowanego oraz jednego systemu mobilnego, na którym można wykonać jednocześnie badania IVUS oraz FFR/iFR | 24
RAZEM:
* dzierżawa dwóch aparatów na okres trwania umowy tj. 24 miesiące
Wykonawca zapewni:
Depozyt dla pozycji 1 - minimum 8 sztuk
Depozyt dla pozycji 2 - minimum 4 sztuk
Parametry techniczne ad 1
Lp | Cechy przedmiotu zamówienia |  | Parametr graniczny |  | Parametr oferowany
1 | Nazwa |  | x
2 | Producent |  | tak, podać
3 | Prowadnik pomiarowy wprowadzany na prowadniku angioplastycznym |  | tak
4 | Powłoka hydrofilna na części elastycznej |  | tak, podać
5 | Końcówka dystalna platynowa dobrze widoczna w obrazie RTG do manualnego kształtowania 3cm |  | TAK
6 | Długość prowadnika minimum 175 cm |  | tak, podać
7 | Prowadnik do pomiaru tzw. FFR łączący się bezprzewodowo drogą radiową z systemem lub prowadnik ciśnieniowy do pomiaru FFR oraz iFR, łączy się z systemem przewodowo przez konektor (złącze) |  | TAK/NIE, podać dane techniczne
8 | Prowadniki przystosowane również do pomiarów spoczynkowych, tj. bez użycia adenozyny |  | TAK/NIE, podać dane techniczne
9 | Dzierżawa właściwego aparatu (systemu) |  | tak
Parametry techniczne ad 2
1 | Nazwa |  | x
2 | Producent |  | tak, podać
3 | Sonda do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej |  | tak, podać
4 | Długość cewnika min 135 cm |  | tak, podać
5 | Kompatybilny z prowadnikiem 0,014'' |  | tak
6 | Kompatybilny z cewnikiem 6F |  | TAK
7 | Kompatybilny z cewnikiem 5F |  | TAK/NIE, podać dane techniczne
8 | Częstotliwość 15-60 MHz |  | tak
9 | Dystans penetracji min 6mm |  | tak
10 | Funkcja wspomagania interpretacji światła naczyniwego oraz obrazowania obecności krwi w naczyniu |  | TAK/NIE, podać dane techniczne
11 | Funkcja analizy blaszki miażdżycowej |  | TAK/NIE, podać dane techniczne
12 | Sanie odciągowe kompatybilne z cewnikiem z regulowaną prędkością w zakresie 0.5 - 1mm/s |  | tak
13 | Możliwość bezkosztowej archiwizacji i ponownego odtwarzania nagranych badań |  | tak
14 | Dzierżawa właściwego aparatu (systemu) |  | tak
Miejscowość, …………….., dnia …….. 2024 r. |  |  |  |  | ………………………………………….
podpis osoby/ osób upoważnionej/ upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy

## 18
Załącznik nr 1
Formularz asortymentowo-cenowy
Dostawy wyrobów medycznych stosowanych w kardiologii inwazyjnej BZP.38.382-40.24
Pakiet nr 18 – Akcesoria do zabiegów kardiologicznych IV
Lp. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość | Cena jedn. Netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Klasa wyrobu medycznego. W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy (= numer REF)
1 | Zestaw do zakłucia tętnicy promieniowej hydrofilny do zabiegów ad hoc PCI | szt. | 600
2 | Cewnik balonowy do zmian kompleksowych w tym krętych i zwapniałych o wzmocnionym szafcie | szt. | 500
3 | Cewnik balonowy wysokociśnieniowy NC do bifurkacji w technice POT | szt. | 200
4 | Prowadnik do angioplastyki wieńcowej 0,014” | szt. | 400
5 | Cewnik prowadzący do PCI wysokiego ryzyka i zmian złożonych (z możliwością zastosowania technik teleskopowych typu „child in mother”) | szt. | 500
6 | Stent CO-CR uwalniający lek z biodegradowalnego polimeru. Stent wieńcowy kobaltowo-chromowy L605 uwalniający analog rapamycyny (Sirolimus) z biodegradowalnego polimeru PDLLA-PCL, wycinany laserowo typu „slotted tube” | szt. | 300
7 | Przyrząd do zamykania miejsca po nakłuciu tętnicy udowej działający na zasadzie całkowicie wchłanialnego opatrunku na bazie kolagenu | szt. | 400
8 | Prowadniki diagnostyczne hydrofilne | szt. | 100
RAZEM:
Pozycje nr 1, 4, 5, 7, 8 dostawa do Magazynu Apteki
Wykonawca zapewni depozyt:
a) dla pozycji 2 - 40 szt.
b) dla pozycji 3 - 20 szt.
c) dla pozycji 6 - 20 szt.
Parametry techniczne ad 1
Lp | Cechy przedmiotu zamówienia |  | Parametr graniczny |  | Parametr oferowany
1 | Nazwa |  | x
2 | Producent |  | x
3 | Koszulka przeznaczona do zabiegów typu ad hoc PCI i do drobnych, obkurczających się naczyń promieniowych |  | tak
4 | Min. 3 dostępne średnice: - 4Fr – kompatybilne z cewnikiem 5Fr - 5Fr – kompatybilne z cewnikiem 6Fr - 6Fr – kompatybilne z cewnikiem 7Fr |  | tak, podać dane techniczne
5 | Zestawy z prowadnikiem prostym stalowym lub nitinolowym 0,021”; 0,025” |  | tak podać dane techniczne
6 | Dostępne długości 10 i 16 cm |  | tak, podać dane techniczne
7 | Długość prowadnika 45cm |  | tak, podać dane techniczne
8 | Odpowiednia igła metalowa lub kaniula plastikowa w zestawie |  | tak, podać dane techniczne
9 | Koszulka wykonana z ETFE odporna na załamania, pokryta śliską powłoką hydrofilna |  | tak
10 | Szczelna zastawka hemostatyczna |  | tak
11 | Atraumatyczne, gładkie przejście pomiędzy rozszerzaczem a koszulką |  | tak
12 | Boczny port z kranikiem trójdrożnym w zestawie |  | tak
13 | Atraumatyczne przejście między koszulką a rozszerzaczem |  | tak
Parametry techniczne ad 2
1 | Nazwa |  | x
2 | Producent |  | x
3 | Cewnik w systemie Rapid exchange, semi compliant, kompatybilny z prowadnikiem 0,014” |  | wymagane
4 | Balon wykonany z Nylonu 12 |  | tak, podać dane techniczne
5 | Ciśnienie nominalne 6 atm |  | wymagane
6 | RBP 14/12 atm |  | tak, podać dane techniczne
7 | Profil wejścia 0.41 mm dla 1.00-1.50 mm |  | tak, podać dane techniczne
8 | Profil przejścia 0.023” (0.58mm) dla średnicy 1.00mm |  | tak, podać dane techniczne
9 | Shaft proksymalny 0.64 mm, środkowy 0.84, dystalny dla 1.00-1.50 taperowany 0.79-0.89 dla 2.00-4.00 0.87mm |  | tak, podać dane techniczne
10 | Długość użytkowa 145 cm |  | tak, podać dane techniczne
11 | Długość odcinka RX 25 cm |  | tak, podać dane techniczne
12 | Markery głębokości na 90 i 100 cm od dystalnego brzegu |  | tak, podać dane techniczne
13 | Markery Pt/Ir na balonie |  | tak
14 | Kompatybilne z cewnikami 4 Fr |  | tak
15 | Pokrycie hydrofilne na dystalnym shaft`cie |  | tak
16 | Dostępne długości: 5, 10, 15, 20, 30, 40 mm +/- 2mm wymagane minimum 5 długości |  | tak, podać dane techniczne
17 | Dostępne średnice: 1,00 – 4,50 mm – min. 12 średnic |  | tak, podać dane techniczne
Parametry techniczne ad 3
1 | Nazwa |  | x
2 | Producent |  | x
3 | Cewnik balonowy wysokociśnieniowy NC |  | tak
4 | Rekomendowany do doprężania w bifurkacji w technice POT |  | tak
5 | Kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F |  | tak, podać dane techniczne
6 | Trójwarstwowa budowa balonu |  | tak
7 | Materiał wykonania Elastomer i Polyamid |  | tak
8 | Bardzo krótkie i zaokrąglone ramiona balonu ułatwiające pozycjonowanie podczas doprężania stentu w technice POT ( ≤3mm ) |  | tak
9 | Cienkie markery na balonie oraz markery głębokości na szafcie |  | tak
10 | Pokrycie hydrofilne shaftu od końcówki balonu do ujścia prowadnika |  | tak
11 | Szaft proksymalny 1,9Fr ;Szaft dystalny 2,5Fr – 2,6Fr dla średnicy 3,0mm |  | tak, podać dane techniczne
12 | Szaft środkowy zmodyfikowany usztywniony wewnętrznie dla poprawy popychaności |  | tak
13 | Dostępne średnice od 2,0 do 5,0mm (min.11 do wyboru) |  | tak, podać dane techniczne
14 | Dostępne długości 6, 8,12,15,20,25,30mm |  | tak, podać dane techniczne
15 | Niski profil wejścia ≤0,43mm |  | tak, podać dane techniczne
16 | Ciśnienie nominalne 12atm |  | tak, podać dane techniczne
17 | RBP 22 atm i 20 atm dla (4,5-5,0mm) |  | tak, podać dane techniczne
18 | Długość robocza system 145cm |  | tak, podać dane techniczne
19 | Możliwość wykorzystanie w technice Kissing Balloon z cewnikiem 6F |  | tak, podać dane techniczne
Parametry techniczne ad 4
1 | Nazwa |  | x
2 | Producent |  | x
3 | Prowadnik do angioplastyki wieńcowej 0,014” |  | tak, podać dane techniczne
4 | Długość 180cm |  | tak, podać dane techniczne
5 | Dostępny przedłużacz o dł. 150cm |  | tak, podać dane techniczne
6 | Dostępne sztywności 0,6g; 1g; 3,6g |  | tak, podać dane techniczne
7 | Min. 4 rodzaje Floppy, Extra Floppy, Hypercoat |  | tak, podać dane techniczne
8 | Budowa typu duo-core zwiększająca precyzję wykonywanych zabiegów |  | tak
9 | Materiał wykonania nitinol + stal szlachetna z dystalnym pokryciem hydrofilnym na 25 cm |  | tak, podać dane techniczne
10 | Końcówka prosta zaokrąglona z platynowym markerem, pokryta warstwą silikonem na 2mm końcu |  | tak, podać dane techniczne
11 | W wersji do krętych naczyń końcówka pokryta hydrofilnie |  | tak
12 | Część proksymalna pokryta teflonem (PTFE) |  | tak
13 | Wszystkie prowadnik z końcówką kształtowalną, z dystalnym rdzeniem nitinolowym na 40cm |  | tak, podać dane techniczne
14 | Kształtowalny nitinolowy tip na 10 mm z oplotem |  | tak, podać dane techniczne
Parametry techniczne ad 5
1 | Nazwa |  | x
2 | Producent |  | x
3 | Dostępne średnice 5, 6,7Fr o długości 100cm |  | tak, podać dane techniczne
4 | Niezmiennie duże światło wewnętrzne 0,071” dla 6Fr; 0,081” dla 7Fr |  | tak, podać dane techniczne
5 | Materiał wykonania Poliester z wewnętrznym pokryciem śliskim PTFE |  | tak, podać dane techniczne
6 | Metalowe zbrojenie zachowujące niezmienne światło wewnątrz na całej długości cewnika |  | tak
7 | Pełna gama krzywizn typowych i nietypowych, w tym krzywizna dająca optymalne podparcie przy dostępie promieniowym typu TIGER, Ikari, EBU |  | tak, podać dane techniczne
8 | Dostępny cewnik przedłużający 120cm prosty do zabiegów teleskopowych typu „child in mother” |  | tak
9 | Miękka i atraumatyczna końcówka wykonana z materiałów o różnej sztywności |  | tak, podać dane techniczne
10 | Odporny na załamania i skręcanie |  | tak
11 | Obrót 1:1 |  | tak
Parametry techniczne ad 6
1 | Nazwa |  | x
2 | Producent |  | x
3 | Sposób pokrycia lekiem – abluminalnie – stopniowane – brak polimeru na konektorach platformy |  | tak
4 | Grubość ściany stentu 80µm |  | tak, podać dane techniczne
5 | Dawnka leku: 3,9 µg/mm |  | tak
6 | Średnice stentów od 2.25 mm do 4.0 mm |  | tak, podać dane techniczne
7 | Długość stentów od 9.0 mm do 38 mm |  | tak, podać dane techniczne
8 | Ciśnienie nominalne ≥9 atm |  | tak
9 | Rated burst pressure ≥ 16 atm. dla średnic stentów 2.25 – 3.0 mm ; ≥ 14 atm. dla średnic stentów 3.5 – 4.0 mm |  | tak, podać dane techniczne
10 | Profil końcówki dystalnej – 0,017” |  | tak
11 | Bardzo dobry dostęp do gałęzi bocznych po rozprężeniu stentu 2,91mm (4,57mm2 dla stentu 3,0mm) |  | tak
12 | Kompatybilność z cewnikiem prowadzącym 5Fr dla wszystkich rozmiarów |  | tak
13 | Długość robocza cewnika ≥ 144cm, szaft modyfikowany, z dystalnym pokryciem hydrofilnym 33cm |  | tak, podać dane techniczne
14 | Możliwość skrócenia DAPT do 1 miesiąca z informacją zawartą w instrukcji obsługi |  | tak
15 | Udokumentowane bezpieczeństwo stosowania w obszarze MRI do 3 Tesli |  | tak
Parametry techniczne ad 7
1 | Nazwa |  | x
2 | Producent |  | x
3 | Dostępne rozmiary dla zaopatrzenia wkłuć od 5F do 8F |  | wymagany
4 | Rozkłada się nie pozostawiając żadnych elementów wewnątrz naczynia |  | tak, podać dane
5 | Rozkład komponeteów w ciągu 60-90 dni |  | tak, podać ilość dni
6 | Możliwość nakłucia tego samego miejsca |  | tak, podać czas
Parametry techniczne ad 8
1 | Nazwa |  | x
2 | Producent |  | x
3 | Średnice 0,025”: 0,032”: 0,035” |  | tak, podać dane techniczne
4 | Końcówki proste i J |  | TAK/NIE, podać dane techniczne
5 | Powłoka hydrofilna |  | tak, opis
6 | Dostępne długości w przedziale minimum 180-260 cm lub więcej |  | TAK/NIE, podać dane techniczne
………………………………………….
| Miejscowość, …………….., dnia …….. 2024 r. |  |  |  |  | podpis osoby/ osób upoważnionej/ upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy

## 19
Załącznik nr 1
Formularz asortymentowo-cenowy
Dostawy wyrobów medycznych stosowanych w kardiologii inwazyjnej BZP.38.382-40.24
Pakiet nr 19 – Stent chromowo-kobaltowy o ultracienkich stratach oraz balon
Lp. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość | Cena jedn. Netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Klasa wyrobu medycznego. W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy (= numer REF)
1 | Stent chromowo-kobaltowy o ultracienkich stratach - 60 µm dla wszystkich średnic i długości | szt. | 600
2 | Balon | szt. | 1500
RAZEM:
Wykonawca zapewni:
Depozyt dla pozycji 1 - 60 szt.
Depozyt dla pozycji 2 - 40 szt.
Parametry techniczne ad 1
Lp | Cechy przedmiotu zamówienia |  | Parametr graniczny |  | Parametr oferowany
1 | Nazwa |  | x
2 | Producent |  | x
3 | Polimer biodegrodawalny trzywarstwowy uwalniający Sirolimus |  | tak
4 | Stent występuje w rozmiarach 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5 mm |  | tak, podać dane techniczne
5 | Długości w zakresie od 8 mm do 48 mm dla wszystkich oferowanych średnic bez wyłączeń |  | tak, podać dane techniczne
6 | Profil przejścia (Crossing profile) 0,97 mm |  | tak
7 | Budowa open-cell, długość obwodu pojedynczego oczka 20.3 mm |  | tak
8 | Dlugość systemu doprowadzającego 140 cm |  | tak
9 | Ciśnienie nominalne 10 atm. dla śr. 3,0 |  | tak
10 | Ciśnienie RBP 16 atm dla wszystkich rozmiarów |  | tak
Parametry techniczne ad 2
1 | Nazwa |  | x
2 | Producent |  | x
3 | Selektywne pokrycie balonu materiałem hydrofilnym (distal shaft oraz trip balonu) |  | tak
4 | Powłoka hydrofilna nakładana na zlożony balon co powoduje, że doskonałą dostarczalność i stabilizację po rozprężeniu |  | tak
5 | Distal shaft 2,6 F, proximal shaft 1,95F |  | tak
6 | System monorail |  | tak
7 | Profil wejścia (entry profile) 0,016 " |  | tak
8 | Ciśnienie nominalne 12 atm dla wszystkich rozmiarów |  | tak
9 | Ciśnienie RBP 20 atm (dla średnic 2.0 - 4.5 mm) i 18 atm dla średnicy 5.0 mm |  | tak, podać dane techniczne
10 | Dlugości balonika 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25 i 30 mm (8 długości) dla wszystkich dostępnych średnic |  | tak
11 | Różne średnice balonika 2.0-5.0 mm w zekresie 2.0-4.0 mm, co 0.25 mm |  | tak, podać dane techniczne
12 | Długość systemu dostarczania 140 cm |  | tak
Miejscowość, …………….., dnia …….. 2024 r. |  |  |  |  | ………………………………………….
podpis osoby/ osób upoważnionej/ upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy

## 20
Załącznik nr 1
Formularz asortymentowo-cenowy
Dostawy wyrobów medycznych stosowanych w kardiologii inwazyjnej BZP.38.382-40.24
Pakiet nr 20 – Balony do usuwania zwapnień wraz z dzierżawą generatora
Lp. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość | Cena jedn. Netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Klasa wyrobu medycznego. W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy (= numer REF)
1 | Balon do usuwania zwapnień dostępny w rozmiarach 2,5-4,0 mm. Calkowita dlugość balonu 12 mm, zestaw kompatybilny z prowadnikiem 0.014" i introducerem 5 i 6F. Dlugość robocza 138 cm | szt. | 80
|  | Ilość miesięcy |  | Cena netto dzierżawy aparatu miesięcznie [PLN]
2 | Dzierżawa konsoli do litotrypsji (generatora) jeden aparat kompatybilny z poz 1 na 24 miesiące* | 24
RAZEM:
* dzierżawa jednego aparatu na okres trwania umowy tj. 24 miesiące
Wykonawca zapewni:
Depozyt dla pozycji 1 - minimum 8 sztuk
Miejscowość, …………….., dnia …….. 2024 r. |  |  |  |  | ………………………………………….
podpis osoby/ osób upoważnionej/ upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy

## 21
Załącznik nr 1
Formularz asortymentowo-cenowy
Dostawy wyrobów medycznych stosowanych w kardiologii inwazyjnej BZP.38.382-40.24
Pakiet nr 21 – Cewniki do OCT wraz z dzierżawą urządzenia
Lp. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość | Cena jedn. Netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Klasa wyrobu medycznego. W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy (= numer REF)
1 | Cewniki do OCT: -cewnik współpracujący z konsolą do OCT; -cewnik kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 6Fr; -kompatybilny z prowadnikiem 0.014"; -długość użytkowa sondy 135 cm; -długość odcinka Rx 17 mm; -Shaft 2.7 Fr -dostępne długości pasażu 54 lub 75 mm; -sensor umieszczony 23 mm od wierzchołka dystalnego; -przepłukiwany kontrastem; -sonda pokryta warstwą hydrofilną; -znaczniki rentgenowskie dla lepszego pozycjonowania (na końcu dystalnym, przy soczewce i proksymalnie) -crossing profile 0.029"; -w zestawie: cewnik, sterylna osłona modułu DOC, 3 ml zakręcana strzykawka do przepłukiwania; -markery głębokości 90-100 cm. | szt. | 70
2 | Prowadniki: - prowadnik pomiarowy do oceny cząstkowej rezerwy wieńcowej zbudowany na bazie prowadnika angioplastycznego typu BMW, sensor ciśnienia umieszczony za znacznikiem rtg; - prowadnik wyposażony również w 2 sensory termiczne umożliwiające takie pomiary jak CFR, IMR i spoczynkowy indeks rezerwy wieńcowej, dP/dt; - PTFE na części sztywnej; - powłoka hydrofilna na części elastycznej: 31 cm; - końcówka dystalna, dobrze widoczna w obrazie RTG, do manualnego kształtowania: 3 cm; - hydrofobowa końcówka proksymalna (3 styki) wstępnie osadzona w nadajniku radiowym (możliwość demontażu i zastosowania prowadnika pomiarowego jako prowadnika angioplastycznego 0,014"); - długość prowadnika 175 cm; - prowadniki bezprzewodowe - dane przesyłane z prowadnika do aparatu pomiarowego w technologii radiowej | szt. | 50
|  | Ilość miesięcy |  | Cena netto dzierżawy urządzenia miesięcznie [PLN]
3 | Dzierżawa urządzenia kompatybilnego z poz. nr 1 i 2 na 24 miesiące* | 24
RAZEM:
* dzierżawa jednego aparatu na okres trwania umowy tj. 24 miesiące
Wykonawca zapewni depozyt:
a) dla pozycji 1 - 4 sztuki;
b) dla pozycji 2 - 4 sztuki.
Miejscowość, …………….., dnia …….. 2024 r. |  |  |  |  | ………………………………………….
podpis osoby/ osób upoważnionej/ upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy

## 22
Załącznik nr 1
Formularz asortymentowo-cenowy
Dostawy wyrobów medycznych stosowanych w kardiologii inwazyjnej BZP.38.382-40.24
Pakiet nr 22 – Rejestrator arytmii
Lp. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość | Cena jedn. Netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Klasa wyrobu medycznego. W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy (= numer REF)
1 | Rejestrator arytmii, OneStep Injection, 77,5 (47,5 can)x8,6x4,6 mm, objętość 1,9 cm3, Waga 4g, żywotność 5,5 lat. Brak konieczności pozycjonowania wstępnego w celu poszukiwania optymalnego sygnału podczas implantacji. Doskonałe i stabilne wyczuwanie załamka R o średniej amplitudzie 0,7 mV. Widoczność załamka P w 89% przypadków w rytmie zatokowym, co jest porównywalne do rejestracji w przypadku 12-sto odprowadzeniowego EKG, fractal iridium coating. Obsługa urządzenia przez programator, kompatybilny z urządzeniem do telemonitoringu. Detekcja migotania przedsionków, algorytm redukujący detekcję fałszywie dodatnich AF, rejestracja trendu rytmu ektopowego. Rejestracja wysokiej częstości rytmu bradykardii, nagłego spadku częstości rytmu, asystolii. Transmisja do 6 epizodów dziennie. Inteligentne zarządzanie pamiecią, urządzenie zabezpiecza najbardziej istotne zdarzenia przed ich nadpisaniem. Zapis wywołany przez pacjenta (4x7,5min) 67 min zapisu, 56 epizodów(co najmniej 40 s) + 4 zapisy wywołane przez pacjenta (co najmniej 7,5 min). Certyfikat ProMRI dla 1,5T i 3T bez strefy wykluczenia (FBS) | szt. | 120
2 | Przycisk aktywacji zapisu przez pacjenta (4x7,5min), 7min przed wciśnięciem oraz 0,5 min po wciśnięciu | szt. | 120
RAZEM:
Wykonawca zapewni depozyt:
a) dla pozycji 1 - 2 sztuki;
b) dla pozycji 2 - 2 sztuki.
Miejscowość, …………….., dnia …….. 2024 r. |  |  |  | ………………………………………….
podpis osoby/ osób upoważnionej/ upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy