## USG
Znak sprawy: SZP.251.4.23
Nazwa wykonawcy:..............................................................................
Adres wykonawcy:...............................................................................
Tel./Fax:..............................................................................................
Producent (marka) ………………………….…………… (Należy podać)
Model ……………………………………………….………… (Należy podać)
Numer katalogowy …………………..…………………. Należy podać jeżeli dotyczy)
Kraj pochodzenia ………………………….…………….. (Należy podać)
APARAT USG NA SOR
Lp. | Parametry wymagane aparatu | Parametr wymagany | Punktacja | Wartość oferowana
A | B | C | D | E
1 | Konstrukcja
2 | Aparat fabrycznie nowy - wymagany rok produkcji: min. 2023 | TAK
3 | Kliniczny, cyfrowy, aparat ultrasonograficzny klasy Premium z kolorowym Dopplerem. | TAK
4 | Przetwornik cyfrowy | Min. 12-bitowy
5 | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej. | TAK
6 | Ilość niezależnych aktywnych kanałów cyfrowych | Min. 4 600 000
7 | Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych | Min. 4
8 | Ilość gniazd parkingowych | Min. 2
9 | Dynamika systemu | Min. 310 dB
10 | Monitor z matrycą OLED/LCD o wysokiej rozdzielczości bez przeplotu z możliwością regulacja w 3 płaszczyznach. | Przekątna ekranu min. 21 cala
11 | Konsola aparatu ruchoma w dwóch płaszczyznach: góra-dół, lewo-prawo | TAK
13 | Uchwyty na głowice umiejscowione po obu stronach konsoli aparatu | TAK
14 | Dotykowy, programowalny panel sterujący LCD wbudowany w konsolę | Przekątna min. 10 cali
15 | Zakres częstotliwości pracy | Min. od 1 MHz do 20 MHz.
16 | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop) | Min. 70 000 obrazów
17 | Możliwość uzyskania sekwencji Cineloop w trybie 4B tj. 4 niezależnych sekwencji Cineloop jednocześnie na jednym obrazie | TAK
18 | Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode | Min. 900 s
19 | Regulacja głębokości pola obrazowania | Min. 1 - 40 cm
20 | Ilość ustawień wstępnych (tzw. Presetów) programowanych przez użytkownika | Min. 70
21 | Podstawa jezdna z czterema obrotowymi kołami z możliwością blokowania każdego z kół oraz blokadą kierunku jazdy | TAK
22 | Obrazowanie i prezentacja obrazu
23 | Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów. Min. | TAK
a) | B, B + B, 4 B
b) | M
c) | B + M
d) | D
e) | B + D
f) | B + C (Color Doppler)
g) | B + PD (Power Doppler)
h) | 4 B (Color Doppler)
i) | 4 B (Power Doppler)
j) | B + Color + M
24 | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) dla trybu B | Min. 3500 obrazów/s | 3500 obrazów/s – 0 pkt. >3500 obrazów/s – 10 pkt.
25 | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) B + kolor (CD) | Min. 600 obrazów/s
26 | Obrazowanie harmoniczne | Min. 12 pasm częstotliwości | 12 pasm – 0 pkt. >12 pasm – 10 pkt.
27 | Funkcja umożliwiająca ogniskowanie obrazu wzdłuż całej głębokości obrazowania na wszystkich oferowanych głowicach | TAK
28 | Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD) | TAK
29 | Zakres prędkości Dopplera Kolorowego (CD) | Min.: +/- 4,0 m/s
30 | Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) i Power Doppler Kierunkowy | TAK
31 | Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów w małych naczyniach | TAK
32 | Tryb obrazowy, o wysokiej czułości służący do wyświetlania przepływu krwi w bardzo dużej liczbie klatek na sekundę. Podstawą jego działania jest separacja i analiza sygnału tworzącego obraz przy wykorzystaniu metody przestrzeni własnej. Tryb inny niż w pkt. 28, 30, 31 | TAK
33 | Obrazowanie w trybie Dopplera Pulsacyjnego PWD oraz HPRF PWD (o wysokiej częstotliwości powtarzania) | TAK
34 | Zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego (PWD) (przy zerowym kącie bramki) | Min.: +/- 16,0 m/s
35 | Regulacja bramki dopplerowskiej w zakresie | Min. 0,5 mm do 20 mm
36 | Obrazowanie w trybie Kolorowy i Spektralny Doppler Tkankowy | TAK
37 | Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej w zakresie | Min. +/- 30 stopni
38 | Możliwość korekcji kąta bramki dopplerowskiej w zakresie | Min. +/- 80 stopni
39 | Automatyczna korekcja kąta bramki dopplerowskiej za pomocą jednego przycisku w zakresie | Min. +/- 80 stopni
40 | Obrazowanie typu „Compound” w układzie wiązek ultradźwięków wysyłanych pod wieloma kątami i z różnymi częstotliwościami (tzw. skrzyżowane ultradźwięki) pracujący jednocześnie z obrazowaniem trapezowym | TAK
41 | Liczba wiązek tworzących obraz w obrazowaniu typu „Compound” | Min. 10
42 | System obrazowania wyostrzający kontury i redukujący artefakty szumowe – dostępny na wszystkich głowicach | TAK
43 | Obrazowanie w trybie Triplex – (B+CD/PD +PWD) | TAK
44 | Jednoczesne obrazowanie B + B/CD (Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym | TAK
45 | Obrazowanie trapezowe i rombowe na głowicach liniowych | TAK
46 | Automatyczna optymalizacja obrazu B, spektrum dopplerowskiego i współczynnika prędkości ultradźwięków za pomocą jednego przycisku | TAK
47 | Możliwość zmian map koloru w Color Dopplerze min. 15 map | TAK
48 | Możliwość regulacji wzmocnienia GAIN w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu | TAK
49 | Możliwość jednoczesnego (w czasie rzeczywistym) uzyskania spectrum przepływu z dwóch niezależnych bramek dopplerowskich w kombinacjach min: PW/PW, TDI/TDI, PW/TDI | TAK
50 | Tkankowe obrazowanie elastograficzne w czasie rzeczywistym umożliwiające zobrazowanie różnic sztywności tkanki | TAK
51 | Prezentacja elastyczności tkanki w skali kodowanej kolorem. Praca w trybie B /B+ET (elastografia tkankowa) | TAK
52 | Pomiar stosunku elastyczności tkanki analizowanej do tkanki referencyjnej | TAK
53 | Dostępna pamięć dynamiczna typu Cineloop w obrazowaniu elastograficznym | TAK
54 | Elastografia fali poprzecznej tzw. Shear Wave | TAK
55 | Archiwizacja obrazów
56 | Wewnętrzny system archiwizacji danych (dane pacjenta, obrazy, sekwencje)z dyskiem twardym | Min. 1 TB
57 | Zainstalowany moduł DICOM QR 3.0 umożliwiający zapis i przesyłanie obrazów w standardzie DICOM | TAK
58 | Zapis obrazów w formatach: DICOM, JPG, BMP i TIFF oraz pętli obrazowych (AVI) w systemie aparatu z możliwością eksportu na zewnętrzne nośniki typu PenDrvie lub płyty CD/DVD | TAK
59 | Możliwość jednoczesnego zapisu obrazu na wewnętrznym dysku HDD i nośniku typu PenDrive oraz wydruku obrazu na printerze. Wszystkie 3 akcje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku | TAK
60 | Funkcja ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki | TAK
61 | Videoprinter czarno-biały | TAK
62 | Wbudowane wyjście USB 2.0 do podłączenia nośników typu PenDrive | TAK
63 | Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Mbps | TAK
64 | Możliwość podłączenia aparatu do dowolnego komputera PC kablem sieciowych 100 Mbps w celu wysyłania danych (obrazy, raporty) | TAK
65 | Funkcje użytkowe
66 | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym | Min. x40
67 | Powiększenie obrazu po zamrożeniu | Min. x20
68 | Ilość pomiarów możliwych na jednym obrazie | Min. 10
69 | Automatyczny obrys spektrum Dopplera oraz przesunięcie linii bazowej i korekcja kąta bramki Dopplerowskiej - dostępne w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu | TAK
70 | Raporty z badań z możliwością zapamiętywania raportów w systemie | TAK
71 | Pełne oprogramowanie do badań: | TAK
a) | Pediatrycznych
b) | Małych narządów
c) | Naczyniowych
d) | Śródoperacyjnych
e) | Brzusznych
f) | Mięśniowo-szkieletowych
g) | Ortopedycznych
72 | Głowice ultradźwiękowe – wyposażone w bezpinowe złącza nowej generacji | TAK
73 | Głowica Convex szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. | TAK
74 | Zakres częstotliwości pracy | Min. 1,0 – 6,0 MHz
75 | Liczba elementów | Min. 900 | 900 – 0 pkt >900 – 10 pkt
77 | Kąt obrazowania min | Min. 70 stopni
78 | Obrazowanie harmoniczne | Min. 10 pasm częstotliwości
79 | Metalowa przystawka biopsyjna wielorazowego użytku 2 sztuki | TAK
80 | Głowica Liniowa szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. | TAK
81 | Zakres częstotliwości pracy | Min. 2,0 – 12,0 MHz
82 | Liczba elementów | Min. 900
83 | Szerokość skanu | Max. 40 mm
84 | Obrazowanie harmoniczne | Min. 8 pasm częstotliwości | 8 pasm częstotliwości – 0 pkt. >8 pasm częstotliwości – 10 pkt.
86 | Głowica Liniowa szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. | TAK
87 | Zakres częstotliwości pracy | Min. 5,0 – 18,0 MHz
88 | Liczba elementów | Min. 190
89 | Szerokość skanu | Min. 40 mm
90 | Obrazowanie harmoniczne | Min. 6 pasma częstotliwości
91 | Możliwości rozbudowy – opcje (dostępne w dniu składania oferty)
92 | Możliwość rozbudowy systemu o głowicę Rektalną radialną 360 stopni | TAK
93 | Możliwość rozbudowy o fuzję obrazu USG z obrazem TK/MRI/PET | TAK
94 | Możliwość rozbudowy o funkcję i oprogramowanie umożliwiające badanie i pomiar sprężystości naczyń | TAK
95 | Inne
96 | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z aparatem) | TAK
97 | Certyfikat CE na aparat i głowice (dokumenty załączyć) | TAK
98 | Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaż zaoferowanego aparatu USG na terenie Polski (dokumenty załączyć) | TAK
Producent (marka) ………………………….…………… (Należy podać)
Model ……………………………………………….………… (Należy podać)
Numer katalogowy …………………..…………………. Należy podać jeżeli dotyczy)
Kraj pochodzenia ………………………….…………….. (Należy podać)
USG DO PORADNI ONKOLOGICZNEJ
Lp. | Parametry wymagane aparatu | Parametr wymagany | Punktacja | Wartość oferowana
A | B | C | D | E
1 | Aparat fabrycznie nowy | TAK
2 | Rok produkcji aparatu | Min. 2023
3 | Konstrukcja
4 | Kliniczny, cyfrowy, aparat ultrasonograficzny klasy Premium z kolorowym Dopplerem. | TAK
5 | Przetwornik cyfrowy | Min. 12-bitowy
6 | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej | TAK
7 | Ilość niezależnych aktywnych kanałów przetwarzania | Min. 4 000 000
8 | Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych | Min. 4
9 | Dynamika systemu | Min. 290 dB
10 | Monitor LCD o rozdzielczości min. 1920 x 1080 pix bez przeplotu. | Przekątna ekranu min. 21 cali
11 | Konsola aparatu z kubeczkami na głowice po obydwu stronach ruchoma w dwóch płaszczyznach:góra-dół, lewo-prawo | TAK
12 | Dotykowy, programowalny panel sterujący LCD wbudowany w konsolę | Przekątna min. 10 cali
13 | Zakres częstotliwości pracy | Min. od 1 MHz do 18 MHz.
14 | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop) | Min. 70 000 obrazów | 70 000 – 0 pkt.>70 000 – 10 pkt.
15 | Możliwość regulacji prędkości odtwarzania w pętli pamięci dynamicznej obrazów (tzw. Cineloop) | TAK
16 | Możliwość uzyskania sekwencji Cineloop w trybie 4B tj. 4 niezależnych sekwencji Cineloop jednocześnie na jednym obrazie | TAK
17 | Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode | Min. 900 s
18 | Regulacja głębokości pola obrazowania | Min. 1 - 40 cm
19 | Ilość ustawień wstępnych (tzw. Presetów) programowanych przez użytkownika | Min. 300
20 | Podstawa jezdna z czterema obrotowymi kołami z możliwością blokowania każdego z kół oraz blokadą kierunku jazdy | TAK
21 | Obrazowanie i prezentacja obrazu
22 | Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów. Min. | TAK
a) | B, B + B, 4 B
b) | M
c) | B + M
d) | D
e) | B + D
f) | B + C (Color Doppler)
g) | B + PD (Power Doppler)
h) | 4 B (Color Doppler)
i) | 4 B (Power Doppler)
j) | B + Color + M
23 | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) dla trybu B | Min. 3500 obrazów/s | 3500 obrazów/s – 0 pkt. >3500 obrazów/s – 10 pkt.
24 | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) B + kolor (CD) | Min. 600 obrazów/s
25 | Obrazowanie harmoniczne | Min. 12 pasm częstotliwości | 12 pasm częstotliwości – 0 pkt. >12 pasm częstotliwości – 10 pkt.
26 | Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD) | TAK
27 | Zakres prędkości Dopplera Kolorowego (CD) | Min.: +/- 4,0 m/s
28 | Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) i Power Doppler Kierunkowy | TAK
29 | Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów w małych naczyniach | TAK
30 | Obrazowanie w trybie Dopplera Pulsacyjnego PWD oraz HPRF PWD (o wysokiej częstotliwości powtarzania) | TAK
31 | Zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego (PWD) (przy zerowym kącie bramki) | Min.: +/- 15,0 m/s
32 | Regulacja bramki dopplerowskiej | Min. 0,5 mm do 20 mm
33 | Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej | Min. +/- 30 stopni
34 | Możliwość korekcji kąta bramki dopplerowskiej | Min. +/- 80 stopni
35 | Automatyczna korekcja kąta bramki dopplerowskiej za pomocą jednego przycisku w zakresie | Min. +/- 80 stopni
36 | Możliwość jednoczesnego (w czasie rzeczywistym) uzyskania spectrum przepływu z dwóch niezależnych bramek dopplerowskich w kombinacjach min: PW/PW, TDI/TDI, PW/TDI | TAK
37
38 | Obrazowanie w trybie Spektralny Doppler Ciągły (CWD) dostępne na głowicy kardiologicznych Phased Array | Min.: +/- 20 m/s (przy zerowym kącie bramki)
39 | Obrazowanie w trybie Kolorowy i Spektralny Doppler Tkankowy | TAK
40 | Obrazowanie typu „Compound” w układzie wiązek ultradźwięków wysyłanych pod wieloma kątami i z różnymi częstotliwościami (tzw. skrzyżowane ultradźwięki) | TAK
41 | Liczba wiązek tworzących obraz w obrazowaniu typu „Compound” | Min. 10
42 | Obrazowanie w trybie M-mode anatomiczny w czasie rzeczywistym i z pamięci Cineloop z min. 3 niezależnych kursorów | TAK
43 | System obrazowania wyostrzający kontury i redukujący artefakty szumowe – dostępny na wszystkich głowicach | TAK
44 | Obrazowanie w trybie Triplex – (B+CD/PD +PWD) | TAK
45 | Jednoczesne obrazowanie B + B/CD (Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym | TAK
46 | Obrazowanie trapezowe i rombowe na głowicach liniowych | TAK
47 | Automatyczna optymalizacja obrazu B i spektrum dopplerowskiego za pomocą jednego przycisku | TAK
48 | Możliwość zmian map koloru w Color Dopplerze min. 15 map | TAK
49 | Możliwość regulacji wzmocnienia GAIN w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu | TAK
50 | Archiwizacja obrazów
51 | Wewnętrzny system archiwizacji danych (dane pacjenta, obrazy, sekwencje)z dyskiem o pojemności min. 500 GB | TAK
52 | Zapis obrazów w formatach: DICOM, JPG, BMP i TIFF oraz pętli obrazowych (AVI) w systemie aparatu z możliwością eksportu na zewnętrzne nośniki typu PenDrvie lub płyty CD/DVD | TAK
53 | Możliwość jednoczesnego zapisu obrazu na wewnętrznym dysku HDD i nośniku typu PenDrive oraz wydruku obrazu na printerze. Wszystkie 3 akcje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku | TAK
54 | Funkcja ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki | TAK
55 | Videoprinter czarno-biały | TAK
56 | Wbudowane wyjście USB 2.0 do podłączenia nośników typu PenDrive | TAK
57 | Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Mbps | TAK
58 | Możliwość podłączenia aparatu do dowolnego komputera PC kablem sieciowych 100 Mbps w celu wysyłania danych (obrazy, raporty) | TAK
59 | Funkcje użytkowe
60 | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym | Min. x40
61 | Powiększenie obrazu po zamrożeniu | Min. x20
62 | Ilość pomiarów możliwych na jednym obrazie | Min. 10
63 | Przełączanie głowic z klawiatury. Możliwość przypisania głowic do poszczególnych presetów | TAK
64 | Podświetlany pulpit sterowniczy w min. 2 kolorach | TAK
65 | Automatyczny obrys spektrum Dopplera oraz przesunięcie linii bazowej i korekcja kąta bramki Dopplerowskiej - dostępne w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu | TAK
66 | Raporty z badań z możliwością zapamiętywania raportów w systemie | TAK
67 | Pełne oprogramowanie do badań: | TAK
a) | Kardiologicznych
b) | Transkranialnych
c) | Brzusznych
d) | Małych narządów
e) | Naczyniowych
f) | Ginekologicznych
g) | Śródoperacyjnych
h) | Mięśniowo-szkieletowych
i) | Ortopedycznych
68 | Głowice ultrasonograficzne
69 | Głowica kardiologiczna Phased Array szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. | TAK
70 | Zakres częstotliwości pracy | Min. 1,0 – 5,0 MHz.
71 | Liczba elementów | Min. 120
72 | Kąt skanowania | Min. 90 st.
73 | Obrazowanie harmoniczne | min. 5 pasm częstotliwości
74 | Głowica Liniowa szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. | TAK
75 | Zakres częstotliwości pracy. | Min. 2,0 – 12,0 MHz
76 | Liczba elementów | Min. 900 | 900 elementów – 0 pkt. >900 elementów – 10 pkt.
77 | Szerokość pola skanowania | Max. 38 mm
78 | Obrazowanie harmoniczne | Min. 8 pasm częstotliwości
79 | Głowica Convex, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ | TAK
80 | Zakres częstotliwości pracy | Min. 1,0 – 6,0 MHz.
81 | Liczba elementów | Min. 900
82 | Kąt skanowania | Min. 70 st.
83 | Obrazowanie harmoniczne | min. 10 pasm częstotliwości | 10 pasm – 0 pkt. >10 pasm – 10 pkt.
84 | Możliwości rozbudowy – opcje (dostępne w dniu składania oferty)
85 | Możliwość rozbudowy systemu o wielopłaszczyznowe głowice przezprzełykowe | TAK
86 | Możliwość rozbudowy systemu o głowice Micro Convex min. 3,0 – 9,0 MHz, kącie obrazowania min. 80 st., liczbie elementów min. 900 | TAK
87 | Możliwość rozbudowy systemu o głowicę Rectalną tzw. radialną o kacie obrazowania 360 st., min. 5,0 - 10,0 MHz, min. 256 elementów | TAK
88 | Możliwość rozbudowy o Elastografie fali poprzecznej tzw. Shear Wave | TAK
89 | Możliwość rozbudowy o wbudowany tryb zasilania bateryjnego min. 60 minut pracy w trybie B | TAK
90 | Inne
91 | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z aparatem) | TAK
92 | Certyfikat CE na aparat i głowice (dokumenty załączyć) | TAK
93 | Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaż zaoferowanego aparatu USG na terenie Polski (dokumenty załączyć) | TAK
Producent (marka) ………………………….…………… (Należy podać)
Model ……………………………………………….………… (Należy podać)
Numer katalogowy …………………..…………………. Należy podać jeżeli dotyczy)
Kraj pochodzenia ………………………….…………….. (Należy podać)
USG MOBILNE
Lp. | Parametry wymagane aparatu | Parametr wymagany | Punktacja | Wartość oferowana
A | B | C | D | E
1 | Aparat fabrycznie nowy | TAK
2 | Rok produkcji aparatu | 2023
3 | Konstrukcja
4 | Ultramobilny system ultrasonograficzny zbudowany z bezprzewodowej głowicy (nadajnik i odbiornik sygnału), łączącej się z urządzeniem zewnętrznym w postaci telefonu lub tabletu (ekran wyświetlający obraz) lub rozwiązanie tożsame | TAK
5 | Przekątna ekranu urządzenia zewnętrznego | Min. 10 cali
6 | Waga urządzenia zewnętrznego | Max. 500 g
7 | Wyświetlacz urządzenia zewnętrznego wykonany w technologii TFT lub LED lub IPS | TAK, podać
8 | Rozdzielczość wyświetlacza urządzenia zewnętrznego | Min. 1920x1200
9 | Pamięć RAM urządzenia zewnętrznego | Min. 4 GB
10 | Pojemność akumulatora urządzenia zewnętrznego | Min. 6500 mAh
11 | Dostępne gniazdo słuchawkowe typu mini jack w urządzeniu zewnętrznym | TAK
12 | Możliwość jednoczesnej pracy głowicy (połączenie bezprzewodowe) i ładowania urządzenia zewnętrznego wyświetlającego obraz poprzez port USB typu C | TAK
13 | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej | TAK
14 | Zasilanie akumulatorowe głowicy (wbudowany akumulator) | Min. 3 godziny pracy
15 | Czas do pełnego naładowania akumulatora wbudowanego w głowicy | Max. 4 godziny
16 | Czas uruchomienia systemu | Max. 20 sekund
17 | Czas do automatycznego uśpienia | Max. 10 minut
18 | Port USB 3.0 typu C | Min. 1
19 | Zakres częstotliwości pracy (uwzględniając wszystkie rodzaje głowic) | Min. od 2 MHz do 10 MHz.
20 | Zaawansowany filtr obrazowy redukujący szumy obrazowe | TAK
21 | Archiwizacja obrazów
22 | Wewnętrzny system archiwizacji danych na urządzeniu zewnętrznym | Min. 64 GB
23 | Rozmiar danych obrazu nieruchomego | Ok. 500 KB
24 | Rozmiar danych obrazu ruchomego | Max. 60 MB dla filmu 30 sekundowego
25 | Zapis obrazów w formatach: PNG, JPEG, MPG (film) | TAK
26 | Maksymalny czas nagrywania filmu | Min. 180 sekund
27 | Funkcja ukrycia danych pacjenta przy eksporcie | TAK
28 | Możliwość eksportowania danych do dowolnego komputera PC poprzez sieć bezprzewodową | TAK
29 | Głowice ultrasonograficzne
30 | Głowica Convex, szerokopasmowa, ze zmienną częstotliwością pracy, z zaznaczeniem środka czoła na obudowie. Podać typ. | TAK
31 | Zakres częstotliwości pracy | Min. 2,0 – 5,0 MHz.
32 | Liczba elementów | Min. 190
33 | Wbudowane przyciski sterujące | TAK
34 | Waga | Max. 200 g
35 | Maksymalna głębokość skanowania | Min. 24 cm
36 | Tryb B | TAK
37 | Głowica Liniowa szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy, z zaznaczeniem środka czoła na obudowie. Podać typ. | TAK
38 | Zakres częstotliwości pracy. | Min. 5,0 – 10,0 MHz
39 | Liczba elementów | Min. 190
40 | Wbudowane przyciski sterujące | TAK
41 | Waga | Max. 150 g
42 | Maksymalna głębokość skanowania | Min. 8 cm
43 | Tryb B | TAK
44 | Tryb Dopplera Kolorowego | TAK
45 | Możliwości rozbudowy – opcje (dostępne w dniu składania oferty)
46 | Aplikacja do automatycznego pomiaru objętości pęcherza moczowego(głowica convex) | TAK
47 | Aplikacja wspomagająca badanie płuc – wygodny sposób na stworzenie raportu z badania (głowica convex i liniowa) | TAK
48 | Aplikacja wspomagająca obserwację odbytnicy (głowica conex) | TAK
49 | Aplikacja wspomagająca badanie żył zewnętrznych (głowica liniowa) | TAK
50 | Inne
51 | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z aparatem) | TAK
52 | Certyfikat CE na aparat i głowice (dokumenty załączyć) | TAK
53 | Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaż zaoferowanego aparatu USG na terenie Polski (dokumenty załączyć) | TAK
Producent (marka) ………………………….…………… (Należy podać)
Model ……………………………………………….………… (Należy podać)
Numer katalogowy …………………..…………………. Należy podać jeżeli dotyczy)
Kraj pochodzenia ………………………….…………….. (Należy podać)
USG DO PORADNI PRELUKSACYJNEJ
Lp. | Parametry wymagane aparatu | Parametr wymagany | Punktacja | Wartość oferowana
A | B | C | D | E
1 | Aparat fabrycznie nowy | TAK
2 | Rok produkcji aparatu | 2023
3 | Konstrukcja
4 | Cyfrowy aparat ultrasonograficzny z kolorowym Dopplerem. | TAK
5 | Przetwornik cyfrowy | Min. 12-bitowy | 12- bitowy – 0 pkt. 14 – bitowy – 20 pkt.
6 | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej | TAK
7 | Ilość niezależnych aktywnych kanałów przetwarzania | Min. 2 200 000
8 | Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych | Min. 3
9 | Dynamika systemu | Min. 290 dB
10 | Monitor LCD o rozdzielczości min. 1920 x 1080 bez przeplotu. | Przekątna ekranu min. 21 cali
11 | Konsola aparatu ruchoma w dwóch płaszczyznach: góra-dół, lewo-prawo | TAK
12 | Dotykowy, programowalny panel sterujący LCD wbudowany w konsolę | Przekątna min. 10 cali
13 | Zakres częstotliwości pracy | Min. od 1 MHz do 20 MHz.
14 | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop) | Min. 14 000 obrazów
15 | Możliwość regulacji prędkości odtwarzania w pętli pamięci dynamicznej obrazów (tzw. Cineloop) | TAK
16 | Możliwość uzyskania sekwencji Cineloop w trybie 4B tj. 4 niezależnych sekwencji Cineloop jednocześnie na jednym obrazie | TAK
17 | Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode | Min. 10 s
18 | Regulacja głębokości pola obrazowania | Min. 1 - 40 cm
19 | Ilość ustawień wstępnych (tzw. Presetów) programowanych przez użytkownika | Min. 50
20 | Podstawa jezdna z czterema obrotowymi kołami z możliwością blokowania każdego z kół oraz blokadą kierunku jazdy | TAK
21 | Obrazowanie i prezentacja obrazu
22 | Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów. Min. | TAK
a) | B, B + B, 4 B
b) | M
c) | B + M
d) | D
e) | B + D
f) | B + C (Color Doppler)
g) | B + PD (Power Doppler)
h) | 4 B (Color Doppler)
i) | 4 B (Power Doppler)
j) | B + Color + M
23 | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) dla trybu B | Min. 3500 obrazów/s | 3500 obrazów/s – 0 pkt. >3500 obrazów/s – 10 pkt.
24 | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) B + kolor (CD) | Min. 600 obrazów/s | 600 obrazów/s – 0 pkt. >600 obrazów/s – 10 pkt.
25 | Obrazowanie harmoniczne | Min. 10 pasm częstotliwości
26 | Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD) | TAK
27 | Zakres prędkości Dopplera Kolorowego (CD) | Min.: +/- 4,0 m/s
28 | Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) i Power Doppler Kierunkowy | TAK
29 | Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów w małych naczyniach | TAK
30 | Obrazowanie w trybie Dopplera Pulsacyjnego PWD oraz HPRF PWD (o wysokiej częstotliwości powtarzania) | TAK
31 | Zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego (PWD) (przy zerowym kącie bramki) | Min.: +/- 7,5 m/s
32 | Regulacja bramki dopplerowskiej | Min. 0,5 mm do 20 mm
33 | Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej | Min. +/- 30 stopni
34 | Możliwość korekcji kąta bramki dopplerowskiej | Min. +/- 80 stopni
35 | Automatyczna korekcja kąta bramki dopplerowskiej za pomocą jednego przycisku w zakresie | Min. +/- 80 stopni
36 | Obrazowanie typu „Compound” w układzie wiązek ultradźwięków wysyłanych pod wieloma kątami i z różnymi częstotliwościami (tzw. skrzyżowane ultradźwięki) | TAK
37 | Liczba wiązek tworzących obraz w obrazowaniu typu „Compound” | Min. 5
38 | System obrazowania wyostrzający kontury i redukujący artefakty szumowe – dostępny na wszystkich głowicach | TAK
39 | Obrazowanie w trybie Triplex – (B+CD/PD +PWD) | TAK
40 | Jednoczesne obrazowanie B + B/CD (Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym | TAK
41 | Obrazowanie trapezowe i rombowe na głowicach liniowych | TAK
42 | Automatyczna optymalizacja obrazu B i spektrum dopplerowskiego za pomocą jednego przycisku | TAK
43 | Możliwość zmian map koloru w Color Dopplerze min. 20 map | TAK
44 | Możliwość regulacji wzmocnienia GAIN w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu | TAK
45 | Archiwizacja obrazów
46 | Wewnętrzny system archiwizacji danych (dane pacjenta, obrazy, sekwencje)z dyskiem HDD o pojemności min. 500 GB | TAK
47 | Zapis obrazów w formatach: DICOM, JPG, BMP i TIFF oraz pętli obrazowych (AVI) w systemie aparatu z możliwością eksportu na zewnętrzne nośniki typu PenDrvie lub płyty CD/DVD | TAK
48 | Funkcja ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki | TAK
49 | Videoprinter czarno-biały | TAK
50 | Wbudowane wyjście USB 2.0 do podłączenia nośników typu PenDrive | TAK
51 | Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Mbps | TAK
52 | Możliwość podłączenia aparatu do dowolnego komputera PC kablem sieciowych 100 Mbps w celu wysyłania danych (obrazy, raporty) | TAK
53 | Wbudowany tryb zasilania bateryjnego min. 100 minut pracy w trybie B | TAK
54 | Wyłącznik nożny | TAK
55 | Funkcje użytkowe
56 | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym | Min. x40
57 | Powiększenie obrazu po zamrożeniu | Min. x18
58 | Ilość pomiarów możliwych na jednym obrazie | Min. 10
59 | Przełączanie głowic z klawiatury. Możliwość przypisania głowic do poszczególnych presetów | TAK
60 | Podświetlany pulpit sterowniczy w min. 2 kolorach | TAK
61 | Automatyczny obrys spektrum Dopplera oraz przesunięcie linii bazowej i korekcja kąta bramki Dopplerowskiej - dostępne w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu | TAK
62 | Raporty z badań z możliwością zapamiętywania raportów w systemie | TAK
63 | Pełne oprogramowanie do badań: | TAK
a) | Płucnych
b) | Brzusznych
c) | Małych narządów
d) | Naczyniowych
e) | Mięśniowo-szkieletowych
f) | Ortopedycznych
g) | Pediatrycznych
64 | Głowice ultrasonograficzne
65 | Głowica Liniowa szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. | TAK
66 | Zakres częstotliwości pracy. | Min. 2,0 – 12,0 MHz
67 | Liczba elementów | Min. 800 | 800 elementów – 0 pkt. >800 elementów – 10 pkt.
68 | Szerokość pola skanowania | Max. 38 mm
69 | Obrazowanie harmoniczne | Min. 5 pasm częstotliwości
70 | Obrazowanie trapezowe | TAK
71 | Możliwości rozbudowy – opcje (dostępne w dniu składania oferty)
72 | Możliwość rozbudowy o moduł EKG z analizą krzywej oddechowej | TAK
73 | Możliwość rozbudowy systemu o głowicę śródoperacyjną typu HOCKEY zakres częstotliwości min. 3,0-15,0 MHz, liczba elementów min 190. Szerokość skanu max. 26 mm | TAK
74 | Możliwość rozbudowy o obrazowanie w trybie M-mode anatomiczny w czasie rzeczywistym i z pamięci Cineloop z min. 3 niezależnych kursorów | TAK
75 | Możliwość rozbudowy o wbudowany tryb zasilania bateryjnego min. 100 minut pracy w trybie B | TAK
76 | Inne
77 | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z aparatem) | TAK
78 | Certyfikat CE na aparat i głowice (dokumenty załączyć) | TAK
79 | Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaż zaoferowanego aparatu USG na terenie Polski (dokumenty załączyć) | TAK
Producent (marka) ………………………….…………… (Należy podać)
Model ……………………………………………….………… (Należy podać)
Numer katalogowy …………………..…………………. Należy podać jeżeli dotyczy)
Kraj pochodzenia ………………………….…………….. (Należy podać)
ECHO SERCA Z PRÓBĄ WYSIŁKOWĄ
Lp. | Parametry wymagane aparatu | Parametr wymagany | Punktacja | Wartość oferowana
A | B | C | D | E
ECHO SERCA
1 | Konstrukcja
2 | Aparat fabrycznie nowy - wymagany rok produkcji: min. 2023 | TAK
3 | Konstrukcja i oprogramowanie oferowanej wersji aparatu – wprowadzone do produkcji i eksploatacji najpóźniej w 2020 r. | TAK
4 | Kliniczny, cyfrowy, aparat ultrasonograficzny klasy Premium z kolorowym Dopplerem. | TAK
5 | Przetwornik cyfrowy | Min. 12-bitowy
6 | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej. | TAK
7 | Ilość niezależnych aktywnych kanałów cyfrowych | Min. 4 500 000
8 | Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych | Min. 4
9 | Ilość gniazd parkingowych | Min. 2
10 | Dynamika systemu | Min. 310 dB
11 | Monitor LCD o wysokiej rozdzielczości bez przeplotu z możliwością regulacja w 3 płaszczyznach. | Przekątna ekranu min. 21 cali
12 | Konsola aparatu ruchoma w dwóch płaszczyznach: góra-dół, lewo-prawo | TAK
13 | Uchwyty na głowice umiejscowione po obu stronach konsoli aparatu | TAK
14 | Dotykowy, programowalny panel sterujący LCD wbudowany w konsolę | Przekątna min. 10 cali
15 | Zakres częstotliwości pracy aparatu | Min. od 1 MHz do 20 MHz.
16 | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop) | Min. 75 000 obrazów | 75 000 – 0 pkt. >75 000 – 10 pkt.
17 | Możliwość uzyskania sekwencji Cineloop w trybie 4B tj. 4 niezależnych sekwencji Cineloop jednocześnie na jednym obrazie | TAK
18 | Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode | Min. 900 s
19 | Regulacja głębokości pola obrazowania | Min. 1 - 40 cm
20 | Ilość ustawień wstępnych (tzw. Presetów) programowanych przez użytkownika | Min. 300
21 | Podstawa jezdna z czterema obrotowymi kołami z możliwością blokowania każdego z kół oraz blokadą kierunku jazdy | TAK
22 | Wysuwana klawiatura spod pulpitu sterującego | TAK
23 | Obrazowanie i prezentacja obrazu
24 | Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów. Min. | TAK
a) | B, B + B, 4 B
b) | M
c) | B + M
d) | D
e) | B + D
f) | B + C (Color Doppler)
g) | B + PD (Power Doppler)
h) | 4 B (Color Doppler)
i) | 4 B (Power Doppler)
j) | B + Color + M
25 | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) dla trybu B | Min. 3500 obrazów/s | 3500 obrazów/s – 0 pkt. >3500 obrazów/s – 10 pkt.
26 | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) B + kolor (CD) | Min. 600 obrazów/s
27 | Obrazowanie harmoniczne | Min. 12 pasm częstotliwości | 12 pasm – 0 pkt. 13 pasm i powyżej – 10 pkt.
28 | Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD) | TAK
29 | Zakres prędkości Dopplera Kolorowego (CD) | Min.: +/- 4,0 m/s
30 | Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) i Power Doppler Kierunkowy | TAK
31 | Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów w małych naczyniach | TAK
32 | Zakres prędkości Dopplera Ciągłego (CWD) (przy zerowym kącie bramki) | Min.: +/- 20 m/s
33 | Obrazowanie w trybie Kolorowy i Spektralny Doppler Tkankowy | TAK
34 | Obrazowanie w trybie Dopplera Pulsacyjnego PWD oraz HPRF PWD (o wysokiej częstotliwości powtarzania) | TAK
35 | Zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego (PWD) (przy zerowym kącie bramki) | Min.: +/- 15 m/s
36 | Regulacja bramki dopplerowskiej w zakresie | Min. 0,5 mm do 20 mm
37 | Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej w zakresie | Min. +/- 30 stopni
38 | Możliwość korekcji kąta bramki dopplerowskiej w zakresie | Min. +/- 80 stopni
39 | Automatyczna korekcja kąta bramki dopplerowskiej za pomocą jednego przycisku w zakresie | Min. +/- 80 stopni
40 | Możliwość jednoczesnego (w czasie rzeczywistym) uzyskania spectrum przepływu z dwóch niezależnych bramek dopplerowskich w kombinacjach min: PW/PW, TDI/TDI, PW/TDI | TAK
41 | Obrazowanie typu „Compound” w układzie wiązek ultradźwięków wysyłanych pod wieloma kątami i z różnymi częstotliwościami (tzw. skrzyżowane ultradźwięki) | TAK
42 | Liczba wiązek tworzących obraz w obrazowaniu typu „Compound” | Min. 10
43 | System obrazowania wyostrzający kontury i redukujący artefakty szumowe – dostępny na wszystkich głowicach | TAK
44 | Obrazowanie w trybie Triplex – (B+CD/PD +PWD) | TAK
45 | Jednoczesne obrazowanie B + B/CD (Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym | TAK
46 | Obrazowanie trapezowe i rombowe na głowicach liniowych | TAK
47 | Automatyczna optymalizacja obrazu B, spektrum dopplerowskiego i współczynnika prędkości ultradźwięków za pomocą jednego przycisku | TAK
48 | Możliwość zmian map koloru w Color Dopplerze min. 15 map | TAK
49 | Możliwość regulacji wzmocnienia GAIN w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu | TAK
50 | Archiwizacja obrazów
51 | Wewnętrzny system archiwizacji danych (dane pacjenta, obrazy, sekwencje)z dyskiem twardym | Min. 1 TB
52 | Zainstalowany moduł DICOM 3.0 umożliwiający zapis i przesyłanie obrazów w standardzie DICOM | TAK
53 | Zapis obrazów w formatach: DICOM, JPG, BMP i TIFF oraz pętli obrazowych (AVI) w systemie aparatu z możliwością eksportu na zewnętrzne nośniki typu PenDrvie lub płyty CD/DVD | TAK
54 | Możliwość jednoczesnego zapisu obrazu na wewnętrznym dysku HDD i nośniku typu PenDrive oraz wydruku obrazu na printerze. Wszystkie 3 akcje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku | TAK
55 | Funkcja ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki | TAK
56 | Videoprinter czarno-biały | TAK
57 | Wbudowane wyjście USB 2.0 do podłączenia nośników typu PenDrive | TAK
58 | Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Mbps | TAK
59 | Możliwość podłączenia aparatu do dowolnego komputera PC kablem sieciowych 100 Mbps w celu wysyłania danych (obrazy, raporty) | TAK
60 | Funkcje użytkowe
61 | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym | Min. x40
62 | Powiększenie obrazu po zamrożeniu | Min. x20
63 | Ilość pomiarów możliwych na jednym obrazie | Min. 10
64 | Automatyczny obrys spektrum Dopplera oraz przesunięcie linii bazowej i korekcja kąta bramki Dopplerowskiej - dostępne w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu | TAK
65 | Raporty z badań z możliwością zapamiętywania raportów w systemie | TAK
66 | Pełne oprogramowanie do badań: | TAK
a) | Brzusznych | TAK
b) | Małych narządów | TAK
c) | Naczyniowych | TAK
d) | Kardiologicznych | TAK
e) | Śródoperacyjnych | TAK
f) | Mięśniowo-szkieletowych | TAK
g) | Ortopedycznych | TAK
67 | Głowice ultradźwiękowe – wyposażone w bezpinowe złącza nowej generacji | TAK
68 | Głowica kardiologiczna Phased Array szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. | TAK
69 | Zakres częstotliwości pracy | Min. 1,0 – 5,0 MHz
70 | Liczba elementów | Min. 120
71 | Kąt obrazowania | Min. 120 stopni
72 | Obrazowanie harmoniczne | Min. 4 pasma częstotliwości
73 | Głowica kardiologiczna Phased Array przezprzełykowa szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. | TAK
74 | Zakres częstotliwości pracy | Min. 2,0 – 8,0 MHz
75 | Liczna elementów | Min. 120
76 | Kąt skanu | Min. 100 st.
77 | Możliwości rozbudowy – opcje (dostępne w dniu składania oferty) | TAK
78 | Możliwość rozbudowy o obrazowanie M-mode anatomiczny z min. 3 niezależnych kursorów w czasie rzeczywistym i z pamięci Cineloop | TAK
79 | Możliwość rozbudowy o fuzję obrazu USG z obrazem TK/MRI/PET | TAK
80 | Możliwość rozbudowy o Elastografie fali poprzecznej tzw. Shear Wave | TAK
81 | Możliwość rozbudowy o funkcję i oprogramowanie umożliwiające badanie i pomiar sprężystości naczyń | TAK
82 | Inne
83 | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z aparatem) | TAK
84 | Certyfikat CE na aparat i głowice (dokumenty załączyć) | TAK
PRÓBA WYSIŁKOWA
85 | System do sercowo-płucnych, spiroergometrycznych testów wysiłkowych zawierający: | TAK
a) | ergo-spirometr, | TAK
b) | moduł do 12-kanałowej, wysiłkowej, rejestracji EKG, | TAK
c) | zestaw komputerowy z dwoma monitorami do jednoczesnej prezentacji danych metablicznych oraz EKG | TAK
d) | kolorowa drukarka laserowa, | TAK
86 | Moduł do 12-kanałowej rejestracji EKG kompletnie zintegrowany z spiroergometrem w zakresie transferu danych pacjenta, wartości tętna i ciśnienia tętniczego oraz sterowania bieżnią ruchomą | TAK
87 | Oferowany system musi być wyposażony w niezbędne akcesoria do wykonywania testów spiroergometrycznych oraz badań EKG w ilości nie mniejszej niż: | TAK
a) | Maski Ergospirometryczne z adapterami i czepkami – 5 szt. W różnych rozmiarach do uzgodnienia na etapie dostawy | TAK
b) | Linie próbkujące – 2 szt. | TAK
c) | Przepływomierze – 5 szt. | TAK
d) | Klipsy na nos 5 szt. | TAK
e) | Gaz kalibracyjny z butlą – 1 szt. | TAK
88 | Oprogramowanie medyczne zainstalowane na stacji roboczej o parametrach: system operacyjny Windows 10 Pro 64-bit lub nowszy, dysk SSD. Wyposażenie stacji roboczej musi umożliwiać podłączenie wszystkich komponentów zestawu do badań i pracę systemu zgodnie z przeznaczeniem i parametrami specyfikacji technicznej | TAK
89 | Bezpłatna aktualizacji dostarczonego oprogramowania w okresie gwarancyjnym. | TAK
90 | Możliwość doposażenia aparatu o funkcjonalność wymiany danych z systemem szpitalnym na podstawie protokołu HL7 | TAK
91 | PARAMETRY SYSTEMU SPIROERGOMETRYCZNEGO
92 | Analiza gazów oddechowych metodą „breath-to-breath” | TAK
93 | Prezentacja cyklu oddechowego podczas testu w czasie rzeczywistym | TAK
94 | Wyznaczane parametry spiroergometryczne podczas testu: HR, BF, TV, VE, VO2, VCO2, VO2/kg, VCO2/kg, VO2 peak, RER, VE/VO2, VE/VCO2, PETO2, PETCO2, PACO2, VO2/HR, FIO2, FEO2, FICO2, FECO2, METS. | TAK
95 | Możliwość automatycznego wyznaczania nachyleń przynajmniej takich jak: | TAK
a) | V’O2/Load | TAK
b) | V‘E/V’CO2 | TAK
c) | V‘O2/(Log(V‘E)) | TAK
d) | HR/V‘O2 | TAK
e) | V‘E/V‘O2 | TAK
96 | Możliwość odwołania się podczas próby ergospirometrycznej do spirometrii natężonej wykonanej przed ergospiormetrią, z możliwością oceny parametrów EILV oraz EELV | TAK
97 | Możliwość oceny cyklicznej fluktuacji wentylacji minutowej (VE) - EOV z oceną parametrów takich jak: | TAK
98 | Total oscillatory time, Total oscillatory time %, Total oscillatory time (exercise), Total oscillatory time (exercise) %. | TAK
99 | Możliwość przeprowadzenia pełnej spirometrii z uwzględnieniem: | TAK
a) | Spirometria spokojna SCV | TAK
b) | Spirometria natężona FVC | TAK
c) | Spiormetria MVV | TAK
d) | Próba rozkurczowa Pre/Post | TAK
100 | Program spirometryczny wyposażony w graficzne wskaźniki informujące operatora o spełnieniu kryteriów zakończenia manewru: | TAK
a) | Zgodnie ze standaryzacją z 2005 roku | TAK
| · Czas wydechu (>3 lub >6 sekund) w zależności od wieku pacjenta | TAK
| · Ilość wydychanego powietrza w czasie ostatniej sekundy nasilonego wydechu (<25 ml) | TAK
b) | Zgodnie ze standaryzacją z 2019 roku | TAK
| · Czas wydechu monitorowany do 15 s. | TAK
| · Ilość wydychanego powietrza w czasie ostatniej sekundy nasilonego wydechu (<25 ml) | TAK
| · Ocena przydatności i poprawności wykonanai manewrów | TAK
101 | W zależności od preferencji operator może zmienić system monitorowania jakości badania | TAK
102 | Cyfrowa turbina optyczna wielorazowego użytku o oporach poniżej 0,1kPa/l/s przy przepływie 15l/s. | TAK
103 | Aparat wyposażony w automatyczną stację do kalibracji gazu. | TAK
104 | Aparat wyposażony w automatyczną stację do kalibracji objętości, która nie wymaga ręcznej pompy kalibracyjnej. | TAK
105 | Codzienna kalibracja objętości zgodnie z zaleceniami ATS ERS | TAK
106 | Analizator O2 z czujnikiem elektrochemiczny | TAK
107 | Czas narastania analizatora O2 (T10-90) po filtracji 75 ms, lub lepsza. | TAK
108 | Lepszy parametr oznacza niższą wartość w [ms]. | TAK
109 | Zakres pomiaru O2 od 0 do 100 % | TAK
110 | Dokładność pomiaru O2, 0,05 % obj. lub lepsza. | TAK
111 | Lepsza dokładność oznacza niższa wartość w [% obj]. | TAK
112 | Analizator tlenu o czasie życia 24 miesiące, lub dłuższym. | TAK
113 | Możliwość wymiany analizatora tlenu przez użytkownika, bez konieczności korzystania z jakichkolwiek narzędzi. | TAK
114 | Rozdzielczość pomiaru O2, 0,01% obj. Lub lepsza. | TAK
115 | Lepsza rozdzielczość oznacza niższą wartość w [% obj]. | TAK
116 | Analizator CO2 wykorzystujący zjawisko absorpcji podczerwieni. | TAK
117 | Zakres pomiaru CO2, 0 – 15 %, lub lepsza. | TAK
118 | Lepsza oznacza szerszy zakres. | TAK
119 | Dokładność pomiaru CO2, przynajmniej 0,05 % obj. | TAK
120 | Lepsza dokładność oznacza niższa wartość w [% obj]. | TAK
121 | Czas narastania analizatora CO2 (T10-90) 75 ms, lub lepsza. | TAK
122 | Rozdzielczość pomiaru CO2 0,01% obj. Lub lepsza. | TAK
123 | Lepsza rozdzielczość oznacza niższą wartość w [% obj]. | TAK
124 | Przestrzeń martwa głowicy pomiarowej (bez maski) 30 ml, lub mniejsza. | TAK
125 | Zakres pomiaru objętości od 0 do 10 l, lub większa. | TAK
126 | Rozdzielczość pomiaru objętości, 3 ml, lub lepsza. | TAK
127 | Lepsza rozumiana jako niższa wartość w [ml] | TAK
128 | Zakres pomiaru przepływu od 0 do 15 l/s, lub lepsza. | TAK
129 | Lepsza w rozumieniu większy zakres przepływu. | TAK
130 | Zakres pomiaru wentylacji przynajmniej od 0 do 300 l/min, lub lepsza. | TAK
131 | Lepsza w rozumieniu szerszy zakres. | TAK
132 | Możliwość wprowadzania pomiarów gazometrycznych do badania spiroergometrycznego. | TAK
133 | Możliwość wyznaczania trzech progów wentylacyjnych (VT1, VT2 i VT3) | TAK
134 | Wyznaczanie progów wentylacyjnych metodami: | TAK
a) | V-slope | TAK
b) | Na podstawie RER | TAK
c) | EqO2 w czasie | TAK
d) | Ręcznie | TAK
135 | Algorytm interpretacji testu spiroergometrycznego według Eschenbachera i Mannina.. | TAK
136 | Oprogramowanie umożliwia prezentację klasycznych 9 paneli Wasserman-a w układzie zgodnym z: | TAK
a) | Układ Wassermana z 2009 roku | TAK
b) | Układ Wassermana z 2012 roku | TAK
c) | Własna modyfikacja operatora | TAK
137 | System umożliwia wybór protokołu obciążenia na podstawie zmierzonych wartości spirometrycznych. | TAK
138 | Możliwość predefiniowania i stosowania własnych ekranów prezentacji danych wykorzystywanych podczas badania jak również wykonywania analizy. | TAK
139 | Automatyczne wyznaczanie wartości regresyjnych, co najmniej współczynnika nachylenia zależności: VO2/moc (moc tlenowa), VE/VCO2, VE/VO2, VO2/HR (puls tlenowy), V’O2(Log (V’E)) - OUES | TAK
140 | Możliwość prezentacji wykresów bez uśrednienia lub w formie uśrednionej z uśrednianiem czasowych oraz według liczby oddechów. | TAK
141 | Dostępny zestaw standardowych i możliwość tworzenia nowych protokołów badań wysiłkowych dla bieżni ruchomej i cykloergometru, w tym narastających liniowo i progresywnych schodkowych o nieregularnym czasie trwania i zmiennych przyrostach obciążenia. | TAK
142 | Zestaw standardowych i możliwość tworzenia własnych raportów badania | TAK
143 | Możliwość wydrukowania raportu na drukarce podłączonej do komputera oraz generowanie go w formie elektronicznej w formatach PDF, TIF, JPG, RTF | TAK
144 | Oferowany zestaw jest wyposażony w wartości należne opracowane przez S. Glaser. Opisane w publikacji Eur Respir J 2009; 33: 389–397 | TAK
145 | MODUŁ 12-KANAŁOWEJ, WYSIŁKOWEJ, REJETRACJI EKG
146 | Oprogramowanie sterujące kompatybilne i współpracujące z Windows 10 | TAK
147 | Możliwość przyporządkowania różnych funkcji klawiszom funkcyjnym (F1-F12) klawiatury komputerowej | TAK
148 | Wydruki raportów podczas testów | TAK
149 | Wydruki raportów po zakończonym teście | TAK
150 | Wydruki w czasie rzeczywistym | TAK
151 | Wydruk na standardowym papierze A4 | TAK
152 | Wydruk z prędkością co najmniej 25/50 mm/s | TAK
153 | Wbudowana baza danych pacjentów i badań | TAK
154 | Cyfrowy moduł akwizycji sygnału EKG, odporny na impuls defibrylatora | TAK
155 | Sygnał analogowy zamieniany na cyfrowy w module akwizycji | TAK
156 | Możliwość ręcznej korekcji ustawień interpolacji MET | TAK
157 | Możliwy odczyt sygnału z 14 odprowadzeń | TAK
158 | Tryb zawanowanej próby wysiłkowej – 15 kanałów | TAK
159 | Zmiana punktów pomiarowych w trakcie trwania badania, w czasie rzeczywistym na uśrednieniach QRS | TAK
160 | Ergonomiczna konstrukcja przewodów pacjenta w module akwizycji danych składających się modułu oraz przewodów multi-link – min. 10-odprowadzeń, sposób konstrukcji umożliwiający wymianę tylko pojedynczych uszkodzonych przewodów (odprowadzeń) | TAK
161 | Próbkowanie sygnału minimum 16 000 próbek/s/kanał | TAK
162 | Filtr dolnoprzepustowy 20, 40, 100, 150 Hz | TAK
163 | Filtracja FRF lub Cubic Spine | TAK
164 | Filtr zakłóceń sieciowych | TAK
165 | Automatyczna kompensacja linii odniesienia | TAK
166 | CMRR >140dB | TAK
167 | Oprogramowanie posiadające możliwość podłączenia i współpracy co najmniej z zaoferowaną bieżnią | TAK
168 | Możliwość manualnej obsługi bieżni/ergometru, przeprowadzania testów, wprowadzania zmian podczas testów, przeglądania raportów podczas testów, tworzenia i rejestracji raportów | TAK
169 | Wyposażone w przewód połączeniowy z bieżnią/ergometrem | TAK
170 | Automatyczne i manualne wyznaczanie punktu j+x | TAK
171 | Na wyposażeniu: komplet elektrod, przewody, instrukcja obsługi w języku polskim, | TAK
172 | Możliwość archiwizacji wyników testów na dysku twardym | TAK
173 | Wyposażony w moduł edukacji pacjenta – element oprogramowania | TAK
174 | Możliwość konfiguracji ustawień systemu przez użytkownika w tym możliwość wyboru wyświetlanych parametrów czynności życiowych na ekranie komputera, kolejności ich prezentacji, wielkości czcionki | TAK
175 | Możliwość dokonywania zmian w standardowych protokołach wraz z możliwością tworzenia własnych protokołów – co najmniej 99 | TAK
176 | Sygnalizacja braku kontaktu elektrod z pacjentem lub złej jakości sygnału za pomocą wizualnych, kolorowych sygnałów na ekranie | TAK
177 | Automatyczne wyświetlanie odprowadzenia z największymi zmianami ST | TAK
178 | Możliwość ręcznego i automatycznego ustawienia punktów pomiarowych na odcinku ST | TAK
179 | Zapis pełnego badania “Full Disclosure” z możliwoącią reanalizy badania i zmiany parametrów pomiarowych. | TAK
180 | Automatyczna detekcja arytmii podczas testu wraz z prezentacją na ekranie i dokumentacją | TAK
181 | Prezentacja na ekranie wyników poprzedniego testu danego pacjenta podczas testu | TAK
182 | Nazwa protokołu i fazy na ekranie | TAK
183 | Czas trwania wysiłku na ekranie | TAK
184 | Prędkość i nachylenie bieżni na ekranie | TAK
185 | Stałe monitorowanie 12 i 15 kanałów EKG | TAK
186 | Informacja o częstość rytmu aktualnej i docelowej | TAK
187 | Możliwość ręcznej korekcji ustawień interpolacji MET | TAK
188 | Ciągłe zapisywanie sygnału, kodowanie barwne zapisu arytmii, możliwość powiększenia i zapisania dowolnego fragmentu pełnego zapisu EKG. | TAK
189 | Prędkość przesuwu przy podglądzie EKG na ekranie monitora minimum 25, 50, mm/s | TAK
190 | Skala wysiłku według Borga | TAK
191 | Automatyczny export do PDF w określoną lokalizację dyskowa lub sieciową, z automatycznym nadaniem nazwy pliku np. nazwisko pacjenta, data, ID pacjenta itp., możliwość samodzielnej konfiguracji nazwy pliku w exporcie. | TAK
192 | BIEŻNIA RUCHOMA- sztuk 1
193 | Długość pasa bieżni min. 160 cm | TAK
194 | Szerokość pasa bieżni min. 56 cm | TAK
195 | Prędkość przesuwu pasa ruchomego min. 0,2 – 24 km/h | TAK
196 | Regulowane nachylenie bieżni w zakresie min. od 0 do 20% | TAK
197 | Dopuszczalna waga pacjenta min. 200 kg. | TAK
198 | Zasilanie prądem jednofazowym 220V, 50Hz. | TAK
199 | Kompatybilność z oferowanym systemem do sercowo-płucnych, spiroergometrycznych testów wysiłkowych z modułem EKG. | TAK

## Mobilne RTG
Znak sprawy: SZP.251.4.23
Nazwa wykonawcy:..............................................................................
Adres wykonawcy:...............................................................................
Tel./Fax:..............................................................................................
Producent (marka) ………………………….…………… (Należy podać)
Model ……………………………………………….………… (Należy podać)
Numer katalogowy …………………..…………………. Należy podać jeżeli dotyczy)
Kraj pochodzenia ………………………….…………….. (Należy podać)
MOBILNE RTG
Lp. | Parametry wymagane aparatu | Parametr wymagany | Punktacja | Wartość oferowana
A | B | C | D | E
INFORMACJE OGÓLNE
4 | Oferowany aparat RTG w pełni cyfrowy, nieużywany, nierekondyncjonowany, niepowystawowy | TAK
5 | Wszystkie elementy aparatu objęte jednym certyfikatem CE | TAK
6 | Szkolenie aplikacyjne – 1 dzień | TAK
7 | Napięcie zasilania: 230V 50 Hz +/- 10% | TAK
8 | Aparat wyposażony we własny zespół napędowy zasilany z akumulatorów, umożliwiający zmotoryzowane przemieszczanie się urządzenia | TAK
9 | Przeprowadzenie testów specjalistycznych i odbiorczych | TAK
GENERATOR
10 | Moc ≥ 40 kW | TAK
11 | Zakres napięć generatora min. 40-150 kV | TAK
12 | Zakres prądu min.10-500 mA | TAK
13 | Zakres obciążenia prądowo-czasowego min. 0,1 – 500 mAs | TAK
14 | Minimalny czas ekspozycji ≤ 1 ms | TAK
15 | Ekspozycje wykonywane przez akumulatorowe zasilanie (bez konieczności podłączenia do sieci elektrycznej) | TAK
16 | Zabezpieczenie przed przeciążeniem | TAK
17 | Kabel z wyzwalaczem ekspozycji | TAK
18 | Pilot bezprzewodowy do wyzwalania ekspozycji | TAK
MECHANIKA
19 | Kolumna lampy składana teleskopowo | TAK
20 | Waga ≤ 350 kg | TAK | ≤ 340 kg – 10 pkt
21 | Odległość minimalna podłoga-ognisko ≤55 cm | TAK
22 | Odległość maksymalna podłoga-ognisko ≥203 cm | TAK
23 | Maksymalny zasięg ramienia – odległość ognisko - kolumna aparatu ≥ 130 cm | TAK
24 | Szerokość aparatu ≤ 56 cm | TAK
25 | Maksymalna wysokość aparatu w pozycji transportowej ≤140 cm | TAK
26 | Długość aparatu w pozycji transportowej ≤ 130 cm | TAK
27 | Pochylenie kołpaka lampy min. +90° do -30° | TAK
28 | Zakres obrotu kolimatora min. +/- 90° | TAK
29 | Zakres obrotu kolumny aparatu ≥ +/-300° | TAK
30 | Zakres obrotu lampy RTG (w osi ramienia) +/-180° | TAK
31 | Poziom nachylenia podłoża możliwy do pokonania przez aparat min. 7° | TAK
32 | Maksymalna prędkość aparatu w ruchu min. 5 km/h | TAK
33 | Pojemność baterii aparatu umożliwia pokonanie dystansu min. 50 km | TAK | ≥ 60 km – 10 pkt
34 | Pojemność baterii aparatu umożliwia wykonanie min 500 ekspozycji | TAK | ≥ 550 ekspozycji – 10 pkt
35 | System antykolizyjny pozwalający na zatrzymanie napędu przy napotkaniu przeszkody | TAK
36 | System bezpiecznej jazdy (w przypadku źle zabezpieczonego ramienia system ogranicza prędkość jazdy do wartości bezpiecznej) | TAK
37 | Wyłącznik bezpieczeństwa na aparacie | TAK
38 | Blokada ramienia lampy na czas transportu | TAK
LAMPA
39 | Wielkość małego ogniska ≤0,6 mm | TAK
40 | Wielkość dużego ognisko ≤1,2 mm | TAK
41 | Pojemność cieplna anody ≥300 kHU | TAK
42 | Pojemność cieplna obudowy lampy ≥1 MHU | TAK
43 | Prędkość obrotów anody lampy RTG ≥ 3000 obr/min | TAK
44 | Zabezpieczenie lampy RTG przed przegrzaniem | TAK
45 | Możliwość wyboru min. 3 rodzajów filtracji. | TAK
46 | Kolimacja manualna | TAK
47 | Miernik dawki DAP. Nie dopuszcza się softwarowego kalkulatora dawki. | TAK
ZASILANIE
48 | Możliwość zasilania aparatu z sieci elektrycznej lub z wbudowanego akumulatora | TAK
49 | Możliwość wykonywania ekspozycji podczas ładowania baterii | TAK
50 | Możliwość przemieszczania aparatu w przypadku rozładowanych akumulatorów | TAK
51 | Ostrzeżenie o niskim stanie naładowania akumulatorów | TAK
52 | Czas ładowania do pełnego naładowania baterii ≤ 4 godz | TAK
BEZPRZEWODOWY DETEKTOR 43x43
53 | Wymiary aktywnego pola obrazowania Min. 42,5 x 42,5 cm | TAK
54 | Aktywna matryca detektora wyrażona liczbą pikseli ≥ 9,2 Mpx | TAK
55 | Wielkość piksela ≤ 140 µm | TAK
56 | Głębokość akwizycji ≥ 16 bit | TAK
57 | Rozdzielczość przestrzenna ≥ 3,5 lp/mm | TAK
58 | DQE dla 0,0 lp/mm ≥ 65% | TAK
59 | Waga ≤ 3,6 kg | TAK
60 | Maksymalne obciążenie detektora (na całej powierzchni) min. 300 kg | TAK | ≥ 400 kg – 10 pkt
61 | Maksymalne obciążenie detektora (punktowo) min. 150 kg | TAK | ≥ 200 kg – 10 pkt
62 | Odporność na wodę/kurz min. IP54 | TAK
63 | Możliwość wymiany baterii bez użycia dodatkowych narzędzi | TAK
64 | Ilość ekspozycji możliwych do wykonania na w pełni naładowanej baterii min. 500 | TAK
65 | Automatyczne ładowanie detektora w kieszeni aparatu | TAK
KONSOLA TECHNIKA ZINTEGROWANA Z APARATEM
66 | Monitor dotykowy LCD zintegrowany z aparatem, do sterowania urządzeniem o przekątnej ≥21" | TAK
67 | Oprogramowanie konsoli operatora całkowicie w języku polskim | TAK
68 | Czas od akwizycji do pojawienia się obrazu poglądowego max. 3 s. | TAK
69 | Możliwość zabezpieczenia dostępu do konsoli technika za pomocą PINu | TAK
70 | Automatyczny oraz manualny wybór parametrów generatora | TAK
71 | Obróbka obrazu pozwalająca m.in.. na: regulację jasności i kontrastu obrazów, adnotacje na obrazach, obracanie i powiększanie obrazów, regulację okna obrazu, umieszczanie oznaczenia projekcji L/R, pomiary odległości kątów; pomiar kątów Cobba | TAK
72 | Współpraca ze standardem DICOM 3.0. z obsługą protokołów: Worklist Manager, Storage, MPPS, Stortage commitment, Send, Print | TAK
73 | Automatyczne i manualne wysyłanie badań na zdefiniowane serwery PACS | TAK
74 | Możliwość wpisywania danych demograficznych bezpośrednio na konsoli technika | TAK
75 | Wykonywanie badań nagłych (bez rejestracji pacjenta) | TAK
76 | Wyświetlanie obrazu badania każdorazowo po dokonaniu ekspozycji z możliwością akceptacji lub odrzucenia | TAK
77 | Programy anatomiczne w języku polskim | TAK
78 | Możliwość edycji i definiowania protokołów badania | TAK
79 | Pediatryczne zarządzanie naświetlaniem, obrazowanie w oparciu o wagę min. 5 etapów | TAK | ≥ 6 etapów – 10 pkt
80 | Ilość obrazów w pamięci min. 5 000 obrazów | TAK
81 | Analiza zdjęć odrzuconych | TAK
82 | Tryb nocny – dostosowanie temperatury barwy ekranu oraz dźwięku dla pracy w nocy | TAK/NIE | TAK – 10 pkt

## Ramię C
Znak sprawy: SZP.251.4.23
Nazwa wykonawcy:..............................................................................
Adres wykonawcy:...............................................................................
Tel./Fax:..............................................................................................
Producent (marka) ………………………….…………… (Należy podać)
Model ……………………………………………….………… (Należy podać)
Numer katalogowy …………………..…………………. Należy podać jeżeli dotyczy)
Kraj pochodzenia ………………………….…………….. (Należy podać)
RAMIĘ C
Lp. | Parametry wymagane aparatu | Parametr wymagany | Punktacja | Wartość oferowana
A | B | C | D | E
GENERATOR
1 | Zasilanie jednofazowe | 230V/ 50 Hz | bez punktacji
2 | Zakres dopuszczalnych wahań napięcia zasilającego | +/- 10% | bez punktacji
3 | Moc generatora | Min. 2,3 kW | bez punktacji
4 | Typ generatora, wysokiej częstotliwości | min. 40 kHz | bez punktacji
5 | Prąd skopii impulsowej | min. 20mA | bez punktacji
6 | Radiografia cyfrowa | Tak | bez punktacji
7 | Prąd radiografii cyfrowej | min.24 mA | bez punktacji
8 | Zakres napięć fluoroskopii i radiografii | Min. 40-110 kV | Maksymalne napięcie min. 120kV - 10 pkt
9 | Automatyka doboru parametrów skopii | Tak | bez punktacji
10 | Skopia pulsacyjna w zakresie min. 1 do 20 pulsów/s | Tak | zakres min. 1-25p/s – 10 pkt reszta – 0pkt
12 | Kontrola czasu trwania pulsu min. w zakresie min. 10-40ms | Tak | Bez punktacji
LAMPA X – RAY
13 | Lampa ze stacjonarną anodą –jednoogniskowa | Tak | bez punktacji
14 | Totalna filtracja | min 4,3 mm Al. | bez punktacji
15 | Ognisko jedno | max. 0,6 mm | bez punktacji
16 | Pojemność cieplna anody | min 85 kHU | bez punktacji
17 | Pojemność cieplna kołpaka | min 1 140 kHU | bez punktacji
18 | Szybkość chłodzenia anody | min 50kHU/min | bez punktacji
19 | Kolimator szczelinowy z rotacją | Tak | bez punktacji
20 | Ustawienie kolimatorów na zamrożonym obrazie bez użycia promieniowania | Tak | bez punktacji
WÓZEK Z RAMIENIEM C
21 | Głębokość ramienia C | min. 67 cm | bez punktacji
22 | Odległość kołpak - detektor (wolna przestrzeń) | min. 86 cm | Wartość największa -10 pkt, reszta - 0
23 | Zakres ruchu poziomego ramienia C | min. 21 cm | bez punktacji
24 | Zakres ruchu pionowego ramienia C | min. 42 cm | bez punktacji
25 | Zakres obroty ramienia C wokół osi pionowej (Wig-Wag) | Min. 20° | bez punktacji
26 | Zmotoryzowany ruch pionowy | Tak | bez punktacji
27 | Całkowity zakres obrotu ramienia wokół osi poziomej | min. ±225° | bez punktacji
28 | Zakres ruchu orbitalnego | min. 150° | wartość największa – 10 pkt., reszta - 0
29 | Ramie C zbalansowane w każdej pozycji | Tak | bez punktacji
30 | Urządzenie zabezpieczające przed najeżdżaniem na leżące przewody | Tak | bez punktacji
31 | Wielofunkcyjna pojedyncza dźwignia służąca jako hamulec oraz sterowanie kołami aparatu. Każdy hamulec aparatu oznaczony innym kolorem | Tak | bez punktacji
CYFROWY DETEKTOR OBRAZU
32 | Wymiary, detektor płaski min. | 20 cm x 20 cm | bez punktacji
33 | Ilość pól detektora obrazu | min 3 | bez punktacji
34 | Rozdzielczość detektora | min.1500 x 1500 | wartość największa – 10 pkt
CAŁOŚĆ APARATU Z MONITORAMI NA JEDNYM WÓZKU
35 | 1 Monitor medyczny przekątna min.27 cali | Tak | bez punktacji
36 | Kąt widzenia ( obrazu min. 176°) | Tak | bez punktacji
37 | Wyjście DVI lub SDI do podłączenia dodatkowego monitora lub systemów nawigacji. | Tak | bez punktacji
38 | Ilość obrazów wyświetlana jednocześnie na monitorze | min. 16 obrazów | bez punktacji
39 | Pojemność pamięci na dysku twardym | min. 100 000 obrazów | bez punktacji
40 | Archiwizacja poprzez port USB – zapis obrazów w formacie umożliwiającym odtworzenia zdjęć na dowolnym komputerze bez konieczności posiadania dodatkowego oprogramowania. Dodatkowy system archiwizacji. Automatyczne dogrywanie przeglądarki DICOM na zewnętrzny nośnik pamięci | Tak | bez punktacji
41 | Archiwizacja obrazów w formacie TIFF | Tak | bez punktacji
42 | Funkcja „Last Image Hold” (LIH) | Tak | bez punktacji
43 | Automatyka parametrów fluoroskopii | Tak | bez punktacji
44 | ZOOM | Tak | bez punktacji
45 | Cyfrowe odwracanie obrazu góra/dół, lewo /prawo na monitorze | Tak | bez punktacji
46 | Obraz lustrzany | Tak | bez punktacji
47 | Obrót obrazu płynny cyfrowy bez ograniczeń kąta i kierunku obrotu i wyzwalania dodatkowych dawek promieniowania | Tak | bez punktacji
48 | Funkcja automatycznego wykrywania ruchu w polu obrazowym celem obniżenia częstotliwości skopi w zależności od szybkości tego ruchu w polu detektora i obniżenia dawki dla pacjenta i personelu | Tak/Nie | Tak -10 pkt Nie – 0 pkt
49 | Układ pomiaru dawki z wyświetlaczem cyfrowym i archiwizacją dawki na zdjęciu na monitorze, w pamięci aparatu oraz na zdjęciu drukowanym. | Tak | bez punktacji
50 | Monitor dotykowy kolorowy min. 640x480 znajdujący się na wózku ramienia C do sterowania wszystkimi funkcjami generatora i programami aparatu z opcją podglądu skopii live, obrotowy w tym do obsługi archiwizacji | Tak | Bez punktacji
51 | Funkcja automatycznej redukcji częstotliwości skopi w przypadku osiągnięcia zbyt dużej temperatury w kołpaku i powrotu do ustawień początkowych po osiągnięciu temperatury optymalnej. | Tak | Bez punktacji
WYPOSAŻENIE DODATKOWE
52 | Videoprinter wbudowany w aparat | Tak | bez punktacji
53 | Tryb pętli fluoroskopowej CINE min. 1-8p/s | Tak | bez punktacji
54 | Instrukcja użytkownika w języku polskim (z dostawą) | Tak | bez punktacji
55 | Aparat fabrycznie nowy | Tak | bez punktacji
56 | Pakiet DICOM (min.Storage, Worklist), bezprzewodowy | Tak | bez punktacji
57 | Wskaźnik laserowy w detektorze | Tak | bez punktacji
58 | Testy akceptacyjne i specjalistyczne wraz z dostawą aparatu | Tak | bez punktacji
60 | Fartuchy oraz inne akcesoria ochronne mają być wykonane w technologii ochrony dwuwarstwowej (Bi-Layer Protection) z lekkiego BEZWINYLOWEGO bezołowiowego materiału ochronnego zapewniającego deklarowany poziom ochrony przy napięciu od 60 do 110 kV, spełniającego normę IEC 61331:2014 10 x Fartuch o calkowitej ochronie jednostronnej zapinany na rzepy Fartuch posiadający kieszeń z wkładkami łagodzącymi nacisk na barki Elastyczne pasy zapobiegające zsuwaniu się fartucha podczas nachylania Zapięcia na rzepy na ramionach i w pasie ułatwiające szybkie zdejmowanie Ochrona 0.50 mm Pb Rozmiary męskie i damskie Szczegółowa instrukcja konserwacji, czyszczenia i dezynfekcji dołączona do każdego fartucha 10 x Całkowita ochrona szyi Stójka o szer. 5 cm i ze śliniakiem długości 12 cm Ochrona 0.50 mm Pb Wykonana z lekkiego materiału bezołowiowego | Tak | bez punktacji

## Wieża artro i laparoskopowa
Znak sprawy: SZP.251.4.23
Nazwa wykonawcy:..............................................................................
Adres wykonawcy:...............................................................................
Tel./Fax:..............................................................................................
Producent (marka) ………………………….…………… (Należy podać)
Model ……………………………………………….………… (Należy podać)
Numer katalogowy …………………..…………………. Należy podać jeżeli dotyczy)
Kraj pochodzenia ………………………….…………….. (Należy podać)
WIEŻA LAPAROSKOPOWA
Lp. | Parametry wymagane aparatu | Parametr wymagany | Punktacja | Wartość oferowana
A | B | C | D | E
Endoskopowa kamera 4K 1szt
1 | Głowica kamery wyposażona w trzy przetworniki 1/3" wysokiej rozdzielczości, technologia CMOS | TAK
2 | Wodoszczelna głowica kamery z możliwością obsługi 10 funkcji | TAK
3 | Kolorowy ekran dotykowy umożliwiający dostęp do różnych menu (regulacji stopnia jasności, zoomu i balansu bieli) | TAK
4 | Migawka automatyczna: od 1/60 do 1/22 478 sekundy | TAK
5 | Rozdzielczość kamery 4K UHD | TAK/NIE | TAK - 10 PKT, NIE - 0 PKT.
6 | System skanujący : w poziomie 135,00 kHz, w pionie: 60kHz | TAK
7 | Elektroniczne doświetlenie obrazu: regulacja 8-stopniowa | TAK
8 | Wbudowane programy specjalistyczne 9: artroskopia, cystoskopia, ENT/czaszka, endoskop giętki, histeroskopia, laparoskopia, laser, mikroskop, standard | TAK
9 | Funkcja umożliwiająca automatyczną regulację ustawień światła w celu uzyskania optymalnej wydajności wiązki światła | TAK
10 | Konsola kamery wyposażona w 2 wyjścia cyfrowe (rozdzielczość 1080p (HDTV), 4K UHD (3840 x 2160)) | TAK
11 | Wyjścia cyfrowe HDMI 2.0 – 2szt. | TAK
12 | Menu urządzenia w języku polskim wyświetlane na panelu sterującym urządzenia. | TAK
13 | Możliwość sterowania rejestratora cyfrowego i źródła światła z głowicy kamery | TAK
14 | Możliwość pracy w systemie zintegrowanej sali operacyjnej | TAK
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED – 1szt.
15 | Moc żarówki LED min. 240W | TAK
16 | Żywotność min. 60 000 godzin pracy | TAK
17 | Panel sterujący urządzenia – kolorowy, dotykowy wyświetlacz LCD | TAK
18 | Wyświetlacz LCD - wskazuje tryb pracy, natężenie światła w zakresie 0-100%, kody błędów. | TAK
19 | Tryb gotowości standby | TAK
20 | Menu urządzenia w języku polskim | TAK
21 | Urządzenie wyposażone w funkcję automatycznego przejścia w stan czuwania w przypadku odłączenia optyki od światłowodu, zabezpieczającą przed poparzeniem ciała pacjenta | TAK
22 | Uniwersalne przyłącze światłowodów różnych producentów bez stosowania dodatkowych adapterów | TAK
23 | Możliwość włączenia i wyłączenia źródła światła z poziomu głowicy kamery | TAK
24 | Możliwość sterowania urządzeniem za pomocą przycisków na głowicy kamery. | TAK
25 | Możliwość pracy w systemie zintegrowanej sali operacyjnej | TAK
26 | Światłowód 5mm x 3m w przezroczystej osłonie (zatrzask z oringiem) 3 szt | TAK
Medyczny monitor 4K 1szt.
27 | Monitor 4K o rozdzielczość obrazu min.4096 x 2160 | TAK/NIE | TAK - 10 PKT, NIE - 0 PKT.
28 | Matryca monitora LCD z podświetleniem LED - typ panelu wyświetlacza LCD: IPS-Pro TFT AM LCD | TAK
29 | Przekątna ekranu min. 32”, ekran panoramiczny | TAK | >32" - 10 pkt.
30 | Rozmiar plamki: 0.1704 x 0.1704 mm | TAK
31 | Jasność: 525 cd/m² standard | TAK
32 | Kontrast: 1500:1 standard | TAK
33 | Prekonfigurowane ustawienia dla różnych specjalności chirurgicznych (temperatura barwowa) 10 specjalności | TAK
34 | Wbudowane efekty cyfrowe typu PIP (obraz w obrazie), POP (obraz na obrazie), PBP (obraz przy obrazie), zatrzymanie obrazu, powiększenie/dopasowanie obrazu - 5 efektów | TAK
35 | Dwustronna powłoka antyrefleksyjna | TAK
36 | Twardość zintegrowanej z wyświetlaczem warstwy ochronnej: 3H | TAK
37 | Możliwość wprowadzania niestandardowej nazwy użytkownika wyświetlanej podczas uruchamiania monitora | TAK
38 | Sterowanie monitorem poprzez pokrętło i 4 przyciski na panelu przednim | TAK
39 | Wejścia.:(x1) DVI-I; (x1) HDMI 1.4; (x1) HDMI 2.0 | TAK
40 | Format obrazu.: DVI do 1920x1080p - 60hz; HDMI 1.4 do 1920x1080p - 60Hz; HDMI 2.0 do 4096 x 2160p - 60Hz | TAK
41 | Wyświetlana ilość kolorów – 1073 milionów (10–bit) | TAK
42 | Możliwość regulacji kolorów: czerwony, zielony, niebieski | TAK
43 | Regulacja ustawień obrazu: jasność, kontrast, faza, nasycenie, ostrość obrazu, ostrość video | TAK
44 | Możliwość zatrzymania obrazu (freeze frame) | TAK
45 | Zużycie energii 20-120W | TAK
46 | Otwory montażowe standard VESA – 100mm×100mm | TAK
47 | Zasilanie: AC 100-240V 50/60Hz 2.5A - 1.5A | TAK
48 | Waga netto monitora: 10,5 kg | TAK
49 | Osłona monitora 1szt | TAK
Medyczny rejestrator cyfrowy/System zarządzania danymi
50 | dotykowy panel (8-calowy, kolorowy wyświetlacz TFT LCD) zastępujący klawiaturę | TAK
51 | Wyposażony w porty USB 3.0 (1 port na przednim panelu + 4 porty na tylnym panelu) | TAK
52 | 14 portów USB 2.0 do podłaczenia urządzeń | TAK
53 | Możliwość nagrywania dwóch strumieni wideo w trybie zsynchronizowanym lub niezależnym | TAK
54 | personalizacja zdjęć i sekwencji wideo: możliwość wpisywania danych pacjenta i adnotacji | TAK
55 | możliwość utworzenia wielu kont użytkowników łatwo rozpoznawalnych dzięki wgranym zdjęciom / ikonom na ekranie głównym | TAK
56 | współpraca z drukarką: możliwość ustawienia drukarki według własnych preferencji z poziomu rejestratora | TAK
57 | lista bezpieczeństwa chirurgicznego z możliwością konfiguracji przez użytkownika | TAK
58 | Wyświetlanie na ekranie statusu wybranych urządzeń chirurgicznych | TAK
59 | Obraz: rozdzielczość: XGA: 1024 × 768; SXGA: 1280 × 1024; High Definition 720: 1280 × 720; High Definition 1080: 1920 × 1080; Ultra High Definition 4K: 3840 × 2160 | TAK
60 | Formaty zapisu zdjęć: Bitmap (BMP), Joint Photographic Experts Group (JPG, JPEG), JPEG2000, Tagged Image File Format (TIFF), Truevision Targa (TGA), Portable Network Graphics (PNG) | TAK
61 | Dźwięk: Wejście/wyjście: Liniowe wejście/wyjście stereo i zestawu słuchawkowego1 wyjście głośników | TAK
62 | Wejścia wideo: 1x DVI, 1xRGBHV(poprzez złacze DVI-I), 3xHDMI | TAK
63 | Wyjścia wideo: 1xRGBHV(poprzez złącze DVI-I), 3xHDMI | TAK
64 | Formaty zapisu video: MPEG2: 720 × 480, 720 x 576; H.264: (NTSC) 720 × 480, (PAL) 720 × 576, (XGA) 1024 × 768, (SXGA) 1280 × 1024, (720p) 1280 × 720, (1080p) 1920 × 1080, (UHD) 3840 × 2160 | TAK
65 | Opcje zapisu obrazów i sekwencji wideo: wbudowany dysk twardy (zapis automatyczny), pamięć USB, iPad, lokalizacje sieciowe | TAK
66 | Możliwość uruchomienia streamingu: przesyłanie obrazu wideo poprzez sieć | TAK
67 | Możliwość przeglądania plików wideo oraz zdjęć na wbudowanym ekranie | TAK
68 | Klasa wodoszczelności IPX0 | TAK
69 | Wbudowany twardy dysk o pojemności 1Tb (zapis automatyczny) | TAK
70 | Obsługa sieci: Ethernet 10/100/1000 Mb/s, | TAK
71 | Wbudowany moduł wifi - obsługa 2,4GHz oraz 5GHz | TAK
72 | Praca w szpitalnej sieci komputerowej: zapis danych na serwerze FTP lub DICOM | TAK
73 | Możliwość wysyłania plików video oraz zdjęć do serwera plików w celu przechowywania długoterminowego | TAK
Wózek aparaturowy z atestem medycznym
74 | Jezdny z uchwytami do przemieszczania i blokadą kół | TAK
75 | 3 półki z regulowaną wysokością, szerokość półki 45 cm | TAK
76 | Listwa zasilająca z 10 gniazdami | TAK
77 | W komplecie/ zestawie: | TAK
a) | uchwyt na głowicę kamery | TAK
b) | uchwyt boczny dla pompy laparoskopowej | TAK
c) | uchwyt do butli CO2 wraz z przeciwwagą | TAK
d) | wieszak na worki z płynem do irygacji | TAK
e) | możliwość umieszczenia okablowania w ramie wózka | TAK
f) | możliwość podłączenia dodatkowych urządzeń elektrycznych bez konieczności używania dodatkowych przedłużaczy | TAK
78 | Ramię centralne sprężyste 300/350mm do monitora LCD z półką 45cm | TAK
79 | Możliwość ustawiania monitora w 3 płaszczyznach | TAK
80 | Transformator izolacyjny wbudowany w ramę wózka | TAK
81 | Regulowany wysięgnik do płynów (na 2 worki) | TAK
Insuflator CO2 – 1 szt.
82 | Regulacja przepływu insuflacji do minimum 50l/min, rozdzielczości regulacji - 0,1 l/min. | TAK
83 | Zakres regulacji ciśnienia insuflacji min. 1-30mmHg | TAK
84 | Funkcja ciągłego pomiaru ciśnienia CO2. (insuflator podaje CO2 w sposób ciągły nieprzerywany i bezskokowy do wysokości zadanej wartości ciśnienia insuflacji z dwóch niezależnych portów) | TAK
85 | Zintegrowany podgrzewacz gazu do podgrzewania gazu insuflacyjnego z funkcja automatycznego ogrzewania gazu insuflacyjnego po podłaczeniu odpowiedniego drenu | TAK
86 | Funkcja odsysania służąca do usuwania dymów chirurgicznych z jamy ciała | TAK/NIE | TAK - 10 PKT, NIE - 0 PKT.
87 | Funkcja nawilżania gazu insuflacyjnego | TAK
88 | Czytelny wyświetlacz LCD prezentujący wartości numeryczne parametrów zadanych, aktualnych oraz ilość zużytego gazu. | TAK
89 | Ciekłokrystaliczny, kolorowy ekran dotykowy | TAK
90 | Funkcja automatycznej desuflacji – możliwość ustawienia progu ciśnienia i czasu uruchomienia desuflacji zwiększająca bezpieczeństwo pracy. | TAK
91 | Funkcja podgrzewania gazu. | TAK
92 | Możliwość sterowania pracą insuflatora komendami głosowymi w systemie | TAK
93 | Możliwość zasilania gazem z butli oraz z sieci centralnej CO2 | TAK
94 | Sześć trybów pracy insuflatora: | TAK
a) | STANDARD - stosowany do rozszerzania jamy otrzewnej podczas zabiegów laparoskopowych poprzez insuflację CO2; przeznaczony do laparoskopii wykonywanych u pacjentów o prawidłowej masie ciała i lekko otyłych (BMI poniżej 30) w wieku powyżej 14 lat | TAK
b) | HIGH FLOW/BARIATRIC- stosowany do rozszerzania jamy otrzewnej podczas zabiegów laparoskopowych poprzez insuflację CO2; przeznaczony do laparoskopii wykonywanych u pacjentów o prawidłowej masie ciała i otyłych (BMI powyżej 30) w wieku powyżej 14 lat | TAK
c) | PEDIATRIC- stosowany do rozszerzania jamy otrzewnej podczas zabiegów laparoskopowych poprzez insuflację CO2; przeznaczony do stosowania u noworodków, niemowlat i dzieci w wieku poniżej 14 lat | TAK
d) | ADVNCED FLOW- stosowany do rozszerzania jamy otrzewnej podczas zabiegów laparoskopowych, w tym między innymi laparoskopii wspomaganych robotem poprzez insuflację CO2; przeznaczony do laparoskopii wykonywanych u pacjentów o prawidłowej masie ciała i otyłych w wieku powyżej 14 lat | TAK
e) | VESSEL HARVEST- stosowany do rozszerzania jamy wzdłuż żyły odpiszczelowej, lub tętnicy promieniowej podczas endoskopowego pobierania naczyń; przeznaczony dla pacjentów powyżej 14 roku zycia | TAK
f) | TAMIS- stosowany do rozszerzania wypełniania odbytnicy i okrężnicy poprzez insuflację CO2 w minimalnie inwazyjnych zabiegach transanalnych; przeznaczony dla pacjentów powyżej 14 roku zycia | TAK
95 | Menu urządzenia w języku polskim wyświetlane na panelu sterującym | TAK
96 | Ostrzegawcze komunikaty dźwiękowe oraz tekstowe – „zatkanie”, „zanieczyszczenie”, „nadciśnienie”, „system odpowietrzający aktywny”, „ogrzewanie gazu”, „uszkodzenie drenu” | TAK
97 | Maksymalne ciśnienie wyjściowe: 75 mm Hg | TAK
98 | Maksymalne ciśnienie dopływu gazu: 80 bar/1160 PSI | TAK
99 | Minimalne ciśnienie dopływu gazu (butla gazowa): 15 bar/218 PSI | TAK
100 | Minimalne ciśnienie dopływu gazu (gaz z instalacji): 3,4 bar/50 PSI | TAK
101 | Zakres pomiarowy dopływu gazu: 0-50 bar/0-725 PSI | TAK
102 | Max. pobór mocy: 150 VA | TAK
103 | Max. pobór prądu: 630 mA (wg IFU 0.5A) | TAK
104 | Masa: ok. 10 kg | TAK
105 | Automatyczne rozpoznawanie rodzaju drenu | TAK
106 | Dreny jednorazowe z wbudowanym filtrem | TAK
107 | Wysokociśnieniowy przewód do gazu 1szt | TAK
AKCESORIA
108 | Kontener do sterylizacji optyk laparoskopowych 2szt | TAK
109 | Optyka laparoskopowa 10mm 30° 33cm 2szt | TAK
110 | Optyka laparoskopowa 10mm 0° 33cm 2szt | TAK
111 | Końcówka ssąco/płucząca 5mm/32cm - zwykła, 12 otworów, wykończenie metalowe 2szt | TAK
Pompa laparoskopowa
112 | Pojemność akumulatora 1800mAh | TAK
113 | Klasa wodoszczelności IPX2 | TAK
114 | Praca pompy w 3 trybach przepływu: niskim (2 l/min), średnim (3 l/min) i wysokim (4 l/min) | TAK
115 | Dedykowane kasety-dreny do pompy szybko montowane i rozpoznawane przez pompę | TAK
116 | Automatyczne włączenie systemu, gdy kaseta zostanie włożona, i wyłączy sie po jej wyjęciu z pompy. | TAK
117 | Dodatkowe zasilanie- akumulator | TAK
118 | Możliwość zastosowania drenów z jednorazową końcówką ssąco-płuczącą lub z wielorazową końcówką ssąco –płuczącą. | TAK
119 | Funkcja automatycznego rozpoznawania kasety po jej zamontowaniu | TAK
Producent (marka) ………………………….…………… (Należy podać)
Model ……………………………………………….………… (Należy podać)
Numer katalogowy …………………..…………………. Należy podać jeżeli dotyczy)
Kraj pochodzenia ………………………….…………….. (Należy podać)
WIEŻA ARTROSKOPOWA
Lp. | Parametry wymagane aparatu | Parametr wymagany | Punktacja | Wartość oferowana
A | B | C | D | E
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED – 1szt.
1 | Moc żarówki LED min. 240W | TAK
2 | Żywotność min. 60 000 godzin pracy | TAK
3 | Panel sterujący urządzenia – kolorowy, dotykowy wyświetlacz LCD | TAK
4 | Wyświetlacz LCD - wskazuje tryb pracy, natężenie światła w zakresie 0-100%, kody błędów. | TAK
5 | Tryb gotowości standby | TAK
6 | Menu urządzenia w języku polskim | TAK
7 | Urządzenie wyposażone w funkcję automatycznego przejścia w stan czuwania w przypadku odłączenia optyki od światłowodu, zabezpieczającą przed poparzeniem ciała pacjenta | TAK
8 | Uniwersalne przyłącze światłowodów różnych producentów bez stosowania dodatkowych adapterów | TAK
9 | Możliwość włączenia i wyłączenia źródła światła z poziomu głowicy kamery | TAK
10 | Możliwość sterowania urządzeniem za pomocą przycisków na głowicy kamery. | TAK
11 | Możliwość pracy w systemie zintegrowanej sali operacyjnej | TAK
12 | Światłowód 5mm x 3m w przezroczystej osłonie (zatrzask z oringiem) 3 szt | TAK
Medyczny monitor 4K 1szt.
13 | Monitor 4K o rozdzielczości obrazu min.4096 x 2160 | TAK/NIE | TAK - 10 PKT, NIE - 0 PKT.
14 | Matryca monitora LCD z podświetleniem LED - typ panelu wyświetlacza LCD: IPS-Pro TFT AM LCD | TAK
15 | Przekątna ekranu min. 32”, ekran panoramiczny | TAK | >32" - 10 pkt.
16 | Rozmiar plamki: 0.1704 x 0.1704 mm | TAK
17 | Jasność: 525 cd/m² standard | TAK
18 | Kontrast: 1500:1 standard | TAK
19 | Prekonfigurowane ustawienia dla różnych specjalności chirurgicznych (temperatura barwowa) 10 specjalności | TAK
20 | Wbudowane efekty cyfrowe typu PIP (obraz w obrazie), POP (obraz na obrazie), PBP (obraz przy obrazie), zatrzymanie obrazu, powiększenie/dopasowanie obrazu - 5 efektów | TAK
21 | Dwustronna powłoka antyrefleksyjna | TAK
22 | Twardość zintegrowanej z wyświetlaczem warstwy ochronnej: 3H | TAK
23 | Możliwość wprowadzania niestandardowej nazwy użytkownika wyświetlanej podczas uruchamiania monitora | TAK
24 | Sterowanie monitorem poprzez pokrętło i 4 przyciski na panelu przednim | TAK
25 | Wejścia.:(x1) DVI-I; (x1) HDMI 1.4; (x1) HDMI 2.0 | TAK
26 | Format obrazu.: DVI do 1920x1080p - 60hz; HDMI 1.4 do 1920x1080p - 60Hz; HDMI 2.0 do 4096 x 2160p - 60Hz | TAK
27 | Wyświetlana ilość kolorów – 1073 milionów (10–bit) | TAK
28 | Możliwość regulacji kolorów: czerwony, zielony, niebieski | TAK
29 | Regulacja ustawień obrazu: jasność, kontrast, faza, nasycenie, ostrość obrazu, ostrość video | TAK
30 | Możliwość zatrzymania obrazu (freeze frame) | TAK
31 | Zużycie energii 20-120W | TAK
32 | Otwory montażowe standard VESA – 100mm×100mm | TAK
33 | Zasilanie: AC 100-240V 50/60Hz 2.5A - 1.5A | TAK
34 | Waga netto monitora: 10,5 kg | TAK
35 | Osłona monitora 1szt | TAK
Medyczny rejestrator cyfrowy/System zarządzania danymi
36 | dotykowy panel (8-calowy, kolorowy wyświetlacz TFT LCD) zastępujący klawiaturę | TAK
37 | Wyposażony w porty USB 3.0 (1 port na przednim panelu + 4 porty na tylnym panelu) | TAK
38 | 14 portów USB 2.0 do podłaczenia urządzeń | TAK
39 | Możliwość nagrywania dwóch strumieni wideo w trybie zsynchronizowanym lub niezależnym | TAK
40 | personalizacja zdjęć i sekwencji wideo: możliwość wpisywania danych pacjenta i adnotacji | TAK
41 | możliwość utworzenia wielu kont użytkowników łatwo rozpoznawalnych dzięki wgranym zdjęciom / ikonom na ekranie głównym | TAK
42 | współpraca z drukarką: możliwość ustawienia drukarki według własnych preferencji z poziomu rejestratora | TAK
43 | lista bezpieczeństwa chirurgicznego z możliwością konfiguracji przez użytkownika | TAK
44 | Wyświetlanie na ekranie statusu wybranych urządzeń chirurgicznych | TAK
45 | Obraz: rozdzielczość: XGA: 1024 × 768; SXGA: 1280 × 1024; High Definition 720: 1280 × 720; High Definition 1080: 1920 × 1080; Ultra High Definition 4K: 3840 × 2160 | TAK
46 | Formaty zapisu zdjęć: Bitmap (BMP), Joint Photographic Experts Group (JPG, JPEG), JPEG2000, Tagged Image File Format (TIFF), Truevision Targa (TGA), Portable Network Graphics (PNG) | TAK
47 | Dźwięk: Wejście/wyjście: Liniowe wejście/wyjście stereo i zestawu słuchawkowego1 wyjście głośników | TAK
48 | Wejścia wideo: 1x DVI, 1xRGBHV(poprzez złacze DVI-I), 3xHDMI | TAK
49 | Wyjścia wideo: 1xRGBHV(poprzez złącze DVI-I), 3xHDMI | TAK
50 | Formaty zapisu video: MPEG2: 720 × 480, 720 x 576; H.264: (NTSC) 720 × 480, (PAL) 720 × 576, (XGA) 1024 × 768, (SXGA) 1280 × 1024, (720p) 1280 × 720, (1080p) 1920 × 1080, (UHD) 3840 × 2160 | TAK
51 | Opcje zapisu obrazów i sekwencji wideo: wbudowany dysk twardy (zapis automatyczny), pamięć USB, iPad, lokalizacje sieciowe | TAK
52 | Możliwość uruchomienia streamingu: przesyłanie obrazu wideo poprzez sieć | TAK
53 | Możliwość przeglądania plików wideo oraz zdjęć na wbudowanym ekranie | TAK
54 | Klasa wodoszczelności IPX0 | TAK
55 | Wbudowany twardy dysk o pojemności 1Tb (zapis automatyczny) | TAK
56 | Obsługa sieci: Ethernet 10/100/1000 Mb/s, | TAK
57 | Wbudowany moduł wifi - obsługa 2,4GHz oraz 5GHz | TAK
58 | Praca w szpitalnej sieci komputerowej: zapis danych na serwerze FTP lub DICOM | TAK
59 | Możliwość wysyłania plików video oraz zdjęć do serwera plików w celu przechowywania długoterminowego | TAK
Wózek aparaturowy z atestem medycznym
60 | Jezdny z uchwytami do przemieszczania i blokadą kół | TAK
61 | 3 półki z regulowaną wysokością, szerokość półki 45 cm | TAK
62 | Listwa zasilająca z 10 gniazdami | TAK
63 | W komplecie/ zestawie: | TAK
a) | uchwyt na głowicę kamery | TAK
b) | uchwyt boczny dla pompy laparoskopowej | TAK
c) | uchwyt do butli CO2 wraz z przeciwwagą | TAK
d) | wieszak na worki z płynem do irygacji | TAK
e) | możliwość umieszczenia okablowania w ramie wózka | TAK
f) | możliwość podłączenia dodatkowych urządzeń elektrycznych bez konieczności używania dodatkowych przedłużaczy | TAK
70 | Ramię centralne sprężyste 300/350mm do monitora LCD z półką 45cm | TAK
71 | Możliwość ustawiania monitora w 3 płaszczyznach | TAK
72 | Transformator izolacyjny wbudowany w ramę wózka | TAK
73 | Regulowany wysięgnik do płynów (na 2 worki) | TAK
Pompa
74 | Pompa dwurolkowa, rolki napływu i odpływu ukryte wewnątrz urządzenia, zabezpieczone przed przypadkowym uszkodzeniem | TAK
75 | Menu pompy w języku polskim | TAK
76 | Możliwość pracy w torze napływu (jednotorowym) lub w trybie napływu/odpływu (dwutorowym) | TAK
77 | Dreny w postaci szybko montowanych kaset | TAK
78 | Dreny kodowane kolorami osobno dla toru napływu i odpływu | TAK
79 | Możliwość podłączenia jednoczesnego kaniuli, shavera i elektrody do waporyzacji za pomocą dedykowanych i opisanych drenów | TAK
80 | Możliwość podłączenia kaset dziennych | TAK
81 | Kolorowy ekran dotykowy, kąt widzenia 160 stopni, przekątna 6,5 cala, rozdzielczość 640 x 480, skala kolorów 16-bitowy | TAK
82 | Oprogramowanie Reconisense TC pomagające określić stan temperatury w stawie | TAK
83 | Możliwość podłączenia przełącznika ręcznego lub przełącznika nożnego | TAK
84 | Możliwość konfigurowania indywidualnych profili użytkowników | TAK
85 | Min. 4 prekonfigurowane programy stawowe: staw kolanowy, staw ramienny, staw biodrowy, małe stawy | TAK
86 | Brak konieczności każdorazowej kalibracji pompy dzięki możliwości wyboru prekonfigurowanych kombinacji osprzętu (optyki i płaszcza) | TAK
87 | Funkcja pozwalająca na zmianę typu używanego osprzętu w trakcie zabiegu bez konieczności kalibracji pompy | TAK
88 | Zakres ciśnienia: 0-150mmHg z możliwością regulacji co 5 mmHg | TAK
89 | Dokładność pomiaru ciśnienie ≤ 1% | TAK
90 | Możliwość zintegrowania pompy z shaverem, waporyzatorem | TAK
91 | Przepływ 0-100% z możliwością regulacji co 10% | TAK
92 | Funkcja opróżniania stawu | TAK
93 | Możliwość podłączenia zasilania dwóch dodatkowych urządzeń medycznych z konsoli pompy za pomocą 2 gniazd wyjścia zasilania sieciowego AC 240V | TAK
Konsola artroskopowa
94 | Częstotliwość pracy generatora RF: 200kHz | TAK
95 | Moc cięcia (CUT): zakres pracy 30W - 380W, min. 11 poziomów mocy | TAK
96 | Funkcja modulacji siły cięcia | TAK
97 | Maksymalna moc wyjściowa koagulacji (COAG) - 120W, 3 poziomy mocy | TAK
98 | Średnica elektrod: 2.5/3.5/4.0mm | TAK
99 | Obsługiwane przez konsolę elektrody z ręcznym sterowaniem | TAK
100 | Elektrody jednoczęściowe | TAK
101 | Elektrody z wbudowanym przewodem sterującym (długość min.3m), automatycznie rozpoznawane przez konsolę | TAK
102 | Dostępne elektrody do małych stawów oraz do artroskopii biodra (długość 180mm) | TAK
103 | Możliwość wyginania elektrod w zakresie 0-45° (±7°) | TAK
104 | System rozpoznawania metalu w pobliżu elektrody – minimalizacja uszkodzeń optyk artroskopowych przez działającą elektrodę | TAK
105 | Możliwość podłączenia shavera artroskopowego | TAK
106 | Automatyczne rozpoznawanie shavera przez konsolę - dobór optymalnych nastaw | TAK
107 | Jednorazowe ostrza shavera o średnicach kodowanych kolorem uchwytu ostrza w zakresie 2.0 - 5.5mm - automatycznie rozpoznawane przez konsolę (technologia RFID) | TAK
108 | Możliwość pracy z przełącznikiem nożnym przewodowym i bezprzewodowym | TAK
109 | Komunikaty o błędach i usterkach wyświetlane na panelu przednim urządzenia | TAK
110 | Programowanie profili użytkowników – indywidualne ustawienia parametrów pracy elektrod, shavera i sterownika nożnego | TAK
111 | Urządzenie wyposażone w gniazdo USB umożliwiające aktualizację programów użytkownika | TAK
112 | Możliwość pracy w systemie zintegrowanej sali operacyjnej | TAK
Shaver artroskopowy 3 szt
113 | Uchwyt shavera automatycznie rozpoznawany przez konsolę. | TAK
114 | Zakres obrotów | TAK | do 12000 obr/min - 10 pkt.
115 | Oscylacje do 3000 cykli/min | TAK | do 3000 cykli/min - 10 pkt.
116 | Programowalne przyciski sterujące na uchwycie | TAK
117 | Mocowanie ostrzy w systemie zatrzaskowym | TAK
118 | Zakres regulacji siły ssania 0-100% | TAK/NIE | 0-100% - 10 pkt.
119 | Obrotowy króciec kanału ssania | TAK
120 | Napęd bezobsługowy – nie wymaga smarowania | TAK
121 | Wyposażony w silnik bezszczotkowy | TAK
122 | Urządzenie wodoodporne, zabezpieczenie wtyku elektrycznego dedykowanym zamknięciem | TAK
123 | Możliwość sterylizacji w autoklawie | TAK
AKCESORIA
124 | Optyka artroskopowa 4.0mm 30° 140mm 3szt | TAK
125 | 5.8mm kaniula artroskopowa, 2 zawory obrotowe 3szt | TAK
126 | Obturator ołówkowy do kaniuli 5.8mm 3szt | TAK
127 | Kaseta sterylizacyjna do dwóch optyk artroskopowych 3szt | TAK
128 | Kaseta sterylizacyjna na shaver 3szt | TAK
Endoskopowa kamera 4K 1szt
129 | Głowica kamery wyposażona w trzy przetworniki 1/3" wysokiej rozdzielczości, technologia CMOS | TAK
130 | Wodoszczelna głowica kamery z możliwością obsługi 10 funkcji | TAK
131 | Kolorowy ekran dotykowy umożliwiający dostęp do różnych menu (regulacji stopnia jasności, zoomu i balansu bieli) | TAK
132 | Migawka automatyczna: od 1/60 do 1/22 478 sekundy | TAK
133 | Rozdzielczość kamery 4K UHD | TAK/NIE | TAK - 10 PKT, NIE - 0 PKT.
134 | System skanujący : w poziomie 135,00 kHz, w pionie: 60kHz | TAK
135 | Elektroniczne doświetlenie obrazu: regulacja 8-stopniowa | TAK
136 | Wbudowane programy specjalistyczne 9: artroskopia, cystoskopia, ENT/czaszka, endoskop giętki, histeroskopia, laparoskopia, laser, mikroskop, standard | TAK
137 | Funkcja umożliwiająca automatyczną regulację ustawień światła w celu uzyskania optymalnej wydajności wiązki światła | TAK
138 | Konsola kamery wyposażona w 2 wyjścia cyfrowe (rozdzielczość 1080p (HDTV), 4K UHD (3840 x 2160)) | TAK
139 | Wyjścia cyfrowe HDMI 2.0 – 2szt. | TAK
140 | Menu urządzenia w języku polskim wyświetlane na panelu sterującym urządzenia. | TAK
141 | Możliwość sterowania rejestratora cyfrowego i źródła światła z głowicy kamery | TAK
142 | Możliwość pracy w systemie zintegrowanej sali operacyjnej | TAK

## Endoskopia
Znak sprawy: SZP.251.4.23
Nazwa wykonawcy:..............................................................................
Adres wykonawcy:...............................................................................
Tel./Fax:..............................................................................................
Producent (marka) ………………………….…………… (Należy podać)
Model ……………………………………………….………… (Należy podać)
Numer katalogowy …………………..…………………. Należy podać jeżeli dotyczy)
Kraj pochodzenia ………………………….…………….. (Należy podać)
ENDOSKOPIA
Lp. | Parametry wymagane aparatu | Parametr wymagany | Punktacja | Wartość oferowana
A | B | C | D | E
TOR WIZYJNY ENDOSKOPOWY HDTV – 2 kpl.
VIDEOPROCESOR OBRAZU HDTV wraz ze zintegrowanym źródłem światła – 2 szt.
1 | Funkcja uwydatnienia struktury naczyń krwionośnych i struktury tkanek i-scan / OE dla wszystkich oferowanych i posiadanych videoendoskopów | TAK
2 | Optyczny i cyfrowy filtr ograniczający widmo światła czerwonego – uwydatniający naczynia oraz zmiany | TAK
3 | Bezpieczne i bezpośrednie podłączenie z endoskopami będącym na wyposażeniu szpitala: ,EG-2990K, EC-3890FK2, EB-1975K | TAK
4 | Rozdzielczość sygnału wideo min. 1920x1080 | TAK
5 | Współpraca z endoskopami typu min.: gastroskop, kolonoskop, duodenoskop, echoendoskop (EUS/EBUS) w tym ze wszystkimi oferowanymi | TAK
6 | Min. sygnały wizyjne / wyjścia video typu: 2x HD-SDI, 1x DVI-D, 1x RBG, 2x Y/C (S-Video), 1x VGA | TAK
7 | Min. sygnały wizyjne / wejście video typu: 1x VIDEO IN (lub równoważny) | TAK
8 | Min. sygnał głosowy: 1x AUDIO IN / mikrofon (do wprowadzania sygnałów dźwiękowych) | TAK
9 | Min. sygnały sterujące typu: 1x RJ-45, 1x RS-232C, 3x Remote | TAK
10 | Min. 3x USB do podłączenia pamięci zewnętrznej (w tym min. 1x umieszczony na panelu przednim) | TAK/NIE | TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt.
11 | Menu procesora w języku polskim | TAK
12 | Zewnętrzna klawiatura do sterowania funkcjami procesora | TAK
13 | Możliwość podłączenia min. 2 przycisków zewnętrznych/nożnych (przyciski funkcyjne dowolnie programowane) | TAK
14 | Funkcja ZOOM cyfrowy – powiększenie min. x2 | TAK
15 | Funkcja redukcji szumów – w min. 3 stopniach (niski , średni , wysoki) | TAK
16 | Funkcja wyostrzenia obrazu – w min. 6 poziomach | TAK
17 | Funkcja regulacji kontrastu – min. 3 tryby do wyboru | TAK
18 | Funkcja obrót obrazu – min. 2 orientacje do wyboru | TAK
19 | Funkcja rozszerzenia zakresu dynamiki – min. 3 poziomy | TAK
20 | Funkcja umożliwiająca porównanie dwóch obrazów wyświetlanych jednocześnie w czasie rzeczywistym na 1 monitorze – funkcja TWIN MODE lub równoważna (1 obraz wyświetlany w świetle normalnym, 2-gi z wykorzystaniem zaawansowanych funkcji elektronicznej obróbki obrazu np. uwypuklenie struktury naczyń krwionośnych, uwypuklenie struktury powierzchni) | TAK
21 | Możliwość wyświetlania ekranu pomocniczego na ekranie monitora bez zasłonięcia ekranu głównego badania | TAK
22 | Funkcję umożliwiająca usunięcie lub podłączenie endoskopu bez konieczności wyłączania procesora i źródła światła | TAK
23 | Funkcja obserwacji fotodynamicznej PDT/PDD z możliwością zaprogramowania na dowolny przycisk endoskopu | TAK
24 | Funkcja / wyświetlacz P-in-P | TAK
25 | Ciekłokrystaliczny panel dotykowy, sterujący funkcjami procesora z dodatkową funkcją wyświetlenia obrazu badania w przypadku awarii monitora głównego | TAK
26 | Niezależne przyciski funkcyjne na panelu przednim procesora – min. 4 przyciski - dowolnie programowane | TAK
27 | Panel przedni procesora z bezpośrednim dostępem do przycisków w tym min.: Lampa (wł./wył.), Pompa (wł./wył.), Regulacja jasności, Regulacja przepływu powietrza, Regulacja trybu przesłony, Balans bieli, Balans koloru, Funkcja X-LUM, Konfiguracja (menu ustawień) | TAK
28 | Możliwość zapisu konfiguracji procesora na pamięci USB | TAK
29 | Możliwość wczytania konfiguracji na pamięci USB | TAK
30 | Licznik podłączeń danego endoskopu do procesora (licznik indywidualny dla każdego endoskopu) | TAK
31 | Gniazdo do endoskopu z dźwignią blokującą i zabezpieczającą przed wypadnięciem endoskopu podczas badania | TAK/NIE | TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt.
32 | Zintegrowana pompa insuflacyjna – min. 5 stopniowa regulacja pracy | TAK
33 | Ciśnienie dostarczanego powietrza - w zakresie min. 45-70kPa | TAK
34 | Szybkość dostarczania powietrza - w zakresie 0 –7,2 l/min. | TAK
35 | Na wyposażeniu butelka na wodę (min. 2 szt.) – pojemność butelki min. 200ml | TAK
36 | Możliwość rozbudowy o system sterowania bezprzewodowego przesyłaniem zdjęć i filmów do systemu archiwizacji | TAK
37 | Zintegrowane źródło światła, lampa typu ksenon o mocy min. 300W | TAK
38 | Temperatura barwy oświetlenia 6000K (+/- 500K) | TAK
39 | Źródło światła o gwarancji pracy min. 500 godzin | TAK
40 | Diodowy wskaźnik zużycia lampy na panelu sterującym – 3 diody | TAK
41 | Regulacja jasności – automatyczna / ręczna (do wyboru przez użytkownika) | TAK
42 | Zabezpieczenie przed przerwą w pracy za pomocą nowoczesnego oświetlenia LED | TAK
43 | Przyłącze równoważenia potencjałów | TAK
44 | Parametry zasilania: 230-240V / 50-60 Hz / 2,4 A | TAK
45 | Warunki pracy: | TAK
a) | Temperatura otoczenia 10-40 °C / Wilgotność względna 30-85% / Ciśnienie 700-1060 hPa | TAK
b) | Pełna kompatybilność z posiadanym systemem archiwizacji badań endoskopowych ENDOBOX | TAK
WÓZEK MEDYCZNY ENDOSKOPOWY – 2 szt.
46 | Podstawa jezdna z blokadą min. 2 kół | TAK
47 | Podwójne koła skrętne na każdej krawędzi wózka, średnica kółek min. 120mm | TAK
48 | Min. 4 półki w tym jedna z wysięgnikiem do mocowania monitora | TAK
49 | Wysuwana szuflada na klawiaturę sterującą funkcjami procesora | TAK
50 | Wysuwana szuflada na akcesoria | TAK
51 | Centralna listwa zasilająca z min. 8 gniazdami , główny włącznik zasilana | TAK
52 | Teleskopowy wieszak na min. 2 endoskopy z możliwością montażu z lewej/prawej strony wózka | TAK
53 | Waga wózka maks. 70kg | TAK
MONITOR MEDYCZNY ENDOSKOPOWY – 2 szt.
54 | Rozmiar matrycy min. 27 cali | TAK
55 | Jasność min. 900 cd/m2 | TAK | 900cd/m2 - 0 pkt. >900cd/m2 - 10 pkt.
56 | Kontrast min. 1000:1 | TAK
57 | Rozdzielczość/format: 1920 x 1080 / 16:9 | TAK
58 | Kąt widzenia prawo/lewo 178°, góra dół 178° | TAK
59 | Wyjścia video min. DVI-D, HD/3G-SDI | TAK
60 | Waga maks. 9kg | TAK
POMPA PŁUCZĄCA ENDOSKOPOWA – 2 szt.
61 | Pompa zapewniająca możliwość spłukiwania wodą poprzez dodatkowy kanał endoskopów t.j. kanał typu WATER JET | TAK
62 | Pompa wodna perystaltyczna 3-rolkowa | TAK
63 | Możliwość ustawienia na półce wózka endoskopowego | TAK
64 | Zbiornik płynu: min. 0,5 litr | TAK
65 | Uruchamianie pracy pompy z przycisku nożnego | TAK
66 | Mikroprocesorowa kontrola przepływu cieczy, dająca możliwość regulacji prędkości przepływu za pomocą sterowania elektronicznego – min. 8 poziomów regulacji przepływu | TAK
67 | Zasilanie 230 V / 50 Hz , Waga max: 6,5 kg | TAK
INSUFLATOR CO2 – 2 szt.
68 | Urządzenie kompatybilne z systemami endoskopowymi firmy Pentax | TAK
69 | Adapter z drenem doprowadzającym CO₂ do butelki systemu woda/powietrze dla zestawu endoskopowego firmy Pentax | TAK
70 | Wyświetlacze numeryczne ciśnienia umożliwiające inteligentne sterowanie objętością przepływu. | TAK
71 | Adaptery umożliwiające podłączenie urządzenia zarówno do butli CO₂ oraz CO₂ z sieci szpitalnej. | TAK
72 | W zestawie reduktor ciśnienia CO₂ | TAK
73 | Alarm zbyt wysokiego ciśnienia | TAK
74 | Wbudowany regulator czasu dystrybucji CO₂ : | TAK
a) | do 15 min. | TAK
b) | do 30 min. | TAK
75 | Wskaźnik wysokiego oraz niskiego przepływu sygnalizowany diodami (czerwona/zielona) | TAK
76 | Maksymalne ciśnienie zasilające 0,9MPa (po dekompresji) | TAK
77 | Wielkość przepływu na wyjściu dla funkcji niskiego przepływu 2L/Min (± 0,3l/min) | TAK
78 | Wielkość przepływu na wyjściu dla funkcji wysokiego przepływu 3L/Min (± 0,3l/min) | TAK
79 | Urządzenie wyposażone w filtr przepływu stabilizujący strumień gazu i usuwający zanieczyszczenia | TAK
80 | Waga nie większa niż 5,0 kg | TAK
81 | Wymiary nie większe niż : (szer. x gł. x wys.) 130mm x 340mm x 160mm | TAK
82 | Uruchamianie insuflacji CO₂ za pomocą przycisku nożnego lub przycisku na panelu przednim urządzenia | TAK
83 | Urządzenie kompatybilne z systemami endoskopowymi firmy Pentax | TAK
84 | Adapter z drenem doprowadzającym CO₂ do butelki systemu woda/powietrze dla zestawu endoskopowego firmy Pentax | TAK
85 | Wyświetlacze numeryczne ciśnienia umożliwiające inteligentne sterowanie objętością przepływu. | TAK
86 | Adaptery umożliwiające podłączenie urządzenia zarówno do butli CO₂ oraz CO₂ z sieci szpitalnej. | TAK
VIDEOKOLONOSKOP DIAGNOSTYCZNO ZABIEGOWY HDTV – 2 szt.
87 | Obrazowanie w standardzie HDTV 1080 | TAK
88 | Chip CCD wbudowany w końcówkę endoskopu | TAK
89 | Średnica kanału roboczego: min. 3,8 mm | TAK
90 | Średnica zewnętrzna tuby wziernikowej: 13,2 mm (+/- 0,2mm) | TAK
91 | Długość robocza sondy wziernikowej: min. 1500 mm | TAK
92 | Kąt widzenia: min. 140˚ | TAK
93 | Głębia ostrości: min. 4-100 mm | TAK
94 | Zagięcie końcówki sondy wziernikowej: | TAK
a) | góra/dół: min. 180˚/180˚ | TAK
b) | prawo/lewo: min. 160˚/160˚ | TAK
95 | Programowalne przyciski sterujące głowicy endoskopowej z możliwością przypisania każdej funkcji sterującej procesora: min. 4 przyciski | TAK
96 | Obsługa trybu obrazowania niezależnie w filtracji optycznej oraz cyfrowej - do wyboru przez użytkownika – obie funkcje obrazowania programowalne na niezależne przyciski endoskopu | TAK
97 | Funkcja obrazowania w trybie wąskiego pasma światła | TAK
98 | Dodatkowy kanał do spłukiwania pola obserwacji tzw. WATER-JET System | TAK
99 | Dostosowany do kauteryzacji laserowej oraz elektrochirurgii | TAK
100 | System dzielonej, zróżnicowanej sztywność sondy wziernikowej na długości – min. 3 segmenty o zróżnicowanej elastyczności (bez konieczności manualnej regulacji) | TAK/NIE | TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt.
101 | Złącze kanału WATER-JET oraz zawór testera szczelności zintegrowane z konektorem do procesora | TAK
102 | Obrotowy konektor łączący endoskop z procesorem w zakresie 180˚ redukujący ryzyko skręcenia światłowodu | TAK/NIE | TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt.
103 | System z zastosowaniem zabezpieczenia wtyku z podłączeniem do procesora i źródła światła za pomocą jednego konektora | TAK
104 | Kompatybilność z oferowanym procesorem obrazu i źródłem światła | TAK
105 | Możliwość mycia i dezynfekcji automatycznie w środkach chemicznych różnych producentów | TAK
106 | Aparat w pełni zanurzalny z zastosowaniem nakładek uszczelniających dla bezpieczeństwa styków elektrycznych przez działaniem środków dezynfekcyjnych | TAK/NIE | TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt.
VIDEOGASTROSKOP DIAGNOSTYCZNO ZABIEGOWY HDTV – 2 szt.
107 | Obrazowanie w standardzie HDTV 1080 | TAK
108 | Chip CCD wbudowany w końcówkę endoskopu | TAK
109 | Średnica kanału roboczego: min. 3,2 mm | TAK
110 | Średnica zewnętrzna tuby wziernikowej: 9,8 mm (+/- 0,2mm) | TAK
111 | Długość robocza sondy wziernikowej: min. 1050 mm | TAK
112 | Kąt widzenia: min. 140˚ | TAK
113 | Głębia ostrości: min. 2-100 mm | TAK
114 | Zagięcie końcówki sondy wziernikowej: | TAK
a) | góra/dół: min. 210˚/120˚ | TAK
b) | prawo/lewo: min. 120˚/120˚ | TAK
115 | Programowalne przyciski sterujące głowicy endoskopowej z możliwością przypisania każdej funkcji sterującej procesora: min. 4 przyciski | TAK
116 | Obsługa trybu obrazowania niezależnie w filtracji optycznej oraz cyfrowej - do wyboru przez użytkownika – obie funkcje obrazowania programowalne na niezależne przyciski endoskopu | TAK
117 | Obrazowanie w trybie wąskiego pasma światła | TAK
118 | Dodatkowy kanał do spłukiwania pola obserwacji tzw. WATER-JET System | TAK
119 | Złącze kanału WATER-JET oraz zawór testera szczelności zintegrowane z konektorem do procesora | TAK
120 | Obrotowy konektor łączący endoskop z procesorem w zakresie 180˚ redukujący ryzyko skręcenia światłowodu | TAK/NIE | TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt.
121 | System z zastosowaniem zabezpieczenia wtyku z podłączeniem do procesora i źródła światła za pomocą jednego konektora | TAK
122 | Kompatybilność z oferowanym w zadaniu procesorem obrazu i źródłem światła | TAK
123 | Możliwość mycia i dezynfekcji automatycznie w środkach chemicznych różnych producentów | TAK
124 | Aparat w pełni zanurzalny z zastosowaniem nakładek uszczelniających dla bezpieczeństwa styków elektrycznych przez działaniem środków dezynfekcyjnych | TAK/NIE | TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt.
KABINA DO PRZECHOWYWANIA ENDOSKOPÓW – 1 szt.
125 | Możliwość przechowywania endoskopów w warunkach zapewniających czystość mikrobiologiczną przez okres min 7 dni bez konieczności ich ponownego mycia i dezynfekcji przed użyciem. | TAK
126 | Możliwość umieszczenia 8 endoskopów giętkich (gastroskopy, kolonoskopy, EUS, Duodenoskopy marki PENTAX) – na wyposażeniu komplet adapterów do posiadanych endoskopów | TAK
127 | Szafa wyposażona w adaptery do podłączenia wszystkich kanałów oferowanych oraz posiadanych przez Zamawiającego endoskopów. Modele: EG-2990K, EC-3890FK2, EB-1975K | TAK
128 | Szafa rejestrująca datę i czas umieszczenia każdego oddanego do przechowania endoskopu | TAK
129 | Zamontowane elektroniczne liczniki godzinowe dla każdego przechowywanego endoskopu | TAK
130 | Całość wykonana z blachy nierdzewnej kwasoodpornej gat. AISI 304. Drzwi przeszklone. | TAK
131 | Konstrukcja kanałów nawiewnych i wywiewnych umożliwiająca ustawienie szafy przy ścianie i łączenie kliku szaf w szereg | TAK
132 | Rozwiązanie konstrukcyjne i funkcjonalne zgodnie z wytycznymi normy EN ISO 16442:2015 oraz spełniające wymogi aktualnych procedur medycznych w zakresie przechowywania aparatów endoskopowych. | TAK
133 | Konstrukcja niezależnie pracujących dwóch samodzielnych komór roboczych z niezależnym zasilaniem i niezależną rejestracją zdarzeń umożliwiająca przechowywanie 8 endoskopów po 4 w każdej komorze. | TAK/NIE | TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt.
134 | Szafa wyposażona w wentylatory i dwa niezależnie pracujące kompresory powietrza z własnym wymuszonym chłodzeniem. Kompresory z automatycznym wyłączaniem w przypadku chwilowego nie używania komory roboczej. | TAK
135 | Szafa przystosowana do przyłączenia sprężonego powietrza z sieci wewnętrznej obiektu. | TAK
136 | Wielostopniowa automatyczna regulacja nawiewu (przewietrzania) komory roboczej w przypadku przekroczenia zaprogramowanego progowego stopnia wilgoci wewnątrz każdej z komór lub w przypadku zmniejszonego przepływu powietrza. | TAK
137 | Możliwość samodzielnego programowania progów alarmowych. | TAK
138 | Identyfikacja każdego z Użytkowników zabezpieczona indywidualną karta RFID. Karta kompatybilna z systemem RFID w oferowanej myjni enoskopowej. | TAK
139 | Identyfikacja endoskopów np.: za pomocą numerów seryjnych lub znaczników RFID | TAK
140 | Raport z procesu przechowywania endoskopu przypisany jest do badania pacjenta w posiadanym przez Pracownię Endoskopii systemie archiwizacji badań endoskopowych. | TAK
141 | Pomiar czasu rzeczywisty z podtrzymaniem bateryjnym. | TAK
142 | Kontrolne punkty pomiarowe parametrów roboczych szafy umieszczone ergonomicznie na zewnętrznych płaszczyznach szafy, bez konieczności jej przesuwania w przypadku wykonywania testów kontrolnych | TAK
143 | Wymiary szafy: 1400 x 535x 2200 mm | TAK
144 | Konstrukcja optymalizująca wykorzystywanie powierzchni urządzenia do ilości przechowanych endoskopów i logistyki ich przechowania. | TAK
145 | Konstrukcja ułatwiająca utrzymanie czystości wewnątrz urządzenia. Konstrukcja energooszczędna przez zastosowanie oświetlenia panelowego typu LED, automatycznego wielostopniowego systemu przewietrzenia komór roboczych i automatycznego włączania i wyłączenia sprężarek powietrza. | TAK
146 | Dwustopniowe filtry typu „HEPA” o najwyższej klasie czystości filtrowania minimalizujące ewentualne skutki skażenia przechowanych endoskopów. | TAK
147 | Zintegrowana drukarka raportująca parametry procesu. | TAK
148 | Wydruk etykiet z włożenia i wyjęcia endoskopu oraz etykiety przekroczenia czasu przechowywania endoskopu | TAK
149 | Zabezpieczenie zamknięcia szafy za pomocą kodów pin | TAK
150 | Szafa wyposażona w alarmy dźwiękowe i wizualne dla stanów za niskiego przepływu powietrza, niedomknięcia drzwi oraz awarii pompy | TAK
151 | Możliwość kopiowania danych przechowywania bezpośrednio do pamięci zewnętrznej | TAK
152 | System zabezpieczenia przed uszkodzeniem endoskopów na głowicy i końcówce źródła światła przy zawieszaniu endoskopu na wieszaku | TAK
153 | Dotykowy, wielokolorowy wyświetlacz TFT z polskim menu i z intuicyjnym, interfejsem użytkownika. | TAK
154 | Drzwi szafy przeszklone z automatyczną blokadą po zamknięciu skrzydła. | TAK
155 | Zgodność z normą EN ISO 16442:2015 potwierdzona badaniami w ośrodku klinicznym | TAK
MYJNIA DEZYNFEKTOR – 2 szt.
156 | Możliwość mycia i dezynfekcji endoskopów różnych producentów | TAK
157 | Możliwość stosowania środków myjących i dezynfekcyjnych różnych producentów (podać nazwy min. 2 zestawów środek myjący/środek dezynfekcyjny) | TAK
158 | Możliwość stosowania środków dezynfekcyjnych na bazie kwasu nadoctowego | TAK
159 | Możliwość stosowania gotowego roztworu środka dezynfekcyjnego lub zastosowanie koncentratu, z którego myjnia w sposób automatyczny przygotuje roztwór do dezynfekcji o zaprogramowanym stężeniu. | TAK
160 | Możliwość zaprogramowania okresu aktywności środka dezynfekcyjnego na ilość cykli dezynfekcji oraz dni aktywności zgodnie z zaleceniami producenta środka. Automatyczne wypompowanie środka po upływie skuteczności dezynfekcyjnej. | TAK/NIE | TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt.
161 | Myjnia pracująca w oparciu o środki wielorazowego użytku. | TAK
162 | Automatyczny proces mycia i dezynfekcji | TAK
163 | Dezynfekcja w obiegu zamkniętym | TAK
164 | W ramach procesu mycia i dezynfekcji automatyczna realizacja następujących procesów: | TAK
a) | faza mycia wstępnego, | TAK
b) | faza mycia za pomocą środka enzymatycznego (detergentu), | TAK
c) | faza płukania enzymatycznego, | TAK
d) | faza środka dezynfekującego, | TAK
e) | faza płukania | TAK
f) | faza przedmuchiwania/suszenia (przedmuchiwane są wszystkie kanały endoskopu) | TAK
165 | Możliwość ręcznego zaprogramowania czasu realizacji poszczególnych faz: mycia, dezynfekcji i przedmuchu (w zależności od rodzaju stosowanych środków) z zakresie min 0-24h | TAK/NIE | TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt.
166 | Możliwość zaprogramowania min. 15 indywidualnych programów mycia | TAK
167 | Funkcja programowania okresu przydatności dla środka wielorazowego użytku (ilość cykli/ilość dni) | TAK
168 | Funkcja testowania szczelności mytego endoskopu podczas całego cyklu mycia i dezynfekcji. Przyłącze testera szczelności zamontowane wewnątrz komory myjącej | TAK
169 | Cyfrowy (elektroniczny) wskaźnik poziomu ciśnienia powietrza w dezynfekowanym endoskopie – alarm dźwiękowy testera szczelności w przypadku spadku bezpiecznego nadciśnienia w aparacie podczas procesu mycia i dezynfekcji. | TAK
170 | Klawiatura dotykowa oraz wyświetlacz LCD do programowania procesów mycia oraz wyświetlania komunikatów | TAK
171 | Komunikaty wyświetlane w języku polskim | TAK
172 | Myjnia wyposażona w wbudowaną drukarkę dokumentującą przebieg procesu mycia i dezynfekcji | TAK
173 | Zbiornik na środek dezynfekcyjny o pojemności min 13l. | TAK
174 | Zbiornik na koncentrat dezynfekcyjny wykonany z tworzywa sztucznego o pojemności min. 2 litr | TAK
175 | Zbiornik na wodę o pojemności min. 15 litrów | TAK
176 | Zbiornik na koncentrat detergentu min. 3litry | TAK
177 | System niezależnych pomp dozujący, min. 2 pompy działające oddzielnie | TAK
178 | Myjnia wyposażona w lampę UV stale zanurzoną w zbiorniku wodnym | TAK
179 | Podłączenie kanału woda/powietrze oraz kanału ssącego dezynfekowanego endoskopu za pomocą zintegrowanego konektora montowanego na gniazda zaworów ( kanałów woda powietrze oraz kanału ssącego). Wraz z urządzeniem konektor do podłączenia posiadanych wideoendoskopów firmy Pentax. | TAK
180 | Konektor do podłączenia endoskopów wyposażonych w dodatkowy kanał water-jet | TAK
181 | Pełna kompatybilność z posiadanymi wideoendoskopami firmy Pentax. | TAK
182 | Urządzenie mobilne, system 4 kół z możliwością blokady każdego z nich | TAK
183 | Wymiary myjni max 45 (szer.) x 75 (gł.) x 102cm (wys.) ; (+/- 2 cm) | TAK
184 | Waga myjni max 80 kg | TAK
185 | Myjnia wyposażona w min. 2 filtry wstępne wody wodociągowej | TAK
186 | Możliwość mycia i dezynfekcji endoskopów różnych producentów | TAK
187 | Myjnia wyposażona w moduł RFID w celu identyfikacji endoskopów i użytkowników | TAK
188 | Karta kompatybilna z systemem RFID zainstalowanym w kabinie do przechowywania endoskopów | TAK
189 | W zestawie z urządzeniem min. 8 transponderów dla posiadanych oraz oferowanych endoskopów | TAK
190 | W zestawie z urządzeniem min. 3 kart identyfikujących użytkownika myjni | TAK
191 | Myjnia w pełni kompatybilna z posiadanym przez Pracownię Endoskopii systemem archiwizacji badań endoskopowych. | TAK
192 | Myjnia wyposażona w system archiwizacji przebiegu procesu mycia i dezynfekcji i moduł wysyłający raport z procesu mycia i dezynfekcji w formie elektronicznej do posiadanego przez Pracownię Endoskopii systemu archiwizacji badań endoskopowych | TAK
Bronchofiberoskop intubacyjny
1 | Kąt obserwacji min.95º. | TAK
2 | Kierunek widzenia: 0º. | TAK
3 | Zakres głębi ostrości min. 3÷50 mm. | TAK
4 | Średnica zewnętrzna sondy wziernikowej max. 5,2 mm. | TAK
5 | Średnica kanału roboczego min. 2,55 mm. | TAK
6 | Długość robocza min.600 mm. | TAK
7 | Zakresy zaginania końcówki bronchofiberoskopu: góra/dół: | TAK
a) | Zakres zaginania końcówki w górę min. 160º. | TAK
b | Zakres zaginania końcówki w dół min.130º | TAK
8 | Przyłącze ssania zamontowane na stałe dla celów higienicznych | TAK
9 | Bronchofiberoskop w pełni zanurzalny w środku dezynfekcyjnym. | TAK
10 | Bateryjne diodowe źródło światła do bronchofiberoskopu, kompatybilne z oferowanym bronchofiberoskopem : | TAK
a) | Lampa typu LED | TAK
b | Wskaźnik żywotności baterii | TAK
c) | Możliwość pełnego zanurzenia wraz z bronchoskopem w środku dezynfekcyjnym | TAK
d) | Waga nie większa niż 120g. | TAK
e) | Ilość godzin ciągłej pracy na jednej baterii min. 10h | TAK
11 | Walizka do przechowywania aparatu. | TAK

## Ginekologia
Znak sprawy: SZP.251.4.23
Nazwa wykonawcy:..............................................................................
Adres wykonawcy:...............................................................................
Tel./Fax:..............................................................................................
Producent (marka) ………………………….…………… (Należy podać)
Model ……………………………………………….………… (Należy podać)
Numer katalogowy …………………..…………………. Należy podać jeżeli dotyczy)
Kraj pochodzenia ………………………….…………….. (Należy podać)
HISTEROSKOP
Lp. | Parametry wymagane aparatu | Parametr wymagany | Punktacja | Wartość oferowana
A | B | C | D | E
1 | Histeroskop kompaktowy, diagnostyczno-operacyjny typ Grochmal 5 mm z wyposażeniem | TAK
2 | Histeroskop kompaktowy ( zintegrowany z optyką) diagnostyczno – operacyjny, o ciągłym przepływie i okrągłym profilu, ze skośnym okularem oraz z trzema odrębnymi kanałami: dopływ, odpływ i instrumentowym – 1 szt | TAK
3 | Wymiary: | TAK
a) | 1. średnica zewnętrzna – 5 mm | TAK
b) | 2. optyka soczewkowa – kąt patrzenia 20 stopni | TAK
c) | 3. długość robocza: 215-220 mm | TAK
d) | 4. kanał roboczy dla narzędzi 5 Fr (kanał na wprost) | TAK
4 | W zestawie z plastikowymi (wymiennymi) kranikami regulacji przepływu, uszczelką instrumentową, ergonomicznym, nakładanym uchwytem ułatwiającym pracę i koszem do sterylizacji. | TAK | Kraniki regulacji przepływu wymienne/wyjmowane, wykonane z plastiku z możliwością samodzielnej wymiany w warunkach sterylnych – 10 pkt Kraniki regulacji przepływu metalowe – 0 pkt
5 | Uchwyt ręczny ergonomiczny do histeroskopu – 1 szt. | TAK
6 | Światłowód ze złączem „snap-on”, średnica wiązki światłowodowej 2,5 mm, długość min. 3,0 m zestaw (w skład zestawu wchodzi: światłowód oznaczony kolorem zielonym, adapter do połączenia z endoskopem, adapter do połączenia z projektorem - 1 szt. | TAK
7 | Kleszczyki rozkładane, dwuczęściowe, możliwość zakupu samej części roboczej i samodzielnego złożenia z rękojeścią. Połączenie wkładu roboczego z rękojeścią typu „click”. Kleszczyki z blokadą antyprzeciążeniową, 360 st. obrotowe (pierścień obrotowy na części roboczej), z kanałem do płukania): | TAK
a) | Rękojeść z blokadą antyprzeciążeniową typu „click” do wkładów na narzędzia – 1 szt. | TAK | Rękojeść z blokadą antyprzeciążeniową 10pkt
b) | Część robocza kleszczyków chwytających (wkład) typ aligator, średnica 5 Fr, długości roboczej 330-340 mm, półsztywnych – 1 szt. | TAK
8 | Część robocza do nożyczek (wkład) średnica 5 Fr, długości roboczej 330-340 mm, półsztywnych. | TAK
9 | Nożyczki rozkładane, dwuczęściowe, możliwość zakupu samej części roboczej i samodzielnego złożenia z rękojeścią. Połączenie wkładu roboczego z rękojeścią typu „click”. Kleszczyki z blokadą antyprzeciążeniową, 360 st. obrotowe (pierścień obrotowy na części roboczej), z kanałem do płukania) -wkład – 1szt | TAK
10 | Kosz druciany do mycia maszynowego i sterylizacji histeroskopu | TAK
11 | Wymiary wewnętrzne | TAK
a) | długość 451 – 467 mm | TAK
b) | szerokość 124 -132 mm | TAK
c) | głębokość 80 – 90 mm 1 szt. | TAK
12 | Pojemnik do sterylizacji instrumentarium | TAK
13 | Wymiary wewnętrzne: | TAK
a) | długość 400 - 420 mm, | TAK
b) | szerokość 200 – 220 mm, | TAK
c) | głębokość 60 – 70 mm | TAK
14 | Pojemnik z wkładami typu „jeż” do wyłożenia spodu jak i mocowanymi do pokrywy pojemnika - 1 szt. | TAK
Producent (marka) ………………………….…………… (Należy podać)
Model ……………………………………………….………… (Należy podać)
Numer katalogowy …………………..…………………. Należy podać jeżeli dotyczy)
Kraj pochodzenia ………………………….…………….. (Należy podać)
RESEKTOSKOP
Lp. | Parametry wymagane aparatu | Parametr wymagany | Punktacja | Wartość oferowana
A | B | C | D | E
1 | Resektoskop bipolarny 22 / 24 Fr z wyposażeniem | TAK
2 | Płaszcz zewnętrzny, obrotowy z ciągłym przepływem, o średnicy 24 Fr., z dziurkami irygacyjnymi oraz bruzdami podłużnymi tzw. „ryflowaniem” oraz portami odpływ/dopływ medium, z kranikami regulacji przepływu – Kraniki regulacji przepływu wymienne/wyjmowane, wykonane z plastiku – 1 szt. | TAK | Kraniki regulacji przepływu wymienne/wyjmowane, wykonane z plastiku z możliwością samodzielnej wymiany w warunkach sterylnych – 10 pkt Kraniki regulacji przepływu metalowe – 0 pkt
3 | Płaszcz wewnętrzny o średnicy 22 Fr, z systemem zapięcia zatrzaskowego, końcówka ścięta bocznie, prosta u szczytu - 1 szt. | TAK
4 | Obturator do płaszcza 22 Fr., kodowany kolorem, kolor kodu: zielony – 1 szt. | TAK
5 | Napęd roboczy bipolarny, pasywny, do resektoskopu bipolarnego, z otwartym uchwytem, do optyk 4 mm, 30°. - 1 szt. | TAK
6 | Optyka HD śr. 4 mm, kąt patrzenia 30 stopni, dł. robocza 300 - 305 mm, z uniwersalnym okularem – 1 szt. | TAK
7 | Światłowód ze złączem „snap-on”, średnica wiązki światłowodowej 2,5 mm, długość min. 3,0 m zestaw (w skład zestawu wchodzi: światłowód oznaczony kolorem zielonym, adapter do połączenia z endoskopem, adapter do połączenia z projektorem – 1 szt. | TAK
8 | Elektroda tnąca, bipolarna, wielorazowa, do optyk o śr. 4 mm i kącie patrzenia 12 i 30°, pętla okrągła o śr. 0,3 mm, do płaszczy z ciągłym przepływem od 22/24 charr - 3 szt. | TAK | Elektroda pojedyncza bez tzw „daszka” – 10 pkt Elektroda podwójna z tzw „daszkiem” – 0 pkt
9 | Elektroda koagulująca bipolarna, wielorazowa, do optyk o śr. 4 mm i kącie patrzenia 12 i 30°, do płaszczy od 22 Fr -26 charr – 2 szt. | TAK
10 | Elektroda Waporyzująca Bipolarna Jednorazowa Do optyk o kącie patrzenia 12°/30° do płaszczy z ciągłym przepływem 22/24 Fr - 1 szt. | TAK
11 | Kosz do mycia i sterylizacji optyki – 1 szt. | TAK
12 | Pojemnik do sterylizacji instrumentarium – 2 szt. | TAK
13 | Wymiary wewnętrzne: | TAK
a) | długość 400 - 420 mm, | TAK
b) | szerokość 200 – 220 mm, | TAK
c) | głębokość 60 – 70 mm | TAK
14 | Pojemnik z wkładami typu „jeż” do wyłożenia spodu jak i mocowanymi do pokrywy pojemnika – 1 szt. | TAK
15 | Wszystkie elementy resektoskopu kompatybilne, dostarczane przez tego samego producenta | TAK