## CZĘŚĆ_1_Aparat_RTG
CZĘŚĆ 1 – APARAT RTG Z RAMIENIEM C
TABELA A - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / OFEROWANEGO ASORTYMENTU
lp	Opis parametrów użytkowo-technicznych – wymaganych, wymaganych punktowanych i fakultatywnych punktowanych		Informacja o przydzielanych punktach cząstkowych w kontekście parametrów opisanych w kolumnie B	Opis parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia w kontekście zapisów w kolumnie B (wypełnia Wykonawca)
A	B		C	D
	GENERATOR
1	Zasilanie jednofazowe	230V/ 50 Hz	nie dotyczy
2	Zakres dopuszczalnych wahań napięcia zasilającego	+/- 10%	nie dotyczy
3	Nominalna moc generatora	min. 2,0 kW	moc powyżej 3kW – 10 pkt
4	Typ generatora: monoblock, wysokiej częstotliwości	min. 40 kHz	nie dotyczy
5	Prąd fluoroskopii pulsacyjnej	min 16 mA	nie dotyczy
6	Prąd radiografii cyfrowej	min. 20 mA	nie dotyczy
7	Zakres napięć fluoroskopii i radiografii	min. 40-110 kV	nie dotyczy
8	Układ minimalizujący dawkę przy skopi	min. 60%	nie dotyczy
9	Automatyka doboru parametrów skopi		nie dotyczy
10	Skopia pulsacyjna min. 20 pulsów/s (mniejsza dawka oraz brak artefaktów ruchowych w porównaniu do skopi ciągłej)		25 pulsów/s lub więcej – 10 pkt,poniżej 25 pulsów/s- 0 pk
11	Tryb CINE min: 1-8 p/s		nie dotyczy
12	Kontrola czasu trwania pulsu min. w zakresie min. 10-30 ms		nie dotyczy
	LAMPA X – RAY
13	Lampa ze stacjonarną anodą - jednoogniskowa		nie dotyczy
14	Ognisko	max. 0,6 mm	nie dotyczy
15	Pojemność cieplna anody	min 85 kHU	nie dotyczy
16	Pojemność cieplna kołpaka	min 1 100 kHU	większa pojemność cieplna -10pkt
17	Szybkość chłodzenia anody	min 50 kHU/min	Większa szybkość chłodzenia – 10 pkt
18	Kolimator typu IRIS	min 50 – 230 mm	nie dotyczy
19	Kolimator szczelinowy z rotacją	Tak	nie dotyczy
20	Ustawienie kolimatorów na zamrożonym obrazie bez użycia promieniowania	Tak	nie dotyczy
	Wózek z ramieniem C
21	Waga wózka z ramieniem C	poniżej 350 kg	nie dotyczy
22	Głębokość ramienia C	min. 67 cm	nie dotyczy
23	Odległość kołpak - wzmacniacz (wolna przestrzeń)	min. 75 cm	nie dotyczy
26	Odległość SID	min. 95 cm	nie dotyczy
27	Zakres ruchu poziomego ramienia C	min. 22 cm	nie dotyczy
28	Zakres ruchu pionowego ramienia C	min. 42 cm	nie dotyczy
29	Zakres obroty ramienia C wokół osi pionowej (Wig-Wag)	min. 20°	nie dotyczy
30	Zmotoryzowany ruch pionowy		nie dotyczy
31	Całkowity zakres obrotu ramienia wokół osi poziomej	min. ±225°	nie dotyczy
32	Zakres ruchu orbitalnego	min. 135°	nie dotyczy
33	Ramie C zbalansowane w każdej pozycji		nie dotyczy
34	Urządzenie zabezpieczające przed najeżdżaniem na leżące przewody		nie dotyczy
35	Hamulce kodowane kolorami dla wszystkich ruchów ramienia C		nie dotyczy
36	Wielofunkcyjna pojedyncza dźwignia służąca jako hamulec oraz sterowanie kołami aparatu.		nie dotyczy
37	Wielofunkcyjny, bezprzewodowy, programowalny pedał koniecznie z możliwością włączania promieniowania i zapisu oraz włącznik ręczny		dodatkowy klawisz wyzwalania promieniowania na obudowie dotykowego monitora – 10 pkt
	WZMACNIACZ OBRAZU
38	Średnica	min. 9 cali	nie dotyczy
39	Ilość pól wzmacniacza obrazu	min 3	nie dotyczy
40	Rozdzielczość kamery CCD	min. 1024 x 1024	nie dotyczy
41	Uchwyt na wzmacniaczu obrazu do łatwego pozycjonowania ramienia podczas zabiegu		nie dotyczy
	CAŁOŚĆ APARATU Z MONITOREM NA JEDNYM WÓZKU
42	Monitor medyczny umieszczony na RTG z C (nie dopuszcza się aparatów z oddzielnym wózkiem monitorowym)		nie dotyczy
43	Monitor o przekątnej min 27”		nie dotyczy
44	Rozdzielczość monitora: min. 1920 x 1080		nie dotyczy
45	Luminancja w skali szarości DICOM min 500 cd/m2		nie dotyczy
46	Kontrast obrazu: min 1000:1		nie dotyczy
47	Kąt widzenia obrazu: min. 178°		nie dotyczy
48	Wyjście SDI lub DVI do podłączenia dodatkowego monitora lub systemów nawigacji.		nie dotyczy
49	Ilość obrazów wyświetlana jednocześnie na monitorze	min. 16 obrazów	nie dotyczy
50	Matryca obrazu zapamiętanego	min. 1024 x 1024 pikseli x 30bit	nie dotyczy
51	Pojemność pamięci na dysku twardym	min. 100 000 obrazów	nie dotyczy
52	Archiwizacja poprzez port USB – zapis obrazów w formacie umożliwiającym odtworzenia zdjęć na dowolnym komputerze bez konieczności posiadania dodatkowego oprogramowania. Dodatkowy system archiwizacji.		nie dotyczy
53	Archiwizacja obrazów w formacie TIFF		nie dotyczy
54	Funkcja „Last Image Hold” (LIH)		nie dotyczy
55	Automatyka parametrów fluoroskopii		nie dotyczy
56	Zoom min x4		nie dotyczy
57	Cyfrowe odwracanie obrazu góra/dół, lewo /prawo na monitorze		nie dotyczy
58	Obraz lustrzany		nie dotyczy
59	Obrót obrazu płynny cyfrowy bez ograniczeń kąta i kierunku obrotu i wyzwalania dodatkowych dawek promieniowania		nie dotyczy
60	Układ pomiaru dawki z wyświetlaczem cyfrowym i archiwizacją dawki na monitorze, w pamięci aparatu oraz na zdjęciu drukowanym.		nie dotyczy
61	Monitor dotykowy z możliwością obrotu wokół wózka, kolorowy, VGA min. 640x480 znajdujący się na wózku ramienia C kolorowy do sterowania wszystkimi funkcjami generatora łącznie z archiwizacją i programami aparatu z opcją podglądu skopii live		nie dotyczy
62	Wgrane programy anatomiczne min. brzuch (tkanki miękkie), kończyny (kości), korpus (kości)		nie dotyczy
63	Wgrany filtr artefaktów metalowych		nie dotyczy
64	Funkcja automatycznego wykrywania ruchu w polu obrazowym celem obniżenia częstotliwości skopi w zależności od szybkości tego ruchu w polu detektora i obniżenia dawki dla pacjenta i personelu		nie dotyczy
65	Funkcja automatycznej redukcji częstotliwości pulsów/s w przypadku osiągnięcia zbyt wysokiej temperatury zamiast redukcji kV lub mA (obniżenie parametrów prądowych obniża jakość obrazu)		Tak – 10 pkt / Nie – 0 pkt
66	Możliwość ustawienia i zmiany początkowego presetu aparatu, który będzie uruchamiany jako pierwszy z każdym uruchomieniem aparatu (możliwość zmiany w ramach presetu min. program anatomiczny, rodzaj skopi, ustawienia odbicia lustrzanego)		Tak – 10 pkt / Nie – 0 pkt
	WYPOSAŻENIE DODATKOWE		nie dotyczy
67	Pakiet DICOM (min. Storage, Worklist)		nie dotyczy
68	Drukarka na papier termoczuły, wbudowana na stałe w aparat (rozwiązanie fabryczne)		nie dotyczy
69	Wielofunkcyjny, bezprzewodowy, programowalny, manipualtor nożny z minimum 6 trybami pracy z możliwością włączania promieniowania i zapisu wyposażony w metalowa osłonę zabezpieczającą		nie dotyczy
70	Wskaźnik laserowy w od strony wzmacniacza		nie dotyczy
71	System zapewniający możliwość podłączenia w przyszłości dodatkowego monitora.		nie dotyczy
72	Testy akceptacyjne i specjalistyczne aparatu		nie dotyczy

	Ilekroć razy wskazano w kolumnie C Tabeli A określenie „nie dotyczy” - oznacza to, iż jest to parametr wymagany bezwzględnie, niepunktowany

	Tabela B – Informacje dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia
	Wytwórca :
	Nazwa i typ:
	Kraj pochodzenia:
	Podmioty upoważnione przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności, o których mowa w art. 90 ust. 4 i 5 ustawy o wyrobach medycznych (nazwa, adres, tel. kontaktowy, email, itp.)
	Oferowany okres gwarancji i rękojmi (nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 60 miesięcy)
	Rok produkcji oferowanego przedmiotu – nie wcześniej niż w 2023 r.

Tabela C – Cena
Lp.	Przedmiot zamówienia	j.m.	Ilość		Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
A	B	C	D		E	F=DxE	G	H=Fx 1,XX (XX- właściwa stawka VAT)
1	Przedmiot zamówienia opisany w Tabeli A	szt.	1

Oferta winna zostać opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## CZĘŚĆ_2_doposazenie
CZĘŚĆ 2 –Zestaw sprzętów- doposażenie do wieży endoskopowej producenta Olympus stanowiącej własność Zamawiającego
TABELA A - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / OFEROWANEGO ASORTYMENTU
	Opis parametrów użytkowo-technicznych – wymaganych, wymaganych punktowanych i fakultatywnych punktowanych	Informacja o przydzielanych punktach cząstkowych w kontekście parametrów opisanych w kolumnie B	Opis parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia w kontekście zapisów w kolumnie B (wypełnia Wykonawca)
A	B	C	D
I	Pompa systemu CO2 – 1 szt
1	Trzy stopnie ustawienia czasu podawania gazu: krótki, długi bez ograniczeń.	nie dotyczy
2	Funkcja timera ,wskażnik ciśnienia ,zawór bezpieczeństwa	nie dotyczy
3	Wyposażenie w przewody zasilające i przewód wysokociśnieniowy	nie dotyczy
4	Reduktor butlowy CO2	nie dotyczy
5	Zawór endoskopowy – 3szt	nie dotyczy
6	Uchwyt na butlę do wózka -średnica max 140mm	nie dotyczy
II	Duodenoskop – 2 szt
1	produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji 2023	nie dotyczy
2	Średnica sondy endoskopowej – max 11,4 mm	Tak 11,4 – 0 pkt : poniżej 11,4 -10 pkt
3	Kanał roboczy – 4,2 mm	nie dotyczy
4	Głębia ostrości min 5-60 mm	nie dotyczy
5	Minimalne zginanie końcówki endoskopu: min. G:120 D: 90 L:90 P:110o	nie dotyczy
6	Pole widzenia – min 100o	nie dotyczy
7	Obrazowanie w wąskim paśmie światła realizowanym równolegle poprzez filtr optyczny oraz cyfrowy	nie dotyczy
8	Ilość przycisków na głowicy endoskopu, dowolnie programowalnych do sterowania funkcjami procesora– min 4	nie dotyczy
9	Aparat w pełni zanurzalny, bez nakładek uszczelniających, zabezpieczających – potwierdzone w materiałach producenta	nie dotyczy
10	Długość sondy roboczej min 1240 mm	nie dotyczy
11	Oznaczenie endoskopu zawierające model i średnicę kanału roboczego umieszczone na endoskopie, wraz z dodatkowym kolorowym kodem ułatwiającym identyfikację średnicy kanału	Tak/Nie Tak-10 pkt: Nie -0 pkt
12	Mechanizm blokowania prowadnicy o grubości już od 0,025” poprzez elewator w końcówce sondy.	nie dotyczy
13	Współpraca z posiadaną myjnią ETD z identyfikacją nr endoskopu	nie dotyczy
14	Współpraca z posiadanym programem do archiwizacji badań EndoBase z funkcją uruchamiana zapisu zdjęć z przycisku endoskopu	nie dotyczy
15	Współpraca z posiadanym procesorem CV1500 i CV-190	nie dotyczy
III	Szafa endoskopowa – 1 szt
1	Szafa na min 6 endoskopów	nie dotyczy
2	Szklane drzwi	nie dotyczy
3	Wieszaki na aparaty	nie dotyczy
4	Taca ociekowa	nie dotyczy

	Ilekroć wskazano w kolumnie C Tabeli A określenie „nie dotyczy” - oznacza to, iż jest to parametr wymagany bezwzględnie, niepunktowany

	Tabela B.1– Informacje dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia-Pompa systemu CO2
	Wytwórca :
	Nazwa i typ:
	Kraj pochodzenia:
	Podmioty upoważnione przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności, o których mowa w art. 90 ust. 4 i 5 ustawy o wyrobach medycznych (nazwa, adres, tel. kontaktowy, email, itp.)
	Oferowany okres gwarancji i rękojmi (nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 60 miesięcy)
	Rok produkcji oferowanego przedmiotu – nie wcześniej niż w 2023 r.

	Tabela B.2 – Informacje dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia-Duodenoskop
	Wytwórca :
	Nazwa i typ:
	Kraj pochodzenia:
	Podmioty upoważnione przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności, o których mowa w art. 90 ust. 4 i 5 ustawy o wyrobach medycznych (nazwa, adres, tel. kontaktowy, email, itp.)
	Oferowany okres gwarancji i rękojmi (nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 60 miesięcy)
	Rok produkcji oferowanego przedmiotu – nie wcześniej niż w 2023 r.

	Tabela B.3– Informacje dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia-Szafa endoskopowa
	Wytwórca :
	Nazwa i typ:
	Kraj pochodzenia:
	Podmioty upoważnione przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności, o których mowa w art. 90 ust. 4 i 5 ustawy o wyrobach medycznych (nazwa, adres, tel. kontaktowy, email, itp.)
	Oferowany okres gwarancji i rękojmi (nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 60 miesięcy)
	Rok produkcji oferowanego przedmiotu – nie wcześniej niż w 2023 r.

Tabela C – Cena
Lp.	Przedmiot zamówienia	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
A	B	C	D	E	F=DxE	G	H=Fx 1,XX (XX- właściwa stawka VAT)
1	Przedmiot zamówienia opisany w Tabeli A	zestaw	1

Oferta winna zostać opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym