Kraków, dnia 05.06.2023 r.

ZZP-271-23-20/23

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ – 7

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr ZP-20/23

Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego SP ZOZ w Krakowie uprzejmie informuje, że w dniu 31.05.2023 r. wpłynęło do Zamawiającego pytanie do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień w trybie przetargu nieograniczonego.

Pytanie nr 1

KOLUMNA PODŁOGOWA lampy RTG

Poz. 6 „Najniższe położenie ogniska od podłogi ≤ 35 cm”

Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat z najniższym położeniem od podłogi 38cm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Załącznika A1 do SWZ w zakresie pkt 6.

Pytanie nr 2

KOLUMNA PODŁOGOWA lampy RTG

Poz.9 „Wielofunkcyjny, panel LCD min 10” zlokalizowany na kołpaku umożliwiający odczyt parametrów ekspozycji”

Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat z ekranem dotykowym kolorowym o wielkości min 8,4" różnica jest znikoma?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Załącznika A1 do SWZ w zakresie pkt 9.

Pytanie nr 3

UNIWERSALNY STÓŁ DIAGNOSTYCZNY

Poz. 38 „Minimalna wysokość blatu od podłogi ≤ 56 cm”

Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat z wysokością od podłogi min 56,5cm różnica nie ma znaczenia diagnostycznego?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Załącznika A1 do SWZ w zakresie pkt 38.

Pytanie nr 4

UNIWERSALNY STÓŁ DIAGNOSTYCZNY

Poz. 41 „Szerokość blatu stołu ≥ 80 cm”

Czy zamawiający dopuści do przetargu blat o rozmiarze np. 220cm x75cm, różnica nie ma znaczenia diagnostycznego.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Załącznika A1 do SWZ w zakresie pkt 41.

Pytanie nr 5

STATYW DO ZDJĘĆ ODLEGŁOŚCIOWYCH

Poz. 51 „Minimalna możliwa odległość środka detektora, licząc od podłogi ≤ 35 cm”

Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat z najniższym położeniem od podłogi 38cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ściankę o minimalnej odległości środka detektora od podłogi 36 cm.

Pytanie nr 6

STATYW DO ZDJĘĆ ODLEGŁOŚCIOWYCH

Poz. 56 „Odległość płyta statywu – powierzchnia detektora ≤ 6cm”

Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat z odległością wynoszącą min 75mm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Załącznika A1 do SWZ w zakresie pkt 56.

Powyższe zmiany stanowią integralną część SWZ, w związku z tym należy uwzględnić je przy sporządzaniu oferty, pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: art. 135 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Michał Tochowicz - Dyrektor

…………………………..

(w imieniu Zamawiającego)