MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE

Pakiet nr 9

Wózek (łóżko) do przewożenia chorych  - szt. 2

Rok produkcji

Producent………………………..

Model……………………………

| L.p. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wózek fabrycznie nowy, nieużywany | TAK |  |
|  | Wózek do przewożenia chorych | TAK |  |
|  | ## Konstrukcja wózka wykonana ze stali lakierowanej proszkowo | TAK |  |
|  | ## Leże wózka min. 2-segmentowe osadzone na dwóch kolumnach wznoszących za pomocą pedałów umieszczonych po oby stronach wózka | TAK |  |
|  | ## Segmenty leża wypełnione płytą wykonaną z laminatu przezierną dla promieni RTG. | TAK |  |
|  | ## Prowadnica na kasetę RTG pod leżem | TAK |  |
|  | ## Rama leża wykonana z profili stalowych o przekroju prostokątnym zabezpieczona listwami odbojowymi na całej długości, po obu stronach leża. | TAK |  |
|  | ## Wymiary zewnętrzne wózka: 2150x850mm (+/- 30mm) | TAK |  |
|  | ## Wymiary leża: 2000x600mm (+/- 20mm) | TAK |  |
|  | ## Hydrauliczna regulacja wysokości leża w zakresie min. 530-900mm +/-30mm realizowana za pomocą dźwigni nożnych umieszczonych w podstawie po obu stronach wózka (prawa i lewa) | TAK |  |
|  | ## Regulacja pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga w zakresie min. +/-140 realizowana za pomocą dźwigni umieszczonych w podstawie po obu stronach wózka (prawa i lewa) | TAK |  |
|  | ## Regulacja segmentu pleców w zakresie min. 0-600 wspomagana dwiema sprężynami gazowymi. | TAK |  |
|  | Podstawa wózka wyposażona w 4 koła o średnicy min. 200 mm z systemem centralnego hamulca. Dźwignie hamulca umieszczone przy każdym kole. | TAK |  |
|  | Podstawa zabudowana osłoną z tworzywa ABS z dedykowanym miejscem na butle z tlenem. | TAK |  |
|  | W podstawie 5-te koło ułatwiające manewrowanie wózkiem aktywowane za pomocą dźwigni | TAK |  |
|  | ### Dopuszczalne obciążenie min. 300 kg | TAK |  |
|  | Barierki boczne wykonane z aluminium, zintegrowane z leżem za pomocą 5 wsporników wykonanych ze stali, barierki składane wzdłuż na ramę leża. | TAK |  |
|  | Konstrukcja barierek uniemożliwiająca zakleszczenie palcy pielęgniarki podczas składania barierek. |  |  |
|  | ## Krążki odbojowe o średnicy min125mm w każdym narożniku wózka chroniące wózek i ściany przed obiciami. | TAK |  |
|  | ## Gniazda do mocowania wieszaka kroplówki na każdym rogu leża |  |  |
|  | ## Antybakteryjny materac piankowy o wymiarach dostosowanych do wymiarów leża i grubości min. 100mm z wodoodporną, zmywalną i łatwą do dezynfekcji powłoką, nieprzepuszczającą płynów. | TAK |  |
|  | ## Uchwyty do przetaczania wózka od strony głowy pacjenta dwa drążki z możliwością składania na ramę leża. |  |  |
|  | Wyposażenie: - wieszak na kroplówkę z regulacją wysokości, - pod leżem po obu stronach leża min. 2 haczyki na worki urologiczne, | TAK |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące | Tak (podać) |  |
|  | Okres rękojmi min. 24 miesiące | Tak (podać) |  |

Załącznik nr 1 do SIWZ   Pakiet  9 : specyfikacja asortymentowo - cenowa.

| LP | Nazwa oraz parametry | Ilość szt | #### Nazwa #### własna #### Producent #### Numer #### katalogowy | Cena jednostkowa netto | Stawka vat | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wózek (łóżko) do przewożenia chorych | 2 szt |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: | x | #### x | x | x |  |  |

Wartość netto ……………….   PLN                                                                             Wartość brutto …………. PLN