## Arkusz1
Załącznik nr 1 SIWZ do Pakietu nr 2-Zestawienie parametrów i warunków technicznych.
Defibrylator z możliwością kardiowersji i zewętrznej stymulacji serca - 2 sztuki
Lp. | Parametry | Wymagane | Oferowane
1 | Rodzaj fali defibrylacyjnej - dwufazowa | Tak bez punktacji
2 | Defibrylacja ręczna i tryb AED | Tak bez punktacji
3 | Metronom z możliwością ustawień rytmu, częstotliwości uciśnięć dla pacjentów zaintubowanych i nie zaintubowanych oraz dla dorosłych i dzieci | Tak bez punktacji
4 | Urządzenie wyposażone w trybie AED w algorytm wykrywający ruch pacjenta | Tak bez punktacji
5 | Zakres wyboru energii w J min. 2-360 J w trybie manualnym | Tak bez punktacji
6 | Zakres wyboru energii w J min. 150J-360J w trybie AED | Tak bez punktacji
7 | Ilość stopni dostępności energii zewnętrznje minimum 24 | Do 24 poziomów - 0 pkt. Powyżej 24 poziomów - 10 pkt.
8 | Czas ładowania do energii 200 J | Do 5 sekund - 10 pkt. Powyżej 5 sekund - 0 pkt.
9 | Ekran monitora kolorowy | Tak bez punktacji
10 | Przekątna ekranu monitora minimum 5 cali | Tak bez punktacji
11 | Zasilanie sieciowo-akumulatorowe | Tak bez punktacji
12 | Możliwość wykonania kardiowersji | Tak bez punktacji
13 | Ciężar defibrylatora wraz z akumulatorem | Do 6 kg - 10 pkt. Powyżej 6 kg - 0pkt.
14 | Możliwość defibrylacji dorosłych i dzieci | Tak bez punktacji
15 | Wydruk zapisu na papierze o szerokości min. 50 mm | Tak bez punktacji
16 | Codzienny autotest bez udziału użytkownika, bez konieczności manualnego włączania urządzenia w trybie pracy akumulatorowej oraz zasilania zewnątrznego 230 V | Tak bez punktacji
17 | Możliwość EKG - przewody dla 3 odprowadzeń | Tak bez punktacji
18 | Zakres pomiaru tętna min. 20-300 ud/min. | Tak bez punktacji
19 | Zakres wzmocnienia sygnału EKG min. 7 poziomów wzmocnienia od 0,25 do 4 cm/Mv | Tak bez punktacji
20 | Możliwość wykonania stymulacji w trybach "na żądanie" i asynchronicznym przez elektrody defibrylacyjno-stymulacyjne radiotransparentne | Tak bez punktacji
21 | Częstotliwość stymulacji w zakresie min. 40-170 imp./min. | Tak bez punktacji
22 | Natężenie prądu stymulacji w zakresie od 0 do (mA) | Do 170 mA - 0 pkt. Powyżej 170 mA - 10 pkt.
23 | Możliwość rozbudowy o dedylowany moduł WiFi, umożliwiający transmisję danych medycznych | Tak bez punktacji
24 | Gwarancja: min. 24 miesiące | Ocena na podstawie przyjętych kryteriów w SIWZ.
Podpis Wykonawcy……………………………………………………..Data……………………………………………………
| INNE WYMAGANIA: | Parametry wymagane | Parametry oferowane
1. | Czas reakcji (przyjęcie zgłoszenia, podjęcia naprawy) serwisu gwarancyjnego nie może przekraczać 24 godzin w dni robocze rozumiane jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK |  | bez punktacji
2. | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii – max 48 godzin w dni rozumiane, jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | TAK |  | bez punktacji
3. | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii – max. 6 dni roboczych rozumiane, jako dni pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | TAK |  | bez punktacji
4. | Gwarancję przedłuża się o okres przerwy w eksploatacji związany z naprawa urządzenia. | TAK |  | bez punktacji
5. | Wszelkie naprawy serwisowe oraz czynności obsługowe dokonane w okresie gwarancyjnym zostaną odnotowane przez serwis Wykonawcy w karcie pracy lub raporcie serwisowym. | TAK |  | bez punktacji
6. | W okresie gwarancji naprawy techniczne lub wynikające z wad ukrytych tego samego podzespołu powodują wymianę podzespołu na nowy. | TAK |  | bez punktacji
7. | Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu pełny zakres obsługi gwarancyjnej nieodpłatnie (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika) | TAK |  | bez punktacji
8. | Wykonawca wykona bezpłatne okresowe przeglądy, w terminach zalecanych przez producenta urządzenia, oraz wykona bezpłatny przegląd pod koniec okresu gwarancyjnego (30 dni przed upływem okresu gwarancji). | TAK |  | bez punktacji
9. | Wykonawca w porozumieniu z upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego sporządzi harmonogram przeglądów. Przeprowadzenie przeglądu Wykonawca potwierdzi protokołem i przekaże go Zamawiającemu | TAK |  | bez punktacji
10. | Wraz z aparatem instrukcja obsługi w języku polskim. | TAK |  | bez punktacji
11. | Szkolenie/ instruktaż personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi przeprowadzone w miejscu instalacji systemu. | TAK |  | bez punktacji
Miejscowość ....................................... data ...................................................
...................................................................................................
(podpis i pieczątka osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)