## Wniosek
Badania wody ze Stacji Dializ w ciągu dwóch lat: mikrobiologia – 1 x miesiąc (2 punkty), fizykochemia – 2 x rok (1 punkt) + badania wody toksykologia w ciągu dwóch lat: mikrobiologia – 1 x miesiąc (2 punkty), fizykochemia – 2 x rok (2 punkty)
Lp. | Nazwa towaru | nr katalogowy | j.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | brutto |  | netto
1. | Badania mikrobiologiczne wody uzdatnionej (po RO, powrót) bądź płynu dializacyjnego oraz wody z OddziałuToksykologii.Pakiet zgodny z Farmakopeą VIII |  |  | 96 |  | 0 | 23% | 0
Zakres : Endotoksyny bakteryjne ( ) EU/1ml - Metodtka według Ae) FP VII 2006 pkt. 2.6.14 ; FP VIII 2008 pkt. 2.6.14
Zakres :Liczba drobnoustrojów tlenowych w temp. 30°C po 5 dniach (R2A) ( ) jtk/1ml , Metodtka według Ae) FP VII 2006 pkt. 2.6.12 ; Supl. 2007; FP VIII 2008 pkt. 2.6.12
Usługa towarzysząca:Pobieranie próbek do badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych (A) PB-157/P wyd. 3 z dn. 04.04.2016 r.
2. | Badania mikrobiologiczne wody uzdatnionej (po RO, powrót) bądź płynu dializacyjnego oraz wody z Oddziału Toksykologii |  |  | 96 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 1.23 | 0
Zakres : Liczba drożdży i pleśni w temp. 22°C po 5 dniach ( ) jtk/1ml,Ae) FP VII 2006 pkt. 2.6.12 ; Supl. 2007; (Ae) FP VIII 2008 pkt. 2.6.12; Metodtka według (Ae) FP IX 2011 pkt.2.6.12; (Ae) FP X 2014 pkt 2.6.12
Zakres :Liczba Pseudomonas aeruginosa ( ) jtk/250ml Metodtka według (Ae) PN-EN ISO 16266:2009
Usługa towarzysząca:Pobieranie próbek do badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych (A) PB-157/P wyd. 3 z dn. 04.04.2016 r.
| Badania fizykochemiczne wody uzdatnionej (po RO) oraz wody z Oddziału Toksykologii - pakiet klienta |  |  | 12 |  | 0 | 23% | 0
Zakres :Azotany ( od 0,20 do 20 ) mg/l, Metodtka według (A) PN-EN ISO 10304-1:2009, PN-EN ISO 10304-1:2009/AC:2012
Zakres; Azotyny ( od 0,025 do 1,0 ) mg/l Metodtka według (A) PN-EN ISO 10304-1:2009, PN-EN ISO 10304-1:2009/AC:2012
Zakres :Barwa ( od 5 do 500 ) mg/l Pt , Metodtka według (A) PN-EN ISO 7887:2012 pkt 6
Zakres :Chlorki ( od 2,0 do 500 ) mg/l, Metodtka według (A) PN-EN ISO 10304-1:2009, PN-EN ISO 10304-1:2009/AC:2012
Zakres :Indeks nadmanganianowy/utlenialność z KMnO4 ( od 0,50 do 500 ) mg/l O2 Metodtka według (A) PN-EN ISO 8467:2001
Zakres :Jon amonowy ( od 0,13 do 130 ) mg/l Metodtka według (A) PN-EN ISO 11732:2007 pkt 4
Zakres Liczba progowa zapachu (TON) ( od 1 do 8 ) Metodtka według (A) PN-EN 1622:2006
Zakres Mętność ( od 0,10 do 750 ) NTU Metodtka według (A) PN-EN ISO 7027-1:2016-09 pkt 5.3
Zakres pH ( od 3 do 12 ) - Metodtka według (A) PN-EN ISO 10523:2012
4. | Transport próbek |  |  | 24 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 1.23 | 0
[6 empty] | 0 | 23% | 0