

*Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19*

**Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej**

**Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi**

91-520 Łódź, ul. Okólna 181

Centrala telefoniczna: /42/ 617 72 11; fax.: /42/ 659 03 18; Sekretariat: /42/ 659 00 11

email: [clchp@centrumpluc.com.pl](mailto:clchp@centrumpluc.com.pl) [www.centrumpluc.com.pl](http://www.centrumpluc.com.pl)

BDO 000035986 KRS 0000192656

Łódź, dnia 28.06.2023 r.

l.dz. WZZOZCLChPłiR/ZP/12-2/23

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa sprzętu medycznego i wyposażenia dla Oddziału Rehabilitacji Pulmonologicznej Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi*

***Znak sprawy: 12/ZP/PN/23***

WZZOZCLChPłiR w Łodzi na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela odpowiedzi na zadane przez wykonawców pytania dotyczące zapisów treści SWZ w/w postępowania.

**Pytanie 1** Załącznik nr 2 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia Część 5 - Kardiomonitor – 1 szt.

Ad 40. Czy Zamawiają dopuści kardiomonitor z zakresem programowania interwałów w trybie automatycznym: 1; 2; 2,5; 3; 5; 10; 15; 20; 30; 60; 90; 120; 180; 240; 480 min?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 2**

Czy zamawiający dopuści dozownik tlenu zakres 0-17 L/min, zamiast 0-15L/min ?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie dozownika tlenu z zakresem 0-17 L/min..

**Pytanie 3**

Czy zamawiający - w części 13 - Dozownik tlenu - zakres wskazań 0-15 L/min dopuści zakres wskazań od 0-17 L/min.

**Odpowiedź:** Zamawiający w Części 13 dopuszcza zaoferowanie dozownika tlenu z zakresem wskazań 0-17 L/min.

**Pytanie 4** Część 5 - Kardiomonitor – 1 szt., punkt 38

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny kardiomonitor z zakresem pomiaru pulsu: co najmniej 40-240bpm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 5** Część 5 - Kardiomonitor – 1 szt., punkt 6

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny kardiomonitor stacjonarno-przenośny o masie nie większej niż 10 kg?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 6** Część 5 - Kardiomonitor – 1 szt., punkt 14

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny kardiomonitor wyposażony w kolorowy, dotykowy ekran LCD TFT o rozdzielczości co najmniej 1024x768 pikseli?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 7** Część 5 - Kardiomonitor – 1 szt., punkt 8

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny kardiomonitor o czasie ładowania akumulatora maksimum 5 godzin do pełnej pojemności?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SWZ..

**Pytanie 8** Część 5 - Kardiomonitor – 1 szt., punkt 14

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny kardiomonitor wyposażony w kolorowy, dotykowy ekran LCD TFT o przekątnej nie mniejszej niż 15,0 cali?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 9** Część 5 - Kardiomonitor – 1 szt., punkt 40

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny kardiomonitor wyposażony w zakres programowania interwałów w trybie automatycznym minimum: 1/2/3/5/10/15/20/30/60/90/120/180/240/480 minut?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 10**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny kardiomonitor wyprodukowany nie wcześniej niż w 2022 r.?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 11** Część 11 – ssak elektryczny (3 szt)

Pkt 5 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu ssak elektryczny ze zbiornikiem 2 litry i z pokrywą z mocnego tworzywa sztucznego przystosowany do wkładów jednorazowych ? Zbiornik razem z pokrywą jest wykonany z odpornego na uszkodzenia poliwęglanu i jest akcesorium wielorazowym do sterylizacji.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 12** Część 11 – ssak elektryczny (3 szt)

Pkt 13 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu ssak elektryczny owymiarach ssaka w wersji przenośnej 440 × 300 × 310 mm, w wersji na wózku - 480 x 460 x 960 mm ? Są to wymiary bardzo zbliżone do wymaganych.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 14** Część 11– ssak elektryczny (3 szt)

Czy Zamawiający będzie wymagał aby ssak pracował cicho (ciszej od komputera) z głośnością poniżej 40 dB ? Tylko wartości poniżej 40 dB zapewniają komfort pracy personelowi medycznemu.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 15** Część I – defibrylator

Pkt 2 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu defibrylator o wadze urządzenia z akumulatorem 7,5 kg z wyłączeniem łyżek i pozostałych podzespołów ? Jest to waga nieznacznie odbiegająca od wymaganej.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 16** Część I – defibrylator

Pkt 3 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu defibrylator o wymiarach: 301 mm x 345 mm x 220 mm (szerokość x wysokość x głębokość) razem z akumulatorem bez łyżek defibrylacyjnych i akcesoriów ? Są to zbliżone wymiary do wymaganych.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 17** Część 3 - Łóżko szpitalne z wyposażeniem, materac, szafka - 22 szt./kpl.

Ad. 4. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie: sterowanie elektryczne łóżka przy pomocy:

- Pilota przewodowego dla pacjenta z piktogramami:

Centralny panel sterowania wszystkimi funkcjami elektrycznymi montowany na szczycie od strony nóg. Panel wyposażony w kilkucentymetrowe piktogramy, regulujące podstawowe funkcje po lewej stronie, regulujące zaawansowane funkcje po prawej stronie – rozwiązanie ułatwiające szybkie odnalezienie wybranej regulacji bez ryzyka przypadkowego wyboru funkcji.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 18** Część 3 - Łóżko szpitalne z wyposażeniem, materac, szafka - 22 szt./kpl.

Ad. 5. Czy Zamawiający dopuści następujące rozwiązanie:

Panel centralny wyposażony we wskaźniki diodowe:

- wskaźnik podłączenia zasilania,

- wskaźnik naładowania baterii,

- blokada ramy,

- blokada podparcia pleców,

- blokady podparcia podudzi.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 19** Część 3 - Łóżko szpitalne z wyposażeniem, materac, szafka - 22 szt./kpl.

Ad. 7. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie: koła o średnicy 15 cm z centralnym hamulcem, jazda kierunkowa realizowana za pomocą piątego koła?

**Odpowiedź:** Zamawiający w Części 3 pkt 7 dopuszcza zaoferowanie łóżka szpitalnego posiadającego koła o średnicy 15 cm z centralnym hamulcem, jazda kierunkowa realizowana za pomocą piątego koła.

**Pytanie 20** Część 3 - Łóżko szpitalne z wyposażeniem, materac, szafka - 22 szt./kpl.

Ad. 12. Czy Zamawiający dopuści następujące rozwiązanie: leże czterosegmentowe, segment pleców z płyty HPL przeziernej dla promieni RTG, pozostałe segmenty wypełnione łatwo odejmowanymi panelami z tworzywa ABS, lekkimi, nadającymi się do dezynfekcji. Łóżko wyposażone w barierki boczne dzielone, zabezpieczające pacjenta na całej długości, obniżane poniżej linii leża – nie przeszkadzają w pinizacji.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 21** Część 3 - Łóżko szpitalne z wyposażeniem, materac, szafka - 22 szt./kpl.

Ad. 13. Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości podstawy 175 cm, a szerokości 71,5 cm, co zapewnia peną stabilność urządzenia?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 22** Część 3 - Łóżko szpitalne z wyposażeniem, materac, szafka - 22 szt./kpl.

Ad. 14. Czy Zamawiający dopuści następujące rozwiązanie: szczyty łóżka tworzywowe, wyjmowane jedną ręką (szybka reakcja w wypadku RKO), montowane w ramie łóżka za pomocą 12 cm bolców stalowych, co daje stabilne ich umiejscowienie i nie zagraża wypadnięciem szczytów podczas transportu?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 23** Część 3 - Łóżko szpitalne z wyposażeniem, materac, szafka - 22 szt./kpl.

Ad. 15. Czy Zamawiający dopuści łóżko z zakresem regulacji wysokości 370 – 750 mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 24** Część 3 - Łóżko szpitalne z wyposażeniem, materac, szafka - 22 szt./kpl.

Ad. 16. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko szpitalne z elektryczną regulacją pleców w zakresie 0-60 stopni? Rozwiązanie takie zabezpiecza przed potencjalnie zbyt dużym zgięciem w stawach biodrowych (przy dodatkowym zgięciu segmentu nóg),co może mieć negatywny wpływ na układ krwionośny i mięśniowo – szkieletowy, oraz zwiększać ryzyko powstania odleżyn w obrębie miednicy.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 25** Część 3 - Łóżko szpitalne z wyposażeniem, materac, szafka - 22 szt./kpl.

Ad. 21. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie o efekcie wymaganym, ale o innej mechanice? Mianowicie segment pleców odchyla się po linii prostej, ale segment drugi (pod miednicą) opuszcza się w kierunku dolnym i pod skosem.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 26** Część 3 - Łóżko szpitalne z wyposażeniem, materac, szafka - 22 szt./kpl.

Ad. 22. Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją elektryczna pozycji Trendelenburga 12o– sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 27** Część 3 - Łóżko szpitalne z wyposażeniem, materac, szafka - 22 szt./kpl.

Ad. 23. Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją elektryczna pozycji anty-Trendelenburga 12o– sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 28** Część 3 - Łóżko szpitalne z wyposażeniem, materac, szafka - 22 szt./kpl.

Ad. 25. Prosimy o doprecyzowanie pozycji antyszokowej. W literaturze jest to pozycja Trendelenburga.

**Odpowiedź:** Wymagana pozycja dotyczy pozycji w pełni wyprostowanego leża ułożonego do pozycji Trendelenburga.

**Pytanie 29** Część 3 - Łóżko szpitalne z wyposażeniem, materac, szafka - 22 szt./kpl.

Ad. 29. Czy Zamawiający dopuści następujące rozwiązanie: zablokowanie i odblokownie funkcji tylko z panelu głównego, który można schować w półce na pościel aby zminimalizować ryzyko włączenia sterowania?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 30** Część 3 - Łóżko szpitalne z wyposażeniem, materac, szafka - 22 szt./kpl.

Ad. 30. Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez funkcji automatycznego odłączania wszelkich regulacji? Opisana funkcja nie ma przełożenia na bezpieczeństwo stosowania a generuje dodatkowe czynności przy obsłudze urządzenia.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 31** Część 3 - Łóżko szpitalne z wyposażeniem, materac, szafka - 22 szt./kpl.

Ad. 31. Czy Zamawiający dopuści następujące rozwiązanie: trzy przyciski blokady funkcji całkowicie ograniczają możliwość sterowania łóżkiem (poza elektryczną funkcją CPR). Przyciski znajdują się obok siebie – bardzo krótki czas aktywacji.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 32** Część 3 - Łóżko szpitalne z wyposażeniem, materac, szafka - 22 szt./kpl.

Ad. 32. Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne z maksymalnym bezpiecznym obciążeniem roboczym 250 kg, jednak bez funkcji automatycznego wyłączania sterowania po wykryciu przeciążenia?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 33** Część 3 - Łóżko szpitalne z wyposażeniem, materac, szafka - 22 szt./kpl.

Ad. 33. Czy Zamawiający dopuści łóżko o wadze 160 kg z materacem o wadze 8 kg?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 34** Część 3 - Łóżko szpitalne z wyposażeniem, materac, szafka - 22 szt./kpl.

Ad. 34. Czy Zamawiający dopuści następujące rozwiązanie: barierki boczne dzielone, zabezpieczające na całej długości, opuszczane jedną ręką za pomocą uchwytu umieszczonego po zewnętrznej stronie przy dolnej krawędzi barierki?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 35** Część 3 - Łóżko szpitalne z wyposażeniem, materac, szafka - 22 szt./kpl.

Ad. 35. Czy Zamawiający dopuści materac o wysokości 12 cm, z pianki wiskoelastycznej o czterech gęstościach, specjalnie nacinany, będący produktem p-odleżynowym dla wszystkich klas odleżyn?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 36** Część 3 - Łóżko szpitalne z wyposażeniem, materac, szafka - 22 szt./kpl.

Ad. 36. Czy Zamawiający dopuści szafkę z: szufladą górną o wys. 17,4 cm, znajdującą się bezpośrednio pod blatem, otwartą półką o wys. 12,5 cm, szufladę dolną o wysokości 41,5 cm? Obie szuflady gwarantujące nieograniczony dostęp do rzeczy w każdym momencie.

**Odpowiedź:** Zamawiający w Części 3 pkt 36 dopuszcza zaoferowanie szafki z szufladą górną o wys. 17,4 cm, znajdującą się bezpośrednio pod blatem, otwartą półką o wys. 12,5 cm, szufladą dolną o wysokości 41,5 cm, gdzie obie szuflady gwarantują nieograniczony dostęp do rzeczy w każdym momencie.

**Pytanie 37** Część 3 - Łóżko szpitalne z wyposażeniem, materac, szafka - 22 szt./kpl.

Ad. 39. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie: wysoko mobilny układ jezdny – 4 koła podwójne o średnicy 50 mm, oraz dodatkowe koło pod stelażem blatu bocznego. Wszystkie koła wyposażone w elastyczny bieżnik?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 38** Część 3 - Łóżko szpitalne z wyposażeniem, materac, szafka - 22 szt./kpl.

Ad. 40. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie: blokada dwóch kół po przekątnej, co daje całkowite ustabilizowanie mebla?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 39** Część 3 - Łóżko szpitalne z wyposażeniem, materac, szafka - 22 szt./kpl.

Ad. 41. Czy Zamawiający dopuści następujące rozwiązanie: blat górny oraz czoła szuflad wykonane z laminatu HPL, wysoce odpornego, łatwego do utrzymania czystości i dezynfekcji, z możliwością wyboru kolorystyki. Blat górny wyposażony w reling do przetaczania szafki.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SWZ..

**Pytanie 40** Część 3 - Łóżko szpitalne z wyposażeniem, materac, szafka - 22 szt./kpl.

Ad. 42. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie: blat górny wyposażony w ergonomiczny uchwyt do jego poziomowania i regulacji wysokości?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 41** Część 3 - Łóżko szpitalne z wyposażeniem, materac, szafka - 22 szt./kpl.

Ad. 43. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie: regulacja wysokości blatu bocznego w zakresie 75.5 – 100 cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 42** Część 5 – kardiomonitor 1 sztuka

Pkt 4 - Czy w związku z zapisem „Maksymalna możliwość rozbudowy” Zamawiający będzie wymagał aby zaoferowany sprzęt był kardiomonitorem modułowym ? Tylko takie rozwiązanie pozwala na szybką rozbudowę parametrów monitora u Klienta. W przypadku kardiomonitorów kompaktowych rozbudowa o inne parametry często wiąże się z wysyłką monitora do producenta co bardzo długo trwa i jest znacznie droższe niż w monitorach modułowych.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 43** Część 5 – kardiomonitor 1 sztuka

Czy Zamawiający będzie wymagał aby kardiomonitor był zamocowany na uchwycie ściennym lub podstawie jezdnej?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 44** Część 3 Łóżko szpitalne z wyposażeniem, materac, szafka – 22 szt./ kpl

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne o długości całkowitej 2180 mm z możliwością płynnego wydłużenia leża o max 200 mm, a także późniejszego skrócenia wydłużonego leża o 200 mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 45** Część 3 Łóżko szpitalne z wyposażeniem, materac, szafka – 22 szt./ kpl

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne posiadające akumulator bez sygnalizacji naładowania akumulatora?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 46** Część 3 Łóżko szpitalne z wyposażeniem, materac, szafka – 22 szt./ kpl

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowanie łóżko szpitalne posiadało konstrukcję z ramą tzw. wewnętrzną oraz segmentami umieszczonymi na ramie? Przy wyspecyfikowanej przez Zamawiającego konfiguracji łóżka rozwiązanie takie nie ma wpływu na funkcjonowanie łóżka dla użytkownika, pragniemy również zaznaczyć, że łóżka z ramą zewnętrzną są konstrukcją starszą zastępowaną przez większość producentów stosujących nowoczesne rozwiązanie, które znacznie ułatwia pacjentom wejście do łóżka jak również wyjście.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 47** Część 3 Łóżko szpitalne z wyposażeniem, materac, szafka – 22 szt./ kpl

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne posiadające segmenty leża wypełnione panelami HPL?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 48** Część 3 Łóżko szpitalne z wyposażeniem, materac, szafka – 22 szt./ kpl

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne posiadające segmenty leża wypełnione wypraskami tworzywowymi ABS?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 49** Część 3 Łóżko szpitalne z wyposażeniem, materac, szafka – 22 szt./ kpl

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne posiadające segmenty leża mocowane na stałe?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 50** Część 3 Łóżko szpitalne z wyposażeniem, materac, szafka – 22 szt./ kpl

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne posiadające jeden panel w każdym segmencie?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 51** Część 3 Łóżko szpitalne z wyposażeniem, materac, szafka – 22 szt./ kpl

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne o długości podstawy 1783 mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 52** Część 3 Łóżko szpitalne z wyposażeniem, materac, szafka – 22 szt./ kpl

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne o szerokości samej podstawy 778 mm i szerokości podstawy wraz z kółkami 872 mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 53** Część 3 Łóżko szpitalne z wyposażeniem, materac, szafka – 22 szt./ kpl

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne posiadające regulację wysokości w zakresie 350mm – 810 mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 54** Część 3 Łóżko szpitalne z wyposażeniem, materac, szafka – 22 szt./ kpl

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne posiadające szczyty szybko i łatwo wyjmowane w przypadku wykonywania reanimacji pacjenta, szczyty osadzone w tulejach pewnie posadowione w gniazdach w ramie bez potrzeby stosowania dodatkowych blokad przed wypadnięciem w trakcie transportu?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 55** Część 3 Łóżko szpitalne z wyposażeniem, materac, szafka – 22 szt./ kpl

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne posiadające zaawansowaną funkcję autoregresji wykonującą ruch odsuwania się segmentu plecowego nie tylko do tyłu, ale i do góry (ruch po łuku/okręgu) podczas podnoszenia segmentów, jednak bez systemu teleskopowego?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 56** Część 3 Łóżko szpitalne z wyposażeniem, materac, szafka – 22 szt./ kpl

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne posiadające funkcję Trendelenburga i anty- Trendelenburga w zakresie 18°?

**Odpowiedź:** Zamawiający w Części 3 dopuszcza zaoferowanie łóżka szpitalnego posiadającego funkcję Trendelenburga i anty- Trendelenburga w zakresie 18°, pozostałe parametry bez zmian.

**Pytanie 57** Część 3 Łóżko szpitalne z wyposażeniem, materac, szafka – 22 szt./ kpl

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne nie posiadające alarmu dźwiękowego informującego o próbie użycia zablokowanej funkcji?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 58** Część 3 Łóżko szpitalne z wyposażeniem, materac, szafka – 22 szt./ kpl

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne nie posiadające elektronicznych wskaźników informujących o zablokowanych lub aktywnych funkcjach łóżka na pilocie?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 59** Część 3 Łóżko szpitalne z wyposażeniem, materac, szafka – 22 szt./ kpl

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z pilotem posilający diody informujące:

- Jeśli wskazana dioda się nie świeci, to wszystkie funkcje są zablokowane.

- Jeśli wskazana dioda świeci na zielono, to zablokowana jest funkcja Trendelenburga, a pozostałe funkcje są odblokowane.

- Jeśli wskazana dioda świeci na pomarańczowo, to odblokowane są wszystkie funkcje.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 60** Część 3 Łóżko szpitalne z wyposażeniem, materac, szafka – 22 szt./ kpl

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z bezpiecznym obciążeniem 230 kg?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 61** Część 3 Łóżko szpitalne z wyposażeniem, materac, szafka – 22 szt./ kpl

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w barierki boczne wykonane z 3 profili stalowych lakierowanych proszkowo, zabezpieczające pacjenta na ¾ długości leża?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 62** Część 3 Łóżko szpitalne z wyposażeniem, materac, szafka – 22 szt./ kpl

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w barierki boczne wykonane z 3 profili aluminiowych lakierowanych proszkowo, zabezpieczająca pacjenta na całej długości leża?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 63** Część 3 Łóżko szpitalne z wyposażeniem, materac, szafka – 22 szt./ kpl

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w poręcze boczne zabezpieczające pacjenta na ¾ długości leża bez dodatkowych tulei umożliwiających zamontowanie dodatkowych barierek bocznych zabezpieczających pacjenta na całej długości leża?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 64** Część 3 Łóżko szpitalne z wyposażeniem, materac, szafka – 22 szt./ kpl

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w barierki boczne wykonane z 3 profili stalowych lakierowanych proszkowo, okrągłych o przekroju 25 mm, wykonane zgodnie z normą bezpieczeństwa EN 60601-2-52?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 65** Część 3 Łóżko szpitalne z wyposażeniem, materac, szafka – 22 szt./ kpl

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w barierki boczne składane poprzez odciągnięcie zwalniacza, a rozkładanie odbywa się poprzez podniesienie barierki i samoczynne zabezpieczenie jej przed nieświadomym złożeniem?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 66** Część 3 Łóżko szpitalne z wyposażeniem, materac, szafka – 22 szt./ kpl

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania materac o grubości 12 cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 67** Część 3 Łóżko szpitalne z wyposażeniem, materac, szafka – 22 szt./ kpl

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę z kołami 50 mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 68** Część 3 Łóżko szpitalne z wyposażeniem, materac, szafka – 22 szt./ kpl

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę z indywidualną blokadą?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 69** Część 3 Łóżko szpitalne z wyposażeniem, materac, szafka – 22 szt./ kpl

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę bez tworzywowych galeryjek?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 70** Część 3 Łóżko szpitalne z wyposażeniem, materac, szafka – 22 szt./ kpl

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę z regulacją konta nachylenia w zakresie 30° i 60°?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.**

*Kierownik*

*Działu Zamówień Publicznych*

*Marzena Kolasa*