| L.p. | Opis parametru wymaganego | Parametr wymagany | Parametry oferowane, tak, podać |
| --- | --- | --- | --- |
| Scentralizowany system nadzoru okołoporodowego (wersja dla 5 stanowisk nadzoru okołoporodowego) |  |  |  |
|  | Pełna nazwa urządzenia, producent | Tak, podać |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, niepodemonstracyjne, rok produkcji min. 2024 | Tak, podać |  |
|  | Oprogramowanie w języku polskim | Tak, podać |  |
|  | Bezprzewodowa komunikacja systemu z aparatami KTG na wszystkich stanowiskach nadzoru okołoporodowego (5 stanowisk) | Tak, podać |  |
|  | Automatyczna analiza zapisu (wyznaczenie linii podstawowej częstości uderzeń serca płodu, rozpoznawanie akceleracji, deceleracji, ocena zmienności FHR w ujęciu długo i krótkoterminow ym oraz identyfikacja skurczów macicy, STV) i możliwość dopasowania kryteriów oceny i progów alarmowych przez użytkownika oraz wykonania jej reanalizy. | Tak, podać |  |
|  | Alarmowanie o wykrytych nieprawidłowościach | Tak, podać |  |
|  | Wyniki analizy pokazywane w czasie monitorowania on-line graficznie na przesuwających się krzywych kardiotokograficznych: FHR i Toco (skurcze, deceleracje, akceleracje, STV) | Tak, podać |  |
|  | Możliwość graficznej prezentacji wyników analizy w postaci znaczników na tle przesuwających się krzywych KTG, zarówno na ekranie zawierającym przegląd zapisów na wszystkich monitorowanych łóżkach, jak i ekranie szczegółowego podglądu przesuwających się krzywych KTG dla wybranego łóżka | Tak, podać |  |
|  | Możliwość wyznaczenia dodatkowych parametrów na podstawie analizy elektrohisterogramu, wspomagających diagnostykę zagrożenia porodem przedwczesnym (przy współpracy z elektrokardiografem płodowym, rejestrującym metodą elektryczną czynność skurczową mięśnia macicy). | Tak, podać |  |
|  | Archiwizacja zapisów i wyników analizy w pamięci na okres min. 25 lat | Tak, podać |  |
|  | Wyznaczanie procentowego udziału typów oscylacji: milczącej, zawężonej, falującej i skaczącej | Tak, podać |  |
|  | Identyfikacja typu skurczów macicy | Tak, podać |  |
|  | Możliwość nanoszenia znaczników podanych leków oraz komentarzy | Tak, podać |  |
|  | Możliwość rozbudowy o kolejne stanowiska nadzoru okołoporodowego | Tak, podać |  |
|  | Możliwość rozbudowy o dodatkowe stacje monitorujące i podglądowe | Tak, podać |  |
|  | Współpraca z oferowanym aparatam KTG | Tak, podać |  |
|  | Wyposażenie |  |  |
|  | Wyposażenie: - 2 stanowiska monitorujące (oprogramowanie x2, komputer AIO min. 22''x2, drukarka laserowa x2) - 1 stanowisko podglądowe (oprogramowanie, komputer AIO min. 22'') | Tak, podać |  |

| L.p. | Opis parametru wymaganego | Parametr wymagany | Parametry oferowane, tak, podać |
| --- | --- | --- | --- |
| Kardiotokograf (ciąża pojedyncza) - 1szt. |  |  |  |
|  | Pełna nazwa urządzenia, producent | Tak, podać |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, niepodemonstracyjne, rok produkcji min. 2023 | Tak, podać |  |
|  | Zakres pomiarowy US min. 50 -210 bpm | Tak, podać |  |
|  | Nieinwazyjne monitorowanie i rejestracja czynności serca płodu | Tak, podać |  |
|  | Częstotliwość pracy ≤1,2 MHz | Tak, podać |  |
|  | Wartość natężenia emitowanej fali US dla przetwornika ≤ 5 mW/cm2 | Tak, podać |  |
|  | Znacznik zdarzeń | Tak, podać |  |
|  | Alarmy utraty sygnału, wysokiego i niskiego tętna płodu, granice alarmów definiowane przez użytkownika | Tak, podać |  |
|  | Automatyczne monitorowanie ruchów płodu | Tak, podać |  |
|  | Wbudowana drukarka termiczna | Tak, podać |  |
|  | Możliwość pracy drukarki z prędkościami 1, 2, 3 cm/min | Tak, podać |  |
|  | Dostęp do najczęściej stosowanych funkcji za pomocą przycisków bezpośredniego dostępu na panelu przednim: regulacja głośności sygnałów dźwiękowych, zerowanie Toco (napięcie spoczynkowe), wyciszenie alarmów, znacznik zdarzeń dla personelu, wysuw papieru | Tak, podać |  |
|  | Współpraca z telemetrią płodową KTG | Tak, podać |  |
|  | Prezentacja cyfrowej wartości FHR i Toco | Tak, podać |  |
|  | Wodoszczelność przetworników (głowic) | Tak, podać |  |
|  | Możliwość podłączenia stymulatora akustycznego płodu | Tak, podać |  |
|  | Waga kardiotokografu z drukarką <4 kg | Tak, podać |  |
|  | Dwa złącza RS-232 (do podłączenia systemu i urządzeń zewnętrznych) | Tak, podać |  |
|  | Współpraca z oferowanym systemem nadzoru okołoporodowego | Tak, podać |  |
|  | Wyposażenie |  |  |
|  | Przetwornik Toco (2 sztuki) | Tak, podać |  |
|  | Przetwornik Cardio (2 sztuki) | Tak, podać |  |
|  | Znacznik ruchów płodu dla pacjentki (1 sztuka) | Tak, podać |  |
|  | Pas mocujący głowice (2 sztuki) | Tak, podać |  |

| L.p. | Opis parametru wymaganego | Parametr wymagany | Parametry oferowane, tak, podać |
| --- | --- | --- | --- |
| Telemetria KTG – 3 szt. |  |  |  |
|  | Pełna nazwa urządzenia, producent | Tak, podać |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, niepodemonstracyjne, rok produkcji min. 2024 | Tak, podać |  |
|  | Metoda pomiarowa – doppler pulsacyjny | Tak, podać |  |
|  | Po podłączeniu do kardiotokografu bezprzewodowe monitorowanie częstości akcji serca płodu, aktywności skurczowej mięśnia macicy | Tak, podać |  |
|  | Zasięg > 300 metrów w otwartej przestrzeni | Tak, podać |  |
|  | Kompatybilność z przetwornikami (głowicami) oferowanego aparatu KTG | Tak, podać |  |
|  | Czas pracy > 10 godzin | Tak, podać |  |
|  | Czas pełnego naładowania telemetrii < 5 godzin | Tak, podać |  |
|  | Współpraca telemetrii z posiadanymi aparatami KTGCorometrics | Tak, podać |  |
|  | Współpraca aparatu z oferowanym systemem nadzoru okołoporodowego | Tak, podać |  |

| Lp | Opis parametru | Parametry wymagane | Parametry oferowane, tak, podać |
| --- | --- | --- | --- |
| Gwarancja i serwis: |  |  |  |
|  | Termin rozpoczęcia gwarancji - licząc od dnia oddania urządzenia do użytkowania (gwarancja bezwarunkowa- min. 24 miesiące) | Tak, podać |  |
|  | Gwarancja obejmuje: - przeglądy w okresie jej trwania - wymiany/naprawy uszkodzonych części oraz podzespołów - dojazdy/przejazdy pracowników Wykonawcy - robociznę - wszystkie pozostałe koszty niezbędne do wykonania czynności serwisowych | Tak, podać |  |
|  | W okresie trwania gwarancji przeglądy zgodnie z wymaganiami producenta, min. 1 na rok, wykonywane na koszt Wykonawcy | Tak, podać |  |
|  | Instrukcja obsługi w j. polskim w formie papierowej w dniu dostawy sprzętu | Tak, podać |  |
|  | Czas przystąpienia serwisu do naprawy w okresie gwarancyjnym w przypadku wystąpienia awarii uniemożliwiającej pracy na oferowanym urządzeniu ≤48 (godziny) | Tak, podać |  |
|  | Aktualizacja oprogramowania w okresie gwarancji na koszt Wykonawcy (jeżeli dotyczy) | Tak, podać |  |
|  | Czas usunięcia uszkodzeń w przypadku konieczności importu części - max 14 dni roboczych | Tak, podać |  |
|  | Czas usunięcia uszkodzeń niewymagającego importu części - max 7 dni roboczych | Tak, podać |  |
|  | W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 5 dni roboczych Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia urządzenia zastępczego | Tak, podać |  |
|  | W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniosła rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe. Po 3 naprawach (wymianach) tego samego podzespołu (bloku). | Tak, podać |  |
|  | Serwis, części zamienne i materiały eksploatacyjne dostępne przez okres min. 7 lat | Tak, podać |  |
|  | Zapewnienie pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej przez uprawnioną jednostkę gwarantującą skuteczną interwencję techniczną w okresie gwarancyjnym i po gwarancyjnym dla oferowanego sprzętu | Tak, podać |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski – podać nazwę, adres, telefon kontaktowy wraz z dokumentacją potwierdzającą autoryzację (Wykonawca dostarczy dokumentację potwierdzającą autoryzację wraz z ofertą). | Tak, podać |  |
| Szkolenia: |  |  |  |
| 1. | Szkolenie (2 krotne) dla personelu podczas instalacji i montażu urządzeń : - medycznego (lekarze) Zakres szkolenia: - obsługa urządzeń: dobór nastaw i parametrów - konserwacja i montaż oraz demontaż akcesoriów zużywalnych | Tak, podać |  |

| .………………………………………………………… |  |
| --- | --- |
| Kwalifikowany podpis elektroniczny/ podpis zaufany/ |  |
| podpis osobisty (e-dowód) Uprawnionego |  |
| przedstawiciela Wykonawcy |  |