## scenariusz_prezentacji
Lp. | Opis funkcjonalności do zaprezentowania | TAK | NIE
E. | SYSTEM PACS
1 | Wszystkie elementy systemu PACS (system dystrybucji obrazów, interfejs administracyjny, interfejs użytkownika, kliniczna przeglądarka obrazów) tego samego producenta.
2 | System posiada polski interfejs użytkownika.
3 | System posiada polską pomoc kontekstową.
4 | System w panelu użytkownika oraz panelu administracji musi pozwalać na podgląd pełnych danych o pacjencie i badaniu, zawartych w pliku obrazu DICOM.
5 | Możliwość integracji systemu kont użytkowników PACS z kontrolerem LDAP (minimum - Microsoft Active Directory). Zmiana hasła w kontrolerze LDAP zmienia hasło w systemie kont użytkowników, wygaśnięcie hasła w kontrolerze LDAP powoduje wygaśnięcie hasła w systemie PACS. - Wykonawca wskaże konfigurację powyższego mechanizmu bez konieczności integracji.
6 | System PACS posiada funkcję autoroutingu badań, pozwalającą na automatyczne przesłanie badania na stację docelową. Wykonawca wskaże możliwość konfiguracji autoroutingu w systemie bez konieczności prezentacji fizycznego przesłania badania.
7 | System umożliwia wyszukiwanie po numerze PESEL również badań wprowadzanych w trybie awaryjnym (bez danych worklisty).
8 | Instalacja systemu PACS ma wykonywać automatyczną kopie zapasową zgromadzonych danych zgodnie z harmonogramem co najmniej raz dziennie. Dane zgromadzone w bazie danych należy wykonywać min. raz dziennie, dane obiektów/plików DICOM należy wykonywać również minimum 1 dziennie lub na bieżąco. Wykonawca zaprezentuje konfigurację wykonywania kopii bazy danych oraz danych obrazowych.
F. | INTERFEJS ADMINISTRACYJNY PACS
1 | GUI dostępny przez protokół HTTP i HTTPS w przeglądarce internetowej, co najmniej:, Mozilla, Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge w najnowszej oficjalnej wersji, działający natywnie (bez konieczności instalowania żadnych dodatków).
2 | Interfejs w języku polskim z obsługą polskich znaków diakrytycznych z polską pomocą kontekstową.
3 | Wyszukiwanie obiektów w/g:
- data badania,
- imię i nazwisko pacjenta,
- PESEL pacjenta,
- data urodzenia pacjenta,
- rodzaj badania (modalność),
- nazwa aparatu (AE Title), na którym wykonano badanie,
- identyfikatory systemowe badania i pacjenta,
- jednostka zlecająca badanie,
- lekarz kierujący,
4 | Interfejs administratora pozwala dodawać i konfigurować węzły DICOM.
5 | Interfejs administratora pozwala dodawać i konfigurować uprawnienia użytkowników systemu.
6 | Administracja systemem uprawnień użytkowników:
- dodawanie/edycja użytkowników,
- dodawania/edycja źródeł DICOM,
- kasowanie/przywracanie badań z systemu,
- edycja/przenoszenie obiektów (pacjentów, badań, serii, obrazów),
- łączenie badania z pozycją worklisty,
- dostęp do przeglądarki klinicznej,
- dostęp do eksportu badania do innych miejsc docelowych DICOM,
- dostęp do nadawania uprawnień do badania,
- tworzenie karty pacjenta,
- dostęp do usuwania badań/pacjentów,
7 | Panel administratora lub dedykowane narzędzie pozwala uzyskać informację na temat funkcjonowania systemu, min.:
- maksymalne i średnie obciążenie CPU
- maksymalne i średnie obciążenie pamięci RAM
- informacje dotyczące licencji
- statystyki kolejkowania (min. badań zapisywanych w PACS, badań wysyłanych z PACS)
- alarmy i wiadomości
- ilość badań
- lista aktywnych użytkowników
8 | Funkcjonalność przydzielenia użytkownika systemu do określonej roli, na przykład lekarza radiologa, lekarza klinicysty, itp.
9 | Funkcjonalność blokowania dostępu użytkownika do stacji diagnostycznej i systemu dystrybucji obrazów po skonfigurowanej liczbie nieudanych prób zalogowania się.
10 | Funkcjonalność ustawienia czasu automatycznego wylogowania użytkownika z modułu dystrybucji obrazów i stacji diagnostycznej w przypadku braku aktywności oraz czasu ważności hasła konta użytkownika
11 | Możliwość przypisania użytkownika systemu PACS do określonej roli. Możliwość przydzielenia odpowiednich uprawnień dla określonego typu roli użytkownika.
12 | Możliwość ustawienia polityki hasła: zdefiniowanie czasu po którym należy zmienić hasło (system wymusza zmianę), ile razy zmienione hasło nie może się powtórzyć, minimalna długość hasła.
13 | Konsultacje z użyciem systemu dystrybucji obrazów – dostęp do badań spoza szpitala dla uprawnionych użytkowników. Wykonawca zaprezentuje metodę udostępnienia badania na zewnątrz.
14 | Panel administracyjny ma możliwość edycji danych pacjenta: imię i nazwisko, PESEL, ID pacjenta, data urodzenia, płeć. Zmiany są automatycznie uwidocznione w badaniach znajdujących się w systemie PACS i systemie dystrybucji obrazów.
15 | Panel administracyjny ma możliwość przenoszenia niewłaściwie przypisanych obiektów DICOM do innych obiektów istniejących w systemie. Obiekt znajdujący się niżej w hierarchii można dodać do obiektu będącego wyżej w hierarchii.
Hierarchia obiektów w kolejności: pacjent, badanie, seria, obraz.
Scenariusz:
- przeniesienie obrazu do istniejącej serii badania,
- przeniesienie obrazu do istniejącego badania, tworzona jest nowa seria zawierająca przenoszony obraz,
- przeniesienie obrazu do istniejącego pacjenta, tworzone są: badanie i seria zawierające przenoszony obraz,
- przeniesienie serii do istniejącego badania,
- przeniesienie serii do istniejącego pacjenta, tworzone jest nowe badanie zawierające przenoszoną serię,
- przeniesienie badania do istniejącego pacjenta.
Zmiany są automatycznie uwidocznione w badaniach znajdujących się w systemie PACS i systemie dystrybucji obrazów.
16 | Możliwość ręcznego dodania karty pacjenta.
17 | Kontrola dostępności zdefiniowanych węzłów DICOM: ping, dicom echo.
18 | Podgląd ilości wolnego miejsca na poszczególnych, zdefiniowanych systemach plików archiwum.
G. | INTERFEJS UŻYTKOWNIKA PACS
1 | Graficzny interfejs użytkownika (GUI) dostępny przez protokół HTTP i HTTPS w przeglądarce internetowej, co najmniej: Mozilla, Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge.
2 | Interfejs w języku polskim z obsługą polskich znaków diakrytycznych, z polską pomocą kontekstową.
3 | Wyszukiwanie badań/pacjentów w/g:
- data badania (dowolny zakres dat, dziś, ostatnie 3 dni, ostatnie 7 dni),
- imię i nazwisko pacjenta,
- PESEL pacjenta,
- data urodzenia pacjenta,
- rodzaj badania (modalność),
- jednostka zlecająca badanie,
4 | Wyszukiwanie w języku polskim z użyciem polskich znaków diaktrycznych.
5 | Sortowanie wyników wyszukiwania rosnąco lub malejąco według wybranej kolumny.
6 | W liście wynikowej dostępne dane badań i pacjentów, minimum:
- imię i nazwisko pacjenta, PESEL,
- nazwa badania, data i godzina badania, rodzaj-modalność badania,
- ilość serii i obrazów w badaniu, status badania,
- nazwa jednostki zlecającej,
7 | Użytkownik ma możliwość wysłania badania do nagrania na płytę dla pacjenta, na domyślnym duplikatorze, przy użyciu dedykowanego przycisku.
8 | Uprawniony użytkownik może importować do systemu PACS badania z płyt lub nośników USB dostarczonych przez pacjenta. Badania te są udostępniane w systemie do przeglądu jako poprzednie badania pacjenta.
9 | Obsługa skanowania dokumentów np. skierowań, bezpośrednio z dowolnego skanera. Dostęp do zeskanowanych dokumentów przez przeglądarkę systemu dystrybucji obrazów.
10 | Funkcja umożliwiająca otwarcie przeglądarki i automatyczne załadowanie obrazów badań z płyty CD umieszczonej w lokalnym napędzie.
11 | Funkcja wysłania polecenia nagrania zaznaczonych na liście badań na wskazanym robocie.
12 | Możliwość wprowadzenia uwag technika oraz radiologa do badania.
H. | PRZEGLĄDARKA KLINICZNA DICOM
1 | Przeglądarka kliniczna jako aplikacja typu klient–serwer lub działająca w oparciu o przeglądarkę internetową min. Mozilla, Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge.
2 | Praca bez zapisywania na dysku lokalnym klienta danych wrażliwych.
3 | Przeglądarka kliniczna wyświetla listę innych dostępnych w systemie badań pacjenta.
4 | Przeglądarka kliniczna umożliwia wyświetlenie badań DICOM zapisanych na płycie CD/DVD, dysku lokalnym lub nośniku zewnętrznym bez potrzeby importu do lokalnego systemu PACS.
5 | Przeglądarka kliniczna dla badań DICOM zapisanych na płycie CD/DVD, dysku lokalnym lub nośniku zewnętrznym, umożliwia ich import na serwer PACS.
6 | Przeglądarka umożliwia otwarcie i porównanie różnych badań tego samego pacjenta.
7 | Przeglądarka kliniczna umożliwia otwarcie i porównanie wielu badań tego samego pacjenta, o różnych modalnościach (DR, CT, MR itd.).
8 | Przeglądarka kliniczna umożliwia wyświetlenie obrazów DICOM na pełnym ekranie, bez pomniejszania obszaru roboczego przez paski - zasobniki z narzędziami.
9 | Wyświetlanie w narożniku obrazu informacji takich jak: nazwisko i imię pacjenta, PESEL, data badania, nazwa badania, z możliwością wyłączenia wyświetlenia.
10 | Przeglądarka kliniczna umożliwia wyświetlenie obrazów w powiększeniu dopasowanym do okna oraz 1:1 (w pixelach).
11 | Przeglądarka kliniczna umożliwia płynną regulację powiększenia, jasności i kontrastu.
12 | Przeglądarka kliniczna umożliwia obrót obrazu o dowolny kąt.
13 | Przeglądarka kliniczna umożliwia wykonanie lustrzanego odbicia oraz negatywu/pozytywu wyświetlanego obrazu.
14 | Przeglądarka kliniczna pozwala wyświetlić jednocześnie co najmniej 1, 2, 3, 4 serie/obrazy badania.
15 | Przeglądarka kliniczna posiada narzędzie "lupa" o regulowanym powiększeniu, co najmniej: 1x, 2x, 3x, 4x.
16 | Przeglądarka kliniczna pozwala przywrócić wyjściowe ustawienia (obrót, powiększenie, jasność, kontrast) wyświetlanego obrazu jednym przyciskiem.
17 | Przeglądarka kliniczna posiada funkcję wyświetlania topogramu dla badań TK i MR oraz linii referencyjnych na innych płaszczyznach podczas przewijania obrazów z wybranej serii badania.
18 | Przeglądarka kliniczna posiada funkcję rekonstrukcji wielopłaszczyznowej MPR.
19 | Przeglądarka kliniczna posiada narzędzie aktywnej lokalizacji – wybrany przez użytkownika pkt na obrazie, należący do jednej płaszczyzny rzutu (np. sagittal) automatycznie pojawia się na odpowiadającym obrazie w innej płaszczyźnie (np. coronal i axial).
20 | Przeglądarka kliniczna udostępnia funkcję przeglądania animacji (dla badań typu CT, MR, XA i innych multiframe) , z możliwością regulacji prędkości animacji i ustawienia biegu animacji w pętli.
21 | Przeglądarka kliniczna posiada następujące narzędzia pomiarowe:
- pomiar liniowy, w tym linia wielokrotnie łamana,
- obszar prostokątny, obszar eliptyczny, obszar o dowolnym kształcie,
- odległość punktu od prostej, odległość prostych równoległych,
- pomiar kąta, pomiar kąta metodą Cobba, pomiar kąta przechodzącego przez środki czterech odcinków.
22 | Narzędzie rysowania umożliwiające nanoszenie na obraz elementów graficznych ( linie, prostokąty, elipsy) oraz możliwością nanoszenia adnotacji tekstowych.
23 | Przeglądarka kliniczna umożliwia wydruk obrazów DICOM na drukarce systemowej wraz z adnotacjami i pomiarami lub bez.
24 | Przeglądarka kliniczna umożliwia nagranie na lokalnym napędzie obrazów DICOM badania na płytę CD/DVD wraz z załączoną przeglądarką uruchamianą automatycznie na dowolnym komputerze.
25 | Przeglądarka kliniczna umożliwia eksport obrazów w formatach min. JPEG i AVI
26 | Możliwość anonimizacji danych pacjenta i badania.
27 | Interfejs przeglądarki klinicznej w języku polskim.
28 | Dodatkowe języki interfejsu przeglądarki klinicznej – język angielski.
J. | OPROGRAMOWANIE NAGRYWANIA PŁYT DLA PACJENTA - prezentacja możłiwości oprogramowania bez konieczności nagrywania płyt na robocie nagrywającym
1 | Oprogramowanie w pełni współpracujące z dostarczonym systemem PACS.
2 | Pełny dostęp administracyjny do systemu operacyjnego, bazy danych i innych elementów składowych dostarczonego rozwiązania.
3 | Możliwość dodawania / podłączania aparatów / stacji diagnostycznych bez udziału serwisu producenta. Wykonawca zaprezentuje możliwośc konfiguracji takiej funkcjonalności.
4 | Możliwość zmiany (umieszczenia dowolnej) przeglądarki DICOM nagrywanej na płycie dla pacjenta.
5 | System może działać w trybie stacji nagrywania, z interfejsem filtracji/wyszukiwania, umożliwiając wyszukiwanie badań do nagrania na dostępnych systemach PACS.
6 | Użytkownik ma możliwość zdefiniowania własnego nadruku na płytę.
7 | Możliwość umieszczenia w nadruku na płytę danych pacjenta i badania, minimum: imię i nazwisko, PESEL, nazwa badania, data badania.
8 | Imię i nazwisko pacjenta oraz nazwa badania drukowane na płycie z polskimi znakami diakrytycznymi.
9 | Możliwość umieszczenia w nadruku na płytę grafiki (np. logo zakładu).
10 | Dołączanie do płyty przeglądarki DICOM, uruchamiającej się automatycznie w systemach Windows, MacOS.
11 | Graficzny interfejs użytkownika pozwalający modyfikować ustawienia, zabezpieczony hasłem.
12 | Graficzny interfejs użytkownika pozwalający zarządzać kolejką badań oczekujących na nagranie, w tym zmiana kolejności i usunięcie z kolejki.
13 | Graficzny interfejs użytkownika udostępnia w czasie rzeczywistym podgląd kolejki zadań na urządzeniu oraz postępu realizowanych zadań nagrywania płyt.
14 | Możliwość ustawienia oprogramowania w trybie nagrywania badań na napędzie lokalnym.