

**al. Powstańców Wielkopolskich 72**

**70-111 Szczecin Szczecin, dnia 05-04-2024r**

**Sygnatura: ZP/220/32/24**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Dostawa jednorazowych wyrobów medycznych dla USK-2 w Szczecinie”**

**Wyjaśnienia 1**

W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 135 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2019 t.j. z dnia 2019.10.24 Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Wykonawca I**

1. Czy Zamawiający w **pakiecie 1** w **pozycji 1** (w związku ze zmianą dokonaną przez producenta) dopuści dotychczas stosowane rękojeści jednorazowe z naniesioną datą ważności i nr seryjnym na opakowaniu, rozmiar 120mm x 29mm i 119mm x 33mm (wysokość x średnica)?Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

2. Czy Zamawiający w **pakiecie 1** w **pozycji 2** (w związku ze zmianą dokonaną przez producenta) dopuści dotychczas stosowane Łyżki światłowodowe jednorazowe o rozmiarach:

Miller 00 (dł. 65 x wys. 12mm)

Macintosh

noworodkowa Nr 0 (dł.80mm - wys.B 25,5mm – wys.C 6,8mm);

niemowlęca Nr 1 (dł.95mm - wys.B 25,5mm – wys.C 6,8mm);

dla dzieci Nr 2 (dł.115mm - wys.B 25,5mm – wys.C 6,8mm);

dla dorosłych Nr 3 (dł.134mm - wys.B 25,5mm – wys.C 6,8mm);

dla dorosłych duża Nr 4 (dł.155mm - wys.B 25,5mm – wys.C 6,8mm);

Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Wykonawca II**

Czy w **Zadaniu nr 5 w poz. 1** powinny być zaoferowane szczoteczki cytologiczne, których efektywność została klinicznie zweryfikowana?

**Odpowiedź**

**Zamawiający wyjaśnia że w zadaniu 5 poz. 1 zaoferowane powinny być szczoteczki cytologiczne, których efektywność została klinicznie zweryfikowana**

**Wykonawca III**

Zadanie1,poz 1 Prosimy o dopuszczenie wg opisu w miejsce istniejących zapisów SWZ:

Jednorazowa rękojeść do laryngoskopu, wykonana z niemetalicznego lekkiego tworzywa sztucznego (ABS, poliamid) nadającego się do recyklingu, kompatybilna ze wszystkimi łyżkami jedno i wielorazowymi w standardzie zielonego zamka .Rękojeść z poprzecznymi ergonomicznymi wgłębieniami/uchwytami na palce, zapewniającymi pewne trzymanie, cała rękojeść w charakterystycznym dla standardu „zielonego zamka” kolorze zielonym, mocowanie łyżki za pomocą stalowego elementu (redukcja ewentualnego wyłamania), rękojeść z załadowanymi bateriami 3xAAA, z 5mmźródłem światła LED, waga 73g, długość 120mm, średnica 28mm , opakowanie jednorazowe foliowe. Jeden rozmiar rękojeści standard. Na opakowaniu jednostkowym wszelkie oznaczenia zgodne z aktualnymi wymogami. Opakowanie zbiorcze 20 szt.

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie dopuszcza.**

Zadanie 1 poz. 2 Prosimy o dopuszczenie wg opisu w miejsce istniejących zapisów SWZ:

Jednorazowa łyżka światłowodowa, standard zielonego zamka, zgodna z ISO-7376, w pełni metalowa, ze stopu metali: cynk, aluminium, magnez, miedź, zmatowiona w całości i ciemna –redukująca powstawanie świetlnych refleksów, niski profil łyżki tożsamy z profilem łyżki wielorazowej, mocowanie łyżki do rękojeści za pomocą łożysk kulkowych, włókna światłowodu osadzone w rdzeniu z elastycznego tworzywa sztucznego, następnie okryte czarnym płaszczem z PCV i osłonięte dodatkowo tworzywem z PP –światłowód obudowany na całej długości, średnicy 4,7mm, dający doskonałą transmisję skupionego światła. Konstrukcja łyżki – dłuższy ogonek – zapobiega kontaktowi łyżki z rękojeścią. Rozmiar kodowany kolorem na opakowaniu jednostkowym. Etykieta i instrukcja użycia (w tym graficzna) w j.polskim. Na łyżce widoczne typ, rozmiar łyżki, znak CE, symbol nie do powtórnego użycia, nazwa handlowa oraz nazwa producenta. Na opakowaniu jednostkowym widoczne są m.in..: Typ, rozmiar łyżki, znak CE, numer LOT, REF, termin ważności, kodowanie kolorystyczne rozmiaru. Podwójne opakowanie jednostkowe w celu uniknięcia uszkodzeń światłowodu/łyżki w trakcie transportu, tj. łyżka umieszczona w kieszonce z folii bąbelkowej, całość zapakowana w jednostkowe opakowanie foliowe z polietylenu. Nadaje się do recyklingu w całości. Opakowanie zbiorcze 10 sztuk. Wymagane rozmiary Miller 00 (66.5x12.8mm); Macintosh rozmiary są następujące podane w mm



**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Wykonawca IV**

**Zadanie 2**

**Dotyczy pozycji 2**

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie asortymentu o długości 75 cm, końcówka od strony respiratora żeńska 30 mm, końcówka od strony scavengera męska 30 mm. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Zadanie 1**

**Dotyczy pozycji 1 - Rękojeść do laryngoskopu**

1. Celem zwiększenia konkurencyjności prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w ramach równoważności rękojeści o poniższych parametrach:

Rękojeść do laryngoskopu, jednorazowa z zainstalowaną baterią o napięciu 6V oraz wbudowanym źródłem światła - LED, gotowa do użytku po wyjęciu z opakowania.

Rękojeść metalowa z podłużnymi frezami zapewniającymi pewny chwyt, zakończo- na zakrętką z tworzywa sztucznego w kolorze zielonym, identyfikującą tzw. zielony standard ISO 7376. Rękojeść po użyciu umożliwiająca szybkie wyjęcie baterii w celu ich bezpiecznej utylizacji. Przetestowana pod kątem wytrzymałości w połącze- niu z łyżką siłą nacisku 20 kg. Na bocznych ściankach rękojeści oznaczenia tj: sym- bol CE, numer katalogowy, symbol „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2), logo i nazwa producenta. Termin ważności 3 lata. Produkt bez zawartości latek- su, czysty mikrobiologicznie. Opakowanie foliowe. Na opakowaniu jednostkowym etykieta zawierająca: rozmiar, nr katalogowy, datę ważności, nr serii (LOT). Opako- wanie oznaczone nazwą i logiem producenta.

Rozmiar rękojeści - kodowany kolorem na opakowaniu / dł. x śr.: # standard - różowy / dł. 12,2 cm x śr. 2,9 cm.

# mała (krótka) - stalowy / dł. 9,8 cm x śr. 2,9 cm.

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Zadanie 1**

**Dotyczy pozycji 1**

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w miejsce opisanych rozmiarów rękojeści, rękojeści dla dorosłych w dwóch rozmiarach:
* standardowa o długości 13,8 cm o średnicy 2,9 cm
* mała o długości 11,0 cm o średnicy 2,9 cm

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie dopuszcza.**

1. Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu ***podstawa łyżki z systemem zapobiegającym dotykaniu łyżki do uchwytu po użyciu.*** Wykorzystując jednorazową łyżkę z jednorazową rękojeścią całość podlega utylizacji, natomiast przy zastosowaniu konfiguracji jednorazowej łyżki z wielorazową rękojeścią, rękojeść powinna zostać min. zdezynfekowana.

W związku z powyższym wnioskujemy o odstąpienie od opisanego wymogu.

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie wymaga łyżki z systemem zapobiegającym dotykaniu łyżki do uchwytu po użyciu.**

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w miejsce wymogu ***wykonana ze sztywnego i wytrzymałego plastiku, pokrytego powłoką antypoślizgową, zapewniającą pewny chwyt*** rękojeści wykonanej ze stopu metalu z podłużnymi frezami zapewniającymi pewny chwyt.

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza**

1. Prosimy Zamawiającego o uznanie wymogu ***w standardzie ISO 7376 (zielony standard) z naniesioną datą ważności i numerem seryjnym*** jako spełnionego, przy zaoferowaniu rękojeści, której data ważności oraz numer katalogowy widnieje na opakowaniu jednostkowym. Numer katalogowy dodatkowo na bocznej ściance rękojeści.

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza**

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w miejsce wymogu ***z wbudowanym źródłem zasilania i światła – diodą LED zapewniającą mocne światło*** rękojeści z zainstalowaną baterią oraz wbudowanym źródłem światła - LED.

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza**

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w miejsce wymogu ***bez zawartości lateksu (z oznaczeniem na opakowaniu jednostkowym)*** oświadczenia producenta, potwierdzającego, że produkt jest bez zawartości lateksu.

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza złożenie wraz z ofertą oświadczenia producenta potwierdzającego, że produkt jest bez zawartości lateksu w miejsce wymogu oznaczenia na opakowaniu jednostkowym o braku lateksu.**

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w miejsce wymogu ***opakowanie foliowe z oznaczonym numerem katalogowym, symbolem CE oraz napisem:***

***„nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2)*** opakowania foliowego z oznaczonym numerem katalogowym, symbolem CE oraz symbolem przekreślonej cyfry 2, jako symbolu wskazującego, że produkt nie jest do powtórnego użycia.

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza.**

# Dotyczy pozycji 2

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w miejsce wymogu ***wytrzymały zatrzask kulkowy osadzony w plastikowej podstawie łyżki, zapewniający trwałe mocowanie rękojeści*** możliwości mocowania łyżki w rękojeści sprężynowym zatrzaskiem kulkowym w postaci 2 kulek stabilizujących oraz metalowym hakiem wewnątrz stopki.

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zapewnienia trwałego mocowania rękojeści**

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w miejsce wymogu ***światłowód nieosłonięty, doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardła*** światłowodu osłoniętego, zapewniającego mocne skupienie światła.

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza.**

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w miejsce opisanych rozmiarów poniżej proponowanych:
* Typu MILLER:

\* 00 (44 x 10,5 mm)

\* 0 (55 x 10,5 mm)

* Typu MACINTOSH:

\* Nr 0 (61 x 8,5 mm)

\* Nr 1 (75 x 11,5 mm)

\* Nr 2 (93 x 12,5 mm)

\* Nr 3 (110 x 13,5 mm)

\* Nr 4 (135 x 14,0 mm)

\* Nr 5 (156 x 14,0 mm)

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza.**

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w miejsce wymogu ***wyraźne oznakowanie typu i rozmiaru łyżki, numeru seryjnego, symbolu CE oraz „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2) na podstawie łyżki*** wyraźnego oznakowania typu i rozmiaru łyżki, numeru seryjnego, symbolu CE oraz „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2) na górnej części łyżki.

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza**

**Wykonawca V**

Zadanie 5, poz. 1-2
Czy zamawiający oczekuje szczoteczki typu wachlarzyk?

**Odpowiedź**

**Zamawiający oczekuje szczoteczki typu wachlarzyk.**

Zadnie 5, poz. 3
Czy zamawiający oczekuje szczoteczki typu cytobraszka?

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie oczekuje szczoteczki typu cytobraszka**

Zadane 5, poz. 1
Czy zamawiający wymaga szczoteczkę typu wachlarzyk, która jest rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne. ?

**Odpowiedź**

**Zamawiający wymaga szczoteczkę typu wachlarzyk, która jest rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne.**

Czy zmawiający dopuści szczoteczkę bez badań klinicznych, która jest produktem certyfikowanym - CE?

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie dopuszcza**

Zadanie 5, poz. 3
Czy zamawiający dopuści szczoteczki bez zdejmowanej końcówki?

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie dopuszcza**

**Wykonawca VI**

Prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:
Dotyczy projektu umowy
1) Czy Zamawiający zgodzi się na obniżenie kar w § 12 ust. 1 lit. b do 0,1%?
2) Czy Zamawiający zgodzi się na obniżenie limitu kar w § 12 ust. 5 do 20%?

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.**

**Wykonawca VII**

**Zadanie nr 1, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści rękojeść posiadającą frezy zapewniające pewny chwyt (bez powłoki antypoślizgowej)?

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Zadanie nr 1, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści rękojeść koloru zielonego, z pominięciem mocowania z łyżką, która jest metalowa, zdjęcie poglądowe poniżej?



**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza rękojeść koloru zielonego, końcówka może być w innym kolorze.**

**Zadanie nr 1, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści rękojeść z naniesioną datą ważności i numerem lot na opakowaniu jednostkowym?

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Zadanie nr 1, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści opakowanie rękojeści z oznaczonym numerem katalogowym, symbolem CE i symbolem przekreślonej cyfry 2?

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Zadanie nr 1, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękojeści w rozmiarze standardowym dla dorosłych (długość 15cm i średnica 2,9cm) oraz w małym rozmiarze dla dzieci/niemowląt (długość 11,5cm i średnica 2,0cm) z możliwością zastosowania u pacjentów dorosłych?

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie dopuszcza.**

**Zadanie nr 1, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści łyżkę bez systemu zapobiegającemu dotykaniu łyżki do uchwytu po użyciu?

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Zadanie nr 1, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści łyżkę w rozmiarach:

- Miller 00 (ok. 68x11mm)

- Mac 0 (ok. 76x12mm)

- Mac 1 (ok. 95x13mm)

- Mac 2 (ok. 105x16mm)

- Mac 3 (ok. 135x16mm)

- Mac 4 (ok. 155x16mm)?

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Zadanie nr 1, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści łyżkę z oznaczeniem rozmiaru, typu łyżki, LOT, znaku CE oraz przekreślonej cyfry 2 na części metalowej łyżki od strony wyprowadzenia światłowodu?

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Zadanie nr 1, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści łyżkę pakowaną zbiorczo po 25 sztuk?

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Z poważaniem**

**Dyrektor USK-2**

**/podpis w oryginale/**

**Sprawę prowadzi: Przemysław Frączek**

**Tel. 91 466-1087**

E: p.fraczek@usk2.szczecin.pl