# FORMULARZ SPECYFIKACJI TECHNICZNO-CENOWEJ

ZAMAWIANEGO/OFEROWANEGO LABORATORYJNEGO WYPOSAŻENIA MEBLOWEGO

# Wymagania ogólne :

- Wyposażenie meblowe opisane w niniejszym formularzu specyfikacji techniczno-cenowej, będące przedmiotem zamówienia, powinno być wykonane zgodnie z podanymi poniżej wymaganiami ogólnymi, chyba że przy opisie konkretnego laboratoryjnego wyposażenia meblowego przeznaczonego dla danego pomieszczenia, pokoju (pok. 3B, pok. 4B i pok. 316A), podano inaczej. Oferowane, zmontowane i zainstalowane wyposażenie meblowe musi być kompletne (zdatne do użytku i pracy, w opisanej w niniejszej specyfikacji technicznej konfiguracji), spełniać musi wszystkie minimalne wymagania i parametry wymienione niniejszym zamówieniu/ specyfikacji technicznej (bez konieczności doposażenia tego wyposażenia meblowego w jakiekolwiek akcesoria i osprzęt, który nie jest wymieniony w specyfikacji technicznej, a jest wymagany do prawidłowego i bezpiecznego jego użytkowania, 
w wymienionej w specyfikacji technicznej konfiguracji). Zamieszczone w specyfikacji technicznej rysunki, 
są rysunkami poglądowymi, które wraz z opisami stanowią wymagania i parametry minimalne do wykonania zamówienia, zgodnie z zaleceniami Zamawiającego i obowiązującymi przepisami BHP.

  - Wyposażenie meblowe powinno być wykonane zgodnie z normami: PN-EN 14056:2003 – „Meble laboratoryjne Zalecenia dotyczące projektowania i instalacji”, PN-EN 13150:2004 – „Stoły robocze dla laboratoriów”, PN-EN 14727:2006 – „Meble laboratoryjne do przechowywania”, PN-EN 14175 - Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i zdolności działania dygestoriów.

  - Oferowane wyposażenie meblowe musi spełniać wymagania norm PN-EN 14073:2006, PN-EN 14074:2006, 
w tym atesty higieniczne dopuszczające je do stosowania w laboratoriach, placówkach medycznych 
i dydaktycznych.

  - Wymienione w niniejszym zamówieniu stoły laboratoryjne z podwieszanymi szafkami muszą mieć budowę modułową, pozwalającą na możliwość późniejszej zmiany ich konfiguracji. Wszelkie połączenia blatów stołów ze ścianami, uszczelnienia, itp., muszą być silikonowane.

  - Instalowana w wyposażenie meblowe armatura i zawory muszą być przeznaczone dla środowiska laboratoryjnego, w szczególności ich powierzchnia powinna być odporna chemicznie i pokryta powłoką chemoodporną oraz posiadać oznakowanie kolorystyczne według EN 13792:2000 lub innej normy równoważnej.

  - Korpusy zamawianych szaf, szafek, półki, drzwiczki, drzwi szaf, fronty szuflad itp. muszą być wykonane 
z wysokiej jakości płyty wiórowej o zagęszczonej strukturze obustronnie melaminowanej lub laminownej 
o grubości minimum 18mm pokrytej dwustronnie laminatem, wszystkie krawędzie widoczne zabezpieczone obrzeżem wykonanym z 2mm PVC lub ABS. Tylne ściany szafek, szaf wykonana z płyty o grubości minimum 10mm.

  - Stoły muszą posiadać blat osadzony na stalowym stelażu typu „C” (wszystkie połączenia blatów ze ścianą silikonowane) oraz być wyposażone w szafki modułowe podwieszane pozwalające na wyjęcie korpusu szafek, 
w celu kontroli instalacji umieszczonych za szafkami,  Zamawiane/ oferowane laboratoryjne stoły muszą posiadać:

    - Stalowy stelaż typu „C”, który musi:

- być wykonany z wysokogatunkowej stali o profilu zamkniętym o wymiarach, co najmniej 60mm x 30mm 
i grubości ścianek, co najmniej 2mm, malowany proszkowo farbą chemoodporną, w kolorze RAL 7035 (jasny szary), z powłoka zapewniającą długoletnią trwałość powłoki chemoodpornej,

- posiadać spawy w stelażu, w ramach i nogach stelaża, szlifowane,

- posiadać otwarte końce kształtowników stelaża zaślepione wkładkami z tworzywa sztucznego,

- posiadać nogi stołu wyposażone w stopki z min. zakresem regulacji wysokości i poziomowania stołu, 
co najmniej ±20 mm;

    - Podwieszane szafki laminowane modułowe, które muszą:

- posiadać szafki z drzwiami pełnymi skrzydłowymi zamocowanymi na zawiasach metalowych z kątem otwarcia drzwi ok. 110° z funkcja dociągu oraz regulacjami pozwalającymi na wyrównanie, wypoziomowanie drzwiczek,

- być wyposażone w półki (nie dotyczy szafki zlewozmywakowej), łatwo wyciągane, wykonane z płyty laminowanej o grubości min. 18 mm, oklejonej z dwóch stron w tym posiadać oklejone wszystkie krawędzie półek,

- posiadać możliwość zmiany wysokości zawieszenia półek np. o ± 30 mm w stosunku do położenia podstawowego (połowy wysokości szafki, nie dotyczy szafki zlewozmywakowej);

- posiadać szafki i szuflady wyposażone w zamki cylindryczne zamykane na klucz oraz uchwyty metalowe chemoodporne typu „U”,

- posiadać drzwiczki i szuflady szafek wyposażone w tłumiki zamknięcia;

  - Zamawiane/ oferowane szafy laboratoryjne modułowe czterodrzwiowe z nadstawką, muszą posiadać:

- drzwi pełne skrzydłowe zamocowane na zawiasach metalowych z kątem otwarcia drzwi ok. 110° z funkcja dociągu oraz regulacjami pozwalającymi na wyrównanie, wypoziomowanie drzwiczek,

- możliwość zmiany wysokości zawieszenia półek i kuwet w każdej z szafek oraz w nadstawek, co najmniej 
o ±50 mm w stosunku do położenia podstawowego (w nadstawkach półki zawieszone na połowie wysokości nadstawek, w  szafkach półki i kuwety zawieszone na wysokości np. co 350mm);

- fronty drzwi szafek i nadstawek wykonane z płyty melaminowej min. 18mm laminowane z dwóch stron 
oraz wszystkich krawędzi PP, PCV (2 mm) z fazowanymi bokami, fronty drzwi szafek i nadstawek 
oraz korpusy laminowane laminatami w kolorze RAL 7035 (jasny szary),

- zamki cylindryczne zamykane na klucz oraz uchwyty metalowe chemoodporne typu „U”,

- nogi szafek – stalowe, wyposażone w stopki z regulacją wysokości i poziomowania szafek, z regulacją 
w zakresie min. ±20 mm.

- Montaż wyposażenia meblowego powinien być przeprowadzony zgodnie z zaleceniami producenta oraz obowiązującymi przepisami BHP, w tym Wykonawca musi zabezpieczyć wszelkie elementy budynku oraz znajdujący się w pomieszczeniach sprzęt, które mogą ulec zniszczeniu w trakcie prac montażowych. Meble musza być wypoziomowane, a szafy poskręcane ze sobą.

- Wyposażenie meblowe z wyposażeniem stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia musi być objęte gwarancją w wymiarze nie krótszym niż 24 miesiące stanowiący wymagany podstawowy okres gwarancyjny.

- Wykonawca przed realizacją zamówienia tj. przed wykonaniem i montażem wyposażenia meblowego będącego przedmiotem niniejszego zamówienia, przeprowadzić wizję lokalną, celem dokładnego zwymiarowania zamawianego/ oferowanego wyposażenia meblowego. W przypadku występowania dużych rozbieżności, które mogłyby się pojawić pomiędzy założeniami wstępnymi wynikającymi z zapytania ofertowego/ złożonej oferty, specyfikacji technicznej, a zastanym stanem faktycznym Wykonawca zobowiązany jest wszelkie takie zmiany skonsultować z Zamawiającym, dotyczy to również ostatecznej kolorystyki mebli, która musi być uzgodniona 
z bezpośrednim użytkownikiem zamawianego wyposażenia meblowego.

# Wyposażenie meblowe do pomieszczenia nr 3B –CZĘŚĆ I

| WIDOK POMIESZCZENIA nr 3B |
| --- |
| Wymiary zewnętrzne laboratoryjnego wyposażenia meblowego nie mogą być większe niż, przeznaczone pod nie miejsce. W transporcie wyposażenia meblowego do miejsca docelowego, maksymalna wielkość poszczególnych elementów, składających się na jego wyposażenie, nie może być większa niż otwory drzwiowe o szerokości 870mm i wysokości 1940mm. Przed dostawą Wykonawca musi przeprowadzić wizję lokalną, celem uniknięcia kłopotów z dostarczeniem i wniesieniem oferowanego/ zamawianego laboratoryjnego wyposażenia meblowego do miejsca docelowego. Widok obecnego wyposażenia meblowego pokój 3B (zmiana wyposażenia meblowego) |
| Nazwa wyposażenia | Ilość szt. | Wartość Netto PLN |
| Stół przyścienny narożny półwyspowy | 1 |  |
|  | Stół przyścienny narożny półwyspowy, w kształcie litery „L”, o wymiarach (szer. x gł. x wys.) 3250/1800 x 850/ 1000mm x 920 mm, na stelażu typu „C”, z szafkami modułowymi. Stół przyścienny narożny półwyspowy musi m.in. posiadać: blaty stołu dzielone, wykonane z żywicy fenolowej o gr., co najmniej 20mm, o wymiarach (szer. x gł.): 2300mm x 850mm - 1szt. (blat stołu przyściennego) oraz o wymiarach (szer. x gł.): 1800mm x 1000mm - 1 szt. (blat stołu półwyspowego), ze ściętymi narożnikami w półwyspie oraz z blatami przyciętymi do krzywizny ścian oraz wnęki grzejnikowej – zabudowując wnękę pod okienną/ przykrywający z góry grzejnik centralnego ogrzewania, z zainstalowanymi w blat kratkami wentylacyjnymi aluminiowymi lub równoważnymi, zapewniającymi niezakłócony przepływ ogrzanego powietrza od grzejnika centralnego ogrzewania oraz zabudową grzejnikową zakończoną cokołem przyściennym wykonanym z żywicy fenolowej, o wysokości mierzonej od blatu stołu do górnej ścianki wnęki, blaty stołów z zabudową grzejnikową w kolorze RAL 7035 (jasny szary), wszystkie podklejenia, wypełnienia szczelin pomiędzy ścianami, a blatami wykonane/ wykończone silikonem; stalowy stelaż typu „C”, wykonany z wysokogatunkowej stali o profilu zamkniętym o wymiarach, co najmniej 60mm x 30mm x 2mm, malowany proszkowo farbą chemoodporną, w kolorze RAL 7035 (jasny szary), z powłoka zapewniającą długoletnią trwałość powłoki chemoodpornej, wytrzymałość na obciążenie stołu, co najmniej 120 kg/m2; wbudowany w blat stołu przyściennego, jednokomorowy zlew ceramiczny o wymiarach (szer. x gł. x wys.) 450mm x 450mm x 250mm - 1 szt.; wbudowana w blat stołu zlewowego baterię nadblatową do wody zimnej i ciepłej - 1 szt., wody z instalacji wodociągowej; zainstalowany zawór i armatura powinny spełniać wymagania pracy w laboratorium, w szczególności ich powierzchnia powinna być odporna chemicznie i pokryta powłoką chemoodporną, spełniać powinna wymagania normy DIN 12920 lub innych równoważnych; szafki podwieszane laminowane modułowe: do stołu przyściennego: szafka zlewozmywakowa podwieszana o wymiarach (szer. x gł. x wys.) 600mm x 500mm x 620mm - 1 szt., szafka podwieszana laminowana z 4 szufladami, z szufladami o jednakowej wysokości 150mm i głębokości ok. 480mm o obciążalności ok. 20kg i o jednakowej wysokości fronty szuflad, o wymiarach szafki (szer. x gł. x wys.) 400mm x 500mm x 620mm - 1 szt., szuflady z pełnym wysuwem, na prowadnicach typu Tandembox lub równoważnych, z zabezpieczeniem szuflad przed wypadaniem z prowadnic; do stołu półwyspowego: szafki podwieszane laminowane dwudrzwiowe z jedną półką (bez przegród, z półką na całej szerokości szafki), o wymiarach szafki (szer. x gł. x wys.) 1000mm x 400mm x 620mm - 2 szt., z drzwiami asymetrycznymi, o różnej szerokości drzwi (w każdej z szafek wymagane są drzwi o szerokości ok. 600mm i 400mm) osadzonych na zawiasach metalowych, z kątem otwarcia drzwi ok. 175° z funkcja dociągu oraz regulacjami pozwalającymi na wyrównanie, wypoziomowanie drzwiczek; szafki podwieszane laminowane z 4 szufladami, z szufladami o jednakowej wysokości 150mm i głębokości ok. 480mm o obciążalności ok. 20kg i o jednakowej wysokości fronty szuflad, o wymiarach szafki (szer. x gł. x wys.) 600mm x 400mm x 620mm - 2 szt., szuflady z pełnym wysuwem, na prowadnicach typu Tandembox lub równoważnych, z zabezpieczeniem szuflad przed wypadaniem z prowadnic posiadać drzwi szafek i szuflad oraz korpusy wykonane z płyty laminowanej/ melaminowej min. 18 mm, laminowane z dwóch stron i wszystkich krawędzi PP/ PCV (2mm), z fazowanymi bokami, drzwiczki szafek i szuflad laminowane laminatami w kolorze RAL 7035 (jasny szary), stół przyścienny wyposażony w elektryczną kolumnę przyścienną nadblatową (np. osadzone na słupku, wykonawca musi wykonać instalację, do rozprowadzenia, wymaganych/ opisanych w niniejszej specyfikacji technicznej mediów, w obrębie stołu), z co najmniej 4 x gniazdkami wtykowymi elektrycznymi z bolcem uziemiającym i przesłonami torów prądowych 4 x 230V 50 Hz o max. obciążalności/ wytrzymałości prądowej ok. 16A (wszystkie gniazdka dostępne od frontu stołu) o klasie szczelności, co najmniej IP 44, gniazdka zgodne CE, z instalacją elektryczna wykonaną w stole zgodną z wymaganiami normy PN-EN 61010-1 - „Wymagania bezpieczeństwa elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych” (potwierdzone pomiarami wykonanymi po podłączeniu stołu do elektrycznej instalacji uczelnianej, zgodnie z normą PN-HD 60364.6:2008 “Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Sprawdzenie"); stół półwyspowy wyposażony w elektryczną kolumnę wyspową nadblatową (np. osadzone na słupku, wykonawca musi wykonać instalację, do rozprowadzenia, wymaganych/ opisanych w niniejszej specyfikacji technicznej mediów, w obrębie stołu), z co najmniej 4 x gniazdkami wtykowymi elektrycznymi z bolcem uziemiającym i przesłonami torów prądowych 4 x 230V 50 Hz o max. obciążalności/ wytrzymałości prądowej ok. 16A (co najmniej dwa gniazdka dostępne od frontu półwyspu oraz co najmniej 2 gniazdka dostępne po przeciwnej stronie) o klasie szczelności, co najmniej IP 44, gniazdka zgodne CE, z instalacją elektryczna wykonaną w stole zgodną z wymaganiami normy PN-EN 61010-1 - „Wymagania bezpieczeństwa elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych” (potwierdzone pomiarami wykonanymi po podłączeniu stołu do elektrycznej instalacji uczelnianej, zgodnie z normą PN-HD 60364.6:2008 “Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Sprawdzenie"); po podłączeniu stołu do instalacji wodnej/ kanalizacyjnej konieczność sprawdzenia szczelności połączeń. |  |  |
| Nazwa wyposażenia | Ilość szt. | Wartość Netto PLN |
| Szafa laboratoryjna modułowa z nadstawką | 1 |  |
|  | Szafa laboratoryjna modułowa czterodrzwiowa z nadstawką, o wymiarach (szer. x gł. x wys.) 1900mm x 650mm x 2700mm, musi posiadać m.in.: szafę i nadstawkę - czterodrzwiowe, z drzwiami pełnymi skrzydłowymi zamocowanych na zawiasach metalowych z kątem otwarcia drzwi ok. 110° z funkcja dociągu, szafa i nadstawki przegrodzone przegrodami pionowymi tworzącymi cztery niezależne szafki w szafie i nadstawkach, o równej szerokości; w szafie: trzy szafki wyposażona w 4 półki oraz jedna szafka wyposażona w 4 wysuwane kuwety o wysokości ok. 230 mm; szafki i nadstawki muszą posiadać możliwość zmiany wysokości zawieszenia półek i kuwet w każdej z szafek oraz w nadstawek, co najmniej o ± 50 mm w stosunku do położenia podstawowego tj. w nadstawkach półki zawieszone na połowie wysokości nadstawek, w szafkach półki i kuwety zawieszone na wysokości np. co 350mm; fronty drzwi szafek i nadstawek oraz korpusy szafek i nadstawek laminowane laminatami w kolorze RAL 7035 (jasny szary); szafy wzajemnie ze sobą poskręcane; szafa posadowiona na stelażu stalowym (podstawa) o profilu zamkniętym o wymiarach, co najmniej 30mm x 30mm x 2mm, z nogami szafy wyposażonymi w stopki z regulacją wysokości i poziomowania szafy, z regulacją w zakresie min. ±20 mm; wysokość stelaża od 100 do 150 mm, stelaż malowany proszkowo farbą chemoodporną, w kolorze RAL 7035 (jasny szary), z powłoka zapewniającą długoletnią trwałość powłoki chemoodpornej. |  |  |
| Nazwa wyposażenia | Ilość szt. | Wartość Netto PLN |
| Stół przyścienny - samodzielne stanowisko laboratoryjne | 1 |  |
|  | Stół przyścienny - samodzielne stanowisko laboratoryjne o wymiarach (szer. x gł. x wys.) 1100mm x 750mm x 900mm, na stelażu typu „C”, z szafkami. Stół przyścienny musi m.in. posiadać: blat stołu wykonany z żywicy fenolowej o gr. co najmniej 20mm, blat o wymiarach: 1100mm x 750mm - 1szt. wystający poza stół zabudowujący wnękę pod okienną/ przykrywający z góry grzejnik centralnego ogrzewania, z zainstalowanymi w blat kratkami wentylacyjnymi aluminiowymi lub równoważnymi zapewniającymi niezakłócony przepływ ogrzanego powietrza od grzejnika centralnego ogrzewania oraz zabudową grzejnikową zakończoną cokołem przyściennym wykonanym z żywicy fenolowej, o wysokości mierzonej od blatu stołu do górnej ścianki wnęki, blat stołu z zabudową grzejnikową w kolorze RAL 7035 (jasny szary), wszystkie podklejenia, wypełnienia szczelin pomiędzy ścianami, a blatem wykonane/ wykończone silikonem; stalowy stelaż typu „C”, wykonany z wysokogatunkowej stali o profilu zamkniętym o wymiarach, co najmniej 60mm x 30mm x 2mm, malowany proszkowo farbą chemoodporną, w kolorze RAL 7035 (jasny szary), z powłoka zapewniającą długoletnią trwałość powłoki chemoodpornej; wytrzymałość na obciążenie stołu, co najmniej 120 kg/ m2; szafki podwieszane laminowane modułowe, o wymiarach (szer. x gł. x wys.) 500mm x 500mm x 620mm z 4 szufladami - 2szt.. Szuflady o jednakowej wysokości 150mm i głębokości ok. 480mm o obciążalności ok. 20kg i o jednakowej wysokości fronty szuflad, z pełnym wysuwem szuflad, na prowadnicach typu Tandembox lub równoważnych, z zabezpieczeniem szuflad przed wypadnięciem z prowadnic; szafki podwieszane laminowane modułowe (wymienione powyżej), powinny posiadać korpusy i fronty szuflad laminowane laminatami w kolorze RAL 7035 (jasny szary). |  |  |

# Cena netto za część I (wyposażenie meblowe do pomieszczenia nr 3B) : …….… w złotych

# Podatek VAT – stawka:  ........%

# Cena brutto za część I (wyposażenie meblowe do pomieszczenia nr 3B) : …….... w złotych

# Wyposażenie meblowe do pomieszczenia 4B – CZĘŚĆ II

| WIDOK POMIESZCZENIA nr 4B |
| --- |
| Wymiary zewnętrzne laboratoryjnego wyposażenia meblowego nie większe niż przeznaczone pod nie miejsce. W transporcie wyposażenia meblowego do miejsca docelowego, maksymalna wielkość poszczególnych elementów, składających się na jego wyposażenie, nie może być większa niż otwory drzwiowe o szerokości 870mm i wysokości 1940mm. Przed dostawą Wykonawca musi przeprowadzić wizję lokalną, celem uniknięcia kłopotów z dostarczeniem, wniesieniem oferowanego/ zamawianego laboratoryjnego wyposażenia meblowego do miejsca docelowego. Widok obecnego wyposażenia meblowego pokój 4B (zmiana wyposażenia meblowego) |
| Nazwa wyposażenia | Ilość szt. | Wartość Netto PLN |
| Stół przyścienny pod wirówkę, stanowisko do mycia | 1 |  |
|  | Stół przyścienny pod wirówkę, stanowisko do mycia o wymiarach (szer. x gł. x wys.) 3260mm x 1070mm x 920mm, na stelażu typu „C”, z szafkami. Stół przyścienny musi m.in. posiadać: blaty stołu dzielone, wykonane z żywicy fenolowej o gr. co najmniej 20mm, blat zlewowy z podniesionym obrzeżem o wymiarach (szer. x gł.) 1000mm x 875mm - 1szt. (do blatu zlewowego zaślepka nadgrzejnikowa 200mm x 200mm z żywicy fenolowej) oraz blat stołu pod wirówkę na wibroizolatorach (tłumienie drgań od wirówki) o wymiarach (szer. x gł.): 2275mm x 1075mm - 2 szt.. Podniesione obrzeże blatu zlewozmywakowego musi wynosić min. 7mm, zapobiegając rozlaniu się cieczy poza blat roboczy, podniesione obrzeże musi być na całym obwodzie blatu zlewowego wykonane z takiego samego materiału, co blat (dopuszcza się wykonanie podniesionego obrzeża z kratownicą PVC o wysokości 7mm). Blaty stołu musza być przycięte do krzywizny ścian oraz do wnęki podokiennej/ przykrywając z góry grzejnik centralnego ogrzewania, z zainstalowanymi w blat kratkami wentylacyjnymi aluminiowymi lub równoważnymi zapewniającymi niezakłócony przepływ ogrzanego powietrza od grzejnika centralnego ogrzewania oraz zabudową grzejnikową zakończoną cokołem przyściennym wykonanym z żywicy fenolowej, o wysokości mierzonej od blatu stołu do górnej ścianki wnęki, blaty stołów z zabudową grzejnikową w kolorze RAL 7035 (jasny szary), wszystkie podklejenia, wypełnienia szczelin pomiędzy ścianami, a blatami wykonane/ wykończone silikonem; stalowy stelaż typu „C” wykonany z wysokogatunkowej stali o profilu zamkniętym o wymiarach, co najmniej 60mm x 30mm x 2mm, malowany proszkowo farbą chemoodporną, w kolorze RAL 7035 (jasny szary), z powłoka zapewniającą długoletnią trwałość powłoki chemoodpornej, stelaż „C” pod wirówkę - specjalny wzmocniony na wibroizolatorach, umożliwiający na przeniesienie maksymalne statycznych i dynamicznych obciążeń blatu wirówki; wytrzymałość na obciążenie stołu na wibroizolatorach, co najmniej 180kg/ m2; wbudowany, w blat stołu przyściennego, jednokomorowy zlew ceramiczny o wymiarach (szer. x gł. x wys.) 450mm x 450mm x 250mm - 1 szt.; wbudowana w blat stołu zlewowego baterię laboratoryjną nadblatową bezdotykową do wody zimnej i ciepłej - 1 szt. wody z instalacji wodociągowej; wbudowana w blat stołu zlewowego bateria woda demi – 1 szt. do wody pobieranej z systemu wody demineralizowanej (posiadanego przez zamawiającego opisanego poniżej). Bateria nadblatowa do wody demineralizowanej (woda demi) z głowicą membranową z wylewką zakończoną oliwką do mocowania węża długość wylewki ok. 150mm i wysokość ok. 300mm – 1 szt.; zainstalowane zawory i armatura powinna spełniać wymagania pracy w laboratorium, w szczególności ich powierzchnia powinna być odporna chemicznie i pokryta powłoką chemoodporną, spełniać powinna wymagania normy DIN 12920 lub innych równoważnych; szafki podwieszane laminowane modułowe: szafka zlewozmywakowa podwieszana o wymiarach (szer. x gł. x wys.) 600mm x 500mm x 620mm - 1 szt. szafki podwieszane laminowane dwudrzwiowe z jedną półką (jedna szafka bez ściany tylnej, z listwami na końcu półki oraz na końcu podłogi szafki, listwy mają zabezpieczyć przechowywane w szafce akcesoria przed wypadnięciem na podłogę przy braku tylniej ściany), szafki o wymiarach (szer. x gł. x wys.) 700mm x 500mm x 620mm - 2 szt.; szafki podwieszane laminowane modułowe (wymienione powyżej), powinny posiadać korpusy i drzwi szafek laminowane laminatami w kolorze RAL 7035 (jasny szary); dwie wnęki: jedna wnęka pomiędzy ściana, a szafką zlewozmywakową przeznaczona pod system wody demineralizowanej (DEMI, DI) oraz druga wnęka pomiędzy szafka zlewozmywakową, a szafkami podwieszanymi dwudrzwiowymi pod zmywarką laboratoryjną. System wody DI i zmywarkę laboratoryjną posiada zamawiający (są one podłączone w starej konfiguracji meblowej pokazanej na zdjęciu zamieszczonym powyżej) i nie stanowią one przedmiotu zamówienia; miejsce na system wody demineralizowanej (demi, DI) o wymiarach systemu DI (szer. x gł. x wys.) ok. 400mm x 700mm x 800mm. System do wody DI składa się z kolumny dejonizacyjnej, konduktometru monitorującego stan wody (zasilanym z sieci ~230V 50Hz) oraz rozdzielacza wody DI (z dwoma zaworami, jeden zawór, z którego doprowadzana jest woda DI do zmywarki laboratoryjnej, drugi zawór woda do pobierana/ napełniania butelek/ naczyń na bieżące potrzeby prac laboratoryjnych, do tego zaworu ma być podłączona, wbudowana w blat stołu, bateria woda DEMI, która została opisana powyżej). System DI zasilany jest z instalacji wodociągowej (zimna woda), a konduktometr z sieci zasilającej linii elektrycznej ~230V 50Hz. We wnęce przeznaczonej pod kolumnę jonowymienną systemu DI należy zamocować konduktometr tak, aby panel odczytowy konduktometru, informujący o stanie wody, był widoczny z frontu stołu. System DI nie stanowi przedmiotu zamówienia; miejsce na laboratoryjną zmywarkę o wymiarach (szer. x gł. x wys.) ok. 860mm x 600mm x 880mm. Zmywarka podłączona jest tylko do zimnej wody z instalacji wodociągowej (poprzez dwa zawory z gwintem zewnętrznym R3/4", z uszczelnieniem płaskim) oraz z systemem DI (jeden zawór z gwintem zewnętrznym R3/4", z uszczelnieniem płaskim opisanym powyżej przy omawianiu systemu DI), kanalizacja (rura odpływowa do kanalizacji do podłączenia węża odpływowego od zmywarki zakończonego tuleją o śr 22mm i dł. 30mm) i instalacja elektryczną (zmywarka jest zasilana ~3 x 400V 50Hz + N 16A). Zmywarka nie stanowi przedmiotu zamówienia; we wnękach/ w stole w miejscach przeznaczonych pod system wody DI i zmywarkę, opisane powyżej, wykonawca musi wykonać i zamontowana odpowiednią instalację z przyłączami (wykonawca musi wykonać instalację, do rozprowadzenia, wymaganych/ opisanych w niniejszej specyfikacji technicznej mediów, w obrębie stołu), która z jednej strony łączy się z uczelnianą instalacją (wodociągową, kanalizacyjną oraz elektryczną), a z drugiej doprowadza wodę do wbudowanej w blat zlewowy baterii laboratoryjnej nadblatowej bezdotykowej (woda zimna i ciepła) oraz do dwóch zaworów wody zimnej (z gwintem zewnętrznym R3/4", z uszczelnieniem płaskim) umieszczonych we wnęce do podłączenia laboratoryjnej zmywarki oraz w tym samym miejscu umieszczony jest jeszcze dodatkowy zawór do wody DI, z systemu wody demineralizowanej DI (opisanego powyżej, zawór z gwintem zewnętrznym R3/4", z uszczelnieniem płaskim przeznaczony również do podłączenia zmywarki). Do wnęki musi być również doprowadzony rura odpływu wody do instalacji kanalizacyjnej do odprowadzenia wody brudnej/ odpływowej ze zmywarki oraz gniazdko/ka wtykowe elektryczne z bolcem uziemiającym i przesłonami torów prądowych o max. obciążalności/ wytrzymałości prądowej ok. 16A (np. do konduktometru systemu DI, CE) ~230V 50 Hz o klasie szczelności, co najmniej IP 44, oraz we wnęce pod zmywarkę gniazdko 16A ~3 x 400V 50Hz + N (do podłączenia zmywarki laboratoryjnej, CE), instalacja elektryczna wykonana w stole zgodna z wymaganiami normy PN-EN 61010-1 - „Wymagania bezpieczeństwa elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych” (potwierdzone pomiarami wykonanymi po podłączeniu stołu do elektrycznej instalacji uczelnianej, zgodnie z normą PN-HD 60364.6:2008 “Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Sprawdzenie"). po podłączeniu stołu do instalacji wodnej i kanalizacyjnej konieczność sprawdzenia szczelności połączeń. |  |  |

# Cena netto za część II (wyposażenie meblowe do pomieszczenia nr 4B): …….… w złotych

# Podatek VAT – stawka:  ........%

# Cena brutto za część II (wyposażenie meblowe do pomieszczenia nr 4B): …….... w złotych

# Wyposażenie meblowe do pomieszczenia nr 316A – Część III

| WIDOK POMIESZCZENIA nr 316A |
| --- |
| Wymiary zewnętrzne laboratoryjnego wyposażenia meblowego nie większe niż przeznaczone pod nie miejsce. W transporcie wyposażenia meblowego do miejsca docelowego, maksymalna wielkość poszczególnych elementów, składających się na jego wyposażenie, nie może być większa niż otwory drzwiowe o szerokości 870mm i wysokości 1940mm. Przed dostawą Wykonawca musi przeprowadzić wizję lokalną, celem uniknięcia kłopotów z dostarczeniem, wniesieniem oferowanego/ zamawianego laboratoryjnego wyposażenia meblowego do miejsca docelowego. |
| Nazwa wyposażenia | Ilość szt. | Wartość Netto PLN |
| Dygestorium laboratoryjne wolnostojące laminowane | 1 |  |
|  | Dygestorium laboratoryjne wolnostojące laminowane o wymiarach (szer. x gł. x wys.) 1260mm x 850mm x 2400mm, musi m.in. posiadać: konstrukcję samonośną, nie dopuszcza się stelaża, wykonaną w całości z płyt drewnopochodnych laminowanych z komorą roboczą wyłożoną ceramiką wielkogabarytową typu Buchtal, z instalacją systemu obiegu powietrza w komorze zakończoną króćcem o śr. ɸ200 mm, do podłączenia dygestorium z uczelnianą instalacją wyciągową, do wyciągu szkodliwych oparów, powietrza z komory roboczej dygestorium; komora robocza o wymiarach, co najmniej (szer. x gł. x wys.): 1180mm x 700mm x 1100mm; oświetlenie wnętrza komory/ powierzchni roboczej dygestorium zainstalowane w suficie komory roboczej, odizolowane od tej komory poprzez np. bezpieczną szybę izolującą, źródłem światła typu LED, z włącznikiem światła umieszczonym na zewnątrz dygestorium na panelu przednim dygestorium; blat roboczy w całości wykonany z ceramiki monolitycznej z podniesionym obrzeżem z 4 stron, blat roboczy umieszczony na wysokości ok. 900mm pozwalający na pracę przy dygestorium w pozycji stojącej; okno z przodu dygestorium przesuwane góra/ dół z przeciwwagą i systemem zabezpieczającym przed niekontrolowanym spadkiem okna, pozwalający na ustawieniu okna w dowolnym położeniu) z dwoma szybami ze szkła bezpiecznego przesuwnymi w ramie okna na boki (możliwość dojścia do wnętrza komory roboczej przy opuszczonym oknie); wysokość otwarci okna dygestorium mierzona pomiędzy najwyższym punktem blatu roboczego, a najniższym punktem ramy okna, co najmniej 900mm; kanał wentylacyjny umieszczony na całej szerokości ściany tylnej ze szczelinami wyciągowymi w części górnej i dolnej zapewniający prawidłową (bez zawirowań i martwych stref) pracę wyciągu oraz mały współczynnik oporu powietrza (system podwójnej ściany); głębokość przestrzeni roboczej (od wewnętrznej strony okna do podwójnej tylnej ściany), co najmniej 700mm; czujnik kontroli przepływu powietrza, zgodny z wymaganiami normy EN 14175; zgodność wymaganiami normy EN 14175, potwierdzone stosownym certyfikatem oraz protokołem z badań wykonanym również zgodnie z EN 14175; zainstalowany, w komorze roboczej po prawej stronie w pobliżu tylnej ściany dygestorium, jeden zlewik ceramiczny o wymiarach 150mm na 300mm; zainstalowane dwie wylewki do wody zimnej, zamontowane na tylnej ścianie dygestorium nad zlewikiem (opisanym powyżej); zainstalowaną na tylnej ścianie komory roboczej dygestorium kratownica instalacyjna wraz z łącznikami prętów kratownicy, całość wykonana ze stali kwasoodpornej 316L, pręty kratownicy o śr. ɸ12mm o dł. prętów w pionie ok. 120mm (cztery pręty) i dł. prętów w poziomie ok. 100mm (dwa pręty), z możliwością zdjęcia i rekonfiguracji układu kratownicy; zawory, wyłączniki, gniazda elektryczne umieszczone na panelu przednim na zewnątrz dygestorium, pomiędzy szafką i płytą roboczą/ umieszczony poniżej blatu roboczego. Panel przedni/ sterowniczy/ instalacyjny z zainstalowanym w niego wyłącznikiem oświetlenia w dygestorium, zaworami wody zimnej oraz co najmniej 3 x gniazdkami wtykowymi elektrycznymi z bolcem uziemiającym i przesłonami torów prądowych o max. obciążalności/ wytrzymałości prądowej ok. 16A, klasie szczelności, co najmniej IP 44, gniazdka zgodne CE, z instalacją elektryczna wykonaną w dygestorium zgodną z wymaganiami normy PN-EN 61010-1 - „Wymagania bezpieczeństwa elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych”; (potwierdzone pomiarami wykonanymi po podłączeniu stołu do elektrycznej instalacji uczelnianej, zgodnie z normą PN-HD 60364.6:2008 “Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Sprawdzenie"); po podłączeniu dygestorium do instalacji wodnej i kanalizacyjnej konieczność sprawdzenia szczelności połączeń (wykonawca musi wykonać instalację, do rozprowadzenia, wymaganych/ opisanych w niniejszej specyfikacji technicznej mediów, w obrębie dygestorium); kolor dygestorium RAL 7035 (jasny szary); pod dygestorium zamontowane szafka modułowa dwudrzwiowa wentylowana, pozwalająca na wyjęcie korpusu szafki, w celu kontroli instalacji umieszczonych za szafką. Szafka laminowana wykonana z płyty laminowanej o grubości min. 18 mm, wyłożona polipropylenem PP z zawiasami o podwyższonej odporności na korozję, z zamontowanymi w drzwi siatkami/ kratkami/ otworami wentylacyjnymi. Szafka wyposażona w jedną półkę. Fronty/ drzwi szafek laminowane w kolorze RAL 7035 (jasny szary). Szafka powinny posiadać możliwość zmiany wysokości zawieszenia półki np. o ± 30mm w stosunku do położenia podstawowego tj. połowy wysokości szafki ciężar dygestorium nie większy niż 150kg. |  |  |
| Nazwa wyposażenia | Ilość szt. | Wartość Netto PLN |
| Stół przyścienny, stanowisko do mycia | 1 |  |
|  | Stół przyścienny, stanowisko do mycia, o wymiarach (szer. x gł. x wys.) 1600mm x 750mm x 920 mm, na stelażu typu „C”, z szafką modułową. Stół przyścienny musi m.in. posiadać: blat stołu wykonany z żywicy fenolowej o gr. co najmniej 20mm, o wymiarach: 1500mm x 750mm - 1szt. w kolorze RAL 7035 (jasny szary), docinany na miejscu do dopasowania do krzywizny ścian, wszystkie podklejenia, wypełnienia szczelin pomiędzy ścianami, a blatami wykonane/ wykończone silikonem; stalowy stelaż typu „C”, wykonany z wysokogatunkowej stali o profilu zamkniętym o wymiarach, co najmniej 60mm x 30mm x 2mm, malowany proszkowo farbą chemoodporną, w kolorze RAL 7035 (jasny szary), z powłoka zapewniającą długoletnią trwałość powłoki chemoodpornej; wbudowany w blat stołu przyściennego, jednokomorowy zlew ceramiczny o wymiarach (szer. x gł. x wys.) 450mm x 450mm x 250mm - 1 szt.; zainstalowana baterię laboratoryjną ciepłej/ zimnej wody – 1szt.. ciepła woda z zainstalowanego w szafce zlewozmywakowej pojemnościowego podgrzewacza wody (który musi dostarczyć i zainstalować wykonawca, podgrzewacz opisany poniżej), zainstalowane zawory i armaturę spełniającą wymagania pracy w laboratorium, w szczególności ich powierzchnia powinna być odporna chemicznie i pokryta powłoką chemoodporną, spełniać powinna wymagania normy DIN 12920; szafka zlewozmywakowa podwieszana laminowana modułowa, o wymiarach (szer. x gł. x wys.) 700mm x 500mm x 620mm - 1 szt. z drzwi szafki laminowanymi laminatami w kolorze RAL 7035 (jasny szary), posiadać zainstalowany w szafkę pojemnościowy podgrzewacz wody, o pojemności, co najmniej 3L nie większej jednak niż 10L, i o poborze mocy nie większej niż 1,8kW – 1szt. (który dostarczy i zainstaluje wykonawca, wykonawca musi wykonać instalację, do rozprowadzenia, wymaganych/ opisanych w niniejszej specyfikacji technicznej mediów, w obrębie stołu) oraz wykona w stole/ szafce stosowną instalację wodną, kanalizacyjną i elektryczną np., z co najmniej 1 x gniazdkiem wtykowym elektrycznym ~230V 50Hz, z bolcem uziemiającym i przesłonami torów prądowych o max. obciążalności/ wytrzymałości prądowej ok. 16A, klasie szczelności, co najmniej IP 44, gniazdko zgodne CE, z instalacją elektryczna wykonaną w stole/ szafce zgodną z wymaganiami normy PN-EN 61010-1 - „Wymagania bezpieczeństwa elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych”; (potwierdzone pomiarami wykonanymi po podłączeniu stołu do elektrycznej instalacji uczelnianej, zgodnie z normą PN-HD 60364.6:2008 “Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Sprawdzenie"); miejsce pod zmywarkę o wymiarach (szer. x gł. x wys.) 700mm x 600mm x 880mm z wyposażeniem. Zmywarka podłączona jest tylko do zimnej wody z instalacji wodociągowej, instalacji kanalizacyjnej i instalacji elektrycznej. Zmywarka nie stanowi przedmiotu zamówienia. We wnęce/ w stole wykonawca musi wykonać stosowne przyłącza (wykonawca musi wykonać instalację, do rozprowadzenia wymaganych/ opisanych mediów, w obrębie stołu) do wody zimnej z instalacji wodociągowej z zaworami (dwa zawory z gwintem zewnętrznym R3/4", z uszczelnieniem płaskim), przyłącza do kanalizacji do podłączenia węża odpływowego zmywarki (zakończonego tuleją o śr 22mm i dł. 30mm) oraz instalację elektryczną z gniazdkiem wtykowym elektrycznym z bolcem uziemiającym i przesłonami torów prądowych o max. obciążalności/ wytrzymałości prądowej ok. 16A ~230V 50 Hz, o klasie szczelności, co najmniej IP 44, gniazdka zgodne CE, do podłączenia zmywarki z instalacją elektryczną wykonaną w stole zgodną z wymaganiami normy PN-EN 61010-1 - „Wymagania bezpieczeństwa elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych” (potwierdzone pomiarami wykonanymi po podłączeniu stołu do elektrycznej instalacji uczelnianej, zgodnie z normą PN-HD 60364.6:2008 “Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Sprawdzenie"); po podłączeniu stołu do instalacji wodnej i kanalizacyjnej konieczność sprawdzenia szczelności połączeń. |  |  |
| Nazwa wyposażenia | Ilość szt. | Wartość Netto PLN |
| Stół przyścienny 1 | 1 |  |
|  | Stół przyścienny o wymiarach (szer. x gł. x wys.) 1200mm x 750mm x 940mm, na stelażu typu „C”, z szafkami modułowymi. Stół przyścienny musi m.in. posiadać: blat stołu wykonany z żywicy fenolowej o gr. co najmniej 16mm, o wymiarach: 1200mm mm x 750mm - 1szt., w kolorze RAL 7035 (jasny szary), wszystkie podklejenia, wypełnienia szczelin pomiędzy ścianami, a blatem wykonane/ wykończone silikonem; stalowy stelaż typu „C”, wykonany z wysokogatunkowej stali o profilu zamkniętym o wymiarach, co najmniej 60mm x 30mm x 2mm, malowany proszkowo farbą chemoodporną, w kolorze RAL 7035 (jasny szary), z powłoka zapewniającą długoletnią trwałość powłoki chemoodpornej, wytrzymałość na obciążenie, co najmniej 120kg/ m2; szafki laminowane podblatowe (pod stelaż typu „C”) na kółkach z blokadami (kontener), z pojedynczą górną szufladą, szufladą o wysokości 150mm i głębokości ok. 480mm o obciążalnością ok. 20kg, oraz szafką jednodrzwiową z jedną półką (jeden kontener z drzwiami lewymi, drugi z drzwiami prawymi), o wymiarach szafki/ kontenera (szer. x gł. x wys.) 500mm x 500mm x 740mm - 2 szt., które powinny posiadać: korpus szafek, drzwi i front szuflady wykonane z płyty min. 18mm laminowanej z dwóch stron, z wszystkimi krawędziami laminowanymi PP/ PCV (2mm), z fazowanymi bokami, drzwiczki szafek laminowane laminatami w kolorze RAL 7035 (jasny szary);. drzwi szafki pełne, skrzydłowe, zamocowane na zawiasach metalowych z kątem otwarcia drzwi ok. 110° z funkcja dociągu oraz regulacjami pozwalającymi na wyrównanie, wypoziomowanie drzwiczek, jedną półki, łatwo wyciąganą, wykonaną z płyty laminowanej o grubości min. 18 mm, oklejonej z dwóch stron w tym posiadać oklejone wszystkie krawędzie półek, możliwość zmiany wysokości zawieszenia półek np. o ± 30 mm w stosunku do położenia podstawowego (połowy wysokości szafki); zamek cylindryczny zamykane na klucz (szuflady i szafki) oraz uchwyty metalowe chemoodporne typu „U”, posiadać drzwiczki i szuflady szafek wyposażone w tłumiki zamknięcia. |  |  |
| Nazwa wyposażenia | Ilość szt. | Wartość Netto PLN |
| Stół przyścienny 2 | 1 |  |
|  | Stół przyścienny o wymiarach (szer. x gł. x wys.) 1200mm x 750mm x 940mm, na stelażu typu „C”, z szafkami modułowymi. Stół przyścienny musi m.in. posiadać: blat stołu wykonany z żywicy fenolowej o gr. co najmniej 16mm, o wymiarach: 1200mm mm x 750mm - 1szt., w kolorze RAL 7035 (jasny szary), wszystkie podklejenia, wypełnienia szczelin pomiędzy ścianami, a blatem wykonane/ wykończone silikonem;; stalowy stelaż typu „C”, wykonany z wysokogatunkowej stali o profilu zamkniętym o wymiarach, co najmniej 60mm x 30mm x 2mm, malowany proszkowo farbą chemoodporną, w kolorze RAL 7035 (jasny szary), z powłoka zapewniającą długoletnią trwałość powłoki chemoodpornej, wytrzymałość na obciążenie, co najmniej 120kg/ m2; szafka podwieszana laminowana modułowa, dwudrzwiowa (drzwi symetryczne/ jednakowej szerokości) z półką (szafka z przegrodą, i półką w każdej części szafki), szafka o wymiarach (szer. x gł. x wys.) 1200mm x 500mm x 620mm - 1 szt.; szafka podwieszana laminowana modułowa (wymienione powyżej), powinna posiadać drzwi szafek wykonane z płyty min. 18 mm laminowanej z dwóch stron, z wszystkimi krawędziami laminowanymi PP/ PCV (2mm), z fazowanymi bokami, korpus, drzwiczki szafki laminowane laminatami w kolorze RAL 7035 (jasny szary). |  |  |
| Nazwa wyposażenia | Ilość szt. | Wartość Netto PLN |
| Stół przyścienny 3 | 1 |  |
|  | Stół przyścienny o wymiarach (szer. x gł. x wys.) 2000mm x 750mm x 940mm, na stelażu typu „C”, z szafkami modułowymi pozwalającymi na wyjęcie korpusu szafek, w celu kontroli instalacji umieszczonych za szafkami. Stół przyścienny musi m.in. posiadać: blat stołu wykonany z żywicy fenolowej o gr. co najmniej 16mm, o wymiarach: 1800mm mm x 750mm - 1szt., w kolorze RAL 7035 (jasny szary), wszystkie podklejenia, wypełnienia szczelin pomiędzy ścianami, a blatem wykonane/ wykończone silikonem; stalowy stelaż typu „C”, wykonany z wysokogatunkowej stali o profilu zamkniętym o wymiarach, co najmniej 60mm x 30mm x 2mm, malowany proszkowo farbą chemoodporną, w kolorze RAL 7035 (jasny szary), z powłoka zapewniającą długoletnią trwałość powłoki chemoodpornej; wytrzymałość na obciążenie, co najmniej 120kg/ m2; szafki podwieszane laminowane modułowe, m.in.: szafkę podwieszaną laminowaną dwudrzwiową z jedną półką (bez przegród, z półką na całej szerokości szafki, drzwi symetryczne), o wymiarach szafki (szer. x gł. x wys.) 700mm x 500mm x 620mm - 2 szt.; szafkę podwieszaną laminowaną z 4 szufladami, szuflady o jednakowej wysokości 150mm i głębokości ok. 480mm o obciążalności ok. 20kg i o jednakowej wysokości frontów szuflad, o wymiarach szafki (szer. x gł. x wys.) 600mm x 500mm x 620mm - 1 szt., szuflady z pełnym wysuwem, na prowadnicach typu Tandembox lub równoważnych, z zabezpieczeniem szuflad przed wypadaniem z prowadnic; szafki podwieszane laminowane modułowe (wymienione powyżej), powinny posiadać korpusy, drzwi szafek i szuflad wykonane z płyty min. 18 mm laminowanej z dwóch stron, z wszystkimi krawędziami laminowanymi PP/ PVC (2mm), z fazowanymi bokami, drzwiczki szafek i szuflad laminowane laminatami w kolorze RAL 7035 (jasny szary). |  |  |
| Nazwa wyposażenia | Ilość szt. | Wartość Netto PLN |
| Stolik wagowy | 1 |  |
|  | Stół wagowy laminowany o wymiarach (szer. x gł. x wys.) 900mm x 700mm x 900mm, na stelażu metalowym o profilu zamkniętym malowanym proszkowo farbą epoksydową o kolorze RAL 7035 (jasny szary). Stół wagowy powinien posiadać m.in.: blat z żywicy fenolowej o grubości min. 20 mm z listwą z żywicy fenolowej o wysokości 70mm od ściany; konstrukcja nośna stołu stelaż stalowy, pokryty farbą proszkową, spawany z profili stalowych o profilu stali o profilu zamkniętym o wymiarach, co najmniej 50mm x 30mm x 2mm, malowany proszkowo farbą chemoodporną, w kolorze RAL 7035 (jasny szary), z powłoka zapewniającą długoletnią trwałość powłoki chemoodpornej; płytę wagową z konglomeratu kwarcowo-granitowego o grubości, co najmniej 20mm i wymiarach 500mm x 400mm, umieszczona na wibrioizolatorach i płycie betonowej pośredniej zamontowanej na ramie stalowej osadzonej na wspornikach stalowych stelaża, niezależnej konstrukcji nośnej, zakończonych regulowanymi stopkami do poziomowania i regulacji wysokości płyty wagowej, co najmniej ±20mm; obudowę stelaża stalowego, stanowiącego konstrukcję nośną, wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości minimum 18mm, wszystkie krawędzie płyt wiórowych, nie osłonięte przez konstrukcję, oklejone laminatem o grubości co najmniej 2mm, płyty laminowane oklejone laminatem w kolorze RAL 7035 (jasny szary). |  |  |
| Nazwa wyposażenia | Ilość szt. | Wartość Netto PLN |
| Krzesło laboratoryjne wysokie | 2 |  |
|  | Krzesło laboratoryjne na kółkach ergonomiczne, wysokie z podnóżkiem, przeznaczone do pracy w laboratorium. Krzesło laboratoryjne musi m.in. posiadać: siedzisko z miękkiego poliuretanu, łatwego w czyszczeniu, odpornego na płyny dezynfekujące, środki chemiczne oraz uszkodzenia mechaniczne, siedzisko w kolorze czarnym; pięcioramienną podstawę jezdną z czarnego poliamidu z kółkami do powierzchni twardych; podnóżek z możliwością regulacji wysokości położenia podnóżka, pozwalając na swobodne wsparcie stóp podczas pracy; szkielet krzesła z wytrzymałego tworzywa sztuczne z zainstalowanym mechanizm CPT; płynną regulację wysokości siedziska jedną dźwignią za pomocą podnośnika pneumatycznego w zakresie, co najmniej od 560mm do 820mm; szerokość siedziska ok. 330mm; głębokość siedziska ok. 330mm; możliwość regulacji wysokość oparcia siedziska; możliwość regulacji głębokość siedziska; krzesło bez podłokietników; krzesło laboratoryjne posiadające atesty badań wytrzymałościowych; gwarancję, co najmniej 24-miesiące. |  |  |
| Nazwa wyposażenia | Ilość szt. | Wartość Netto PLN |
| Taboret laboratoryjny niski | 2 |  |
|  | Taboret laboratoryjny na kółkach, ergonomiczny, niski bez podnóżka, przeznaczone do pracy w laboratorium. Taboret laboratoryjny musi m.in. posiadać: siedzisko z miękkiego poliuretanu, łatwego w czyszczeniu, odpornego na płyny dezynfekujące, środki chemiczne oraz uszkodzenia mechaniczne, siedzisk w kolorze czarnym; pięcioramienną podstawę jezdną z czarnego poliamidu z kółkami do powierzchni twardych; szkielet krzesła z wytrzymałego tworzywa sztucznego lub aluminium polerowanego; średnica siedziska ok. 310mm; płynną regulację wysokości siedziska jedną dźwignią za pomocą podnośnika pneumatycznego w zakresie co najmniej od 460mm do 650mm; taboret laboratoryjny posiadający atesty badań wytrzymałościowych; gwarancję, co najmniej 24-miesiące. |  |  |

# Cena netto za cześć III  (wyposażenie meblowe do pomieszczenia nr 316A): …….… w złotych

# Podatek VAT – stawka:  ........%

# Cena brutto za część III (wyposażenie meblowe do pomieszczenia nr 316A): …….... w złotych