Załącznik nr 1 do SWZ

Zam.22/2022/PN/PRO-PERCH

FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/FORMULARZ CENOWY

- Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa aparatury badawczej do jednostki organizacyjnej Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. St. Sakowicza w Olsztynie.

- Zamówienie finansowane na potrzeby realizacji projektu pt. „Dywersyfikacja produkcyjnej funkcji stawów ziemnych w oparciu o semi-intensywny wychów okonia” akronim: PRO-PERCH, etap II,  umowa o dofinansowanie nr 00002-6521.1-OR1400004/17/20  zawarta w dniu 13.11.2020 r.

- Zamawiający wymaga aby dostarczony przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy. W celu uniknięcia wieloznaczności leksykalnej, Zamawiający informuje, iż pojęcie „fabrycznie nowy” tj. wytworzony (wyprodukowany) środek trwały który nie był używany przed nabyciem w jakiejkolwiek formie włącznie z jego częściami a także pochodzący z produkcji seryjnej i posiadający certyfikat CE.  Zaoferowana aparatura badawcza musi pochodzić z bieżącej produkcji tj. 2022 r.

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych na podstawie art. 99 ust. 5 Pzp, traktując postawione wymagania oraz parametry techniczne określające przedmiot zamówienia jako warunki minimalne, których spełniania Zamawiający będzie oczekiwał w zakresie funkcjonalności oferowanego urządzenia. Zakres równoważności zawarty jest w określeniu minimalnych parametrów technicznych opisanych w rubryce B tabeli.

- Zamawiający wymaga wypełnienia tabeli „Opis oferowanego parametru” przez wpisanie potwierdzenia oferowanych parametrów w stosunku do wymagań Zamawiającego (TAK) lub zaprzeczenie (NIE) i wpisanie dokładnych opisów oferowanych parametrów. UWAGA! Opis oferowanego parametru nie oznacza kopiowania wymagań z rubryki B jeśli Wykonawca wpisuje „TAK”.

CZĘŚĆ NR 1 – Koncentratory tlenu

| L.p. | Asortyment/Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów | Opis parametru oferowanego: TAK/NIE i dokładny opis | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G = E x F |
| 1 | Komplet koncentratorów tlenu wraz instalacją sterującą i montażem składający się z: 2 koncentratorów tlenu typu respire flow, umożliwiających przepływ tlenu do 5l/min o koncentracji 96%, z poborem mocy każdy do 500 W. mechanizmu sterującego naprzemiennie pracą koncentratorów zamkniętego w hermetycznej rozdzielnicy umożliwiającej podłączenie obu koncentratorów do sieci z zabezpieczeniem przed zwarciem oprzyrządowania w postaci szybkozłączy i trójników szybko złączowych dla połączenia z rotametrami które posiada Zamawiający tj. typu REG 5 i elektrozaworami Buerkert typu 6281 wraz z ich montażem. Gwarancja minimum 24 miesiące. |  | komplet | 5 |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

| Lp. | Nazwa urządzenia | Nazwa producenta | Nazwa modelu | Rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Koncentrator |  |  |  |

UWAGA!

- Oświadczam (-y), że zaoferowane przez nas urządzenia spełniają wymagania techniczne określone przez Zamawiającego, jest fabrycznie nowe, kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz gwarantuje bezpieczeństwo użytkowników.

Kwalifikowany podpis elektroniczny : …………………….…………

CZĘŚĆ NR 2 – Spektrofotometr dwuwiązkowy

| L.p. | Asortyment/Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów | Opis parametru oferowanego: TAK/NIE i dokładny opis | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G = E x F |
| 1 | Spektrofotometr dwuwiązkowy (oddzielne miejsca na kuwetę pomiarową i kuwetę odniesienia) o parametrach: zakres pracy co najmniej od 190-1100 nm, szerokość spektralna szczeliny nie większa niż 1 nm w całym zakresie 190-1100 nm, detektory: dwie fotodiody krzemowe – jedna dla kuwety pomiarowej, druga dla kuwety referencyjnej, wyświetlanie i nastawianie długości fali z krokiem co ±0.1 nm, siatka holograficzna, co najmniej 1200 linii/mm, dokładność długości fali nie gorsza niż ±0.07 nm, poziom światła rozproszonego nie większy niż 0.005% T (przy 220 nm, NaI) oraz nie większy niż 0.005% (przy 340 nm NaNO2), nie większy niż 0,2% przy 198 nm (KCl), powtarzalność długości fali nie gorsza niż ±0.04 nm, pomiar absorbancji co najmniej w zakresie -4 do 4 Abs, transmitancja co najmniej w zakresie 0.0-400%, dokładność fotometryczna nie gorsza niż ±0,002 Abs (przy 0.5 Abs), powtarzalność fotometryczna nie gorsza niż ±0.0001 Abs (przy 0.5 Abs), stabilność linii bazowej nie gorsza niż 0.0003 Abs/h przy 700 nm (po godzinie od włączenia źródła światła), płaskość linii bazowej nie gorsza niż 0.0004 Abs/h w zakresie 190-900 nm, poziom szumów nie większy niż 0.00002 Abs, detektory: dwie fotodiody krzemowe – jedna dla kuwety pomiarowej, druga dla kuwety referencyjnej, co najmniej trzy złącza USB, szybkość skanowania w zakresie nie mniejszym niż 2 – 25000 nm/min, szybkość przechodzenia do wybranej długości fali co najmniej 25000 nm/min, lampy: halogenowa i deuterowa z wbudowaną funkcją automatycznego ustawiania właściwej pozycji lampy, możliwość zmiany długości fali przełączenia oraz wyłączenia jednej z lamp w zakresie od 295 do 364 nm (z krokiem co 0.1 nm), wbudowane funkcje walidacyjne i funkcje automatycznego sprawdzania poprawności działania aparatu, monochromator Czerny-Turnera z korekcją aberracji, możliwość ustawienia długości fali czy zakresu pomiarowego przez zewnętrzne oprogramowanie, poprzez wybór uprzednio przygotowanego pliku z parametrami. Oprogramowanie wewnętrzne: umożliwiające pełną kontrolę aparatu, zbieranie, obróbkę danych, umożliwiające pomiary stężenia w wybranych jednostkach, skanowanie, pomiary zmiany absorbancji w czasie, zawierające system walidacji spektrometru pozwalający na sprawdzenie poprawności pracy aparatu nawet przed każdym pomiarem, pozwalające na pomiar dla 8 wybranych długości fali. Oprogramowanie zewnętrzne: kompatybilne z systemem operacyjnym Windows, sterujące przyrządem, posiadające następujące tryby pracy: tryb spektralny (zbieranie widma), tryb fotometryczny (obliczenia ilościowe), tryb kinetyczny (przebieg w czasie ), pozwalające na obróbkę danych oraz tworzenie raportów (drukowanie i tworzenie własnych szablonów wydruku, wstawianie daty, godziny, tekstu i obiektów rysunkowych), pozwalające na eksport wyników pomiarowych do plików tekstowych lub do arkusza danych Excel®, zgodne z GLP/GMP, posiadające możliwość (opcja) rozszerzenia do wersji bazodanowej, zgodnej z wytycznymi FDA 21 CFR Part 11, posiadające funkcję automatycznego określania jakości uzyskanego widma, dające możliwość porównywania wielu widm/przetwarzania relatywnego, powiększania i pomniejszania widma, autoskalowania, cofania i powtarzania tych operacji oraz mające możliwość wstawienia komentarza na ekranie widma, w trybie spektralnym umożliwiające następujące przekształcenia: pochodne od 1 do 4 rzędu, wygładzanie, odwrotność, pierwiastek kwadratowy, logarytm naturalny, konwersja Abs na %T, przekształcenie wykładnicze, konwersję Kubelka-Munk, interpolacja, działania arytmetyczne na zbiorach danych i na stałych (pomiędzy widmami, pomiędzy widmami i stałymi), w trybie fotometrycznym umożliwiające obliczenia ilościowe na widmach (piki, wartości maksymalne i powierzchnia itp. w określonych przedziałach długości fali), obliczenia z współczynnikiem K, tworzenie krzywych kalibracyjnych jedno- i wielopunktowych (dopasowywanie funkcji 1, 2 i 3 rzędu, wymuszanie przejścia przez zero), dające możliwość przetwarzania danych fotometrycznych przy użyciu funkcji definiowanych przez użytkownika (+, -, x, ÷ oraz inne funkcje, włącznie ze współczynnikami), uśrednianie widm. Komputer przenośny typu laptop z systemem Windows 10 o parametrach nie gorszych niż: http://www.cpubenchmark.net 7760 punktów, na dzień 12.04.2022, 8GB RAM, dysk SSD 256 GB o ekranie nie mniejszym niż 15,4’’,, Dodatkowe wymagania Zamawiającego: instrukcja obsługi aparatu i oprogramowania zewnętrznego w języku polskim, gwarancja co najmniej 24 miesiące, szkolenie z obsługi aparatu i oprogramowania, kuweta kwarcowa z przykrywką o długości drogi optycznej 10 mm – 2 szt, uchwyt do kuwet prostokątnych ze zmienną drogą optyczną od 10 mm do 100 mm, siatka holograficzna: siatka holograficzna: typu „blazed” gwarantująca mniejsze rozproszenie światła oraz lepszą wydajność dyfrakcji. dokładność długości fali: ±0.05 nm i lepiej poziom światła rozproszonego: 0.004% T (przy 220 nm, NaI) i niżej, powtarzalność długości fali: ±0.03 nm lub lepiej, poziom szumów: Poniżej 0.00002 Abs, szybkość przechodzenia do wybranej długości fali: Powyżej 26000 nm/min. |  | komplet | 1 |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

| Lp. | Nazwa urządzenia | Nazwa producenta | Nazwa modelu | Rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Spektrofotometr dwuwiązkowy |  |  |  |

UWAGA!

- Oświadczam (-y), że zaoferowane przez nas urządzenia spełniają wymagania techniczne określone przez Zamawiającego, jest fabrycznie nowe, kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz gwarantuje bezpieczeństwo użytkowników.

Kwalifikowany podpis elektroniczny : …………………….…………

CZĘŚĆ NR 3 – Spektrofotometr przenośny

| L.p. | Asortyment/Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów | Opis parametru oferowanego: TAK/NIE i dokładny opis | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G = E x F |
| 1 | Spektrofotometr przenośny z wyświetlaczem o parametrach: Automatyczna kalibracja i wybór długości fali Lampa ksenonowa Spektralna szerokość pasma 10 nm Zakres długości fali 340 - 800 nm Dokładność długości fali ± 2 nm (zakres 340-800 nm) Dokładność fotometryczna ± 0.003 Abs przy 0,0-0,5 Abs Zakres fotometryczny 0 - 3 Abs (zakres długości fali 340-800 nm) Liniowość fotometryczna < 0.5 % (0,5 - 2,0 Abs) Odtwarzalność ± 0.005 Abs (0 - 1 A) Zakres pracy w temperaturze 0 - 50 °C Kuwety 13 mm i 1 cal okrągły 10 x 10 mm 1 cal kwadratowy Adapter dla kuwet okrągłych i 10x10 mm Klasa obudowy - IP67 (po zamknięciu pokrywy kuwety) Wymagania dotyczące zasilania - Baterie alkaliczne AA |  | szt. | 1 |  |  |
| 2 | Test na azot azotynowy 0,6-6,0 mg/l NO2-N i 2-20 mg/l NO2 (25 pomiarów) |  |  | szt. | 2 |  |  |
|  | Test na azot azotanowy 0.23-13.5 mg/l NO3-N i 1-60 mg/l NO3 (25 pomiarów) |  |  | szt. | 2 |  |  |
|  | Azot amonowy 1-12 mg/l NH4-N i 1.3-15.0 mg/l NH4 (25 szt.) |  |  | szt. | 2 |  |  |
|  | Test na fosfor ogólny/ortofosforany 0,5-5 mg/l PO4-P i 1,5-15 mg/l PO4 (25 pomiarów) |  |  | szt. | 2 |  |  |
|  | Cylinder do przygotowania testów |  |  | szt. | 1 |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

| Lp. | Nazwa urządzenia | Nazwa producenta | Nazwa modelu | Rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Spektrofotometr przenośny |  |  |  |

UWAGA!

- Oświadczam (-y), że zaoferowane przez nas urządzenia spełniają wymagania techniczne określone przez Zamawiającego, jest fabrycznie nowe, kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz gwarantuje bezpieczeństwo użytkowników.

Kwalifikowany podpis elektroniczny : …………………….…………