## Arkusz1
Asortyment | j.m. | Ilość | Producent/klasa wyrobu medycznego(jeśli dotyczy) | Nr katalogowy | Wielkość opakowania | Ilośc opakowań konieczna do wykonania zamówienia | Cena jedn. netto za opakowanie [zł] | VAT [%] | Wartość netto [zł] | Wartość brutto [zł]
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Część 1 Papier mikrokrepowany sterylizacyjny I lub II generacji - włókno celulozowe 100%, zawartość chlorków nie więcej niż 0,015 %, zawartość siarczanów nie więcej niż 0,018 %, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 2,0 kN/m; w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,6 kN/m, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania ≥ 0,8 kN/m; w kierunku poprzecznym ≥ 0,5 kN/m, gramatura nominalna 60 g/m2 (tolerancja wg PN EN 868-2), zapewnienie wysokiej bariery bakteriologicznej. Możliwość długiego składowania materiału w stanie sterylnym (minimum 30 dni). Papier nieprzepakowywany u dystrybutorów (tj. opakowania jednostkowe nie dzielone). Termin ważności minimum 12 miesięcy. Wszystkie produkty od jednego producenta. Papier wykonany zgodnie z normami zharmonizowanymi z dyrektywą o wyrobach medycznych EN ISO 11607-1 i ISO 11607-2. Dołączyć: Wpis do Rejestru produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych lub Deklarację zgodności zatwierdzoną przez jednostkę notyfikowaną, zaświadczenie/certyfikat producenta o okresie trwałości produktu od daty jego produkcji i maksymalnym czasie przechowywania w stanie sterylnym wyrobów opakowanych w oferowany produkt. Wszystkie pozycje od jednego producenta.
Rozmiar 400-450x400-450 mm. Kolor biały. Opakowanie maksymalnie 500 arkuszy. | ark. | 1000
Rozmiar 750x750 mm. Kolor biały. Opakowanie maksymalnie 250 arkuszy. | ark. | 500
Rozmiar 400-450x400-450 mm. Kolor zielony. Opakowanie maksymalnie 500 arkuszy. | ark. | 1000
Rozmiar 600x600 mm. Kolor zielony. Opakowanie maksymalnie 500 arkuszy. | ark. | 500
Rozmiar 750x750 mm. Kolor zielony. Opakowanie maksymalnie 250 arkuszy. | ark. | 750
Rozmiar 900x900 mm. Kolor zielony. Opakowanie maksymalnie 250 arkuszy. | ark. | 2000
Rozmiar 1000x1000 mm. Kolor zielony. Opakowanie maksymalnie 250 arkuszy. | ark. | 3000
Rozmiar 1200x1200 mm. Kolor zielony. Opakowanie maksymalnie 100 arkuszy. | ark. | 500
Rozmiar 400-450x400-450 mm. Kolor niebieski. Opakowanie maksymalnie 500 arkuszy. | ark. | 500
Rozmiar 600x600 mm. Kolor niebieski. Opakowanie maksymalnie 500 arkuszy. | ark. | 500
Rozmiar 900x900 mm. Kolor niebieski. Opakowanie maksymalnie 250 arkuszy. | ark. | 2000
Rozmiar 1000x1000 mm. Kolor niebieski. Opakowanie maksymalnie 250 arkuszy. | ark. | 2500
[8 empty] | Razem wartość | 0 | 0
Opis papieru załączyć do oferty
W kolumnie 6 Wykonawca wpisuje nr katalogowy oferowanego produktu, jeżeli produkt nie posiada nr. katalogowego Wykonawca wpisuje "nie posiada".
W kolumnie 7 Wykonawca podaje wielkość oferowanego opakowania. Opakowanie nie może być większe niż wskazane w kolumnie 2.
W kolumnie 8 Wykonawca podaje ilość oferowanych opakowań koniecznych do wykonania zamówienia. Wielkość tą należy zaokrąglić do drugiego miejsca po przecinku. W kolumnie tej znajduje się formuła, która automatycznie obliczy żądaną wartość pod warunkiem, że treść wpisana w kolumnie 7 jest liczbą.
W kolumnie 9 Wykonawca podaje cenę jednostkową netto oferowanego opakowania (wymienionego w kolumnie 7).
Wartość netto (kolumna 11) = kolumna nr 8 x kolumna nr 9
Wartość brutto (kolumna 12) = kolumna nr 11 + ... % VAT
Wartość razem = suma wszystkich pozycji (odrębnie dla kolumny netto i brutto)

## Arkusz2
Formularz cenowy - Część nr 2 - Włóknina sterylizacyjna
l.p. | Asortyment | j.m. | Ilość | Producent/klasa wyrobu medycznego(jeśli dotyczy) | Nr katalogowy | Wielkość opakowania | Ilośc opakowań konieczna do wykonania zamówienia | Cena jedn. netto za opakowanie [zł] | VAT [%] | Wartość netto [zł] | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Włóknina sterylizacyjna III generacji: – wykonana zgodnie z normami zharmonizowanymi z dyrektywą o wyrobach medycznych, tzn. EN ISO 11607-1 i ISO 11607-2; – III generacja – celuloza wiązana powierzchniowo, wzmocniona włóknem syntetycznym i mikrokrepowana; – o następującej charakterystyce wytrzymałościowej: a) zawartość chlorków nie więcej niż 0,015%, b) zawartość siarczanów nie więcej niż 0,010%, c) wytrzymałość na rozciąganie linowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 2,0 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,9 kN/m, d) wytrzymałość na rozciąganie linowe na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 1,6 kN/m w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,7 kN/m, e) wytrzymałość na przepuklenie nie mniej niż 220 kPa na sucho i 170 kPa na mokro, f) wytrzymałość na rozdarcie nie mniej niż 1100 mN w kierunku walcowania oraz niemniej niż 1600 mN w kierunku poprzecznym, g) niezwilżalność roztworem soli fizjologicznej nie mniej niż 100 min, h) wydłużenie do zerwania minimum 10% w obu kierunkach, i) gramatura nominalna 60 g/m2, a dla poz. 5-8 gramatura 60-66 g/m2 (tolerancja wg. PN EN 868-2), j) materiał zapewniający wysoką barierę bakteriologiczną i możliwość długiego składowania materiałów w stanie sterylnym, wymagane oświadczenie producenta (np. w formie ulotki) o okresie przechowywania wyrobów w stanie sterylnym w okresie nie krótszym niż 60 dni.
Wszystkie pozycje od jednego producenta. Wymagana charakterystyka wytrzymałościowa lub inny dokument wydany przez producenta, potwierdzająca parametry wytrzymałościowe i zgodność z normą PN-EN 868- proszę załączyć do oferty.
1 | Rozmiar 600x600 mm. Kolor niebieski. Opakowanie maksymalnie 300 arkuszy. | ark. | 600
2 | Rozmiar 750x750 mm. Kolor niebieski. Opakowanie maksymalnie 125 arkuszy. | ark. | 750
3 | Rozmiar 900x900 mm. Kolor niebieski. Opakowanie maksymalnie 100 arkuszy. | ark. | 2000
4 | Rozmiar 1000x1000 mm. Kolor niebieski. Opakowanie maksymalnie 100 arkuszy. | ark. | 200
5 | Rozmiar 750x750 mm. Kolor zielony. Opakowanie maksymalnie 125 arkuszy. | ark. | 625
6 | Rozmiar 900x900 mm. Kolor zielony. Opakowanie maksymalnie 90 arkuszy. | ark. | 900
7 | Rozmiar 1000x1000 mm. Kolor zielony. Opakowanie maksymalnie 90 arkuszy. | ark. | 540
8 | Rozmiar 1200x1200 mm. Kolor zielony. Opakowanie maksymalnie 70 arkuszy. | ark. | 70
9 | Materiał opakowaniowy do sterylizacji składający się z dwóch różnych warstw - warstwy wykonanej z podłużnych włókien polipropylenowych odpowiedzialnej za wytrzymałość materiału oraz warstwy absorpcyjnej. Arkusze nadają się do użycia w procesach sterylizacji parowej do 137*C. Gramatura ≥ 75 g/m2, Absorpcja powierzchniowa 85g/m2 (biała powierzchnia), Wytrzymałość na rozciąganie MD 1.8 kN/m, Wytrzymałość na rozciąganie CD 0.8 kN/m, Arkusze nie posiadają warstwy mikrobiologicznej w stanie suchym i mokrym. 2, kolor fioletowy
9.1 | Rozmiar 900 mm x 900mm. Opakowanie maksymalne 300 arkuszy | szt. | 900
9.2 | Rozmiar 1000 mm x 1000mm. Opakowanie maksymalne 200 arkuszy | szt. | 1600
9.3 | Rozmiar 1200mm x 1200mm. Opakowanie maksymalne 120 arkuszy | szt. | 720
10 | Syntentyczna włóknina typu SMMS w kolorze niebieskim: 4 warstwowa, nie zawierająca lateksu, o gramaturze 55 g/m2. Możliwość stosowania w sterylizacji nadtlenkiem wodoru (plazma). Wytrzymałość na rozciąganie w kierunku walcowania: 2,4 kN/ w kierunku poprzecznym 1,35 kN/m, rozciąganie w kierunku walcowania: 70%/ w kierunku poprzecznym: 65%.
10.1 | Rozmiar 750x750mm. Opakowanie maksymalne 300 arkuszy. | ark. | 300
11 | Wysokochłonne papierowe wkładki absorpcyjne o gramaturze nie mniejszej niż 100 g/m2, możliwość stosowania w sterylizacji S i EO, wytrzymałość na przepuklenie nie mniejsza niż 300 kPa, wzrost kapilar nie większy niż 40mm w obu kierunkach wytwarzania, wytrzymałość na rozciąganie nie mniejsza niż 35N/15mm w obu kierunkach wytwarzania, wytrzymałość na rozciąganie na mokro nie mniejsza niż 10N/15mm w obu kierunkach wytwarzania
11.1 | Rozmiar 250 mm x250 mm. Opakowanie maksymalne 2400 sztuk | ark. | 2400
11.2 | Rozmiar 250 mm x500 mm. Opakowanie maksymalne 1200 sztuk | ark. | 1200
Razem wartość | [9 empty] | 0 | 0
Wartość brutto (kolumna 12) = kolumna nr 11 + ... % VAT
Wartość razem = suma wszystkich pozycji (odrębnie dla kolumny netto i brutto)

## Arkusz3
Formularz cenowy - Część nr 3 – Rękawy i torebki papierowo-foliowe, Tyvek, arkusze zgrzewu
l.p. | Asortyment | j.m. | Ilość | Producent/klasa wyrobu medycznego(jeśli dotyczy) | Nr katalogowy | Wielkość opakowania | Ilośc opakowań konieczna do wykonania zamówienia | Cena jedn. netto za opakowanie [zł] | VAT [%] | Wartość netto [zł] | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Rękawy papierowo foliowe z nadrukowanym wskaźnikiem do sterylizacji parowej. Wyprodukowane z 9-warstwowej elastycznej, trwałej i wytrzymałej mechanicznie również po sterylizacji folii( potwierdzenie liczby warstw folii wydane przez niezależną organizacje notyfikowaną) oraz papieru o gramaturze 70g/m2. Wszystkie napisy i wskaźniki umieszczone poza przestrzenią pakowania. Kierunek otwarcia opakowania oznaczony w sposób czytelny i jednoznaczny. Zgrzew fabryczny musi być wielokrotny a w miejscu zgrzewanym zgrzewarką folia po zgrzaniu zmiana kolor w widoczny sposób tak, aby pracownik mógł dokonać wizualnej kontroli zgrzewu. Rękaw nawinięty na rolkę folią na zewnątrz. Rękawy papierowo-foliowe wykonane zgodnie z normami zharmonizowanymi z dyrektywą o wyrobach medycznych EN ISO 11607-1, 2 i EN 868-5 Wszystkie pozycje od jednego producenta.
1 | Z zakładką - rozmiar 100mm x 50mm x 100 mb | rolka | 3
2 | Z zakładką - rozmiar 150mm x 40-50mm x 100 mb | rolka | 5
3 | Z zakładką - rozmiar 200mm x 40-55mm | rolka | 3
4 | Z zakładką - rozmiar 250mm x 50-65mm x 100mb | rolka | 2
5 | Bez zakładki - rozmiar 75mm x 200mb | rolka | 2
6 | Bez zakładki - rozmiar 100mm x 200mb | rolka | 9
7 | Bez zakładki - rozmiar 120-125mm x 200mb | rolka | 17
8 | Bez zakładki - rozmiar 150 mm x 200mb | rolka | 3
9 | Bez zakładki - rozmiar 200-210mm x 200mb | rolka | 2
10 | Bez zakładki - rozmiar 250mm x 200mb | rolka | 2
11 | Bez zakładki - rozmiar 300mm x 200mb | rolka | 2
13 | Bez zakładki - rozmiar 350-380mm x 200mb | rolka | 6
Rękawy wykonane z niepowlekanej włókniny HDPE TYVEK (klasa 1073 B) oraz wielowarstwowej folii BOPET/PE laminat z tworzywa sztucznego (12/50 mikronów) Parametry zgrzewania od 120-130°C. Zgrzew minimum 6mm. Wytrzymałość zgrzewu 1,5N/15mm.
14 | Bez zakładki tyvek 150mmx100m | rolka | 1
15 | Bez zakładki tyvek 100mmx100m | rolka | 1
Torebki zgrzewalne papierowo foliowe z nadrukowanym wskaźnikiem do sterylizacji parowej. Wyprodukowane z 9-warstwowej elastycznej, trwałej i wytrzymałej mechanicznie również po sterylizacji folii( potwierdzenie liczby warstw folii wydane przez niezależną organizacje notyfikowaną) oraz papieru o gramaturze 70g/m2. Wszystkie napisy i wskaźniki umieszczone poza przestrzenią pakowania. Kierunek otwarcia opakowania oznaczony w sposób czytelny i jednoznaczny. Zgrzew fabryczny musi być wielokrotny a w miejscu zgrzewanym zgrzewarką folia po zgrzaniu zmiana kolor w widoczny sposób tak, aby pracownik mógł dokonać wizualnej kontroli zgrzewu. Torebki papierowo-foliowe wykonane zgodnie z normami zharmonizowanymi z dyrektywą o wyrobach medycznych EN ISO 11607-1, 2 i EN 868-5 Wszystkie pozycje od jednego producenta.
16 | Torebka papierowo-foliowa zgrzewalna, 100mm x 200mm +/- 5% | szt. | 1800
17 | Torebka papierowo-foliowa zgrzewalna, 150mm x 300mm +/- 5% | szt. | 1800
18 | Torebka papierowo-foliowa zgrzewalna, 150mm x 400mm +/- 5% | szt. | 2400
19 | Torebka papierowo-foliowa zgrzewalna, 205mm x 400mm +/- 5% | szt. | 1800
20 | Torebka papierowo-foliowa zgrzewalna, 50mm x 250mm +/- 5% | szt. | 2400
21 | Torebka włókninowo-foliowa zgrzewalna, 420mm x 600mm +/- 5% | szt. | 900
22 | Arkusz kontroli zgrzewu do kontroli prawidłowej pracy zgrzewarki w postaci arkusza z folią. Test zgodny z wymogami normy PN EN ISO 11607-2:2006. Gotowy do użycia bez konieczności umieszczania w dodatkowym opakowaniu. Z polami do protokołu, [tzn. daty, numeru, parametrów zgrzewu, wyniku. Test wykonany z identycznych surowców jak opakowania papierowo-foliowe. Opakowanie maksymalne 250 szt. | szt. | 250
23 | Arkusz kontroli zgrzewu do kontroli prawidłowej pracy zgrzewarki w postaci arkusza z folią typu Tyvek. Test zgodny z wymogami normy PN EN ISO 11607-2:2006. Gotowy do użycia bez konieczności umieszczania w dodatkowym opakowaniu. Z polami do protokołu, [tzn. daty, numeru,parametrów zgrzewu, wyniku. | szt. | 200
Razem wartość | [9 empty] | 0 | 0
Opisy produktów łączyć do oferty
W kolumnie 6 Wykonawca wpisuje nr katalogowy oferowanego produktu, jeżeli produkt nie posiada nr. katalogowego Wykonawca wpisuje "nie posiada".
W kolumnie 7 Wykonawca podaje wielkość oferowanego opakowania. Opakowanie nie może być większe niż wskazane w kolumnie 2.
W kolumnie 8 Wykonawca podaje ilość oferowanych opakowań koniecznych do wykonania zamówienia. Wielkość tą należy zaokrąglić do drugiego miejsca po przecinku. W kolumnie tej znajduje się formuła, która automatycznie obliczy żądaną wartość pod warunkiem, że treść wpisana w kolumnie 7 jest liczbą.
W kolumnie 9 Wykonawca podaje cenę jednostkową netto oferowanego opakowania (wymienionego w kolumnie 7).
Wartość netto (kolumna 11) = kolumna nr 8 x kolumna nr 9
Wartość brutto (kolumna 12) = kolumna nr 11 + ... % VAT
Wartość razem = suma wszystkich pozycji (odrębnie dla kolumny netto i brutto)

## Arkusz4
Formularz cenowy - Część nr 4 – wskaźniki i dokumentacja
Asortyment | j.m. | Ilość | Producent/klasa wyrobu medycznego(jeśli dotyczy) | Nr katalogowy | Wielkość opakowania | Ilośc opakowań konieczna do wykonania zamówienia | Cena jedn. netto za opakowanie [zł] | VAT [%] | Wartość netto [zł] | Wartość brutto [zł]
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych, samoprzylepny wskaźnik emulacyjny do kontroli skuteczności procesu sterylizacji parowej o wartościach ustalonych 134ºC/5,3 min. i 121oC/15 min., odpowiadający typ 6 wg ISO 11140-1 - wymagane potwierdzenie klasy przez niezależną organizację notyfikowaną w postaci certyfikatu wydanego nie wcześniej niż w 2019 r., potwierdzającego zgodność z aktualną normą tj. EN ISO 11140-1:2014, pozwalającego zidentyfikować produkt po jego kodzie i nazwie. Na wskaźniku wyraźnie nadrukowany kolor referencyjny przebarwienia, kontrastowy kolor przebarwienia - jednoznaczny odczyt. Poświadczony aktualnym dokumentem producenta brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych. Rozmiar testu dopasowany do aktualnie używanej dokumentacji oraz kompatybilny ze spiralnym przyrządem PCD, max 19 x 100 mm. W opakowaniach po 200 szt. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny, oznaczenie CE na każdym opakowaniu. Wraz z pierwszą dostawą Wykonawca dostarczy dwa kompatybilne przyrządy na własność Zamawiającego | szt. | 2000
Test do kontroli sterylizatora typu Bowie&Dick typ 2 wg PN-EN ISO 11140, kontrolujący penetrację pary oraz usuwanie powietrza, symulacja ładunku porowatego i rurowego. Test składa sie z dwuelementowej kapsuły - jedna część wykonana z tworzywa sztucznego klasy medycznej z wyżłobieniem sumulującym ładunek rurowy, druga z porowatego metalu - oraz z niezawierającego niebezpiecznych substancji toksycznych samoprzylepnego wskaźnika dostosowanego do parametrów 134ºC/3,5 min. Konstrukcja kapsuły umożliwia stosowanie testu bez żadnych dodatkowych elementów jak np. odwrócony kosz, taca itp. Kontrastowa zmiana koloru wskaźnika z żółtego na granatowy/ciemnoniebieski. .Ze względu na prowadzoną dokumentacje rozmiar testu nie większy niż 2 cm na 1 cm. Poświadczony aktualnym dokumentem producenta brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych. Każde opakowanie zawiera 400 wskaźników i przyrząd PCD. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny, oznaczenie CE na każdym opakowaniu. | szt. | 400
Koperty do systemu dokumentacji procesów sterylizacji. Koperta dokumentująca 1 dzień pracy dwóch sterylizatorów. Możliwość udokumentowania co najmniej 6 cykli dla każdego sterylizatora. Miejsce na wklejenie wskaźnika kontroli wsadu i etykiety podwójnie przylepnej. | szt. | 200
Fiolkowe wskaźniki biologiczne do sterylizacji parą wodną, zapewniające ostateczny odczyt fluoresencyjny do 20 minut inkubacji. Testy walidowane w zakresie temperatur 121-134oC. Populacja spor 10 do 6 . Wskaźnik procesu z kontrastowym odczytem, zmieniający kolor z różowego na brązowy. . Bezpieczna aktywacja czynnika w fiolce poprzez przekręcenie nakrętki i wstrząśnięcie fiolką, bez konieczności kruszenia/zgniatania fiolki. Fiolka w całości wykonana z trwałego tworzywa sztucznego, nie dopuszcza się fiolek wykonanych ze szkła lub posiadających szklane elementy Opakowanie zawiera 25 wskaźników. Wraz z pierwszą dostawą wykonawca nieodpłatnie dostarczy kompatybilny inkubator, po zamówieniu wsystkich wskaźników inkubator przejdzie na właśność Zamawiającego | szt. | 500
Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych, wieloparametrowy wskaźnik do kontroli sterylizacji parami nadtlenku wodoru VH2O2, również do sterylizacji plazmowej, do stosowania we wszystkich sterylizatorach na nadtlenek wodoru, odpowiadający typ 4 wg ISO 11140-1, substancja wskaźnikowa umieszczona punktowo, zmieniająca barwę po procesie sterylizacji z różowego na żółty. Miejsce z substancją wskaźnikową pokryte laminatem. Poświadczony aktualnym dokumentem producenta brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych. Rozmiar testu dopasowany do aktualnie używanej dokumentacji, 3 x 7 cm (+/- 10%). Wymagane dołaczenie deklaracji producenta potwierdzającej typ wskaźnika. W opakowaniach po 200 szt. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny, oznaczenie CE na każdym opakowaniu. | szt. | 600
Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych ani krwi test kontroli skuteczności mycia mechanicznego w formie plastikowego arkusza, substancja testowa - zgodna z ISO/TS 15883-5 - umieszczona warstwowo z dwóch stron arkusza w czterech różnych punktach Arkusz testowy do zastosowania z uchwytem zapewniającym kontrolę procesu mycia z czterech różnych kierunków. Odczyt wyniku testu natychmiastowy, łatwy i jednoznaczny w interpretacji. Oświadczenie producenta testu o możliwości stosowania w myjce ultradźwiękowej. Poświadczony aktualnym dokumentem producenta brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych. W opakowaniu max 100 szt.. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny, oznaczenie CE na każdym opakowaniu. | szt. | 1100
Gotowy zestaw testów do wykrywania pozostałości zanieczyszczeń białkowych. W zestawie 25 szt. jałowych, pojedyńczo zapakowanych wymazówek, 25 szt. fiolek do wykrywania pozostałości białkowych, 5 szt. fiolek proteinowych umożliwiających wykonanie kontroli pozytywnej, oraz podwójnie przylepne etykiety w 3 różnych kolorach dla rozróżnienia fiolki kontroli narzędzia od fiolki kontroli negatywnej i pozytywnej. W przypadku obecności białek (aminokwasy, peptydy) roztwór zmienia kolor do 10 sekund z jasnożółtego na niebieski. Intensywność przebarwienia wzrasta wraz ze stopniem zanieczyszczenia. Test nie wymaga inkubacji, wykrywa pozostałości białkowe na poziomie 1µg. | szt. | 100
Koperty dokumentacyjne przystosowane do etykiet i wskaźników używanych w kontroli procesu mycia i dezynfekcji termicznej wymienionych powyżej - w opakowaniach po 100 szt. | szt. | 200
Razem wartość
Popisy produktów załączyć do oferty
W kolumnie 6 Wykonawca wpisuje nr katalogowy oferowanego produktu, jeżeli produkt nie posiada numeru katalogowego Wykonawca wpisuje "nie posiada".
W kolumnie 7 Wykonawca podaje wielkość oferowanego opakowania. Opakowanie nie może być większe niż wskazane w kolumnie 2.
W kolumnie 8 Wykonawca podaje ilość oferowanych opakowań koniecznych do wykonania zamówienia. Wielkość tą należy zaokrąglić do drugiego miejsca po przecinku. W kolumnie tej znajduje się formuła, która automatycznie obliczy żądaną wartość pod warunkiem, że treść wpisana w kolumnie 7 jest liczbą.
W kolumnie 9 Wykonawca podaje cenę jednostkową netto oferowanego opakowania (wymienionego w kolumnie 7).
Wartość netto (kolumna 11) = kolumna nr 8 x kolumna nr 9
Wartość brutto (kolumna 12) = kolumna nr 11 + ... % VAT
Wartość razem = suma wszystkich pozycji (podaje się odrębnie dla kwot netto i brutto)

## Arkusz5
Formularz cenowy - Część nr 5 – Ochrona i zabezpieczenie narzędzi
l.p. | Asortyment* | j.m. | Ilość | Producent/klasa wyrobu medycznego(jeśli dotyczy) | Nr katalogowy | Wielkość opakowania | Ilośc opakowań konieczna do wykonania zamówienia | Cena jedn. netto za opakowanie [zł] | VAT [%] | Wartość netto [zł] | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
I | Osłonki na narzędzia plastikowe, bezbarwne, zabezpieczające przed rozcięciem opakowania sterylnego oraz skaleczeniem użytkownika. Wykonane z materiału odpornego na warunki sterylizacji parowej, wielokrotnego użytku. W rozmiarach:
1 | 2x16x25mm (z wewnętrznymi wypustkami) | szt. | 200
2 | ø 2,8 mm x 19 mm | szt. | 300
3 | 6,4 mm x 19 mm | szt. | 100
4 | ø 1,6 mm x 19 mm | szt. | 300
5 | prostokątna 2 mm x 9 mm x 25 mm | szt. | 1000
II | Pasek silikonowy do spinania kabli koagulacyjnych długość 110 mm (+/- 10 mm). Odporny na temperaturę 134°C. | szt. | 800
III | Pasek silikonowy do spinania kabli koagulacyjnych długość 210 mm (+/- 10 mm). Odporny na temperaturę 134°C. | szt. | 800
VIII | Osłonki na ostrza nożyczek, zabezpieczające przed rozcięciem opakowania sterylnego oraz skaleczeniem użytkownika, utrzymujące nożyczki w pozycji otwartej. Wykonane z materiału odpornego na warunki sterylizacji parowej, wielokrotnego użytku. W rozmiarach:
1 | 3,2 x 25 mm | szt. | 250
2 | 5 x 25 mm | szt. | 300
3 | 2,8 x 19 mm | szt. | 300
IX | Plomby do kontenerów ,żółte plastikowe, jednorazowe nadające się do sterylizacji parowej w temperaturze 134°C. Opakowanie maksymalnie 1000 szt. | szt. | 7000
X | Etykiety do kontenerów sterylizacyjnych samoprzylepne wym.59x40 mm. Wytrzymujące temperaturę 134°C. Opakowanie 1000 szt. | szt. | 5000
XI | Środek do usuwania pozostałości kleju, cementu z powierzchni narzędzi medycznych i kontenerów. Poj. min 250ml. | szt. | 5
XIII | Filtry do kontenerów sterylizacyjncyh, średnica 19 cm, bez wskaźnika sterylizacji | szt. | 500
XIV | Filtry do kontenerów sterylizacyjncyh, rozmiar 171 x 232 mm, ze wskaźniekiem sterylizacji parą wodną. | szt. | 1000
XV | Kieszenie ochronne do narzedzi, papierowo foliowe, rozmiar 51 x 127 mm | szt. | 1250
XVI | Kieszenie ochronne do narzedzi, papierowo foliowe, rozmiar 90 x 168 mm | szt. | 400
Razem wartość | [9 empty] | 0 | 0
Opisy produktów załączyć do oferty
W kolumnie 6 Wykonawca wpisuje nr katalogowy oferowanego produktu, jeżeli produkt nie posiada numeru katalogowego Wykonawca wpisuje "nie posiada".
W kolumnie 7 Wykonawca podaje wielkość oferowanego opakowania. Opakowanie nie może być większe niż wskazane w kolumnie 2.
W kolumnie 8 Wykonawca podaje ilość oferowanych opakowań koniecznych do wykonania zamówienia. Wielkość tą należy zaokrąglić do drugiego miejsca po przecinku. W kolumnie tej znajduje się formuła, która automatycznie obliczy żądaną wartość pod warunkiem, że treść wpisana w kolumnie 7 jest liczbą.
W kolumnie 9 Wykonawca podaje cenę jednostkową netto oferowanego opakowania (wymienionego w kolumnie 7).
Wartość netto (kolumna 11) = kolumna nr 8 x kolumna nr 9
Wartość brutto (kolumna 12) = kolumna nr 11 + ... % VAT
Wartość razem = suma wszystkich pozycji (podaje się odrębnie dla kwot netto i brutto)

## Arkusz6
Formularz cenowy - Część nr 6 – Taśmy sterylizacyjne i etykiety
l.p. | Asortyment | j.m. | Ilość | Producent/klasa wyrobu medycznego(jeśli dotyczy) | Nr katalogowy | Wielkość opakowania | Ilość opakowań konieczna do wykonania zamówienia | Cena jedn. netto za opakowanie [zł] | VAT [%] | Wartość netto [zł] | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Taśma do zamykania pakietów bez wskaźnika procesu o wymiarach 18 mm x 50 m,+/-1mm nieodklejająca się od pakietów w trakcie procesu sterylizacji. Wymagane dołączenie charakterystyki wytrzymałościowej producenta. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny, oznaczenie CE na każdym opakowaniu. | szt. | 10
2 | Taśma do zamykania pakietów ze wskaźnikiem procesu sterylizacji parowej o wymiarach 24 mm x 50 m, ,+/-1mm nieodklejająca się od pakietów w trakcie procesu sterylizacji. Wymagane dołączenie charakterystyki wytrzymałościowej producenta. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny, oznaczenie CE na każdym opakowaniu. | szt. | 70
3 | Taśma do zamykania pakietów ze wskaźnikiem procesu sterylizacji parowej o wymiarach 18 mm x 50 m, ,+/-1mm nieodklejająca się od pakietów w trakcie procesu sterylizacji. Wymagane dołączenie charakterystyki wytrzymałościowej producenta. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny, oznaczenie CE na każdym opakowaniu. | szt. | 150
4 | Wzmocniona taśma do zamykania pakietów ze wskaźnikiem procesu sterylizacji parowej o wymiarach 18 mm x 50 m,,+/-1mm niebieska, nieodklejająca się od pakietów w trakcie procesu sterylizacji. Wymagane dołączenie charakterystyki wytrzymałościowej producenta. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny, oznaczenie CE na każdym opakowaniu. | szt. | 100
5 | Taśma ze wskaźnikiem procesu sterylizacjii, nie zawierająca celulozy - możliwość stosowania w sterylizacji nadtlenkiem wodoru, rozmiar: 19 mm x 55 m ,+/-1mm opakowanie: 6 rolek. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny, oznaczenie CE na każdym opakowaniu. | op. | 6
6 | Niezawierające niebezpiecznych substancji toksycznych etykiety podwójnie przylepne ze wskaźnikiem procesu sterylizacji parowej jednoznacznie zmieniającym barwę z jasnej na ciemną, umieszczonym przy dolnej krawędzi etykiety, z pięcioma miejscami informacyjnymi – nadruk poprzeczny do kierunku rozwijania taśmy (do metkownicy typu BLITZ,Printex), Poświadczony aktualnym dokumentem producenta brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych.Rolka a` 500 szt. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny, oznaczenie CE na każdym opakowaniu. | szt. | 80
7 | Etykiety podwójnie (dwukrotnie) przylepne do oznaczania i etykietowania pakietów przeznaczonych do procesów sterylizacji plazmowej z nadrukowanym wskaźnikiem procesu sterylizacji. Posiadają wskaźnik procesu typu 1 do sterylizacji plazmowej. Kompatybilne z każdą trzyrzędową metkownicą o rozmiarze metek 28 mm x 29 mm (np. firmy BLITZ, Printex). Umożliwiają wykorzystanie sześciu pól do zapisania: daty procesu sterylizacji, daty przydatności pakietu, numeru sterylizatora, numeru cyklu sterylizacji, kodu operatora, kodu procesu. Jedna rolka zawiera 500 etykiet. | szt. | 2
8 | Metkownica trzyrzędowa, alfanumeryczna, kompatybilna z podwójnie przylepnymi etykietami o rozmiarze 28 x 29 mm (± 1 mm), w każdym rzędzie miejsce na wpisanie 11 cyfr i/ lub liter. | szt. | 2
[9 empty] | Razem wartość | 0 | 0
W kolumnie 7 Wykonawca podaje wielkość oferowanego opakowania. Opakowanie nie może być większe niż wskazane w kolumnie 2.
W kolumnie 8 Wykonawca podaje ilość oferowanych opakowań koniecznych do wykonania zamówienia. Wielkość tą należy zaokrąglić do drugiego miejsca po przecinku. W kolumnie tej znajduje się formuła, która automatycznie obliczy żądaną wartość pod warunkiem, że treść wpisana w kolumnie 7 jest liczbą.
W kolumnie 9 Wykonawca podaje cenę jednostkową netto oferowanego opakowania (wymienionego w kolumnie 7).
Wartość netto (kolumna 11) = kolumna nr 8 x kolumna nr 9
Wartość brutto (kolumna 12) = kolumna nr 11 + ... % VAT
Wartość razem = suma wszystkich pozycji (podaje się odrębnie dla kwot netto i brutto)

## Arkusz7
Formularz cenowy - Część nr 7– pielęgnacja i ochrona
l.p. | Asortyment | j.m. | Ilość | Producent/klasa wyrobu medycznego(jeśli dotyczy) | Nr katalogowy | Wielkość opakowania | Ilość opakowań konieczna do wykonania zamówienia | Cena jedn. netto za opakowanie [zł] | VAT [%] | Wartość netto [zł] | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Czyścik dwustronny bawełna/nylon, ø 3 mm x 150 mm. | szt. | 800
2 | Czyścik miękki ø 12 mm x 300 mm, poliester. | szt. | 800
3 | Czyścik miękki ø 9 mm x 300 mm, poliester. | szt. | 750
4 | Dwustronna szczotka do mycia narzędzi z rączką z tworzywa sztucznego - dł. 18 cm - włosie nylon-3 szt. | szt. | 3
5 | Szczotka wielkrotnego użytku do czyszczenia narzędzi z uchwytem o dł. 18 ± 1 cm wykonanym z tworzywa sztucznego, z nylonowym włosiem. Opakowanie 3 szt. | szt. | 3
6 | Specjalistyczna szczotka o dł. 20 cm do czyszczenia osprzętu ortopedycznego, z uchwytem z tworzywa sztucznego oraz nylonowym włosiem osadzonym na dwóch końcach rączki - jedna końcówka szpiczasta o śr. 8 mm, druga okrągła o śr. 45 mm. Opakowanie 3 szt. | szt. | 3
7 | Preparat do oczyszczania elementów optycznych laparoskopów zapobiegający zamgławianiu. W zestawie gąbka do bezpiecznego ułożenia laparoskopu w trakcie oczyszczania Opakowanie z małym otworem umożliwiającym dozowanie kropli. Preparat nie zawiera lateksu. Opakowanie 20 x 6g | szt. | 20
8 | Lubrykant w spray'u do smarowania napędów, w tym napędów firmy Aesculap, do stosowania przed procesem sterylizacji - opakowanie 300 ml | szt. | 1
9 | Zabezpieczenie narożników - 200 szt. - kartonowe | szt. | 2000
10 | Jednorazowe osłonki na ostrza narzędzi - papierowe - szer. 15 mm - 1000 szt. | szt. | 1000
11 | Jednorazowe osłonki na ostrza narzędzi - przezroczyste - szer. 15 mm - 200 szt. | szt. | 600
12 | Jednorazowe osłonki na ostrza narzędzi - przezroczyste - szer. 30 mm - 200 szt. | szt. | 400
Razem wartość

## Arkusz8
Formularz cenowy - Część nr 8 -ochrona i transport
l.p. | Asortyment | j.m. | Ilość | Producent/klasa wyrobu medycznego(jeśli dotyczy) | Nr katalogowy | Wielkość opakowania | Ilość opakowań konieczna do wykonania zamówienia | Cena jedn. netto za opakowanie [zł] | VAT [%] | Wartość netto [zł] | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Przyłbica jednorazowego użytku, z pianką w części czołowej, na gumce wokół głowy. Ochraniająca całą twarz i zapewniająca dobrą widoczność. Opakowanie maksymalne 50 szt. | szt. | 800
2 | Fartuch z włókniny 36 g/m2 jednorazowy, żółty, dł. ok. 136 cm, przód i rękawy odporne na wodę. Opakowanie max 100szt | szt. | 1000
3 | Kontener polipropylenowy 40x30x13,5cm. Z pokrywą na zawiasach | szt. | 2
4 | Kontener polipropylenowy 40x30x23,5cm. Z pokrywą na zawiasach | szt. | 2
5 | Kontener polipropylenowy 60x40x18,5 cm, z rączką, pokrywa na zawiasach | szt. | 4
6 | Kontener polipropylenowy 30x20x18,5cm. Z pokrywą na zawiasach | szt. | 2
7 | koszyk z drobnej siatki 190x85x100 z pokrywą | szt. | 1
8 | koszyk z drobnej siatki 235x120x60 z pokrywą | szt. | 1
9 | koszyk z drobnej siatki 280x170x60 z pokrywą | szt. | 1
10 | wanna dezynfekcyjna z pokrywą 590x290x192mm | szt. | 1
11 | Osłonka winylowa podwójna z otworami 2x9x25mm | szt. | 300
Razem wartość | [9 empty] | 0 | 0
* | Koszt użyczenia przyrządów testowych na okres obowiązywania umowy wliczony w cenę dostawy produktów z poz. 1, poz. 2 oraz poz. 4.
Opisy testów i etykiet załączyć do oferty
W kolumnie 6 Wykonawca wpisuje nr katalogowy oferowanego produktu, jeżeli produkt nie posiada numeru katalogowego Wykonawca wpisuje "nie posiada".
W kolumnie 7 Wykonawca podaje wielkość oferowanego opakowania. Opakowanie nie może być większe niż wskazane w kolumnie 2.
W kolumnie 8 Wykonawca podaje ilość oferowanych opakowań koniecznych do wykonania zamówienia. Wielkość tą należy zaokrąglić do drugiego miejsca po przecinku. W kolumnie tej znajduje się formuła, która automatycznie obliczy żądaną wartość pod warunkiem, że treść wpisana w kolumnie 7 jest liczbą.
W kolumnie 9 Wykonawca podaje cenę jednostkową netto oferowanego opakowania (wymienionego w kolumnie 7).
Wartość netto (kolumna 11) = kolumna nr 8 x kolumna nr 9
Wartość brutto (kolumna 12) = kolumna nr 11 + ... % VAT
Wartość razem = suma wszystkich pozycji (podaje się odrębnie dla kwot netto i brutto)

## Arkusz9
Formularz cenowy - Część nr 9 kasety i testy do STERRAD NX
l.p. | Asortyment | j.m. | Ilość | Producent/klasa wyrobu medycznego(jeśli dotyczy) | Nr katalogowy | Wielkość opakowania | Ilość opakowań konieczna do wykonania zamówienia | Cena jedn. netto za opakowanie [zł] | VAT [%] | Wartość netto [zł] | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Kaseta z czynnikiem sterylizującym do sterylizatora STERRAD NX ALLCLEAR (opakowanie 5szt.) | szt. | 55
2 | Testy biologiczne Velocity (60 szt) kompatybilne z posiadanym przez zamawiającego czytnikiem Velocity. | szt. | 360
Razem wartość | [9 empty] | 0 | 0