Załącznik numer 2 do SWZ

ZESTAWIENIE GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH ORAZ OCENIANYCH

Aparat - DENSYTOMETR

Model/typ aparatu:	………………………………………………………………………………

Producent:	………………………………………………………………………………

Rok produkcji:               ……………………

| Lp. | Parametry techniczne i funkcjonalne | Wymagania | Parametr oceniany / sposób oceny | Wartość oferowana – należy opisać |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Parametry ogólne |  |  |  |  |
| 1. | Aparat rentgenowski stacjonarny (bez składanego / ruchomego blatu stołu) typu DXA lub równoważny (opisać alternatywne rozwiązanie) | Tak | Aparat z nieruchomym blatem – 5 pkt. Aparat z ruchomym blatem - 0 pkt. |  |  |
| 2. | Stół z ramieniem typu L | Tak | Bez punktacji |  |  |
| 3. | Napięcie zasilające system 230 V/50 Hz bez konieczności stosowania dodatkowych urządzeń zasilających typu UPS, kompensacja napięcia ±10% | Tak | Bez punktacji |  |  |
| 4. | Moc generatora lampy rentgenowskiej: przy 100% obciążeniu | Tak | Moc generatora ≤ 0,6 kW – 5 pkt. Moc generatora > 0,6 kW – 0 pkt. |  |  |
| 5. | Pobór mocy w stanie oczekiwania (stand-by): maksimum 50VA | Tak | Bez punktacji |  |  |
| II | Lampa RTG, detektor, obrazowanie |  |  |  |  |
| 1. | Technologia obrazowania zapewniająca minimalne ryzyko efektu powiększenia i zniekształcenia obiektów leżących poza osią wiązki. Podać nazwę i zasadę działania algorytmu eliminującego efekt powiększenia i zniekształcenia obiektów leżących poza osią stołu. Wymagana wiązka wachlarzowa. | Tak/Nie | Technologia z użyciem promieniowania w wąskiej wiązce wachlarzowej - 5 pkt. Inna technologia - 0 pkt. |  |  |
| 2. | Promieniowanie rozproszone w odległości 1 m od aparatu - maksymalnie 10 μSv/h | Tak | Bez punktacji |  |  |
| 3. | Maksymalna dawka promieniowania dla pacjenta: a) kręgosłupa AP – 0,200 mGy b) szyjka kości udowej – 0,200 mGy c) całe ciało/skład ciała – 0,008 mGv | Tak | a)<=0,150mGy = 5 pkt, >0,150mGy = 0 pkt. b)<=0,150mGy = 5 pkt, >0,150mGy = 0pkt. c)<=0,005mGy = 5 pkt, >0,005mGy = 0 pkt. |  |  |
| 4. | Maksymalne czasy skanowania dla standardowego pacjenta w poszczególnych lokalizacji: a) kręgosłup AP – 45 s b) szyjka kości udowej – 45 s c) całe ciało/skład ciała – 8 min. | Tak | a)<=15s = 5 pkt, >15s = 0 pkt. b)<=15s = 5 pkt, >15s = 0 pkt. c)<=6min = 5 pkt, >6min = 0 pkt. |  |  |
| 5. | Technologia detektora cyfrowego: detektor działający na zasadzie bezpośredniej przemiany energii promieniowania jonizującego na sygnał elektryczny. Opisać budowę i zasadę działania proponowanego detektora | Tak/Nie | Detektor z bezpośrednią przemianą energii promieniowania jonizującego na sygnał elektryczny (bez przemiany scyntylacyjnej) - 20 pkt. Detektor z przemianą scyntylacyjną - 0 pkt |  |  |
| 6. | Detektor cyfrowy minimum 16-elementowy | Tak | >=60 elem = 5 pkt. <60 elem = 0 pkt. |  |  |
| 7. | Budowa detektora eliminująca „martwe obszary pomiędzy elementami detektora”. Opisać budowę i zasadę działania proponowanego detektora | Tak | Bez punktacji |  |  |
| 8. | Technologia generowania podwójnej energii (Filtr umożliwiający jednoczasowe powstawanie dwóch wiązek energii lub generator dwuenergetyczny, generujący energię wysoką i niską poprzez wysokie i niskie napięcie na lampie). Opisać rodzaj technologii | Tak | Filtr umożliwiający jednoczasowe powstawanie dwóch wiązek - 10 pkt. Generator dwuenergetyczny, generujący energię wysoką i niską - 0 pkt. |  |  |
| 9. | Obszar skanowania min. 195cm na 65cm | Tak | Bez punktacji |  |  |
| III |  | Właściwości kliniczne |  |  |  |
| 1. | Badanie bliższego końca kości udowej (Biodro): a) BMD b) BMC c) powierzchnia dla krętarza, trzonu kości udowej, szyjki kości udowej, oddzielnie dla górnej części szyjki kości udowej oraz dla „Total” d) wskaźnik T-Score e) wskaźnik Z-Score, f) zmiana procentowa w stosunku do masy szczytowej g) zmiana procentowa w stosunku do grupy równowiekowej RÓWIEŚNIKÓW h) długość osi stawu biodrowego (HAL) i) pomiar momentu bezwładności przekroju poprzecznego szyjki j) współczynnik wytrzymałości kości biodrowej k) pomiar grubości kości korowej l) kolorowe mapowanie kości z możliwością zmiany granic gęstości m) automatyczne odniesienie wyniku do klasyfikacji WHO i wyświetlenie wyniku. | Tak | Bez punktacji |  |  |
| 2. | Badanie obu szyjek kości udowych (opcja Dual femur): a) BMD b) BMC c) powierzchnia dla krętarza, trzonu kości udowej, szyjki kości udowej, górnej części szyjki kości udowej oraz dla „Total” d) wskaźnik T-Score e) wskaźnik Z-Score f) zmiana procentowa w stosunku do masy szczytowej g) zmiana procentowa w stosunku do grupy równowiekowej h) długość osi stawu biodrowego i) podwójne biodro bez zmiany ułożenia pacjenta w czasie jednego badania j) raport różnic między szyjkami kości udowych i wartości średnie k)prezentacja wyniku pomiaru dla dwóch szyjek kości udowej jednocześnie. | Tak | Bez punktacji |  |  |
| 3. | Badanie kręgosłupa lędźwiowego w projekcji AP: a) BMD b) BMC oraz powierzchnia c) wskaźnik T-Score d) wskaźnik Z-Score e) zmiana procentowa w stosunku do masy szczytowej f) zmiana procentowa w stosunku do grupy rówieśników g) automatyczne odniesienie wyników do klasyfikacji WHO i wyświetlenie wyniku. | Tak | Bez punktacji |  |  |
| 4. | Badanie przedramienia w pozycji siedzącej i leżącej. a) BMD b) BMC c) powierzchnia d) wskaźnik T-Score e) wskaźnik Z-Score, f) zmiana procentowa w stosunku do masy szczytowej g) zmiana procentowa w stosunku do grupy rówieśnikow h) automatyczne odniesienie wyniku do klasyfikacji WHO i wyświetlenie wyniku. | Tak | Bez punktacji |  |  |
| 5. | Oprogramowanie pozwalające na badanie pacjentów pediatrycznych minimum w zakresie: - kręgosłup AP - szyjka/dwie szyjki kości udowej - całe ciało | Tak | Bez punktacji |  |  |
| 6. | Obliczanie indywidualnego 10-letniego ryzyka złamania na podstawie algorytmu FRAX wg wytycznych WHO, z zastosowaniem metody Johna A. Kanisa | Tak | Bez punktacji |  |  |
| 7. | Badanie składu ciała: a) Badanie całego ciała w celu oceny ilościowej i procentowej rozmieszczenia tkanki kostnej, mięśniowej i tłuszczowej b) Badanie całego ciała oraz poszczególnych części ciała – kończyny (strona lewa i prawa oddzielnie), tułów, obszarów Android, Gynoid c) Automatyczna kalkulacja BMI d) Wykres referencyjny WHO do oceny tkanki tłuszczowej e) Oznaczanie kolorem rozłożenia poszczególnych tkanek na ciele pacjenta | Tak | Bez punktacji |  |  |
| 8. | Oprogramowanie TBS (Trabecular Bone Score) zintegrowane z systemem densytometru, nie jako pakiet dodatkowy (dokupowany do systemu) | Tak | Bez punktacji |  |  |
| 9. | Oprogramowanie pozwalające na 15-sekundowe skanowanie poglądowe kręgosłupa w odcinku lędźwiowym lub kości udowej | Tak | Bez punktacji |  |  |
| 10. | Oprogramowanie pozwalające na wykonanie badania kręgosłupa w projekcji AP oraz obu kości udowych bez zmiany pozycji pomiędzy kolejnymi skanowaniami. | Tak | Bez punktacji |  |  |
| 11. | Oprogramowanie pozwalające ocenić zawartość trzewnej i podskórnej tkanki tłuszczowej (VAT) w obszarze androidalnym u pacjentów dorosłych | Tak | Bez punktacji |  |  |
| 12. | Oprogramowanie pozwalające na ocenę zaniku tkanki mięśniowej u osób w podeszłym wieku | TAK | Bez punktacji |  |  |
| IV |  | Inne funkcje i wymagania |  |  |  |
| 1. | Automatyczne obliczanie LSC (least significant change) dla aparatu/pracowni | Tak | Bez punktacji |  |  |
| 2. | System kalibracji urządzenia: kalibracja mechaniczna, elektroniczna. Technologia z użyciem min. 3-punktowej kalibracji dla tkanki tłuszczowej oraz 3-punktowej dla tkanek twardych na kalibracyjnym fantomie zewnętrznym (nie na fantomie do kontroli jakości jak fantom antropomorficzny lub aluminiowy kręgosłupa). Alternatywne rozwiązanie (opisać). wydruk z wynikami powyższych kalibracji – na wezwanie zamawiającego | Tak/Nie | Technologia z użyciem min. 3-punktowej kalibracji dla tkanek miękkich oraz 3-punktowej dla tkanek twardych na kalibracyjnym fantomie zewnętrznym - 10 pkt. Inne rozwiązanie - 0 pkt. |  |  |
| 3. | Komplet fantomów wg zaleceń producenta, min. zewnętrzny fantom odcinka lędźwiowego kręgosłupa do kontroli jakości (fantom aluminiowy lub antropomorficzny kręgosłupa) bez płaszcza wodnego (zatopiony w tworzywie sztucznym) | Tak, opisać | Bez punktacji |  |  |
| 4. | Maksymalna waga pacjenta dopuszczalna przez oprogramowanie aparatu min. 220kg | Tak | Bez punktacji |  |  |
| 5. | Interfejs DICOM wraz z ewentualną konfiguracją transferu do serwerów (bez uwzględnienia wymaganych licencji dostępowych do systemów PACS/RIS) | Tak | Bez punktacji |  |  |
| 6. | Interfejs HL7 | Tak | Bez punktacji |  |  |
| 7. | Opcja wydruków raportów szczegółowych: a) Dodatkowe raporty b) Kompletna ocena skanu pacjenta c) Automatyczna interpretacja wyników | Tak | Bez punktacji |  |  |
| 8. | Możliwość tworzenia dowolnej liczby baz danych z przydzieleniem nazw każdej z nich (nazwisko użytkownika, rozpoznanie itp.) | Tak | Bez punktacji |  |  |
| 9. | Oprogramowanie (ze stałą, nieograniczoną czasowo licencją) do współpracy densytometru wraz z zestawem komputerowym i drukarką | Tak | Bez punktacji |  |  |
| 10. | Referencyjne bazy danych producenta aparatu dla wszystkich miejsc pomiarowych: NHANES i etniczna referencyjna baza danych (kobiety + mężczyźni) zgodnie z wytycznymi WHO | Tak | Bez punktacji |  |  |
| 11. | Komputer stacji roboczej klasy PC (Windows 7 lub nowszy, spełniający następujące wymagania : - Zainstalowany system operacyjny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu, - procesor Intel® Core™ i3 Processor - min. Windows® 10 Professional 64-bit - RAM min. 6 GB - HDD min. 750 GB - Napęd optyczny DVD - monitor min 23” - drukarka laserowa kolorowa | Tak | Bez punktacji |  |  |
| 12. | Zestaw akcesoriów i pozycjonerów wg zaleceń producenta do badania obszarów dopuszczonych przez oprogramowanie | Tak | Bez punktacji |  |  |
| V |  | Warunki instalacyjne |  |  |  |
| 1. | Wykonanie projektu ochrony radiologicznej oraz spełnienie niezbędnych wymogów i uzyskanie przez Wykonawcę decyzji na dopuszczenie aparatu do użytkowania. | Tak | Bez oceny |  |  |
| 2. | Wykonanie testów akceptacyjnych po zainstalowaniu urządzenia | Tak | Bez oceny |  |  |
| VI |  | Pozostałe |  |  |  |
| 1. | Zagwarantowanie dostępności części przez min. 8 lat od dostawy | Tak | Bez oceny |  |  |
| 2. | Oprogramowanie aplikacyjne na ekranie komputera w języku polskim | Tak/Nie | Bez oceny |  |  |
| 3. | Szkolenie personelu z zakresu obsługi aparatu oraz procedur wykonywania badań przeprowadzone przez aplikanta na oferowanym aparacie. | Tak | Bez oceny |  |  |
| 4. | W okresie gwarancji w ramach zaoferowanej ceny Wykonawca przeprowadzi przeglądy przedmiotu zamówienia w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej producenta. Ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji. | Tak | Bez oceny |  |  |

- Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

- Wszystkie parametry graniczne oraz zaznaczone “Tak” w powyższej tabeli są parametrami bezwzględnie wymaganymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty, za wyjątkiem pozycji w których jest do wyboru odpowiedź „Tak / Nie”.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania wartości parametrów w jednostkach fizycznych wskazanych w powyższej tabelce.

- Wszystkie zaoferowane parametry i wartości podane w zestawieniu musza dotyczyć oferowanej konfiguracji.