ZAŁĄCZNIK NR 2a

ANALIZATOR NR 1

- Wymagania graniczne dla ANALIZATORa wykonującego badania 
wg załącznika nr 2 część A

| Lp. | Parametry graniczne | Potwierdzenie spełnienia warunku granicznego |
| --- | --- | --- |
| 1. | Analizator pracujący w systemie tzw. mokrej chemii |  |
| 2. | Analizator w pełni automatyczny, wieloparametrowy typu „random access”, wolnostojący. |  |
| 3. | Wydajność analizatora min. 600 ozn./godzinę z ISE. |  |
| 4. | Wbudowana przystawka ISE z bezobsługowymi elektrodami – automatyczna kalibracja elektrolitów. |  |
| 5. | Możliwość współpracy z siecią informatyczną – dwukierunkowa komunikacja. |  |
| 6. | Kuwety jednorazowego użytku, bez układu myjącego. |  |
| 7. | Min. 40 chłodzonych miejsc odczynnikowych w temp. 2 – 8* C. |  |
| 8. | Trwałość kalibracji wszystkich metod biochemicznych min. 28 dni (bez ISE). |  |
| 9. | Zużycie wody max do 10 litrów / godz. |  |
| 10. | Możliwość wykonywania badań w surowicy, osoczu, moczu, płynie mózgowo – rdzeniowym, pełnej krwi. |  |
| 11. | Oznaczenia Troponiny zgodne z zaleceniami PTK (CV 10% dla 99 percentyla). |  |
| 12. | Pomiar z próbki pierwotnej lub kubeczka z możliwością zastosowania probówek o różnej pojemności. |  |
| 13. | Zastosowanie mikrokubków, o objętości martwej nie większej niż 40 µl |  |
| 14. | System ciągłego ładowania próbek i odczynników (z wyjątkiem ISE) bez konieczności przerywania pracy analizatorów. |  |
| 15. | Możliwość pracy w trybie CITO. |  |
| 16. | Minimum 60 pozycji na próbki badane. |  |
| 17. | Szeroki zakres pomiarowy – filtry optyczne od 293 nm do 700 nm |  |
| 18. | Automatyczne rozcieńczenia próbki po przekroczeniu liniowości. |  |
| 19. | Detekcja HIL. |  |

Oferent: …

Nazwa aparatu / Producent / Rok produkcji: …

ANALIZATOR NR 2

- Wymagania graniczne dla ANALIZATORa WYKONUJĄCEGO BADANIA 
WG ZAŁĄCZNIKA NR 2 CZĘŚĆ B

| Lp. | Parametry wymagane (graniczne) | TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| 1. | Analizator : 5-diff min 26 parametrowy, wydajność min. 60 ozn./godz., max 4 odczynniki dla pełnej morfologii 5 diff. Aparat oznakowany znakiem CE, zabezpieczony oddzielnymi UPS-em |  |
| 2. 3. 4. | Metody pomiarowe: • HGB – fotometryczny pomiar stężenia hemoglobiny, z użyciem odczynnika bezcyjankowego • RBC, PLT - konduktometria • różnicowanie WBC na 5 populacji – fluorescencyjna cytometria przepływowa z wykorzystaniem lasera półprzewodnikowego, bez barwienia cytochemicznego. Możliwość określenia tzw. „dużych płytek" (P-LCR) oraz możliwość oceny anizocytozy erytrocytów, jako RDW-SD i RDW-CV jeden i drugi parametr. Parametry mierzone, a nie wyliczane: RBC, WBC, HGB, HCT, PLT (zastosowanie bezpośredniego pomiaru zwiększa dokładność uzyskanych wyników oraz wyliczenia wskaźników: MCV, MCH, MCHC). |  |
| 5. | Pomiar odsetka mikrocytów i makrocytów jako parametry diagnostyczne, zwalidowane przez producenta, posiadające zakresy referencyjne, przesyłane do LSI i prezentowane na wyniku pacjenta. |  |
| 6. 7. | Całkowicie automatyczne mycie sondy pobierającej próbkę po każdym pomiarze, bez konieczności ocierania kropli. Analizator, którego konstrukcja zapewnia precyzyjne odmierzanie materiału badanego bez konieczności okresowej wymiany wężyków, strzykawek przez operatora. Maksymalna ilość krwi pełnej potrzebna do analizy w trybieCBC-5 DIFF: 25 ul |  |
| 8. | Dowolność trybu oznaczania dla każdej próbki (CBC lub CBC + 5 DIFF) |  |
| 9. | Wszystkie odczynniki bezcyjankowe - w celu potwierdzenia składu należy dołączyć do oferty ulotki odczynnikowej w języku polskim dla wszystkich oferowanych odczynników i karty charakterystyki substancji niebezpiecznych dla odczynników, które zawierają substancje niebezpieczne, oraz dokument potwierdzający brak substancji niebezpiecznych dla odczynników, które takich substancji nie zawierają zgodnie z Dyrektywą o Preparatach Niebezpiecznych nr 1999/45/EC |  |
| 10. | Oferent zapewni włączenie aparatów do międzynarodowej certyfikowanej kontroli jakości producenta aparatów w trybie on-line, w której wyniki wysyłane są automatycznie, bezpośrednio z analizatora po wykonaniu oznaczenia, bez konieczności dodatkowego manualnego zatwierdzania przez Operatora. |  |
| 11. | Analizator posiada automatyczny podajnik na min 20 prób, z wewnętrznym czytnikiem kodów kreskowych, oraz wystandaryzowaną metodą mieszania. |  |
| 12. | Pomiar HGB niezależny od WBC (w osobnym torze pomiarowym) |  |
| 13. | Liniowość analizatora głównego: RBC min 7 M/ul, WBC min 350 K/ul, PLT min 4000 K/ul. HGB min 25 g/dl. Wartości uzyskiwane z pierwszego pobrania, bez rozcieńczenia. |  |
| 14. | Analizator musi umożliwiać ocenę niedojrzałych granulocytów IG (Metamielocyty + Mielocyty + Promielocyty) jako odrębnej populacji wyrażonej w wartościach bezwzględnych i procentach, a jego oprogramowanie musi umożliwiać porównanie min. 4 wyników jednego pacjenta (delta check) |  |
| 15. | Gwarancja na analizator przez cały czas trwania umowy. Wykonawca zapewni serwis aparatu w oparciu tylko i wyłącznie o nowe, nie używane, oryginalne materiały i części zamienne przez cały okres trwania kontraktu (wymagane oświadczenie). |  |
| 16. 17. | Analizator konstrukcyjnie umożliwiający podgląd wyniku bez konieczności jego wydruku. Analizator musi być wyposażony w oprogramowanie oraz drukarkę umożliwiającą wydruk wyniku w razie awarii sieci komputerowej. Oferent zapewni podłączenie analizatora do istniejącej sieci laboratoryjnej. |  |
| 18. | Instrukcja obsługi w języku polskim oraz instrukcja użytkownika w języku polskim wbudowana w oprogramowanie analizatorów z jednoczesną możliwością automatycznego przekierowania i wyświetlania działań naprawczych i opisu błędu wygenerowanego aktualnie przez analizator oraz ułatwiająca wyszukiwanie informacji dotyczących procedur konserwacji i czynności związanych z obsługą analizatora. |  |
| 19. | Krew kontrolna w probówkach systemu zamkniętego dostosowana do pracy z automatycznym podajnikiem na trzech poziomach, ilość uwzględniająca ważność fiolki na opakowaniu i dostarczana zgodnie z harmonogramem dostaw. |  |

Oferent: …

Nazwa aparatu / Producent / Rok produkcji: …

ANALIZATOR NR 3

- Wymagania graniczne dla ANALIZATORa wykonującego badania 
wg załącznika nr 2 część C

| Lp. | Parametry graniczne | Potwierdzenie spełnienia warunku granicznego |
| --- | --- | --- |
| 1. | Oznaczenia parametrów układu hemostazy metodami chromogenną, wykrzepialną, immunologiczną (optyczna detekcja pomiaru) |  |
| 2. | Analizator wyposażony w diody LED emitujące światło o 3 długościach fal (660 nm, 405 nm, 575 nm) |  |
| 3. | Możliwość oznaczania PT, APTT, Fibrynogenu i DD w jednym biegu aparatu i czasie oznaczenia poniżej 12 minut |  |
| 4. | Tromboplastyna ludzka nierekombinowana (pochodzenia łożyskowego) o ISI zbliżonym do 1,0 (+/- 0,1) |  |
| 5. | Kalibracja nie częściej niż raz na serię danego odczynnika |  |
| 6. | Materiały standardowe (kalibratory), osocza kontrolne: mianowane, pochodzenia ludzkiego, liofilizowane z możliwością zamrażania (gwarancja producenta) |  |
| 7. | Fibrynogen metodą Clauss’a bez wstępnego rozcieńczania osocza, zakres pomiarowy przy pierwszym oznaczeniu od 110 do 800 mg/dl |  |
| 8. | Automatyczne pobieranie i utylizacja pojedynczych jednorazowych kuwet (tj. nie połączonych w segmenty, rotory) |  |
| 9. | Analizator wyposażony w stojak na próbki o stałym dostępie |  |
| 10. | Możliwość współpracy z siecią informatyczną – wymagana dwukierunkowa komunikacja (Dwukierunkowy port szeregowy RS-232C) |  |
| 11. | Możliwość wprowadzenia własnej kontroli |  |
| 12. | Automatyczna kalibracja |  |
| 13. | Automatyczne rozcieńczanie próbek, kalibratorów |  |
| 14. | Podgląd krzywych reakcyjnych dla wszystkich oznaczanych parametrów |  |
| 15. | Pojemność bazy danych wyników pacjentów – minimum 1500 |  |
| 16. | Aparat wyposażony w dotykowy ekran LCD |  |
| 17. | Możliwość pracy bezpośrednio z probówek tj. bez konieczności przenoszenia osocza do kubeczków |  |
| 18. | Możliwość wprowadzenia danych do analizatora poprzez zewnętrzny skaner kodów kreskowych |  |
| 19. | Możliwość identyfikacji próbek pacjentów przy pomocy czytnika barkodów |  |
| 20. | Praca metodą mikro, pojedyncze testy (możliwość wykonania dubletów) |  |

Oferent: …

Nazwa aparatu / Producent / Rok produkcji: …

ANALIZATOR NR 4

- Wymagania graniczne dla ANALIZATORa wykonującego badania 
wg załącznika nr 2 część D

| Lp. | Parametry graniczne | Potwierdzenie spełnienia warunku granicznego |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wieloparametrowy, półautomatyczny, fabrycznie nowy, analizator parametrów fizyko-chemicznych moczu |  |
| 2. | Minimalna wydajność analizatora 450 próbek/godzinę |  |
| 3. | Pamięć 5000 próbek/5000 obrazów testów paskowych |  |
| 4. | Połączony z czytnikiem kodów kreskowych do identyfikacji próbek badanych i kontrolnych |  |
| 5. | Proste oprogramowanie i procedura czyszczenia |  |
| 6. | Jednokierunkowe wpięcie do LIS analizatora po stronie Wykonawcy |  |
| 7. | Oprogramowanie analizatora i instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim |  |
| 8. | Bezpłatne przeglądy techniczne zgodnie z zaleceniami producenta na koszt Wykonawcy |  |
| 9. | Technologia pomiarowa: fotometria odbiciowa z użyciem czujnika CMOS |  |
| 10. | Testy paskowe kompatybilne z analizatorem 10-parametrowe |  |

Oferent: …

Nazwa aparatu / Producent / Rok produkcji: …

ANALIZATOR NR 5

- Wymagania graniczne dla ANALIZATORa wykonującego badania 
wg załącznika nr 2 część E

| Lp. | Parametry graniczne | Potwierdzenie spełnienia warunku granicznego |
| --- | --- | --- |
| 1. | Analizator i jego części składowe fabrycznie nowe |  |
| 2. | Parametry mierzone: pH, pCO2, pO2, Hct, K+, Na+, Cl-/Ca++ |  |
| 3. | Parametry wyliczane: HCO3- act (aktualne stężenie wodorowęglanów), BE (B (nadmiar zawartości zasad we krwi), ctCO2 (całkowita zawartość dwutlenku węgla), O2Sat (wysycenie hemoglobiny tlenem), AnGap (luka anionowa) |  |
| 4. | Objętość próbki dla całego panelu badań nie większa niż 95ul |  |
| 5. | Opcja automatycznej mikropróbki (objętość max 50ul) |  |
| 6. | Możliwość oznaczania we krwi pełnej i płynach dializacyjnych. |  |
| 7. | Podawanie próbek bez adapterów, bezpośrednio ze strzykawek i kapilar. |  |
| 8. | Detektor pęcherzyków powietrza. |  |
| 9. | Widoczny, podświetlany pojedynczy tor pomiarowy próbki z jedna elektrodą referencyjną. |  |
| 10. | Możliwość manualnego przesuwu próbki w torze pomiarowym. |  |
| 11. | Automatyczna kalibracja jedno i dwupunktowa |  |
| 12. | Gazy kalibracyjne w butlach wbudowanych w aparat |  |
| 13. | Elektrody niewymagające wymiany membrany, wymieniane oddzielnie, zależne od zużycia. |  |
| 14. | Odczynniki barwione, pozwalające na łatwą obserwację ich poziomu. |  |
| 15. | Możliwość wymiany odczynników i elektrod pomiędzy aparatami |  |
| 16. | Każdy odczynnik konfekcjonowany w oddzielne opakowanie umożliwiające wymianę w zależności od zużycia |  |
| 17. | Oprogramowanie w języku polskim |  |
| 18. | Zewnętrzny czytnik kodów kreskowych i wbudowana drukarka |  |
| 19. | Bezpłatna instalacja i szkolenie dotyczące obsługi analizatora |  |
| 20 | Dostarczenie podczas instalacji oryginalnej instrukcji obsługi w polskim i tłumaczenia w języku polskim |  |

Oferent: …

Nazwa aparatu / Producent / Rok produkcji: …

ANALIZATOR NR 6

- Wymagania graniczne dla ANALIZATORa wykonującego badania 
wg załącznika nr 2 część F

| Lp. | Parametry graniczne | Potwierdzenie spełnienia warunku granicznego |
| --- | --- | --- |
| 1. | Immunonalizator i jego części składowe fabrycznie nowe |  |
| 2. | System „Random Access” o ciągłym dostępie do analizatora, z możliwością wykonywania badań w seriach oraz indywidualnie. |  |
| 3. | Wydajność 240 testów na godzinę; testy jednostopniowe i dwustopniowe wykonywane jednocześnie. |  |
| 4. | Czas do otrzymania pierwszego wyniku 18 minut (dla testów jednostopniowych), każdy następny wynik dostępny co 15 sekund. |  |
| 5. | Na pokładzie analizatora lodówka na 30 odczynników podstawowych, lodówka na 25 odczynników dodatkowych; ciągłe dostawianie i odbieranie pakietów odczynnikowych.. |  |
| 6. | Odczynniki ciekłe, gotowe do użycia, |  |
| 7. | Stabilność odczynników na pokładzie od 10 do 90 dni, w zależności od oznaczenia. Nie ma potrzeby chowania odczynników do lodówki po zakończonej pracy |  |
| 8. | Kalibracja fabryczna; rekalibracja w odstępach czasowych ustalonych dla każdego testu - od 7 do 44 dni, w zależności od oznaczenia |  |
| 9. | Gotowe do użycia pakiety zawierające 50 do 200 testów w zależności od oznaczenia. |  |
| 10. | Jednorazowe końcówki do pobierania próbki; funkcje postępowania w przypadku wykrycia skrzepu; maksymalne jednoczesne załadowanie analizatora 180 próbkami w uniwersalnych statywach, mieszczących do pięciu różnych probówek; ciągłe dostawianie i odbieranie próbek. Analizator wykonuje badania z różnych typów próbek (surowica, osocze, mocz, płyn owodniowy). |  |
| 11. | Objętość próbki 10 do 200ul, w zależności od oznaczenia. |  |
| 12. | Automatyczne i manualne powtarzanie testu; automatyczne i manualne rozcieńczenia w stosunku do 1:1000 próbki przekraczającej zdefiniowany zakres; automatyczne zlecanie testów uzupełniających. |  |
| 13. | Gotowy do podłączenia do linii automatycznej. |  |
| 14. | RealTime SolutionsTM to zestaw produktów obsługujących usługi sieciowe do monitorowania i wspierania systemu. |  |
| 15. | 19-calowy kolorowy monitor dotykowy, z softwarem ułatwiającym wygodna nawigację za pomocą palca lub myszy. |  |
| 16. | Luminometr do pomiarów chemiluminescencji bezpośredniej. |  |
| 17. | Bogaty program QC, obejmujący ILQC. Wspólny dla wszystkich analizatorów z rodziny ADVIA. |  |

Oferent: …

Nazwa aparatu / Producent / Rok produkcji: …