„Kompleksowy rozwój edukacji przedszkolnej i opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie gminy Chęciny”,

**Specyfikacja myjek – dezynfektorów.**

|  |  |
| --- | --- |
| **L.p.** | **Wymagane parametry minimalne:** |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe, sprawne i wolne od wad. Wyklucza się urządzenia testowe, rekondycjonowane - uźywane objęte gwarancją, oraz odpowiedniki. |
|  | Wykonanie ze stali kwasoodpornej |
|  | Pojemność na jeden cykl min.:Nocnik – 1 szt. lubBasen – 1 szt. lubKaczki – 3 szt. Kosz dostosowany do wyżej wymienionych pojemników do dezynfekcji. |
|  | Wymiary maksymalne:Szerokość urządzenia do 60 cm;Głębokość urządzenia do 55 cm;Wysokość urządzenia do 180 cm; |
|  | Konstrukcja drzwi: uchylne w dół.Automatyczne otwieranie i zamykanie za pomocą pedału nożnego. Automatyczne uruchamianie procesu mycia i dezynfekcji po automatycznym zamknięciu drzwi. |
|  | Minimum dwie niezależne pompy |
|  | Ilość programów mycia i dezynfekcji – min. 3/krótki, standardowy i intensywny/ |
|  | Nastawialna temperatura dezynfekcji – standardowo w zakresie 93°C – 95°C |
|  | Blokada drzwi podczas trwania cyklu |
|  | Zabezpieczenie przed zalaniem |
|  | Wyświetlacz LCD, wszystkie komunikaty w języku polskim |
|  | Akustyczna informacja o błędach i awariach |
|  | Samodezynfekcja urządzenia |
| 17. | Wbudowana wytwornica pary |
| 19. | Podłączenie wody zimnej – 1/2” |
| 20. | Odpływ do kanalizacji – 80 do 110 mm |
| 21. | Podłączenie elektryczne 230 V/50Hz |
| 22. | Producent/kraj wytworzenia/rok  |
| 23. | Gwarancja min. 36 miesięcy |
| 24. | Dokumentacja techniczna, paszport, instrukcja obsługi w języku polskim |
| 25. | Certyfikat CE, deklaracja zgodności, wpis lub zgłoszenie do rejestru urządzeń medycznych lub dokument równoważny |
| 26. | Montaż, uruchomienie i przeszkolenie personelu w siedzibie Zamawiającego |
| 27. | Zamykana szafka do przechowywania środków chemicznych wbudowana w podstawę urządzenia |
| 28. | Kosz załadowczy w komplecie z urządzeniem |
| 29. | Dostosowanie do środków myjących i dezynfekujących ogólnie dostępnych na rynku |
| 30 | Dodatkowe mocowanie do ściany  |
| 31 | Dodatkowa pompa dozująca środek chemiczny |