Wejherowo, dnia 26.11.2018r.

D.25C/250/394/2018

wg rozdzielnika

- Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177) Prawo Zamówień Publicznych oraz rozdz. XI w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w związku z zapytaniami Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Roboty budowlane w zakresie realizacji projektu „POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI W DIAGNOSTYCE I TERAPII CHORÓB CYWILIZACYJNYCH POPRZEZ ROZBUDOWĘ SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. F. CEYNOWY W WEJHEROWIE”, niniejszym przedkładam odpowiedź Zamawiającego:

28. Zapytanie Wykonawcy:

W wymaganiach opisujących system poczty pneumatycznej Zamawiający wskazał, że:

„Niezależnie od zabiegów profilaktycznych czy interwencyjnych wykonywanych przez serwis techniczny należy zastosować skuteczną technologię zapewnienia trwałej czystości mikrobiologicznej instalacji.”

Skuteczność działania systemów zapewniających trwałą czystość mikrobiologiczną instalacji szpitalnej poczty pneumatycznej  jej producenci podają w procentach zmniejszenia ilości bakterii chorobotwórczych, obliczanych na bazie organizmów kontrolnych E. Coli i Staphylococcus aureus. Zgodnie z obowiązującą skalą skuteczność ta może wynosić 90%, 99%, 99,9% - usuwanych bakterii. – patrz strona  https://pocztapneumatyczna.org/bezpieczenstwo/#!/eliminacjaskazen

Prosimy o wskazanie jaki poziom skuteczności działania systemu usuwania bakterii chorobotwórczych będzie zaakceptowany przez Zamawiającego 90%, 99% czy 99,9%?

Odpowiedź Zamawiającego:

W celu optymalizacji kosztów całej inwestycji Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu odstępuje od wykonania poczty pneumatycznej.

29. Zapytanie Wykonawcy:

Proszę o udostępnienie rysunków konstrukcyjnych murów oporowych. Czy to są mury monolityczne czy prefabrykowane?

Odpowiedź Zamawiającego:

Proszę o zapoznanie się z rysunkami nr K18 i K45 Projektu Wykonawczego Konstrukcji.

30. Zapytanie Wykonawcy:

W przedmiarach inwestorskich poz. 1.27. mury oporowe brak pozycji zbrojenia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zbrojenie należy przyjąć zgodnie z rysunkami  nr  K45 Projektu Wykonawczego Konstrukcji.

31. Zapytanie Wykonawcy:

W przedmiarach inwestorskich brak elementu rozbiórki trafostacji. W którym przedmiarze ująć te roboty?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje rozliczenie ryczałtowe. Rozbiórkę Trafostacji należy przyjąć w cenie ryczałtowej.

32. Zapytanie Wykonawcy:

W celu umożliwienia sprawdzenia kompletności proszę o spis zawartości Załącznika nr 3.

Odpowiedź Zamawiającego:

Załącznik nr 3 do SIWZ to wzór wykazu robót budowlanych.

33. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o udostępnienie tabelarycznego zestawienia pomieszczeń.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zestawienie pomieszczeń znajduje się w następujących plikach:

BLOK OPERACYJNY - PROJEKT – KARTY POMIESZCZEŃ

oraz

BLOK OPERACYJNY - PROJEKT – TECHNOLOGIA MEDYCZNA TOM I – SzW – TM_1 do SzW – TM_4

oraz

BLOK OPERACYJNY - ARCHITEKTURA TOM PODSTAWOWY – 1506_SZW-101 do 1506_SZW-104 (rysunki zawierające tabelaryczne zestawienie pomieszczeń).

34. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o udostępnienie w wersji edytowalnej (dwg) projektów POZIOM 0_WEJHEROWO ZMIANY OPTYMALIZACYJNE.pdf oraz POZIOM 2_WEJHEROWO ZMIANY OPTYMALIZACYJNE.pdf. Z racji ich objętości niemożliwe jest poprawne zweryfikowanie zakresu zmian względem pierwotnego projektu wykonawczego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający przygotowując zakres zmian w projekcie pracował na nieedytowalnym pliku pdf, przedstawiony zakres nie został zaktualizowany w zakresie przygotowania edytowalnych projektów dwg. Dlatego nie jest w stanie przekazać materiałów będących przedmiotem prośby. Zgodnie z prowadzonym postępowaniem zakłada się wykonanie projektów zamiennych przez Wykonawcę.

35. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. projektów POZIOM 0_WEJHEROWO ZMIANY OPTYMALIZACYJNE.pdf oraz POZIOM 2_WEJHEROWO ZMIANY OPTYMALIZACYJNE.pdf: prosimy o potwierdzenie, że wszystkie ściany nie zaznaczone na kolor czerwony oraz niebieski mają zostać wykonstruowane i są przedmiotem oferty.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że wszystkie ściany nie zaznaczone kolorami mają zostać wykonane i wycenione przez Wykonawcę.

36. Zapytanie Wykonawcy:

W nawiązaniu do SIWZ punkt X: Czy udzielone pełnomocnictwo do składania ofert musi być opatrzone podpisem kwalifikowanym elektronicznym przez osobę udzielająca tego pełnomocnictwa na rzecz upoważnionego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, iż pełnomocnictwo musi być złożone zgodnie z zapisem rozdziału XIV ust. 4 SIWZ  - w oryginale podpisanym przez osobę udzielającą pełnomocnictwa lub w kopii poświadczonej  notarialnie za zgodność z oryginałem, opatrzone stosownym kwalifikowanym podpisem elektronicznym wystawionym przez osobę udzielającą pełnomocnictwa lub poświadczającą notarialnie kopię.

37. Zapytanie Wykonawcy:

Zgodnie z opisem w dokumencie „Zmiany do projektu” Zamawiający stwierdza, iż Generalny Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania zgody autora projektu do dokonania wymienionych w dokumencie zmian, mających na celu obniżenie wartości oferty.

Stroną w postępowaniu dla Wykonawcy jest Zamawiający, Wykonawca nie może uzyskać zgody od Projektanta na wymienione zmiany na etapie przetargu. W związku z powyższym Wykonawca nie ma możliwości ustalenia, które z proponowanych zmian są możliwe do wprowadzenia na etapie realizacji, a tym samym nie może podjąć ryzyka ich wyceny na etapie przetargu i przejęcia na siebie ryzyka ewentualnego braku ich akceptacji. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, które z proponowanych zmian są zaakceptowane przez Projektanta i mogą podlegać wycenie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Autor projektów w ramach umowy przeniósł na rzecz Zamawiającego w całości autorskie prawa majątkowe do projektów na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym:

- wytwarzania określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono

- wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

- rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony wyżej, publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

- korzystania na własny użytek,

- wielokrotnego udostępniania i przekazywania osobom trzecim, a w szczególności w celu złożenia oferty na wykonanie robót objętych dokumentacją ,

- wyrażania zgody na korzystanie i rozporządzanie prawem zależnym.

38. Zapytanie Wykonawcy:

Zgodnie z opisem w dokumencie „Zmiany do projektu” - „Generalny Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym jest zobowiązany do zaktualizowania projektu o wymagania konkretnych rozwiązań technologicznych wprowadzanych podczas inwestycji, dbając o spełnienie wymagań prawidłowego montażu sytemów i spójność realizacji w zakresie podłączeń zabezpieczeń, ect. Przykładem obowiązku koordynacji instalacji systemów może być  wyposażenie Sali Operacyjnej Kardiologicznej Hemodynamiki (1.94) w różnorodną gamę urządzeń i instalacji technologicznych (lampy operacyjne, loża laminarna, zawieszenie angiografu, kolumna anestezjologiczna, kolumna chirurgiczna, instalacje niskoprądowe, instalacje gazów medycznych.

Zamieszczony przez Zamawiającego opis jest bardzo ogólny i całkowicie uniemożliwia dokonania obmiaru i kalkulacji wymienionych prac. Przekłada na Wykonawcę ryzyko związane z brakiem zdefiniowania zakresu prac. Prosimy o wyspecyfikowanie listy wymagań technologicznych jakie mają być wprowadzone na etapie realizacji. Prosimy o wytyczne w zakresie montażu i wytyczne w zakresie spójności podłączeń oraz inne, które mają być przedmiotem wyceny.

Odpowiedź Zamawiającego:

Wymagania technologiczne są elementem  dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) lub instrukcji montażu urządzeń  medycznych. Zamawiający poprzez koordynację rozumie integrację systemów pozwalającą na wykorzystaniu możliwości sprzętu, uniknięcia kolizji urządzeń (szczególnie systemów wiszących typu: lampy, kolumny, wysięgniki, angiograf, integrację systemu stołu operacyjnego z angiografem itp.) oraz pełnego wykorzystania możliwości urządzeń w zakresie funkcji wynikających z opisu przedmiotu zamówienia. Na etapie postępowania nie jest możliwe wskazanie konkretnych wymagań ponieważ Zamawiający nie może wskazywać na jednego producenta urządzenia.

39. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy opisu w dokumencie „Zmiany do projektu” - Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie Wykonawcy jest jedynie dokonanie demontażu , ponowny montaż i uruchomienie (sterylizator, chłodnia na 4 ciała) i Zamawiający nie będzie wymagał Gwarancji oraz Serwisowania wraz z materiałami eksploatacyjnymi w tym zakresie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza że w zakresie Wykonawcy jest jedynie dokonanie demontażu, ponowny montaż i uruchomienie (sterylizator, chłodnia na 4 ciała) i Zamawiający nie będzie wymagał gwarancji oraz serwisowania wraz z materiałami eksploatacyjnymi w tym zakresie.

40. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o DTR dla chłodni na 4 ciała, która ma zostać przeniesiona.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podjął działania w celu uzyskania dokumentacji techniczno-ruchowej.

Instalacja systemu chłodni była elementem indywidualnego zamówienia. Dostawca systemu nie dostarczył na etapie montażu DTR, tym samym Zamawiający nie posiada powyższej dokumentacji.

41. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy SIWZ pkt. III pkt 7. Zamawiający wskazuje, iż szczegółowy wykaz wyposażenia medycznego oraz stałego podlegającego wycenie zawarty jest w załączniku nr 7 do SIWZ, czyli dokumentacji projektowej. Jednocześnie w tym samym punkcie Zamawiający informuje, iż przewiduje wszczęcie odrębnego postępowania na zakup aparatury medycznej w późniejszym terminie. Obie informacje wzajemnie się wykluczają i uniemożliwiają ustalenie ostatecznego zakresu wyceny. W związku z powyższym prosimy o jednoznaczne wyspecyfikowanie, które elementy wyposażenia maja być przedmiotem wyceny Wykonawcy, a które będą elementem późniejszych przetargów. Prosimy o wskazanie jednoznaczne, nie budzące żadnych wątpliwości np. w postaci tabelarycznego zestawienia ilościowego sprzętu podlegającego wycenie wraz z jego specyfikacją tj. parametrami technicznymi jakie ma spełniać.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że obowiązujący wykaz sprzętu będący przedmiotem tego postępowania znajduje się w:

BLOK OPERACYJNY

PROJEKTY BUDOWLANO-WYKONAWCZE

12 Technologia medyczna tom 2.

42. Zapytanie Wykonawcy:

Lampa zabiegowa (14 szt.)

Ad. 16. Czy Zamawiający dopuści lampy zabiegowe o regulacji natężenia w zakresie 50-100%? Oferowany parametr jest optymalny do przeprowadzania zabiegów.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

43. Zapytanie Wykonawcy:

Lampa zabiegowa (14 szt.)

Ad. 17. Czy Zamawiający dopuści lampę, której funkcja włączania i wyłączania realizowana jest poprzez włącznik umieszczony na czaszy lampy, natomiast regulacja natężenia odbywa się bezdotykowo?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

44. Zapytanie Wykonawcy:

Lampa zabiegowa (14 szt.)

Ad. 18. Czy Zamawiający dopuści lampę, w której ustawienie poziomu natężenia uwidocznione jest zmianą koloru podświetlenia uchwytu sterylnego? Jest to parametr równoważny.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

45. Zapytanie Wykonawcy:

Lampa zabiegowa (14 szt.)

Ad. 19. Czy Zamawiający dopuści lampy operacyjne innego producenta niż kolumny chirurgiczne i anestezjologiczne? Zapis SIWZ ogranicza konkurencyjność ofert.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

46. Zapytanie Wykonawcy:

Lampa zabiegowa (14 szt.)

Jakiego rodzaju jest strop w miejscu montażu lamp?

Odpowiedź Zamawiającego:

Odsyłamy do szczegółowej dokumentacji projektowej w tym zakresie.

47. Zapytanie Wykonawcy:

Lampa zabiegowa (14 szt.)

Jaka jest wysokość sal, gdzie mają być zamontowane lampy, czy są tam sufity podwieszane, a jeżeli tak to na jakiej wysokości? Jaka jest odległość między sufitem podwieszanym a stropem właściwym?

Odpowiedź Zamawiającego:

Odsyłamy do szczegółowej dokumentacji projektowej w tym zakresie.

48. Zapytanie Wykonawcy:

Lampa zabiegowa (14 szt.)

Czy w salach gdzie mają być zamontowane lampy są przewody zasilające, a jeżeli są, to jakie i gdzie są wyprowadzone?

Odpowiedź Zamawiającego:

Odsyłamy do szczegółowej dokumentacji projektowej w tym zakresie.

49. Zapytanie Wykonawcy:

Lampa zabiegowa (14 szt.)

Jeżeli w salach gdzie mają być zamontowane lampy nie ma kompletnej instalacji elektrycznej , czy Zamawiający zapewni we własnym zakresie poprowadzenie przewodów zasilających do każdej kopuły oddzielnie? Jeżeli nie, to czy będzie można ciągnąć instalacje w tzw. „korytkach”?

Odpowiedź Zamawiającego:

Prosimy o zapoznanie się z dokumentacją projektową.

50. Zapytanie Wykonawcy:

Lampa zabiegowa (14 szt.)

Czy w salach gdzie mają być zamontowane lampy, wiszą obecnie lampy operacyjne? Jeżeli tak, to jakiego producenta?

Odpowiedź Zamawiającego:

W miejscu gdzie będą zamontowane lampy rosną w tej chwili brzozy. Prosimy o uważne zapoznanie się z dokumentacją przetargową i przedmiotem nn postępowania.

51. Zapytanie Wykonawcy:

Lampa jednoczaszowa (2 szt.)

Ad. 8. Czy Zamawiający dopuści regulację temperatury barwowej w przedziale 4000 - 4400 – 4800? Daje to możliwość większego komfortu pracy, ponieważ umożliwia ustawienie temperatury barwowej pod wymogi konkretnego operatora.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

52. Zapytanie Wykonawcy:

Lampa jednoczaszowa (2 szt.)

Ad. 12. Czy Zamawiający dopuści lampę, której czasze mają grubość 139 mm? Jest to niewielka różnica od wartości wymaganej w SIWZ i nie ma wpływu na użytkowanie i funkcjonalność lampy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

53. Zapytanie Wykonawcy:

Lampa jednoczaszowa (2 szt.)

Ad. 19. Czy Zamawiający dopuści uchwyt sterylny umieszczony w centralnym miejscu czaszy? Jego umiejscowienie nie ma wpływu na parametry lampy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

54. Zapytanie Wykonawcy:

Lampa jednoczaszowa (2 szt.)

Ad. 27. Czy Zamawiający dopuści zakres obrotu ramion pod monitor we wszystkich przegubach 320°? Jest to niewielka różnica od wymagań SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

55. Zapytanie Wykonawcy:

Lampa jednoczaszowa (2 szt.)

Ad. 30. Czy zamawiający dopuści rozwiązanie techniczne, w którym uchwyt na monitor nie posiada schowka na monitor? Zasilacz monitora jest zintegrowany z zasilaczem lampy operacyjnej. Takie rozwiązanie jest bardziej bezpieczne ponieważ do monitora dostarczane jest przewodem bezpieczne, niskie napięcie z zasilacza, 24V, a nie sieciowe 230V, tak jak jest to w przypadku umiejscowienia zasilacza w schowku.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

56. Zapytanie Wykonawcy:

Lampa jednoczaszowa (2 szt.)

Ad. 34. Czy Zamawiający dopuści lampy operacyjne innego producenta niż kolumny chirurgiczne i anestezjologiczne? Zapis SIWZ ogranicza konkurencyjność ofert.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

57. Zapytanie Wykonawcy:

Lampa jednoczaszowa (2 szt.)

Jakiego rodzaju jest strop w miejscu montażu lamp?

Odpowiedź Zamawiającego:

Odsyłamy do szczegółowej dokumentacji projektowej w tym zakresie.

58. Zapytanie Wykonawcy:

Lampa jednoczaszowa (2 szt.)

Jaka jest wysokość sal, gdzie mają być zamontowane lampy, czy są tam sufity podwieszane, a jeżeli tak to na jakiej wysokości? Jaka jest odległość między sufitem podwieszanym a stropem właściwym?

Odpowiedź Zamawiającego:

Odsyłamy do szczegółowej dokumentacji projektowej w tym zakresie.

59. Zapytanie Wykonawcy:

Lampa jednoczaszowa (2 szt.)

Czy w pomieszczeniach przewidziane jest zasilanie awaryjne. Jeśli tak to jakie: agregat na 24 V, czy UPS na 230 V ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Szczegóły określone są w dokumentacji projektowej.

60. Zapytanie Wykonawcy:

Lampa jednoczaszowa (2 szt.)

Czy w pomieszczeniach istnieje dojście z piętra wyżej, w celu posadowienia płyty stropowej i śrub- stropowych elementów montażowych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Szczegóły określone są w dokumentacji projektowej.

61. Zapytanie Wykonawcy:

Lampa jednoczaszowa (2 szt.)

Czy w salach gdzie mają być zamontowane lampy są przewody zasilające, a jeżeli są, to jakie i gdzie są wyprowadzone?

Odpowiedź Zamawiającego:

Szczegóły określone są w dokumentacji projektowej.

62. Zapytanie Wykonawcy:

Lampa jednoczaszowa (2 szt.)

Jeżeli w salach gdzie mają być zamontowane lampy nie ma kompletnej instalacji elektrycznej , czy Zamawiający zapewni we własnym zakresie poprowadzenie przewodów zasilających do każdej kopuły oddzielnie? Jeżeli nie, to czy będzie można ciągnąć instalacje w tzw. „korytkach”?

Odpowiedź Zamawiającego:

Szczegóły określone są w dokumentacji projektowej.

63. Zapytanie Wykonawcy:

Lampa jednoczaszowa (2 szt.)

Czy w salach gdzie mają być zamontowane lampy, wiszą obecnie lampy operacyjne? Jeżeli tak, to jakiego producenta?

Odpowiedź Zamawiającego:

W miejscu gdzie będą zamontowane lampy rosną w tej chwili brzozy. Prosimy o uważne zapoznanie się z dokumentacją przetargową i przedmiotem nn postępowania..

64. Zapytanie Wykonawcy:

Lampa dwuczaszowa z wysięgnikami (9 szt.)

Ad. 9. Czy Zamawiający dopuści regulację temperatury barwowej w trzech krokach w przedziale 4000 – 4400 – 4800?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

65. Zapytanie Wykonawcy:

Lampa dwuczaszowa z wysięgnikami (9 szt.)

Ad. 14. Czy Zamawiający dopuści lampę, której czasze mają grubość 139 mm? Jest to niewielka różnica od wartości wymaganej w SIWZ i nie ma wpływu na użytkowanie i funkcjonalność lampy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

66. Zapytanie Wykonawcy:

Lampa dwuczaszowa z wysięgnikami (9 szt.)

Ad. 20. Czy Zamawiający dopuści uchwyt sterylny umieszczony w centralnym miejscu czaszy? Jego umiejscowienie nie ma wpływu na parametry lampy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

67. Zapytanie Wykonawcy:

Lampa dwuczaszowa z wysięgnikami (9 szt.)

Ad. 21. Czy Zamawiający dopuści elektroniczną regulacją natężenia oświetlenia realizowaną poprzez dwa panele sterujące, oraz mechaniczną regulację pola operacyjnego odbywającą się za pomocą sterylizowanego uchwytu umieszczonego centralnie? Jest to parametr równoważny.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

68. Zapytanie Wykonawcy:

Lampa dwuczaszowa z wysięgnikami (9 szt.)

Ad. 22. Czy Zamawiający dopuści lampę, wyposażoną w dwa panele sterowania umieszczone po przeciwległych stronach kopuły, pozwalające na sterowanie funkcjami:

- włączenie i wyłączanie lampy,

- regulację natężenia światła głównego,

- włączenie i wyłączanie endo

- regulację natężenia światła endoskopowego

- regulacja temperatury barwowej

-regulacja wgłębności

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

69. Zapytanie Wykonawcy:

Lampa dwuczaszowa z wysięgnikami (9 szt.)

Ad. 23. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, w której panele sterowania realizujące funkcje, wykonane są w technologii przycisków membranowych, zapewniających regulację precyzyjną i intuicyjną? Przyciski te znajdują się na dwóch panelach umieszczonych na kopule po przeciwnych stronach. Rozwiązanie takie umożliwia zmianę parametru, niezależnie przez dwóch operatorów stojących po przeciwnych stronach stołu operacyjnego. Jest to rozwiązanie równoważne w stosunku do wymogów.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

70. Zapytanie Wykonawcy:

Lampa dwuczaszowa z wysięgnikami (9 szt.)

Ad. 26. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną która w standardzie , a co za tym idzie i w cenie, posiada fabrycznie zamontowaną kamerę HD, umiejscowioną w centralnym puncie kopuły, za szybą ze szkła bezpiecznego? Takie rozwiązanie pozwala od razu korzystać z systemu wizyjnego oraz eliminuje problemy z późniejszym dopasowaniem kamery do kopuły (producenci kamer często zmieniają kształt obudowy i jej wielkość). Jest to również rozwiązanie korzystniejsze cenowo, w porównaniu do rozwiązań z kamerą dołączaną do zamontowanej uprzednio lampy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

71. Zapytanie Wykonawcy:

Lampa dwuczaszowa z wysięgnikami (9 szt.)

Ad. 34. Czy Zamawiający może podać ilość wysięgników pod monitory w każdej lampie?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza konieczność dostarczenia dwóch wysięgników pod monitory w każdej lampie.

72. Zapytanie Wykonawcy:

Lampa dwuczaszowa z wysięgnikami (9 szt.)

Ad. 37. Czy Zamawiający dopuści zakres obrotu ramion pod monitor we wszystkich przegubach 320°? Jest to niewielka różnica od wymagań SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

73. Zapytanie Wykonawcy:

Lampa dwuczaszowa z wysięgnikami (9 szt.)

Ad. 40. Czy zamawiający dopuści rozwiązanie techniczne, w którym uchwyt na monitor nie posiada schowka na monitor? Zasilacz monitora jest zintegrowany z zasilaczem lampy operacyjnej. Takie rozwiązanie jest bardziej bezpieczne ponieważ do monitora dostarczane jest przewodem bezpieczne, niskie napięcie z zasilacza, 24V, a nie sieciowe 230V, tak jak jest to w przypadku umiejscowienia zasilacza w schowku.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

74. Zapytanie Wykonawcy:

Lampa dwuczaszowa z wysięgnikami (9 szt.)

Ad. 44. Czy Zamawiający dopuści kamerę z przewodową transmisją obrazu? Tego rodzaju rozwiązanie eliminuje zakłócenia w przesyłaniu sygnału wizyjnego oraz zmniejsza ryzyko powstania zakłóceń działania innych urządzeń w sali operacyjnej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

75. Zapytanie Wykonawcy:

Lampa dwuczaszowa z wysięgnikami (9 szt.)

Ad. 45. ….??

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie jest w stanie odnieść się do tak skonstruowanego pytania Wykonawcy.

76. Zapytanie Wykonawcy:

Lampa dwuczaszowa z wysięgnikami (9 szt.)

Ad. 46. Czy Zamawiający dopuści lampy operacyjne innego producenta niż kolumny chirurgiczne i anestezjologiczne? Zapis SIWZ ogranicza konkurencyjność ofert.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

77. Zapytanie Wykonawcy:

Lampa dwuczaszowa z wysięgnikami (9 szt.)

Jakiego rodzaju jest strop w miejscu montażu lamp?

Odpowiedź Zamawiającego:

Szczegóły określone są w dokumentacji projektowej.

78. Zapytanie Wykonawcy:

Lampa dwuczaszowa z wysięgnikami (9 szt.)

Jaka jest wysokość sal, gdzie mają być zamontowane lampy, czy są tam sufity podwieszane, a jeżeli tak to na jakiej wysokości? Jaka jest odległość między sufitem podwieszanym a stropem właściwym?

Odpowiedź Zamawiającego:

Szczegóły określone są w dokumentacji projektowej.

79. Zapytanie Wykonawcy:

Lampa dwuczaszowa z wysięgnikami (9 szt.)

Czy w pomieszczeniach istnieje dojście z piętra wyżej, w celu posadowienia płyty stropowej i śrub- stropowych elementów montażowych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Szczegóły określone są w dokumentacji projektowej.

80. Zapytanie Wykonawcy:

Lampa dwuczaszowa z wysięgnikami (9 szt.)

Czy w salach gdzie mają być zamontowane lampy są przewody zasilające, a jeżeli są, to jakie i gdzie są wyprowadzone?

Odpowiedź Zamawiającego:

Szczegóły określone są w dokumentacji projektowej.

81. Zapytanie Wykonawcy:

Lampa dwuczaszowa z wysięgnikami (9 szt.)

Jeżeli w salach gdzie mają być zamontowane lampy nie ma kompletnej instalacji elektrycznej , czy Zamawiający zapewni we własnym zakresie poprowadzenie przewodów zasilających do każdej kopuły oddzielnie? Jeżeli nie, to czy będzie można ciągnąć instalacje w tzw. „korytkach”?

Odpowiedź Zamawiającego:

Szczegóły określone są w dokumentacji projektowej.

82. Zapytanie Wykonawcy:

Lampa dwuczaszowa z wysięgnikami (9 szt.)

Czy w salach gdzie mają być zamontowane lampy, wiszą obecnie lampy operacyjne? Jeżeli tak, to jakiego producenta?

Odpowiedź Zamawiającego:

W miejscu gdzie będą zamontowane lampy rosną w tej chwili brzozy. Prosimy o uważne zapoznanie się z dokumentacją przetargową i przedmiotem nn postępowania..

83. Zapytanie Wykonawcy:

Proszę wskazać w dokumentacji, gdzie znajduje się specyfikacja techniczna dotycząca wyposażenie „białego montażu” (np. jakiej wielkości są umywalki, zlewozmywaki)

Odpowiedź Zamawiającego:

Szczegółowe informacje zawiera Projekt Technologii Medycznej.  Proszę o zapoznanie się z tym projektem.

84. Zapytanie Wykonawcy:

W zamieszczonym przedmiarze nie zgadzają się ilości wyposażenie tj. baterii umywalkowych a umywalek, grzejników a zestawów przyłączeniowych i głowic termostatycznych

etap A (baterii umywalkowych - 32 szt.  a umywalki – 34 szt.),

etap B (baterii umywalkowych – 12 szt.  a umywalki – 13 szt.),

etap A (grzejniki – 28 szt., Zestaw przyłączeniowy 2- rurowy/ głowice - 105 szt.)

etap B (grzejniki - 172 szt., Zestaw przyłączeniowy 2- rurowy/ głowice - 29 szt.)

etap C (grzejniki – 50 szt., Zestaw przyłączeniowy 2- rurowy/ głowice - 53 szt.)

etap D (grzejniki – 95 szt., Zestaw przyłączeniowy 2- rurowy/ głowice - 96 szt.)

Prosimy o poprawienie ilości przedmiaru.

Odpowiedź Zamawiającego:

Informujemy, że Zamawiający nie weryfikuje poprawności obliczeń ceny ryczałtowej Wykonawców na etapie składnia ofert. Podana w ofercie cena ofertowa ma być ceną ryczałtową zawierającą wszystkie elementy niezbędne do kompletnego wykonania zamówienia zgodnie z dokumentacją przetargową i projektem umowy. Podstawą do wyceny jest Całość Dokumentacji Projektowej Budowlanej i Wykonawczej,  przedmiar stanowi materiał pomocniczy dla Wykonawców do obliczenia ceny ryczałtowej. W przypadku stwierdzenia rozbieżności w zakresie prac pomiędzy przedmiarem a Projektem Budowlanym i Wykonawczym Projekt jest materiałem nadrzędnym i decydującym dla określenia wartości prac i ostateczne ceny ryczałtowej.

85. Zapytanie Wykonawcy:

Przedmiar przyłącza wod.-kan.  nie zawiera sieci wodociągowej do likwidacji prosimy o uzupełnienie kosztorysu

Odpowiedź Zamawiającego:

Informujemy, że Zamawiający nie weryfikuje poprawności obliczeń ceny ryczałtowej Wykonawców na etapie składnia ofert. Podana w ofercie cena ofertowa ma być ceną ryczałtową zawierającą wszystkie elemety niezbędne do kompletnego wykonania zamówienia zgodnie z dokumentacją przetargową i projektem umowy. Podstawą do wyceny jest Całość Dokumentacji Projektowej Budowlanej i Wykonawczej,  przedmiar stanowi materiał pomocniczy dla Wykonawców do obliczenia ceny ryczałtowej. W przypadku stwierdzenia rozbieżności w zakresie prac pomiędzy przedmiarem a Projektem Budowlanym i Wykonawczym Projekt jest materiałem nadrzędnym i decydującym dla określenia wartości prac i ostateczne ceny ryczałtowej.

86. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: Rozdz. XVI pkt.6.SIWZ

„- cena oferty musi być obliczona na podstawie: dokumentacji projektowej, Projektu Umowy, oraz na podstawie ewentualnej wizji lokalnej, jeśli taką Wykonawca zechce przeprowadzić (nie obligatoryjne).

-wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie z art. 632 Kodeksu Cywilnego nie podlega podwyższeniu niezależnie od rozmiaru czy kosztów prac, choćby były one nieprzewidywalne w czasie zawarcia umowy”

Wnosimy o zmianę zapisu poprzez nadanie mu brzmienia:

„- cena oferty musi być obliczona na podstawie: dokumentacji projektowej, Projektu       Umowy, oraz na podstawie ustaleń dokonanych podczas  wizji lokalnej”.

Uzasadnienie:

W ocenie wykonawcy - Cena ryczałtowa powinna być jednoznacznie związana z jasnym i wyczerpującym opisem przedmiotu zamówienia i dopiero wtedy może stanowić niezmienny element kontraktu. . Prace nieprzewidywalne w czasie zawarcia umowy nie stanowią przedmiotu zamówienia i nie mogą być objęte ceną oferty.  Zakres przedmiotu zamówienia objęty dokumentacją projektową stanowi podstawę skalkulowania ceny oferty, dla złożenia porównywalnych ofert. Art. 632 § 1 k.c. na który powołuje się Zamawiający -  doznaje ograniczenia w tym sensie, iż pierwszeństwo stosowania ma art. 140 ust.1, 29 ust.1, 30 i 31 ust. 1 P.z.p. Cena oferty ma się odnosić do opisanego jednoznacznie  przedmiotu zamówienia.

Uzasadniając wnioski dotyczące rozdz.XVI pkt.6 SIWZ zwracamy uwagę na wyrok z dnia 2 marca 2010 r., KIO/UZP 184/10, w którym Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że „w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, wykonawca jest zobowiązany do realizacji przedmiotu zamówienia opisanego projektem budowlanym i wykonawczym…..  Zakres świadczenia wykonawcy, zgodnie z art. 140 ust. 1 ustawy Pzp, winien być tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie, pod rygorem nieważności umowy w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ. Oznacza to, iż nie jest dopuszczalne i możliwe zawarcie z góry w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i we wzorze umowy, zastrzeżenia, iż umowa obejmuje zakres prac, który obojętnie  z jakich przyczyn został pominięty na etapie projektowania. Lub też obejmuje bez obustronnego porozumienia zakres wszelkich prac dodatkowych czy zamiennych, ujawnionych w trakcie budowy ………..

Izba podziela pogląd odwołującego, iż wykonawca na etapie realizacji umowy nie ponosi odpowiedzialności za wady dokumentacji projektowej i sposób opisu przedmiotu zamówienia ujęty w tej dokumentacji.. W ocenie Izby, również postanowienia specyfikacji, wymagające przejęcia przez wykonawcę ryzyka związanego z niepełnym rozeznaniem warunków oraz wynikających z wad projektu, świadczą o tym, iż zamawiający najwyraźniej liczy się z prawdopodobieństwem wystąpienia konieczności wykonania robot niespodziewanych, które nie zostały objęte opisem przedmiotu zamówienia, gdyż nie były przewidziane projektem, a mogą okazać się konieczne do wykonania, dla osiągnięcia zakładanego rezultatu umowy………..

W wyroku z dnia 30 kwietnia 2013 r., KIO 871/13; KIO 875/13, Krajowa Izba Odwoławcza uznała natomiast, że „zamawiający ustalając wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie zamówienia powinien również opisać przedmiot zamówienia zgodnie z art. 29 ust. 1 Pzp, a więc w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty oraz art. 30 i 31 Pzp. Dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna są odpowiednimi narzędziami do dokonania tego opisu. Z tych dokumentów musi jednoznacznie wynikać zakres robot budowlanych tj. wielkość, oczekiwana jakość, funkcja, warunki realizacji, warunki odbioru przedmiotu zamówienia, itd. Cena ryczałtowa powinna być jednoznacznie związana z jasnym i wyczerpującym opisem przedmiotu zamówienia i dopiero wtedy może stanowić niezmienny element kontraktu”.

Jeżeli zamawiający nie opisał przedmiotu zamówienia na roboty budowlane zgodnie z art. 29, 30 i 31 Pzp, to powinien rozważyć możliwość przyjęcia innego sposobu wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia.

W związku z powyższym wnosimy jak na wstępie

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ. Zamawiający przypomina, iż art. 632. § 1.  Kodeksu Cywilnego brzmi: „Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.” Kwestionowany zatem przez Wykonawcę zapis jest zapisem ustawowym i nie narusza przepisów prawa, a przedmiot zamówienia został sposób szczegółowy poprzez dokumentację projektową. Jednocześnie Zamawiający przypomina, iż wizja lokalna nie może być w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego obligatoryjna. Mając na uwadze powyższe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

87. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: Serwerownia - podłogi podniesione .

Czy Zamawiający potwierdza konieczność dostarczenia certyfikatu, że produkt spełnia wszystkie wymagania niezbędne do ubiegania się o uzyskanie ekologicznego certyfikatu LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)  dla zrealizowanych obiektów.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie będzie wymagał dostarczenia certyfikatu LEED.

88. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. branży sanitarnej. Prosimy o potwierdzenie, że rozbudowa sieci gazowej oraz przyłącza, uzyskanie warunków przyłączeniowych z Zakładem Gazownicznym nie wchodzi w zakres niniejszego postępowania przetargowego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zmawiający uzyska prolongatę posiadanych warunków i uzgodnień we własnym zakresie i przekaże je wykonawcy przed rozpoczęciem prac budowlanych.

89. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. branży sanitarnej. Prosimy o potwierdzenie, że stacja redukcyjno-pomiarowa gazu nie wchodzi w zakres niniejszego postępowania przetargowego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Potwierdzamy, nie wchodzi.

90. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. branży sanitarnej. Prosimy o przekazanie inwentaryzacji sieci i przyłączy wod-kan, deszczowych, co, gazu, tlenu znajdujących się na terenie planowanej inwestycji.

Odpowiedź Zamawiającego:

Proszę o zapoznanie się z mapą geodezyjno – wysokościową znajdującą się w projekcie zagospodarowania terenu.

91. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. branży sanitarnej. Prosimy o przekazanie projektu w tym rysunków, profili dot. sieci i przyłączy co

Odpowiedź Zamawiającego:

W zakresie zamówienia nie ma sieci i przyłączy c.o. Jest natomiast połączenie instalacji ciepłej wody użytkowej projektowanego budynku z budynkiem istniejącym które jest zawarte w Projekcie Wykonawczym Instalacji wodno-kanalizacyjnej ( rys nr 1 i nr 10).

92. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. branży sanitarnej. Prosimy o przekazanie projektu w tym rysunków, profili dot. przyłączy  tlenu

Odpowiedź Zamawiającego:

Proszę o zapoznanie się z Projektem Wykonawczym gazów medycznych wraz z źródłami.

93. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. branży sanitarnej. Czy Zamawiający uzyskał warunki przyłączeniowe i czy ma podpisaną Umowę o przyłączenie z odpowiednim terenowo Zakładem Gazowniczym, Zakładem Wodno-Kanalizacyjnym, Zakładem CO?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający uzyskał wszystkie ww. warunki przyłączeniowe. Zmawiający uzyska prolongatę posiadanych warunków i uzgodnień we własnym zakresie i przekaże je wykonawcy przed rozpoczęciem prac budowlanych.

94. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. branży sanitarnej. Czy Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane na trasie przebiegu planowanych przyłączy i sieci gazowych, wod-kan., deszczowych, CO?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak wszystkie planowane i objęte zakresem zamówienia przyłącza znajdują się na działkach Zamawiającego.

95. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy DACH : Prosimy o udostępnienie rysunków PV-02, PV-03, PV-04. Zgodnie z zapisem w dokumencie SW_PW _opis ślusarka zewnętrzna – „Frontowe elewacji modułów stanowiące wypełnienie świetlików zostały przedstawione na rysunkach PV-02, PV-03, PV-04.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Lokalizacja paneli fotowoltaicznych znajduje się w tomie Architektura  na rysunku Rzut Dachu A105.

Zamawiający przekazuje rysunek paneli jako załącznik do modyfikacji.

96. Zapytanie Wykonawcy:

W myśl zapisu w art. 29 ustawy PZP „Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty", mając na uwadze liczne rozbieżności w dokumentacji przetargowej, prosimy o jednoznaczne wskazanie kolejności ważności dokumentów przetargowych. W szczególności prosimy o ustalenie hierarchii ważności następujących dokumentów wchodzących w skład dokumentacji przetargowej: STWIOR, część opisowa projektu, część rysunkowa projektu, przedmiary dla poszczególnych branż.

Odpowiedź Zamawiającego:

Dokumentację należy odczytywać w następującej ważności hierarchicznej

1.	Cześć Rysunkowa Projektu Wykonawczego

2.	Część Opisowa Projektu Wykonawczego

3.	STWiOR

W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy powyższymi opracowaniami decydującą dla określenia zakresu i wartości prac jest element o niższym numerze hierarchicznym. Przedmiary prac są materiałem pomocniczym dla Wykonawców i nie są decydujące dla określenia zakresu i wartości prac.

97. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy ELEWACJE : Prosimy o wskazanie marki referencyjnej dla płytek ceramicznych szkliwionych w kolorze ciemno-grafitowym,  płytki gładkie o wymiarach 50x17,5 cm oraz płyt ryflowanych -ceramicznych paneli elewacyjnych szkliwionych, ryflowanych.

Odpowiedź Zamawiającego:

W ramach optymalizacji kosztów Zamawiający przewiduję likwidację okładzin ceramicznych na elewacjach.

98. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy KLAPY ODDYMIAJĄCE :W związku z rozbieżnościami między zapisami w STWIOR oraz Projektem Wykonawczym – Zestawienie klap dymowych Prosimy o wskazanie wg którego dokumentu wycenić klapy dymowe będące przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Według  projektu Wykonawczego.

99. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy OBRÓBKI BLACHARSKIE : W związku z rozbieżnościami między zapisami w STWIOR gdzie obróbki mają być z blachy tytanowo-cynkowej oraz Projektem Wykonawczym – gdzie jako materiał wskazano blachę aluminiową. Prosimy o wskazanie materiału z jakiego wykonane mają być obróbki będące przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Blacha aluminiowa.

100. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy ELEWACJE :  Prosimy o wyjaśnienie czy zmiany opisane w pkt. Opis zmian polegających na zastosowaniu alternatywnych rozwiązań technologicznych „Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany polegającej na: wykonaniu elewacji w technologii “elewacja lekko – mokra”, docieplenie styropian z wyprawą -tynk mineralny malowany farbą silikonową” dotyczą także detali elewacji takich jak  - płytki gładkie o wymiarach 50x17,5 cm

- płyty ryflowane – zgodnie z rysunkiem detalu

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza powyższe zmiany. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji.

101. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy ELEWACJE :  Prosimy o wyjaśnienie czy zmiany opisane w pkt. Opis zmian polegających na zastosowaniu alternatywnych rozwiązań technologicznych „Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany polegającej na: wykonaniu elewacji w technologii “elewacja lekko – mokra”, docieplenie styropian z wyprawą -tynk mineralny malowany farbą silikonową” dotyczą także elewacji pozostałych budynków takich jak np. elewacja wiaty?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza powyższe zmiany.

102. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy PRZESŁONY SŁONECZNE :  Prosimy o wyjaśnienie czy zmiany opisane w pkt. Opis zmian polegających na zastosowaniu alternatywnych rozwiązań technologicznych „Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany polegającej na rezygnacji z żaluzji ceramicznych z kaszubskim wzorem na rzecz: Żaluzji okiennych aluminiowych na elewacji - prowadzonych na linkach stalowych, lamele w kształcie litery C o szerokości min 80mm, z systemem automatyki pogodowej Lub Żaluzji okiennych lamelowych elewacyjnych profil aluminiowy 100S wraz z uchwytem i kątownikiem podkonstrukcyjnym.” dotyczą także pozostałych budynków takich jak np. Wiata?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza powyższe zmiany.

103. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy DACH : Prosimy o informację czy poniższa zmiana została zweryfikowana pod względem ilości   terenu biologicznie czynnego wymaganego Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. „Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany polegającej na: Odstąpieniu od dachu zielonego na rzecz rozwiązania standardowego.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak zmiana została zweryfikowana pod tym kątem.

104. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy DACH :

| Wskazanie miejsca modyfikacji | DACH Projekt TOM 01- Architektura – Tom Podstawowy |
| --- | --- |
| Treść zapisu istniejącego | “D4- BALKON NAD RZYZIEMIEM” PLYTY STYROPIANOWE EPS 250 |
| Zakres zapytania | Czy Zamawiający uzna za równoważne i dopuszcza wprowadzenie zamiany polegającej na: zastosowaniu PLYTY STYROPIANOWE EPS 200 |

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

105. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy ELEWACJE :

| Wskazanie miejsca modyfikacji | ELEWACJA Projekt TOM 01- Architektura – Tom Podstawowy strona 19 |
| --- | --- |
| Treść zapisu istniejącego | “ Jako detal elewacji zastosowano płytki ceramiczne w kolorze ciemno-grafitowym, szkliwione: - płytki gładkie o wymiarach 50x17,5 cm ” |
| Zakres zapytania | Czy Zamawiający uzna za równoważne i dopuszcza wprowadzenie zamiany polegającej na: wykonaniu elewacji w technologii “elewacja lekko – mokra”, docieplenie styropian z wyprawą -tynk mineralny malowany farbą silikonową |

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

106. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy ELEWACJE :

| Wskazanie miejsca modyfikacji | ELEWACJA Projekt TOM 01- Architektura – Tom Podstawowy strona 19 |
| --- | --- |
| Treść zapisu istniejącego | “ Jako detal elewacji zastosowano płytki ceramiczne w kolorze ciemno-grafitowym, szkliwione: - płyty ryflowane – zgodnie z rysunkiem detalu ” |
| Zakres zapytania | Czy Zamawiający uzna za równoważne i dopuszcza wprowadzenie zamiany polegającej na: wykonaniu elewacji w technologii “elewacja lekko – mokra”, docieplenie styropian z wyprawą -tynk mineralny malowany farbą silikonową lub wykonanie fragmentów elewacji z płyt HPL |

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

107. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy DACH :

| Wskazanie miejsca modyfikacji | DACH Projekt TOM 01- Architektura – Tom Podstawowy |
| --- | --- |
| Treść zapisu istniejącego | “D2- STROPODACH ŻWIR” |
| Zakres zapytania | Czy Zamawiający uzna za równoważne i dopuszcza wprowadzenie zamiany polegającej na: zastosowaniu Układu warstw dla dachu płaskiego wykończonego na przykład: 2x papa Kliny spadkowe EPS100 EPS100 gr. 0,2 m lambda<=0,03 Ocieplenie i inne wymagania zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. |

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

108. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy DACH :

| Wskazanie miejsca modyfikacji | DACH Projekt TOM 01- Architektura – Tom Podstawowy |
| --- | --- |
| Treść zapisu istniejącego | “D3- TARAS NA 1 PIĘTREM” Termoizolacja z pianki PIR w okładzinie z foli ALU, λ = 0,022 oraz System klinów spadkowych z pianki PIR 2% |
| Zakres zapytania | Czy Zamawiający uzna za równoważne i dopuszcza wprowadzenie zamiany polegającej na: zastosowaniu Termoizolacja z EPS100 oraz Kliny spadkowe EPS100 |

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

109. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy DACH :

| Wskazanie miejsca modyfikacji | DACH Projekt TOM 01- Architektura – Tom Podstawowy |
| --- | --- |
| Treść zapisu istniejącego | “D4- BALKON NAD RZYZIEMIEM” PLYTY STYROPIANOWE EPS 250 |
| Zakres zapytania | Czy Zamawiający uzna za równoważne i dopuszcza wprowadzenie zamiany polegającej na: zastosowaniu PLYTY STYROPIANOWE EPS 200 |

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

110. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy DACH :

| Wskazanie miejsca modyfikacji | DACH Projekt TOM 02- Architektura – Detale |
| --- | --- |
| Treść zapisu istniejącego | Pozioma i pionowa izolacja termiczna attyk dachu - Styrodur |
| Zakres zapytania | Czy Zamawiający uzna za równoważne i dopuszcza wprowadzenie zamiany polegającej na: zastosowaniu Termoizolacji z EPS100 |

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

111. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. Załącznika nr 7 do SIWZ - OPIS technologia medyczna:

Dot. Myjnia dezynfektora o pojemności 15 tac:

Dot. pkt. 2 tabeli: Wymóg drzwi przesuwnych do góry w połączeniu z pozostałymi wymaganiami jest charakterystyczny wyłącznie dla myjni firmy MIELE, i nie ma żadnego uzasadnienia funkcjonalnego. Większość producentów myjni-dezynfektorów stosuje drzwi przesuwne otwierane do dołu, ze względów bezpieczeństwa. W przypadku awarii drzwi otwieranych do góry możliwe jest niekontrolowane opadnięcie drzwi w dół, co zagraża bezpieczeństwu personelu. W związku z powyższym czy Zamawiający dopuści drzwi komory przesuwne otwierane do dołu, otwierane i zamykane automatycznie ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

112. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. Załącznika nr 7 do SIWZ - OPIS technologia medyczna:

Dot. Myjnia dezynfektora o pojemności 15 tac:

Dot. pkt. 6 tabeli: Czy Zamawiający dopuści grzałki umieszczone poza komorą mycia, w komorze spustowej pod filtrem sitowym, które zapewnia higieniczne oczyszczanie komory ? Obecny zapis w połączeniu z pozostałymi wymaganiami jest charakterystyczny wyłącznie dla myjni firmy MIELE, i nie ma żadnego uzasadnienia funkcjonalnego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

113. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. Załącznika nr 7 do SIWZ - OPIS technologia medyczna:

Dot. Myjnia dezynfektora o pojemności 15 tac:

Dot. pkt. 14 tabeli: Program z wykorzystaniem nadtlenku wodoru z potwierdzeniem przez niezależną instytucję posiada jedynie firma Miele. Każdy producent przeprowadza walidację i testy procesów zgodnie z odpowiednimi normami, a nie odnosząc się do programów firm konkurencyjnych. Czy zamawiający dopuści myjnię z programem o skuteczności równoważnej do mycia w nadtlenku wodoru bez potwierdzenia równoważności i skuteczności przez niezależną instytucję ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający rezygnuje z programu z wykorzystaniem nadtlenku wodoru.

114. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. Załącznika nr 7 do SIWZ - OPIS technologia medyczna:

Dot. Myjnia dezynfektora o pojemności 15 tac:

Dot. pkt. 23 tabeli: Czy Zamawiający dopuści myjnię wyposażoną w jedną pompę obiegową o wydajności 750 l/min, dostosowanej do konstrukcji urządzenia?

Podwójne pompy w systemie cyrkulacyjnym stosuje jedynie firma Miele. Ilość i wydajność pomp nie przekłada się w żaden sposób na wydajność systemu natryskowego myjni, który zależny jest od konstrukcji dysz natryskowych oraz strat hydraulicznych na instalacji doprowadzającej roztwór/wodę do komory. Producenci myjni projektują systemy hydrauliczne tak, aby ograniczyć wielkość pomp i ich moce (im mniej skomplikowany system tym można zastosować oszczędniejsze pompy).  Zasadnym byłoby raczej ograniczenie ich wydajności maksymalnej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

115. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. Załącznika nr 7 do SIWZ - OPIS technologia medyczna:

Dot. Myjnia dezynfektora o pojemności 15 tac:

Dot. pkt. 24 tabeli: Ilość agregatów w suszarce nie ma żadnego przełożenia na wydajność procesu suszenia. System suszenia powinien zapewniać skuteczne suszenie wsadu i być dostosowany do konstrukcji urządzenia. Konstrukcja oferowanego urządzenia gwarantuje poprawną i skuteczną pracę urządzenia (w tym skuteczność suszenia) potwierdzoną wymaganymi certyfikatami w tym PN-EN 15883. W związku z tym czy Zamawiający dopuści do oferowania nowoczesną energooszczędną myjnię-dezynfektor wyposażoną jeden agregat suszący ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

116. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. Załącznika nr 7 do SIWZ - OPIS technologia medyczna:

Dot. Myjnia dezynfektora o pojemności 15 tac:

Dot. pkt. 27 i 30 tabeli: Czy Zamawiający dopuści myjnię z możliwością nastawy ilości środka chemicznego w mililitrach (ml)  bezpośrednio z panelu sterującego dla każdego programu oddzielnie oraz wydruku ilości dozowanego środka w mililitrach (ml) ?

Proponowane rozwiązanie zapewnia odpowiednie stężenie środka zgodnie z normą EN ISO 15883 oraz wymaganiami producentów środków chemicznych. Opisane rozwiązanie stosowane jest wyłącznie przez jednego producenta – firmę Miele.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

117. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. Załącznika nr 7 do SIWZ - OPIS technologia medyczna:

Dot. Myjnia dezynfektora o pojemności 15 tac:

Dot. pkt. 29 tabeli: Czy Zamawiający dopuści myjnię posiadającą miejsce wewnątrz (w obrębie podstawy) na 4 pojemniki o pojemności 5 l każdy ?

Pojemniki o pojemności 5l są najbardziej popularną wielkością u producentów środków do mycia maszynowego. Zapis ma na celu jedynie ograniczenie konkurencji.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

118. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. Załącznika nr 7 do SIWZ - OPIS technologia medyczna:

Dot. Myjnia dezynfektora o pojemności 15 tac:

Dot. pkt. 31 tabeli: Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w pompę spustową przyspieszającą czas spustu wody z komory zamiast wymaganego zaworu spustowego ?

Zastosowanie pompy spustowej zapewnia szybie i skuteczne odprowadzenie wody do kanalizacji. Zawór spustowy zapewnia tylko grawitacyjny odpływ wody. Większość producentów posiada opcjonalnie możliwość wyposażenia myjni w pompę spustową.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

119. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. Załącznika nr 7 do SIWZ - OPIS technologia medyczna:

Dot. Myjnia dezynfektora o pojemności 15 tac:

Dot. pkt. 32 tabeli: Czy Zamawiający dopuści myjnię z wnętrzem komory mycia równomiernie oświetlonym jednym punktem oświetlenia, umożliwiające obserwację prawidłowości procesu mycia?

Ilość punktów nie wpływa na jakość oświetlenia komory. Wszyscy wiodący producenci myjni wózków mają ilość punktów oświetlenia dostosowaną do konstrukcji i wielkości komory.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

120. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. Załącznika nr 7 do SIWZ - OPIS technologia medyczna:

Dot. Myjnia dezynfektora o pojemności 15 tac:

Dot. pkt. 44, 45 tabeli: Czy Zamawiający dopuści wózek wykonany ze stali kwasoodpornej oraz z elementów demontowalnych z tworzywa ?

Mocowania i końcówki ramion natryskowych wykonane z tworzywa umożliwiają dokładne oczyszczenie wnętrza (usunięcie pozostałości nici chirurgicznych, elementów igieł, itp.), oraz przelotowe przepłukanie każdego z ramion w celu zapewnienia eliminacji gromadzenia się zanieczyszczeń w zakończeniach ramion. Zamawiający dopuszcza częściowe wykonanie z tworzywa w przypadku innych wózków.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

121. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. Załącznika nr 7 do SIWZ - OPIS technologia medyczna:

Dot. Sterylizatora plazmowego:

Dot. pkt. 6 tabeli: Czy Zamawiający dopuści drzwi otwierane automatycznie po przyciśnięciu przycisku na panelu sterowania ?

Zamawiający nie stawia wymogu otwierania nożnego komory w przypadku sterylizatorów parowych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

122. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. Załącznika nr 7 do SIWZ - OPIS technologia medyczna:

Dot. Sterylizatora plazmowego:

Dot. pkt. 13 tabeli: Czy Zamawiający dopuści czynnik sterylizacyjny w postaci nadtlenku wodoru o stężeniu minimum 58%, bezpieczny ekologicznie oraz dodatkowo dwie fazy plazmy bezpośrednio w komorze sterylizatora, bez wymogu aeracji po procesie ?

Uzasadnienie: Brak praktycznego znaczenia dla obsługi. Indywidualne rozwiązanie techniczne jednego z producentów.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

123. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. Załącznika nr 7 do SIWZ - OPIS technologia medyczna:

Dot. Sterylizatora plazmowego:

Dot. pkt. 17 tabeli: Czy Zamawiający dopuści bezpieczny system podawania czynnika sterylizującego poprzez pojemnik szczelny, sztywny, odporny na odkształcenia i uszkodzenia mechaniczne, w którym cały proces od momentu umieszczenia pojemnika z czynnikiem sterylizującym w odpowiednim miejscu sterylizatora, pobranie przez urządzenie, przebicie do opróżnienia odbywa się w cyklu zamkniętym, a jedynie położenie pojemnika w dedykowanej, zamykanej komorze wymaga kontaktu personelu z pojemnikiem?

Uzasadnienie: Nie jest możliwe umieszczenie pojemnika w urządzeniu bez kontaktu personelu z pojemnikiem.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga rozwiązania z bezpiecznym systemem podawania czynnika sterylizującego w pojemnikach (dowolnego kształtu) szczelnych, sztywnych, odpornych na odkształcenia i uszkodzenia mechaniczne, cały proces od momentu umieszczenia pojemnika z czynnikiem sterylizującym w odpowiednim miejscu sterylizatora, pobranie przez urządzenie, przebicie, rozładowanie – opróżnienie, usunięcie pojemnika ze sterylizatora na zewnątrz w automatycznym cyklu zamkniętym – nie wymagające kontaktu personelu z pojemnikiem. Jedyny kontakt personelu z pojemnikiem jest w momencie włożenie pojemnika w dedykowanej, zamykanej komorze.

124. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. Załącznika nr 7 do SIWZ - OPIS technologia medyczna:

Dot. Sterylizatora plazmowego:

Dot. pkt. 19 tabeli: Czy Zamawiający dopuści pojemnik z nadtlenkiem wodoru usuwany bezpiecznie ze sterylizatora poprzez automatyczne wysunięcie iglicy pobierczej w zamkniętej dedykowanej komorze, nie wymagający dodatkowego opakowanie ?

Uzasadnienie: Opisana konstrukcja pojemnika jest indywidualnym rozwiązaniem firmy Johnson&Johnson.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

125. Zapytanie Wykonawcy:

W Opisie Technicznym na str.18 znajduje się zapis, iż przegroda pozioma kondygnacji nadziemnych składa się z: wylewki betonowej zbrojonej gr.5cm +płyty akustycznej 48/45, natomiast na przekrojach w legendzie jest zapis, iż posadzka składa się z: wylewki betonowej zbrojonej gr.5cm +płyty akustycznej 53/50. Prosimy o informację, co należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z przekrojami i legendą.

126. Zapytanie Wykonawcy:

Na rzucie posadzek w legendzie znajduje się pozycja (3 wiersz, 1 kolumna)

Prosimy o podanie parametrów wyżej wymienionej posadzki.

Odpowiedź Zamawiającego:

Opis jest wystarczający, parametry normatywne.

127. Zapytanie Wykonawcy:

Na rzucie posadzek w legendzie znajduje się zapis (3 wiersz, 3 kolumna)

Sposób kreskowania świadczy o tym, że są to płytki kładzione na ścianę, a nie na podłogę. Na samym rzucie posadzek wrysowane są one w pomieszczeniu (pom.-1.74) w poniższy sposób:

Powyższy rysunek sugeruje, że płytki mają być kładzione na ścianach. Prosimy o wyjaśnienie niejasności i podanie parametrów wykończenia tym rodzajem kreskowania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Płytki mają być kładzione zarówno na ściany jak również podłogi.

128. Zapytanie Wykonawcy:

W Opisie Technicznym na str.18 znajduje się zapis, iż przegroda pozioma kondygnacji na gruncie(typ P2) składa się z: wylewki betonowej zbrojonej gr.5cm +folia+ styrodur 10cm, natomiast na przekrojach w legendzie jest zapis, iż posadzka składa się z: wylewki betonowej zbrojonej gr.6cm  +folia+styrodur 12cm. Prosimy o informację, co należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź Zamawiającego:

Należy wycenić zgodnie z przekrojami i legendą.

129. Zapytanie Wykonawcy:

„Uprzejmie proszę, w imieniu ………………. o udostępnienie przedmiarów edytowalnych, które będzie można obsłużyć nie tylko w programie kosztorysowym ZUZIA. Obecne rozszerzenia plików są w formacie „.zuz” i tylko powyższy program otworzy udostępnione pliki”.

Wskazówka dla biura projektowego: wystarczy wyeksportować je (przez program kosztorysowy ZUZIA) do formatu „.xml”, aby można było otworzyć te przedmiary także za pomocą innych programów do kosztorysowania, np. Norma, czy Rodos (nie wszyscy korzystają z programu ZUZIA, a przepisywanie wszystkiego z formatu „.pdf” jest BARDZO czasochłonne i znacząco utrudni przygotowanie rzetelnej wyceny).

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dysponuje plikami źródłowymi w formacie Zuzia.

130. Zapytanie Wykonawcy:

DOTYCZY SPRZĘTU MEDYCZNEGO STANOWIĄCEGO WYPOSAŻENIE CENTRALNEJ STERYLIZATORNI

Dot. myjni-dezynfektora o poj. 15 tac

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia z drzwiami otwieranymi i zamykanymi automatycznie, otwieranymi w dół. Kierunek przesuwu drzwi nie ma żadnego znaczenia dla użytkowania urządzenia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający akceptuje proponowane rozwiązanie.

131. Zapytanie Wykonawcy:

DOTYCZY SPRZĘTU MEDYCZNEGO STANOWIĄCEGO WYPOSAŻENIE CENTRALNEJ STERYLIZATORNI

Dot. myjni-dezynfektora o poj. 15 tac

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia z 20 programami fabrycznymi oraz 20 programami z możliwością modyfikacji przez użytkownika. W innym przypadku prosimy o uzasadnienie wymagania posiadania aż 30 programów dodatkowych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

132. Zapytanie Wykonawcy:

DOTYCZY SPRZĘTU MEDYCZNEGO STANOWIĄCEGO WYPOSAŻENIE CENTRALNEJ STERYLIZATORNI

Dot. myjni-dezynfektora o poj. 15 tac

Prosimy o anulowanie wymagania nr 14: „Program do mycia w nadtlenku wodoru ze zbiornikiem do jego bezpiecznego dozowania zainstalowany w myjni-dezynfektorze lub każde rozwiązanie równoważne o skuteczności oczyszczania jak w nadtlenku wodoru lub lepszej, pod warunkiem potwierdzenia równoważności i skuteczności odpowiednim wynikiem badań lub publikacją niezależnej instytucji (zainstalowany w jednej myjni)”.

W aktualnym brzmieniu zapis faworyzuje tylko jednego producenta, co jest sprzeczne z ustawą PZP. Prosimy o dopuszczenie równoważności skuteczności oczyszczania potwierdzonej odpowiednim oświadczeniem producenta.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający anuluje wymóg z pozycji 14.

133. Zapytanie Wykonawcy:

DOTYCZY SPRZĘTU MEDYCZNEGO STANOWIĄCEGO WYPOSAŻENIE CENTRALNEJ STERYLIZATORNI

Dot. myjni-dezynfektora o poj. 15 tac

Prosimy o zmianę zapisu punktu nr 19: „Kontrola pracy wszystkich ramion natryskowych w myjni i wózkach wsadowych poprzez pomiar ich częstotliwości obrotów, możliwość nastawy min. granicznej liczby obrotów powodującej wykazanie błędu o zmniejszeniu skuteczności natrysku wody dla każdego ramienia natryskowego oddzielnie”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

134. Zapytanie Wykonawcy:

DOTYCZY SPRZĘTU MEDYCZNEGO STANOWIĄCEGO WYPOSAŻENIE CENTRALNEJ STERYLIZATORNI

Dot. myjni-dezynfektora o poj. 15 tac

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia z zainstalowanymi dwiema pompami obiegowymi o mocy i wydajności dostosowanej do gabarytów urządzenia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

135. Zapytanie Wykonawcy:

DOTYCZY SPRZĘTU MEDYCZNEGO STANOWIĄCEGO WYPOSAŻENIE CENTRALNEJ STERYLIZATORNI

Dot. myjni-dezynfektora o poj. 15 tac

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia wyposażonego w 4 pompy detergentu, każda z możliwością nastawy w ml / litr.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

136. Zapytanie Wykonawcy:

DOTYCZY SPRZĘTU MEDYCZNEGO STANOWIĄCEGO WYPOSAŻENIE CENTRALNEJ STERYLIZATORNI

Dot. myjni-dezynfektora o poj. 15 tac

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia z miejscem wewnątrz urządzenia w obrębie podstawy, poniżej komory mycia na 4 pojemniki o pojemności 5 L oraz 1 pojemnik o pojemności 1 L.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający akceptuje proponowane rozwiązanie.

137. Zapytanie Wykonawcy:

DOTYCZY SPRZĘTU MEDYCZNEGO STANOWIĄCEGO WYPOSAŻENIE CENTRALNEJ STERYLIZATORNI

Dot. myjni-dezynfektora o poj. 15 tac

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia nie wyposażonego w wannę ociekową ani system detekcji wycieków ze względu na brak takiej potrzeby – urządzenie na etapie projektowania zostało zaprojektowane w sposób eliminujący możliwość wystąpienia jakichkolwiek przecieków.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

138. Zapytanie Wykonawcy:

DOTYCZY SPRZĘTU MEDYCZNEGO STANOWIĄCEGO WYPOSAŻENIE CENTRALNEJ STERYLIZATORNI

Dot. myjni-dezynfektora o poj. 15 tac

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia o mocy 22 kW, co niewiele odbiega od wymagań.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ.

139. Zapytanie Wykonawcy:

DOTYCZY SPRZĘTU MEDYCZNEGO STANOWIĄCEGO WYPOSAŻENIE CENTRALNEJ STERYLIZATORNI

Dot. myjni-dezynfektora o poj. 15 tac

Dotyczy punktów 40-75.

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzeń wyposażonych w:

- Uniwersalne wózki wsadowe 6-poziomowe o pojemności 18 tac zgodnych ze standardem DIN 1/1 z możliwością demontażu 4 poziomów myjących (zamiast oferowania 3 rodzajów wózków do mycia standardowych narzędzi) oraz możliwością montażu 4 wkładek modułowych do mycia narzędzi laparoskopowych (z możliwością doprecyzowania rodzajów przyłączy na etapie zamówienia) na każdym wózku (każda wkładka z 9 przyłączami = łącznie 36 przyłączy na jednym wózku z 4 wkładkami) + 8 wkładek modułowych do mycia narzędzi laparoskopowych

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający akceptuje proponowane rozwiązanie.

- Wózki wsadowe do mycia zestawów anestezjologicznych:

  - 8 przyłączy do węży oddechowych

  - 10 dysz do cewników

  - 4 dysze do balonów oddechowych

  - 4 miejsca na maski / akcesoria

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

- Wkłady do mycia misek nerkowych z miejscem na 3 miski nerkowe – 12 szt., co łącznie daje 36 miejsc

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający akceptuje proponowane rozwiązanie.

140. Zapytanie Wykonawcy:

DOTYCZY SPRZĘTU MEDYCZNEGO STANOWIĄCEGO WYPOSAŻENIE CENTRALNEJ STERYLIZATORNI

Dot. sterylizatora parowego o pojemności 8 J. W.

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia energooszczędnego wyposażonego w wytwornicę pary o mocy 27 kW.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

141. Zapytanie Wykonawcy:

DOTYCZY SPRZĘTU MEDYCZNEGO STANOWIĄCEGO WYPOSAŻENIE CENTRALNEJ STERYLIZATORNI

Dot. sterylizatora parowego o pojemności 8 J. W.

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia energooszczędnego wyposażonego w wytwornicę pary o mocy 36 kW.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

142. Zapytanie Wykonawcy:

DOTYCZY SPRZĘTU MEDYCZNEGO STANOWIĄCEGO WYPOSAŻENIE CENTRALNEJ STERYLIZATORNI

Dot. sterylizatora parowego o pojemności 8 J. W.

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia energooszczędnego wyposażonego w wytwornicę pary o mocy 45 kW.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

143. Zapytanie Wykonawcy:

DOTYCZY SPRZĘTU MEDYCZNEGO STANOWIĄCEGO WYPOSAŻENIE CENTRALNEJ STERYLIZATORNI

Dot. sterylizatora parowego o pojemności 8 J. W.

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia wyposażonego w ekran 7-calowy po stronie załadowczej i wyładowczej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

144. Zapytanie Wykonawcy:

DOTYCZY SPRZĘTU MEDYCZNEGO STANOWIĄCEGO WYPOSAŻENIE CENTRALNEJ STERYLIZATORNI

Dot. sterylizatora parowego o pojemności 8 J. W.

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia wyposażonego w ekran 7-calowy po stronie załadowczej i diody wskaźnikowe po stronie wyładowczej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

145. Zapytanie Wykonawcy:

DOTYCZY SPRZĘTU MEDYCZNEGO STANOWIĄCEGO WYPOSAŻENIE CENTRALNEJ STERYLIZATORNI

Dot. sterylizatora parowego o pojemności 8 J. W.

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia posiadającego dostęp serwisowy tylko od strony załadowczej i rozładowczej bez potrzeby tworzenia przestrzeni serwisowej pomiędzy urządzeniami. W przypadku odpowiedzi pozytywnej prosimy również o anulowanie wymogu z punktu 21 (drzwi do przestrzeni serwisowej).

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

146. Zapytanie Wykonawcy:

DOTYCZY SPRZĘTU MEDYCZNEGO STANOWIĄCEGO WYPOSAŻENIE CENTRALNEJ STERYLIZATORNI

Dot. sterylizatora parowego o pojemności 8 J. W.

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia z komorą wypolerowaną w standardzie Ra 0,2 µm, co jest parametrem lepszym niż wymagany przez Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

147. Zapytanie Wykonawcy:

DOTYCZY SPRZĘTU MEDYCZNEGO STANOWIĄCEGO WYPOSAŻENIE CENTRALNEJ STERYLIZATORNI

Dot. sterylizatora parowego o pojemności 8 J. W.

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia z komorą wyposażoną w pełny płaszcz grzewczy, który zapewnia równomierne podgrzewanie powierzchni komory i zapobiega powstawaniu chłodniejszych stref na jej powierzchni, co wpływa na rozkład temperatury w komorze.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

148. Zapytanie Wykonawcy:

DOTYCZY SPRZĘTU MEDYCZNEGO STANOWIĄCEGO WYPOSAŻENIE CENTRALNEJ STERYLIZATORNI

Dot. sterylizatora parowego o pojemności 8 J. W.

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia nie wyposażonego w szyny wewnątrz komory oraz wózek wsadowy na kółkach nie wymagający systemu szyn w celu załadunku, dzięki czemu komora jest łatwiejsza w utrzymaniu w czystości gdyż nie ma potrzeby demontażu szyn.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

149. Zapytanie Wykonawcy:

W wymaganiach opisujących system poczty pneumatycznej Zamawiający wskazał, że:

„Niezależnie od zabiegów profilaktycznych czy interwencyjnych wykonywanych przez serwis techniczny należy zastosować skuteczną technologię zapewnienia trwałej czystości mikrobiologicznej instalacji.”

W jakiej formie Zamawiający oczekuje potwierdzenia skuteczności działania technologii utrzymania czystości mikrobiologicznej? Czy wystarczy deklaracja sprzedawcy, czy też wymagane jest potwierdzenie skuteczności oferowanej technologii przez niezależną jednostkę akredytowaną?

Odpowiedź Zamawiającego:

W celu optymalizacji kosztów całej inwestycji Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu odstępuje od wykonania poczty pneumatycznej.

150. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści lampy i kolumny do sal operacyjnych i zabiegowych od różnych producentów? Takie rozwiązanie umożliwia optymalny dobór sprzętów.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

151. Zapytanie Wykonawcy:

LAMPA DWUCZASZOWA Z WYSIĘGNIKIEM

Nr pomieszczeń : 1.02 , 1.07, 1.12, 1.16, 1.24, 1.82, 0.48, 0.98

dotyczy punkty 3

Czy Zamawiający dopuści lampę o takich samym parametrach zawieszoną na  zawieszeniem sufitowym, w którym wysięgniki czasz instalowane są współosiowo w centralnym otworze montażowym, z dodatkowymi przygotowanymi miejscami do montażu wysięgników pod monitory medyczne w dwóch sąsiednich otworach satelitarnych tj. zlokalizowanych po przeciwległych stronach otworu centralnego. W jednym z tych dwóch otworów satelitarnych zainstalowany wysięgniki dwuramienne pod dwa monitor medyczny.  Rozwiązanie gwarantujące możliwość montażu i ewentualnego demontażu (w przyszłości) dodatkowego wysięgnika bez konieczności zdejmowania jakichkolwiek innych wysięgników. Zawieszenie ma możliwość rozbudowy o kolejny (czwarty) wysięgnik do montażu kolejnego monitora/monitorów lub kamery. Całość zawieszenia sufitowego zamontowana na jednej, wspólnej płycie stropowej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

152. Zapytanie Wykonawcy:

LAMPA DWUCZASZOWA Z WYSIĘGNIKIEM

Nr pomieszczeń : 1.02 , 1.07, 1.12, 1.16, 1.24, 1.82, 0.48, 0.98

dotyczy punkty 3

Czy Zamawiający dopuści lampę o takich samym parametrach zawieszoną na  zawieszeniem sufitowym, w którym wysięgniki czasz instalowane są współosiowo w centralnym otworze montażowym, z dodatkowymi przygotowanymi miejscami do montażu wysięgników pod monitory medyczne w dwóch sąsiednich otworach satelitarnych tj. zlokalizowanych po przeciwległych stronach otworu centralnego. W  tych dwóch otworów satelitarnych zainstalowane wysięgniki dwuramienne pod  monitory medyczny. Po jednym monitorze na jednym wysięgniku .Rozwiązanie gwarantujące możliwość  ewentualnego demontażu (w przyszłości) dodatkowego wysięgnika bez konieczności zdejmowania jakichkolwiek innych wysięgników. Zawieszenie ma możliwość rozbudowy .Całość zawieszenia sufitowego zamontowana na jednej, wspólnej płycie stropowej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

153. Zapytanie Wykonawcy:

LAMPA DWUCZASZOWA Z WYSIĘGNIKIEM

Nr pomieszczeń : 1.02 , 1.07, 1.12, 1.16, 1.24, 1.82, 0.48, 0.98

dotyczy punkty 7

Czy Zamawiający dopuści lampę o średnicy oświetlenia pola od 10 do minimum 20 cm

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak. Opis parametru w pkt. 7 zawiera błędy literowe, powinno być:

„średnica oświetlanego pola d10 minimum 15 cm”.

154. Zapytanie Wykonawcy:

LAMPA DWUCZASZOWA Z WYSIĘGNIKIEM

Nr pomieszczeń : 1.02 , 1.07, 1.12, 1.16, 1.24, 1.82, 0.48, 0.98

dotyczy punktu 9

Czy Zamawiający dopuści lampę z regulowaną temperaturą barwową w minimum 3 krokach w zakresie od 3900K do 5100K

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

155. Zapytanie Wykonawcy:

LAMPA DWUCZASZOWA Z WYSIĘGNIKIEM

Nr pomieszczeń : 1.02 , 1.07, 1.12, 1.16, 1.24, 1.82, 0.48, 0.98

dotyczy punktu 21

Czy Zamawiający dopuści lampę z uchwytem sterylnym umożliwiającym zmianę wielkości oświetlenia pola  oraz z możliwością sterowania pozostałymi  parametrami lampy między innymi takimi jak zwiększenie i zmniejszenie natężenia światła oraz zmianę wielkości oświetlenia pola z panelu dotykowego umieszczonego przy przegubie kopuły lampy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

156. Zapytanie Wykonawcy:

LAMPA DWUCZASZOWA Z WYSIĘGNIKIEM

Nr pomieszczeń : 1.02 , 1.07, 1.12, 1.16, 1.24, 1.82, 0.48, 0.98

dotyczy punktu 22

Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę wyposażoną w  dodatkowy dotykowy panel naścienny umożliwiający sterowanie wszystkimi funkcjami lampy opisanymi przez Zamawiającego ,komunikujący się z lampą przewodowo.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

157. Zapytanie Wykonawcy:

LAMPA DWUCZASZOWA Z WYSIĘGNIKIEM

Nr pomieszczeń : 1.02 , 1.07, 1.12, 1.16, 1.24, 1.82, 0.48, 0.98

dotyczy punktu 27

Czy Zamawiający dopuści lampę z kamerą HD mocowaną centralnie w osi lampy z osłoną  stanowiącą również uchwyt nadający się do sterylizacji posiadający dolną szybę.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

158. Zapytanie Wykonawcy:

LAMPA DWUCZASZOWA Z WYSIĘGNIKIEM

Nr pomieszczeń : 1.02 , 1.07, 1.12, 1.16, 1.24, 1.82, 0.48, 0.98

dotyczy punktu 29  Czy Zamawiający dopuści lampę z kamerą bezprzewodową  gdzie sterowanie funkcjami kamery odbywa się za pomocą przewodowego panelu sterowania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

159. Zapytanie Wykonawcy:

LAMPA DWUCZASZOWA Z WYSIĘGNIKIEM

Nr pomieszczeń : 1.02 , 1.07, 1.12, 1.16, 1.24, 1.82, 0.48, 0.98

dotyczy punktu 34

Czy Zamawiający dopuści lampę na  zawieszeniem sufitowym, w którym wysięgniki czasz instalowane są współosiowo w centralnym otworze montażowym, z dodatkowymi przygotowanymi miejscami do montażu wysięgników pod monitory medyczne w dwóch sąsiednich otworach satelitarnych tj. zlokalizowanych po przeciwległych stronach otworu centralnego. W  tych dwóch otworów satelitarnych zainstalowane wysięgniki dwuramienne pod  monitory medyczny.  Rozwiązanie gwarantujące możliwość  ewentualnego demontażu (w przyszłości)  wysięgnika bez konieczności zdejmowania jakichkolwiek innych wysięgników. Zawieszenie ma możliwość rozbudowy .Całość zawieszenia sufitowego zamontowana na jednej, wspólnej płycie stropowej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

160. Zapytanie Wykonawcy:

LAMPA DWUCZASZOWA Z WYSIĘGNIKIEM

Nr pomieszczeń : 1.02 , 1.07, 1.12, 1.16, 1.24, 1.82, 0.48, 0.98

dotyczy punktu 40 Czy Zamawiający dopuści uchwyt monitora LCD bez zamykanego schowka na nadmiar kabli

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuści każde rozwiązanie, które w taki sposób zamaskuje nadmiar kabli aby nie były widoczne.

161. Zapytanie Wykonawcy:

LAMPA DWUCZASZOWA Z WYSIĘGNIKIEM

Nr pomieszczeń : 1.94

dotyczy punktu 3

Uprzejmie informujemy ,że w  związku z faktem zlokalizowania  w pomieszczeniu nr 1.94 angiografu z zawieszeniem  sufitowym  nie jest możliwe zainstalowanie  na tej Sali  lampy operacyjnej  zgodnej z wymogami punktu 3 .

Podkreślamy ,że w przypadku zainstalowania jakiegokolwiek angiografu z zawieszeniem sufitowym konieczne jest zainstalowanie lamp operacyjnych na dłuższych ramionach  po dwóch  przeciwległych stronach stołu operacyjnego. Opisana w punkcie 3 konfiguracja ma zastosowanie  na salach w których lampy mocuje się centralnie nad stołem operacyjnym. W przypadku Sali 1.94  uniemożliwia to sufitowe zawieszenie angiografu dlatego też prosimy o dopuszczenie do postępowania  specjalnie dedykowanej lampy do Sali hybrydowej mocowanej na długich ramionach  o konfiguracji i parametrach podanych poniżej :

Lampa operacyjna z przeznaczeniem do sali operacyjnej hybrydowej

Lampa w konfiguracji: - czasza pierwsza (główna) wraz z wysięgnikiem dwuramiennym i kamerą HD w czaszy - czasza druga (satelitarna) wraz z wysięgnikiem dwuramiennym - kompatybilność lampy w zakresie współpracy z tym samym systemem integracji sal operacyjnych co pozostałe lampy operacyjne oferowane w ramach niniejszego zadania Zasięg ramion lampy dostosowany do współpracy z zawiesiem sufitowym angiografu poruszającym się na szynach. W zestawie z lampami ; - 2x wysięgnik z osłoną radiologiczną górną - 2x wysięgnik każdy wyposażony w dwa uchwyty przeznaczone do instalacji monitorów medycznych min. 26” Rozmieszczenie w/w urządzeń do uzgodnienia z Zamawiającym w zależności od rodzaju dostarczonego angiografu.

Zawieszenia stropowe (2 szt.) oddzielne dla każdej czaszy lampy - w którym wysięgnik z czaszą instalowane są współosiowo w centralnym otworze montażowym, z dodatkowymi przygotowanymi miejscami do montażu wysięgników (np. pod monitory medyczne czy osłony radiologiczne) w dwóch sąsiednich otworach satelitarnych tj. zlokalizowanych po przeciwległych stronach otworu centralnego. Rozwiązanie gwarantujące możliwość montażu i ewentualnego demontażu (w przyszłości) dodatkowych wysięgników bez konieczności zdejmowania jakichkolwiek innych wysięgników

Każda czasza zawieszona na obrotowym wysięgniku dwuramiennym. Każdy wysięgnik wyposażony w co najmniej jedno ramię uchylne, umożliwiające regulację wysokości. Każda czasza wyposażone w podwójny przegub umożliwiający manewrowanie w trzech prostopadłych osiach.

Konstrukcja pozwalająca na łatwe przemieszczanie i precyzyjne ustawienie w żądanym położeniu. Czasze okrągłe z wyraźnym podziałem na czaszę główną (większą) oraz satelitarną (mniejszą) lub czasze tej samej wielkości.

Czasza główna z segmentami matrycy zlokalizowanymi względem siebie współosiowo z przestrzenią wolną w formie pierścienia umożliwiającą przepływ powietrza.

Powierzchnia łatwa do utrzymania w czystości: gładka, bez widocznych (niezabudowanych) śrub lub nitów mocujących, wykonana z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych

Konstrukcja czasz wykonana z aluminium z pokrywą z tworzywa sztucznego odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych.

Źródło światła wykorzystujące technologię diod świecących LED. Matryca diodowa złożona min. 160 punktów LED w przypadku czaszy głównej

Źródło światła wykorzystujące technologię diod świecących LED. Matryca diodowa złożona z minimum 120 punktów LED w przypadku czaszy satelitarnej

Wszystkie diody są tego samego koloru, emitujące światło białe o jednakowej temperaturze barwowej

Natężenie światła Ec max. w odległości 1 m: 160000 lux (dla każdej z czasz)

Czasze z wbudowanym mikroprocesorowym systemem monitorującym sprawność diod LED oraz gwarantującym stałą wartość świecenia diod podczas długotrwałej pracy. Parametr potwierdzony w oryginalnych materiałach producenta (broszury informacyjne i instrukcja obsługi)

Obie czasze z funkcją światła endoskopowego o wartości natężenia światła: max 500 lux, z regulacją (możliwością zmniejszenia) jego natężenia.

Regulacja natężenia światła głównego w zakresie: min 30 -100% (dla każdej z czasz)

Stała temperatura barwowa : 3800 K (+/- 100 K) (dla każdej z czasz)

Współczynnik odwzorowania barw Ra: min 95% (dla każdej z czasz)

Stała temperatura barwowa i wskaźnik rozpoznawania barw podczas regulacji natężenia światła (dla każdej z czasz)

Duża wgłębność oświetlenia: - dla (L1+L2 dla Ec: 20%): powyżej 1000 mm (dla czaszy głównej) - dla (L1+L2 dla Ec: 20%): powyżej 1000 mm (dla czaszy satelitarnej-drugiej)

Panel sterowania w zakresie co najmniej: włączenie i wyłączanie lampy, elektroniczną regulację natężenia światła. Panel umiejscowiony przy przegubie kopuły lub na czaszy lampy.

Na boku czaszy głównej i satelitarnej drugiej uchwyt tzw. brudny – w postaci relingu przeznaczony do pozycjonowania lampy przez personel pomocniczy

Minimum czasza główna wyposażona w automatyczny system korekcji cieni oparty o sensory, automatycznie wyłączające segment diod zasłaniany przez głowę operatora i przenoszący natężenie światła na pozostałe, niezasłonięte segmenty

Wzrost temperatury w okolicy głowy chirurga ≤1°C

Lampa bezobsługowa z uchwytami centralnymi w osi geometrycznej każdej czaszy, służącymi tylko do pozycjonowania czasz, ze zdejmowalną rękojeścią z możliwością jej sterylizacji parowej w temp. 134 C Minimum 5 rękojeści sterylne w komplecie na każdą czaszę

Żywotność źródła światła: min 60 000 h

Czasze lamp przystosowane do zasilania głównego i awaryjnego 230V,

Automatyczne przełączanie na zasilanie awaryjne

Czasza główna wyposażona w kamerę medyczną HD: - kamera przewodowa ze sterownikiem montowana w uchwycie centralnym czaszy:

Kamera medyczna HD o następujących parametrach: 1/3" Cmos, rozdzielczość: min 2 mln pikseli, zoom cyfrowy: 10x, zoom optyczny: 10x, balans bieli: ręczny/automatyczny, fokus: ręczny/automatyczny, zamrożenie obrazu. Wyjścia sygnałowe video min: 2 x analog YPbPr; 1x DVI-I; 2x HD-SDI

W zestawie z lampami ; - 2x wysięgnik z osłoną radiologiczną górną - 2x wysięgnik każdy wyposażony w dwa uchwyty przeznaczone do instalacji monitorów medycznych min. 26” Rozmieszczenie w/w urządzeń do uzgodnienia z Zamawiającym w zależności od rodzaju dostarczonego angiografu.

Lampa operacyjna, kolumna chirurgiczna, anestezjologiczna, wysięgniki pod monitory, wysięgniki pod osłony radiologiczne – jednego producenta gwarantujące możliwość przeinstalowania wysięgników na. osłony radiologicznych czy też wysięgników na monitory medyczne.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

162. Zapytanie Wykonawcy:

KOLUMNA ANESTEZJOLOGICZNA  SYMBOL AM02

dotyczy punktu 6

Czy Zamawiający dopuści do postępowania pionową głowicę zasilającą o wysokości 1000 mm i kształcie pozwalającym na ergonomicznie i bezpieczne rozmieszczenie wszystkich gniazd oraz sprzętów.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

163. Zapytanie Wykonawcy:

KOLUMNA ANESTEZJOLOGICZNA  SYMBOL AM02

dotyczy punktu 8 Prosimy o dopuszczenie kolumny gdzie na lewej stronie głowicy zasilającej  w dwóch oddzielnych panelach  zamocowane są gniazda zgodne z opisem Zamawiającego  ze względów bezpieczeństwa oddzielnie gniazda gazowe i gniazda elektryczne .

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuści zaproponowane rozwiązanie.

164. Zapytanie Wykonawcy:

KOLUMNA ANESTEZJOLOGICZNA  SYMBOL AM02

dotyczy punktu 9  Prosimy o dopuszczenie kolumny gdzie na prawej stronie głowicy zasilającej  w dwóch oddzielnych panelach  zamocowane  są gniazda zgodne z opisem Zamawiającego  ze względów bezpieczeństwa oddzielnie gniazda gazowe i gniazda elektryczne .

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający akceptuje zaproponowane rozwiązanie.

165. Zapytanie Wykonawcy:

KOLUMNA ANESTEZJOLOGICZNA  SYMBOL AM02

dotyczy punktu 14 Prosimy o wykreślenie wymogu produkowania  wszystkich gniazd gazów medycznych i próżni oraz odciągu gazów anestetycznych zainstalowanych na kolumnie przez tego samego producenta co producent kolumny ponieważ taki zapis jest całkowitym ograniczeniem uczciwej konkurencji .

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający rezygnuje z zapisu opisanego w punkcie 14.

166. Zapytanie Wykonawcy:

KOLUMNA ANESTEZJOLOGICZNA  SYMBOL AM02

dotyczy punktu 17 Czy Zamawiający dopuści kolumnę  gdzie na ścianach głowicy  zasilającej zainstalowano poziomą szynę montażową okalającą całą głowicę przeznaczoną do zawieszania drobnego wyposażenia oraz dodatkowo  jedną  poziomą szynę montażową zainstalowano z tyłu głowicy. Takie rozwiązanie daje Zamawiającemu znacznie więcej miejsc  na zawieszanie i wygodne rozlokowanie drobnego wyposażenia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający akceptuje zaproponowane rozwiązanie.

167. Zapytanie Wykonawcy:

KOLUMNA ANESTEZJOLOGICZNA  SYMBOL AM02

dotyczy punktu 19 Czy Zamawiający dopuści kolumnę wyposażoną w dwa schowki na nadmiar kabli i rur umieszczone wewnątrz głowicy jeden na drugim na całej długości głowicy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający akceptuje zaproponowane rozwiązanie.

168. Zapytanie Wykonawcy:

KOLUMNA ANESTEZJOLOGICZNA  SYMBOL AM02

dotyczy punktu 19 Czy Zamawiający dopuści kolumnę wyposażaną w dwa wygodne i proste w użyciu zamykanie nawijaki -schowki na kable   montowane w dowolnym miejscu na szynie montażowej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

169. Zapytanie Wykonawcy:

KOLUMNA ANESTEZJOLOGICZNA  SYMBOL AM02

dotyczy punktu 26 Czy Zamawiający dopuści kolumnę wyposażoną  w tzw. uchwyt pojemnościowy  do zwalniania blokady obrotu oraz regulacji wysokości kolumny zainstalowany  w dowolnym miejscu na szynach montażowych kolumny.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

170. Zapytanie Wykonawcy:

KOLUMNA ANESTEZJOLOGICZNA  SYMBOL AM02

dotyczy punktu 27 Czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę w której nie ma konieczności stosowania czy też oznaczania kolorami ramion wysięgnika i przycisków w celu ułatwienia obsługi kolumny ponieważ proponujemy  kolumnę w której zastosowano najnowsze rozwiązanie technologiczne ułatwiające manewrowanie kolumną  w postaci  tzw. uchwytu pojemnościowego . Dzięki czemu  nie ma już konieczności oznaczania kolorystycznego przegubów gdyż ich zwalanie nie odbywa się za pomocą wciskanych przycisków a jedynie poprzez chwycenie uchwytu pojemnościowego . Tym samym użytkownik nie musi już analizować oznaczeń kolorystycznych przegubów i ramion oraz zastanawiać się jakiego koloru przycisk ma nacisnąć. Proponowana kolumna  z uchwytem pojemnościowym  jest znacznie  łatwiejsza i wygodniejsza w obsłudze.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuści zaproponowane rozwiązanie.

171. Zapytanie Wykonawcy:

KOLUMNA ANESTEZJOLOGICZNA  SYMBOL AM02

dotyczy punktu 31 Czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę wyposażoną w poziomą szynę montażową o długości 40 cm i udźwigu 30 kg  z możliwością regulacji wysokości zawieszenia przez użytkownika.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający akceptuje zaproponowane rozwiązanie.

172. Zapytanie Wykonawcy:

KOLUMNA ANESTEZJOLOGICZNA  SYMBOL AM02

dotyczy punktu 33 Czy Zamawiający dopuści drążek infuzyjny składający się  obrotowych ramion o zasięgu 40 cm i udźwigu 20 kg.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający akceptuje zaproponowane rozwiązanie.

173. Zapytanie Wykonawcy:

KOLUMNA CHIRURGICZNA SYMBOL AM03

dotyczy punktu  8 , 9 , 10 Czy Zamawiający dopuści kolumnę chirurgiczną w której ze względów bezpieczeństwa zainstalowano na oddzielnych panelach  gniazda gazowe i gniazda elektryczne tzn. na  1 dowolnie wybranej ścianie gniazda elektryczne  i na jednej dowolnej ścianie  gniazda gazowe.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

174. Zapytanie Wykonawcy:

KOLUMNA CHIRURGICZNA SYMBOL AM03

dotyczy punktu 13  Prosimy o wykreślenie wymogu produkowania  wszystkich gniazd gazów medycznych i próżni oraz odciągu gazów anestetycznych zainstalowanych na kolumnie przez tego samego producenta co producent kolumny ponieważ taki zapis jest całkowitym ograniczeniem uczciwej konkurencji.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający rezygnuje z zapisu opisanego w punkcie 13.

175. Zapytanie Wykonawcy:

KOLUMNA CHIRURGICZNA SYMBOL AM03

dotyczy punktu 16  Czy Zamawiający dopuści kolumnę  gdzie na ścianach głowicy  zasilającej zainstalowano poziomą szynę montażową okalającą całą głowicę przeznaczoną do zawieszania drobnego wyposażenia oraz dodatkowo  jedną  poziomą szynę montażową zainstalowano z tyłu głowicy. Takie rozwiązanie daje Zamawiającemu znacznie więcej miejsc  na zawieszanie i wygodne rozlokowanie drobnego wyposażenia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający akceptuje zaproponowane rozwiązanie.

176. Zapytanie Wykonawcy:

KOLUMNA CHIRURGICZNA SYMBOL AM03

dotyczy punktu 18  Czy Zamawiający dopuści kolumnę wyposażaną w dwa wygodne i proste w użyciu zamykanie nawijaki -schowki na kable  montowane w dowolnym miejscu na szynie montażowej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

177. Zapytanie Wykonawcy:

KOLUMNA CHIRURGICZNA SYMBOL AM03

dotyczy punktu 25  Czy Zamawiający dopuści kolumnę wyposażoną  w tzw. uchwyt pojemnościowy  do zwalniania blokady obrotu oraz regulacji wysokości kolumny zainstalowany  w dowolnym miejscu na szynach montażowych kolumny.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

178. Zapytanie Wykonawcy:

KOLUMNA CHIRURGICZNA SYMBOL AM03

dotyczy punktu 26 Czy Zamawiający dopuści kolumnę wyposażoną w dodatkowy uchwyt pojemnościowy do zwalniania blokady obrotu oraz regulacji wysokości kolumny zainstalowany  z przodu jednej z półek.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający akceptuje zaproponowane rozwiązanie.

179. Zapytanie Wykonawcy:

KOLUMNA CHIRURGICZNA SYMBOL AM03

dotyczy punktu 27  Czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę w której nie ma konieczności stosowania czy też oznaczania kolorami ramion wysięgnika i przycisków w celu ułatwienia obsługi kolumny ponieważ proponujemy  kolumnę w której zastosowano najnowsze rozwiązanie technologiczne ułatwiające manewrowanie kolumną  w postaci  tzw. uchwytu pojemnościowego . Dzięki czemu  nie ma już konieczności oznaczania kolorystycznego przegubów gdyż ich zwalanie nie odbywa się za pomocą wciskanych przycisków a jedynie poprzez chwycenie uchwytu pojemnościowego . Tym samym użytkownik nie musi już analizować oznaczeń kolorystycznych przegubów i ramion oraz zastanawiać się jakiego koloru przycisk ma nacisnąć. Proponowana kolumna  z uchwytem pojemnościowym  jest znacznie  łatwiejsza i wygodniejsza w obsłudze.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający akceptuje zaproponowane rozwiązanie.

180. Zapytanie Wykonawcy:

KOLUMNA CHIRURGICZNA SYMBOL AM03

dotyczy punktu 29 Czy Zmawiający dopuści do postępowania kolumnę wyposażoną w półki o szerokości 68,5 cm  wyposażoną w boczne szyny montażowe.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający akceptuje zaproponowane rozwiązanie.

181. Zapytanie Wykonawcy:

KOLUMNA CHIRURGICZNA SYMBOL AM03

dotyczy punktu 30 Czy Zamawiający dopuści kolumnę wyposażoną w półki o kształtach zaokrąglonych bez ostrych krawędzi i kantów z szynami montażowymi również zaoblonymi w których nie ma konieczności stosowania  dla zabezpieczenia  nakładek z tworzywa sztucznego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający akceptuje zaproponowane rozwiązanie.

182. Zapytanie Wykonawcy:

KOLUMNA CHIRURGICZNA SYMBOL AM03

dotyczy punktu 37 Czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę wyposażoną w wysuwany pulpit na dokumenty bez odchylanego  frontu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający akceptuje zaproponowane rozwiązanie.

183. Zapytanie Wykonawcy:

KOLUMNA CHIRURGICZNA SYMBOL AM03

dotyczy punktu 38 Czy Zamawiający dopuści kolumnę wyposażoną szufladę i pulpit bez oświetlenia wnętrza szuflady /pulpitu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający akceptuje zaproponowane rozwiązanie.

184. Zapytanie Wykonawcy:

KOLUMNA CHIRURGICZNA SYMBOL AM03

dotyczy punktu 40 Czy Zamawiający dopuści -Pozioma szyna montażowa długości min 40 cm i udźwigu 30 kg  z możliwością regulacji wysokości zawieszenia przez użytkownika.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający akceptuje zaproponowane rozwiązanie.

185. Zapytanie Wykonawcy:

WYSIĘGNIK DO DWÓDCH MONITORÓW LCD  SYMBOL AM 04

dotyczy punkty 3  Czy Zamawiający dopuści urządzenie medycznie  składające się z dwóch wysięgników przeznaczonych do zawieszenia dwóch monitorów LCD zamocowanych  do stopu na jednej wspólnej płycie stropowej  w dwóch sąsiednich otworach satelitarnych tj. zlokalizowanych obok siebie  Rozwiązanie gwarantujące możliwość montażu i ewentualnego demontażu (w przyszłości) dodatkowego wysięgnika bez konieczności zdejmowania jakichkolwiek innych wysięgników. Zawieszenie ma możliwość rozbudowy o kolejne  wysięgniki   np. na osłony radiologiczne  czy lampy operacyjne

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający akceptuje zaproponowane rozwiązanie.

186. Zapytanie Wykonawcy:

LAMPA JEDNOCZASZOWA SYMBOL AM 05

dotyczy punkty 3 i punktu 24  Czy Zmawiający dopuści lampę z wysięgnikiem do monitora LCD mocowaną na zawieszeniu typu SATELITE  czyli na jednej wspólnej płynie stopowej  w jednym otworze montażowym  zamontowany wysięgnik z kopuła lampy   w drugim otworze montażowym zamontowany  wysięgnik z uchwytem do zawieszenia monitora LCD.

Proponowane zawieszenie umożliwia rozbudowę lampy w przyszłości np. o kolejną czaszę  bez konieczności demontażu zainstalowanych elementów.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający akceptuje zaproponowane rozwiązanie.

187. Zapytanie Wykonawcy:

LAMPA JEDNOCZASZOWA SYMBOL AM 05

dotyczy punktu 7 Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę gdzie średnica oświetlenia pola d10 wynosi 20 cm

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający akceptuje zaproponowane rozwiązanie.

188. Zapytanie Wykonawcy:

LAMPA JEDNOCZASZOWA SYMBOL AM 05

dotyczy punktu 20  Czy Zamawiający dopuści do postepowania lampę  wyposażoną w  dwa uchwyty niesterylne umieszczone z jednej strony lampy ,  pozwalające na swobodne i bezpieczne manewrowanie kopułą.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający akceptuje zaproponowane rozwiązanie.

189. Zapytanie Wykonawcy:

RAMIĘ POMOCNICZNE UCHYLNE Z GAZAMI MEDYCZNYMI I ELEKTRYCZNYMI SYMBOL AM 06

dotyczy punktu 13 Prosimy o wykreślenie wymogu produkowania  wszystkich gniazd gazów medycznych i próżni oraz odciągu gazów anestetycznych zainstalowanych na kolumnie przez tego samego producenta co producent kolumny ponieważ taki zapis jest całkowitym ograniczeniem uczciwej konkurencji.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający rezygnuje z zapisu opisanego w punkcie 13.

190. Zapytanie Wykonawcy:

RAMIĘ POMOCNICZNE UCHYLNE Z GAZAMI MEDYCZNYMI I ELEKTRYCZNYMI SYMBOL AM 06

dotyczy punktu 15  Prosimy o dopuszczenia ramienia pomocniczego uchylnego z gazami medycznymi i elektrycznymi bez szyn montażowych do zawieszania drobnego wyposażenia . Jak sama nazwa wskazuje ramię pełni jedynie funkcje pomocniczą i  jest stosunkowo małe tak aby nie zajmować zbyt dużo przestrzeni . Może zawierać sporą ilość gniazd gazowych i elektrycznych natomiast nie jest funkcjonalnie przewidziane do zawieszania  wyposażenia. Pragniemy zauważyć ,że każda kolumna chirurgiczna i anestezjologiczna  między innymi  jest funkcjonalnie przeznaczona   do swobodnego zawieszania  dużej  ilości sprzętów i drobnego wyposażenia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający akceptuje zaproponowane rozwiązanie.

191. Zapytanie Wykonawcy:

RAMIĘ POMOCNICZNE UCHYLNE Z GAZAMI MEDYCZNYMI I ELEKTRYCZNYMI SYMBOL AM 06

dotyczy punktu 17   Prosimy o dopuszczenie -  ruchu pionowy głowicy zasilającej w zakresie 40 cm

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

192. Zapytanie Wykonawcy:

RAMIĘ POMOCNICZNE UCHYLNE Z GAZAMI MEDYCZNYMI I ELEKTRYCZNYMI SYMBOL AM 06

dotyczy punktu 19 Czy Zamawiający dopuści  udźwig kolumny 35 kg.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

193. Zapytanie Wykonawcy:

RAMIĘ POMOCNICZNE UCHYLNE Z GAZAMI MEDYCZNYMI I ELEKTRYCZNYMI SYMBOL AM 06

dotyczy punktu 20  Czy Zamawiający dopuści  w przypadku  ramienia pomocniczego blokadę cierną .

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza blokadę cierną.

194. Zapytanie Wykonawcy:

RAMIĘ POMOCNICZNE UCHYLNE Z GAZAMI MEDYCZNYMI I ELEKTRYCZNYMI SYMBOL AM 06

dotyczy punktu 21 i 22 Prosimy o dopuszczenie ramienia pomocniczego wyposażonego  w hamulce ciernie . W takim przypadku nie ma konieczności zastosowanie blokady obrotu ramion  czy też stosowania oznaczeń kolorystycznym  ramion i przycisków.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza wyposażenie ramienia pomocniczego w hamulce cierne.

195. Zapytanie Wykonawcy:

LAMPA ZABIEGOWA SYMBOL AM 07

dotyczy punktu 7 Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę zabiegową  ze średnicą oświetlenia d10 równą 22 cm

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający akceptuje lampę zabiegową ze średnicą oświetlenia d10 równą 22 cm.

196. Zapytanie Wykonawcy:

LAMPA ZABIEGOWA SYMBOL AM 07

dotyczy punktu 7 Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę zabiegową  ze średnicą oświetlenia  d10 minimum 20 cm

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający akceptuje lampę zabiegową ze średnicą oświetlenia d10 równą 20 cm.

197. Zapytanie Wykonawcy:

LAMPA ZABIEGOWA SYMBOL AM 07

dotyczy punktu 10 Czy Zamawiający dopuści lampę o długości 26, 5 cm

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający akceptuje lampę o średnicy 26, 5 cm.

198. Zapytanie Wykonawcy:

LAMPA ZABIEGOWA SYMBOL AM 07

dotyczy punktu 10  Czy Zamawiający dopuści lampę o średnicy kopuły 630 mm

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający akceptuje zaproponowane rozwiązanie.

199. Zapytanie Wykonawcy:

SYSTEM INTEGRACJI SAL OPERACYJNYCH  SYMBOL AM 11

W związku z faktem ,że podany  w tabeli parametrów  technicznych  opis system integracji sal operacyjnych  praktycznie w każdym punkcie  wskazuje na  konkretnego producenta  a opublikowane  wytyczne dotyczące montażu urządzeń i osprzętu systemu integracji bloku operacyjnego są przekopiowane z dokumentu  który został zamieszczony na stronie Szpitali Pomorskich SP z o. o   w dniu 10.10.2018 r  jako  załącznik nr 1 do wyjaśnień treści SIWZ z dnia 10.10.2018 r  i odnoszą  się  do postępowania  przetargowego Nr D25P/251/9-42rj/18  . Wskazują  na to chociażby niezgodności w ilości sal operacyjnych .

Cytat-   „zakres obejmuje 4 sale znajdujące się na bloku operacyjnym „

jak również

Cytat- ,, System umożliwia przesyłanie nieskompresowanego sygnału wideo z podłączonych źródeł wideo z sali operacyjnej do Sali konferencyjnej (poziom 1 numer pomieszczenia 1.31) „

Pragniemy  podkreślić  ,że tak przygotowany opis przedmiotu zamówienia jest całkowitym ograniczeniem konkurencji gdyż wskazuje na konkrety produkt tylko i wyłącznie jednego producenta co jest niezgodne z PZP  i uniemożliwia nam złożenie  ważnej i konkurencyjnej oferty dlatego też prosimy o potwierdzenie ,że Zamawiająca dopuszcza  możliwość  zaoferowania na zasadzie równoważności systemu integracji  innych producentów niż opisany.  Prosimy o dopuszczenie na zasadzie rozwiązania równoważnego Systemu Integracji Sal Operacyjnych który funkcjonalnie spełnia wszystkie wymogi natomiast  różnice wynikają  głównie z nowszej technologii wykonania produktu np. w proponowanym przez nas systemie nie ma konieczności stosowania lokalnej szafy typu RAC 19” gdyż zastępuje je jedno małe urządzenie w zintegrowanej obudowie wolnostojącej zajmujące zdecydowanie mniej miejsca które można zainstalować zarówno w obrębie sali operacyjnej jak również w innym pomieszczeniu np. technicznym

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza System Integracji Sal Operacyjnych, który funkcjonalnie spełnia wszystkie określone w SIWZ wymogi, ale nie posiada lokalnej szafy typu RAC 19” i zastępuje ją jednym małym urządzeniem w zintegrowanej obudowie wolnostojącej.

200. Zapytanie Wykonawcy:

ANGIOGRAF Z ZAWIESZENIEM SUFITOWYM  SYMBOL AM 12

dotyczy  Pływający blat karbonowy  do chirurgii naczyniowej -punktu 59  Czy Zamawiający dopuści  do postępowania długość obszaru przeziernego w zakresie 360 stopni min. 1650 mm

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający akceptuje zaproponowane rozwiązanie.

201. Zapytanie Wykonawcy:

ANGIOGRAF Z ZAWIESZENIEM SUFITOWYM  SYMBOL AM 12

dotyczy punktu 60 Czy Zamawiający dopuści do postępowania udźwig blatu min. 150 kg.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający akceptuje zaproponowane rozwiązanie.

202. Zapytanie Wykonawcy:

ANGIOGRAF Z ZAWIESZENIEM SUFITOWYM  SYMBOL AM 12

dotyczy punktu 64 Czy Zamawiający dopuści do postępowania możliwość uzyskania różnych prędkości przesuwu wzdłużnego blatu w zakresie od 80mm/s do 150 mm/s  . Pragniemy zauważyć  ,że nie istnieje na rynku produkt który spełnia obecny wymóg.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający akceptuje zaproponowane rozwiązanie.

- W załączeniu Zamawiający przedkłada:

1) Załącznik nr 1 do nn modyfikacji – Rysunek świetlików dachowych, paneli fotowoltaicznych

WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SIWZ I ZASTEPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SIWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.

Z poważaniem